Załącznik nr 6

Opis przedmiotu zamówienia OPZ

Zamówienie dotyczy zakupu miernika wielofunkcyjnego 2,5kV

Miernik wielofunkcyjny 2,5 kV ma spełniać wymagania:

Pomiary impedancji pętli zwarciowej:

- pomiar impedancji prądem rzędu 23A (44A przy napięciu międzyfazowym) - rezystor zwarciowy Rzw=10Ω,

- zakres napięć pomiarowych: 95...440V, częstotliwości 45...65Hz,

- pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn≥30mA bez ich zadziałania,

- automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego

- i międzyfazowego,

- pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodach o długości 1,2m, 5m, 10m, 20m, z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz. (AGT).

Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B:

- pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych

- o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000mA,

- funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika (po jednorazowym naciśnięciu przycisku „START” miernik wykonuje cały zadany cykl pomiarów łącznie z możliwością pomiaru impedancji pętli zwarcia L-PE prądem 15mA),

- kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika: sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub opadającego), jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny),

- pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym,

- pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn ,

- pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika,

- wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów,

- możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD,

- pomiary dla napięcia 95...270V.

Pomiary rezystancji izolacji:

- napięcia pomiarowe: 50V, 100V, 250V, 500V i 1000V oraz 2500V

- pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ,

- ustawianie 3 interwałów czasowych T1, T2, T3 z przedziału 6...600s,

- wyliczanie 2 współczynników absorpcji,

- zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru,

- samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru,

- automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych i kabli energetycznych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-2500,

- akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji.

Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:

- pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200 mA w dwóch kierunkach,

- pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną i świetlną (zielona dioda),

- autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość stosowania przewodów dowolnej długości.

Pomiary rezystancji uziemienia:

- pomiar metodą techniczną 3- przewodową z 2 elektrodami pomocniczymi,

- wewnętrzne źródło napięcia o częstotliwości odpowiedniej dla sieci 50/60Hz.

Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej. Sprawdzanie kolejności faz. Sygnalizacja wysokiego napiecia na złączach miernika (zółta dioda). Pamięć 990 rekordów (57500 pojedynczych wyników), transmisja danych do komputera poprzez łącze USB lub radiowe. Zegar czasu rzeczywistego (RTC) - czas pomiaru zapisywany do pamięci Zasilanie z baterii lub akumulatora. Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557. Bezpieczeństwo elektryczne:

- rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557

- kategoria pomiarowa:III 600V, IV 300V wg PN-EN 61010-1

- stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54

Pozostałe dane techniczne:

- zasilanie miernika: baterie alkaliczne LR14 (4 szt.) lub akumulator Ni-M

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L Pomiar prądem 23/40A - zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13...1999,9Ω (dla przewodu pomiarowego 1,2m):

| Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
| --- | --- | --- |
| 0,00...19,99Ω | 0,01Ω | ±(5% w.m. + 3 cyfr) |
| 20,0...199,9Ω | 0,1Ω |  |
| 200...1999Ω | 1Ω |  |

Napięcie nominalne: 95...270V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95...440V (dla ZL-L) częstotliwość: 45...65Hz Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE  w trybie  RCD Pomiar prądem 15mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50...1999,9Ω

| Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
| --- | --- | --- |
| 0,00...19,99Ω | 0,01Ω | ±(6% w.m. + 10 cyfr) |
| 20,0...199,9Ω | 0,1Ω | ±(6% w.m. + 5 cyfr) |
| 200...1999Ω | 1Ω |  |

Napięcie nominalne: 95...270V Częstotliwość: 45...65Hz Pomiar rezystancji uziemienia RE

| Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
| --- | --- | --- |
| 0,00...9,99Ω | 0,01Ω | ±(2% w.m. + 4 cyfry) |
| 10,0...99,9Ω | 0,1Ω | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
| 100...999Ω | 1Ω |  |
| 1,00...1,99kΩ | 0,01kΩ |  |

Pomiar rezystancji izolacji Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-2:

- dla UN = 50V: 50kΩ...250MΩ

- dla UN = 100V: 100kΩ...500MΩ

- dla UN = 250V: 250kΩ...1GΩ

- dla UN = 500V: 500kΩ...2GΩ

- dla UN = 1000V: 1MΩ...3GΩ

- dla UN = 2500V: 2,5MΩ...9,99GΩ

| Zakres wyświetlania*) | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
| --- | --- | --- |
| 0...1999kΩ | 1kΩ | ±(3% w.m. + 8 cyfr) |
| 2,00...19,99MΩ | 0,01MΩ |  |
| 20,0...199,9MΩ | 0,1MΩ |  |
| 200...999MΩ | 1MΩ |  |
| 1,00...3,00GΩ | 0,01GΩ | ±(4% w.m. + 6 cyfr) |
| 1,00...9,99GΩ | 0,1GΩ |  |

*)   nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia. Wskazania kolejności faz

- Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna

- Zakres napięć sieci UL-L: 100...440V (45...65Hz)

- Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200mA

| Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
| --- | --- | --- |
| 0,00...19,99Ω | 0,01Ω | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
| 20,0...199,9Ω | 0,1Ω |  |
| 200...400Ω | 1 |  |

- Napięcie na otwartych zaciskach: 4…9V

- Prąd wyjściowy przy R<2Ω: min. 200mA

- Autokalibracja przewodów pomiarowych

- Pomiary dla obu polaryzacji prądu

Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95...270V): Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

| Typ RCD | Krotność | Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogólnego typu i krótko- zwłoczny | 0,5*IΔn | 0...300ms | 1 ms | ± (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn=10mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
|  | 1*IΔn |  |  |  |
|  | 2*IΔn | 0...150ms |  |  |
|  | 5*IΔn | 0...40ms |  |  |
| Selektywny | 0,5*IΔn | 0...500ms |  |  |
|  | 1*IΔn |  |  |  |
|  | 2*IΔn | 0...200ms |  |  |
|  | 5*IΔn | 0...150ms |  |  |

Dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn:-8...0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0...8% Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)

| Prąd nominalny | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Prąd pomiarowy | Błąd podstawowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10mA | 3,3...10,0mA | 0,1mA | 0,3xIΔ..1,0xIΔ | ± 5%IΔn |
| 30mA | 9,0...30,0mA |  |  |  |
| 100mA | 33...100mA | 1mA |  |  |
| 300mA | 90...300mA |  |  |  |
| 500mA | 150...500mA |  |  |  |
| 1000mA | 330...1000mA | 1mA |  |  |

Możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC) Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6mA prądu stałego (typ A)

| Prąd nominalny | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Prąd pomiarowy | Błąd podstawowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10mA | 4...20,0mA | 0,1mA | 0,4xIΔn..2,0xIΔn | ±10%IΔn |
| 30mA | 12,0...42,0mA |  | 0,4xIΔn..1,4xIΔn |  |
| 100mA | 40,0...140mA | 1mA |  |  |
| 300mA | 120...420mA |  |  |  |
| 500mA | 200...700mA |  |  |  |

Możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)

| Prąd nominalny | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Prąd pomiarowy | Błąd podstawowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10mA | 4,0...20,0mA | 0,1mA | 0,4xIΔn..2,0xIΔn | ±10%IΔn |
| 30mA | 12,0...60,0mA | 1mA |  |  |
| 100mA | 40...200mA |  |  |  |
| 300mA | 120...600mA |  |  |  |
| 500mA | 200...1000mA |  |  |  |

Możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu IΔn - wartość znamionowego prądu różnicowego Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Zamawiający w zakresie punktów wskazanych w szczegółowym opisie zamówienia dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych ww. wymaganiach. Udowodnienie ich (np.: poszczególnych funkcjonalności) leży po stronie Wykonawcy”. Wymóg o równoważności został określony w Wytycznych.