Bielsko-Biała, dnia 26.03.2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.2/10.03

W związku z realizacją projektu w ramach Działania FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, w ramach: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej dot. Projektu pn.: „Inwestycja w nowy sprzęt w celu wprowadzenia nowych i udoskonalonych usług diagnostycznych i leczniczych”, w zakresie:

- zakup i dostawa fabrycznie nowej histeroresekcji wraz z pompą do laparoskopii i insufflatorem

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie internetowej:

Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl)

1. ZAMAWIAJĄCY:

POLI-MED BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GALENA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Ul. Żywiecka 71, 43-300 Bielsko-Biała

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest:

- zakup i dostawa fabrycznie nowej histeroresekcji wraz z pompą do laparoskopii i insufflatorem

Parametry nie gorsze niż (przy założeniu, że wszędzie tam, gdzie wymienione są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, możliwe do zastąpienia rozwiązaniami równoważnymi).

SKŁAD KOMPLETU:

- histeroresektor

- insuflator - podgrzewanie i oddymianie

- pompa ssąco - płucząca multidziedzinowa

- wózek laparoskopowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:

| I. | HISTERORESEKTOR |
| --- | --- |
| - Optyka endoskopowa do dedykowanego resektoskopu - Średnica zewnętrzna optyki 4 mm - Długość robocza optyki 300 mm - Kierunek patrzenia optyki 30⁰, oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia oraz kompatybilnego światłowodu - Znakowanie data matrix bezpośrednio na optyce |  |
| - Światłowód do dedykowanego endoskopu - Średnica wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm - Długość światłowodu min. 2,3 m - Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką - Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap |  |
| - Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej - Wymiary zewnętrzne kosza: 481 x 54 x 59 mm - Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu |  |
| - Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów resektoskopu - Wymiary zewnętrzne pojemnika: 466 x 77 x 266 mm - Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty |  |
| - Element roboczy współpracujący z optyką 4 mm - Typ pasywny, bipolarny - Uchwyt otwarty - Znakowanie data matrix bezpośrednio na elemencie roboczym |  |
| - Płaszcz zewnętrzny resektoskopu - Średnica płaszcza zewnętrznego 24 char, płaszcz z ciągłym przepływem z oznaczonym graficznie zaworem płuczącym oraz zaworem odpływowym - Płaszcz zewnętrzny z otworami odprowadzającymi, oraz z bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem” - Płaszcz obrotowy – element roboczy, płaszcz wewnętrzny oraz optyka obracają się w płaszczu zewnętrznym - Płaszcz wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego - Znakowanie data matrix bezpośrednio na płaszczu zewnętrznym |  |
| - Płaszcz wewnętrzny do resektoskopu - Średnica płaszcza wewnętrznego 22 charr, z oznaczeniem kolorystycznym oraz zamknięciem snap-on - Koniec dystalny skośny, wykonany z czarnego materiału ceramicznego - Znakowanie data matrix bezpośrednio na płaszczu wewnętrznym |  |
| - Obturator do dedykowanego płaszcza wewnętrznego 22 charr |  |
| - Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, pętla Ø 0,3 mm |  |
| - Elektroda koagulująca, bipolarna, wielorazowa, cylinder Ø 1,2 mm |  |
| - Elektroda haczykowa, bipolarna, wielorazowa |  |
| - Pojemnik ochronny do sterylizacji elektrod, dł. całkowita max. 328 mm, Ø zewnętrzna 22 mm |  |
| - Kabel do resektoskopu bipolarnego, dł. 4 m |  |
| - Sterownik kompatybilny z oferowanym histeroresektorem |  |
| - Wózek pod aparaturę medyczną z szufladą; Podstawa z 4 kółkami, w tym dwa z blokadą; Wymiary 670 x 540 x 1500 mm; Wymiary szuflady 450 x 320 x 155mm. |  |
| II. | INSUFLATOR - PODGRZEWANIE I ODDYMIANIE |
| - Insuflator – 1 szt. - Duży 6,5” kolorowy wyświetlacz LCD (ekran dotykowy). - Oprogramowanie w języku polskim. - Ciśnienie wewnątrzbrzuszne od 3 mmHg do 25 mmHg (± 2 mmHg) wybór w krokach co 1 mmHg. - Min. dwa tryby pracy insuflatora: insuflacja wstępna (szybkość przepływu gazu 1 l/min (± 50%)), wysoki przepływ (szybkość przepływu gazu od 2 l/min do 45 l/min (± 20%), wybór w krokach co 1 l/min). - Opcjonalnie możliwość wgrania trybu specjalnego dla noworodków i małych dzieci z precyzyjnym wytwarzaniem ciśnienia i przepływu w rokach co 0,1l: przepływ minimum 0,1 l/min, maks. 2 l/min. - Min. 3 wgrane profile producenta, w tym profil domyślny, urologia i ginekologia. Możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkownika. - Wyświetlane na panelu dotykowym wartości zadane i aktualne ciśnienia oraz przepływu gazu. - Wskaźnik graficzny poziomu napełnienia butli CO2. - Wskaźnik zużycia gazu w litrach wyświetlany na ekranie dotykowym. - Czujnik zmierzchu na panelu czołowym urządzenia umożliwiający automatyczną zmianę poziomu jasności wyświetlacza dotykowego insuflatora. - Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej min. CF. - Pobór mocy nie więcej, niż 80 VA. - Możliwość podgrzania gazu CO2 do temperatury ciała pacjenta za pomocą drenu wysokoprzepływowego ze spiralą grzewczą. - Temperatura gazu z wężem grzewczym 37ºC ± 2ºC. - Wskaźnik graficzny rozgrzania drenu znajdujący się na ekranie dotykowym urządzenia. - Możliwość stosowania drenów z podgrzewaniem gazu zarówno jedno jak i wielorazowych (do 100 użyć z podgrzewaniem). - Możliwość wyświetlenia na ekranie dotykowym urządzenia ilości użytego drenu wielorazowego z podgrzewaniem. - Możliwość ewakuacji dymu – dostępna z poziomu ekranu dotykowego urządzenia oraz z przycisku nożnego (nie wymaga współpracy z żadnym dodatkowym urządzeniem). - Możliwość zasilania CO2 zarówno centralnie jak i za pomocą butli z gazem CO2 (opcjonalnie możliwość zamocowania uchwytu z butlą pojemności max 2 litry bezpośrednio do urządzenia) |  |
| - Reduktor ciśnienia do butli CO2 – 1 szt. |  |
| - Wąż łączeniowy CO2, długość 1,5 m – 1 szt. |  |
| - Wąż insuflacyjny autoklawowalny wielorazowy, dł. 3m ze spiralą podgrzewającą – 2 szt. |  |
| - Wąż insuflacyjny dł. 3m z elementem grzewczym, jednorazowy – 20szt |  |
| - Wąż do odsysania gazów, sterylny, jednorazowy – 20szt. |  |
| - Filtr higieniczny – 20szt. |  |
| - Przełącznik nożny – 1 szt. |  |
| III. | POMPA SSĄCO - PŁUCZĄCA MULTIDZIEDZINOWA |
| - System do zarządzania płynami, udostępniający funkcje płukania dla min. trzech dyscyplin: laparoskopia, endourologia, histeroskopia. - Funkcja płukania realizowana na zasadzie jednorolkowej pompy. - Pompa wyposażona w czytnik RFID identyfikujący podłączane dreny. - Obsługa poprzez duży ekran/panel dotykowy – obsługa w języku polski. - Gotowe ustawienia dla następujących instrumentów i procedur min.: - endourologia: TUR, cystoskopia, URS, PCNL - histeroskopia: diagnostyczna, resekcja. - Możliwość zmiany między 3 poziomami wartości podciśnienia: - Laparoskopia: - min. -30 kPa/ -300 mbar - średnie -45 kPa/ -450 mbar - max. -60kPa/ -600 mbar - Histeroskopia i urologia: - min. -90 mbar - średnie -200 mbar - max. -300 mbar - Zakres wymaganego minimalnego przepływu zadanego: - endourologia: 10-800 ml/min (max przepływ) - laparoskopia: 0,1-1,8 l/min (max przepływ) - histeroskopia: 800 ml/min (max przepływ, brak możliwości ustawienia) - Wyjściowy zakres ciśnienia zadanego: - Histeroskopia: 15-200 mmHg - Endourologia: 15-90 mmHg - Laparoskopia: 300 mmHg (ustawione na stałe). - Zakres pomiarowy ciśnienia: 0-300 mmHg. - Pompa mogąca pracować zarówno na drenach płuczących jedno jak i wielorazowych (dreny wielorazowe dedykowane do 20 użyć). - Możliwość skorygowania ustawienia wysokości między urządzeniem a pacjentem w zakresie 0-40 cm w krokach co 10. - Pompa wyposażona jest w złącze modułu bilansującego – możliwość jej dalszej rozbudowy o moduł bilansujący płynów. - Możliwość wyświetlenia ilości użyć drenu na wyświetlaczu pompy endoskopowej. - Identyfikacja ilości użycia drenu wielorazowego – sprawdzenie przez pompę ważności zestawu drenów (informacja wyświetlana na ekranie urządzenia po założeniu drenu) oraz identyfikacja możliwości ostatniego użycia drenu (oznajmienie ostatniego użycia potrójnym sygnałem dźwiękowym). - Czujnik zmierzchu na panelu czołowym urządzenia umożliwiający automatyczną zmianę poziomu jasności wyświetlacza dotykowego pompy. - Możliwość zwiększenia ciśnienia w trybie TUR/Enukleacja za pomocą przycisku na panelu dotykowym (bądź opcjonalnie za pomocą przycisku nożnego) o 25% do maksymalnie dopuszczalnego ciśnienia. Funkcja zatrzymuje się automatycznie po 30 sekundach lub poprzez ponowne uruchomienie przełącznika. |  |
| - Dreny wielorazowe 20-krotnego użytku z 10 membranami zapasowymi, autoklawowalne – 1 szt. |  |
| - Pojemnik na wydzielinę z pokrywą – 1 szt. |  |
| IV. | WÓZEK LAPAROSKOPOWY |
| - Oryginalny wózek producenta oferowanego sprzętu, z blokadą kół przednich, przystosowany do transportu wewnątrzszpitalnego - Wymiary (szer. X wys. X gł.): 720 x 1518 x 700 mm - Minimum 3 półki o szerokości 370 mm w tym dwie ze zmienną regulacją - 4 podwójne kółka skrętne, 2 z blokadą dwufunkcyjną (blokada kierunku/ blokada całkowita) - Wózek wyposażony w: uchwyty do kamery, butli infuzyjnej, światłowodu, butli CO2 |  |

Kod CPV 33161000-6: Urządzenia elektrochirurgiczne

Miejsce realizacji: Bielsko-Biała

Planowany termin realizacji: Zakończenie w terminie do 31.05.2025r.

Dodatkowo informujemy, że w ramach przedmiotowego projektu "Inwestycja w nowy sprzęt w celu wprowadzenia nowych i udoskonalonych usług diagnostycznych i leczniczych", jednym zamówieniem objęte będą również poniższe wydatki, które to będą nabywane w późniejszym terminie:

- Narzędzia laparoskopowe, w tym narzędzie do zamykania naczyń/ rozdzielania tkanek

3. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

- Oferta powinna zawierać:

- Informację, że została skierowana do: POLI-MED BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GALENA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

- Nazwę i numer postępowania ofertowego, którego dotyczy;

- Dane Oferenta: nazwę, adres, NIP;

- Odniesienie do parametrów przedmiotu zamówienia;

- Podanie ceny netto oraz brutto wraz ze wskazaniem waluty;

- Wskazanie okresu gwarancji (w miesiącach);

- Wskazanie czasu reakcji serwisu (godzinach);

- Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

- Termin realizacji zamówienia;

- Datę sporządzenia oferty;

- Datę ważności oferty, zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym;

- Oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym;

- Podpis i pieczęć Oferenta.

- Oferta powinna zostać sporządzona na Załączniku nr 1, tj. Formularz ofertowy.

- Do oferty należy załączyć:

- Załącznik nr 2, tj. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi.

- Załącznik nr 3, tj. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy.

- załącznik nr 4 tj. Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

- Załącznik nr 5, tj. Wykaz realizacji oraz dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia - zgodnie z puntem 4.

- Językiem wypełnienia oferty musi być język polski.

- Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do wezwania oferenta do uzupełnienia lub poprawienia dokumentów składających się na ofertę, jak również do wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień wyznaczając termin na uzupełnienie, poprawienie lub złożenie wyjaśnień (nie krótszy niż 2 dni robocze).

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści zapytania ofertowego.

4. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW:

Wymaga się, aby oferent spełniał łącznie niżej wskazane warunki udziału w postepowaniu:

- Doświadczenie:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie realizacje polegające na dokonaniu sprzedaży histeroresekcji wraz z pompą do laparoskopii i insufflatorem.

Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej należy dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 5 z którego będą wynikały wszystkie powyższe informacje oraz podpisane referencje lub inne dokumenty np. obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. Z referencji lub innych dokumentów musi wynikać, że dane zamówienie / dostawa zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z umową.

UWAGA Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego doświadczenia na etapie oceny ofert.

5. KRYTERIA OCENY OFERT:

Po dokonaniu weryfikacji, spośród ofert nieodrzuconych, spełniających warunki formalne uczestnictwa w niniejszym postępowaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, kierując się kryteriami:

- Cena netto (waga kryterium: 70%)

- Okres gwarancji (waga kryterium: 15%)

- Czas reakcji serwisu (waga kryterium: 15%)

Ad 1. Liczba punktów w kryterium „Cena netto” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Ci=Cmin/Cn x waga 70% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają:

Ci - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Cena netto”

Cmin - najniższa cena netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

Cn - cena netto badanej oferty

Do porównania ofert, cena zostanie przeliczona na złotówki po kursie z ostatniego dnia roboczego przed dniem wyboru ofert i sporządzenia protokołu wyboru.

Do oceny ofert brana będzie pod uwagę cena netto wskazana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

Ad 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Gi= Gn/Gmax x waga 15% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają:

Gi - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Okres gwarancji”

Gn - okres gwarancji w badanej ofercie

Gmax – najdłuższy okres gwarancji ze wskazanych we wszystkich ofertach.

Okres gwarancji  wyraża się w pełnej liczbie miesięcy.

Minimalny wymagany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego. Oferty z krótszym okresem gwarancji nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone. Jednocześnie maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie to 36 miesięcy od odbioru końcowego. Jeśli oferent w ofercie poda dłuższy okres, to dla celów porównania ofert zostanie przyjęty okres 36 miesięcy, ale w umowie zostanie wpisany okres zadeklarowany przez oferenta w ofercie.

Ad 3. Liczba punktów w kryterium „Czas reakcji serwisu” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Ri=Rmin/Rn x waga 15% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają:

Ri - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Czas reakcji serwisu”

Rmin – najkrótszy czas reakcji serwisu ze wskazanych we wszystkich ofertach

Rn – czas reakcji serwisu w badanej ofercie

Czas reakcji wyraża się w pełnej liczbie godzin.

Maksymalny czas reakcji serwisu dot. przedmiotu zamówienia wynosi 24 godziny, liczone w dni robocze od momentu zgłoszenia serwisowego. Oferty z dłuższym czasem reakcji nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.

Przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia serwisowego (dopuszczalne w formie elektronicznej, w tym mailowej), do momentu podjęcia czynności diagnostycznych przez Wykonawcę.

Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się:

- nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, a jeżeli nie będzie to wystarczające do usunięcia wady, usterki lub awarii wówczas

- rozpoczęcie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie).

SUMA PUNKTÓW „S”  będąca podstawą wyboru oferty (max 100 punktów = 100%) przyznana danemu Oferentowi będzie obliczona wg wzoru:

S = Ci + Gi + Ri

Zamawiający po dokonaniu oceny i weryfikacji nadesłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

6. WARUNKI:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji/unieważnienia zapytania na każdym etapie, najpóźniej do momentu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, bez podania przyczyny anulacji.

- Termin związania ofertą do 30.04.2025r.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Oferent przed terminem składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego poprzez portal Baza Konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo nieudzielenia odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania, jeśli wpłynęły one do Zamawiającego w ostatnim dniu wyznaczonym na termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeśli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i rozwiązania technologiczne o standardach nie gorszych od zaproponowanych w zapytaniu ofertowym, z takim zastrzeżeniem, że zaproponowane rozwiązania muszą spełniać założenia i być zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.

- Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty, które w sposób jednoznaczny wskażą, iż zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym lub lepszym od opisanego w zapytaniu ofertowym.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Oferty należy składać do dnia 03.04.2024r.

- Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. B) nie będą rozpatrywane.

- Rozstrzygnięcie niniejszego postępowania zostanie opublikowane na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

8. DOPUSZCZALNE ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY:

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności, co do których zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wskazanych w punktach poniżej:

- Zjawiska losowe i/lub niezależne od Zamawiającego/Wykonawcy: zjawiska wywołane siłami natury (takie jak: wichury, silne wiatry, ulewy, obfite deszcze, intensywne opady śniegu, lawiny, gradobicia, powodzie, trzęsienia ziemi), pożary, eksplozje, katastrofy, awarie, wypadki, kradzieże, dewastacje uniemożliwiające lub utrudniające realizację Umowy lub jej części.

- Zdarzenia wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego: konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne [definicja stanów nadzwyczajnych: stany wojenne, stany wyjątkowe, stany klęski żywiołowej], stany epidemii.

- Długofalowe skutki wywołane pandemią Covid-19 na świecie.

- Opóźnienia leżące po stronie Zamawiającego, związane z pracami koniecznymi do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.

- Problemy związane z łańcuchem dostaw części lub komponentów lub danego urządzenia. Łańcuch dostaw rozumiany jako dostawa od podwykonawców oraz transport do miejsca docelowego.

- Zlecenie Wykonawcy do wykonania prac nieobjętych pierwotnym zakresem Umowy.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków możliwa jest zmiana terminu realizacji umowy, tak aby umożliwić prawidłową realizację zamówienia. Wydłużenie terminu realizacji Umowy nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, a wszelkie koszty mogące wyniknąć z takiego wydłużenia powinny być wkalkulowane w cenę oferty.

- W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń, na wniosek Wykonawcy, dotyczący rozwiązań równoważnych w stosunku do materiałów lub urządzeń opisanych w zapytaniu ofertowym, przy zachowaniu minimalnych parametrów wymaganych w zapytaniu ofertowym. Rozwiązania równoważne mogą zostać wprowadzone w przypadku, gdy:

  - przedmiot Umowy może uzyskać lepszą jakość w stosunku do przewidzianej w zapytaniu ofertowym;

  - przedmiot Umowy może zostać zrealizowany szybciej niż przewiduje to zapytanie ofertowe;

  - przedmiot Umowy może zostać zrealizowany taniej niż przewidziano w ofercie lub zaproponowane rozwiązania równoważne pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacji lub kosztów innego etapu cyklu życia przedmiotu Umowy;

  - zaprzestano produkcji materiałów lub urządzeń przewidzianych w ofercie (wyłącznie w tym wypadku możliwe jest odstępstwo od minimalnych parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym – pod warunkiem, że parametry nowego materiału lub urządzenia nie odbiegają znacznie od pierwotnych parametrów).

Zmiany, o których mowa powyżej wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy. Zamawiający uprawniony jest do wprowadzenia zmian, o których mowa powyżej, jednocześnie Zamawiający nie jest zobowiązany do ich wprowadzenia i katalog powyższy nie daje Wykonawcy uprawnienia do żądania od Zamawiającego wprowadzenia którejkolwiek ze zmian.

9. ZAKRES WYKLUCZENIA:

- W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż:

a) nie jest osobą fizyczną skazaną prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b) nie jest osobą fizyczną prawomocnie ukaraną za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną,

d) żadnego członka jego organu zarządzającego ani nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej ani prokurenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo ani nie ukarano za wykroczenie, o których mowa w lit. a lub lit. b powyżej.

- Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”.

10. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY:

Oferta zostanie odrzucona w przypadku zajścia przynajmniej jednej przesłanki opisanej poniżej:

- jeśli oferent nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- jeśli oferent podlega wykluczeniu z postępowania;

- jeśli oferent nie złożył wymaganych dokumentów i nie uzupełnił/poprawił ich na wezwanie Zamawiającego;

- jeśli oferta jest niezgodna z przepisami prawa lub niezgodna z zapytaniem ofertowym;

- jeśli oferta zawiera rażąco niską cenę i jeśli oferent nie złożył wyjaśnień dotyczących ceny na wezwanie Zamawiającego lub jeśli wyjaśnienia złożone przez oferenta nie rozwiewają wątpliwości Zamawiającego, co do rzetelności ceny oferty.

11. KONTAKT W SPRAWIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pani Kamila Szal

- adres mailowy: kamilaszal@klinikagalena.pl

- telefon: 503 195 331

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz ofertowy

Skierowane do:

POLI-MED BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GALENA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Ul. Żywiecka 71, 43-300 Bielsko-Biała

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 1.2/10.03

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: zakup i dostawa fabrycznie nowej histeroresekcji wraz z pompą do laparoskopii i insufflatorem

DANE OFERENTA:

Nazwa Oferenta:…………………………………………………………………………………….......…………………………….

Adres/siedziba Firmy: ……………………………………………………………………………………………………………….

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PARAMETRY:

| L.P. | Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia | Minimalne/ nie gorsze parametry (należy wskazać TAK - jeśli spełnia, NIE - jeśli nie spełnia oraz podać wartości parametrów) |
| --- | --- | --- |
| - HISTERORESEKTOR |  |  |
|  | - Optyka endoskopowa do dedykowanego resektoskopu |  |
|  | - Średnica zewnętrzna optyki 4 mm |  |
|  | - Długość robocza optyki 300 mm |  |
|  | - Kierunek patrzenia optyki 30⁰, oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia oraz kompatybilnego światłowodu |  |
|  | - Znakowanie data matrix bezpośrednio na optyce |  |
|  | - Światłowód do dedykowanego endoskopu |  |
|  | - Średnica wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm |  |
|  | - Długość światłowodu min. 2,3 m |  |
|  | - Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką |  |
|  | - Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap |  |
|  | - Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej |  |
|  | - Wymiary zewnętrzne kosza: 481 x 54 x 59 mm |  |
|  | - Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu |  |
|  | - Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów resektoskopu |  |
|  | - Wymiary zewnętrzne pojemnika: 466 x 77 x 266 mm |  |
|  | - Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty |  |
|  | - Element roboczy współpracujący z optyką 4 mm |  |
|  | - Typ pasywny, bipolarny |  |
|  | - Uchwyt otwarty |  |
|  | - Znakowanie data matrix bezpośrednio na elemencie roboczym |  |
|  | - Płaszcz zewnętrzny resektoskopu |  |
|  | - Średnica płaszcza zewnętrznego 24 char, płaszcz z ciągłym przepływem z oznaczonym graficznie zaworem płuczącym oraz zaworem odpływowym |  |
|  | - Płaszcz zewnętrzny z otworami odprowadzającymi, oraz z bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem” |  |
|  | - Płaszcz obrotowy – element roboczy, płaszcz wewnętrzny oraz optyka obracają się w płaszczu zewnętrznym |  |
|  | - Płaszcz wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  |
|  | - Znakowanie data matrix bezpośrednio na płaszczu zewnętrznym |  |
|  | - Płaszcz wewnętrzny do resektoskopu |  |
|  | - Średnica płaszcza wewnętrznego 22 charr, z oznaczeniem kolorystycznym oraz zamknięciem snap-on |  |
|  | - Koniec dystalny skośny, wykonany z czarnego materiału ceramicznego |  |
|  | - Znakowanie data matrix bezpośrednio na płaszczu wewnętrznym |  |
|  | - Obturator do dedykowanego płaszcza wewnętrznego 22 charr |  |
|  | - Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, pętla Ø 0,3 mm |  |
|  | - Elektroda koagulująca, bipolarna, wielorazowa, cylinder Ø 1,2 mm |  |
|  | - Elektroda haczykowa, bipolarna, wielorazowa |  |
|  | - Pojemnik ochronny do sterylizacji elektrod, dł. całkowita max. 328 mm, Ø zewnętrzna 22 mm |  |
|  | - Kabel do resektoskopu bipolarnego, dł. 4 m |  |
|  | - Sterownik kompatybilny z oferowanym histeroresektorem |  |
|  | - Wózek pod aparaturę medyczną z szufladą; Podstawa z 4 kółkami, w tym dwa z blokadą; Wymiary 670 x 540 x 1500 mm; Wymiary szuflady 450 x 320 x 155mm. |  |
| - INSUFLATOR - PODGRZEWANIE I ODDYMIANIE |  |  |
|  | - Insuflator – 1 szt |  |
|  | - Duży 6,5” kolorowy wyświetlacz LCD (ekran dotykowy) |  |
|  | - Oprogramowanie w języku polskim |  |
|  | - Ciśnienie wewnątrzbrzuszne od 3 mmHg do 25 mmHg (± 2 mmHg) wybór w krokach co 1 mmHg |  |
|  | - Min. dwa tryby pracy insuflatora: insuflacja wstępna (szybkość przepływu gazu 1 l/min (± 50%)), wysoki przepływ (szybkość przepływu gazu od 2 l/min do 45 l/min (± 20%), wybór w krokach co 1 l/min) |  |
|  | - Opcjonalnie możliwość wgrania trybu specjalnego dla noworodków i małych dzieci z precyzyjnym wytwarzaniem ciśnienia i przepływu w rokach co 0,1l: przepływ minimum 0,1 l/min, maks. 2 l/min |  |
|  | - Min. 3 wgrane profile producenta, w tym profil domyślny, urologia i ginekologia. Możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkownika |  |
|  | - Wyświetlane na panelu dotykowym wartości zadane i aktualne ciśnienia oraz przepływu gazu |  |
|  | - Wskaźnik graficzny poziomu napełnienia butli CO2 |  |
|  | - Wskaźnik zużycia gazu w litrach wyświetlany na ekranie dotykowym |  |
|  | - Czujnik zmierzchu na panelu czołowym urządzenia umożliwiający automatyczną zmianę poziomu jasności wyświetlacza dotykowego insuflatora |  |
|  | - Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej min. CF |  |
|  | - Pobór mocy nie więcej, niż 80 VA |  |
|  | - Możliwość podgrzania gazu CO2 do temperatury ciała pacjenta za pomocą drenu wysokoprzepływowego ze spiralą grzewczą |  |
|  | - Temperatura gazu z wężem grzewczym 37ºC ± 2ºC |  |
|  | - Wskaźnik graficzny rozgrzania drenu znajdujący się na ekranie dotykowym urządzenia |  |
|  | - Możliwość stosowania drenów z podgrzewaniem gazu zarówno jedno jak i wielorazowych (do 100 użyć z podgrzewaniem) |  |
|  | - Możliwość wyświetlenia na ekranie dotykowym urządzenia ilości użytego drenu wielorazowego z podgrzewaniem |  |
|  | - Możliwość ewakuacji dymu – dostępna z poziomu ekranu dotykowego urządzenia oraz z przycisku nożnego (nie wymaga współpracy z żadnym dodatkowym urządzeniem) |  |
|  | - Możliwość zasilania CO2 zarówno centralnie jak i za pomocą butli z gazem CO2 (opcjonalnie możliwość zamocowania uchwytu z butlą pojemności max 2 litry bezpośrednio do urządzenia) |  |
|  | - Reduktor ciśnienia do butli CO2 – 1 szt. |  |
|  | - Wąż łączeniowy CO2, długość 1,5 m – 1 szt. |  |
|  | - Wąż insuflacyjny autoklawowalny wielorazowy, dł. 3m ze spiralą podgrzewającą – 2 szt. |  |
|  | - Wąż insuflacyjny dł. 3m z elementem grzewczym, jednorazowy – 20szt |  |
|  | - Wąż do odsysania gazów, sterylny, jednorazowy – 20szt. |  |
|  | - Filtr higieniczny – 20szt. |  |
| - POMPA SSĄCO - PŁUCZĄCA MULTIDZIEDZINOWA |  |  |
|  | - System do zarządzania płynami, udostępniający funkcje płukania dla min. trzech dyscyplin: laparoskopia, endourologia, histeroskopia |  |
|  | - Funkcja płukania realizowana na zasadzie jednorolkowej pompy |  |
|  | - Pompa wyposażona w czytnik RFID identyfikujący podłączane dreny |  |
|  | - Obsługa poprzez duży ekran/panel dotykowy – obsługa w języku polski |  |
|  | - Gotowe ustawienia dla następujących instrumentów i procedur min.: - endourologia: TUR, cystoskopia, URS, PCNL - histeroskopia: diagnostyczna, resekcja. |  |
|  | - Możliwość zmiany między 3 poziomami wartości podciśnienia: - Laparoskopia: - min. -30 kPa/ -300 mbar - średnie -45 kPa/ -450 mbar - max. -60kPa/ -600 mbar - Histeroskopia i urologia: - min. -90 mbar - średnie -200 mbar - max. -300 mbar |  |
|  | - Zakres wymaganego minimalnego przepływu zadanego: - endourologia: 10-800 ml/min (max przepływ) - laparoskopia: 0,1-1,8 l/min (max przepływ) - histeroskopia: 800 ml/min (max przepływ, brak możliwości ustawienia) |  |
|  | - Wyjściowy zakres ciśnienia zadanego: - Histeroskopia: 15-200 mmHg - Endourologia: 15-90 mmHg - Laparoskopia: 300 mmHg (ustawione na stałe) |  |
|  | - Zakres pomiarowy ciśnienia: 0-300 mmHg |  |
|  | - Pompa mogąca pracować zarówno na drenach płuczących jedno jak i wielorazowych (dreny wielorazowe dedykowane do 20 użyć) |  |
|  | - Możliwość skorygowania ustawienia wysokości między urządzeniem a pacjentem w zakresie 0-40 cm w krokach co 10 |  |
|  | - Pompa wyposażona jest w złącze modułu bilansującego – możliwość jej dalszej rozbudowy o moduł bilansujący płynów |  |
|  | - Możliwość wyświetlenia ilości użyć drenu na wyświetlaczu pompy endoskopowej |  |
|  | - Identyfikacja ilości użycia drenu wielorazowego – sprawdzenie przez pompę ważności zestawu drenów (informacja wyświetlana na ekranie urządzenia po założeniu drenu) oraz identyfikacja możliwości ostatniego użycia drenu (oznajmienie ostatniego użycia potrójnym sygnałem dźwiękowym) |  |
|  | - Czujnik zmierzchu na panelu czołowym urządzenia umożliwiający automatyczną zmianę poziomu jasności wyświetlacza dotykowego pompy |  |
|  | - Możliwość zwiększenia ciśnienia w trybie TUR/Enukleacja za pomocą przycisku na panelu dotykowym (bądź opcjonalnie za pomocą przycisku nożnego) o 25% do maksymalnie dopuszczalnego ciśnienia. Funkcja zatrzymuje się automatycznie po 30 sekundach lub poprzez ponowne uruchomienie przełącznika |  |
|  | - Dreny wielorazowe 20-krotnego użytku z 10 membranami zapasowymi, autoklawowalne – 1 szt. |  |
|  | - Pojemnik na wydzielinę z pokrywą – 1 szt. |  |
| - WÓZEK LAPAROSKOPOWY |  |  |
|  | - Oryginalny wózek producenta oferowanego sprzętu z blokadą kół przednich, przystosowany do transportu wewnątrzszpitalnego |  |
|  | - Wymiary (szer. X wys. X gł.): 720 x 1518 x 700 mm |  |
|  | - Minimum 3 półki o szerokości 370 mm w tym dwie ze zmienną regulacją |  |
|  | - 4 podwójne kółka skrętne, 2 z blokadą dwufunkcyjną (blokada kierunku/ blokada całkowita) |  |
|  | - Wózek wyposażony w: uchwyty do kamery, butli infuzyjnej, światłowodu, butli CO2 |  |

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena (netto) wraz ze wskazaniem waluty: ……………………………………………………………

Cena (brutto) wraz ze wskazaniem waluty: ……………………………………………………………

Okres gwarancji (podany w miesiącach):………………………………………………………………

Czas reakcji serwisu (podany w godzinach):……………………………………………………………

DANE OSOBY DO KONTAKTU W/S OFERTY:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………………………………………

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Termin realizacji zamówienia (max do: 31.05.2025r.): ……………………………………

Data sporządzenia oferty: ……………………………………

Data ważności oferty do 30.04.2025r.

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że oferowane środki trwałe są fabrycznie nowe.

- Oświadczam, że oferta dotyczy środków trwałych o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

….……………………………………………………..

Podpis i pieczęć Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

………………………………...……………				         …………………………………………………….

Pieczęć Oferenta						Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione wyżej powiązania.

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy

………………………………………………			                	………………………………………………………….

Pieczęć Oferenta						Miejscowość, data

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest podmiotem, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

  - nie jest osobą fizyczną skazaną prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

  - nie jest osobą fizyczną prawomocnie ukaraną za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

  - nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną

  - żadnego członka jego organu zarządzającego ani nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej ani prokurenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo ani nie ukarano za wykroczenie, o których mowa w lit. a lub lit. b powyżej

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

………………………………………………				           ………………………………………………………….

Pieczęć Oferenta						Miejscowość, data

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego

Jako Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu z postępowania wyklucza się:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu.

Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa powyżej, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że okres ten nie rozpoczyna się wcześniej niż po 30.04.2022 r.

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykaz realizacji

Wymaga się, aby oferent spełniał łącznie niżej wskazane warunki udziału w postepowaniu:

- Doświadczenie:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie realizacje polegające na dokonaniu sprzedaży histeroresekcji wraz z pompą do laparoskopii i insufflatorem.

Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej należy dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 5 z którego będą wynikały wszystkie powyższe informacje oraz podpisane referencje lub inne dokumenty np. obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. Z referencji lub innych dokumentów musi wynikać, że dane zamówienie / dostawa zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z umową.

UWAGA Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego doświadczenia na etapie oceny ofert.

Ponadto, należy wypełnić poniższą tabelę:

| Lp. | Nazwę i adres zamawiającego daną usługę | Przedmiot zamówienia | Okres realizacji (mm/rrrr) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

..……………………………………………

Podpis Oferenta