Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Tomograf komputerowy  z wyposażeniem – 1 szt.

Producent (marka) …………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model ……………………………………………………..………………… (Należy podać)

Kraj pochodzenia .…………………………………..…………….………… (Należy podać)

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oceniane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | Tomograf komputerowy i wyposażenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż II połowa 2024, nie rekondycjonowany, nie używane, nie demonstracyjny | TAK/ podać |  |  |
|  | Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP zaoferowany tomograf, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. | TAK |  |  |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający akwizycję min. 128 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa | TAK/ podać |  |  |
|  | System wyposażony w co najmniej jeden detektor posiadający min. 64 rzędy, o fizycznej ilości aktywnych elementów przypadających na każdy rząd nie mniejszej niż 830 aktywnych elementów | TAK |  |  |
|  | Liczba warstw submilimetrowych możliwych do zrekonstruowania dla jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, z maksymalną szybkością obrotu, dla jednej energii promieniowania. | TAK/ podać | ≥ 384 – 10 pkt < 384 – 0 pkt |  |
| Gantry i stół |  |  |  |  |
|  | Średnica otworu gantry ≥ 80 cm | TAK/ podać | ≥ 82 – 20 pkt < 82 – 0 pkt |  |
|  | Maksymalna, dopuszczalna masa pacjenta ≥ 300 kg | TAK/ podać | ≥ 340 – 10 pkt < 340 – 0 pkt |  |
|  | Przycisk nożny do sterowania ruchami stołu | TAK |  |  |
|  | Pochylanie gantry w zakresie min. ±25 stopni | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Dwa panele umożliwiające min. sterowanie ruchami stołu znajdujące się po obu stronach gantry, z ekranem dotykowym umożliwiające min. wybór protokołu badania, rejestrację pacjenta i podgląd rekonstrukcji (panel sterujący wbudowany w gantry lub panel sterujący niewbudowany w gantry np. tablet). | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panelu dotykowego lub tabletu/pilota montowanego na gantry tomografu, za pomocą jednego kliknięcia | TAK |  |  |
|  | Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta, protokołu badania oraz jego modyfikację bezpośrednio na panelu gantry lub urządzeniu mobilnym | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik informujący pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu, wraz z cyfrowymi/graficznymi licznikami czasu pozostałego do końca skanowania. | TAK |  |  |
|  | Kamera do obserwacji pacjenta, zintegrowana z gantry, z możliwością podglądu bezpośrednio z konsoli operatora | TAK |  |  |
|  | Kamera 3D umożliwiająca automatyczne układanie pacjenta i rejestrująca kształt lub punkty referencyjne oraz wysokość pacjenta wykorzystując dane przestrzenne. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie stołu: - materac - osłona chroniąca stół przed zalaniem płynami - podgłówki do badania głowy - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi - uchwyt na rolkę na jednorazowe prześcieradło - uchwyt na kroplówkę - szyny boczne stołu | TAK |  |  |
| Generator i lampa |  |  |  |  |
|  | Maksymalna, rzeczywista moc generatora ≥ 105 kW | TAK/ podać | ≥ 120 – 20 pkt < 120 – 0 pkt |  |
|  | Minimalne napięcie anodowe używane w protokołach klinicznych ≤ 70 kV | TAK/ podać |  |  |
|  | Maksymalne napięcie anodowe używane w protokołach klinicznych ≥ 140 kV | TAK/ podać | ≥ 150 – 10 pkt < 150 – 0 pkt |  |
|  | Maksymalny prąd lampy używany w protokołach klinicznych ≥ 1000 mA | TAK/ podać | ≥ 1200 – 10 pkt < 1200 – 0 pkt |  |
|  | Skok wartości nastaw napięcia anody co 10 kV | TAK/NIE podać | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia 70 kV i jednocześnie wysokich prądach ≥ 1000 mA | TAK/ podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody lampy ≥ 7 MHU lub jej ekwiwalent w przypadku technologii chłodzenia innej niż klasyczna jeśli szybkość chłodzenia anody takiej konstrukcji jest większa niż 2500 kHU/min | TAK/ podać | < 30 – 0 pkt ≥ 30 – 10 pkt |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody lampy ≥ 1,6 MHU/min | TAK/ podać | ≥ 2,5 – 10 pkt < 2,5 – 0 pkt |  |
|  | Rozmiar małego ogniska lampy RTG, zgodnie z normą IEC 60336:2005; ≤ 0,72 mm2 | TAK/ podać | ≥ 0,3 mm2 – 0 pkt < 0,3 mm2 – 30 pkt |  |
|  | Sposób chłodzenia generatora: a) płynem, z oddawaniem ciepła na zewnątrz pomieszczenia gantry, b) powietrzem, z oddawaniem ciepła do pomieszczenia gantry | TAK/ podać | a) 50 pkt b) 0 pkt |  |
| System skanowania |  |  |  |  |
|  | Minimalny czas pełnego obrotu (360 stopni) układu lampa-detektor dostępny do wszystkich rodzajów badań wymaganych zapisami SIWZ zarówno dla skanu spiralnego jak i aksjalnego ≤ 0,30 s | TAK/ podać | > 0,25 s - 0 pkt, ≤ 0,25 s - 10 pkt |  |
|  | Szybkość badania z zachowaniem rozdzielczości izotropowej nie większej niż 0,30 mm, ≥ 210 mm/s | TAK/ podać |  |  |
|  | Zakres przesuwu stołu umożliwiający skanowanie ≥ 200 cm | TAK/ podać |  |  |
|  | Zakres skanowania w trybie topogramu ≥ 200 cm | TAK/ podać |  |  |
|  | Maksymalne, diagnostyczne pole skanowania ≥ 50 cm | TAK/ podać |  |  |
|  | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV ≥ 80 cm | TAK/NIE podać | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Maksymalna wartość współczynnika pitch > 1.5 | TAK/ podać | ≥ 1.7 – 10 pkt < 1.7 – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wykonywania skanu aksjalnego z gantry pochylonym w zakresie ±20 stopni | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Możliwość wykonywania skanu spiralnego z gantry pochylonym w zakresie ±20 stopni | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Modulacja promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii, aktualizowana w czasie rzeczywistym, w trakcie skanowania, w osiach x,y,z | TAK |  |  |
|  | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlania obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu. | TAK |  |  |
|  | Akwizycja dwuenergetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania | TAK/ podać |  |  |
|  | Akwizycja dwuenergetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania w trybie pojedynczego skanowania spiralnego | TAK/ podać |  |  |
|  | Akwizycja danych dla badań nisko- i wysoko-energetycznych uzyskana jedno-czasowo (symultanicznie). | TAK/NIE | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Specjalny tryb akwizycji zmniejszający promieniowanie nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi) poprzez modulację prądu w zależności od kąta położenia lampy podczas obrotu | TAK/ podać |  |  |
|  | Możliwość wybrania i skonfigurowania protokołu badania (ustawienie wszystkich parametrów badania) bezpośrednio przy stole pacjenta, z panelu dotykowego na gantry lub z tabletu | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Możliwość uruchomienia, w specyficznych przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczny dobór protokołów badania w oparciu o komunikacje z obsługą tomografu w postaci indywidualnej charakterystyki pacjenta, dobierając optymalną kombinację parametrów akwizycji, rekonstrukcji i czasu badania | TAK/ podać |  |  |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 80% w relacji do standardowej metody FBP, potwierdzona klinicznie | TAK/ podać |  |  |
|  | Iteracyjny algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę | TAK/ podać |  |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego, w rozdzielczości 512 x 512 pikseli ≥ 70 obrazów/s | TAK/ podać |  |  |
|  | Zakres skanu dla badań perfuzyjnych głowy z pojedynczego podania kontrastu ≥ 8 cm | TAK/ podać |  |  |
|  | Zakres skanu dla badań perfuzyjnych narządów miąższowych z pojedynczego podania kontrastu ≥ 8 cm | TAK/ podać |  |  |
|  | Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań naczyniowych 4D-CTA przy pojedynczym podaniu kontrastu ≥ 30 cm | TAK/ podać |  |  |
|  | Dedykowane rozwiązanie do wykonywania procedur interwencyjnych fluoroskopowych i niefluoroskopowych pod kontrolą oferowanego tomografu komputerowego z dedykowanym monitorem min. 24” na podwieszeniu pod sufitem w pomieszczeniu badań oraz dodatkowym panelem sterującym przy stole tomografu. | TAK/ podać | ≥ 32” – 10 pkt < 32” – 0 pkt |  |
|  | Częstotliwości próbkowania min. 10 klatek/s | TAK/ podać |  |  |
|  | Nożny przycisk do wyzwalania promieniowania rtg | TAK/ podać |  |  |
|  | Wsparcie systemowe w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta i operatora, umożliwiające redukcję dawki, np. przez wyłączanie promieniowania rtg w określonym obszarze, w trakcie wykonywania procedur interwencyjnych pod kontrolą tomografu komputerowego | TAK/ podać |  |  |
|  | Minimum trzy strefy wyłączania promieniowania rtg w obszarze pracy operatora procedury | TAK/ podać |  |  |
|  | Ochrona lekarza podczas zabiegu biopsji - modulacja dawki w czasie rzeczywistym, w celu uniknięcia bezpośredniej ekspozycji rąk lekarza na promieniowanie rentgenowskie. | TAK/ podać |  |  |
|  | System laserów do zabiegów biopsyjnych zintegrowany z gantry aparatu, połączony bezpośrednio z oprogramowaniem skanera TK w celu uzyskiwania wyższej precyzji badań. | TAK/NIE podać | TAK - 50 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Laserowa projekcja punktu wejścia igły oraz kąta wejścia podczas biopsji z dokładnością nie gorszą niż 5 mm | TAK/NIE podać | TAK - 20 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Planowanie wielu ścieżek igły poprzez pomiar odległości i kąta od celu do punktu wejścia igły na jednym lub kilku przekrojach aksjalnych | TAK/NIE podać | TAK - 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| Parametry jakościowe |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość czasowa rozumiana jako czas obrotu układu lampa-detektor w trakcie którego następuje akwizycja wszystkich danych niezbędnych do rekonstrukcji obrazu ≤ 150 ms | TAK/ podać | > 125 ms - 0 pkt, ≤ 125 ms - 10 pkt |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy rekonstruowanej w akwizycji wielowarstwowej ≤ 0,65 mm | TAK/ podać | > 0,6 mm – 0 pkt ≤ 0,6 mm – 5 pkt ≤ 0,5 mm – 10 pkt |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy rekonstruowanej w akwizycji wielowarstwowej ≤ 0,4 mm | TAK/NIE podać | TAK - 30 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Najlepsza rozdzielczość przestrzenna izotropowa we wszystkich osiach ≤ 0,30 mm | TAK/ podać |  |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna min. 1024x1024 | TAK/ podać | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa w akwizycji submilimetrowej w czasie pełnego skanu w trybie helikalnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY mierzona w punkcie 50% charakterystyki MTF ≥ 12,0 pl/cm | TAK/ podać |  |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w czasie pełnego skanu, w matrycy 512 x 512, w trybie wysokiej rozdzielczości ≥ 30 [pl/cm] | TAK/NIE podać | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) – 5 mm, dla fantomu CATHPAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10mm i różnicy gęstości kontrastu 3 HU, napięcia maks. 120 kV [mGy], w płaszczyźnie xy, uzyskana z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego lub bez. Wartość potwierdzona w oficjalnych materiałach producenta dołączonych do oferty. | ≤ 11,0 mGy (podać) | ≤ 11,0 – 0 pkt ≤ 6,0 – 5 pkt |  |
|  | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania wizualnej rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) – 2 mm, dla fantomu CATPHAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10mm i różnicy gęstości kontrastu 3HU, napięcia maks. 100 kV [mGy] w płaszczyźnie xy, uzyskana z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego lub bez. Wartość potwierdzona w oficjalnych materiałach producenta. | TAK/NIE podać | NIE - 0 pkt TAK: ≤ 15,0 – 5 pkt ≤ 12,0 – 10 pkt |  |
|  | Technologia dedykowana do fizycznej redukcji promieniowania, nie związana ze wstępną filtracją kolimatorem wiązki, o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów (np. dedykowany filtr ze złota, cyny lub innego metalu) | TAK/NIE opisać | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Ultra szybki system próbkowania min. 8 kHz, przyspieszający akwizycję danych surowych w celu poprawy jakość sygnału | TAK/NIE opisać | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |  |
| Konsola operatorska |  |  |  |  |
|  | Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami o przekątnej nie mniejszej niż 24” z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat | TAK/ podać |  |  |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów 512x 512 bez kompresji ≥ 1 000 000 obrazów | TAK/ podać | ≥ 5 600 000 – 10 pkt < 5 600 000 – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wykorzystania np. tabletu do podglądu akwizycji i rekonstrukcji badań | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz stacji lekarskich, oprogramowanie od jednego producenta. | TAK |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Worklist - Structured Dose Raport | TAK |  |  |
|  | Sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie min. klasy IV wg standardu CIA 425 | TAK |  |  |
|  | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na czas prawidłowego jej zamknięcia w przypadku utraty zasilania | TAK |  |  |
| Oprogramowanie konsoli operatorskiej |  |  |  |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  |  |
|  | VR (VRT) (Volume Rendering Technique) | TAK |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | TAK |  |  |
|  | Bezpośrednie rekonstrukcje objętościowe z uzyskanych danych surowych bez konieczności wstępnego wykonywania rekonstrukcji cienkowarstwowych aksjalnych | TAK/ podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie | TAK |  |  |
|  | Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu. | TAK/ podać |  |  |
|  | Automatyczne bez udziału operatora ustawianie zakresu badania i rekonstrukcji obrazów dla danego badania na podstawie znaczników anatomii | TAK/ podać |  |  |
|  | Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania | TAK/ podać |  |  |
|  | Automatyczne powiadomienie obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu | TAK |  |  |
|  | Wykonywanie badań dwu-energetycznych, uzyskanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej anatomii dla dwóch różnych energii promieniowania | TAK/ podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia danych nisko i wysoko energetycznych w dane spektralne | TAK/ podać |  |  |
|  | Możliwość automatycznych rekonstrukcji monoenergetycznych dla poszczególnych energii fotonów w zakresie min od 60-180 keV oraz rekonstrukcje obrazu z optymalnym kontrastem z danych uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej | TAK/ podać | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Automatyczna detekcja obszaru zainteresowania (ROI) wraz z obliczaniem wartości HU dla aorty i pnia płucnego w badaniach z użyciem środka cieniującego. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające neurologiczną ocenę unaczynienia typu Neuro DSA (cyfrowa angiografia subtrakcyjna), ocenę naczyń układu nerwowego z usuniętym obrazem kości | TAK/NIE podać | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań neurologicznych, automatyczne generowanie map perfuzji | TAK/NIE podać | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do badań w trybie nagłym umożliwiające automatyczne wykrywanie i zgłaszanie podejrzewanego krwotoku śródczaszkowego | TAK/NIE podać | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Algorytm sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczną selekcję potencjalnych przypadków krwotoku podpajęczynówkowego | Tak/Nie podać | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Automatyczna ocena ASCPECTS w badaniach głowy z podejrzeniem udaru, z określeniem uszkodzonych regionów mózgowia i automatycznym przesłaniem obrazów i wyników do PACS bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika | Tak/Nie podać | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań spektralnych | TAK/NIE podać | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań ortopedycznych żeber i kręgosłupa | TAK/NIE podać | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Algorytm ostrzegający operatora o wykryciu podczas topogramu obecności niepożądanych elementów metalowych (np.: pasków, biżuterii, łańcuszków, okularów, itd.) przed przystąpieniem do dalszej części badania spiralnego lub sekwencyjnego. | TAK/NIE podać | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego tworzenia anatomicznie zorientowanych płaszczyzn rekonstrukcji obrazu kręgów i automatycznego ich oznaczania w badaniach kręgosłupa | TAK/ podać |  |  |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej | TAK/NIE podać | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do zdalnego dostępu i przejęcie kontroli nad konsolą operatorską przez lekarza radiologa z lekarskiej radiologicznej stacji roboczej (z pokoju opisowego zlokalizowanego w dowolnym miejscu szpitala), celem wykonania rekonstrukcji danych surowych według bieżących wskazań klinicznych | TAK/ podać |  |  |
|  | Sterowanie wstrzykiwaczem kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego, możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej | TAK |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Tłokowy bezwkładowy trzykanałowy wstrzykiwacz kontrastu, posiadający dwa źródła kontrastu i jedno soli fizjologicznej, posiadający moduł automatycznej dokumentacji z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych i integracją w klasie CAN IV. Funkcje wstrzykiwacza: - generowane ciśnienie 300 PSI - gwarantowana sterylność zestawu dziennego przez 24 godziny - automatyczne odpowietrzanie systemu przed badaniem oraz automatyczne odpowietrzanie linii pacjenta po każdej wymianie - zawierający funkcję umożliwiającą równomierne zakontrastowanie obu komór serca z zaprogramowaniem procentowej zawartości soli i kontrastu - posiadający dwa ekrany sterujące połączone za pomocą Wi-fi i interfejsem w języku polskim - posiadający kalkulator do obliczania współczynnika eGFR - posiadający możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej | TAK |  |  |
|  | Zestaw fantomów wraz z oprogramowaniem i podstawkami do umieszczenia fantomów w stole do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w tomografii komputerowej zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które: - ostrzega operatora w przypadku przekroczenia ustawionych limitów dawek - pomaga zabezpieczyć pacjenta przed nadmiernym napromieniowaniem - automatycznie tworzy raport pacjenta po każdym badaniu - uniemożliwia dokonywania nieautoryzowanych zmian w protokołach skanowania | TAK |  |  |
|  | Podświetlenia okola gantry z wyborem koloru światła | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Podświetlenia tunelu gantry z wyborem koloru światła | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Integracja tomografu komputerowego z systemami RIS/PACS posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| Szkolenia |  |  |  |  |
|  | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/elektroradiologów/inny personel z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, co najmniej: 5 dni x 6 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu (przed podpisanym protokołem odbioru) 30 dni x 6 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie (po podpisaniu protokołu odbioru) | TAK |  |  |
| System opisowy |  |  |  |  |
|  | Serwer multimodalny A spełniający poniższe wymagania: | Tak |  |  |
|  | Dostawa serwera aplikacyjnego i stacji lekarskich o parametrach jak poniżej, pracujących w architekturze klient-serwer. Dostawa aplikacji w oparciu o model pływających licencji. Serwer aplikacyjny z możliwością: - pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką, - ściągnięcia i instalacji klienta na komputer klasy PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego, - dostępu do serwera dla użytkowników z sali zabiegowych (np. użytkowników ramienia C), - zdalnej pracy dla użytkowników z zewnątrz szpitala, z natychmiastowym i pełnym dostępem do badania i aplikacji, bez konieczności wysyłania badań na zewnątrz. | Tak |  |  |
|  | Minimalne wymagania sprzętowe dla serwera aplikacyjnego: - min. 1 procesor, min. 2,7 GHz, min. 10-rdzeniowy, - pamięć RAM: min. 192 GB, - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej, - pojemność macierzy dla danych obrazowych w oparciu o dyski SSD: min. 10 TB, - redundantne zasilanie, obsługa minimum 10 jednoczesnych użytkowników. | Tak, podać parametry |  |  |
|  | 4 stanowiska lekarskie CT/MR, każde wyposażone w: - 2 kolorowe monitory diagnostyczne do badań CT/MR, każdy o przekątnej min. 24” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2,3 MP, - 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 23” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2MP, - komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk SSD 1TB, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 Pro lub nowszy, napęd DVD. Możliwość zainstalowania na stacjach programu RIS i PACS posiadanego przez Zamawiającego. | Tak, podać parametry |  |  |
|  | 1 stanowisko lekarskie RTG, wyposażone w: - 2 kolorowe monitory diagnostyczne do badań RTG/CT/MR, każdy o przekątnej min. 21” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2MP, - 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 23” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2MP, - komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk SSD 1TB, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 Pro lub nowszy, napęd DVD. Możliwość zainstalowania na stacjach programu RIS i PACS posiadanego przez Zamawiającego. | Tak, podać parametry |  |  |
|  | 1 stanowisko lekarskie mammograficzne, wyposażone w: - 1 kolorowy monitor diagnostyczny do badań MG, o przekątnej min. 29” i rozdzielczości nie mniejszej niż 12 MP, - 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 23” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2MP, - komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk SSD 1TB, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 Pro lub nowszy, napęd DVD. Możliwość zainstalowania na stacjach programu RIS i PACS posiadanego przez Zamawiającego |  |  |  |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | Tak |  |  |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min: - ilość poprzednich badań - typ/modalność poprzednich badań - zakres daty poprzednich badań | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix) i modernizacje oprogramowania diagnostycznego (upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). | Tak |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi: - Query/Receive - Print - Storage - Storage – commitment | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, danych obrazowych CT, RTG, MR, PET-CT | Tak |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalności do oceny badań: - pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) - pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne). - elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | Tak |  |  |
|  | Prezentacje Cine | Tak |  |  |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania, niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania | Tak |  |  |
|  | Automatyczne rekonstrukcje ortopedyczne (Spine/Rib/Hip/Knee/Femur/Tibia) w przypadkach złamań/zmian kręgosłupa/żeber, złamania w obszarze obojczyka, biodra, kolana, kości udowych, piszczelowych, rekonstrukcje równoległe/radialne. | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje dwuenergetyczne, dostępne do odczytu na dowolnych stacjach w sieci szpitala. Automatycznie generowane w tle gotowe do użycia mapy/serie/indeksy dla badań CT, jako istotne narzędzie wspomagające radiologa lub lekarza dokonującego zabiegu. Standaryzacja wyników. | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | Tak |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  |  |
|  | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET | Tak |  |  |
|  | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczna/naczyniowa/onkologiczna. Szybkie przełączanie pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2,3,4 punkty czasowe), wielofazowe. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego | Tak |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT | Tak |  |  |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: - wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). - wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta). - automatyczna segmentacja płuc, serca, aorty. | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy, z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy, możliwością archiwizacji w systemie PACS oraz późniejszego wywołania. Funkcjonalność dostępna dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie uruchomione przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej CT, w tym z wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu, z możliwością redukcji artefaktów od metalowych przedmiotów. | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do zaawansowanej statystyki trzewnej tkanki tłuszczowej. Wyznaczanie objętości trzewnej tkanki tłuszczowej z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak/Nie | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT umożliwiające: - pomiary zmian zgodnie z klasyfikacją RECIST/WHO, - porównywanie badań z 2 punktów czasowych, - rejestrację/fuzję obrazów, - podgląd w 3D w widokach MIP i VRT | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych/pulmonologicznych umożliwiające: - automatyczna segmentacja zmian ogniskowych w 3D w płucach wraz z możliwością ręcznej korekty, - automatyczne wyznaczanie parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym | Tak |  |  |
|  | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: - automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika - automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor zwiększenie gęstości HU, niebieski zmniejszenie HU) wszelkich zmian w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT. | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach CT/MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) pozwalająca na: - automatyczną rejestrację załadowanych serii badań, - automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty, - automatyczną synchronizację wyświetlanych serii badania niezależnie od grubości warstw, - synchroniczne wyświetlanie do 4 serii badania. | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Generowanie obrazów DWI o dowolnym współczynniku b na podstawie akwizycji DWI z minimum dwoma wartościami współczynnika b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania. Możliwość obliczania map ADC w oparciu o obliczone obrazy DWI o wybranym współczynniku b. Funkcjonalność dostępna na dowolnym etapie oceny badań, na dowolnej stacji lekarskiej. | Tak/Nie | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty realizujące: - dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1, - raportowanie zgodne z PIRADS v2, - dedykowany raport zawierający: - listę znalezisk, pomiarów, zdjęć, - czytelną wizualizację adresowaną dla urologów, na potrzeby wykonywania biopsji - jednoczesny dostęp dla min. 4 użytkowników. | Tak/Nie | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Rozszerzone funkcjonalności do oceny badań MR prostaty: - automatyczne wyznaczanie objętości gruczołu prostaty, - eksport konturów RTSS na potrzeby wykonywania biopsji prostaty do aparatów USG z możliwością fuzji - jednoczesny dostęp dla min. 4 użytkowników. | Tak/Nie | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Śledzenie zmian nowotworowych z możliwością pomiarów progresji zmiany, z możliwością klasyfikacji zmian zgodnie z kryteriami Lung-RADS i TNM. - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak/Nie | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej detekcji i oceny guzków płuc wraz z oceną trendów wzrostu (typu CAD) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |  |  |
|  | Automatyczne przetwarzanie w tle (bez ingerencji użytkownika) przez serwer aplikacyjny niskodawkowych badań CT klatki piersiowej, na potrzeby obsługi programów przesiewowych. Oprogramowanie serwera aplikacyjnego typu Second Reader w sposób automatyczny, bez konieczności ręcznego otwierania badań, przetwarza w tle badania CT, dokonuje wyszukania zmian w płucach, zapisuje je w seriach wynikowych DICOM w archiwum PACS (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). Serie wynikowe zapisane w PACS zawierają znaczniki Lung CAD wraz z towarzyszącymi obrazami. | Tak/Nie | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc, w tym POChP i rozedmy miąższowej, o min. poniższych funkcjonalnościach: - automatyczna segmentacja płuc i poszczególnych płatów z oceną w 3D dróg powietrznych i oznaczaniem barwnym tchawicy i oskrzeli, - automatyczna wizualizacja w kolorze i obliczanie objętości obszarów płuc o gęstości mniejszej od progowej, obliczanie rozedmy, - analiza dróg oddechowych i ocena drzewa oskrzelowego, w tym pomiar grubości ściany i światła dróg powietrznych - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji wielonarządowej umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: - rBF (miejscowy przepływ krwi), - rBV (miejscowa objętość krwi), - MTT (średni czas przejścia) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Aplikacja dla szybkiej i dokładnej oceny badań SOR, w tym politraumy, obejmująca w obrębie jednej dedykowanej aplikacji klinicznej następujące etapy oceny: - ocena ogólna wraz z dedykowanymi protokołami wyświetlania dla różnych części ciała (min. głowa, klatka, kończyny), - ocena naczyniowa wraz z rozwijaniem naczyń po prostej, - ocena kostna z możliwością obracania żeber, rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej tj. żeber i kręgosłupa na płaszczyźnie oraz ich automatycznym etykietowaniem we wszystkich widokach MPR, - ocena kręgosłupa z automatycznym wyznaczaniem linii centralnej rdzenia kręgowego, przeglądaniem w płaszczyznach prostopadłych do osi kręgosłupa, - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii, umożliwiające: - automatyczną segmentację jelita grubego, - jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję przekrojów w trzech głównych płaszczyznach, - jednoczesną prezentację badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną, - pomiary polipów w widoku wewnątrzjelitowym 3D, - automatyczne zaznaczanie kolorem resztek kałowych (tzw. stool tagging), - ukrywanie jelita cienkiego, - wyświetlanie odległości od odbytnicy - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wirtualnej dysekcji jelita i rozwinięcia jego ściany na płaszczyźnie w postaci wstęgi - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Automatyczna detekcja polipów - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań angiografii CT umożliwiające: - automatyczną identyfikację i izolację naczynia z objętości badanej, - automatyczne wyznaczanie linii centralnej i etykietowanie głównych naczyń, - rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, - włączanie/wyłączanie zwapnień, - pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, - pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej, - rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia, - automatyczne wyznaczanie stenozy - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: - rBF (miejscowy przepływ krwi), - rBV (miejscowa objętość krwi) - TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) - MTT (średni czas przejścia) - PS (ocena bariery przepuszczalności błon komórkowych) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność szybkiego i powtarzalnego automatycznego generowania map perfuzyjnych bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej oraz ich archiwizowania (technologia Rapid Results), na potrzeby szybkiej oceny badań SOR (m.in. udarów). Możliwość natychmiastowego wysłania wygenerowanych map do aparatu zabiegowego. Możliwość tworzenia własnego szablonu opracowywania badań perfuzyjnych (makro). | Tak/Nie | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score - umożliwiające: - automatyczne zaznaczenie obszarów objętych udarem, rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia, - automatyczne generowanie pomiarów/map bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej. - automatyczne wysyłanie pomiarów/map do systemu PACS oraz ich archiwizowania (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą producenta) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | - Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością: - automatycznej segmentacji zmian ogniskowych w 3D w płucach, wątrobie i węzłach chłonnych, wraz możliwością ręcznej korekty, - automatycznego pomiaru zmiany (min. średnicy i objętości) oraz obliczania kryteriów onkologicznych (min. RECIST 1.0, RECIST 1.1, WHO, CHOI) - porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie wraz z synchronizacją przestrzenną - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do pogłębionej analizy zmian hipo/hiperdensyjnych w narządach miąższowych w oparciu o zadane poziomy gęstości HU wraz z wyznaczeniem objętości obszaru hipo/hiperdensyjnego i jego udziału procentowego do całej zmiany - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak/Nie | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Dedykowane (odrębne) algorytmy do segmentacji zmian w płucach, wątrobie oraz węzłach chłonnych - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak/Nie | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające analizę szpiku kostnego z wykorzystaniem danych uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej/spektralne/spektralnej CT bez kontrastu, z możliwością: - fuzji na widokach MPR obrazu CT i kolorowej nakładki obrazującej szpik kostny poprzez subtrakcję wapnia z obrazu, - płynnej zmiany pomiędzy obrazem CT MPR a nakładką z obrazem szpiku kostnego - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające analizę naczyń płuc z możliwością szybkiej oceny perfuzji płuc z wykorzystaniem danych uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej/spektralnej, realizujące: - wyświetlanie w różnych kolorach naczyń zasilających obszary z poprawną i niedostateczną perfuzją, np. kolor czerwony: niska ilość kontrastu, niebieski: wysoka ilość kontrastu, - wyświetlanie stężenia środka kontrastującego w miąższu płuc w postaci kolorowej maski (nakładki), - ocena ilościowa z określeniem w mg/ml stężenia środka kontrastującego w zaznaczonym obszarze ROI - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań organów miąższowych (m.in. wątroby) wykonanych metodą dwuenergetyczną/spektralną, umożliwiające: - wyznaczenie koncentracji środka kontrastowego w postaci kolorowych map w tkankach oraz zmianach, - płynną zmianę wyświetlania pomiędzy kolorowym obrazem środka kontrastującego oraz bez środka kontrastującego, - wyświetlanie mapy stężenia tłuszczu w wątrobie - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań wykonanych w technice dwuenergetycznej/spektralnej realizujące: - wyświetlenie obrazów o ściśle określonej energii z zakresu 40-190 keV, - redukcję szumu poprzez dedykowany algorytm, - wyświetlenie równolegle wielu obszarów zainteresowania z pokazaniem ich krzywych tłumienia, - analizę statystyczną obszarów zainteresowania - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań wykonanych w technice dwuenergetycznej/spektralnej realizujące: - wyświetlenie obrazów o ściśle określonej energii z zakresu 40-190 keV, - redukcję szumu poprzez dedykowany algorytm, - wyświetlenie równolegle wielu obszarów zainteresowania z pokazaniem ich krzywych tłumienia, - analizę statystyczną obszarów zainteresowania - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań spektroskopii MR umożliwiające: - automatyczne przetwarzanie wyników spektroskopii SVS (Single Voxel Spectroscopy) i CSI (Chemical Shift Imaging) 2D i 3D, - automatyczne tworzenie kolorowych map stężenia wybranych metabolitów i ich fuzji z obrazami anatomicznymi, - automatyczną eliminację wokseli o jakości poniżej progu zdefiniowanego przez użytkownika, - wyświetlenie krzywych rzeczywistych i urojonych, amplitudowych i fazowych, - eksport danych i wyników - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji mózgu umożliwiające automatyczną kalkulację i prezentację w kolorze mam parametrycznych min.: - relCBF (relative Cerebral Blood Flow), - relCBV (relative Cerebral Blood Volume), - relMTT (relative Mean Transit Time), - TTP (Time To Peak), - TMax (Time to Maximum). - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań perfuzji i dyfuzji mózgu wraz z możliwością automatycznego obliczania i prezentacji obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych MR zoptymalizowane pod kątem szybkiej oceny dużej ilości danych obrazowych w badaniach z wielu obszarów lub całego ciała, wyposażone w: - dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów, - mechanizmy trójwymiarowej segmentacji zmian, wyznaczania objętości, inne niż typowe segmentacje VOI w oparciu o kulę/elipsę, - dokonywanie analizy wolumetrycznej guzów, węzłów chłonnych i zmian przerzutowych, a także innych zmian nieonkologicznych lub obiektów o odpowiednim kontraście w stosunku do otaczającej tkanki - ocenę progresji zmian zgodnie z RECIST - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych MR umożliwiająca: - obliczenie histogramu - Tworzenie trendów śledzonych spostrzeżeń - Zestaw funkcji „Trending” lub zgodnie z nomenklaturą Producenta pozwalający analizować wczesne odpowiedzi w zmianach chorobowych, np. przy wykorzystaniu obrazów ADC po chemioterapii/leczeniu metodą TACE (Total Tumor Burden). Oprogramowanie do analizy wczesnej odpowiedzi na terapię w oparciu o badania dyfuzji MR umożliwiające: - obliczanie histogramów wartości ADC, - tworzenia trendów śledzonych zmian. Możliwość graficznej prezentacji w postaci histogramu wyniku segmentacji lub obszaru zainteresowania, wizualizacja zmian ilościowych, np. zmian rozmiaru albo objętości guza między różnymi punktami czasowymi badania MR. Oprogramowanie OncoTrend lub równoważne - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Zaawansowane narzędzia do oceny badań mammograficznych MR zawierające min.: - automatyczną synchronizację danych 2D, 3D i 4D, - dedykowane narzędzia do analizy badań dynamicznych, w tym min.: - elastyczna korekcja ruchu, - automatyczna subtrakcja, - analiza krzywej wzmocnienia w trybie „on-the-fly” oraz podczas wyznaczania VOI, - analiza parametryczna wraz z tworzeniem map wash-in, wash-out, wskaźnik wzmocnienia, PEI, - raportowanie zgodnie z BIRADS - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Zaawansowane narzędzia do oceny perfuzji T1 do oceny różnic przepuszczalności między tkankami umożliwiające analizę jakościową i ilościową badań dynamicznych zgodnie z modelem Tofts, zawierające dedykowane narzędzia do analizy badań dynamicznych, w tym min.: - elastyczna korekcja ruchu, - rejestracja danych dynamicznych z danymi anatomicznymi, - wyświetlanie i analiza krzywej wzmocnienia w trybie „on-the-fly” oraz podczas wyznaczania VOI, - obliczanie map i ocena parametrów: - jakościowych: wash-in, wash-out, iAUC, TTP, PEI, - ilościowych (zgodnie z modelem Tofts): Ktrans, Kep, Ve, - fuzja map parametrycznych z wybranymi obrazami MR, - eksport wyników w formatach min. DICOM i .CSV - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania do opisywania badań mammografii, umożliwiający: - ułożenie zdjęć mammograficznych w tzw. układ mammograficzny (4 zdjęcia na dwóch monitorach w odbiciu lustrzanym). - prekonfigurowane layouty dla różnych widoków (MLO, CC, ML/LM) w tym umieszczenie na ekranach obrazów CC bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu piersi lewej po stronie prawej, - zindywidualizowane konfigurowane zestawy layoutów (ReportFlow lub równoważne), tworzące całościowy schemat oceny badań, pozwalający na rutynową i powtarzalną ocenę wszystkich zdjęć, z eliminacją ryzyka pominięcia niektórych obrazów, - funkcje powiększania: interaktywne powiększanie (co najmniej 4x) i przesuwanie, konfigurowalna lupa, włączenie pełnej rozdzielczości jednym przyciskiem - porównywanie na obu monitorach badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym - inwersja skali szarości - pomiar odległości i gęstości (punktów i ROI) - możliwość wyznaczenia średniej wartości pixela i standardowego odchylenia w danym ROI - raportowanie Bi-RADS | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań tomosyntezy umożliwiające: - prekonfigurowane layouty do porównywania badania tomosyntezy bieżącego oraz poprzedniego - wyświetlanie scen typu cine z możliwością regulacji szybkości odtwarzania, wskazaniem pozycji wyświetlanej warstwy, regulacją grubości warstwy - prekonfigurowane layouty do porównywania badania tomosyntezy ze zdjęciem 2D, | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego i natychmiastowego wyświetlania odległości w 2D i 3D od określonej zmiany do: - linia skóry - sutek - ściana klatki piersiowej. - Możliwość określania dla zaznaczonej zmiany: pozycji godzinowej w 3D oraz kwadrantu. | Tak/Nie |  |  |
|  | Funkcjonalność podwójnie ślepego odczytu badań (drugi lekarz nie widzi wyników odczytu pierwszego lekarza) – do badań skryningowych | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: - raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS, - raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR, predefiniowane szablony. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Serwer multimodalny B spełniający poniższe wymagania: | Tak |  |  |
|  | Dostawa nowego serwera aplikacyjnego lub adaptacja/wykorzystanie serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia poniżej podanych wymagań sprzętowych. W przypadku wyboru adaptacji/wykorzystania istniejącego, funkcjonującego u Zamawiającego serwera aplikacyjnego możliwość wykorzystania licencji aplikacji CT posiadanych przez Zamawiającego z koniecznością uzupełnienia do poniżej wymaganych (opisanych) ilości licencji. | Tak, podać wariant |  |  |
|  | Minimalne wymagania sprzętowe dla serwera aplikacyjnego: - min. 1 procesor, min. 2,7 GHz, min. 10-rdzeniowy, - pamięć RAM: min. 192 GB, - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej, - pojemność macierzy dla danych obrazowych w oparciu o dyski SSD: min. 6 TB, - redundantne zasilanie, obsługa minimum 7 jednoczesnych użytkowników. | Tak, podać parametry |  |  |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | Tak |  |  |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min: - ilość poprzednich badań - typ/modalność poprzednich badań - zakres daty poprzednich badań | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix) i modernizacje oprogramowania diagnostycznego (upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). | Tak |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi: - Query/Receive - Print - Storage - Storage – commitment | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, danych obrazowych CT, RTG, MR, PET-CT | Tak |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalności do oceny badań: - pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) - pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne). elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | Tak |  |  |
|  | Prezentacje Cine | Tak |  |  |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania, niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania | Tak |  |  |
|  | Automatyczne rekonstrukcje ortopedyczne (Spine/Rib/Hip/Knee/Femur/Tibia) w przypadkach złamań/zmian kręgosłupa/żeber, złamania w obszarze obojczyka, biodra, kolana, kości udowych, piszczelowych, rekonstrukcje równoległe/radialne. | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje dwuenergetyczne, dostępne do odczytu na dowolnych stacjach w sieci szpitala. Automatycznie generowane w tle gotowe do użycia mapy/serie/indeksy dla badań CT, jako istotne narzędzie wspomagające radiologa lub lekarza dokonującego zabiegu. Standaryzacja wyników. | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | Tak |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  |  |
|  | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET | Tak |  |  |
|  | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczna/naczyniowa/onkologiczna. Szybkie przełączanie pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2,3,4 punkty czasowe), wielofazowe. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego | Tak |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT | Tak |  |  |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa | Tak/Nie |  |  |
|  | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT | Tak/Nie |  |  |
|  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: - wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). - wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta). automatyczna segmentacja płuc, serca, aorty. | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy, z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy, możliwością archiwizacji w systemie PACS oraz późniejszego wywołania. Funkcjonalność dostępna dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie uruchomione przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej CT, w tym z wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu, z możliwością redukcji artefaktów od metalowych przedmiotów. | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do zaawansowanej statystyki trzewnej tkanki tłuszczowej. Wyznaczanie objętości trzewnej tkanki tłuszczowej z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT umożliwiające: - pomiary zmian zgodnie z klasyfikacją RECIST/WHO, - porównywanie badań z 2 punktów czasowych, - rejestrację/fuzję obrazów, - podgląd w 3D w widokach MIP i VRT | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych/pulmonologicznych umożliwiające: - automatyczna segmentacja zmian ogniskowych w 3D w płucach wraz z możliwością ręcznej korekty, - automatyczne wyznaczanie parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym | Tak |  |  |
|  | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: - automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika - automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor zwiększenie gęstości HU, niebieski zmniejszenie HU) wszelkich zmian w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT. | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach CT/MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) pozwalająca na: - automatyczną rejestrację załadowanych serii badań, - automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty, - automatyczną synchronizację wyświetlanych serii badania niezależnie od grubości warstw, - synchroniczne wyświetlanie do 4 serii badania. | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Generowanie obrazów DWI o dowolnym współczynniku b na podstawie akwizycji DWI z minimum dwoma wartościami współczynnika b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania. Możliwość obliczania map ADC w oparciu o obliczone obrazy DWI o wybranym współczynniku b. Funkcjonalność dostępna na dowolnym etapie oceny badań, na dowolnej stacji lekarskiej. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty realizujące: - dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1, - raportowanie zgodne z PIRADS v2, - dedykowany raport zawierający: - listę znalezisk, pomiarów, zdjęć, - czytelną wizualizację adresowaną dla urologów, na potrzeby wykonywania biopsji - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Rozszerzone funkcjonalności do oceny badań prostaty: - automatyczne wyznaczanie objętości gruczołu prostaty, - eksport konturów RTSS na potrzeby wykonywania biopsji prostaty do aparatów USG z możliwością fuzji - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych z funkcją: - automatycznego wyodrębniania (segmentacji) mięśnia serca, - automatycznej segmentacji i etykietowania naczyń wieńcowych, - rozwinięcia wzdłuż linii centralnej naczynia, - pomiaru przekroju, pola i średnicy światła naczynia, - automatycznego pomiaru stopnia stenozy - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznego generowania rekonstrukcji radialnych/równoległych głównych tętnic LAD, RCA, CX (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego) z możliwością bezpośredniego/natychmiastowego eksportu do aparatów zabiegowych, zapisu w archiwum PACS. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). Eksport wyodrębnionej struktury naczyń wieńcowych do aplikacji firm trzecich. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wyliczanie w naczyniach wieńcowych: - łącznego indeksu zwapnień (Calcium Score), - odrębnie dla każdej głównej tętnicy wieńcowej: liczby zmian, łącznej masy i objętości zwapnień, indeksu zwapnień. Automatyczne zapisywanie w systemie PACS w odrębnej serii. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań angiografii CT umożliwiające: - automatyczną identyfikację i izolację naczynia z objętości badanej, - rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, - włączanie/wyłączanie zwapnień, - pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, - pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej, - rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia, - automatyczne wyznaczanie stenozy - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością: - automatycznej segmentacji zmian ogniskowych w 3D w płucach, wątrobie i węzłach chłonnych, wraz możliwością ręcznej korekty, - automatycznego pomiaru zmiany (min. średnicy i objętości) oraz obliczania kryteriów onkologicznych (min. RECIST 1.0, RECIST 1.1, WHO, CHOI) - porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie wraz z synchronizacją przestrzenną - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do pogłębionej analizy zmian hipo/hiperdensyjnych w narządach miąższowych w oparciu o zadane poziomy gęstości HU wraz z wyznaczeniem objętości obszaru hipo/hiperdensyjnego i jego udziału procentowego do całej zmiany - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |  |  |
|  | Dedykowane (odrębne) algorytmy do segmentacji zmian w płucach, wątrobie oraz węzłach chłonnych - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do przeglądania wielofazowych obrazów TK wątroby zgodnie z kryteriami LI-RADS wraz z określaniem współczynników skali LI-RADS. - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Kolorowa wizualizacja wysegmentowanych zmian w 3D odzwierciedlająca różnicę pomiędzy badaniem bieżącym a poprzednim (trending), tj. np.: - na zielono: oznacza zmniejszenie w odniesieniu do badania poprzedniego, - na żółto: bez zmian, - na czerwono: powiększenie zmiany - jednoczesny dostęp dla min. 4 użytkowników | Tak |  |  |
|  | Pakiet onkologiczny o oceny badań NM min: - kwantyfikacja funkcjonalna, w tym (SUV), wartość szczytowa (Peak), objętość metabolicznie aktywnego guza (MTV), całkowita glikoliza zmiany patologicznej (TLG)/całkowita aktywność - raportowanie oraz ocena kwantyfikowalnej odpowiedzi na leczenie poprzez automatyczną segmentację jednego lub wielu ognisk oraz obliczanie wpływ nowotworu na funkcjonowanie całego organizmu lub określonego regionu ciała (MTV oraz TLG/całkowita aktywność) - automatyczne wyszukiwanie zmian powyżej zadanej wartości SUV lub rozmiaru - narzędzia hybrydowe do łatwego wykonywania pomiarów funkcjonalnych oraz anatomicznych - obliczanie progu PERCIST - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii, umożliwiające: - automatyczną segmentację jelita grubego, - jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję przekrojów w trzech głównych płaszczyznach, - jednoczesną prezentację badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną, - pomiary polipów w widoku wewnątrzjelitowym 3D, - automatyczne zaznaczanie kolorem resztek kałowych (tzw. stool tagging), - ukrywanie jelita cienkiego, - wyświetlanie odległości od odbytnicy - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań spektroskopii MR umożliwiające: - automatyczne przetwarzanie wyników spektroskopii SVS (Single Voxel Spectroscopy) i CSI (Chemical Shift Imaging) 2D i 3D, - automatyczne tworzenie kolorowych map stężenia wybranych metabolitów i ich fuzji z obrazami anatomicznymi, - automatyczną eliminację wokseli o jakości poniżej progu zdefiniowanego przez użytkownika, - wyświetlenie krzywych rzeczywistych i urojonych, amplitudowych i fazowych, - eksport danych i wyników - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji mózgu umożliwiające automatyczną kalkulację i prezentację w kolorze mam parametrycznych min.: - relCBF (relative Cerebral Blood Flow), - relCBV (relative Cerebral Blood Volume), - relMTT (relative Mean Transit Time), - TTP (Time To Peak), - TMax (Time to Maximum). - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań perfuzji i dyfuzji mózgu wraz z możliwością automatycznego obliczania i prezentacji obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie wirtualnej symulacji radioterapii zawierające: - Konturowanie - Zarządzane punktami referencyjnymi oraz izocentrami - Pozycjonowanie wiązki/DRR - Wyświetlanie dawki RT - jednoczesny dostęp dla min. 3 użytkowników. | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Automatyczne generowanie konturów OAR w oparciu o algorytmy Deep Learning z możliwością automatycznego transferu do systemu planowania leczenia bez udziału użytkownika (technologia Rapid Results lub równoważna) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: - raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS, - raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR, - predefiniowane szablony. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Cyfrowa platforma analizy danych, system monitorowania dawki |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do monitorowania i raportowania poziomu dawek. Oprogramowanie umożliwia: - analiza ilości badań na jednego pacjenta oraz dawki skumulowanej, wpisanie i analizę lokalnych poziomów referencyjnych dla danej procedury, - oszacowanie dawki narządowej na podstawie parametrów badania w badaniach m.in. XA i TK. - oszacowanie dawki na skórę w oparciu o parametry badania dla typów badania m.in. XA. - zdolność do oszacowania dawki interaktywnej i symulację dawki metodą Monte Carlo. - zdolność do automatycznego oszacowania dawki do narządów wewnętrznych. - mapowanie protokołów (w tym „Multi Organ”) i dopasowanie poziomów referencyjnych do odpowiednich protokołów skanowania w celu analizy dawki przekroczenia, mapowania bazują min. na „exam specific”, „scan specific” - wyświetlanie topogramów badania z naniesionymi danymi odnośnie serii i dawek na obrazie - analizę dawek z podziałem na operatora/technika - analiza dawki dotyczy wszystkich systemów cyfrowych podłączonych do PACS placówki. Odczyt parametrów dawek z DICOM Radiation Dose Structured Report dla radiografii i medycyny nuklearnej. Licencja bez ograniczeń na ilość urządzeń podłączonych do PACS, | TAK |  |  |
|  | Aplikacja wspomaga proces zarządzania posiadająca poniższe funkcjonalności: - przedstawienie informacji dotyczących aktualnego wykorzystania w szpitalu m.in. posiadanych wszystkich systemów RTG, XA, PET/CT, CT, MR podłączonych do PACS w zakresie minimum: - Liczba badań - Liczba pacjentów - Badania na pacjenta - Czas zmiany pacjenta - Badania na godzinę - Długość badania - wskaźniki KPI mogą być wyświetlane w ujęciu tygodniowym i miesięcznym, pokazując trend działania i wykorzystania skanerów. | TAK |  |  |
|  | Aplikacja klasy Business Intelligence (BI) umożliwiająca tworzenie od podstaw na bazie tagów DICOM własnych, w pełni konfigurowalnych raportów analitycznych, pulpitów nawigacyjnych i wizualizacji danych (min. w formie wykresów, tabeli) w opartym na przeglądarce edytorze pulpitów nawigacyjnych. | TAK |  |  |
|  | Eksport raportu z możliwością jego edycji do pliku (xlsx, image, pdf) i możliwość tworzenia indywidualnych szablonów. | TAK |  |  |
|  | Integracja z posiadanym obecnie systemem PACS. Koszty integracji po stronie Wykonawcy. | TAK |  |  |
|  | Licencja na oprogramowanie na min. 150 tysięcy badań rocznie w okresie min. 5 lat. | TAK |  |  |
|  | Zakres prac adaptacyjnych do pracowni CT • Zaplanowanie usadowienia aparatu wraz ze wszystkimi dostarczanymi komponentami, w tym agregatu wody w przypadku zaoferowania aparatu chłodzonego płynem • Zapewnienie drogi transportu dla tomografu komputerowego i pozostałych elementów dostawy • Wymiana podłogi, odmalowanie pomieszczeń (ściany i sufity) w pracowni CT i sterowni oraz korytarzyku wejściowym do sterowni • Umeblowanie w sterowni, korytarzyku oraz pracowni CT • Biurko i 2 krzesła dla elektroradiologów • Krzesło, wieszak i półka dla każdej z kabin pacjenta • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z osłonami RTG – jeżeli będzie wymagana z technicznego punktu widzenia • Wykonanie projektu osłon stałych • Dosłonięcie ścian/stropów pracowni, jeżeli z projektu osłon stałych wyjdzie taka konieczność • umeblowanie w pracowni CT z myjką dla lekarzy, umeblowanie z blatami, • Lampa zabiegowa skierowana na pacjenta w trakcie zabiegów interwencyjnych • Dostawa mobilnej osłony z okienkiem | TAK |  |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 48 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24h w dni robocze, rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK podać |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK podać |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK podać |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych tomografu od daty sprzedaży przez min. 10 lat | TAK podać |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | TAK |  |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |  |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia w dwóch egzemplarzach: w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  |  |
|  | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | TAK / podać nazwę i adres |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać |  |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym

- Rezonans magnetyczny   – 1 szt.

Producent (marka) …………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model ……………………………………………………..………………… (Należy podać)

Kraj pochodzenia .…………………………………..…………….………… (Należy podać)

| l.p. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oceniane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rezonans magnetyczny do diagnostyki obrazowej. Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż II połowa 2024, nie dopuszcza się aparatów powystawowych. | Tak, podać |  |  |
| Magnes |  |  |  |  |
|  | Indukcja pola magnetycznego B0 | ≥ 1,5T; podać wartość [T] |  |  |
|  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem w technologii „zero-boil-off” | Tak |  |  |
|  | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej z wyłączeniem ubytków przy pracach serwisowych | ≤ 0,01 l/godz.; podać wartość [l/rok] |  |  |
|  | Aktywne ekranowanie | Tak |  |  |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie x/y | ≤ 2,5 m; podać wartość [m] |  |  |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi z | ≤ 4,0 m; podać wartość [m] |  |  |
|  | Sprzętowa korekta homogeniczności pola, po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Gwarantowana wartość krótkotrwałych zmian jednorodności pola magnetycznego | ≤ 0,1 ppm/godz; podać wartość [ppm/godz] |  |  |
| System gradientowy |  |  |  |  |
|  | Maksymalna amplituda gradientów dla max FoV, nie dopuszcza się wartości porównywalnych lub równoważnych | ≥ 57 mT/m; podać wartość [mT/m] |  |  |
|  | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) dla amplitudy podanej w pkt. 6.2. Nie dopuszcza się wartości porównywalnych lub równoważnych | ≥ 216 T/m/s; podać wartość [T/m/s] |  |  |
|  | Wartości podane w pkt. 6.1. i 6.2. uzyskiwane jednocześnie | Tak |  |  |
| System RF – tor nadawczy |  |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa | ≥ 25 kW; podać wartość [kW] | Wartość największa – 2 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |  |
|  | Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak/Nie; Jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| System RF – tor odbiorczy |  |  |  |  |
|  | Maksymalna liczba kanałów (elementów odbiorczych wykorzystywanych w maksymalnym obszarze badania, z przesuwem stołu pacjenta) | ≥ 128; podać wartość [n] | Wartość największa – 6 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |  |
|  | Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą | ≥ 160 dB; podać wartość [dB] |  |  |
|  | Rozdzielczość odbiornika | ≥ 16 bit; podać wartość [bit] |  |  |
|  | Szerokość pasma przenoszenia | ≥ 1 MHz; podać wartość [MHz] |  |  |
|  | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak; podać nazwę |  |  |
| Cewki |  |  |  |  |
|  | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak; podać nazwę cewki |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi z możliwością zmiany kąt ułożenia głowy pacjenta w przynajmniej 3 pozycjach, posiadająca w badanym obszarze min. 20 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe | Tak; podać nazwę cewki i liczbę jej elementów obrazujących [n] | Cewka wyposażona w zintegrowany dodatkowy element służący do redukcji lokalnych niejednorodności pola B0 w obszarze szyjnym, spowodowanych obecnością pacjenta w aparacie Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość podłączenia cewki z punktu 21 tj. cewki wielokanałowej typu matrycowego przeznaczonej do badań głowy i szyi bezpośrednio do stołu pacjenta, bez użycia kabla | Tak/Nie; Jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt | . |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek, przeznaczona do badań całego kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 24 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek i liczbę elementów obrazujących n] |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek, przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup), z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 44 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek i liczbę elementów obrazujących [n] |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek, przeznaczona do badań całego tułowia w zakresie min. 60 cm w osi Z (klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica), z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca w badanym obszarze min. 24 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek i liczbę elementów obrazujących [n] |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa przeznaczona do badań mammograficznych diagnostycznych piersi , posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących ( kanałów odbiorczych) jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe | Tak. podać nazwę |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa sztywna lub sztywna z elastycznymi końcówkami lub elastycznym elementem przeznaczona do badań stawu ramiennego, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe. | Tak; podać nazwę cewki i liczbę jej elementów obrazujących [n] |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa sztywna, nadawczo-odbiorcza, przeznaczona do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe. | Tak; podać nazwę cewki i liczbę jej elementów obrazujących [n] |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa sztywna lub elastyczna do badań dłoni i nadgarstka, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe. | Tak; podać nazwę cewki i liczbę jej elementów obrazujących [n] |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa sztywna lub elastyczna , przeznaczona do badań stawu skokowego i stopy, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe. | Tak; podać nazwę cewki i liczbę jej elementów obrazujących [n] |  |  |
|  | Zestaw minimum dwóch elastycznych cewek płachtowych do zastosowań uniwersalnych, każda w różnym rozmiarze, każda posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe . | Tak; podać nazwy cewek, liczbę elementów obrazujących [n] oraz wymiary każdej z nich [cm] | 16 elementów obrazujących – 0 pkt >16 elementów - 3 pkt za każdą cewkę |  |
| Pozycjonowanie i nadzór pacjenta |  |  |  |  |
|  | Stół pacjenta | Tak; Podać | Stół odłączany – 1 pkt. Stół odłączany w pełni zmotoryzowany eDrive lub wg. nazwy producenta – 5 pkt |  |
|  | Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym | ≥ 250 kg; podać wartość [kg] | Wartość największa – 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |  |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak |  |  |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z ciągłym (nie krokowym) przesuwem stołu pacjenta podczas akwizycji danych, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | ≥ 200 cm; podać wartość [cm] |  |  |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących | Tak |  |  |
|  | System rejestracji krzywej oddechu dla wypracowania sygnałów synchronizujących wbudowany bezpośrednio w stół pacjenta, gantry lub cewkę do badania kręgosłupa | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Sygnalizacja dodatkowa (np. „gruszka”, przycisk) | Tak |  |  |
|  | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu | ≥ 70 cm; podać wartość [cm] |  |  |
|  | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak |  |  |
|  | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak |  |  |
|  | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone po obu stronach obudowy gantry | Tak |  |  |
|  | Dwa identyczne funkcjonalnie wyświetlacze dotykowe umieszczone po obu stronach obudowy gantry i zintegrowane z nią, umożliwiające sterowanie aparatem MR | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Centrator laserowy | Tak |  |  |
|  | Kamera TV do obserwacji pacjenta z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | Tak |  |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak |  |  |
|  | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak |  |  |
| Aplikacje kliniczne (badania neurologiczne) |  |  |  |  |
|  | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak |  |  |
|  | Badania przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego wraz z oceną ilościową | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem. | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem w tym z automatyczną numeracją kręgów w rekonstruowanym obrazie | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Dedykowane, zwalidowane klinicznie oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badania w obszarze mózgowia, pozwalające na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie powtarzalności, w tym m.in. obrazowanie T1 sag GRE, T2 tra TSE i TSE FLAIR, tra EPI Diffusion i T2 * tra EPI-GRE; | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Dedykowane sekwencje do obrazowanie obszarów o różnej homogeniczności pola magnetycznego (np.: powietrze-tkanka) bazujące na sekwencjach non EPI | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę |  |  |
| Aplikacje kliniczne (obrazowanie dyfuzji) |  |  |  |  |
|  | DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  |  |
|  | DWI z wysoką rozdzielczością | Tak; podać nazwę, opis |  |  |
|  | Maksymalna wartość współczynnika b w DWI | ≥ 10 000 s/mm2; podać wartość [s/mm2] |  |  |
|  | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coef.) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion | Tak podać nazwę |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI | Tak; podać nazwę, opis |  |  |
|  | DWI w oparciu o EPI w ograniczonym i powiększonym FoV, możliwe dzięki technologii selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości. | Tak podać nazwę |  |  |
| Aplikacje kliniczne (obrazowanie tensora dyfuzji DTI) |  |  |  |  |
|  | DTI w oparciu o Single Shot EPI | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Pomiary dyfuzji kierunkowej z różnymi wartościami współczynnika b w DTI | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Maksymalna liczba kierunków | ≥ 12; podać wartość [n] | Wartość największa – 2 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |  |
|  | Obrazowanie spektrum dyfuzji (DSI- Diffusion Spectrum Imaging) | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Maksymalna liczba kierunków DSI ≥ 500; | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| Aplikacje kliniczne (obrazowanie perfuzji PWI) |  |  |  |  |
|  | Perfuzja z wykorzystaniem technik DCE, DSC | Tak |  |  |
|  | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  |  |
|  | Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI | Tak; podać nazwę, opis |  |  |
|  | Bezkontrastowa perfuzja 2D lub 3D mózgu typu ASL (Arterial Spin Labeling) wykorzystująca co najmniej technikę pCASL | Tak; podać nazwę |  |  |
| Aplikacje kliniczne (obrazowanie podatności magnetycznej) |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki | Tak; podać nazwę |  |  |
| Aplikacje kliniczne (spektroskopia MRS) |  |  |  |  |
|  | Spektroskopia protonowa typu Single Voxel Spectroscopy (1H SVS MRS) z zastosowaniem techniki STEAM i PRESS | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Spektroskopia protonowa typu 2D Chemical Shift Imaging (1H 2DCSI MRS) | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Spektroskopia protonowa typu 3D Chemical Shift Imaging (1H 3DCSI MRS) | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Badania spektroskopowe mózgu | Tak |  |  |
|  | Badania spektroskopowe prostaty | Tak |  |  |
|  | Badania spektroskopowe piersi | Tak |  |  |
| Aplikacje kliniczne (badanie funkcjonalne fMRI) |  |  |  |  |
|  | Badania funkcjonalne mózgu (fMRI) w oparciu o techniki BOLD | Tak; podać nazwę |  |  |
| Aplikacje kliniczne (angiografia) |  |  |  |  |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak |  |  |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak |  |  |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń abdominalnych | Tak; podać nazwę, opis |  |  |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń peryferyjnych z wysoką rozdzielczością przestrzenną | Tak; podać nazwę, opis |  |  |
|  | Kontrastowe MRA (ceMRA) | Tak |  |  |
|  | Dynamiczne ceMRA 3D | Tak |  |  |
|  | Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) przeznaczona do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania. | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Techniki bezkontrastowej angiografii (inne niż ww. ToF i PC oraz inne niż techniki opisane w punkcie powyżej), przeznaczone do obrazowania dużych obszarów tętniczych naczyń peryferyjnych z wysoką rozdzielczością przestrzenną pozwalające na analizę wzmocnienia patologicznego w guzach, odporne na zakłócenia. | Tak; podać nazwę |  |  |
| Aplikacje kliniczne (badania kardiologiczne CMR) |  |  |  |  |
|  | Podstawowe protokoły do badań CMR | Tak |  |  |
|  | Badania CMR z tłumieniem sygnału krwi (Dark Blood Imaging) | Tak |  |  |
|  | First-Pass Perfusion (perfuzja pierwszego przejścia) | Tak |  |  |
|  | Delayed Enhancement 2D (ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 2D) | Tak |  |  |
|  | Delayed Enhancement 3D (ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 3D) | Tak |  |  |
| Aplikacje kliniczne (badania w obszarze abdominalnym) |  |  |  |  |
|  | Pakiet do dynamicznych badań wątroby | Tak |  |  |
|  | Cholangiografia MR | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) | Tak; podać nazwę, opis |  |  |
|  | Dedykowana sekwencja do przeprowadzania badań kontrastowych, dynamicznych w trybie akwizycji ciągłej ze swobodnym oddechem pacjenta z retrospektywną i automatyczną rekonstrukcją faz badania na podstawie uzyskanych pomiarów ciągłych oraz z eksportem wybranych faz lub wszystkich danych dynamicznych | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Dedykowana sekwencja do przeprowadzania badań 3D tułowia niewrażliwych na artefakty ruchowe bez konieczności wstrzymywania oddechu przez pacjenta opartą o mechanizm radialnej akwizycji przestrzeni k | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu „in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only” | Tak, Podać nazwę |  |  |
|  | Szybka sekwencja obrazowania 4D o wysokiej rozdzielczości, np. do wielotętniczego obrazowania wątroby, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy zapewniającą wysoką rozdzielczość przestrzenną ≤ 2 mm × 2 mm × 3 mm oraz wysoką rozdzielczość czasową – z akwizycją zestawów danych 3D co ≤ 5 sekund | Tak, Podać nazwę |  |  |
|  | Niewrażliwa na ruch sekwencja wykorzystująca trajektorię gwiazdowego wypełniania przestrzeni k, umożliwiająca obrazowanie obszarów takich jak jama brzuszna, głowa, szyja, kręgosłup, klatka piersiowa i miednica w trybie swobodnego oddychania, u pacjentów bez możliwości wstrzymywania oddechu | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Pakiet do obrazowania dyfuzji w zawężonym polu widzenia do oceny lokalnych zmian patologicznych, umożliwiający obrazowanie dyfuzyjne, za pomocą sekwencji EPI, małych, "powiększonych" obszarów zainteresowania, przy jednoczesnym eliminowaniu sygnału z otaczającej tkanki i minimalizacji artefaktów pochodzących od metalowych implantów | Tak, Podać nazwę |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny stopnia stłuszczenia wątroby | Tak, Podać nazwę |  |  |
| Aplikacje kliniczne (badania ortopedyczne) |  |  |  |  |
|  | Podstawowe i zaawansowane protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak |  |  |
|  | Badania barku | Tak |  |  |
|  | Badania nadgarstka | Tak |  |  |
|  | Badania stawu kolanowego | Tak |  |  |
|  | Badania stawu skokowego | Tak |  |  |
|  | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T1, T2, T2*, R2 i R2* obrazowanej tkanki | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt |  |
|  | Obrazowanie kości na bazie akwizycji ZTE (Zero TE) / UTE (Ultrashort TE) z parametrem TE ≤ 70 µs, widocznym w parametrach sekwencji, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych | Tak, Podać nazwę |  |  |
|  | Oprogramowanie do korekty zniekształceń od obiektów metalowych i implantów warunkowo dopuszczonych w badaniach rezonansem magnetycznym | Tak, Podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań dużych stawów (bark, kolano, biodro) w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| Aplikacje kliniczne (badania piersi) |  |  |  |  |
|  | Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania z wysoką rozdzielczością piersi, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych | Tak; podać nazwę, opis |  |  |
|  | Redukcja artefaktów ruchowych powstałych wskutek drgań tkanki miękkiej podczas badań 2D i 3D piersi | Tak, podać nazwę, opis |  |  |
| Aplikacje kliniczne (obrazowanie równoległe) |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k | Tak |  |  |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | ≥ 9; Podać wartość [n] | Wartość największa - 2 pkt Pozostałe - 0 pkt |  |
| Aplikacje kliniczne (Techniki redukcji artefaktów ruchowych, korekty obrazu oraz techniki akceleracji) |  |  |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 | Tak; podać nazwę, opis |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 | Tak; podać nazwę, opis |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie FLAIR | Tak; podać nazwę, opis |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone PD | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Technika służąca do redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej i dyfuzyjnej w badaniach DWI polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z pod-próbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą | Tak; podać nazwę, opis |  |  |
|  | Technologia umożliwiająca korektę homogeniczność pola w badanym obszarze, poprzez shimowanie każdej warstwy a nie objętości, poprawiająca jakość obrazowania oraz eliminująca artefakty m.in. tzw. artefakty połamanego kręgosłupa w obrazowaniu DWI oraz poprawiająca jakość badań TSE/FSE z saturacją tłuszczu | Tak podać nazwę, opis |  |  |
|  | Technika służąca do redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej w oparciu o 3D SPACE z funkcją Compressed Sensing i rekonstrukcją iteracyjną , z możliwością uzyskania typowych kontrastów m.in. T1,T2 oraz PD | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę, opis | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Technika służąca do redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej w obrazowaniu TOF oparta na sekwencji impulsów BEAT z połączeniem angiografii TOF i techniki Compressed Sensing oraz rekonstrukcji iteracyjnej skracającej czas badania | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę, opis | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Technika służąca do redukcji czasu akwizycji w obrazowaniu m.in. MSK z implantami metalowymi , wykorzystująca technikę SEMAC z funkcją Compressed Sensing i rekonstrukcją iteracyjną | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę, opis | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Technika służąca do redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej w badaniach TSE/FSE polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z pod-próbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą z możliwością wykorzystania co najmniej w badaniach głowy, kręgosłupa, stawów oraz piersi | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę, opis | Tak – 6 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Inteligentna metoda rekonstrukcji w celu zwiększenia SNR, pozwalająca na wykrywanie i usuwanie szumów w sposób zoptymalizowany dla pojedynczego skanu, adresując przestrzennie zmieniający się szum w konkretnej akwizycji; metoda poprawy SNR w celu przełożenia tego efektu na poprawę jakości obrazu, przy wyższej rozdzielczości lub na wyższą wydajność poprzez zmniejszenie liczby uśrednień lub zwiększenie współczynnika przyspieszenia skanowania; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Spin Echo (SE) i Turbo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę, opis | Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt |  |
|  | Inteligentna metoda rekonstrukcji oparta o sieć neuronową z algorytmem głębokiego uczenia, przeszkoloną na dużej ilości danych, która poprawia jakość obrazu poprzez zwiększenie ostrości i redukcję artefaktów Gibbsa, występujących wokół ostrych krawędzi i która pozwala zrekonstruować ostre obrazy o wysokiej rozdzielczości na bazie danych o niskiej rozdzielczości; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Spin Echo (SE) i Turbo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę, opis | Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt |  |
|  | Inteligentna metoda rekonstrukcji oparta o sieć neuronową z algorytmem głębokiego uczenia, przeszkoloną na dużej ilości danych, która pozwala skracać czas akwizycji; zaprojektowana do rekonstrukcji obrazów pozbawionych szumu, w oparciu o dane zebrane retrospektywnie z bardzo dużym przyspieszeniem;metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Turbo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę, opis | Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| Aplikacje kliniczne (techniki spektralnej saturacji) |  |  |  |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak |  |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak |  |  |
| Aplikacje kliniczne (Bramkowanie) |  |  |  |  |
|  | Bramkowanie oddechowe | Tak |  |  |
|  | Bramkowanie oddechowe retrospektywne | Tak |  |  |
|  | Bramkowanie EKG | Tak |  |  |
|  | Bramkowanie EKG retrospektywne. | Tak |  |  |
| Sekwencje |  |  |  |  |
|  | Spin Echo (SE) | Tak |  |  |
|  | Inversion Recovery (IR) | Tak |  |  |
|  | Gradient Echo (GRE) | Tak |  |  |
|  | Rodzaje proponowanych sekwencji | Tak; podać nazwę i właściwości |  |  |
|  | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak |  |  |
|  | Multi-Shot | Tak |  |  |
|  | Single-Shot | Tak |  |  |
|  | Turbo IR | Tak |  |  |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości; | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów; | Tak podać nazwę |  |  |
| Parametry skanowania (Parametry pola widzenia (FoV )) |  |  |  |  |
|  | Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej X/Y | ≥ 50 cm; podać wartość [cm] |  |  |
|  | Maks. FoV w osi podłużnej z (statycznie, bez przesuwu stołu pacjenta) | ≥ 50 cm; podać wartość [cm] |  |  |
|  | Min. FoV | ≤ 1,0 cm; podać wartość [cm] | Wartość najmniejsza – 2 pkt. Pozostałe – 0 pkt |  |
| Parametry skanowania (Parametry akwizycyjne) |  |  |  |  |
|  | Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, bez interpolacji | Tak; Podać rozmiar [n x n] |  |  |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 2D | ≤ 0,5 mm; podać wartość [mm] | Wartość najmniejsza – 2 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |  |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 3D | ≤ 0,1 mm; podać wartość [mm] | Wartość najmniejsza – 2 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |  |
| Konsola operatorska rezonansu magnetycznego |  |  |  |  |
|  | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) | Tak; opisać |  |  |
|  | Pojemność dysku dla obrazów | ≥ 70 GB; podać wartość [GB] |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak |  |  |
|  | Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny) | Tak; opisać |  |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024x1024; podać wartość [n x n] |  |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV | ≥ 40 000 obrazów/s; podać wartość [obr./s] |  |  |
|  | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak |  |  |
| Monitor |  |  |  |  |
|  | Monitor w technologii LCD / TFT | Tak | Konsola jednomonitorowa- 0 pkt Konsola dwumonitorowa – 2 pkt |  |
|  | Przekątna | ≥ 23”; podać wartość [”] |  |  |
|  | Matryca monitora | ≥ 1280x1024; podać rozmiar [n x m] |  |  |
|  | Biurko, na którym umieszczone zostaną monitory konsoli operatorskiej | Tak |  |  |
|  | Zegar z możliwością programowania automatycznego uruchomienia skanera o wskazanej przez użytkownika godzinie | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | UPS do podtrzymania pracy konsoli operatorskiej przez minimum 12 minut | Tak |  |  |
| Oprogramowanie kliniczne |  |  |  |  |
|  | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  |  |
|  | MPR | Tak |  |  |
|  | MIP | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje SSD | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS i CSI 2D i 3D | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D badań fMRI | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny zainstalowane na konsoli podstawowej | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Oprogramowanie do planowania badania np. całego ciała pozwalające na ustawienie protokołów badania dla wszystkich kroków jednorazowo | Tak; podać nazwę |  |  |
| Praca w sieci |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  |  |
|  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  |  |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak |  |  |
|  | DICOM 3.0 – MPPS | Tak |  |  |
| Pozostałe wymagania pracowni rezonansu magnetycznego |  |  |  |  |
|  | Kabina RF: - Drzwi o rozmiarze min. 1100x2000 mm - Okno podglądowe o rozmiarze min. 1100x2000mm - Panel gazów medycznych: tlen, powietrze, próżnia, - Podświetlana grafika LED na suficie (rozmiar min. 1200x1800mm) – Grafika wybierana przez Zamawiającego na etapie realizacji - Grafika na ścianach na bazie Plexi na jednej krótkiej i jednej długiej ścianie pracowni – Grafika wybierana przez Zamawiającego na etapie realizacji - Min. 2 regały na cewki - Wykonanie odcinka wewnętrznego quench rury | Tak |  |  |
|  | Zestaw poduszek/podkładek do pozycjonowania pacjenta | Tak |  |  |
|  | Ręczny przenośny detektor metalu | Tak, podać typ |  |  |
|  | Gaśnica niemagnetyczna | Tak, podać typ |  |  |
|  | Niemagnetyczny wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej | Tak, podać typ |  |  |
|  | Dwutłokowy automatyczny wstrzykiwacz kontrastu współpracujący z oferowanym skanerem, z wbudowanym kalkulatorem do obliczania współczynnika eGFR i dawki kontrastu. Funkcje wstrzykiwacza: - dwutłokowy wstrzykiwacz do podawania środków kontrastowych współpracy ze skanerem rezonansu magnetycznego o natężeniu pola do 3T - podwójna głowica na statywie jezdnym - dotykowy kolorowy monitor typu „Touch Screen” - objętość wkładów ze wskaźnikami FluidDots®, pomocnymi w wykrywaniu obecności powietrza we wkładzie, odpowiednio: 65 ml dla środka kontrastowego (strona A); 115 ml dla soli fizjologicznej (strona B) - połączenie monitora sterującego z głowica wstrzykiwacza za pomocą światłowodu - regulowana prędkość przepływu w zakresie od 0,01 do 10 ml/s (w interwałach 0,01 od 0,01 do 3,1 ml/s, w interwałach 0,1 od 3,1 do 10 ml/s) - funkcja KVO (Keep Vein Open) – funkcja umożliwiająca iniekcję 0,25 ml roztworu soli fizjologicznej w regulowanych interwałach czasowych (interwały: 15,20,30,45,60,75 s) - zakres ciśnienia 50-325 PSI - iniekcje wielofazowe (do 6 faz) - funkcja wstrzymania iniekcji - pauza – do 20 minut programowalna co 1s - kalkulator współczynnika eGFR - kalkulator dawki środka kontrastowego w zależności od masy ciała pacjenta - możliwość przechowywania w pamięci urządzenia 60 protokołów iniekcji - wyświetlanie wykresu ciśnienia wstrzykiwania w czasie rzeczywistym na panelu | Tak, podać typ |  |  |
|  | Kardiomonitor do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego do monitorowania następujących parametrów: EKG, SpO2, NIBP, EtCO2 | Tak, podać typ |  |  |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji systemu i oferowanych cewek | Tak |  |  |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji | Tak |  |  |
|  | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatu. | Tak |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji i przeszkolenie personelu pracowni z zakresu bezpiecznej pracy | Tak |  |  |
|  | Szkolenia aplikacyjne dla lekarzy, fizyków i techników w siedzibie zamawiającego w wymiarze min. 15 dni | Tak |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze | Tak |  |  |
|  | Dokumentacja powykonawcza wykonania prac instalacyjnych w 2 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej | Tak |  |  |
|  | Wszystkie oferowane urządzenia muszą być oznakowanie znakiem CE. Oznakowanie CE rezonansu magnetycznego należy potwierdzić certyfikatem CE lub deklaracją zgodności | Tak |  |  |
|  | Integracja rezonansu magnetycznego z systemami RIS/PACS Zamawiającego | Tak |  |  |
|  | Zakres prac adaptacyjnych min.: - dostawa i montaż agregatu wody lodowej - instalacja wody lodowej z funkcją automatycznego przełączania na wodę miejską i z centralką monitorującą - uzupełnienie helem do poziomu rekomendowanego przez fabrykę - transport urządzenia i wprowadzenie przez otwór technologiczny w elewacji budynku - dostawa i montaż tablicy rozdzielczej wraz z centralką monitorującą - pomiary pola magnetycznego - wykonanie quench rury - umeblowanie w sterowni i pokoju opisowym - wszelkie niezbędne prace „pod klucz” wymagane do zainstalowana klatki Faraday’a oraz rezonansu magnetycznego | Tak |  |  |
|  | Gwarancja na rezonans magnetyczny i całość wyposażenia ruchomego: min. 48 m-cy | Tak |  |  |
|  | Gwarancja na prace adaptacyjne: min. 24 m-ce | Tak |  |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym

- Mammograf cyfrowy   – 1 szt.

Producent (marka) …………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model ……………………………………………………..………………… (Należy podać)

Kraj pochodzenia .…………………………………..…………….………… (Należy podać)

| l.p. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mammograf i wyposażenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż II połowa 2025, nie rekondycjonowany, nie używane, nie demonstracyjne. | TAK/ podać |  |  |
|  | Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP na zaoferowany mammograf zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. | TAK |  |  |
| Generator wysokiego napięcia |  |  |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | TAK |  |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK (podać) |  |  |
|  | Zakres wysokiego napięcia | Min. 25 - 35 kV |  |  |
|  | Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wartość ekspozycji w mAs | Min. 500 mAs |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia +/-10% | TAK |  |  |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra | TAK |  |  |
| Lampa RTG |  |  |  |  |
|  | Anoda wirująca | TAK |  |  |
|  | Lampa z anodą jedno- lub dwu-materiałową: | TAK (podać) |  |  |
|  | Prędkość wirowania anody | Min. 5000 obr./min |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody | Min.200 kHU |  |  |
|  | Pojemność cieplna lampy (lub kołpaka lampy zależnie od terminologii producenta) | Min. 800 kHU, Lub kołpak bez oleju | ≥ 1200 kHU - 10 pkt. < 1200 kHU - 0 pkt. Kołpak bez oleju – 0 pkt |  |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 metodą szczelinową | Max. 0,15 mm |  |  |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 metodą szczelinową | Max. 0,3 mm |  |  |
|  | Filtry dodatkowe (minimum 2) – podać materiał każdego filtra | TAK, podać |  |  |
| Automatyka |  |  |  |  |
|  | Automatyka AEC | TAK |  |  |
|  | Automatyka doboru filtrów | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kontrola kompresji | TAK |  |  |
|  | Ręczna kontrola kompresji | TAK |  |  |
|  | Automatyczna dekompresja po ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Automatyczny dobór siły kompresji do gęstości i typu tkanki | TAK |  |  |
| Statyw mammograficzny |  |  |  |  |
|  | Statyw wolnostojący z generatorem zintegrowanym w mammografie | TAK |  |  |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | TAK |  |  |
| - 27. | Zakres ruchu górnej powierzchni stolika liczony od podłogi (lampa u góry) | Min. 69 – 150 cm |  |  |
| - 28. | Zakres obrotu głowicy | min. 340° |  |  |
| - 29. | Motorowy obrót głowicy w całym zakresie ruchu | TAK |  |  |
| - 30. | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180o (detektor na górze, lampa na dole) | TAK |  |  |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu | Min. 65 cm |  |  |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych, co najmniej współczynnik powiększenia 1,5x | TAK, podać współczynnik powiększenia |  |  |
|  | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła. | TAK |  |  |
|  | Jeden i ten sam przycisk, którego aktywacja powoduje automatyczne przemieszczenie się aparatu do pozycji odpowiedniej dla następnej projekcji, ustawionej w procedurze badania | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Osłona twarzy pacjentki | TAK |  |  |
|  | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem, płytką do zdjęć celowanych i do aplikacji tomosyntezy) | TAK |  |  |
|  | Płytka kompresyjna formatu min. 18 x 24 cm z łagodnym łukiem od strony pacjentki, celem mniejszego ucisku w okolicy obojczyka. | TAK/NIE | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Płytka kompresyjna do formatu 18 x 24 cm (+/-1 cm) z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | TAK |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | TAK |  |  |
|  | Laser wskazujący na stoliku środek pola kolimacji celem ułatwienia pozycjonowania piersi | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy (lampy RTG) w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pola widzenia detektora) poprawiająca jakość pozycjonowania piersi. Automatyczny powrót lampy RTG do pozycji akwizycji. | TAK |  |  |
| Detektor cyfrowy |  |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23cm oraz min. 23x29 | TAK |  |  |
|  | Bezpośrednie przetwarzanie promieniowania RTG w sygnał obrazowy (bez pośredniej zamiany na światło), detektor selenowy | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze max 15 s | TAK |  |  |
|  | Matryca detektora dla maksymalnego formatu | Min. (2300 x 2800) pikseli |  |  |
|  | Rozmiar piksela | Max. 100 µm | ≤ 85 µm – 10 pkt 85 µm – 0 pkt |  |
|  | Zakres dynamiki min. 12 bit | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK |  |  |
|  | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | Max. 30 s |  |  |
|  | Automatyczne wysuwanie kratki z toru promieniowania podczas zdjęć z powiększeniem. | TAK |  |  |
|  | Odległość od krawędzi stolika od strony piersi do czynnej krawędzi detektora max 5mm zgodnie z wymogami jakości obrazu | TAK |  |  |
|  | Grubość obudowy detektora od strony pacjentki | Max. 70 mm | ≤ 65 mm – 5 pkt > 65 mm – 0 pkt |  |
| Tomosynteza |  |  |  |  |
|  | Funkcjonalność tomosyntezy realizowanej poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D | TAK |  |  |
|  | Akwizycja podczas skanu tomosyntezy bez łączenia pikseli we wszystkich dostępnych trybach. | TAK |  |  |
|  | Zakres skanu tomosyntezy | min. +/- 12º | ≥ +/- 25º - 20 pkt < +/- 25º - 0 pkt |  |
|  | Czas wykonania skanu tomosyntezy dla podanego wyżej zakresu | max. 10s |  |  |
|  | Odległość między zrekonstruowanymi warstwami w badaniu tomosyntezy | max. 1 mm |  |  |
|  | Uzyskiwanie obrazów syntetycznych 2D z projekcji wykonanych podczas skanu tomosyntezy | TAK |  |  |
|  | Uzyskiwania obrazów syntetycznych 3D z projekcji wykonanych podczas skanu tomosyntezy | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji obrazu tomosyntezy | TAK |  |  |
|  | Osłona twarzy pacjentki nieruchoma podczas skanu tomosytnezy | TAK |  |  |
| Mammografia spektralna |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie dwuenergetycznej mammografii spektralnej ze wzmocnieniem kontrastowym | TAK |  |  |
|  | Wartości napięć przy których wykonywane są zdjęcia do subtrakcji obrazów | Podać |  |  |
|  | Automatyczna strzykawka do podawania kontrastu oraz zestaw startowy materiałów – min. 50 badań | TAK |  |  |
| Konsola technika – stacja akwizycyjna |  |  |  |  |
|  | Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika), UPS | TAK |  |  |
|  | Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 21’’, 3 Mpixeli | TAK |  |  |
|  | Szyba ochronna dla operatora | Ekwiwalent min. 0,5 mm Pb |  |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 4 GB |  |  |
|  | Liczba zapamiętanych obrazów bez kompresji | Min. 10 000 |  |  |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM również w trybie „for processing” | TAK |  |  |
|  | Możliwość akceptacji bądź odrzucenia obrazu | TAK |  |  |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami : - DICOM Send - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrive - DICOM Worklist | TAK |  |  |
|  | Zakres dynamiki obrazu zapisanego i eksportowanego do stacji opisowej (po postprocessingu, obraz „for presentation”) min. 14 bit | TAK |  |  |
|  | Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu - pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i / lub literowej bezpośrednio na stacji obsługowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS | TAK |  |  |
|  | Mammograf kompatybilny z oferowaną opisową stacją mammograficzną zarówno pod względem obrazów 2D jak i wyświetlania tomosyntezy | TAK |  |  |
|  | Integracja mammografu z systemem RIS/PACS Zamawiającego | TAK |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |
|  | Przystawka biopsyjna do mammografu | TAK |  |  |
|  | Fotel dedykowany do badań mammograficznych umożliwiający pozycjonowanie pacjentki w pozycji leżącej bocznej | TAK, podać |  |  |
|  | System do wykonywania biopsji próżniowej | TAK, podać |  |  |
|  | Zestaw 3 dwustronnych garsonek ochronnych (kolorystyka oraz rozmiary do wyboru podczas realizacji zamówienia) o osłonności 0,5mm Pb | TAK |  |  |
|  | Zestaw 3 fartuchów dla pacjentek – w różnych rozmiarach | TAK |  |  |
|  | Wieszak 6-ramienny na fartuchy – 1 sztuka | TAK |  |  |
|  | Drukarka medyczna z możliwością wydruku cyfrowych zdjęć mammograficznych; drukarka zintegrowana z systemem PACS Zamawiającego – 1 sztuka | TAK |  |  |
|  | Grafika plexi na min 2 wybranych ścianach w pracowni mammograficznej z grafiką wybraną na etapie realizacji | TAK |  |  |
|  | Podświetlana grafika na suficie z motywem graficznym wybieranym na etapie realizacji zamówienia – 1 sztuka | TAK |  |  |
|  | Zestaw do testów jakości w mammografii cyfrowej: - Obrazy testowe TG 18 – QC, SMPTE - Fantom używany do monitorowania parametrów technicznych cyfrowych systemów obrazowania mammograficznego - Komplet płytek tłumiących PMMA: grubość 6x 10 mm i 2x 5 mm; - Moduł akredytacyjny o grubości 14 mm zawierający wkładkę woskową - Moduł zniekształceń geometrii – skala lub siatka (do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji) - Moduł o grubości 10 mm zawierający filtr aluminiowy 30 x 30 x 0,1 mm do testu widmowego - Miernik siły kompresji piersi (dokładność wskazań ± 10%, powtarzalność ± 5%) - Fantom zwany kamerą szczelinową do dokładnego pomiaru wielkości ogniska - Regulowany w zakresie min. 35cm-60cm stojak, zaprojektowany w celu ułatwienia wykonywania procedur pomiaru punktowego ogniskowej, a także zapewnienia dokładnych wyników. Zestaw płyt aluminiowych o wysokiej (99,9%: 6x01mm) i standardowej (99,5%: 5x1,0mm, 2x0,5mm, 4x0,1mm) czystości do testowania Half Value Layer | TAK |  |  |
|  | Miernik do pomiarów kontrolnych promieniowania rentgenowskiego, wyposażony w następujący zestaw czujników: - Czujnik mammograficzny umożliwiający pomiar wszystkich parametrów radiologicznych, takie jak dawka, moc dawki, kVp, HVL, czas ekspozycji, impulsy, częstość tętna i dawka/tętno – w ramach jednej ekspozycji – 1 sztuka - Czujnik R/F umożliwiający pomiar wszystkich parametrów radiologicznych, takie jak dawka, moc dawki, kVp, HVL, całkowita filtracja, czas ekspozycji, impulsy, częstość tętna i dawka/impuls – w jednej ekspozycji. Przebiegi kV i mocy dawki możliwe do analizy bezpośrednio na jednostce bazowej – 1 sztuka - Czujnik CT z możliwością pomiaru CTDI oraz czasu ekspozycji i krzywych mocy dawki – 1 sztuka | TAK, podać |  |  |
|  | Szkolenia: - min 2 dni (po 6h) dla techników po uruchomieniu i min. 5 dni (po 6h) w trakcie trwania gwarancji - min. 4 dni w krajowych ośrodkach referencyjnych w trakcie trwania gwarancji | Tak, podać |  |  |
|  | - Instrukcja obsługi w języku polskim i w formie pisemnej oraz elektronicznej załączonej np. na CD, lub DVD – dostarczyć wraz z dostawą. - Certyfikaty CE oraz deklaracje zgodności (dotyczy wszystkich dostarczanych wyrobów medycznych) | TAK |  |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych | TAK |  |  |
|  | Dostawa i montaż osłon stałych (na ścianach i stropach) zgodnie z projektem osłon stałych | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji | min. 48 miesięcy |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i serwisu ponoszone są przez Wykonawcę. | TAK |  |  |
|  | Przeglądy urządzeń w okresie gwarancji w cenie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów, przy czym ostatni przegląd musi być wykonany nie wcześniej niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji. Terminy przeglądu po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym | TAK |  |  |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |  |
|  | Gwarancja dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych dla zaoferowanych wyrobów przez co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym

- Aparat RTG sufitowy  – 1 szt.

Producent (marka) …………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model ……………………………………………………..………………… (Należy podać)

Kraj pochodzenia .…………………………………..…………….………… (Należy podać)

| l.p. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat musi być fabrycznie wyposażony w detektory, nie dopuszcza się stanowisk ucyfrowionych detektorami. | Tak |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż II połowa 2024, nie dopuszcza się aparatów powystawowych. | Tak, podać |  |  |
|  | Aparat z deklaracją zgodności na całość aparatu, nie na części składowe. | Tak |  |  |
|  | Główne elementy aparatu tj. generator, lampa RTG, stół, statyw płucny, konsola akwizycyjna pochodzą od jednego i tego samego producenta. | Tak |  |  |
| Statyw sufitowy lampy RTG |  |  |  |  |
|  | Statyw z lampą mocowany na suficie | tak |  |  |
|  | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż. | 300 cm |  |  |
|  | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie. | 200 cm |  |  |
|  | Zakres pionowego ruchu lampy. | ≥ 160 cm | ≥ 180 cm – 5 pkt < 180 cm – 0 pkt |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej w zakresie. | ≥ 330° |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej. | +/- 115° |  |  |
|  | Automatyczna zmiana orientacji informacji wyświetlanych na panelu o ±90° wraz z obrotem kołpaka lampy ±90°. | Tak |  |  |
|  | Wielofunkcyjny panel LCD min. 10” zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji. | Tak |  |  |
|  | Bezpośrednia modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji: kV, mAs, wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy RTG bez konieczności zmiany programu anatomicznego. | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie odległości SID | Tak |  |  |
|  | Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy. | Tak |  |  |
|  | Czytelny wyświetlacz danych pacjenta (imię i nazwisko na kołpaku lampy. | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie na wyświetlaczu na kołpaku lampy kąta ustawienia detektora bezprzewodowego celem ustawienia wiązki centralnej prostopadle do detektora dla wolnych projekcji. | Tak/nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID. | Tak |  |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych - detektor w pionie i poziomie. | Tak |  |  |
|  | Manualne ruchy statywu lampy w płaszczyźnie sufitu, w pionie oraz obroty lampy. | Tak |  |  |
|  | Zmotoryzowane ruchy statywu sufitowego w 5 osiach (wzdłuż, w poprzek, ruch pionowy, obroty lampy w dwóch osiach). | Tak |  |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie lampy RTG za pomocą zdefiniowanych w programach anatomicznych ustawień. | ≥ 100 ustawień |  |  |
|  | Automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich przy statywie do zdjęć odległościowych oraz na stole, wykonywane za pomocą skręcania lampy RTG i dopasowanego ruchu detektora. | Tak |  |  |
|  | Bezprzewodowy pilot do zdalnego sterowania ruchami pionowym, poziomym i obrotowym lampy na kolumnie sufitowej. Pilot wyposażony w przycisk automatycznego ustawiania się aparatu do pozycji zaprogramowanej w programach anatomicznych. | Tak |  |  |
| Lampa RTG i kolimator |  |  |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336). | ≤ 0,6 |  |  |
|  | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336). | ≤ 1,2 | ≤ 1,0 – 10 pkt >1,0 – 0 pkt |  |
|  | Nominalna moc małego ogniska. | ≥ 40 kW |  |  |
| - 27. | Nominalna moc dużego ogniska. | ≥ 80 kW |  |  |
| - 28. | Pojemność cieplna anody. | ≥ 600 kHU |  |  |
| - 29. | Szybkość chłodzenia anody. | ≥ 100 kHU/min | ≥ 160 kHU/min – 10 pkt <160 kHU/min – 0 pkt |  |
| - 30. | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG. | ≥ 2,0 MHU | ≥ 2,5 MHU – 10 pkt < 2,5 MHU – 0 pkt |  |
|  | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min. | Tak |  |  |
|  | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG lub kalkulator dawki. | Tak |  |  |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji (centratorem) w technologii LED. | Tak |  |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora. | ≥ +/- 45° |  |  |
|  | Kamera 2D lub 3D wbudowana w kolimator z podglądem obszaru badania pacjenta na stacji technika w sterowni. | Tak | Kamera 3D – 10 pkt Kamera 2D – 0 pkt |  |
| Generator RTG |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości. | ≥ 100 kHz |  |  |
|  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601). | ≥ 65 kW |  |  |
|  | Max prąd w radiografii. | ≥ 800 mA |  |  |
|  | Max wartość mAs. | ≥ 400 mAs |  |  |
|  | Zakres napięć w radiografii. | min 40 - 150 kV |  |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji. | ≤ 1 ms |  |  |
| Stół diagnostyczny |  |  |  |  |
|  | Stół stacjonarny z blatem. | Tak |  |  |
|  | Blat pływający. | Tak |  |  |
|  | Długość blatu stołu. | ≥ 230 cm |  |  |
|  | Szerokość blatu stołu. | ≥ 80 cm |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu. | ≥ 90 cm |  |  |
|  | Zakres badania pacjenta bez przemieszczania go względem blatu (zakres wynikający z ruchu szuflady na detektor oraz blatu stołu). | ≥ 180 cm |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu. | ≥ 24 cm |  |  |
|  | Max. obciążenie stołu. | ≥ 300 kg |  |  |
|  | Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor. | ≤ 6,5 cm |  |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi. | ≤ 54 cm |  |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi. | ≥ 90 cm |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi. | Tak, podać parametry |  |  |
|  | Układ AEC w stole, min 3 komory. | Tak |  |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas przesuwania lampy wzdłuż długiej osi stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora. | Tak |  |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas kątowania lampy z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora. | Tak |  |  |
|  | Uchwyt dla pacjenta min. 1 szt. (nie wymagany) | Tak |  |  |
|  | Wykonywanie badania kości długich dla pacjenta leżącego na stole. | Tak |  |  |
|  | Długość zakresu badania podczas wykonywania zdjęć kości długich dla pacjenta leżącego na stole. | ≥ 80 cm |  |  |
| Statyw do zdjęć odległościowych |  |  |  |  |
|  | Statyw mocowany do podłogi. | Tak |  |  |
|  | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≤ 32 cm |  |  |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≥ 170 cm |  |  |
|  | Statyw uchylny. | Tak |  |  |
|  | Układ AEC w statywie, min 3 komory. | Tak |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm. | Tak, podać parametry |  |  |
|  | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi. | Tak |  |  |
|  | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora. | ≤ 55 mm |  |  |
|  | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych. | Tak |  |  |
|  | Dedykowany statyw do zdjęć kości długich (cały kręgosłup, całe nogi) z linijką; kratka przeciwrozproszeniowa odpowiednia do wykonywania zdjęć kości długich (jeśli potrzebna podczas badania). | Tak |  |  |
|  | Obszar badania podczas wykonywania zdjęć kości długich przy statywie. | ≥ 150 cm |  |  |
| Detektor w statywie |  |  |  |  |
|  | Detektor zabudowany w statywie | Tak |  |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora. | ≥ 42 cm x 42 cm |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli). | ≥ 8 mln |  |  |
|  | Rozmiary piksela. | ≤ 150 µm |  |  |
|  | Głębokość akwizycji. | ≥ 16 bit |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI). | Tak, podać |  |  |
| Detektor przenośny, bezprzewodowy |  |  |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy. | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora. | ≥ 42 cm x 34 cm | ≥ 42 x 42 cm – 10 pkt < 42 x 42 cm – 0 pkt |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli). | ≥ 6,5 mln |  |  |
|  | Rozmiary piksela. | ≤ 150 µm | ≤ 99 µm – 10 pkt > 99 µm – 0 pkt |  |
|  | Głębokość akwizycji. | ≥ 16 bit |  |  |
|  | Maksymalna waga detektora z akumulatorem. | ≤ 3,5 kg |  |  |
|  | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji). | ≥ 200 kg |  |  |
|  | Maksymalny punktowe obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim (przy wolnej ekspozycji). | ≥ 100 kg |  |  |
|  | Dodatkowa osłona na detektor do zdjęć pod obciążeniem min. 200 kg. | Tak |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI). | Tak, podać |  |  |
|  | Uchwyt – rączka (nie wgłębienie) zintegrowany z obudową detektora ułatwiający przenoszenie. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zewnętrzna ładowarka akumulatorów detektora z min. 2 zapasowymi akumulatorami lub akumulator detektora jest doładowywany podczas pracy w stole niezależnie od położenia detektora bez podłączania jakiegokolwiek kabla. | Tak, opisać |  |  |
|  | Jeżdżący uchwyt na detektor bezprzewodowy do wykonywania zdjęć na stole promieniem bocznym. | Tak |  |  |
| Konsola Technika |  |  |  |  |
|  | Monitor min. 21”. | Tak |  |  |
|  | Monitor dotykowy. | Tak |  |  |
|  | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 5000. | Tak |  |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych. | Tak |  |  |
|  | Programy anatomiczne. | Tak |  |  |
|  | Wybór parametrów pracy generatora. | Tak |  |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM. | Tak |  |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu. | ≤ 5 s |  |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości. | ≤ 10 s |  |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna. | Tak |  |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS. | Tak |  |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników • dodawanie komentarzy. | Tak, opisać |  |  |
|  | Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu. | Tak, podać nazwę |  |  |
|  | Możliwość odrzucenia zdjęcia wraz z podaniem przyczyny odrzucenia | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznej kolimacji do zdjęć klatki piersiowej indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie rozpoznanej wielkości klatki piersiowej z podglądu kamery w kolimatorze, dotyczy projekcji PA i bok | Tak/Nie | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcja zmiany kolimacji dotykowo na monitorze stacji technika na podstawie dostępnego na monitorze widoku badanego obszaru pacjenta lub za pomocą pilota. | Tak, podać rozwiązanie | Dotykowo na monitorze – 20 pkt Pilot – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne sklejanie obrazów dla tzw. projekcji kości długich (3 lub więcej). | Tak |  |  |
|  | Funkcja zmiany zakresu badania kości długich dotykowo na monitorze stacji technika na podstawie dostępnego na tym monitorze widoku badanego obszaru pacjenta poprzez bezpośrednie zaznaczanie na widocznej sylwetce początku i końca obszaru badania lub za pomocą pilota (przyciski do zmiany zakresu badania). | Tak, podać rozwiązanie | Dotykowo na monitorze – 20 pkt Pilot – 0 pkt |  |
|  | Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania (w przypadku kilku projekcji). | Tak |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych urządzeń (z dostawą). | Tak |  |  |
|  | Min. 4 dni szkolenia aplikacyjnego dla zestawu w miejscu instalacji, w tym min. 2 dni po odbiorze. | Tak |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez tunel VPN. | Tak |  |  |
|  | Wykonywanie serwisu urządzenia przez Autoryzowany serwis gwarancyjny. | Tak |  |  |
|  | Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych dla RTG oraz min. 5 – letni dla pozostałych urządzeń i stanowisk pracy. | Tak |  |  |
|  | Wykonywanie testów odbiorczych i specjalistycznych. | Tak |  |  |
|  | Integracja z systemami RIS/PACS | Tak |  |  |
|  | Zestaw fartuchów/osłon ochronnych RTG (typ lekki) z wieszakami naściennymi jednoramiennymi, w tym: - osłona na gonady męska, żeńska, dziecięca, - na jajniki typu „motylek”, - na tarczycę dla dorosłych oraz dla dzieci; - fartuch ochronny na tułów dla dorosłych, - fartuch ochronny dwustronny na tułów dla dzieci, - fartuch ochronny typu koc, - półfartuch (miednicowy) ochronny dla dorosłych oraz dla dzieci, - okulary ochronne RTG. | Tak |  |  |
|  | Prace adaptacyjne: - demontaż istniejącego aparatu RTG Ysio Max i przeniesienie go do innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego - dostosowanie pomieszczenia pod montaż nowego aparatu RTG (sufit i podłoga, w tym m.in. przygotowanie podkonstrukcji sufitowej, jeżeli jest potrzebna) - dostawa i montaż tablicy rozdzielczej - wymiana podłogi - odmalowanie ścian - projekty osłon stałych - testy specjalistyczne i odbiorcze | Tak |  |  |
|  | Gwarancja min. 60 m-cy | Tak |  |  |
|  | Gwarancja na prace adaptacyjne: min. 24 m-ce | Tak |  |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym

- Aparat RTG z ramieniem C – 1 szt.

Producent (marka) …………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model ……………………………………………………..………………… (Należy podać)

Kraj pochodzenia .…………………………………..…………….………… (Należy podać)

| l.p. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oceniane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż II połowa 2024, nie dopuszcza się aparatów powystawowych. | Tak, podać |  |  |
|  | Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP zaoferowany tomograf, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V (+/-) 10%, 50 [Hz] | Tak |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki, a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) min. 73 cm | Tak, podać | > 73 cm - 10 pkt 73 cm - 0 pkt |  |
|  | Odległość SID stała bez możliwości zmiany min. 115 cm | Tak, podać | > 115 cm - 10 pkt 115 cm - 0 pkt |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) min. 85 cm | Tak, podać | 85-90 cm - 0 pkt >90 cm - 10 pkt |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C min. 20 cm | Tak |  |  |
|  | Ruch pionowy zmotoryzowany | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 42 cm | Tak |  |  |
|  | Ruch orbitalny zmotoryzowany | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia wokół osi poprzecznej min. 180° | Tak, podać | 180° - 200° - 0 pkt > 200° - 10 pkt |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej min. ±10° | Tak |  |  |
|  | Ruch wokół osi wzdłużnej zmotoryzowany | Tak |  |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi wzdłużnej min. ±220° | Tak |  |  |
|  | Uchwyt przy obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów, hamulce elektromagnetyczne min. ruchu wzdłużnego, orbitalnego (CRAN/CAUD) i obrotu (RAO/LAO) | Tak |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania pozycji ramienia „C” do zabiegu min. 2 pozycje | Tak |  |  |
|  | Ruch orbitalny izocentryczny wynikający bezpośrednio z geometrii i konstrukcji ramienia. | Tak |  |  |
|  | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. Możliwość rejestracji pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Zestaw lokalizatora laserowego składający się z celownika laserowego na detektorze, lampie rtg i poziomego celownika laserowego do wyznaczania izocentrum | Tak, podać | w kolorze zielonym – 10 pkt w kolorze czerwonym – 0 pkt |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM | Tak |  |  |
|  | Videoprinter czarnobiały o formacie wydruku min. 210 mm | Tak |  |  |
|  | Bezprzewodowy przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji, zapisu zdjęć oraz zmiany trybów pracy. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych | Tak |  |  |
|  | Wyjście DVI do podłączenia zewnętrznego monitora. | Tak |  |  |
| Lampa RTG |  |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą 2-ogniskowa | Tak |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego max. 0,3mm | Tak |  |  |
|  | Wielkość ogniska dużego max. 0,6mm | Tak |  |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna | Tak |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 360 kHU | Tak |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 2,5 MHU | Tak |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody min. 90 kHU/min | Tak |  |  |
|  | Całkowita filtracja wewnętrzna min. 4,3 mm Al | Tak, podać | > 6,5 mm Al - 10 pkt 4,3 - 6,5 mm Al - 0 pkt |  |
|  | Szybkość rotacji anody min. 2.800 obr/min | Tak, podać | 2.800 do < 6.000 obr/min - 0 pkt 6.000 do < 9.000 obr/min - 5 pkt ≥ 9.000 obr/min - 10 pkt |  |
|  | Maksymalna wartość wysokiego napięcie możliwego do uzyskania na lampie w trybie fluoroskopii/radiografii min. 120 kV | Tak, podać | ≥ 125 kV - 10 pkt < 125 kV - 0 pkt |  |
| Generator |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości, impulsowy, wbudowany w urządzenie (monoblok) | Tak |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy inwertera w generatorze min. 40 kHz | Tak |  |  |
|  | Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1- 25 pulsów/s | Tak |  |  |
|  | Moc szczytowa generatora RTG min. 15 kW | Tak |  |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej min. 119 mA | Tak |  |  |
|  | Maksymalny prąd dla trybu radiografii cyfrowej min. 119 mA | Tak |  |  |
| Cyfrowy detektor obrazu |  |  |  |  |
|  | Wymiary fizyczne detektora cyfrowego min. 30 cm x 30 cm | Tak |  |  |
|  | Minimum trzy aktywne pola obrazowania | Tak |  |  |
|  | Wielkość piksela max. 160 µm | Tak |  |  |
|  | Skala szarości detektora min. 16 bit | Tak |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 70 linii/cm | Tak |  |  |
|  | Matryca detektora o rozdzielczości min. 1900x1900 pikseli | Tak |  |  |
|  | Detektor w technologii CMOS | Tak |  |  |
| Obrazowanie |  |  |  |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów | Tak |  |  |
|  | Obraz lustrzany góra/dół i prawo/lewo dla obrazu zapisanego (w postprocessingu oraz dla LIH) | Tak |  |  |
|  | Cyfrowy płynny obrót obrazu w pamięci aparatu, bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu oraz bez konieczności użycia promieniowania | Tak |  |  |
|  | Funkcja generowania raportu dawki sumarycznej pacjenta z danej procedury lub dawki, z podziałem na tryby pracy, powiększenia | Tak |  |  |
|  | Funkcje pomiarowe (odległości i kąty) | Tak |  |  |
|  | Możliwość nanoszenia graficznych oznaczeń (np. odejścia naczyń), które są następnie wyświetlane na obrazie „live” w celu lepszej orientacji | Tak |  |  |
|  | Liczba obrazów w pamięci dla pełnej matrycy min. 200.000 | Tak, podać | ≥ 300.000 - 10 pkt 200.000 - < 300.000 - 0 pkt |  |
|  | Funkcjonalność wskaźnika celu wyświetlająca nakładkę z trajektorią, która pomaga chirurgom optymalnie pozycjonować druty Kirschnera lub inne przyrządy | Tak, podać | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące ramieniem pozwalające na uzyskanie wizualizacji 3D | Tak |  |  |
|  | Zakres skanowania podczas akwizycji do obrazowania 3D (zakres ruchu orbitalnego z napędem motorowym) min. 1800 | Tak, podać | ≥ 1900 - 20 pkt < 1900 – 0 pkt |  |
|  | Funkcjonalność VRT, umożliwiająca technikę renderowania obrazów w wizualizacji 3D | Tak |  |  |
|  | Możliwość analizy zdjęć w trzech osiach (strzałkowa, czołowa, poprzeczna) | Tak |  |  |
|  | Objętość rekonstrukcji 3D min. 160 mm x 160 mm x 160 mm | Tak |  |  |
|  | Funkcje pomiarowe w przestrzeni 3D | Tak |  |  |
|  | Algorytm redukujący artefakty w wolumenie 3D powstałe z metalowych obiektów | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany interfejs nawigacyjny 3D do cyfrowej, bezstratnej transmisji z automatyczną rejestracją informacji obrazowych 3D w systemie nawigacyjnym | Tak |  |  |
| Monitory medyczne – 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Monitory medyczne LCD TFT | Tak |  |  |
|  | Przekątna monitorów min. 19” | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość monitorów min. 1280 x 1024 pikseli | Tak |  |  |
|  | Luminancja monitorów min. 1000 cd/m2 | Tak |  |  |
|  | Kontrast monitorów min. 1000:1 | Tak |  |  |
|  | Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 170˚ | Tak |  |  |
| Archiwizacja |  |  |  |  |
|  | System komunikacji w standardzie DICOM 3.0 co najmniej w zakresie: Storage, Storage Commitment (StC), MPPS, Worklist oraz nagrywanie obrazów DICOM na mediach zewnętrznych (np. USB lub CD) wraz z przeglądarką. | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja poprzez port USB z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC. | Tak |  |  |
|  | Nagrywanie obrazów w formacie min. TIFF, AVI oraz DICOM 3.0 poprzez port USB. | Tak |  |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM | Tak |  |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS | Tak |  |  |
|  | Projekt osłon RTG | Tak |  |  |
|  | Przeprowadzenie testów specjalistycznych i akceptacyjnych aparatu wraz z jego dostawą. | Tak |  |  |
|  | 4 zestawy środków ochrony osobistej - fartuch i osłona tarczycy wykonane z w technologii ochrony dwuwarstwowej z lekkiego BEZWINYLOWEGO bezołowiowego materiału ochronnego zapewniającego deklarowany poziom ochrony przy napięciu w zakresie min. od 60 do 110 kV, spełniającego normę IEC 61331:2014 lub równoważną. Do oferty należy załączyć certyfikat CE i Deklarację Zgodności do każdego oferowanego modelu oraz certyfikat dot. Regulacji (EU) 2016/425 lub równoważnych. Fartuch: 1. Fartuch o ochronie jednostronnej zapinany na klamrę lub rzepy 2. Fartuch posiadający kieszeń z wkładkami łagodzącymi nacisk na barki 3. Ochrona 0.50 mm Pb 4. Rozmiary męskie i damskie do wyboru przez Zamawiającego 5. Szczegółowa instrukcja konserwacji, czyszczenia i dezynfekcji dołączona do każdego fartucha Osłona tarczycy: 1. Całkowita ochrona szyi 2. Stójka o szerokości 5cm ±1cm i ze śliniakiem długości 12cm ±2cm 3. Ochrona 0.50 mm Pb 4. Wykonana z lekkiego materiału bezołowiowego | Tak |  |  |
|  | Okres gwarancji: min. 48 m-cy | Tak, podać |  |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym

- Aparat RTG jezdny   – 1 szt.

Producent (marka) …………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model ……………………………………………………..………………… (Należy podać)

Kraj pochodzenia .…………………………………..…………….………… (Należy podać)

| l.p. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat musi być fabrycznie wyposażony w detektory, nie dopuszcza się stanowisk ucyfrowionych detektorami. | Tak |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż II połowa 2024, nie dopuszcza się aparatów powystawowych. | Tak, podać |  |  |
|  | Aparat z deklaracją zgodności na całość aparatu, nie na części składowe. | Tak |  |  |
|  | Aparat RTG przyłóżkowy, przewoźny pracujący w technice radiografii cyfrowej bezpośredniej fabrycznie wyposażony w bezprzewodowy detektor, z możliwością wykonywania ekspozycji bez podłączenia do sieci zasilającej . | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | Tak |  |  |
|  | Podłączenie i pełna integracja aparatu z systemem RIS/PACS funkcjonującym u Zamawiającego. | Tak |  |  |
| Generator wysokiego napięcia |  |  |  |  |
|  | Generator typu HF zintegrowany z konsolą technika (wybór programu anatomicznego ustawia automatycznie parametry ekspozycji) | Tak |  |  |
|  | Moc generatora ≥30kW (zgodnie z IEC 60601-2-7 dla 100 ms) | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres napięciowy ≥ 40 – 125 kV | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji ≥ 0,35 – 320 mAs | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalna wartość prądu lampy (możliwego do uzyskania w aparacie) ≥ 360 mA | Tak, podać |  |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | Tak, podać |  |  |
|  | Ręczna nastawa parametrów ekspozycji związana z wyborem projekcji za pomocą dotykowego monitora LCD konsoli technika | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 230V +/- 10%, 50Hz ze standardowego gniazdka sieciowego | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyzwalania ekspozycji za pomocą kabla o długości ≥2,5m oraz możliwość ekspozycji z bezprzewodowego pilota umożliwiającego wyzwolenie z odległości co najmniej 5m. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. | Tak |  |  |
| Lampa RTG |  |  |  |  |
|  | Lampa jedno- lub dwuogniskowa z wirującą anodą | Tak |  |  |
|  | Wielkość największego ogniska ≤ 1.3 | Tak, podać | Wielkość największego ogniska < 1,0 – 10 pkt Pozostałe – 0 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 120kHU | Tak, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1,0 MH | Tak, podać |  |  |
|  | Prędkość obrotów anody ≥ 8000 obr/min | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres kątów obrotu kolimatora min. +/-90° | Tak ,podać |  |  |
|  | Wbudowany lub zamontowany na szynach kolimatora dawkomierz DAP zintegrowany z DICOM | Tak |  |  |
|  | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko- kolumna aparatu ≥120 cm | Tak, podać |  |  |
| Kolumna i statyw aparatu |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja kolumny – ułatwienia w utrzymywaniu aparatu w czystości | Tak/Nie, podać | Wszystkie kable do lampy ukryte wewnątrz ramienia – 20 pkt Kable karbowane, kable w innych osłonkach na zawnątrz ramienia 0 pkt |  |
|  | Antybakteryjna powłoka na obudowie aparatu | Tak/Nie, podać | Tak, powłoka antybakteryjna oparata na tlenkach metali zawartych w farbie – 20 pkt Tak, powłoka antybakteryjna oparata na jonach srebra lub miedzi – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Maksymalna długość aparatu w pozycji transportowej ≤140cm | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalna szerokość aparatu w pozycji transportowej ≤60cm | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres obrotu kołpaka lampy wokół osi poziomej ≥ +/- 130° | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej ≥ +/- 90° | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres pochylania kołpaka lampy min. +90° do -10° | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalna możliwa do uzyskania wysokość ogniska lampy nad podłogą ≥ 200cm | Tak, podać | ≥ 210 cm – 10 pkt < 210 cm – 0 pkt |  |
|  | Minimalna możliwa do uzyskania wysokość ogniska lampy nad podłogą ≤ 70cm | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość przemieszczania systemu przy rozładowanych akumulatorach aparatu (po zwolnieniu blokady) | Tak |  |  |
|  | Masa aparatu łącznie z akumulatorami ≤ 400 kg | Tak, podać |  |  |
| Detektor cyfrowy |  |  |  |  |
|  | Detektor mobilny, bezprzewodowy. | Tak |  |  |
|  | Warstwa scyntylacyjna detektora w technologii CsI | Tak |  |  |
|  | Format powierzchni aktywnej detektora ≥34 cm x 42cm. | Tak, podać |  |  |
|  | W szufladzie akumulator detektora jest doładowywany min. podczas postoju. W przypadki odpowiedzi NIE należy dostarczyć zewnętrzną ładowarkę wraz z dodatkowymi dwoma akumulatorami | Tak/Nie |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 6,5 MPx, | Tak, podać |  |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 150 µm | Tak, podać |  |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | Tak, podać |  |  |
|  | Waga płaskiego detektora cyfrowego z bateriami ≤ 3,5 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora ≥ 100 kg, | Tak, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,3 lp/mm, | Tak, podać |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa nakładana na detektor | Tak |  |  |
|  | Rączka do przenoszenia detektora zintegrowana z detektrem na stałe. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Ilość możliwych do wykonania zdjęć na jednym ładowaniu baterii detektora | Tak, podać | ≥ 1000 – 10 pkt < 1000 – 0 pkt |  |
| Konsola technika( stacja akwizycyjna) |  |  |  |  |
|  | Obsługa aparatu za pomocą wbudowanego w konsolę dotykowego monitora LCD o rozmiarze ≥17”, i matrycy obrazowej nie mniejszej niż 1280x1024 umożliwiającego nastawianie parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką obrazu | Tak ,podać |  |  |
|  | Pojemność dysku obrazowego ≥ 3000 obrazów | Tak, podać |  |  |
|  | Zoom, obrót obrazu, lustrzane odbicie, zmiana wartości okna (jasności/kontrastu) | Tak |  |  |
|  | Wybór pacjenta z listy pacjentów uzyskanych z systemu RIS za pomocą mechanizmu DICOM Worklist | Tak |  |  |
|  | Możliwość zarejestrowania pacjenta przez technika w przypadku awarii systemu szpitalnego RIS (bez konieczności interwencji serwisu lub informatyka) | Tak |  |  |
|  | Interfejs do sieci szpitalnej WIFI | Tak |  |  |
|  | Interfejs do sieci szpitalnej kablowy min. 100Mbit/s | Tak |  |  |
|  | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji (np. L/R, zdjęcie AP) | Tak |  |  |
|  | Czas od zakończenia ekspozycji do wyświetlenia obrazu wstępnego na monitorze ≤ 5 s | Tak, podać |  |  |
|  | Programy anatomiczne ≥ 100 | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia statystyk obrazów odrzuconych z powodów odrzucenia, z podziałem na techników wykonujących badanie | Tak |  |  |
|  | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist manager (WLM), Storage (Send), MPPS | Tak |  |  |
|  | Automatyczne zapisywanie do systemu danych obrazowych (nagłówek DICOM) informacji o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | Tak |  |  |
|  | Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów poprzez uniemożliwienie dostępu do tych danych osobom niepowołanym | Tak |  |  |
|  | Współpraca ze standardem DICOM, obsługą protokołów: worklist manager(WLM),storage, MPPS,DICOM storage commitment | Tak |  |  |
|  | Raport dawki w formacie DICOM zgodnie z dyrektywą EUROATOM 2013/59 | Tak |  |  |
|  | Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem oparta o mechanizm tzw. whitelisting (białej listy) | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Urządzenia dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie umożliwiający co najmniej zatrzymanie napędu | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony kieszeń/kieszenie do przechowywania kratki przeciwrozproszeniowej oraz detektora podczas transportu | Tak |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu (min 5 godzin) | Tak |  |  |
|  | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych poszerzonych o testy specjalistyczne | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą aparatu) |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | Tak |  |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym