Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Kolonoskop   – 4 sztuki

Producent (marka) …………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model ……………………………………………………..………………… (Należy podać)

Kraj pochodzenia .…………………………………..…………….………… (Należy podać)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Wideokolonoskop na potrzeby pracowni endoskopii | Tak |  |
| - 2 | Fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż II połowa 2024r. | Tak |  |
| - 3 | Dokumentu dopuszczające do użytkowania na terenie RP | Tak |  |
| - 4 | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych | Tak |  |
| - 5 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | Tak |  |
| - 11 | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | Tak |  |
| - 12 | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego w celu wykrywania krwawień | Tak |  |
|  | Ogólna średnica zewnętrzna sondy endoskopowej równa max. 13,0 mm w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu | Tak |  |
| - 13 | Kanał roboczy min. 3,7 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych | Tak |  |
|  | Podstawowa głębia ostrości min. od 5 mm do 100 mm | Tak |  |
|  | Głębia ostrości od 2 mm do 6 mm dająca możliwość obserwacji tkanki w dużym powiększeniu bez utraty ostrości | Tak |  |
|  | Minimalna odległość widzenia narzędzia: max. 4 mm od końcówki sondy endoskopowej | Tak |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min. : G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | Tak |  |
|  | Blokada pokrętła lewo/prawo | Tak |  |
|  | Blokada pokrętła góra/dół | Tak |  |
|  | Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej | Tak |  |
|  | Pole widzenia min 160o w celu zwiększenia wykrywalności zmian nowotworowych usytułowanych za fałdami oraz w zagięciach jelita | Tak |  |
|  | Min. 4 przycisków na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, uruchomienie pompy płuczącej, w celu skrócenia czasu badania poprzez łatwy i szybki sposób sterowania aparatem | Tak |  |
|  | Długość sondy roboczej 1650 – 1700 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu | Tak |  |
|  | Długość całkowita 2000 – 2100 mm | Tak |  |
|  | Konstrukcja sondy z zastosowaniem wspomagania przełożenia siły popychania i obrotu wzdłuż endoskopu w celu zmniejszenia ilości niepełnych kolonoskopii, przerwanych z powodu trudnej anatomii jelita grubego powstałej na skutek, zrostów pooperacyjnych lub deformacji | Tak |  |
|  | Pasywne zgięcie w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek nacisku końca endoskopu na ścianę jelita podczas przechodzenia przez zagięcia śledzionowe i wątrobowe | Tak |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu | Tak |  |
|  | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu | Tak |  |
|  | Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie | Tak |  |
|  | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania resztek treści pokarmowych oraz płynów ustrojowych w celu wykonania pełnej diagnostyki lub lokalizacji krwawień | Tak |  |
|  | Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości | Tak |  |
|  | Funkcja zatrzymania wstępnego | Tak |  |
|  | Elektroniczna funkcja zoom | Tak |  |
|  | W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, biopsyjny | Tak |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym | Tak |  |
|  | Dostawa, instalacja urządzenia oraz szkolenie wliczona w cenę przedmiotu zamówienia | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
| - 17 | Okres gwarancji min. 24 mc. | Tak |  |
|  | Przeglądy urządzeń w okresie gwarancji w cenie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów | Tak |  |
| - 18 | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od zakupu. | Tak |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym.

- Gastroskop   – 4 sztuki

Producent (marka) …………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model ……………………………………………………..………………… (Należy podać)

Kraj pochodzenia .…………………………………..…………….………… (Należy podać)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Wideogastroskop na potrzeby pracowni endoskopii | Tak |  |
| - 2 | Fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż II połowa 2024r. | Tak |  |
| - 3 | Dokumentu dopuszczające do użytkowania na terenie RP | Tak |  |
| - 4 | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości w standardzie HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych | Tak |  |
| - 5 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | Tak |  |
| - 11 | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | Tak |  |
| - 12 | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego w celu lokalizacji krwawień | Tak |  |
|  | Ogólna średnica zewnętrzna sondy endoskopowej równa max. 9,0 mm w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu | Tak |  |
| - 13 | Kanał roboczy min. 2,8 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych | Tak |  |
|  | Głębia ostrości nie gorsza niż od 2 mm do 100 mm dająca możliwość obserwacji tkanki w dużym powiększeniu bez utraty ostrości | Tak |  |
|  | Minimalna odległość widzenia narzędzia: max. 3 mm od końcówki sondy endoskopowej | Tak |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min.: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o | Tak |  |
|  | Blokada pokrętła lewo/prawo | Tak |  |
|  | Blokada pokrętła góra/dół | Tak |  |
|  | Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej | Tak |  |
|  | Pole widzenia min. 140o | Tak |  |
|  | Min. 4 przyciski na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, uruchomienie pompy płuczącej, w celu skrócenia czasu badania poprzez łatwy i szybki sposób sterowania aparatem | Tak |  |
|  | Długość sondy roboczej 1030 – 1050 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu | Tak |  |
|  | Długość całkowita 1350 – 1450 mm | Tak |  |
|  | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu | Tak |  |
|  | Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu | Tak |  |
|  | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania resztek treści pokarmowych oraz płynów ustrojowych w celu wykonania pełnej diagnostyki lub lokalizacji krwawień | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie | Tak |  |
|  | Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości | Tak |  |
|  | Elektroniczna funkcja zoom | Tak |  |
|  | W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, zawór biopsyjny | Tak |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym | Tak |  |
|  | Dostawa, instalacja urządzenia oraz szkolenie wliczona w cenę przedmiotu zamówienia | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
| - 17 | Okres gwarancji min. 24 mc. | Tak |  |
|  | Przeglądy urządzeń w okresie gwarancji w cenie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów | Tak |  |
| - 18 | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od zakupu. | Tak |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym.

IIIa.	Bronchoskop   – 1 sztuka

Producent (marka) …………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model ……………………………………………………..………………… (Należy podać)

Kraj pochodzenia .…………………………………..…………….………… (Należy podać)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Wideobronchoskop rutynowy na potrzeby pracowni endoskopii | Tak |  |
| - 2 | Fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż II połowa 2024r. | Tak |  |
| - 3 | Dokumentu dopuszczające do użytkowania na terenie RP | Tak |  |
| - 4 | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych | Tak |  |
| - 12 | Średnica końcówki endoskopu max 4,9mm | Tak |  |
|  | Ogólna średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max. 4,9mm | Tak |  |
| - 13 | Kanał roboczy min. 2,2 mm umożliwiający zastosowanie narzędzi do zabiegów | Tak |  |
|  | Podstawowa głębia ostrości min. od 3 mm do 100 mm | Tak |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min. : G: 210o, D:130o, | Tak |  |
|  | Pole widzenia min 120o w celu zwiększenia wykrywalności zmian | Tak |  |
|  | Dostępna funkcja obrotu sondy prawo/lewo 120°/120° | Tak |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | Tak |  |
|  | Obrazowanie dichromatyczne ułatwiające lokalizowanie źródła krwawienia | Tak |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła | Tak |  |
|  | Długość sondy roboczej 550 – 650 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu | Tak |  |
|  | Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie, wraz z dodatkowym kolorowym kodem ułatwiającym identyfikację średnicy kanału | Tak |  |
|  | Jednostopniowe wodoszczelne złącze bez konieczności zakładania zabezpieczenia przed zalaniem – potwierdzone w dokumentach producenta/instrukcji obsługi | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie | Tak |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym | Tak |  |
|  | Dostawa, instalacja urządzenia oraz szkolenie wliczona w cenę przedmiotu zamówienia | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
| - 17 | Okres gwarancji min. 24 mc. | Tak |  |
|  | Przeglądy urządzeń w okresie gwarancji w cenie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów | Tak |  |
| - 18 | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od zakupu. | Tak |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym.

IIIb.	Bronchoskop   – 1 sztuka

Producent (marka) …………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model ……………………………………………………..………………… (Należy podać)

Kraj pochodzenia .…………………………………..…………….………… (Należy podać)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Wideobronchoskop terapeutyczny na potrzeby pracowni endoskopii | Tak |  |
| - 2 | Fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025r. | Tak |  |
| - 3 | Dokumentu dopuszczające do użytkowania na terenie RP | Tak |  |
| - 4 | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych | Tak |  |
| - 12 | Średnica końcówki endoskopu max 5,8mm | Tak |  |
|  | Ogólna średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max. 6,1mm | Tak |  |
| - 13 | Kanał roboczy min. 3,0 mm umożliwiający zastosowanie narzędzi do zabiegów | Tak |  |
|  | Podstawowa głębia ostrości min. od 3 mm do 100 mm | Tak |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min. : G: 180o, D:130o, | Tak |  |
|  | Pole widzenia min 120o w celu zwiększenia wykrywalności zmian | Tak |  |
|  | Dostępna funkcja obrotu sondy prawo/lewo 120°/120° | Tak |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | Tak |  |
|  | Obrazowanie dichromatyczne ułatwiające lokalizowanie źródła krwawienia | Tak |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła | Tak |  |
|  | Długość sondy roboczej 550 – 650 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu | Tak |  |
|  | Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie, wraz z dodatkowym kolorowym kodem ułatwiającym identyfikację średnicy kanału | Tak |  |
|  | Jednostopniowe wodoszczelne złącze bez konieczności zakładania zabezpieczenia przed zalaniem – potwierdzone w dokumentach producenta/instrukcji obsługi | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie | Tak |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym | Tak |  |
|  | Dostawa, instalacja urządzenia oraz szkolenie wliczona w cenę przedmiotu zamówienia | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
| - 17 | Okres gwarancji min. 24 mc. | Tak |  |
|  | Przeglądy urządzeń w okresie gwarancji w cenie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów | Tak |  |
| - 18 | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od zakupu. | Tak |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym.

- Diatermia argonowa   – 1 sztuka

Producent (marka) …………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model ……………………………………………………..………………… (Należy podać)

Kraj pochodzenia .…………………………………..…………….………… (Należy podać)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Diatermia argonowa na potrzeby pracowni endoskopii | Tak |  |
| - 2 | Fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż II połowa 2024r. | Tak |  |
| - 3 | Dokumentu dopuszczające do użytkowania na terenie RP | Tak |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna |  |  |
|  | dotykowy ekran | Tak |  |
|  | Interfejs w języku polskim | Tak |  |
|  | Przewodowy włącznik nożny z odrębnym przyciskiem do cięcia i do koagulacji | Tak |  |
|  | Ilość wyjść monopolarnych | Tak, podać |  |
|  | Ilość Wyjść bipolarnych | Tak, podać |  |
|  | Dostępne tryby monopolarne min. 2 tryby cięcia i 2 tryby koagulacji | Tak, podać |  |
|  | Dostępne tryby bipolarne min 1 tryb cięcia i 1 tryb koagulacji | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie paska stanu przedstawiającego rezystancję koagulowanej tkanki | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru natężenia iskry podczas cięcia, | Tak |  |
|  | Funkcja natychmiastowego zapłonu iskry, | Tak |  |
|  | Funkcja analizy oporności na styku płytki pacjenta | Tak |  |
|  | Pomiar i kontrola prądu upływowego | Tak |  |
|  | Diatermia z przystawką argonową do zabiegów endoskopowych |  |  |
|  | Ekran dotykowy, kolorowy | Tak |  |
|  | Interfejs w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość zapisywania ustawień procedur | Tak |  |
|  | Możliwość przełączania ustawieniami zabiegu za pomocą przycisku na włączniku nożnym. | Tak |  |
|  | Cięcie monopolarne mocy do min. 120 W | Tak |  |
|  | Koagulacja monopolarna do min.120 W | Tak |  |
|  | Koagulacja bipolarna do min. 120 W | Tak |  |
|  | Minimum dwa typy trybów cięcia monopolarnego. | Tak |  |
|  | Pomiar oporności styku płytki pacjenta, pozwalający na ograniczenie ryzyka wystąpienia urazów termicznych. | Tak |  |
|  | Pomiaru natężenia iskry podczas cięcia | Tak |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Podstawa jezdna | Tak |  |
|  | Przystawka argonowa | Tak |  |
|  | Reduktor ciśnienia DIN 477 | Tak |  |
|  | Kable monopolarny HF | Tak |  |
|  | Przewód do płytki pacjenta | Tak |  |
|  | Dostawa, instalacja urządzenia oraz szkolenie wliczona w cenę przedmiotu zamówienia | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
| - 17 | Okres gwarancji min. 24 mc. | Tak |  |
|  | Przeglądy urządzeń w okresie gwarancji w cenie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów | Tak |  |
| - 18 | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od zakupu. | Tak |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym.

- Myjnia endoskopowa – 2 sztuki

Producent (marka) …………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model ……………………………………………………..………………… (Należy podać)

Kraj pochodzenia .…………………………………..…………….………… (Należy podać)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | myjnia dwu-stanowiskowa z systemem kontroli endoskopów na potrzeby pracowni endoskopii | Tak |  |
| - 2 | Fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż II połowa 2024r. | Tak |  |
| - 3 | Dokumentu dopuszczające do użytkowania na terenie RP | Tak |  |
|  | Myjnia endoskopowa |  |  |
|  | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich działająca na bazie środka chemicznego | Tak |  |
|  | System zgodny z wymogami EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-4 lub równoważny | Tak |  |
|  | Myjnia-dezynfektor na dwa endoskopy | Tak |  |
|  | Możliwość dezynfekcji niskotemperaturowej za pomocą kwasu nadoctowego | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu, przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu | Tak |  |
|  | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów | Tak |  |
|  | Praca w szczelnym systemie zamkniętym | Tak |  |
|  | Czytnik RFID do identyfikacji osoby obsługującej i endoskopu w celu śledzenia drogi endoskopów w procesie przygotowania ich do ponownego użycia | Tak |  |
|  | Uchwyt na zawory endoskopowe w koszu myjni | Tak |  |
|  | Jednorazowe użycie środków chemicznych na bazie kwasu nadoctowego | Tak |  |
|  | Czas jednego procesu mycia-dezynfekcji: max. 40 min | Tak |  |
|  | Kompatybilne środki do dezynfekcji posiadające skuteczność mikrobiologiczną : - (B) bakterie - (F) grzyby - (V) wirusy - (Tbc) prątki - (S) spory | Tak |  |
|  | Skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami wg obowiązujących norm europejskich. | Tak |  |
|  | Przedmuchiwanie kanałów między etapami procesu oraz po procesie dekontaminacji | Tak |  |
|  | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez filtry | Tak |  |
|  | Zasilanie prądem jednofazowym lub trójfazowym | Tak, podać |  |
|  | Kontrola przepływu w kanałach endoskopu | Tak |  |
|  | Automatyczne wydmuchiwanie kanałów endoskopu podczas oraz po cyklu dekontaminacji endoskopów. | Tak |  |
|  | Zintegrowana lub zewnętrzna drukarka do raportów dekontaminacji. | Tak |  |
|  | Higieniczny panel sterowania | Tak |  |
|  | Zewnętrzny zmiękczacz wody kompatybilny z oferowana myjnią, jeśli zachodzi taka potrzeba. | Tak |  |
|  | zestaw adapterów do podłączenia endoskopów, dostawcę endoskopów określimy po zakończonym postepowaniu | Tak |  |
|  | Zestaw płynów startowych – 2 zestawy. | Tak |  |
|  | Dostawa, instalacja urządzenia oraz szkolenie wliczona w cenę przedmiotu zamówienia | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
| - 17 | Okres gwarancji min. 24 mc. | Tak |  |
|  | Przeglądy urządzeń w okresie gwarancji w cenie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów | Tak |  |
| - 18 | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od zakupu. | Tak |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym.

- Wieża endoskopowa – 2 zestawy

Producent (marka) …………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model ……………………………………………………..………………… (Należy podać)

Kraj pochodzenia .…………………………………..…………….………… (Należy podać)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Wieża endoskopowa z wyposażeniem na potrzeby pracowni endoskopii | Tak |  |
| - 2 | Fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż II połowa 2024r. | Tak |  |
| - 3 | Dokumentu dopuszczające do użytkowania na terenie RP | Tak |  |
|  | Kompletny tor wizyjny na konstrukcji jezdnej |  |  |
|  | Procesor wideo – 2 szt. |  |  |
|  | Procesor dedykowany do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, bronchoskopy. | Tak |  |
|  | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki | Tak |  |
|  | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych | Tak |  |
|  | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych | Tak, podać |  |
|  | Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krwawienia | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu. | Tak, podać |  |
|  | Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem | Tak, podać |  |
|  | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów | Tak |  |
|  | Dotykowy panel sterujący | Tak |  |
|  | Regulacja jasności panelu sterującego min. 10. stopniowa | Tak |  |
|  | Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów | Tak |  |
|  | Główne wyjście wideo min. 4K (12G-SDI) | Tak |  |
|  | Pomocnicze wyjścia wideo min. : 3G-SDI, | Tak |  |
|  | Pomocnicze wejścia wideo min: SDI, Y/C | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu ustawień dla min. 10 użytkowników | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji koloru, min. 8 poziomów. | Tak |  |
|  | Min. 2 stopniowa regulacja kontrastu | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji. | Tak |  |
|  | Regulacja jasności min 10 stopniowa | Tak |  |
|  | Min. trzy tryby przesłony. | Tak |  |
|  | Elektroniczne powiększenie | Tak |  |
|  | Funkcja PIP, POP | Tak |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | Tak |  |
|  | Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania | Tak |  |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta min.: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia | Tak |  |
|  | Format zapisu obrazów: TIFF, JPEG | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna | Tak |  |
|  | Gniazdo pamięci przenośnej na froncie urządzenia | Tak |  |
|  | Zdalne sterowanie pompą wody | Tak |  |
|  | Kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 400 x 250 x 600 mm (szer/ wys/ głęb.) | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z dedykowanym dla tego modelu systemem AI. | Tak |  |
|  | Wbudowana pompa insuflacyjna | Tak |  |
|  | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza | tak |  |
|  | Min. 4 tryby insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka | Tak |  |
|  | W zestawie : butelka do insuflacji 1 szt., dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo 12G-SDI 1 szt. | Tak |  |
|  | Waga max. 20 kg | Tak |  |
|  | Kompatybilny z oferowanymi endoskopami | Tak |  |
|  | Moduł AI do kolonoskopii – 1 szt. |  |  |
|  | Procesor jest fabrycznie wyposażony w aplikację pomagającą wykrywać zmiany chorobowe podczas kolonoskopii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI). | Tak |  |
|  | System wspomagający zwiększenie współczynnika wykrywalności gruczolaków (ADR) poprzez usprawnienie wykrywania potencjalnych zmian chorobowych. | Tak |  |
|  | Kompatybilny z kolonoskopami o rozszerzonym polu ostrości (jednocześnie bliski i daleki). | Tak |  |
|  | Wyświetlanie w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Sygnały wejściowe: 1080p, 4K (12G-SDI), | Tak |  |
|  | Sygnał wyjściowy: 1080i, 1080p, 4K (12G-SDI). | Tak |  |
|  | Monitor endoskopowy 4K – 2 szt. |  |  |
|  | Przekątna ekranu 27-32” | Tak |  |
|  | Technologia panelu: LED/LCD | Tak |  |
|  | Rozdzielczość min: 1920 × 1080 | Tak |  |
|  | Rozdzielczość 4K (12G-SDI) | Tak |  |
|  | Kontrast min. 1000:1 | Tak |  |
|  | Wejścia sygnału min.: DVI, HD-SDI, S-Video, Composite | Tak |  |
|  | Kąt widzenia min. poziom / pion 178/178 | Tak |  |
|  | Jasność min.: 450cd | Tak |  |
|  | Wbudowany lub zewnętrzny zasilacz monitora | Tak |  |
|  | Waga: 7-12 kg | Tak |  |
|  | Wózek endoskopowy – 2 szt. |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół | Tak |  |
|  | Wieszak na dwa endoskopy | Tak |  |
|  | Dwuramienne, przegubowe ramię umożliwiające płynną manipulację ramieniem - góra, dół, lewo, prawo. | Tak |  |
|  | Udźwig wysięgnika monitora minimum 7-12 kg | Tak |  |
|  | Możliwość wychylenia osi monitora od osi wózka w lewo lub prawo na odległość minimum 700 mm | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wstępnej siły naciągu wysięgnika | Tak |  |
|  | Transformator separujący w celu zabezpieczenia pacjenta przed porażeniem, minimum 8 gniazd zasilania | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed prądem rozruchowym | Tak |  |
|  | Boczne uchwyty | Tak |  |
|  | Główny wyłącznik zasilania | Tak |  |
|  | Szuflada na klawiaturę | Tak |  |
|  | Uchwyt na dren do płukania | Tak |  |
|  | Uchwyt słoja ssaka | Tak |  |
|  | Uchwyt butli CO2 | Tak |  |
|  | Boczna półka do posadowienia insuflatora | Tak |  |
|  | Dedykowany pojemnik na akcesoria endoskopowe montowany do boku wózka | Tak |  |
|  | Min. 4 półki do ustawienia urządzeń w tym dwie z możliwością regulacji wysokości | Tak |  |
|  | Ssak endoskopowy – 2 szt. |  |  |
|  | Regulacja mocy ssania | Tak |  |
|  | Przepływ powietrza do 60 l/min | Tak |  |
|  | Zaprogramowane min. trzy poziomy przepływu 60, 50 i 40 l/min, uruchamiane dedykowanymi przyciskami. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |  |
|  | Wbudowany miernik ciśnienia | Tak |  |
|  | Obsługa zbiorników wielorazowych | Tak |  |
|  | Obsługa zbiorników do wkładów jednorazowych | Tak |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |
|  | Wymiary pozwalające na ustawienie ssaka na wózku endoskopowym | Tak |  |
|  | Waga max. 10 kg. | Tak |  |
|  | Obudowa zewnętrzna przystosowana do dezynfekcji | Tak |  |
|  | Zgodność z dyrektywą 93/42/EWG lub równoważny | Tak |  |
|  | W zestawie słój 2,5 l do wkładów jednorazowych – min.1 szt. | Tak |  |
|  | W zestawie jednorazowe wkłady – min. 10 szt. | Tak |  |
|  | W zestawie filtry antybakteryjne – min. 10 szt. | Tak |  |
|  | W zestawie jednorazowe dreny ssące pacjenta – min. 10 szt. | Tak |  |
|  | Pompa płucząca – 2 szt. |  |  |
|  | Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor | Tak |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy z endoskopami giętkimi posiadającymi kanał irygacyjny lub roboczy takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy | Tak |  |
|  | Urządzenie umożliwia spłukanie pola widzenia przez dedykowany kanał irygacyjny jak również przez kanał roboczy | Tak |  |
|  | Wskaźnik wskazujący aktualną moc pompy | Tak |  |
|  | Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do zasilacza separującego wózka endoskopowego | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego | Tak |  |
|  | Uruchamianie za pomocą przycisku na głowicy endoskopu | Tak |  |
|  | Funkcja "trybu gotowości" , w celu wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania urządzenia | Tak |  |
|  | Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu | Tak |  |
|  | Regulacja mocy przepływu min. – 7 stopni | Tak |  |
|  | Maksymalny przepływ .: 650 -750 ml/min dla kanału roboczego, 150 - 250 ml/min dla kanału pomocniczego | Tak |  |
|  | Pojemnik na wodę, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom wody | Tak |  |
|  | Koryto na zbiornik z wodą zintegrowane z pompą | Tak |  |
|  | Wymiary umożliwiające ustawienie na wózku endoskopowym | Tak |  |
|  | Waga max.- 4 kg z pustym zbiornikiem | Tak |  |
|  | W zestawie dreny jednodniowe – 10 szt. | Tak |  |
|  | Insuflator CO2 – 2 szt. |  |  |
|  | Kompatybilny z oferowanymi endoskopami | Tak |  |
|  | Urządzenie do regulacji przepływu CO2 | Tak |  |
|  | Przycisk uruchamiania i zatrzymania przepływu gazu | Tak |  |
|  | Wskaźnik przepływu gazu | Tak |  |
|  | Maksymalne ciśnienie podawania gazu: 45 kPa | Tak |  |
|  | Włączanie urządzenia jednym przyciskiem | Tak |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia zasilającego | Tak |  |
|  | Timer do automatycznego wyłączania insuflacji | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia trzech prędkości przepływu, | Tak |  |
|  | Rurka do przesyłania gazu CO2 – 1 szt. | Tak |  |
|  | Butelka na wodę do CO2 – 1 szt. | Tak |  |
|  | Zawór woda/CO2 do oferowanych endoskopów – 1 szt. | Tak |  |
|  | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli CO2 – 1 szt. | Tak |  |
|  | Waga max. 5 kg | Tak |  |
|  | Wymiary około 125(szer.) x 300(Głęb.) x 150 (Wys.) | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V | Tak |  |
|  | Moc około 40 W | Tak |  |
|  | Archiwizacja |  |  |
|  | Interfejs programu w języku polskim | Tak |  |
|  | Oprogramowanie oparte na profesjonalnej, komercyjnej bazie danych Microsoft SQL Server | Tak |  |
|  | Terminarz do prowadzenia zapisów badań, listy roboczej | Tak |  |
|  | Elektroniczna historia pacjenta z zapisem wyników badań, zdjęć i filmów bezpośrednio na nośnik CD/DVD | Tak |  |
|  | Wyszukiwanie pacjentów po danych : PESEL, nazwisko, imię, data ur., nr księgi głównej | Tak |  |
|  | Sterowanie rejestracją obrazów bezpośrednio z przycisków na głowicy endoskopu lub przyciskiem nożnym lub klawiaturą | Tak |  |
|  | Eksport opisów badań w znanych formatach min.: PDF, TXT | Tak |  |
|  | Tworzenie dowolnych zestawień statystycznych, m.in. ilości wykonanych badań, ilości schorzeń, instytucjach kierujących | Tak |  |
|  | Eksport oraz import plików w znanych formatach min.: BMP, JPG, PNG, PDF, TXT, AVI na nośnik typu pendrive/USB Flash | Tak |  |
|  | Edycja obrazów przez nanoszenie warstwy z adnotacjami w postaci linii, strzałek, figur geometrycznych, tekstu, pomiarów planimetrycznych | Tak |  |
|  | Możliwość nagrywania notatek głosowych | Tak |  |
|  | Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca rejestracji zdjęcia, pobrania wycinków oraz możliwość bezpośredniego drukowania skierowania do laboratorium | Tak |  |
|  | Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop | Tak |  |
|  | Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: - zapisu własnych opisów badań do późniejszego wykorzystania, edycji raportu importu procedur w formie plików *.CSV (np.: do rozliczeń z NFZ, ICD10, ICD09) załączenia zdjęć zarejestrowanych podczas badania drukowanych bezpośrednio na raporcie | Tak |  |
|  | Tworzenie raportów z badań w oparciu o gotową terminologię MST w języku Polskim dla dolnego i górnego odcinka pokarmowego oraz dróg żółciowych | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o kolejne stanowiska robocze w architekturze klient-serwer | Tak |  |
|  | Zestaw komputerowy – 2 szt. |  |  |
|  | Stacja robocza o minimalnych parametrach: | Tak |  |
|  | Płyta Główna oparta na Chipsecie Intel | Tak |  |
|  | Porty zewnętrzne : 1 x COM RS232 | Tak |  |
|  | Procesor Intel Core i5 | Tak |  |
|  | Pamięć RAM 8 GB | Tak |  |
|  | Przestrzeń dyskowa 256 GB SSD + 1 TB HDD | Tak |  |
|  | Napęd optyczny DVD+/-RW | Tak |  |
|  | Obudowa tower | Tak |  |
|  | System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit lub Windows 10 | Tak |  |
|  | Mysz optyczna | Tak |  |
|  | Klawiatura US/European (QWERTY) | Tak |  |
|  | Karta przechwytująca obraz jakości HD | Tak |  |
|  | Monitor | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu min. 20 “ | Tak |  |
|  | Rozdzielczość 1920x1080 px | Tak |  |
|  | Proporcje ekranu 16:9 | Tak |  |
|  | Drukarka kolorowa | Tak |  |
|  | Format druku (A4) | Tak |  |
|  | Wyposażenie | Tak |  |
|  | Zasilacz awaryjny UPS | Tak |  |
|  | Serwer | Tak |  |
|  | Obudowa 1U | Tak |  |
|  | Procesor Intel Xeon | Tak |  |
|  | Macierz dyskowa RAID | Tak |  |
|  | System operacyjny MS Windows Server |  |  |
|  | Dostawa, instalacja urządzenia oraz szkolenie wliczona w cenę przedmiotu zamówienia | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
| - 17 | Okres gwarancji min. 24 mc. | Tak |  |
|  | Przeglądy urządzeń w okresie gwarancji w cenie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów | Tak |  |
| - 18 | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od zakupu. | Tak |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym.