Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 02/UEZ/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - część techniczna

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego KALORYMETRU dla CBiD sp. z o.o.

Katalogowe oznaczenie : …………………………………………………………………………………

Winien on spełniać parametry nie gorsze niż lub równoważne:

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Opis parametrów oferowanych przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spełnienie minimalnych wymagań i parametrów technicznych Zamawiającego (pozostawić właściwe/skreślić niewłaściwe) | Parametry oferowane przez Wykonawcę (inne niż minimalne) |
| 1. | Wymagania ogólne | Kalorymetr wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, które stanowi integralny element urządzenia, to znaczy taki, bez którego urządzenie nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, sterowany z zewnętrznego zestawu PC z oprogramowaniem. System typu: stojący na stole. | TAK / NIE |  |
|  |  | Umożliwiający analizę w różnego typu próbkach m.in.; biomasa, odpady, paliwa alternatywne, materiały budowlane, techniczne produkty paszowe i żywnościowe, lekarstwa, używki i konserwanty, materiały syntetyczne itp. | TAK / NIE |  |
|  |  | Zasilanie 230V/50Hz | TAK / NIE |  |
|  |  | Fabrycznie nowy, z produkcji seryjnej 2025r. | TAK / NIE |  |

| 2 | Wymagania podstawowe | Kalorymetr pracujący metodą izoperiboliczną. Zamawiający dopuszcza również urządzenia pracujące w dodatkowych trybach: adiabatyczną i/lub przyspieszony (dynamiczny) |  | Izoperiboliczny: TAK / NIE Adiabatyczny: TAK / NIE Przyspieszony: TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zakres pomiarowy ciepła spalania – min. 14 - 35 MJ/kg | TAK / NIE |  |
|  |  | Metodyka pomiarów zgodna z normami m.in. ISO 1928 i PN-81/G-04513, PN-EN ISO 18125, DIN, ISO, ASTM, GOST, GB, PN-EN ISO 21654 | TAK / NIE |  |
|  |  | Termostat chłodzący lub chłodnica | TAK / NIE |  |
|  |  | Urządzenie ma posiadać zamknięty, zintegrowany obieg wodny z wbudowaną chłodnicą i obsługiwaną manualnie biuretą zamontowaną poza obudową kalorymetru, odmierzającą dokładną objętość wody do analizy lub automatyczny obieg wody współpracujący z zewnętrznym termostatem |  | Tryb ręczny: TAK / NIE Tryb automatyczny: TAK / NIE |
|  |  | Urządzenie ma być wyposażone w zewnętrzną stację napełniania naczynia ciśnieniowego tlenem umożliwiającą napełnienie drugiego naczynia w trakcie analizy lub automatyczny system napełniania i odpowietrzania naczynia zabudowany w urządzeniu |  | Tryb ręczny: TAK / NIE Tryb automatyczny: TAK / NIE |
|  |  | Urządzenie ma zapewniać możliwość pracy z jednorazowymi drucikami zapłonowymi wymienianymi po każdej analizie lub z jednorazowymi nitkami bawełnianymi wymienianymi po każdej analizie. | TAK / NIE |  |
|  |  | W cenie oferty sprzedający zapewni i dostarczy materiały (druciki i/lub nitki) do przeprowadzenia analiz, w tym: filtry do wody (jeśli konieczny), podkładki ceramiczne (jeśli konieczne), tygle do spalania oraz kwas benzoesowy (zgodność z ISO 17034 potwierdzona certyfikatem). Wymienione materiały muszą być wystarczające do przeprowadzenia instalacji oraz szkolenia personelu. | TAK / NIE |  |
|  |  | Elektroniczna waga analityczna: a) maksymalny zakres pomiarowy – 220 g; b) dokładność pomiaru: min. 0,0001 g; c) wewnętrzna kalibracja; d) legalizacja wraz z wzorcowaniem | TAK / NIE |  |
|  |  | Urządzenie ma zapewniać współpracę z dołączoną elektroniczną wagą analityczną. | TAK / NIE |  |
|  |  | Sterowanie przy pomocy zewnętrznego komputera z zainstalowanym oprogramowaniem sterującym w języku polskim | TAK / NIE |  |
|  |  | Naczynie ciśnieniowe minimum 1 szt. |  | drugie naczynie ciśnieniowe: TAK / NIE |
|  |  | Certyfikat bezpieczeństwa dla naczyń ciśnieniowych ważny na co najmniej 1000 analiz lub rok pracy | TAK / NIE |  |
| 3 | Serwis, gwarancja | Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty instalacji, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Autoryzowany serwis (z potwierdzonym certyfikatem szkolenia personelu przez producenta nie starszym niż rok). W trakcie gwarancji min. jeden w każdym roku biegu gwarancji przegląd wraz z wymianą części rutynowo wymienianych zgodnie z zaleceniami producenta. Czas reakcji serwisu – maksymalnie 48h od daty zgłoszenia Czas wizyty serwisowej, jeżeli wymagana, do 36h od momentu zgłoszenia usterki. Czas naprawy do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia - w przypadku dostępności i konieczności wymiany części. Czas naprawy do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia - w przypadku części niestandardowych, nieutrzymywanych na stanie, koniecznych do sprowadzenia od producenta. W przypadku gdy czas dostawy części jest dłuższy niż 14 dni, Zamawiający ustali indywidualnie termin naprawy z Wykonawcą. | TAK / NIE |  |
| 4 | Szkolenie | Szkolenie z obsługi sprzętu: minimum 6 h w siedzibie Zamawiającego, po instalacji z uruchomienia, obsługi oraz konserwacji sprzętu. Szkolenie zakończone certyfikatem dla wyznaczonego personelu. | TAK / NIE |  |
| 5 | W dniu dostarczenia urządzenia Wykonawca przekaże: | Dokumentację techniczną urządzenia m.in. instrukcje obsługi, kartę gwarancyjną wystawioną przez Wykonawcę | TAK / NIE |  |
| 6 | Referencje | Na potwierdzenie należytego wykonania wcześniejszych prac Wykonawca przedstawi co najmniej 2 referencje lub inny dokument sporządzony przez podmiot na rzecz którego wykonał to Zamówienie, potwierdzający realizację dostaw kalorymetru ukończonych w ostatnich latach 2022 lub 2023 lub 2024. | TAK / NIE |  |
| 7 | Inne wymagania | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. | TAK / NIE |  |
|  |  | Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | TAK / NIE |  |

Informacja :

Zgodnie z Instrukcją wypełniania „Wniosku o płatność” w ramach FE SL na lata 2021-2027 „W przypadku, gdy przedkładasz dokumentację sporządzoną w języku innym niż język polski, zobowiązany jesteś wraz z przedstawioną do rozliczenia dokumentacją oryginalną (w języku obcym) dostarczyć tłumaczenie danego dokumentu (podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia). Obowiązek dostarczenia tłumaczenia dokumentu dotyczy w szczególności – ofert, faktur i specyfikacji. Tłumaczenia dokumentów wystawionych w języku obcym nie muszą być wykonane przez tłumacza przysięgłego, jednak muszą być podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia.

…………………………………………….                                                               ………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                         (podpis)