Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2025-82255-224153

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

system dozymetryczny – 1 zestaw

Instrukcja wypełnienia:

- Wykonawca sporządzając niniejszy dokument wypełnia jedynie kolumnę „Oferowane”

- Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Oferowane” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

- Jeśli w kolumnie „Wymagane” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „OPIS PARAMETRU”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

- W przypadku, gdy w kolumnie „Wymagane” występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr  jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje w kolumnie „Wymagane” odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”. Zamawiający informuje, iż brak wskazania „TAK” lub „NIE” spowoduje przyznania 0 punktów dla danego parametru.

- W przypadku, gdy w kolumnie „Wymagane” występuje zapis „TAK/opisać” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Parametry urządzenia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do podania, opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Opis parametru |  | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ANALIZATORY POLA PROMIENIOWANIA 3D WRAZ Z WYPOSAŻENIEM – 1 KPL. |  |  |  |  |
|  | Zbiornik z PMMA umożliwiający minimalny zakres skanowania w osiach X,Y= 50 x 50 cm i głębokości min. 40cm | TAK |  |  |
|  | Rezerwuar wodny zintegrowany z podnośnikiem, sterowany elektrycznie, umożliwiający wpompowywanie i wypuszczanie wody ze zbiornika pomiarowego. | TAK/NIE TAK – 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | Zakres ruch podnośnika ≥ 50 cm Praca podnośnika możliwa z pełnym fantomem wodnym. | TAK |  |  |
|  | Sensor poziomu wody do automatycznego napełniania, wypuszczania i sterowania poziomem wody w zbiorniku pomiarowym. | TAK |  |  |
|  | System kontroli odparowania wody ze zbiornika pomiarowego. | TAK |  |  |
|  | Wbudowany termometr do pomiaru temperatury wody oraz barometr do pomiaru ciśnienia powietrza z możliwością odczytu w programie sterującym fantomem oraz kalibracji krzyżowej przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Dwukanałowy elektrometr zintegrowany z podnośnikiem lub rozwiązanie równoważne (opisać rozwiązanie równoważne w rubryce OFEROWANE) | TAK/OPISAĆ |  |  |
|  | Bezprzewodowy pulpit sterowniczy umożliwiający sterowanie fantomem i rezerwuarem wodnym lub rozwiązanie równoważne (opisać rozwiązanie równoważne w rubryce OFEROWANE) | TAK/OPISAĆ |  |  |
|  | Fantom wyposażony w interfejsy WiFi i LAN do komunikacji z komputerem sterującym. | TAK |  |  |
|  | Dno zbiornika pomiarowego ukształtowane w sposób zapewniający całkowity odpływ wody ze zbiornika. | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznej korekcji pozycjonowania i poziomowania fantomu realizowana poprzez oprogramowanie sterujące ruchem detektora lub mechanicznie. | TAK/NIE Poziomowanie realizowanie automatycznie - 4pkt Mechaniczne poziomowanie manualne – 0pkt |  |  |
|  | Tryb skanowania: ciągły i skokowy z regulacją prędkości /skoku | TAK |  |  |
|  | Dokładność pozycjonowania detektora pomiarowego na osi nie gorsza niż 0,1mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia pomiarów TPR bez potrzeby instalowania dodatkowych akcesoriów. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające sterowanie procesem pomiarowym, położeniem detektora, analizę parametrów dozymetrycznych i geometrycznych wiązek terapeutycznych zgodnie z aktualnymi rekomendacjami TRS398/TG51 dla wiązek FF i FFF | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające sterowanie, analizę i porównanie pomiarów oraz analizę zgodnie z protokołami dozymetrycznymi oraz analizę gamma 1D. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowania posiadające moduł eksportu danych pomiarowych do posiadanego przez Zamawiającego systemu planowania leczenia Aria/Eclipse firmy Varian i równoważnych | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego pomiaru współczynników Output Factor oraz możliwość tworzenia listy zadań. | TAK |  |  |
|  | Komory jonizacyjne cylindryczne o objętości czynnej nie większej niż 0.07cm3, wodoszczelne wraz z dedykowanym uchwytem do oferowanego analizatora pola. Pozwalające na pomiar pół od min. 2.5 cm x 2.5cm do 40cmx40cm Ilość: 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Referencyjna transmisyjna płasko-równoległa komora jonizacyjna o objętości nie mniejszej niż 10.5 cm3 odpowiednia do pomiarów pól stereotaktycznych, wodoszczelna wraz z dedykowanym uchwytem mocowanym do zbiornika wodnego lub rozwiązanie równoważne (opisać rozwiązanie równoważne w rubryce OFEROWANE) Ilość: 1 szt. | TAK/OPISAĆ |  |  |
|  | Komora jonizacyjna o małej objętości czynnej nie większej niż 0.016cm3 do pomiaru małych pól, wodoodporna, wraz z dedykowanym uchwytem do oferowanego analizator pola. Ilość:1 szt. | TAK |  |  |
|  | Komora jonizacyjna cylindryczna o objętości czynnej nie większej 0,13cm3, wodoodporna wraz z uchwytem do oferowanego analizatora pola. Ilość: 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Detektor diamentowy, wodoszczelny, objętość czynna nie większa niż 0.004mm3 wraz z dedykowanym uchwytem do oferowanego analizatora pola. lub rozwiązanie równoważne (opisać rozwiązanie równoważne w rubryce OFEROWANE) Ilość: 2 szt. | TAK/OPISAĆ |  |  |
| - DAWKOMIERZE (ELEKTROMETRY) REFERENCYJNE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM |  |  |  |  |
|  | Dawkomierz klasy referencyjnej spełniający wymagania IEC60731(radioterapia), IEC62467-1(brachyterapia), IEC61674 (diagnostyka obrazowa), regulacja napięcia ±400V z krokiem 1V, funkcja autostart/autostop, komunikacja z oprogramowaniem oferowanym z analizatorem pola promieniowania. Kolorowy wyświetlacz WVGA umożliwiający wyświetlanie dawki i mocy dawki oraz prądu i ładunku lub rozwiązanie równoważne (opisać rozwiązanie równoważne w rubryce OFEROWANE) Ilość: 2 szt. | TAK/OPISAĆ |  |  |
|  | Dawkomierz z możliwością zdefiniowania przez użytkownika i zapisania w pamięci urządzenia predefiniowanych profili ustawień. | TAK |  |  |
|  | Dawkomierz wykonujący szybkie obliczenia statystyczne: średnia arytmetyczna oraz odchylenie standardowe z wykonanej serii pomiarów. | TAK/NIE TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Komora jonizacyjna płasko-równoległa o objętości czynnej nie większej niż 0.35cm3 wraz z dedykowanym uchwytem do oferowanego fantomu analizatora pola. Ilość : 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Komora jonizacyjna typu Farmer o obj. czynnej 0.6cm3 wraz z dedykowanym uchwytem do oferowanego analizatora pola. Ilość: 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Studzienkowa komora jonizacyjna (wentylowana) o obj. nominalnej nie większej niż 116cm3 wraz z dedykowaną wkładką umożliwiającą pomiar aktywności źródła aparatu HDR (prod. Varian). Świadectwo kalibracji dla izotopu IR-192 Ilość: 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Przewód pomiarowy łączący dawkomierz z komorami jonizacyjnymi, przewód w metalowym oplocie przystosowany do montażu w ścianie, długość 30m Ilość: 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Przedłużające przewody pomiarowe łączące dawkomierz z komorami jonizacyjnymi, długość 6m, Ilość: 6 szt. | TAK |  |  |
| 3. URZĄDZENIA DO CODZIENNEJ KONTROLI STABILNOŚCI PARAMETRÓW WIĄZKI TERAPEUTYCZNEJ - 3 kpl. |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do codziennych pomiarów i kontroli stałości parametrów wiązek terapeutycznych. Urządzenie umożliwiać będzie: a) analizę płaskości wiązek b) analizę symetrii wiązek w kierunku LR i GT c) analizę jakości wiązki terapeutycznej d) analizę stałości dawki w osi centralnej | TAK |  |  |
|  | Urządzenie niewymagające podczas wykonywania pomiarów połączenia z komputerem. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie posiadające wbudowany wyświetlacz z prezentowaniem wyników pomiaru bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia oraz zapisujące pomiary we wbudowanej pamięci wewnętrznej. | TAK |  |  |
|  | Komory jonizacyjne jako element pomiarowy | TAK |  |  |
|  | Automatyczna korekcja pomiaru na ciśnienie i temperaturę | TAK |  |  |
|  | Rozmiar mierzonych pól min. 10x10cm i 20x20cm | TAK |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe | TAK |  |  |
|  | Urządzenie umożliwia pomiary wiązek bezfiltrowych (FFF) dla energii 6MV i 10MV | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do odczytu, analizy i generowania raportów z pomiarów. | TAK |  |  |
| 4. FANTOM (STAŁY) PŁYTOWY – 1 kpl. |  |  |  |  |
|  | Fantom płytowy do pomiarów dozymetrycznych w radioterapii wykonany z materiału o gęstości zbliżonej do wody (nie więcej niż 1,05 g/cm3) | TAK |  |  |
|  | Fantom składający się z 33 płyt o wymiarach 30cmx30cm w ilościach i grubościach jak poniżej: -1 płyta o grubości 1mm -2 płyty o grubości 2mm -1 płyta o grubości 5mm -29 płyt o grubości 10mm | TAK |  |  |
|  | Dodatkowa dedykowana płyta pozycjonująca do oferowanej komory jonizacyjnej typu Farmer 0.6cm3 oferowanej wraz z dawkomierzem referencyjnym. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowa dedykowana płyta pozycjonująca do oferowanej komory jonizacyjnej 0.016cm3 do małych pól oferowanej wraz z analizatorem pola. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowa dedykowana płyta pozycjonująca do oferowanej płasko-równoległej komory jonizacyjnej o obj.0.35cm3 oferowanej wraz z dawkomierzem referencyjnym. | TAK |  |  |
| 5. SYSTEM WERYFIKACJI PLANÓW LECZENIA PACJENTA – 1 KPL. |  |  |  |  |
|  | System weryfikacji przeznaczony do pomiarów rozkładu dawki w technikach IMRT/VMAT/SBRT/SRS. Modułowa budowa umożliwiająca wykorzystanie systemu również do weryfikacji planów stereotaktycznych, kontroli codziennej aparatu i pomiarów w punkcie. | TAK |  |  |
|  | Modułowy fantom wyposażony w dwie wymienne wielodetektorowe matryce komór jonizacyjnych oraz płyty do pomiarów w punkcie (izocentrum) Wykonany z materiału o gęstości zbliżonej do wody (nie większej niż 1.05 g/cm3) | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowy system śledzący ruch gantry i zachowujący stałą geometrię pomiaru, w której oś wiązki terapeutycznej jest zawsze prostopadła do płaszczyzny matrycy podczas realizacji dynamicznych planów (IMRT/VMAT/SRS/SBRT) w całym zakresie ruchu gantry. | TAK |  |  |
|  | Matryca wielodetektorowa do pomiaru rozkładu dawki w technikach IMRT/VMAT, rozdzielczość przestrzenna zdefiniowana jako odległość między środkami komór - nie większa niż 7.5mm. Rozmiar mierzonego pola nie mniejszy niż 27x27cm. Maks. moc dawki nie mniejsza niż 24Gy/min. Matryca kompatybilna z oferowanym modułowym fantomem. Ilość: 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Matryca wielodetektorowa do pomiaru rozkładu dawki w technikach SRS/SBRT. Rozdzielczość przestrzenna (zdefiniowana jako odległość między środkami komór) - Odległość między środkami komór nie większa niż 2.5 mm w obszarze centralnym min. 6.5cm x 6.5cm - Odległość między środkami komór nie większa niż 5mm poza obszarem centralnym (6.5cmx6,5cm) - Rozmiar mierzonego pola (zdefiniowanego w izocentrum): nie mniejszy niż 15cm x 15cm Ilość: 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Wkładki do fantomu do pomiarów oferowanymi komorami jonizacyjnymi typu Farmer 0.6cm3, 0.016cm3 oraz 0.07cm3 | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z komputerem sterującym poprzez interfejs ETHERNET | TAK |  |  |
|  | Wózek transportowy umożliwiający umieszczenie fantomu na stole terapeutycznym w pozycji pomiarowej bez konieczności jego ręcznego przenoszenia. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające: a) rekonstrukcję dawki 3D w całej objętości fantomu na podstawie danych zmierzonych przez matrycę i informacji o kącie obrotu gantry. b) porównanie zmierzonego rozkładu dawki z zaplanowanym w systemie planowania leczenia oraz analizę gamma 2D i 3D (dla technik 3D/IMRT/VMAT/SBRT/SRS) c)generowanie raportów d)możliwość weryfikacji technik koplanarnych i niekoplanarnych e) możliwość weryfikacji planów wieloenergetycznych | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające kontrolę parametrów wiązki terapeutycznej. | TAK |  |  |
| 6. FANTOM END-TO-END |  |  |  |  |
|  | Modułowy fantom typu End2End umożliwiający przeprowadzanie zintegrowanych testów całego łańcucha leczenia w radioterapii technikami SRS, SBRT, SGRT. Fantom bazowy z możliwością umieszczenia w jego wnętrzu modułów dedykowanych do wykonania testów kontroli jakości. Znaczniki na zewnętrznej powierzchni określające zdefiniowane przesunięcie i rotację względem podstawy. Fantom wyposażony w następujące moduły.: | TAK |  |  |
|  | Moduł pozwalający na codzienne kontrole dokładności pozycjonowania przy użyciu obrazowania IGRT i SGRT zgodnie z zaleceniami AAPM TG-179 i TG-142 spełniający poniższe wymagania – 1szt. - Wbudowane równoważne tkankowo struktury kostne zapewniające widoczność na obrazach kV i MV. - Wbudowana sfera o wysokiej gęstości (ceramiczna) w izocentrum dla łatwego wykonania testu Winstona-Lutza wraz z oprogramowaniem do weryfikacji rozmiaru i pozycji izocentrum na podstawie obrazów EPID. Rozmiar sfery nie mniejszy niż 8mm. - Minimum 3 znaczniki widoczne w obrazowaniu CT pozwalające na ustalenie pozycji wbudowanej sfery. - Dedykowana podstawa wymuszająca określoną rotację i translację fantomu w celu kontroli jakości np.:dla pozycjonowania stołów 6D. | TAK |  |  |
|  | Moduł do pomiaru dawki w punkcie (izocentrum) detektorem diamentowym oraz komorą jonizacyjną 0.07cm3 oferowaną wraz z analizatorem pola. Moduł z wbudowanymi strukturami odpowiadającymi strukturom kostnym widocznymi w obrazowaniu kV, Możliwość weryfikacji planów niekoplanarnych. | TAK |  |  |
| 7. OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA DANYMI POMIAROWYMI |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do zarządzania danymi pomiarowymi z oferowanych urządzeń. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie oparte o rozwiązania sieciowe z dostępem poprzez przeglądarkę internetową. | TAK |  |  |
|  | Definiowane przez użytkownika szablony protokołów umożliwiające dostosowanie do konkretnych potrzeb związanych z kontrolą jakości | TAK |  |  |
|  | Pełna zgodność ze wszystkimi głównymi standardami kontroli jakości, w tym AAPM TG-142 | TAK |  |  |
|  | Możliwość śledzenia dokumentacji etapów pracy związanej z kontrolą jakości, takich jak wprowadzanie danych, modyfikacja i raportowanie. | TAK |  |  |
|  | Analiza trendów w czasie i z wielu urządzeń pomiarowych. | TAK |  |  |
|  | Licencja pływająca na minimum 3 użytkowników | TAK |  |  |
| 8. URZĄDZENIA KONTROLNE DO SPRAWDZENIA STABILNOŚCI KOMÓR JONIZACYJNYCH. |  |  |  |  |
|  | Urządzenie kontrolne 90-Sr w pojemniku ochronnym do kontroli stabilności cylindrycznych komór jonizacyjnych wraz a adapterem do komory typu Farmer Ilość:1 szt. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie kontrolne 90-Sr w pojemniku ochronnym do kontroli stabilności płasko-równoległych komór jonizacyjnych wraz a adapterem do komory 0.35cm3. Ilość: 1 szt. | TAK |  |  |
| 9.RADIOMETR DO POMIARÓW ŚRODOWISKOWYCH |  |  |  |  |
|  | Przenośny radiometr z detektorem ZnS o pow. min. 170cm2 pozwalający mierzyć promieniowania alfa/beta oraz posiadający dodatkowy wbudowany detektor do pomiarów mocy dawki promieniowania gamma. Ilość: 1 szt. | TAK |  |  |
| 10.WYPOSAŻENIE KOMPUTEROWE |  |  |  |  |
|  | Komputer sterujący typu notebook min. 15.6” kompatybilny z wymaganiami oferowanego oprogramowania i sprzętu, wraz z myszką bezprzewodową i adapterem USB/Ethernet Ilość: 1szt. | TAK |  |  |

| 11. INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min. 60 miesiące obejmująca cały dostarczony sprzęt. Gwarancja liczona od daty uruchomienia aparatury potwierdzonego podpisaniem protokołu końcowego. | TAK |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie trwania gwarancji | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne zgodnie z harmonogramem producenta w okresie trwania gwarancji wykonywane przez autoryzowany serwis w czasie nie kolidującym z pracą kliniczną | TAK |  |
|  | W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przekaże pisemne informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji. Zakres informacji: - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi dostarczanego wyposażenia w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewniająca co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, etc.) (przy dostawie) | TAK |  |
|  | W ramach dostawy Wykonawca zapewni potwierdzone zaświadczeniem, szkolenie serwisowe personelu Zamawiającego z zakresu diagnostyki urządzeń, wykonywania drobnych napraw, regulacji | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przekaże pisemne informacje dotyczące zalecanych preparatów myjących i dezynfekujących dla poszczególnych elementów zestawu. Zalecenia powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis w Polsce. Podać nazwę i siedzibę serwisu wraz ze sposobem kontaktowania (tel, mail). | TAK/OPISAĆ |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji: - w czasie nie dłuższym niż do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii w przypadku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego - w czasie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy lub naprawy urządzenia w siedzibie producenta | TAK |  |
|  | Zgłoszenie serwisowe ujawnionych usterek i awarii systemu w dni robocze w godz. 8.00-16.00 na adres e-mail. Strony dopuszczają możliwość telefonicznego zgłoszenia usterek lub awarii, co należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem. | TAK |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat | TAK |  |
|  | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów lub kosztów po stronie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wszelkie oprogramowanie związane z przedmiotem oferty, dostarczone będzie z bezterminową licencją na jego użytkowanie przez Zamawiającego, wliczoną w cenę przedmiotu oferty | TAK |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi wymagane prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testy odbiorcze i akceptacyjne | TAK |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane imiennymi zaświadczeniami | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia/urządzeń obejmuje zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów, potwierdzone zaświadczeniem. Instrukcja zawierająca zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów. | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga przestrzegania w ramach realizacji zamówienia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, segregacji odpadów, wykorzystania bezpiecznych metod ich przetwarzania oraz stosowania surowców wtórnych tam, gdzie jest to możliwe; Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednią segregację i utylizację wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia. Wykonawca deklaruje, że jest wytwórcą odpadów powstałych w procesie dostawy lub wymiany wyposażenia. | TAK |  |
|  | Wszystkie opakowania powinny być jednoznacznie oznaczone w zakresie możliwości ich recyklingu, a w przypadku braku takich oznaczeń Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o właściwej metodzie recyklingu. | TAK |  |
|  | Wszędzie, gdzie jest to możliwe Wykonawca powinien odebrać komponenty i elementy, które można ponownie wykorzystać. | TAK |  |
|  | Wszelki sprzęt objęty dostawą lub wykorzystywany w ramach realizacji zamówienia tam, gdzie jest to adekwatne wymaganie, musi być zgodny z regulacjami dotyczącymi wykorzystania substancji chemicznych takich jak dyrektywy REACH i RoHS. | TAK |  |
|  | Urządzenia będą posiadać odpowiednią klasę energetyczną w celu optymalnego wykorzystania zasobów energetycznych. Urządzenia będą wyposażone w certyfikaty zgodności z właściwymi wymaganiami unijnymi dotyczącymi efektywności energetycznej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu powyższe certyfikaty w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. | TAK |  |