Załącznik nr 2 do zapytania

Aparat USG – 2 szt.

Głowice USG – 4 szt. (liniowa, konweksowa, endowaginalna, mikrokonweksowa)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametry i warunki techniczne |
| --- | --- |
|  | I. Wymagania Ogólne |
| 1 | Rok produkcji minimum 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane |
| 2 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej |
| 3 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem |
| 4 | Ochrona przed wilgocią |
| 5 | W pełni cyfrowy aparat przenośny |
| 6 | Masa aparatu (z akumulatorem, bez wózka): max 6,5 kg |
| 7 | Czas uruchamiania aparatu max. 30 sekund |
| 8 | Interfejs użytkownika min. w języku angielskim i polskim |
| 9 | Stolik/wózek o regulowanej wysokości do aparatu z podstawą jezdną wyposażony w hamulec na każdym z kół oraz bezpieczne mocowanie aparatu, wyposażony w koszyk do akcesoriów |
| 10 | Możliwość zmiany kąta położenia monitora urządzenia |
| 11 | Zasilanie sieciowo - akumulatorowe max. 220-240V/1,5A, 200VA |
| 12 | Możliwość pracy na wewnętrznym, fabrycznym źródle zasilania: min. 60 minut |
| 13 | Minimum dwa aktywne porty głowic wbudowane w aparat, z przełączaniem z pulpitu aparatu |
| 14 | Wbudowane fabryczne nastawy dla wszystkich głowic, możliwość ustawienia własnych nastaw |
| 15 | Głębokość pola skanowania min. 40 cm |
| 16 | Kolorowy co najmniej 15-calowy monitor LCD o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli (FULL HD) z możliwością regulacji kąta pochylenia |
| 17 | Obrazowanie harmoniczne z inwersją fazy (Pulse Inversion THI) na oferowanych głowicach |
| 18 | Pakiet fabrycznych aplikacji oraz możliwość założenia indywidualnych aplikacji przez użytkownika z możliwością wybrania dedykowanego piktogramu i utworzenia jego nazwy |
| 19 | Cyfrowa regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC i poprzecznego LGC – minimum 8 stref |
| 20 | Obrazowanie Compound – obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach , min. 5 poziomów |
| 21 | Powiększenie ZOOM min. 8 – krotne , ze wskazaniem krotności na ekranie |
| 22 | Specjalny filtr redukujący artefakty i szumy obrazów – podać nazwę |
| 23 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku dla B/M/PW/CW |
| 24 | Automatyczny obrys i kalkulacje dla Dopplera |
| 25 | Pomiary Dopplerowskie: prędkości przepływu, wskaźników pulsacji PI i oporności RI, gradientów, akceleracji, współczynnika skurczowo-rozkurczowego S/D, VTi, tętna |
| 26 | Technologia wykrywania małych przepływów inna niż Power Doppler – podać nazwę |
| 27 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera z możliwością regulacji kąta korekcji po zamrożeniu |
| 28 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości (przy pomocy 3 odcinków), automatyczny pomiar IMT |
| 29 | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji igły, podać nazwę |
| 30 | Dedykowana aplikacja do diagnostyki płuc z obliczaniem parametrów za pomocą linii A i B |
| 31 | Możliwość zapisu badania w pamięci urządzenia w trybie prospektywnym min. 480 sekund. |
| 32 | Minimalna prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym 12 m/s a w Dopplerze Ciągłym 42 m/s |
| 33 | Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym minimum 100 cm z możliwością wykonania pomiarów |
| 34 | Systemowy funkcja pokazująca prawidłowe umiejscowienie sondy z ilustracja anatomiczną ze standardowymi obrazami z USG , co najmniej dla wątroby, nerek, tarczycy, piersi, naczyń i żył oraz położnictwa |
| 35 | TRYBY OBRAZOWANIA: B, 2B oraz 4B-Mode, M-Mode, M – Mode Anatomiczny z min. z 3 liniami, Obrazowanie Harmoniczne z inwersją fazy (na wszystkich typach głowic), Kolorowy Doppler, Power Doppler, Kierunkowy Power Doppler, Doppler Pulsacyjny PW, Doppler Tkankowy, Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych i konweksowych, Duplex. Triplex |
| 36 | Możliwość zastosowania dedykowanej przystawki biopsyjne do każdej zaoferowanej głowicy |
| 37 | Podręczna pamięć obrazu (CINE LOOP) min. 10000 klatek |
| 38 | Możliwość odtworzenia dynamicznych obrazów po zamrożeniu (tzw. CINE) z możliwością regulacji prędkości odtwarzania |
| 39 | Archiwizacja obrazów, sekwencji filmowych oraz raportów w pamięci aparatu |
| 40 | Dysk twardy min. 1 TB |
| 41 | Możliwość nagrywania zarchiwizowanych danych na nośniki pamięci USB |
| 42 | Baza badań pacjentów z możliwością wyszukiwania po nazwisku oraz numerze identyfikacyjnym |
| 43 | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3.0 (Storage, Print, Worklist, MPPS, Query Retrive) |
| 44 | Możliwość założenia konta użytkownika i własnej bazy danych zapisanych w urządzeniu |
| 45 | Porty USB 3.0 (min. 3) |
| 46 | Wyjście HDMI |
| 47 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |
| 48 | Tryb Standby – uśpienie aparatu i „szybki” start po uśpieniu max . w 8 sekund. |
| 49 | Głowica liniowa do badań naczyń obwodowych i płytko położonych narządów o wyświetlanym na ekranie zakresie częstotliwości minimum 4-16 MHz i szerokości czoła głowicy liniowej 45mm +/- 2 mm. |
| 50 | Głowica konweksowa do badań narządów jamy brzusznej o wyświetlanym na ekranie zakresie częstotliwości co najmniej 1-7 MHz, promieniu krzywizny 50mm+/- 5mm i kącie obrazowania 65+/- 5 stopni |
| 51 | Głowica endowaginalna do badań ginekologicznych, położniczych , urologicznych o wyświetlanym na ekranie zakresie częstotliwości co najmniej 3-15 MHz, promieniu krzywizny 10 mm+/- 1 mm i kącie obrazowania minimum 135 stopni |
| 52 | Głowica mikrokonweksowa do badań narządów dziecięcej jamy brzusznej, transkranialnych, kardiologicznych o wyświetlanym na ekranie zakresie częstotliwości co najmniej 4-13 MHz, promieniu krzywizny 12mm+/- 2mm i kącie obrazowania minimum 90 stopni |
| 53 | Możliwość rozbudowy o podłączenie głowicy liniowej typu „hokej” o szerokości czoła max. 25 mm i częstotliwości pracy 4-15MHz |
| 54 | Instrukcja użytkowania w języku polskim |
| 55 | Deklaracja zgodności, CE, wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanego zestawu |
| 56 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 36 m-cy) |
| 57 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia |
| 58 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) |
| 59 | Liczba napraw tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) |
| 60 | Serwis na terenie Polski |

Uwaga: 
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.