ZAŁĄCZNIK NR 1: FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11/1.2/ FELU

Ja (My) niżej podpisani:

…………………………………………..................................................................................................................................

…………………………………………..................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

działający w imieniu i na rzecz Oferenta (-ów):

………………………………………….................................................................................................................................

………………………………………….................................................................................................................................

………………………………………….................................................................................................................................

(nazwa i adres Oferenta, NIP)

dane kontaktowe Oferenta:

tel. ………………………………………………....

e-mail: ……………………………………..………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami, nie wnosimy do ich treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oferujemy realizację całości zamówienia za cenę:

| Przedmiot oferty | Cena |
| --- | --- |
| Zrywarka do pomiaru Mpa (maszyna wytrzymałościowa jednokolumnowa z głowicą) – 1 szt. | …………..…………… zł netto ….…………………. zł brutto |

| Opis wymagań Zamawiającego: |  | Czy przedmiot zamówienia charakteryzuje się daną cechą/parametrem technicznym? |  | Oferowane rozwiązanie równoważne (należy wskazać i uzasadnić – jeśli dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zrywarka do pomiaru Mpa (maszyna wytrzymałościowa jednokolumnowa z głowicą) – 1 szt. |  |  |  |  |
| - maksymalna siła: 10 kN | tak / nie** |  |  |  |
| - przestrzeń rozciągania: 900 mm | tak / nie** |  |  |  |
| - szczęki mechaniczne klinowe do tworzyw (2szt.): -jedna para uchwytów rozciągających -jedna para uchwytów ściskających | tak / nie** |  |  |  |
| - szerokość testu: 400 mm | tak / nie** |  |  |  |
| - ekstensometr mechaniczny (manulany) | tak / nie** |  |  |  |
| - komputer i oprogramowanie komputerowe polskie lub angielskie | tak / nie** |  |  |  |
| - zgodność z normą ISO527 ASTMD638 lub równoważną | tak / nie** |  |  |  |
| - Maks. przestrzeń rozciągania: 900 mm (możliwość dostosowania) | tak / nie** |  |  |  |
| - Dokładność: stopień 0,5 | tak / nie** |  |  |  |
| - Zakres pomiaru siły: 0,2%–100% FS | tak / nie** |  |  |  |
| - Błąd względny wskazania siły testowej: ±0,5% | tak / nie** |  |  |  |
| - Szybkość zbierania danych: 50 1/s | tak / nie** |  |  |  |
| - Czujnik — szerokość pasma kanału: 8,4 Hz | tak / nie** |  |  |  |
| - Rozdzielczość siły: 1/300000 | tak / nie** |  |  |  |
| - Zakres pomiaru odkształcenia: 0,2–100% FS | tak / nie** |  |  |  |
| - Błąd względny wskazania odkształcenia: w granicach ± 0,5% | tak / nie** |  |  |  |
| - Rozdzielczość odkształcenia: 1/300000 | tak / nie** |  |  |  |
| - Zakres pomiaru tensometru o dużej odkształceniu: 5–800 mm | tak / nie** |  |  |  |
| - Błąd względny wskazania tensometru o dużym odkształceniu: w granicach ± 0,5% | tak / nie** |  |  |  |
| - Rozdzielczość tensometru o dużej odkształceniu: 0,0125 mm | tak / nie** |  |  |  |
| - Pomiar miernikiem ugięcia zginania: 15 mm | tak / nie** |  |  |  |
| - Rozdzielczość miernika ugięcia zginania: 0,001 mm | tak / nie** |  |  |  |
| - Dokładność miernika ugięcia zginania: 0,005 mm | tak / nie** |  |  |  |
| - Względny błąd wskazania przemieszczenia: w granicach ± 0,5% | tak / nie** |  |  |  |
| - Rozdzielczość przemieszczenia: 0,001 mm | tak / nie** |  |  |  |
| - Zakres szybkości sterowania siłą: 0,005–5% FS/S | tak / nie** |  |  |  |
| - Względny błąd szybkości sterowania siłą: w granicach ± 1% | tak / nie** |  |  |  |
| - Zakres szybkości odkształcenia: 0,02–5% FS/S | tak / nie** |  |  |  |
| - Względny błąd szybkości sterowania odkształceniem: -w granicach ± 2% wartości ustawionej (0,05% FS) -w granicach ± 0,5% wartości ustawionej (≥0,05% FS) | tak / nie** |  |  |  |
| - Zakres regulacji prędkości wiązki: 0,05–500 mm/min | tak / nie** |  |  |  |
| - Błąd względny prędkości wiązki: -gdy prędkość < 0,05 mm/min, w granicach ± 1,0% wartości zadanej -gdy prędkość ≥ 0,05 mm/min, w granicach ± 0,5% wartości zadanej | tak / nie** |  |  |  |
| - Stała siła, stałe odkształcenie i stały zakres sterowania przemieszczeniem: 0,5～100％FS | tak / nie** |  |  |  |
| - Stała siła, stałe odkształcenie i stała dokładność sterowania przemieszczeniem: -gdy wartość ustawiona ≥ 10% FS, w granicach ± 0,1% wartości ustawionej -gdy wartość ustawiona < 10% FS, w granicach ± 1% wartości ustawionej. | tak / nie** |  |  |  |
| - Zasilanie: (220-15%--220+10%) VAC 50Hz 2,0 kVA | tak / nie** |  |  |  |

** należy pozostawić/zaznaczyć właściwą odpowiedź

GWARANCJA:

| Przedmiot gwarancji | Okres gwarancji (wpisać odpowiednio) |
| --- | --- |
| Zrywarka do pomiaru Mpa (maszyna wytrzymałościowa jednokolumnowa z głowicą) | …………… lat |

DO NINIEJSZEJ OFERTY ZAŁĄCZAM/MY:

- Oświadczenia - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Zapytaniu ofertowym.

- Cena jest niezmienna i uwzględnia wszystkie prace i koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………. r……………………..……..………………………………………….

Data i podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2: OŚWIADCZENIA

W imieniu Oferenta oświadczam/-y, że:

- Oferent nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- W stosunku do Oferenta nie zachodzą okoliczności opisane:

- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

- Oferent spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w tym:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,

- znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia, w szczególności nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne

- dysponuje zapleczem technicznym, w szczególności urządzeniami i sprzętem, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia

- Oferent uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert w ramach postępowania ofertowego,

- Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru ofert, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- Osoba składająca podpis jest upoważniona do złożenia oferty w imieniu Oferenta.

………………………………………………………..………………………………………..

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta