Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Akcelerator (przyspieszacz liniowy)  – 1 sztuki

Producent (marka) …………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model ……………………………………………………..………………… (Należy podać)

Kraj pochodzenia .…………………………………..…………….………… (Należy podać)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przyspieszacz liniowy z wyposażeniem obejmującym: kolimator wielolistkowy, opcję dynamicznej IMRT typu Sliding Window, system wizualizacji EPID, zintegrowany system obrazowania rentgenowskiego IGRT z opcją CBCT, opcję radioterapii łukowej VMAT, stację roboczą sterującą akceleratorem stanowiącą element w pełni funkcjonalnie zgodny z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem weryfikacji i zarządzania ARIA |  |  |
|  | Fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2024 r. | TAK |  |
|  | Dokumentu dopuszczające do użytkowania na terenie RP | TAK |  |
|  | parametry wiązek fotonowych – promieniowanie X |  |  |
|  | energia fotonowa z filtrem spłaszczającym (FF): 6 MV | TAK |  |
|  | moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów X - 6MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 100MU/min do ≥ 500 MU/min | TAK |  |
|  | niskie moce dawek dla wiązki fotonów 6 MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: minimum 1 wartość w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 60 MU/min | TAK |  |
|  | zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 6 MV z filtrem spłaszczającym, w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 500 MU/min | TAK |  |
|  | wartość maksymalna mocy dawki dla wiązki fotonów 6MV z filtrem spłaszczającym | ≥600 JM/min – 1 pkt < 600 – 0 pkt |  |
|  | energia fotonowa z filtrem spłaszczającym (FF): 15 MV | TAK |  |
|  | moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów X-15MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: od ≤100MU/min do ≥600MU/min | TAK |  |
|  | niskie moce dawek dla wiązki fotonów 15MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: minimum 1 wartość w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 60 MU/min | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 15MV z filtrem spłaszczającym, w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 600 MU/min | TAK |  |
|  | płynna zmiana mocy dawki podczas emisji promieniowania, dla wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym, w zakresie od 0 do co najmniej 600 MU/min | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | energia fotonowa bez filtra spłaszczającego (FFF): 6 MV | TAK |  |
|  | zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów FFF 6MV, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min do ≥ 1400 MU/min. | TAK |  |
|  | moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6MV FFF, dla pełnego zakresu pól: minimum 5 wartości, różniących się o co najmniej 200 MU/min. | TAK |  |
|  | zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 6MV bez filtra spłaszczającego (FFF), w zakresie od ≤ 400 MU/min do ≥ 1400 MU/min. | TAK |  |
|  | płynna zmiana mocy dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 6MV bez filtra spłaszczającego, w zakresie od 0 do co najmniej 1400MU/min | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | energia fotonowa bez filtra spłaszczającego (FFF): 10 MV | TAK |  |
|  | zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów FFF 10MV, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min do ≥ 2200 MU/min | TAK |  |
|  | zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów FFF 10MV, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min. do ≥ 2400 MU/min | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 10MV FFF, dla pełnego zakresu pól: minimum 5 wartości, różniących się o co najmniej 200 MU/min | TAK |  |
|  | zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 10MV bez filtra spłaszczającego (FFF), w zakresie od ≤ 400 MU/min do ≥ 2200 MU/min | TAK |  |
|  | zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 10MV bez filtra spłaszczającego (FFF), w zakresie od ≤ 400 MU/min. do ≥ 2400 MU/min | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | płynna zmiana mocy dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 10 MV bez filtra spłaszczającego, w zakresie od 0 do co najmniej 2400 MU/min | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | wiązka fotonowa megawoltowa do obrazowania portalowego o energii nie niższej niż 1 MV i nie wyższej niż 3 MV | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | parametry wiązek elektronowych |  |  |
|  | energie elektronowe 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV, 16MeV, 18MeV | TAK |  |
|  | moce dawek w trybie napromieniania dla wiązek elektronowych dla pełnego zakresu pól: od ≤100 MU/min do ≥ 600 MU/min | TAK |  |
|  | aplikatory elektronowe kodowane dla systemu sterowania akceleratorem dla pól: 6x6, 6x10, 10x10, 15x15, 20x20 i 25x25 cm | TAK |  |
|  | aplikatory elektronowe kodowane dla systemu weryfikacji i zarządzania ARIA | TAK |  |
|  | oferowany zestaw aplikatorów jest wyposażony w ramki do przygotowywania indywidualnych wylewek elektronowych – minimum 20 ramek | TAK |  |
|  | parametry akceleratora |  |  |
|  | odległość SAD = 100cm | TAK |  |
|  | tolerancja ustawienia odległości SAD=100cm (od źródła do izocentrum): ≤ 0,2cm | TAK |  |
|  | średnica izocentrum mechanicznego (przy obrocie ramienia i kolimatora): ≤ 1 mm | TAK |  |
|  | średnica izocentrum mechanicznego (przy obrocie ramienia, kolimatora i stołu): ≤ 1,5 mm | TAK |  |
|  | zakres obrotu ramienia: 360 (± 180) | TAK |  |
|  | dokładność obrotu ramienia: ≤ 0,5 | TAK |  |
|  | dokładność ustawienia kąta obrotu ramienia: ≤ 0,3° | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | prędkość obrotu ramienia: zmienna podczas emisji wiązki w zakresie od 0 do 360°/min | TAK |  |
|  | dokładność obrotu kolimatora: ≤ 0,5 | TAK |  |
|  | odległość pomiędzy kolimatorem MLC z zamontowanym uchwytem akcesoriów, a izocentrum 30 cm | TAK |  |
|  | maksymalne pole napromieniania o regularnym, prostokątnym kształcie: 40 x 40 cm w izocentrum (dla wiązek fotonowych) | TAK |  |
|  | system dozymetrii oparty na komorach jonizacyjnych zamkniętych lub otwartych korygowanych na ciśnienie i temperaturę otoczenia. | TAK |  |
|  | system symulacji świetlnej pola terapeutycznego | TAK |  |
|  | optyczny wskaźnik odległości | TAK |  |
|  | akcelerator wyposażony w awaryjny licznik dawki | TAK |  |
|  | działo elektronowe oddzielne od sekcji przyspieszającej | TAK |  |
|  | typ generatora mocy RF: klistron | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | triodowe działo elektronowe | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | realizacja pól asymetrycznych w osi X i Y | TAK |  |
|  | filtry klinowe – fizyczne (wkładane lub zmotoryzowane), zakres kątów łamiących klinów 15 - 60 | TAK |  |
|  | klin dynamiczny, realizowany poprzez ruch szczęki kolimatora | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | zestaw tac do osłon indywidualnych dla wiązek fotonowych (min 25 szt.) | TAK |  |
|  | System IGRT | TAK |  |
|  | kolimator wielolistkowy |  |  |
|  | liczba listków | 120 |  |
|  | liczba banków listków w kolimatorze | 2 |  |
|  | liczba listków w banku | 60 |  |
|  | szerokość cienia w izocentrum każdego z listków ≤ 0,5 cm | TAK |  |
|  | szerokość przynajmniej części listków w izocentrum ≤ 0,25 cm | TAK |  |
|  | minimalna odległość pomiędzy dwoma naprzeciwległymi listkami MLC podczas emisji promieniowania | ≤5mm |  |
|  | minimalna odległość pomiędzy dwoma naprzeciwległymi listkami MLC podczas emisji promieniowania | 0 cm (listki mogą się ze sobą stykać) – 1 pkt > 0 cm – 0 pkt |  |
|  | maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych | ≥ 15 cm |  |
|  | przeplatanie listków MLC z naprzeciwległych banków - listki z banku1 kolimatora MLC mogą znajdować się pomiędzy listkami z banku2 podczas emisji wiązki | TAK |  |
|  | przekraczanie osi centralnej wiązki przez listki o wartość > 15 cm (w odległości izocentrum) | >15 cm – 1pkt ≤ 15 – 0 pkt |  |
|  | sterowanie kolimatorem wielolistkowym przez komputer sterujący oferowanym akceleratorem | TAK |  |
|  | automatyczne ustawianie kształtu pola MLC poprzez komputer sterujący oferowanym akceleratorem | TAK |  |
|  | pełna weryfikacja poprawności parametrów napromieniania w technice dynamicznej radioterapii łukowej IMRT poprzez system sterowania oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | maksymalne pole ograniczane kolimatorem MLC | ≥ 22 cm x 40 cm |  |
|  | realizacja planów leczenia statycznych, IMRT typu Sliding Window oraz VMAT typu RapidArc | TAK |  |
|  | stół terapeutyczny |  |  |
|  | blat stołu o 6 stopniach swobody | TAK |  |
|  | przesuwanie blatu stołu w osiach X, Y i Z | TAK |  |
|  | rotacja podłogi stołu w zakresie co najmniej ± 95º | TAK |  |
|  | nachylanie blatu stołu wokół osi długiej oraz wokół osi poprzecznej blatu w zakresie co najmniej ± 3º | TAK |  |
|  | blat wykonany z włókna węglowego | TAK |  |
|  | ruchy stołu sterowane automatycznie ze sterowni w trybie korekcji IGRT | TAK |  |
|  | możliwość awaryjnego opuszczenia stołu w wypadku braku zasilania | TAK |  |
|  | dokładność obrotu stołu: ≤ 0,3° | TAK |  |
|  | dokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y i Z: ≤ 0,5mm | TAK |  |
|  | nośność stołu: ≥ 180 kg | TAK |  |
|  | automatyczna, realizowana ze sterowni akceleratora, korekcja współrzędnych X, Y i Z oraz kąta nachylenia blatu stołu terapeutycznego wokół osi długiej blatu oraz wokół osi poprzecznej blatu, na podstawie obrazowania wykonanego systemem IGRT oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | sterowanie stołem 6D bez konieczności stosowania jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów kontrolujących ruchy (np. uchwytów montowanych do stołu, kamer itp.) | TAK |  |
|  | zapamiętywanie w systemie Aria wyliczonych na podstawie obrazowania IGRT kV i zastosowanych korekcji współrzędnych stołu 6D, dla wszystkich 6 stopni swobody | TAK |  |
|  | możliwość automatycznego przesuwu delta stołu terapeutycznego, np. pomiędzy punktem izocentrum zdefiniowanym na tomografie komputerowym a punktem wynikającym z planu leczenia | TAK |  |
|  | system wizualizacji EPID |  |  |
|  | portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania EPID (Electronic Portal Imaging Device) zintegrowany z akceleratorem | TAK |  |
|  | detekcja obrazu oparta o technologię amorficznego krzemu (aSi) | TAK |  |
|  | powierzchnia czynna: ≥ 40x40 cm | TAK |  |
|  | rozdzielczość detektora ≥ 1024 x 1024 pikseli | TAK |  |
|  | rozdzielczość detektora ≥ 1200 x 1200 pikseli | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | bezwzględna rozdzielczość przestrzenna ≤ 0,4 mm | TAK |  |
|  | maksymalna wydajność zbierania informacji obrazowej przez detektor portalowy | ≥20 ramek/sek – 1 pkt > 20 ramek/sek – 0 pkt |  |
|  | zakres mocy dawek: co najmniej od 50 do 2400 MU/min, w trybie obrazowania przy SID = 150 cm co najmniej od 50 do 2400 MU/min. w trybie dozymetrycznym przy SID = 100 cm | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | saturacja detektora umieszczonego w izocentrum przy mocy dawki wiązki fotonowej nie mniejszej niż 3000 MU/min | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | obrazowanie portalowe we wszystkich terapeutycznych wiązkach fotonowych z filtrem spłaszczającym oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | obrazowanie portalowe we wszystkich terapeutycznych wiązkach fotonowych bez filtra spłaszczającego oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | ramię detektora umożliwiające pełne schowanie detektora w ramieniu akceleratora | TAK |  |
|  | zmechanizowane wysuwanie detektora do zadanej pozycji roboczej i wycofanie do pozycji spoczynkowej | TAK |  |
|  | detektor przesuwany w osiach X i Y w zakresie min. 11,5 cm w każdej z osi | TAK |  |
|  | detektor przesuwany w osiach X, Y i Z w zakresie min. 30 cm w każdej z osi | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | dokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum wiązki terapeutycznej MV: ≤ 2 mm | TAK |  |
|  | dokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum wiązki terapeutycznej MV ≤ 0,5 mm | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | sterowanie ruchem za pomocą wspólnej kasety sterującej całym akceleratorem | TAK |  |
|  | oprogramowanie systemu wizualizacji EPID |  |  |
|  | zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych obrazowych systemu ARIA | TAK |  |
|  | zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych obrazowych systemu ARIA odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami DRR z wykorzystywanego systemu planowania leczenia Eclipse, zawartymi w bazie danych systemu ARIA | TAK |  |
|  | porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami DRR z wykorzystywanego systemu planowania leczenia Eclipse, zawartymi w bazie danych systemu ARIA odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | symulacja ustawienia listków kolimatora wielolistkowego na obrazach symulacyjnych i portalowych | TAK |  |
|  | oprogramowanie systemu EPID wbudowane w stację sterującą oferowanym akceleratorem | TAK |  |
|  | obrazowanie w trybie dozymetrii portalowej dla wszystkich wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym | TAK |  |
|  | obrazowanie w trybie dozymetrii portalowej dla wszystkich wymaganych wiązek fotonowych bez filtra spłaszczającego | TAK |  |
|  | Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego dla techniki IGRT |  |  |
|  | Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT jest integralnym elementem akceleratora, umożliwiające realizację funkcji „Image Guided Radiation Therapy” (IGRT) w oparciu o technologię rekonstrukcji tomograficznej Cone Beam CT | TAK |  |
|  | Oferowany systemy IGRT oparty na technologii wiązki kilowoltowej do 150 kV, uzyskującej obrazy wiązką kilowoltową w osi prostopadłej w stosunku do megawoltowej wiązki terapeutycznej | TAK |  |
|  | Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego IGRT zamocowany bezpośrednio na oferowanym akceleratorze | TAK |  |
|  | Materiał detektora promieniowania X: aSi | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: ≥ 1280 x 1280 pikseli | TAK |  |
|  | Obszar aktywny: ≥ 40 x 40 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna średnica objętości rekonstruowanej (FOV) w obszarze głowa/szyja: min 27cm | TAK |  |
|  | Maksymalna średnica objętości rekonstruowanej (FOV) w obszarze tułowia: min 48cm | TAK |  |
|  | Maksymalna długość obszaru rekonstruowanego (ekspozycja „full-fan”, pojedynczy obrót) w obszarze głowa/szyja: min. 26cm | TAK |  |
|  | Maksymalna długość obszaru rekonstruowanego (ekspozycja „full-fan”, pojedynczy obrót) w obszarze tułowia: min. 24cm | TAK |  |
|  | Maksymalna długość obszaru rekonstruowanego z zastosowaniem połączenia 2 lub 3 obrotów: min. 70cm | TAK |  |
|  | Dokładność rekonstruowania wartości HU w wodzie w obszarze głowa/szyja: nie gorzej, niż +/- 20HU | TAK |  |
|  | Dokładność rekonstruowania wartości HU w wodzie w obszarze tułowia: nie gorzej, niż +/- 30HU | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość akwizycji obrazu: 20 ramek/sek. | TAK |  |
|  | Prędkość obrotu ramienia akceleratora podczas akwizycji danych obrazowych do rekonstrukcji CBCT 540°/min | TAK |  |
|  | Maksymalny czas akwizycji danych do rekonstrukcji CBCT w obszarze głowa/szyja (zakres skanowania min 200°, co najmniej 500 ekspozycji): max. 25 sek | TAK |  |
|  | Maksymalny czas akwizycji danych do rekonstrukcji CBCT w obszarze miednicy oraz klatki piersiowej (zakres skanowania min 360°, co najmniej 900 ekspozycji): max. 40 sek | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania przyspieszonej rekonstrukcji CBCT w obszarze klatki piersiowej: czas akwizycji danych do rekonstrukcji CBCT max 20sek, zakres skanowania co najmniej 140°, co najmniej 350 projekcji | TAK |  |
|  | Możliwość realizacji CBCT z uwzględnieniem czynności oddechowej pacjenta, z wykorzystaniem oferowanego systemu do gatingu | TAK |  |
|  | Specjalny algorytm iteracyjny usuwający artefakty koncentryczne w rekonstrukcjach CBCT | TAK |  |
|  | Specjalny algorytm usuwający artefakty od implantów metalowych w rekonstrukcjach CBCT | TAK |  |
|  | Przetwornik A/D ≥ 14 bit | TAK |  |
|  | Dokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum: ≤ 1 mm | TAK |  |
|  | Napięcie lampy rentgenowskiej od 40 kV do 150 kV | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna lampy rentgenowskiej ≥ 1500 000 HU | TAK |  |
|  | Lampa rtg wyposażona w kolimator promieniowania X o następujących cechach: a) sterowany przez komputer sterujący oferowanego akceleratora, b) system kontrolny zapobiegający napromienieniu nieaktywnej części detektora | TAK |  |
|  | Nakładanie obrazów uzyskanych poprzez Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy DRR, odczytane z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Nakładanie obrazów uzyskanych poprzez Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy symulacyjne z symulatorów Acuity, odczytane z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Nakładanie obrazów 3D CBCT uzyskanych poprzez Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy 3D pacjenta wraz z konturami narządów anatomicznych, odczytane z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego w osiach X, Y i Z wyliczana na podstawie dwóch ortogonalnych obrazów kilowoltowych, wykonanych systemem IGRT, nałożonych na obrazy referencyjne DRR z systemu Eclipse lub symulacyjne z symulatorów Acuity | TAK |  |
|  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego w osiach X, Y i Z wyliczana na podstawie dwóch ortogonalnych obrazów: kilowoltowego, wykonanego systemem IGRT i megawoltowego, wykonanego portalem elektronicznym, nałożonych na obrazy referencyjne DRR z systemu Eclipse lub symulacyjne z symulatorów Acuity | TAK |  |
|  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego w osiach X, Y i Z wyliczana na podstawie nałożenia rekonstrukcji 3D z obrazów CBCT ze Zintegrowanego Systemu Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy 3D z systemu Eclipse | TAK |  |
|  | Zdalne sterowanie stołem terapeutycznym oferowanego akceleratora w celu korekcji jego ustawienia, wyliczonych dowolną z wyżej wymienionych metod | TAK |  |
|  | Tryby pracy klinicznej Systemu Obrazowania Rentgenowskiego IGRT | TAK |  |
|  | Tryb nakładania obrazów radiograficznych kV – kV z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
|  | Tryb nakładania obrazów radiograficznych kV – MV z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
|  | Tryb lokalizacji markerów rtg z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
|  | Tryb wstępnej weryfikacji na podstawie obrazu fluoroskopowego | TAK |  |
|  | Tryb CBCT z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
|  | Tryb podglądu anatomii pacjenta podczas emisji wiązki terapeutycznej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu IGRT wbudowane w stację sterującą akceleratorem | TAK |  |
|  | opcja radioterapii VMAT |  |  |
|  | realizacja przez oferowany akcelerator dynamicznej radioterapii łukowej VMAT, z wykorzystaniem wszystkich wymaganych wiązek fotonowych, zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego | TAK |  |
|  | pełna dawka frakcyjna może być podana przy jednym obrocie ramienia akceleratora | TAK |  |
|  | ciągła, dynamiczna i jednoczesna synchronizacja mocy dawki emitowanego promieniowania fotonowego ruchu listków kolimatora wielolistkowego oraz prędkości obrotu ramienia akceleratora w czasie włączonej ekspozycji promieniowania | TAK |  |
|  | realizacja napromieniania w technice VMAT z automatycznym dosłanianiem przez szczęki podstawowe tej części pola, która w danym segmencie VMAT jest całkowicie przesłonięta listkami kolimatora wielolistkowego | TAK |  |
|  | przesyłanie planu leczenia w technice VMAT z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA do oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu VMAT na oferowanym akceleratorze | TAK |  |
|  | pełna weryfikacja poprawności parametrów napromieniania w technice VMAT poprzez system sterowania oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w technice VMAT w bazie danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | opcja radioterapii niekoplanarnej VMAT dla wieloogniskowych zmian w obszarze mózgowia |  |  |
|  | opcja napromieniania w trybie radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia za pomocą koplanarnych i niekoplanarnych łuków VMAT | TAK |  |
|  | automatyczna realizacja napromieniania kolejnych pól terapeutycznych bez ingerencji użytkownika | TAK |  |
|  | możliwość weryfikacji obrazowej ułożenia pacjenta przed każdym łukiem terapeutycznym | TAK |  |
|  | automatyczne ustawianie pozycji (kąta obrotu) stołu pomiędzy kolejnymi polami terapeutycznymi bez konieczności wchodzenia do bunkra | TAK |  |
|  | oprogramowanie optymalizacyjne do planowania jednoczasowej (realizowanej podczas pojedynczej sesji radioterapeutycznej) radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia za pomocą koplanarnych i niekoplanarnych łuków VMAT dla 1 posiadanej stacji systemu Eclipse | TAK |  |
|  | oferowane oprogramowanie stanowi integralny moduł posiadanego systemu planowania leczenia Eclipse | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | zastosowanie jednego izocentrum dla całego planu leczenia | TAK |  |
|  | automatyczna optymalizacja umiejscowienia izocentrum dla całego planu leczenia | TAK |  |
|  | automatyczna optymalizacji doboru ilości pól terapeutycznych na podstawie ilości i lokalizacji zmian nowotworowych | TAK |  |
|  | automatyczna optymalizacja kąta kolimatora dla poszczególnych pól umożliwiająca napromienianie pojedynczą parą listków MLC wyłącznie jednej zmiany nowotworowej | TAK |  |
|  | możliwość wykorzystania parametrów typu NTO lub SRS-NTO do automatycznej minimalizacji dawki w narządach krytycznych w trakcie optymalizacji rozkładu dawki | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne sortowanie pól terapeutycznych wg kolejności realizacji na akceleratorze w celu optymalizacji procesu terapeutycznego | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość weryfikacji potencjalnej kolizji aparatu z elementami unieruchamiania pacjenta bądź stołu terapeutycznego na etapie planowania leczenia | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | system unieruchamiania pacjenta dedykowany do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej wewnątrzczaszkowej kompatybilny z oferowaną opcją terapeutyczną zawierający 2 podstawki ułożenia pacjenta w obszarze głowy (dla oferowanego akceleratora oraz 1 szt. dla tomografu komputerowego) | TAK |  |
|  | dwuczęściowe maski termoplastyczne dedykowane do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej wewnątrzczaszkowej kompatybilne z oferowanymi podstawkami dla obszaru głowy – 150 szt. | TAK |  |
|  | oprogramowanie typu NTO do optymalizacji minimalnego rozkładu dawki w obszarze tułowia w planach leczenia typu SBRT dla posiadanego systemu Eclipse | TAK |  |
|  | system synchronizacji oddechowej zintegrowany z akceleratorem |  |  |
|  | realizacja planów leczenia, opracowanych w oferowanym systemie planowania leczenia 3D na podstawie skanów tomograficznych zsynchronizowanych z cyklem oddechowym pacjenta | TAK |  |
|  | system śledzenia cyklu oddechowego pacjenta, wykorzystujący: 1) stereoskopową kamerę śledzącą z emiterem i odbiornikiem promieniowania podczerwonego; 2) markery ze znacznikami odbijającymi promieniowanie podczerwone, umieszczone na klatce piersiowej pacjenta, wykonane z materiału o minimalnym współczynniku pochłaniania promieniowania fotonowego megawoltowego | TAK |  |
|  | bezpośrednie sterowanie zatrzymywaniem i uruchamianiem emisji wiązki terapeutycznej przyspieszacza zgodnie z cyklem oddechowym pacjenta | TAK |  |
|  | automatyczne zatrzymanie emisji wiązki w przypadku niezgodności rzeczywistej czynności oddechowej pacjenta z zarejestrowanym uprzednio wzorcem | TAK |  |
|  | automatyczne wznowienie emisji wiązki w przypadku odzyskania zgodności rzeczywistej czynności oddechowej pacjenta z zarejestrowanym uprzednio wzorcem | TAK |  |
|  | bezpośrednie sterowanie ruchem listków kolimatora wielolistkowego MLC podczas realizacji radioterapii IMRT typu Sliding Window zgodnie z cyklem oddechowym pacjenta i związanym z nim sterowaniem emisją wiązki | TAK |  |
|  | bezpośrednie sterowanie ruchem listków kolimatora wielolistkowego MLC oraz ruchem ramienia akceleratora podczas realizacji radioterapii VMAT zgodnie z cyklem oddechowym pacjenta i związanym z nim sterowaniem emisją wiązki | TAK |  |
|  | oprogramowanie systemu synchronizacji oddechowej pacjenta jest wbudowane w oprogramowanie sterujące akceleratorem | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | monitor wyświetlający dane graficzne wspierające pacjenta w procesie podtrzymania właściwego cyklu oddechowego | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | zaawansowane funkcje obrazowania IGRT i kontroli ruchów pacjenta |  |  |
|  | obrazowanie fluoroskopowe wspomagające weryfikację ułożenia pacjenta przed rozpoczęciem napromieniania pozwalające na: bramkowane i niebramkowane nałożenie struktur planowania na obraz fluoroskopowy określenie apertury kolimatora MLC i szczęk kolimatora podstawowego możliwość zweryfikowania progów bramkowania dla bramkowanych terapii | TAK |  |
|  | rekonstrukcja obrazów 3D CBCT na oferowanym akceleratorze z uwzględnieniem czynności oddechowej pacjenta (tzw. 4D CBCT): obrazowanie 4D oraz analiza obrazów; możliwość dowolnej rekonstrukcji 4D CBCT obrazowanie zsynchronizowane ze swobodnym cyklem oddechowym pacjenta lub na wstrzymanym wdechu; porównanie obrazów z danego cyklu oddechowego z obrazami referencyjnymi obrazowanie podczas wstrzymanego wdechu przy skróconym obrocie ramienia | TAK |  |
|  | rekonstrukcja obrazów CBCT z wykorzystaniem mocy obliczeniowej procesorów GPU | TAK |  |
|  | automatyczna i cykliczna akwizycja obrazów radiograficznych 2D sterowana: cyklem oddechowym pacjenta interwałami czasowymi interwałami dawki kątami położenia ramienia | TAK |  |
|  | obrazowanie 2D IGRT (MV, kV, kV-MV) „na żądanie”: z automatyczną korekcją ułożenia pacjenta wstrzymanie wiązki promieniowania na podstawie przesunięć markerów poza zdefiniowanie limity | TAK |  |
|  | nakładanie i wyświetlanie w czasie rzeczywistym konturów struktur, narządów krytycznych bezpośrednio na obrazach radiograficznych 2D z systemu IGRT, uzyskanych podczas napromieniania pacjenta | TAK |  |
|  | automatyczna lokalizacja zaimplantowanych markerów na obrazach IGRT i analiza zgodności ich bieżącej lokalizacji z planem leczenia oraz z wyłączaniem wiązki terapeutycznej w przypadku przekroczenia zadanej tolerancji | TAK |  |
|  | obliczanie on-line obrazu 2D DRR w dowolnej płaszczyźnie obrazowania 2D IGRT | TAK |  |
|  | komputerowy system sterowania oferowanym akceleratorem |  |  |
|  | zintegrowana konsola sterująca akceleratorem oraz kontrolująca akcelerator wraz z całym wyposażeniem, tj.: systemem generowania wiązek terapeutycznych kolimatorem wielolistkowym, systemem obrazowym megawoltowym (EPID) i kilowoltowym (IGRT), stołem terapeutycznym | TAK |  |
|  | automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/eksport) przekazywanie wszystkich ustawień mechanicznych i fizycznych (w tym kolimatora MLC) dla kolejnych pól w realizowanym planie leczenia z wykorzystywanego systemu ARIA do akceleratora | TAK |  |
|  | system do aktywnej korekcji pozycjonowania ramion systemu EPID i zintegrowanego systemu IGRT: określanie położenia izocentrum systemu EPID, określanie położenia izocentrum zintegrowanego systemu IGRT, aktywna korekcja pozycji ramion w zależności od kąta ramienia akceleratora w celu uzyskania zbieżności położenia izocentrów | TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt |  |
|  | system oprogramowania pozwalający na automatyczne przeprowadzanie zaplanowanych procedur kontroli jakości oferowanego akceleratora wraz z kolimatorem wielolistkowym i systemem obrazowania EPID oraz IGRT i analizę uzyskanych wyników na podstawie wykonanego obrazowania kV lub MV z wykorzystaniem oferowanego fantomu do kontroli jakości zintegrowanego systemu IGRT, umożliwiający realizację testów w celu weryfikacji i analizy przynajmniej: lokalizacji izocentrum oferowanego akceleratora dokładności pozycjonowania głowicy, szczęk kolimatora oraz stołu terapeutycznego dokładności pozycjonowania listków kolimatora wielolistkowego stabilności mocy dawki oraz profilu wiązki generowanie wykresów trendów dla poszczególnych testów | TAK |  |
|  | system oprogramowania do kontroli jakości wbudowany w oprogramowanie konsoli oferowanego akceleratora | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | system antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo ruchów oferowanego akceleratora, w tym głowicy, systemu portalowego EPID i IGRT oraz stołu terapeutycznego, poprzez detekcję potencjalnych kolizji i zapobieganie tym kolizjom z ciałem pacjenta oraz własnymi elementami, z zastosowaniem: zabezpieczeń poprzez dotyk i/lub ucisk (np. typu touch guards) zabezpieczeń pojemnościowych poprzez dotyk | TAK |  |
|  | system antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo ruchów oferowanego akceleratora, w tym głowicy, systemu portalowego EPID i IGRT oraz stołu terapeutycznego, poprzez detekcję potencjalnych kolizji i zapobieganie tym kolizjom z ciałem pacjenta oraz własnymi elementami, z zastosowaniem zabezpieczeń optycznych (np. systemy laserowe) nadzorujących określone strefy ruchów | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | system antykolizyjnych ruchów wbudowany w konsolę oferowanego akceleratora i umożliwiający prezentację w czasie rzeczywistym poszczególnych ruchów i potencjalnych kolizji na ekranie konsoli zlokalizowanej w sterowni aparatu | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | konsola sterująca akceleratorem umożliwia automatyczne ustawianie i weryfikację parametrów akceleratora na podstawie danych z wykorzystywanego systemu weryfikacji i zarządzania ARIA | TAK |  |
|  | opcja automatycznej realizacji IMRT dla dużych pól |  |  |
|  | realizacja napromieniania w technice IMRT dla dużych pól, w których występuje 2 lub 3 krotne przesuwanie całych grup listków kolimatora wielolistkowego, przy jednokrotnym uruchomieniu emisji wiązki (bez rozbijania na sekwencję 2 lub 3 mniejszych pól IMRT) | TAK |  |
|  | możliwość ustawienia maksymalnej liczby MU dla jednego pola terapeutycznego przynajmniej 1999 MU | TAK |  |
|  | zgodność pomiędzy posiadanymi akceleratorami wysokoenergetycznymi z oferowanym akceleratorem |  |  |
|  | wiązki fotonowe z filtrem spłaszczającym (FF) zgodne dozymetrycznie z odpowiednimi wiązkami w posiadanych akceleratorach wysokoenergetycznych VitalBeam | TAK |  |
|  | wiązki fotonowe bez filtra spłaszczającego (FFF) zgodne dozymetrycznie z odpowiednimi wiązkami w posiadanych akceleratorach wysokoenergetycznych VitalBeam | TAK |  |
|  | wiązki elektronowe zgodne dozymetrycznie z odpowiednimi wiązkami w posiadanych akceleratorach wysokoenergetycznych VitalBeam | TAK |  |
|  | ustawienie parametrów dozymetrycznych wiązek oferowanego akceleratora w sposób zgodny z posiadanymi akceleratorami wysokoenergetycznymi VitalBeam, z zachowaniem kryteriów zgodności według wytycznych producenta, dla wszystkich wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym, bez filtra spłaszczającego oraz dla wiązek elektronowych | TAK |  |
|  | zapewnienie kompatybilność posiadanych przez Zamawiającego akceleratorów z zaoferowanym akceleratorem w zakresie umożliwiającym wykonywanie zaawansowanych technik radioterapeutycznych, z zachowaniem najwyższej jakości leczenia, | TAK |  |
|  | integracja akceleratora w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie planowania leczenia Eclipse |  |  |
|  | możliwość pełnego wykorzystania danych skonfigurowanych w posiadanym systemie planowania leczenia Eclipse do planowania leczenia na oferowanym akceleratorze bez konieczności wykonywania dodatkowych pomiarów | TAK |  |
|  | planowanie leczenia w posiadanym systemie planowania leczenia Eclipse umożliwiające pełne wykorzystanie wszystkich wymaganych i oferowanych funkcjonalności klinicznych na oferowanym akceleratorze | TAK |  |
|  | transfer planów leczenia do akceleratora poprzez posiadany system weryfikacji i zarządzania ARIA | TAK |  |
|  | integracja akceleratora w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie zarządzania radioterapią ARIA |  |  |
|  | integracja oferowanego akceleratora w posiadanym systemie weryfikacji i zarządzania ARIA umożliwiająca pełne wykorzystanie wszystkich wymaganych i oferowanych funkcjonalności klinicznych | TAK |  |
|  | ustawianie na akceleratorze parametrów terapeutycznych odczytanych z bazy wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | automatyczna weryfikacja poprawności ustawień parametrów na akceleratorze z parametrami zaplanowanymi dla każdego z kolejnych pól w sesji | TAK |  |
|  | zapisywanie w posiadanej bazie danych systemu Aria danych o przeprowadzonym napromienieniu | TAK |  |
|  | odczytywanie przez akcelerator wszelkich planów leczenia, przygotowanych dla oferowanego akceleratora w dowolnej technice radioterapii, zapamiętanych w wykorzystywanej bazie danych systemu Aria, odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | zapamiętywanie przez oferowany akcelerator wszelkich zrealizowanych planów leczenia, w dowolnej technice radioterapii, w wykorzystywanej bazie danych systemu Aria, odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w bazie danych wykorzystywanego systemu ARIA odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | wyposażenie akceleratora |  |  |
|  | komplet centratorów laserowych (szt. 3) z możliwością sterowania za pomocą pilota w celu kalibracji | TAK |  |
|  | system monitorowania pomieszczenia akceleratora – audio i wideo z min. 2 kamerami | TAK |  |
|  | monitor LCD wyświetlający ustawione na akceleratorze parametry wewnątrz bunkra terapeutycznego | TAK |  |
|  | mechaniczny front pointer | TAK |  |
|  | zagadnienia ogólne - pozostałe wymagania |  |  |
|  | w trakcie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i serwisu ponoszone są przez Wykonawcę | TAK |  |
|  | gwarancja dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego | TAK |  |
|  | przeszkolenie 6 osób z obsługi przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | wykonanie projektu ochrony radiologicznej dla oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny |  |  |
|  | gwarancja na oferowany akcelerator i oprogramowanie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego, w trakcie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i serwisu pozostają po stronie gwaranta | TAK |  |
|  | przeglądy techniczne i naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji wykonywane będą zgodnie z zaleceniem producenta zawartym w dokumentacji technicznej wraz z materiałami eksploatacyjnymi, niezbędnym transportem sprzętu i wymianą części | TAK |  |
|  | przeglądy okresowe zaoferowanego akceleratora w okresie gwarancji co najmniej 4 przeglądy/rok | TAK |  |
|  | przeglądy w okresie gwarancyjnym wykonywane są w dni robocze (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
|  | maksymalnie 24 godzinny czas reakcji serwisu określony jako rozpoczęcie czynności diagnostycznych w dni robocze od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o nieprawidłowej pracy przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | maksymalnie 3 dniowy (dni robocze) czas usunięcia awarii jeśli nie jest wymagany import części zamiennych lub maksymalnie 10 dniowy (dni robocze) czas usunięcia awarii w przypadku niezbędnego importu do Polski części zamiennych | TAK |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym.