Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 42/AH/FESL/ELE

TABELA PARAMETRÓW OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Aparat RTG kostno – płucny z kolumną podłogową

| Wymagany parametr minimalny | Parametr oferowany (w przypadku parametrów dotyczących konkretnego podzespołu należy podać nazwę/model/oznaczenie producenta umożliwiające weryfikację parametrów technicznych danego podzespołu) |
| --- | --- |
| Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z sieci dystrybucyjnej przeznaczonej na rynek UE oraz posiadać deklarację zgodności UE; |  |
| Aparat RTG kostno-płucny z kolumną teleskopową montowaną na podłodze, stołem kostnym z pływającym blatem i regulacją góra dół, oraz z szufladą na detektor/kasetę, o wymiarach minimum 35x43 |  |
| Najważniejsze elementy systemu: stół, kolumna, statyw płucny, oprogramowanie wyprodukowane przez tego samego producenta |  |
| Zestaw w konfiguracji symulacyjnej dedykowanej dla procesu realizacji warsztatów / zajęć poprzez zasymulowanie faktycznych warunków pracy w pracowni RTG i zaczytywania przykładowych rentgenogramów |  |
| Zestaw z oprogramowaniem symulującym faktyczne warunki pracy w pracowni RTG z uwzględnieniem obiegu danych obrazowych i danych demograficznych pacjenta. |  |
| Całość oprogramowania objęta licencjami bezterminowymi |  |
| Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2025 |  |
| Aparat nierekondycjonowany i nieużywany |  |
| Kolumna lampy RTG |  |
| Kolumna lampy RTG (Ważne: z uwagi na przeznaczenie Aparatu RTG zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania w otworze lampy np. atrapy lampy RTG lub lampy niedziałającej (tj. bez możliwości promieniowania) |  |
| Statyw (kolumna) z lampą mocowany w podłodze |  |
| Ruchy kolumny w minimum 2 osiach (wzdłuż, motorowy ruch pionowy) |  |
| Obroty lampy w dwóch osiach |  |
| Zakres ruchu wzdłużnego kolumny lampy: minimum 200 cm |  |
| Zakres rotacji lampy względem osi poziomej minimum +/-150° |  |
| Najniższe położenie promienia centralnego od podłogi: ≤50cm |  |
| Możliwość symulacji zdjęć poza stołem kostnym |  |
| Kołpak z kolimatorem |  |
| Kolimator z przesłonami prostokątnymi i lokalizatorem świetlnym |  |
| Wskaźnik laserowy do lokalizacji promienia centralnego wiązki rtg na kasecie rtg w szufladzie bucky, wysuniętej poza blat |  |
| Miernik dawki promieniowania jonizującego zintegrowany z kolimatorem |  |
| Zakres obrotu kolimatora: minimum +/- 90° |  |
| Miarka centymetrowa |  |
| Automatyczny ruch nadążny lampy rtg zgodnie z pionowym ruchem blatu stołu dla utrzymania zadanej odległości źródła obrazu przy zmianach oddalenia blatu stołu od podłogi |  |
| Funkcja automatycznego pionowego ruchu nadążnego lampy RTG względem detektora/kasety w statywie (detektor/kaseta w statywie w pozycji pionowej) |  |
| Funkcja automatycznego pozycjonowania lampy i stojaka płucnego oraz późniejsze sklejanie obrazów- stitching dla zdjęć posturalnych |  |
| Konsola obsługi RTG i lampy |  |
| Pulpit zamontowany na kołpaku RTG kolumny z przyciskami dotykowymi do sterowania minimum funkcjami kołpaka RTG i blatu stołu pacjenta |  |
| Możliwość wyboru minimum: -komór (-ry), -informacji o miejscu pracy (stół, stojak rtg), -wielkości ogniska lampy rtg, -odległości ogniska rtg od receptora, -kąta pochylenia kołpaka rtg. |  |
| Możliwość zmiany zakresu, w tym m.in. mAs , mA, czasu |  |
| Stół pacjenta |  |
| Zmotoryzowany ruch pionowy stołu |  |
| Stół stacjonarny z płaskim blatem |  |
| Blat pływający |  |
| Długość blatu stołu: minimum 220cm |  |
| Szerokość blatu stołu: min 80 cm |  |
| Hamulce elektromagnetyczne ruchów „pływania blatu” uwalniane przyciskiem nożnym |  |
| Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta: minimum 80 cm |  |
| Ruch wzdłużny szuflady: minimum 50 cm |  |
| Zakres ruchu poprzecznego blatu: min. 26 cm |  |
| Obciążenie stołu: do 250 kg |  |
| Szuflada o akceptacji detektorów/kasety o wymiarach minimum 35x43cm |  |
| Hamulce stołu zwalniane i blokowane elektromagnetycznie |  |
| Uchwyty pacjenta |  |
| Stół pozwalający na symulację kompleksowego badania pacjenta z urazami wielonarządowymi, bez konieczności repozycjonowania pacjenta na blacie. |  |
| Zakres obrazowania uwzględniający ruch wzdłużny płyty pacjenta, ruch wzdłużny szuflady i format detektora |  |
| Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi |  |
| Statyw płucny/Stojak do zdjęć odległościowych |  |
| Statyw mocowany do podłogi lub/i ściany |  |
| Odległość środka detektora, licząc od podłogi w pozycji pionowej panela: min. 38 cm |  |
| Kratka przeciwrozproszeniowa stała umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm |  |
| Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi |  |
| Uchwyt dłoni pacjenta dla wykonywania badań w projekcjach bocznych |  |
| Statyw z przyciskiem odblokowującym na ergonomicznym uchwycie |  |
| Hamulce statywu zwalniane i blokowane elektromagnetycznie |  |
| Zmotoryzowany przesuw bucky statywu płucnego w pionie |  |
| Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomym na wysokości poniżej poziomu blatu stołu |  |
| Paszporty techniczne Aparatu RTG |  |
| Okres gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Serwis gwarancyjny dostępny na terenie Polski. |  |

Konsola operatora z oprogramowaniem – 1 szt.

| Wymagany parametr minimalny | Parametr oferowany (w przypadku parametrów dotyczących konkretnego podzespołu należy podać nazwę/model/oznaczenie producenta umożliwiające weryfikację parametrów technicznych danego podzespołu) |
| --- | --- |
| Dedykowane stanowisko wyposażone w monitor o przekątnej min. 21, mysz i dedykowaną urządzeniu klawiaturę oraz komputer zapewniający płynny przebieg procesu dydaktycznego |  |
| Konsola operatora z oprogramowaniem |  |
| Obsługa systemu obrazowego poprzez komputer z monitorem, za pomocą systemu i oprogramowania. |  |
| Oprogramowanie z licencją dożywotnią. |  |
| Wgrane do systemu obrazy przykładowe badań referencyjnych. |  |
| Baza podglądowych programów anatomicznych z symulacją badania i zaczytaniem przykładowego radiogramu pasującego do wybranej procedury, w tym minimum: czaszka, klatka piersiowa, miednica, biodro, jama brzuszna, dłoń, nadgarstek, przedramię, łokieć, ramię, stopa, staw skokowy, kolano, kręgosłup szyjny, kręgosłup piersiowy, kręgosłup lędźwiowy, kręgosłup (Stitching -zdjęcie posturalne/długie) |  |
| Stanowisko operatora |  |
| Stanowisko operatora (stacja komputera+ Monitor) powinno zapewniać pełną symulację klasycznego badania rentgenowskiego (bez promieniowania jonizującego), zgodnie z poniższym schematem: |  |
| Rejestracja pacjenta na tzw. „workliste” |  |
| Wybór procedur (programu anatomicznego) połączony z widokiem anatomicznym różnych obszarów ciała ludzkiego |  |
| Dobór parametrów ekspozycji (kV, mAs, mA, komory, ognisko, stanowisko) |  |
| Po naciśnięciu przycisku wyzwolenia ekspozycji (bez promieniowania jonizującego) oprogramowanie samoczynnie zaczytuję przykładowy obraz rentgenowski pasujący do wybranej procedury np. procedura klatka piersiowa PA -> zaczytanie przykładowego zdjęcia dostarczonego przez wykonawcę, prezentującego zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej w pozycji PA. |  |
| Możliwość późniejszej pracy z obrazem diagnostycznym badania |  |
| Możliwość wysłania do wskazanego serwera i archiwizacja minimum na lokalnym dysku (lista badań) |  |
| Rejestracja pacjentów poprzez automatyczne pobranie danych uprzednio zarejestrowanego pacjenta z możliwością rejestracji również bezpośrednio poprzez konsolę operatora |  |
| Możliwość wykonywania badań bez wcześniejszej rejestracji danych pacjenta (symulacja badania w trybie nagłym z możliwością późniejszego uzupełnienia danych) |  |
| Przeszukiwanie listy badań na podstawie zadanych kryteriów, minimum: Imię i nazwisko pacjenta, data wykonania badania |  |
| Funkcja wyboru miejsca pracy (stół/statyw/wolna ekspozycja) |  |
| Interfejs symulujący obsługę generatora umożliwiający realizację ustawień parametrów generatora min.: kV, mA, mAs, wybór ogniska, wybór programu anatomicznego połączony z widokiem anatomicznym różnych obszarów ciała ludzkiego |  |
| Funkcja symulacji rozwirowania lampy RTG i wykonywania ekspozycji przez dwustopniowy wyzwalacz ekspozycji |  |
| Dostarczenie przez wykonawcę bazy zanonimizowanych obrazów rentgenowskich min. 200 obrazów z możliwością załadowania ich do zarejestrowanego wcześniej pacjenta z możliwością późniejszej modyfikacji obrazu w przeglądarce (m.in. kontrast, jasność) |  |
| Dostarczenie przez wykonawcę obrazów rentgenowskich fantomowych, z przykładowych podstawowych badań testowych określonych w Rozporządzeniu MZ z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych dla aparatu RTG i monitora |  |
| Funkcja wirtualnej kolimacji otrzymanego radiogramu minimum prostokątna |  |
| Podstawowe oprogramowanie do obróbki uzyskiwanych radiogramów, w tym minimum: zmiana zaczernienia i kontrastu, prezentacja pozytyw – negatyw, obrót obrazu o 90°, obraz lustrzany, pomiar odległości i kątów |  |
| Możliwość predefiniowania oznaczeń do umieszczenia na obrazie |  |
| Możliwość umieszczania na obrazie dowolnego tekstu (np. komentarza) |  |
| Możliwość otwarcia zakończonego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji |  |
| Oprogramowanie umożliwiające po ekspozycji akceptację lub odrzucenie obrazu z każdorazowym podaniem przyczyny odrzucenia z listy |  |
| Automatyczne łączenie wielu obrazów w jeden radiogram w sposób symulujący obrazowanie kości długich np. całe nogi lub cały kręgosłup. |  |
| Oprogramowanie z symulacją swobodnej kreacji przez operatorów, funkcji obróbki widocznych na pulpicie obróbki obrazu. |  |
| Możliwość zdalnego połączenia z konsolą operatora i zmiany jej ustawień przez serwis |  |
| Funkcje międzynarodowego standardu przesyłania, przechowywania, pobierania, drukowania, przetwarzania i wyświetlania informacji o obrazowaniu medycznym minimum Send, Storage, Worklist, Print |  |
| Okres gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Serwis gwarancyjny dostępny na terenie Polski |  |

Wyposażenie dodatkowe - 1 kpl.

| Wymagany parametr minimalny | Parametr oferowany (w przypadku parametrów dotyczących konkretnego podzespołu należy podać nazwę/model/oznaczenie producenta umożliwiające weryfikację parametrów technicznych danego podzespołu) |
| --- | --- |
| Dodatkowa baza zanonimizowanych obrazów rentgenowskich minimum 1000 obrazów z możliwością późniejszej rozbudowy bazy i importu kolejnych badań wraz z dostępną przeglądarką służącą do wyświetlania i przeglądania obrazów medycznych w standardzie DICOM (tj. standardzie umożliwiającym przechowywanie, transmisję i udostępnianie danych obrazowych w medycynie) na dostarczonej stacji komputerowej z monitorem. |  |
| Minimalne wymagania dot. przeglądarki: |  |
| Możliwość wyświetlenia jednocześnie kilku badań różnych pacjentów |  |
| Możliwość zmiany położenia wyświetlanych obrazów względem siebie |  |
| Możliwość przeszukiwania listy pacjentów w archiwum lokalnym według różnych kryteriów – co najmniej wg. Identyfikatora pacjenta, nazwiska pacjenta (lub jego kilku początkowych liter) oraz daty |  |
| Przeglądanie i opisywanie, oraz import badań z nośników zewnętrznych np. CD/DVD/USB, do archiwum lokalnego |  |
| Możliwość obracania obrazu o wielokrotność 90 st. oraz dokonywanie lustrzanego odbicia |  |
| Możliwość regulacji kontrastu (szerokość i poziom okna) |  |
| Możliwość powiększania obrazu oraz oglądania powiększonego fragmentu obrazu (np. lupa) |  |
| Możliwość wyświetlenia obrazu w ten sposób, aby 1 piksel obrazu oryginalnego odpowiadał 1 pikselowi ekranu |  |
| Możliwość automatycznej synchronizacji serii z tego samego ułożenia pacjenta |  |
| Możliwość importowania obrazów do archiwum lokalnego z systemu plików oraz eksportu z archiwum lokalnego do systemu plików |  |
| Możliwość usuwania wybranych badań z lokalnego archiwum |  |
| 2 kasety RTG ogólnodiagnostyczne, kompatybilne z oferowanym aparatem kostno-płucnym. Wymagane formaty zgodne z formatami detektorów, kaset stosowanymi w pracy elektroradiologów tj.: jedna minimum 35x35 cm, druga minimum 35x43cm |  |
| Wieszak ścienny na fartuchy RTG, z minimum trzema obrotowymi ramionami, wykonany ze stali, pokrytym białym lakierem proszkowym. Możliwość mocowania do ściany |  |
| Komplet radiologicznych osłon indywidualnych, w tym minimum: |  |
| fartuch jednostronny długi z materiału ołowianego zapinany na klamrę o równoważniku osłabienia promieniowania 0,25 mm Pb |  |
| fartuch miednicowy (półfartuch) z materiału ołowianego zapinany na biodrach zapięciem typu rzep o równoważniku osłabienia promieniowania 0,5 mm Pb |  |
| ochrona tarczycy z materiału ołowianego w formie stójki ze „śliniakiem” zapięciem typu rzep w rozmiarze M i równoważniku osłabienia promieniowania 0,5 mm Pb |  |
| znaczniki radiologiczne z materiału ołowianego: literki P i L |  |
| Karty gwarancyjne minimum w języku polskim |  |
| Instrukcje użytkowania minimum w języku polskim |  |
| Okres gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Serwis gwarancyjny dostępny na terenie Polski |  |