OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Myjnia endoskopowa dwu-stanowiskowa – 2 sztuki

Producent (marka) …………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model ……………………………………………………..………………… (Należy podać)

Kraj pochodzenia .…………………………………..…………….………… (Należy podać)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | myjnia dwu-stanowiskowa z systemem kontroli endoskopów na potrzeby pracowni endoskopii | Tak |  |
|  | Fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2024r. | Tak |  |
|  | Dokumentu dopuszczające do użytkowania na terenie RP | Tak |  |
|  | Myjnia endoskopowa |  |  |
|  | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich działająca na bazie środka chemicznego | Tak |  |
|  | System zgodny z wymogami EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-4 lub równoważny | Tak |  |
|  | Myjnia-dezynfektor na dwa endoskopy | Tak |  |
|  | Możliwość dezynfekcji niskotemperaturowej za pomocą kwasu nadoctowego | Tak |  |
|  | Myjnia składająca się z dwóch niezależnie działających sekcji: obsługiwanych przy pomocy wspólnego panelu sterowania. | Tak |  |
|  | Otwieranie komory bez używania rąk, za pomocą przycisku nożnego. | Tak |  |
|  | System zamykania komory eliminujący ryzyko ewentualnego przytrzaśnięcia ręki, przy użyciu dwóch odległych od siebie przycisków. | Tak |  |
|  | Karbowane dno komory minimalizujące powierzchnię podparcia endoskopu. | Tak |  |
|  | Wewnątrz komory tuba do umieszczenia części inspekcyjnej endoskopu w sposób uniemożliwiający stykanie się jakiejkolwiek części endoskopu ze sobą. | Tak |  |
|  | Załadunek endoskopów od góry | Tak |  |
|  | Komora zawiera minimum 7 przyłączy umożliwiających podłączenie każdego kanału endoskopu osobno, wraz z separatorem kanałów. | Tak |  |
|  | Różna kolorystyka każdego z przyłączy w celu ułatwienia jego identyfikacji. | Tak, opisać |  |
|  | Mycie i dezynfekcja dwóch endoskopów w niezależnych komorach. | Tak |  |
|  | Możliwość uruchomienia procesu równocześnie w obu komorach lub asynchronicznie. | Tak |  |
|  | Mycie i dezynfekcja wszystkich rodzajów i modeli endoskopów elastycznych, pochodzących od różnych producentów. | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu w przebiegu całego procesu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola przepływu oraz ciśnienia niezależnie w każdym kanale endoskopu przez cały proces mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie i wykrywanie zablokowania kanału w trakcie całego procesu. | Tak |  |
|  | Wbudowany, całkowicie niezależny system monitorowania parametrów krytycznych, nadzorujący główny system sterujący (CPU) myjni. Rozwiązanie, które umożliwia podwójną kontrolę krytycznych parametrów procesu jak czas, temperatura i dozowanie preparatu dezynfekcyjnego. | Tak |  |
|  | Powtarzalny, dokładny pomiar temperatury procesu w tym przez niezależny system kontroli. | Tak |  |
|  | Powtarzalny i dokładny pomiar, kontrolujący osobno ilość jednorazowo dozowanego środka dezynfekcyjnego. | Tak |  |
|  | Wszystkie zdarzenia procesowe związane z nieprawidłowościami można zidentyfikować na podstawie wskazania na wyświetlaczu dotykowym. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa w przypadku wystąpienia nieprawidłowości podłączenia endoskopu. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa w przypadku wystąpienia blokady przepływu w kanale endoskopu. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa w przypadku spadku ciśnienia w jakimkolwiek kanale endoskopu poza ustalony zakres. | Tak |  |
|  | Minimum 6 pomp roztworów roboczych na jedną komorę, niezależnie, osobno dla każdego kanału endoskopowego. | Tak |  |
|  | Komora myjni wyposażona w specjalne podparcie wspomagające rozładunek endoskopu, zapobiegające wtórnej kontaminacji oraz uszkodzeniu instrumentu. | Tak |  |
|  | Mycie i płukanie wodą uzdatnioną, płukanie końcowe wodą zdemineralizowaną lub wodą zmiękczoną. | Tak |  |
|  | Urządzenia dostosowane do środków dezynfekcyjnych na bazie aldehydu glutarowego oraz kwasu nadoctowego. | Tak |  |
|  | Myjnia zwalidowana z preparatami chemicznymi rekomendowanymi przez producenta. Wbudowany system RFiD zabezpieczający przed możliwością podłączenia niewłaściwych środków chemicznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania autodezynfekcji termicznej i chemicznej. | Tak |  |
|  | Autodezynfekcja termiczna myjni nie dłuższa niż 90 min., autodezynfekcja chemiczna myjni nie dłuższa niż 30 min. | Tak, opisać |  |
|  | Program autodezynfekcji chemicznej dostosowany tylko do środka dezynfekcyjnego na bazie kwasu nadoctowego. Nie dopuszcza się urządzeń umożliwiających przeprowadzenie autodezynfekcji chemicznej z użyciem preparatu na bazie aldehydów. | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość opóźnionego startu procesu mycia i dezynfekcji endoskopu oraz autodezynfekcji urządzenia. | Tak |  |
|  | Myjnia pracująca wyłącznie na automatycznie dozowanych koncentratach. Nie dopuszcza się myjni pracującej na środkach gotowych do użycia, wielokrotnego stosowania. | Tak |  |
|  | Miejsce na środki w oryginalnych kanistrach wewnątrz myjni, w specjalnej obejmie pozycjonującej kanistry w sposób zapobiegający rozlaniu środków. | Tak |  |
|  | Wewnętrzny wodny filtr bakteryjny 0,2 µm o polu powierzchni min. 2 300 cm2 | Tak |  |
|  | Automatyczne przedmuchiwanie kanałów endoskopu. | Tak |  |
|  | Kolorystyczna informacja o aktualnym statusie urządzenia widoczna na pasku wskaźnikowym LED umieszczonym na obudowie myjni. | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość podłączenia myjni-dezynfektora do zintegrowanego systemu komputerowego. | Tak |  |
|  | Wymagana identyfikacja, oznakowanie endoskopów oraz użytkowników w oparciu o system kodów kreskowych. | Tak, opisać |  |
|  | Wbudowany laserowy czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość wprowadzania do systemu myjni danych identyfikacyjnych procesowanych endoskopów oraz użytkowników. | Tak |  |
|  | Minimum 2 programy mycia i dezynfekcji, maksymalny czas trwania procesu 29 minut. | Tak, opisać |  |
|  | Program w pełni automatycznego mycia z dezynfekcją z użyciem kwasu nadoctowego poniżej 24 min. | Tak, opisać |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz komunikatów graficznych oraz tekstowych w języku polskim. Przekątna wyświetlacza nie mniejsza niż 7’’. | Tak, opisać |  |
|  | Zintegrowana drukarka parametrów procesu mycia i dezynfekcji. Na wydruku muszą znajdować się takie informacje jak: - parametry procesu; - nr urządzenia; - nr procesu; - wybrany program; - data procesu; - data oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia procesu; - czas trwania procesu; | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V lub 220-240V, 50Hz | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary myjni: - szerokość (od frontu) maks. 110cm - wysokość maks. 120cm - głębokość maks. 90cm | Tak, opisać |  |
|  | Adaptery do następujących modeli endoskopów: 4szt. - Kolonoskop Model: CF-HQ1100DL 4 szt.-Gastroskop Model: GIF-1100 1 szt. Bronchoskop Model: BF-H1100 1 szt. Bronchoskop Model: BF-1TH190 | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Zewnętrzny zmiękczacz wody z systemem trójstopniowej filtracji. | Tak |  |
|  | Zewnętrzny bojler z regulacją mocy do 6kW. | Tak |  |
|  | Zestaw płynów startowych – 2 szt. | Tak |  |
|  | Wymienny filtr bakteryjny wielokrotnego użycia do zastosowania w myjniach-dezynfektorach do endoskopów elastycznych o przepuszczalności nie większej niż 0,2 μm. | Tak |  |
|  | Dostawa, instalacja urządzenia oraz szkolenie wliczona w cenę przedmiotu zamówienia | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 mc. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – certyfikat producenta dla co najmniej 3 autoryzowanych serwisantów | Tak, opisać |  |
|  | Przeglądy urządzeń w okresie gwarancji w cenie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od zakupu. | Tak |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym.