Ogłoszenie nr 01/04/2021		                                     Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Formularz asortymentowo cenowy

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Artmedik Sp. z o. o., ul. Małogoska 25, 28–300 Jędrzejów

Zamówienie podzielone jest na 8 części:

- Aparat do znieczulenia

- Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

- Defibrylator z wyposażeniem

- Kardiomonitor

- Pompa infuzyjna strzykawkowa

- Pompa infuzyjna objętościowa

- Respirator

- Respirator do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego

Część 1 zamówienia

Aparat do znieczulenia - 1szt.

| Nazwa i adres producenta |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. | Nazwa produktu | jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

| Lp | PARAMETR / PARAMETRY | Wymaganie | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry ogólne |  |  |
| 2 | Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny, uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O nakręcane z przyłączami do aparatu | TAK |  |
| 3 | Zasilanie gazami z sieci centralnej: O2, N2O, Powietrze | TAK |  |
| 4 | System oddechowy podgrzewany, zasilanie wewnętrzne bez zewnętrznych przewodów zasilających, możliwe wyłączenie podgrzewania przez użytkownika | TAK |  |
| 5 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 100 minut | TAK, podać |  |
| 6 | Duży blat roboczy, pozwalający na wygodne prowadzenie dokumentacji. Wbudowane regulowane oświetlenie blatu typu LED | TAK |  |
| 7 | Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna) | TAK, podać |  |
| 8 | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora | TAK |  |
| 9 | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O | TAK |  |
| 10 | Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów, | TAK |  |
| 11 | Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszanianie podawanej do pacjenta | TAK |  |
| 12 | Prezentacja przepływomierzy w formie graficznej na ekranie aparatu, tzw wirtualne przepływomierze | TAK |  |
| 13 | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow | TAK |  |
| 14 | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | TAK |  |
| 15 | Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga użycia odmiennych elementów systemu oddechowego i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej | TAK |  |
| 16 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum | TAK, opisać |  |
| 17 | Wbudowany niezależny przepływomierz O2 do podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową | TAK |  |
| 18 | Miejsce aktywne do zamocowania jednego parownika | TAK |  |
| 19 | Aparat przygotowany do pracy z jednorazowymi zbiornikami pochłaniacza, w dostawie co najmniej 6 zbiorników jednorazowych, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml | TAK, podać |  |
| 20 | Respirator, tryby wentylacji |  |  |
| 21 | Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym | TAK |  |
| 22 | Wentylacja kontrolowana objętościowo | TAK |  |
| 23 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
| 24 | Wentylacja synchronizowana w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowym | TAK |  |
| 25 | CPAP/PSV | TAK |  |
| 26 | Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji np. na czas odsysania śluzu), regulacja czasu trwania pauzy przez użytkownika, prezentacja czasu pozostałego do zakończenia pauzy | TAK |  |
| 27 | Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: -po zaniku O2 na 100 % powietrze -po zaniku N2O na 100 % O2 -po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) | TAK |  |
| 28 | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze | TAK |  |
| 29 | Regulacje |  |  |
| 30 | Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 5 do 100 odd/min | TAK |  |
| 31 | Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50% | TAK |  |
| 32 | Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:4 | TAK, podać |  |
| 33 | Zakres regulacji objętości oddechowej co najmniej od 10 do 1500 ml | TAK, podać |  |
| 34 | Zakres regulacji wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min | TAK, podać |  |
| 35 | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 5 do 80 hPa (cmH2O) | TAK, podać |  |
| 36 | Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH2O do co najmniej 60 cmH2O | TAK, podać |  |
| 37 | Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), pozwalająca na kształtowanie nachylenia fali oddechowej, podać zakres | TAK, podać |  |
| 38 | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) | TAK, podać |  |
| 39 | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK |  |
| 40 | Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę Pwdech, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK |  |
| 41 | Prezentacje |  |  |
| 42 | Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t), kapnografia | TAK |  |
| 43 | Funkcja timera (odliczanie do zera sekund od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora | TAK |  |
| 44 | Funkcja stopera (odiczanie od zera sekund) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, , kontroli czasu, prezentacja na ekranie respiratora | TAK |  |
| 45 | Funkcjonalność |  |  |
| 46 | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu | TAK, podać |  |
| 47 | Co najmniej trzy konfiguracje ekranu, możliwe do szybkiego wyboru przez użytkownika; dowolna konfiguracja każdego z ekranów przez użytkownika | TAK |  |
| 48 | Pola parametrów na ekranie konfigurowane także w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika | TAK |  |
| 49 | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii | TAK |  |
| 50 | Wbudowany moduł gazowy, monitorowanie gazowe (pomiar w strumieniu bocznym, powrót próbki do układu) w aparacie – pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia gazów anestetycznych, O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta | TAK |  |
| 51 | Powrót próbki gazowej do układu | TAK |  |
| 52 | Możliwy demontaż modułu gazowego i przeniesienie go do innego urządzenia tej serii | TAK |  |
| 53 | W pełni automatyczna kalibracja modułu gazowego, niewymagająca udziału serwisu, personelu i akcesoriów (np. tzw. gazu testowego) | TAK |  |
| 54 | Eksport tzw. zrzutu ekranu do pamięci zewnętrznej USB | TAK |  |
| 55 | Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta | TAK |  |
| 56 | Alarmy |  |  |
| 57 | Możliwość automatycznego dostosowania granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych wartości | TAK |  |
| 58 | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
| 59 | Alarm objętości minutowej | TAK |  |
| 60 | Alarm bezdechu (aponea) | TAK |  |
| 61 | Alarm stężenia anestetyku | TAK |  |
| 62 | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
| 63 | Alarm wykrycia drugiego anestetyku | TAK |  |
| 64 | Inne |  |  |
| 65 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się kserokopii | TAK |  |
| 66 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
| 67 | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml. | TAK |  |
| 68 | Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. min. 5m każdy; wtyki typu AGA | TAK |  |
| 69 | Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami | TAK, podać |  |
| 70 | Całkowicie automatyczny test bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury | TAK |  |
| 71 | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności | TAK |  |
| 72 | System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego | TAK |  |
| 73 | Akcesoria dodatkowe |  |  |
| 74 | Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st C | TAK |  |
| 75 | W dostawie jednorazowe układy oddechowe, współosiowe, z pułapkami 20 szt. (worek oddechowy 2 L, długość rur co najmniej 170 cm) | TAK |  |
| 76 | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 75 szt. | TAK |  |
| 77 | W dostawie pułapki wodne do modułu gazowego 24 szt. | TAK |  |
| 78 | W dostawie linie próbkujące 20 szt. | TAK |  |
| 79 | Monitor do aparatu, wymagania ogólne |  |  |
| 80 | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 81 | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy – za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany i wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego | TAK |  |
| 82 | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 7,5 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia, - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu | TAK |  |
| 83 | Chłodzenie bez wentylatora | TAK |  |
| 84 | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 85 | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora | TAK |  |
| 86 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund | TAK |  |
| 87 | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin | TAK |  |
| 88 | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 24 godzin | TAK |  |
| 89 | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania - obliczenia nerkowe | TAK |  |
| 90 | Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali | TAK |  |
| 91 | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne | TAK |  |
| 92 | Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu. | TAK |  |
| 93 | Możliwości monitorowania parametrów |  |  |
| 94 | Pomiar EKG | TAK |  |
| 95 | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu | TAK |  |
| 96 | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę | TAK |  |
| 97 | Pomiar odchylenia ST | TAK |  |
| 98 | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii | TAK |  |
| 99 | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) |  |  |
| 100 | Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor | TAK |  |
| 101 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
| 102 | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin | TAK |  |
| 103 | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie | TAK |  |
| 104 | Inwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |
| 105 | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech ciśnień | TAK |  |
| 106 | Pomiar temperatury | TAK |  |
| 107 | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | TAK |  |
| 108 | Pomiar zwiotczenia | TAK |  |
| 109 | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch | TAK |  |
| 110 | Wymagane akcesoria pomiarowe |  |  |
| 111 | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod | TAK |  |
| 112 | Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający | TAK |  |
| 113 | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych | TAK |  |
| 114 | Czujnik temperatury skóry | TAK |  |
| 115 | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze | TAK |  |
| 116 | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych | TAK |  |
| 117 | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Część 2 zamówienia

Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji -1szt.

| Nazwa i adres producenta |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. | Nazwa produktu | jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

| Lp | PARAMETR / PARAMETRY | Wymaganie | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | TAK |  |
| 2 | Wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez element jednorazowego użycia do wykonania aktywnej relaksacji klatki piersiowej pacjenta - podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację | TAK |  |
| 3 | Cykl pracy urządzenia: 50% kompresja / 50 % dekompresja | TAK |  |
| 4 | Częstość kompresji zgodna z ERC zawarta w zakresie od 100 – 120 uciśnięć na minutę. Możliwość regulacji przynajmniej 2 prędkości uciśnięć | TAK |  |
| 5 | Głębokość kompresji: w zakresie od 4 - 6 cm dla urządzenia typu tłok | TAK |  |
| 6 | Urządzenie przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokość klatki piersiowej 30 cm. | TAK |  |
| 7 | Urządzenie umożliwiające bezproblemowe i bezpieczne prowadzenie terapii u „niestandardowych” pacjentów: - otyłych, bez dodatkowego wspomagania pracy urządzenia lub zmiany położenia pacjenta, - oraz możliwość prowadzenia terapii również u kobiet z implantami piersi | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK |  |
| 9 | Waga urządzenia gotowego do pracy poniżej 12kg | TAK |  |
| 10 | Bezprzewodowa (przez sieć WIFI ) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email | TAK |  |
| 11 | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę. | TAK |  |
| 12 | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA. | TAK |  |
| 13 | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund | TAK |  |
| 14 | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max. 270 min. | TAK |  |
| 15 | Ładowanie urządzenia bez otwierania / wyjmowania go z plecaka/ torby wraz z widocznym wskaźnikiem stanu naładowania baterii. | TAK |  |
| 16 | Wyposażenie aparatu: - Torba/plecak przenośny - deska pod plecy pacjenta - podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta - pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia - akumulator - 2 elementy jednorazowe do uciskania klatki piersiowej | TAK |  |
| 17 | Wszystkie akcesoria do urządzenia oferowane przez Wykonawcę wpisane w deklarację zgodności i są dedykowane dla oferowanego urządzenia | TAK |  |
| 18 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie używane, rok produkcji 2020, gwarancja 24 miesiące. | TAK |  |

Część 3 zamówienia

Defibrylator - 1 szt.

| Nazwa i adres producenta |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. | Nazwa produktu | jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

| Lp | PARAMETR / PARAMETRY | Wymaganie | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji: 2021 | TAK |  |
| 2 | Defibrylacja dwufazowa dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 3 | Energia wstrząsu min. od 1 do 300 J | TAK |  |
| 4 | Energia dostępna na min. 24 poziomach | TAK |  |
| 5 | Czas ładowania energii do maksymalnej wartości (tak z zasilania sieciowego 230 V jak i z zasilania akumulatorowego) - poniżej 9 s | TAK |  |
| 6 | Możliwość wyboru energii do defibrylacji z panelu sterującego defibrylatora (za pomocą pokrętła lub przycisków) lub z łyżek defibrylatora | TAK, podać |  |
| 7 | Defibrylacja w trybie ręcznym – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze dla dzieci | TAK |  |
| 8 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) Komunikaty głosowe i ekranowe w języku polskim oraz metronom. Wyposażenie – komplet elektrod do AED | TAK |  |
| 9 | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) Możliwość wykonania kardiowersji także bez kabla ekg (wtedy odczyt sygnału EKG do synchronizacji z łyżek twardych defibrylatora) Zapewniona możliwość wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla ekg 3 żyłowego | TAK |  |
| 10 | Kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5 cala, LCD TFT z aktywną matrycą, rozdzielczość ekranu nie gorsza niż 640 x 480 pikseli | TAK |  |
| 11 | Informacje na ekranie i opisy przycisków defibrylatora w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Zasilanie z sieci 230 VAC/50Hz i z akumulatora wewnętrznego. Możliwość monitorowania pacjenta przez min. 90 minut lub możliwość wykonania min. 70 defibrylacji maksymalną energią z zasilania akumulatorowego. Nieograniczone w czasie monitorowanie i nieograniczone co do liczebności defibrylacje z zasilania sieciowego | TAK |  |
| 13 | Ciężar samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami (defibrylacja, kardiowersja, AED, EKG/Resp, saturacja, ciśnienie nieinwazyjne, stymulacja przezskórna, temperatura, rejestrator) z wbudowanym akumulatorem i z łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych oraz z elementem do szybkiego montażu na stojaku jezdnym – poniżej 7,5 kg | TAK |  |
| 14 | Wbudowany rejestrator termiczny z wydrukiem na papierze termicznym o szerokości ≥ 50mm Wydruk min. 3 odprowadzeń EKG jednocześnie (min. I, II, III odprowadzenie) Wydruk min. 3 różnych fal jednocześnie (fali EKG, fali oddechu i fali pletyzmograficznej) Wyposażenie do rejestratora: 4 rolki papieru termicznego | TAK |  |
| 15 | EKG Monitorowanie EKG poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy umożliwiający jednoczesną obserwację na ekranie min. 3 odprowadzeń EKG (I, II, III). Możliwość jednoczesnej obserwacji na ekranie 7 odprowadzeń EKG z kabla 5 żyłowego Min. 5 wartości wzmocnienia dla 1mV: x0,25; x0,5; x1; x2; x4 Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany przynajmniej w min. zakresie HR od 15 do 300 1/min Wyposażenie wymagane: kabel ekg 3 żyłowy | TAK |  |
| 16 | Pomiar oddechu metodą impedancyjną w min. zakresie min. 5-150 oddechów/min. Prezentacja krzywej oddechu na ekranie Alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany przynajmniej w wymaganych min. zakresach dla oddechu i bezdechu | TAK |  |
| 17 | Pomiar saturacji krwi (SpO2) także przy niskiej perfuzji oraz w sytuacji artefaktów ruchowe w technologii Nellcor OxiMax w zakresie min. od 1 do 100 % z pomiarem pulsu obwodowego w zakresie min. od 20 do 300/min Prezentacja krzywej pletyzmograficznej na ekranie Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany przynajmniej w wymaganych min. zakresach pomiarowych saturacji i pulsu Wyposażenie: przedłużacz, czujnik wielorazowy typu klips na palec i czujnik wielorazowy typu Y z klipsem na ucho | TAK |  |
| 18 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi w min. zakresie 15-270 mmHg Pomiar na żądanie oraz w trybie automatycznym w przedziale min. od 1 do 480 min. Pomiar i prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany przynajmniej w wymaganym min. zakresie Wyposażenie: wężyk i 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych w różnych rozmiarach | TAK |  |
| 19 | Pomiar temperatury Zakres pomiarowy w zakresie min. 15-42°C Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany przynajmniej w wymaganym min. zakresie pomiarowym Wyposażenie: sonda temperatury dla dorosłych | TAK |  |
| 20 | Alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością ich zawieszania i wyłączania dla EKG, oddechu, saturacji, ciśnienia nieinwazyjnego i temperatury | TAK |  |
| 21 | Stymulacja przezskórna. Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym Częstotliwość stymulacji w zakresie co najmniej 40-170 imp./min Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-180 mA Możliwość ustawiania przez użytkownika szerokości impulsu, histerezy, czasu refrakcji i czasu tłumienia Wyposażenie: 1 komplet elektrod do stymulacji | TAK |  |
| 22 | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora jednocześnie: min. 3 odprowadzeń ekg, fali saturacji i fali oddechu z ostatnich min. 10 h oraz wszystkich danych liczbowych (wraz z pomiarami ciśnienia i temperatury) z min. 10 godzin monitorowania oraz min. 900 zdarzeń defibrylatora z możliwością kopiowania tych danych na kartę SD i odtwarzania w komputerze użytkownika | TAK |  |
| 23 | Zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez zewnętrznych testerów (tester wbudowany w defibrylator) | TAK |  |
| 24 | Funkcja autotesu: defibrylator załącza się, testuje, drukuje raport z autotesu i się wyłącza. Użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnej godziny autotestu. | TAK |  |
| 25 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie inwazyjnego ciśnienia i kapnografii | TAK |  |
| 26 | Stojak jezdny ze stali nierdzewnej na min. 6 łożyskowanych kołach, wyposażony w koszyk na akcesoria oraz w półkę z elementami do szybkiego montażu defibrylatora bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 27 | Gwarancja min. 24 miesiące W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymaganiami producenta | TAK |  |

Część 4 zamówienia

Kardiomonitor – 5 szt.

| Nazwa i adres producenta |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. | Nazwa produktu | jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

| Lp | PARAMETR / PARAMETRY | Wymaganie | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor o budowie kompaktowej z niezależnymi, wbudowanymi na stałe modułami, zasilany z sieci 230 VAC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz. | TAK |  |
| 2 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora (bez powodujących hałas wentylatorków) | TAK |  |
| 3 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 15 cali (rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli) | TAK |  |
| 4 | Wyświetlacz min. 15 cali oraz wbudowane moduły w jednej, wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 5 | Waga kardiomonitora z wbudowanym ekranem, wymaganymi wbudowanymi, niezależnymi modułami i akumulatorem poniżej 6 kg | TAK |  |
| 6 | Wyświetlanie min. 10 krzywych na wybranym ekranie | TAK |  |
| 7 | Trendy z min. 240 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 5 s w całym okresie min. 240 h | TAK |  |
| 8 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
| 9 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK |  |
| 10 | Zapis w pamięci monitora min. 400 zdarzeń alarmowych | TAK |  |
| 11 | W każdym z min. 400 zdarzeń zapis wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 5 różnych fal dynamicznych (tj. min. fali EKG, fali SpO2, fali oddechy metodą reograficzną, fali kapnograficzne i fali inwazyjnego ciśnienia) | TAK |  |
| 12 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 7 fal dynamicznych (tj. min. 3 odprowadzeń EKG /I, II i III odprowadzenie/, fali SpO2, fali oddechu metodą impedancyjną, fali kapnograficznej i fali inwazyjnego ciśnienia) z okresu min. 120 h | TAK |  |
| 13 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 20 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | TAK |  |
| 14 | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK |  |
| 15 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia jednocześnie wszystkich zapisanych w kardiomonitorze danych (tj. wszystkich wartości cyfrowych z min. 240 godzin monitorowania oraz wszystkich min. 7 fal dynamicznych z min. 120 godzin monitorowania) na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) oraz wykorzystywane do aktualizacji oprogramowania | TAK |  |
| 16 | Możliwość podłączenia czytnika kodów paskowych | TAK |  |
| 17 | Niezależny, wbudowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - możliwość zastosowania kabla 5 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - jednoczesna obserwacja min. 3 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego i 7 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 5 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego i z 7 odprowadzeń jednocześnie z kabla 5 żyłowego - analiza statystyczna HRV - analiza co najmniej 20 arytmii - analiza QT i QTc - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 5-150 /min - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - licznik bezdechów - prezentacja fali oddechu - niezależnie od min. 240 godzin trendu, statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie do modułu: kabel EKG 3 żyłowy | TAK |  |
| 18 | Niezależny, wbudowany moduł SpO2, odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe w technologii Nellcor OxiMax - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie - wyposażenie do modułu: przedłużacz i wielorazowy czujnik saturacji typu klips na palec | TAK |  |
| 19 | Niezależny, wbudowany moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia - zakres min. 15-270 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika w celu skrócenia czasu pomiaru - niezależnie od min. 240 godzin trendu, statystyki pomiarów ciśnienia z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach: średniej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej (dla wartości skurczowej, średniej i rozkurczowej) - szybki dostęp do min. 200 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru - wyposażenie do modułu: 2 różne wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączkami | TAK |  |
| 20 | Niezależny, wbudowany moduł do pomiaru temperatury - zakres min. 15 – 45 °C - prezentacja wartości temperatury - wyposażenie do modułu: wielorazowa sonda dla dorosłych | TAK |  |
| 21 | Niezależny, wbudowany moduł do pomiaru inwazyjnego ciśnienia - pomiar w jednym kanale - zakres pomiarowy: min. od -40 do +320 mmHg - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia średniego, skurczowego, rozkurczowego i pulsu - możliwość wybrania nazwy kanału przez użytkownika - wyposażenie do modułu: kabel interfejsowy i przetwornik dla dorosłych | TAK |  |
| 22 | Niezależny, wbudowany moduł do pomiaru zawartości CO2 we frakcji wdechowej i wydechowej - pomiar w zakresie min. 1-100 mmHg - prezentacja krzywej kapnograficznej - monitorowanie częstości oddechu w zakresie min. 0-150/min. z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-50 s - wyposażenie do modułu: zestaw do pomiaru | TAK |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy min. o saturację dualną, ciśnienie krwawe w 2, 3 i 4 kanałach, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, pomiar rzutu serca metodą ICG, analizator gazów anestetycznych, rejestrator termiczny z jednoczesnym wydrukiem 6 odprowadzeń ekg, funkcję przywoływania pielęgniarki, pomiar zwiotczenia mięśni NMT, monitorowanie stopnia uśpienia | TAK |  |
| 24 | Elementy do montażu ściennego i koszyk na akcesoria | TAK |  |
| 25 | Gwarancja na kardiomonitory min. 24 miesiące W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymaganiami producenta | TAK |  |

Część 5 zamówienia

Pompa infuzyjna strzykawkowa – 30 szt.

W tabeli poniżej należy podać wyłącznie dane urządzenia głównego.

| Nazwa i adres producenta |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| Rok produkcji |  |

W tabeli poniżej należy wykazać urządzenie główne oraz akcesoria (stacje dokujące, stojaki, statywy)

| Lp. | Nazwa produktu | jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto |  |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | PARAMETR / PARAMETRY | Wymaganie | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA |  |  |  |
|  | Model/Typ/Producent | podać |  |
|  | Rok produkcji 2020 lub nowsze | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych, medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  |
|  | Waga pompy gotowej do użycia wraz z zasilaczem i uchwytem poniżej 2,5 kg | TAK |  |
|  | Stopień ochrony IP34 | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni | TAK |  |
|  | Interaktywna instrukcja obsługi zaimplementowana w menu pompy, ułatwiająca pracę na każdym etapie programowania i obsługi | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt umożliwiający mocowanie pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. | TAK |  |
|  | Strzykawka mocowana od przodu | TAK |  |
|  | Pełne programowanie pompy za pomocą fizycznej klawiatury nawigacyjnej (symbolicznej) | TAK |  |
|  | Menu pompy w języku polskim | TAK |  |
|  | Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |
|  | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą za pośrednictwem IrDA | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego | TAK |  |
|  | Praca ze strzykawkami 2/3 ml | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h | TAK |  |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | TAK |  |
|  | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | TAK |  |
|  | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | TAK |  |
|  | Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h | TAK |  |
|  | Bolus na żądanie | TAK |  |
|  | Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  |
|  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | TAK |  |
|  | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | TAK |  |
|  | Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia | TAK |  |
|  | Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | TAK |  |
|  | Biblioteka zawiera min. 200 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów | TAK |  |
|  | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75mmHg do 900mmHg | TAK |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo - jonowy | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min.5 godz. przy przepływie 5 ml/h | TAK |  |
|  | Czas ponownego ładowania max. 4 godz. | TAK |  |
|  | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora wyrażona precyzyjnie w godzinach i minutach | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Pobór mocy < 20 W | TAK |  |
|  | System alarmów wizualnych i dźwiękowych | TAK |  |
|  | Regulowany na 9 poziomach sygnał alarmowy | TAK |  |
|  | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | TAK |  |
| II | Opis parametrów dla stacji dokującej |  |  |
|  | Model/Typ/Producent | podać |  |
|  | Rok produkcji 2020 lub nowsze | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Stacja dokująca dla oferowanych pomp strzykawkowych umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  |
|  | Ze względów bezpieczeństwa wszystkie złącza zasilania są wyłączone do momentu włożenia pompy. | TAK |  |
|  | Stopień ochrony IP34 | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt do mocowania stacji do kolumn anestezjologicznych, stojaków infuzyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia stacji w moduły bez użycia specjalnych narzędzi. | TAK |  |
|  | Kolumna połączonych stacji dokujących umożliwia jednoczesne zasilanie minimum 12 pomp. | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pomp. | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w interfejs przywołania personelu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowania stacji dokującej o moduł komunikacyjny, zapewniający łączność przewodową RJ45 oraz RS232 oraz bezprzewodową Wi-Fi. | TAK |  |
| III | Opis parametrów dla stojaka medycznego do stacji dokującej |  |  |
|  | Rok produkcji 2020 lub nowsze | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane i nie rekondycjonowane | TAK |  |
|  | Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie:1600-2000 mm | TAK |  |
|  | Przystosowany do mocowania pomp infuzyjnych oraz dodatkowego osprzętu np. stacji dokującej - nośność 20 kg | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa z obniżonym środkiem ciężkości, lakierowana proszkowo | TAK |  |
|  | Pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (szare/białe)- do wyboru, w tym dwa z blokadą; | TAK |  |
|  | Średnica podstawy: 610 mm | TAK |  |
|  | Kolumna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 38/25 mm | TAK |  |
|  | Głowica na 4 haczyki ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Listwa zasilająca na 5 gniazd, z adapterem umożliwiającym zwinięcie przewodu | TAK |  |

Część 6 zamówienia

Pompa infuzyjna objętościowa  - 5 szt.

W tabeli poniżej należy podać wyłącznie dane urządzenia głównego.

| Nazwa i adres producenta |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| Rok produkcji |  |

W tabeli poniżej należy wykazać urządzenie główne oraz akcesoria (stacje dokujące, stojaki, statywy)

| Lp. | Nazwa produktu | jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

| Lp | PARAMETR / PARAMETRY | Wymaganie | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA |  |  |
|  | Model/Typ/Producent | podać |  |
|  | Rok produkcji 2020 lub nowsze | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  |
|  | Masa pompy gotowej do użycia wraz z zasilaczem i uchwytem poniżej 2 kg | TAK |  |
|  | Stopień ochrony IP34 | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni | TAK |  |
|  | Interaktywna instrukcja obsługi zaimplementowana w menu pompy, ułatwiająca pracę na każdym etapie programowania i obsługi | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt umożliwiający mocowanie pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. | TAK |  |
|  | Linia infuzyjna mocowana od przodu | TAK |  |
|  | Możliwość podaży żywienia dojelitowego | TAK |  |
|  | Pełne programowanie pompy za pomocą fizycznej klawiatury nawigacyjnej (symbolicznej) | TAK |  |
|  | Menu pompy w języku polskim | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą | TAK |  |
|  | Komunikacja pomiędzy pompą a stacją dokującą za pośrednictwem IrDA | TAK |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | TAK |  |
|  | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana, co 0,01 ml | TAK |  |
|  | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | TAK |  |
|  | Prędkość bolusa 1-1200 ml/h | TAK |  |
|  | Bolus na żądanie | TAK |  |
|  | Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  |
|  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | TAK |  |
|  | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem, co 1 minutę | TAK |  |
|  | Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia | TAK |  |
|  | Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | TAK |  |
|  | Biblioteka zawiera min. 200 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów | TAK |  |
|  | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 50 mmHg do 750mmHg | TAK |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo - jonowy | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 5 godz. przy przepływie 25 ml/h | TAK |  |
|  | Czas ponownego ładowania max. 4 godz. | TAK |  |
|  | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora wyrażona precyzyjnie w godzinach i minutach | TAK |  |
|  | Pobór mocy < 20 W | TAK | Najniższa moc w normalnych warunkach pracy - 3 pkt ; pozostałe - 0 pkt |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Regulowany na 9 poziomach sygnał alarmowy | TAK |  |
|  | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | TAK |  |
| II | Opis parametrów dla stacji dokującej |  |  |
| 1. | Model/Typ/Producent | podać |  |
| 2. | Rok produkcji 2020 lub nowsze | TAK |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 4. | Stacja dokująca dla oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
| 5. | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  |
| 6. | Ze względów bezpieczeństwa wszystkie złącza zasilania są wyłączone do momentu włożenia pompy. | TAK |  |
| 7. | Stopień ochrony IP34 | TAK |  |
| 8. | Wbudowany uchwyt do mocowania stacji do kolumn anestezjologicznych, stojaków infuzyjnych | TAK |  |
| 9. | Możliwość łączenia stacji w moduły bez użycia specjalnych narzędzi. | TAK |  |
| 10. | Kolumna połączonych stacji dokujących umożliwia jednoczesne zasilanie minimum 12 pomp. | TAK |  |
| 11. | Zatrzaskowe mocowanie pomp. | TAK |  |
| 12. | Stacja wyposażona w interfejs przywołania personelu | TAK |  |
| 13. | Możliwość rozbudowania stacji dokującej o moduł komunikacyjny, zapewniający łączność przewodową RJ45 oraz RS232 oraz bezprzewodową Wi-Fi. | TAK |  |
| III | Opis parametrów dla stojaka medycznego do stacji dokującej |  |  |
|  | Rok produkcji 2020 lub nowsze | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane i nie rekondycjonowane | TAK |  |
|  | Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie:1600-2000 mm | TAK |  |
|  | Przystosowany do mocowania pomp infuzyjnych oraz dodatkowego osprzętu np. stacji dokującej - nośność 20 kg | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa z obniżonym środkiem ciężkości, lakierowana proszkowo | TAK |  |
|  | Pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (szare/białe)- do wyboru, w tym dwa z blokadą; | TAK |  |
|  | Średnica podstawy: 610 mm | TAK |  |
|  | Kolumna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 38/25 mm | TAK |  |
|  | Głowica na 4 haczyki ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Listwa zasilająca na 5 gniazd, z adapterem umożliwiającym zwinięcie przewodu | TAK |  |

Część 7 zamówienia

Respirator - 6 szt.

| Nazwa i adres producenta |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. | Nazwa produktu | jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

| Lp | PARAMETR / PARAMETRY | Wymaganie | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| - OPIS OGÓLNY |  |  |  |
| 1.1 | Respirator nowy Rok produkcji min. 2020 | TAK |  |
| 1.2 | Respirator wielofunkcyjny z możliwością wykorzystania do wentylacji pacjentów o wadze ≥ 6 kg w ostrej niewydolności oddechowej na oddziałach Intensywnej Terapii | TAK |  |
| 1.3 | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz, możliwość zasilania niskonapięciowego | TAK |  |
| 1.4 | Wbudowany akumulator gwarantujący awaryjne zasilanie pracy respiratora przez ≥ 240 minut | TAK |  |
| 1.5 | Możliwość wentylacji układami jedno- oraz dwuramiennymi zarówno jednorazowymi jak i wielorazowymi. | TAK |  |
| 1.6 | Zasilanie wewnętrzne respiratora w powietrze za pomocą wbudowanej turbiny, kompresora lub tłoka o maksymalnym przepływie ≥ 260 L/min. | TAK |  |
| 1.7 | Zasilanie zewnętrzne respiratora w tlen medyczny z centralnej sieci szpitalnej ≥ 1,5 – 7 bar | TAK |  |
| 1.8 | Waga respiratora ≤ 13 kg do transportu wewnątrzszpitalnego Wymiary nie przekraczające: 40 cm (sz), 35 cm (g), 35 cm (w) | TAK |  |
| 1.9 | - Intuicyjna obsługa jedynie za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej ≥ 13” i rozdzielczości full HD-1920 × 1080 pikseli | TAK |  |
| - TYPY I TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
| 2.1 | Wentylacja objętościowo kontrolowana (VCV) | TAK |  |
| 2.2 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana (PCV) | TAK |  |
| 2.3 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością typu (PRVC, Auto-Flow, APV, VC+, VTPC). | TAK |  |
| 2.4 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu (BiPhasic, BiPap, BeLevel, Duo-Flow, BPRV) | TAK |  |
| 2.5 | P-AC | TAK |  |
| 2.6 | PC-SIMV | TAK |  |
| 2.7 | PSV | TAK |  |
| 2.8 | V-AC | TAK |  |
| 2.9 | VC-SIMV | TAK |  |
| 2.10 | Wentylacja spontaniczna (S) | TAK |  |
| 2.11 | Wentylacja spontaniczna z synchronizowanym wspomaganiem(S/T) | TAK |  |
| 2.12 | Wentylacja synchronizowana(T) | TAK |  |
| 2.13 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |
| 2.14 | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych | TAK |  |
| 2.15 | Kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej oraz tracheotomijnej. Możliwość wyboru min. średnicy rurki oraz % kompensacji. | TAK |  |
| 2.16 | Możliwość regulacji tlenu w zakresie 21-100% z dokładnością 1%. | TAK |  |
| 2.17 | Natychmiastowa podaż 100% tlenu w czasie ≥ 2 min. | TAK |  |
| 2.18 | Możliwość ustawienia westchnień: amplituda, okres i liczba westchnień | TAK |  |
| 2.19 | Możliwość programowania dwóch zależnych trybów wentylacji dla pacjentów oddychających spontanicznie oraz dla pacjentów nieoddychających. Automatycznie przełączanie się miedzy trybami w przypadku wykrycia samodzielnych oddechów pacjenta jak również uruchomienie wentylacji wymuszonej w przypadku braku oddechu pacjenta. | TAK |  |
| 2.20 | Możliwość programowania dwóch trybów wentylacji przełączanych automatycznie z zadanej przez Użytkownika godzinie z regulacją jasności ekranu oraz głośności alarmów. | TAK |  |
| 2.21 | Tryb adaptacyjny typu PAV, ASV, AVM |  |  |
| 2.22 | Możliwość wentylacji nieinwazyjnej | TAK |  |
| - PARAMETRY ODDECHOWE REGULOWANE |  |  |  |
| 3.1 | Możliwość automatycznego dostosowania wstępnych ustawień parametrów wentylacji za pomocą określenia płci, wzrostu oraz wyboru schorzeń płuc pacjenta | TAK |  |
| 3.2 | Częstość oddechowa w zakresie ≥ 1 – 150 odd./min. | TAK |  |
| 3.3 | Objętość oddechowa w zakresie ≥ 40 – 2500 ml. | TAK |  |
| 3.4 | Ciśnienie wdechowe ≥ 5 – 80 cmH2O. | TAK |  |
| 3.5 | PEEP/CPAP w zakresie ≥ 4 do 30 cmH2O | TAK |  |
| 3.6 | Ciśnienie wspomagania w zakresie ≥ 5 – 80 cmH2O. | TAK |  |
| 3.7 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie ≥ 0,1 – 20 l/min. | TAK |  |
| 3.8 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie ≥ 0,1 – 15 cmH2O | TAK |  |
| 3.9 | Funkcja wstrzymania wdechu i wydechu. | TAK |  |
| 3.10 | Regulowany czas wdechu w zakresie min. 0,1-10 s. | TAK |  |
| 3.11 | Oddech na żądanie. | TAK |  |
| 3.12 | Regulowane kryterium rozpoczęcia fazy wydechu w zakresie min. 5-90% przepływu szczytowego. | TAK |  |
| 3.13 | Regulacja fazy Plateau w zakresie min. 0-70% czasu wdechu. | TAK |  |
| 3.14 | Regulowany stosunek I:E w zakresie min. 1:10-4:1. | TAK |  |
| - OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |  |
| 4.1 | Możliwość dowolnej konfiguracji wyświetlenia ≥ 8 krzywych lub pętli do wyboru przez Użytkownika. Możliwość ustawiania pętli referencyjnej oraz wykonywania rzutu ekranu | TAK |  |
| 4.2 | Zapamiętywanie trendów ≥ 6 miesięcy wszystkich mierzonych parametrów. | TAK |  |
| 4.3 | Pamięć krzywych w czasie rzeczywistym min. 10 dni. | TAK |  |
| 4.4 | Możliwość przenoszenia danych do PC za pomocą dysku USB. Program do przeglądania danych dostępny na platformę Windows bez dodatkowych kosztów. | TAK |  |
| 4.5 | Możliwość zamrażania krzywych oraz pomiaru parametrów | TAK |  |
| 4.6 | Możliwość dowolnej konfiguracji kolejności wyświetlania krzywych oraz zapamiętywania układu wyświetlania jako profile użytkownika. | TAK |  |
| 4.7 | Dostęp do wszystkich opcji respiratora bez przerywania wentylacji. | TAK |  |
| 4.8 | Blokada ekranu zabezpieczająca przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji. | TAK |  |
| 4.9 | Wdechowa objętość oddechowa | TAK |  |
| 4.10 | Wydechowa objętość oddechowa | TAK |  |
| 4.11 | Częstość oddechów | TAK |  |
| 4.12 | Częstość oddechów spontanicznych. | TAK |  |
| 4.13 | Ciśnienie szczytowe podczas wdechu | TAK |  |
| 4.14 | Średnie ciśnienie podczas całego cyklu oddechowego | TAK |  |
| 4.15 | Objętość wdechowa na minutę | TAK |  |
| 4.16 | Objętość wydechowa na minutę | TAK |  |
| 4.17 | Objętość wdechowa oddechów spontanicznych na minutę. | TAK |  |
| 4.18 | Objętość wydechowa oddechów spontanicznych na minutę. | TAK |  |
| 4.19 | Końcowo-wydechowe ciśnienie w drogach oddechowych | TAK |  |
| 4.20 | AutoPEEP | TAK |  |
| 4.21 | Szczytowy przepływ wydechowy | TAK |  |
| 4.22 | Szczytowy przepływ wdechowy | TAK |  |
| 4.23 | Podatność dynamiczna. | TAK |  |
| 4.24 | Podatność statyczna. | TAK |  |
| 4.25 | I:E | TAK |  |
| 4.26 | Czas trwania wdechu | TAK |  |
| 4.27 | Czas trwania wydechu | TAK |  |
| 4.28 | Czas trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem. | TAK |  |
| 4.29 | Stosunek czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego. | TAK |  |
| - ALARMY |  |  |  |
| 5.1 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej. | TAK |  |
| 5.2 | Alarmy wizualne oraz dźwiękowe z płynną regulacją dla każdego z ustawionych przez Użytkownika parametrów. | TAK |  |
| 5.3 | Wykonywane na żądanie Użytkownika automatyczne dostosowanie granic alarmowych do aktualnych parametrów wentylacji. | TAK |  |
| 5.4 | Pamięć alarmów z komentarzem ≥ 1000 alarmów | TAK |  |
| 5.5 | Alarm niskiego/wysokiego stężenia tlenu. | TAK |  |
| 5.6 | Alarm niskiej/wysokiej objętości minutowej. | TAK |  |
| 5.7 | Alarm niskiego/wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych. | TAK |  |
| 5.8 | Alarm niskiej/wysokiej objętości oddechowej. | TAK |  |
| 5.9 | Alarm niskiej/wysokiej częstotliwości oddechowej. | TAK |  |
| 5.10 | Alarm przecieku w układzie. | TAK |  |
| 5.11 | Alarm okluzji. | TAK |  |
| 5.12 | Alarm Apnea. | TAK |  |
| 5.13 | Alarm braku zasilania w energie elektryczną. | TAK |  |
| - INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 6.1 | - Każdy respirator wyposażony w układ oddechowy dla dorosłych z czujnikiem przepływu– 1 szt. | TAK |  |
| 6.2 | - Kompletny auto test sprawdzający sprawność aparatu podczas uruchamiania. | TAK |  |
| 6.3 | - Port USB do przesyłania danych oraz do aktualizacji oprogramowania. | TAK |  |
| 6.4 | - Port RS 232 do połączenia z systemem centralnego monitoringu. | TAK |  |
| 6.5 | - Port Ethernet do połączenia z siecią LAN | TAK |  |
| 6.6 | - Możliwość montażu przycisku Nurse Call (przywołanie personelu). | TAK |  |
| 6.7 | - Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 | TAK |  |
| 6.8 | - Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu głównym lub bocznym | TAK |  |
| 6.9 | - Podstawa jezdna na kołach | TAK |  |
| 6.10 | - Uchwyt do podtrzymania układu oddechowego | TAK |  |
| 6.11 | Interfejs aparatu w języku polskim | TAK |  |
| 6.12 | Instrukcja obsługi w języku polskim – wersja papierowa. Wersja elektroniczna wbudowana w aparat. | TAK |  |
| 6.13 | Wbudowany film instruktażowy dotyczący użytkowania aparatu. Dodatkowo graficzna pomoc dotycząca przyłączy respiratora dostępna na ekranie. | TAK |  |
| 6.14 | Trzy definiowane przez użytkownika poziomy dostępu do funkcji respiratora z możliwością blokady hasłem | TAK |  |
| 6.15 | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Część 8 zamówienia

Respirator do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego – 1 szt.

| Nazwa i adres producenta |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. | Nazwa produktu | jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

| Lp | PARAMETR / PARAMETRY | Wymaganie | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie tlenem z butli lub z sieci centralnej | TAK |  |
| 2. | Wszystkie funkcje obsługiwane pneumatycznie – działanie respiratora. Bez stosowania baterii ani zewnętrznego zasilania elektrycznego. | TAK |  |
| 2. | Wentylacja 100% tlenem i mix tlenowy 65% | TAK |  |
| 3. | Wymiary max 100x200x150 mm +/- 10 mm | Podać |  |
| 4. | Waga: max 2,7 kg | TAK |  |
| 5. | Możliwość pracy w środowisku MRI do 3 T , gradiencie pola magnetycznego 260 G/cm, i mocy RF 250 V | TAK |  |
| 6. | Stosunek I:E. ustawiany za pomocą nastawień czasu wdechu oraz czasu wydechu, objętości oddechowej i częstości oddechów | TAK |  |
| 7. | Temperatura pracy od -6 do + 40˚C | TAK |  |
| 8. | Możliwość pracy do min. 4500 m.n.p.m. | TAK |  |
| 9. | Możliwość prowadzenia wentylacji w trybach CMV, IMV, CPAP oraz Limit Ciśnienia | TAK |  |
| 10. | Częstość oddechów: min. 2 do 50 /min | TAK |  |
| 11. | Objętość oddechowa: min. 360 do 1500 ml | TAK |  |
| 12. | Przepływ szczytowy: min do 140 L/min | TAK |  |
| 13. | Ciśnienie szczytowe: min. 15 do 75 cm H2O | TAK |  |
| 14. | Monitorowanie ciśnienia za pomocą manometru | TAK |  |
| 15. | PEEP/CPAP: min 0 do 20 cm H2O | TAK |  |
| 16. | Objętość minutowa: min. 0.2 do 30 L/min | TAK |  |
| 17. | Czas wdechu: min. 0.6 do 2.5 sekund | TAK |  |
| 18. | Czas wydechu: min. 0.6 do 20 sekund | TAK |  |
| 19. | Możliwość prowadzenia wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej | TAK |  |
| 20. | Brak zewnętrznych zaworów CPAP | TAK |  |
| 21. | Pneumatycznie obsługiwany alarm: - Alarm niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |
| 22. | Urządzenie spełnia następujące międzynarodowe normy: F 1100-90 , EN 794-3:1999 | TAK |  |
| 23. | Możliwość wyposażenia respiratora w fabrycznie zaprojektowany przez producenta uchwyt na ramę łóżka, torbę transportową oraz podstawę jezdną na pięciu kółkach z możliwością zainstalowania dwóch butli z tlenem (rozmiar E) | TAK |  |
| 24. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |