SERVITECH Waldemar Drozdowski

33-100 Tarnów ul. Czysta 6

NIP: PL8732689991	tel. (014) 627 22 86

Tarnów, dnia 22.04.2021 r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR/322/02/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania pras elektrycznych z systemem monitorowania i diagnostyki.”, realizowanego w ramach podziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR , współfinasowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-1884/19-00 z dnia 31-12-2020

zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę i wdrożenie :

- współrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC z wyposażeniem

- Dane Zamawiającego

SERVITECH Waldemar Drozdowski

ul. Czysta 6, 33-100 Tarnów

REGON 852727107, NIP 8732689991

www.servitech.pl

Osoba kontaktowa: Robert Gosztyła ; e-mail: przetargi@servitech.pl;  tel. 695 93 60 70

- Sposób udzielenia zamówienia

Do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego realizowanego zgodnie z zasadami konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu, z wyłączeniem przepisów ustawy z 29 stycznia 2014 roku „Prawo zamówień publicznych”.

- Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Kod CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie:

Współrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC z wyposażeniem.

Maszyna pomiarowa powinna posiadać możliwość realizowania pomiarów poprzez skaning pięcioosiowy.*

Podczas pomiaru powinien być możliwy ruch końcówki pomiarowej pod dowolnym kątem.

Maszyna pomiarowa powinna mieć możliwość pomiaru z wykorzystaniem np. ruchów orbitalnych.

Dokładność pomiaru - nie gorsza niż 2,2+L/333 (μm).*

Niepewność pomiaru -nie niższa niż 2.2 + L/333 @ 20 ºC TPV - 2.2 + 0.05 x ΔT + L (1 + 0.056 x ΔT) / 333

Wielkość stołu roboczego – min. 900x700x600 mm.*

Wymagane wyposażenie:

- Magazyn sond*

- Magazyn końcówek*

- Talerzyk wymiany trzpieni*

- Sondę skanującą*

- Stację roboczą*

Dodatkowe wyposażenie:

- zestaw końcówek*

- możliwość pomiarów optycznych promieni, kątów i wymiarów liniowych zakres min 200x100x90   przy powiększeniu 10X zapewniający odczyt i analizę danych pomiarowych

- Otwarty dostęp do kontrolera maszyny (dostęp dla firm trzecich)*

- liniały o rozdzielczości skali: min 0.0001 mm

- prędkości pozycjonowania 3D min 866 mm/s

- skaning min MPE/THP min 3/90*

- rozszerzona specyfikacja temperaturowa 16 - 26 deg C*

- bezprzewodowe czujniki kompensacji temperaturowej maszyny oraz mierzonego detalu.

- przyśpieszenie min 2000 mm/s2

- łożyskowanie powietrzne we wszystkich osiach.

- Prowadnice w osi X i Y w ułożeniu nieprostokątnym w celu zwiększenia sztywności układu

- Oprogramowanie dedykowane dla monitorów dotykowych, obsługa poprzez gesty z pominięciem pracy z klawiaturą lub myszą.

- Możliwość programowania na podstawie modelu CAD

- Możliwość odbicia programu, funkcja lustro dla detali prawy lewy.

- Operacje na modelach CAD ( zarządzanie warstwami, skalowanie , odbicie , przesunięcie i rotacja układu współrzędnych, zmiana kierunku powierzchni )

- Programowanie DMIS – ISO 22093 - obsługa High Level Language (HLL) dla języka DMIS

- Graficzna reprezentacja pomiaru 2D w postaci przypominającej rysunek techniczny

- Tolerancje wg. ASME Y14 oraz ISO

- Oprogramowanie certyfikowane – PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt)*

- Algorytmy filtracji wg - ISO/TS 16610-31:201

- Wsparcie dla CAD Import/Export STEP – ISO 10303

- Komunikacja ze sterownikiem po protokołu I++ DME

- Wizualizacja pomiaru wraz z modelem maszyny

- Moduł oprogramowania pozwalający na szybkie uruchomienie jednego lub wielu różnych programów w jednej sesji pomiarowej. Wynik pomiaru przedstawiany jako element zgodny, niezgodny lub sygnalizacja błędu w procesie pomiaru.

- Automatyczne rozpoznawanie mierzonej cechy

- Automatyczne detekcja otworu w pozycji nominalnej, w przypadku nieobecności elementu automatyczne jej wyszukiwanie.

- Pomiar elementów typu: punkt, punkt krawędziowy, linia, płaszczyzna, okrąg, łuk, sfera, walec, stożek, sześciokąt, slot ( fasolka), torus, krzywa, powierzchnia.

- Możliwość konstruowania elementów na bazie cech zmierzonych jak i nominalnych

- Możliwość generowanie przekrojów modelu CAD

- Raporty w postaci: tabelarycznej, graficznej, txt, xls, xml, pdf.

- Możliwość tworzenia własnych szablonów raportów.

- Oprogramowanie w języku polskim

- Czas reakcji na zgłoszone awarie

*-parametry obligatoryjne

Zamówienie dotyczy fabrycznie nowego środka trwałego, posiadającego certyfikaty zgodności CE.

•Zamówienie obejmuje również opakowanie, transport, dostawę, rozładunek, podłączenie, zmontowanie i uruchomienie urządzeń w hali produkcyjnej zamawiającego.

•Materiały, sprzęt oraz instalacje niezbędne do prawidłowego wyładowania, podłączenia i uruchomienia np. szynoprzewody, kable podłączeniowe, elementy zabezpieczające maszyny, łączniki, szafy sterownicze, zabezpieczenia oraz wyłączniki krańcowe, wyłączniki bezpieczeństwa, płotki bezpieczeństwa jeśli wymagane.

•Zabudowy/obudowy maszyn i urządzenia niezbędne dla zapewnienia prawidłowego procesu technologicznego lub jego części (w tym stację przygotowania powietrza, zabudowa pomieszczenia na hali o powierzchni 20m2 H3,5m + centrala nawiewno-wywiewna do spełnienia warunków specyfikacji temperaturowej 18 - 22 deg C , maksymalnego gradientu godzinowego 1 deg C , maksymalnego gradientu dobowego (24 h) 2 dec C, maksymalnego gradientu w przestrzeni 1 deg C na 1 metr.) oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń.

•W przypadku awarii trwającej więcej niż 48h dostawca zobligowany jest zapewnić urządzenie zastępcze w siedzibie zamawiającego.

- Miejsce realizacji zamówienia

Dostawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi urządzenia oraz przeprowadzi szkolenie pracowników w nowo budowanym zakładzie produkcyjnym Zamawiającego w Boguchwale ul. Kwiatkowskiego, woj. Podkarpackie; 36-040 Boguchwała.

- Termin realizacji zamówienia

Dostawa w Q2 2022 , nie później niż do 20.05.2022r.

- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

Minimum 12 miesiące od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Opis sposobu określania ceny oferty

Oferent zobowiązany jest podać (w walucie PLN lub EUR lub USD) cenę netto i cenę brutto (z VAT, jeśli dotyczy) przedmiotu zamówienia. Podana cena netto będzie obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zawarte w p.4 Opis przedmiotu zamówienia.

- Terminy płatności

- Płatność zaliczkowa: do 50% ceny brutto oferty - przelew w ciągu 14 dni od zawarcia umowy z wybranym Dostawcą.

- Płatność zaliczkowa: do 90% ceny brutto oferty pomniejszony o wcześniejsze wypłaty- przelew w ciągu 14 dni od zgłoszenia przez Dostawcę gotowości dostarczenia urządzenia Zamawiającemu lub  po obustronnej akceptacji, w etapach: np. po odbiorze wstępnym urządzenia (na podstawie testu geometrii urządzenia) przeprowadzonym przez/u producenta urządzenia lub Dostawcy i potwierdzony w formie podpisanego przez Strony Protokołu Odbioru Wstępnego.

- Płatność końcowa: 10% ceny brutto oferty - przelew w ciągu 14 dni od sporządzenia końcowego,

bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego urządzenia.

- Kary umowne

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Oferent zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

  - 0,5 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie któregokolwiek z elementu przedmiotu zamówienia;

  - 50 % wartości dostawy w przypadku odstąpienia przez Oferenta od zawartej umowy lub niewykonania umowy, liczoną według cen z dnia, w którym dostawa miała być dokonana.

- Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość kar 	umownych, o których mowa w ust. 1.

- Warunki udziału w postępowaniu

Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową

realizację zamówienia. Podstawą weryfikacji spełniania tego warunku będzie złożone oświadczenie

stanowiące integralną cześć formularza ofertowego.

 Oferent musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji

zamówienia. Podstawą weryfikacji spełniania tego warunku będzie złożone oświadczenie

stanowiące integralną cześć formularza ofertowego.

 Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania

osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury

wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podstawą weryfikacji spełniania tego warunku będzie złożone oświadczenie stanowiące dołączony Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym POIR_322_02_2021

- Kryteria oceny ofert

### Zamawiający dokona oceny ważnych (nieodrzuconych) ofert na podstawie następujących kryteriów:

Kc- Punkty w kryterium ceny netto oferty zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

Kc = (Cn/Cr) x Wc

gdzie:

Kc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium ceny netto;

Cn – najniższa cena netto spośród wszystkich ważnych (nieodrzuconych) ofert*;

Cr – cena netto rozpatrywanej oferty*;

Wc – waga kryterium ceny netto oferty = 40 pkt;

Najwyższą liczbę punktów Kc otrzyma oferta z najniższą ceną netto.

* ceny netto wyrażone w walutach obcych zostaną przeliczone na PLN z zastosowaniem kursów średnich NBP z dnia poprzedzającego dzień sporządzenia protokołu z wyboru ofert.

Kp - Punkty w kryterium parametry techniczne obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

Kp = Kpn+ Kpd + Kpm + Kpo

gdzie:

Kpn = 0,5  pkt x ilość zawartych w ofercie pozycji opcji nieobligatoryjnych wyposażenia w specyfikacji technicznej (poza wyznaczonymi poniżej);

Kpd - Oprogramowanie dedykowane dla monitorów dotykowych, obsługa poprzez gesty z z ominięciem pracy z klawiaturą lub myszą. Tak/Nie – 2/0 pkt

Kpm - Moduł oprogramowania pozwalający na szybkie uruchomienie jednego lub wielu różnych programów w jednej sesji pomiarowej. Wynik pomiaru przedstawiany jako element zgodny, niezgodny lub sygnalizacja błędu w procesie pomiaru. Tak/Nie – 2/0 pkt

Kpo - Automatyczne detekcja otworu w pozycji nominalnej, w przypadku nieobecności elementu automatyczne jej wyszukiwanie. Tak/Nie – 2/0 pkt

Ke – Punkty kryterium Czas reakcji na awarie, obliczana wg:

Ke = (Mn/Mr) x We

gdzie:

Mn – najszybszy czas reakcji na awarie spośród wszystkich ważnych (nieodrzuconych) ofert;

Mr –czas reakcji na awarie ocenianej oferty;

We – waga kryterium = 10 pkt;

Kg – Punkty kryterium gwarancja, obliczana wg:

Kg = (Gr/Gn) x Wg

gdzie:

Gn –najdłuższa ilość miesięcy gwarancji spośród wszystkich ważnych (nieodrzuconych) ofert;

Gr – gwarancja rozpatrywanej oferty;

Wg – waga kryterium = 5 pkt;

Ostateczna ocena oferty zostanie wyliczana według wzoru:

O = Kc + Kp + Ke + Kg

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty

Kc – wartość punktowa za kryterium ceny netto;

Kp – wartość punktowa za kryterium parametry techniczne;

Ke – wartość punktowa za kryterium czas reakcji;

Kg – wartość punktowa za kryterium gwarancja;

- Opis sposobu przygotowania ofert

 Okres ważności oferty: Oferta powinna być ważna nie krócej niż 60 dni.

 Oferta musi być złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o

zamówieniu w terminie określonym w ogłoszeniu do godziny 24.00 za pośrednictwem

poczty/kuriera (na adres SERVITECH Waldemar Drozdowski ul. Czysta 6, 33-100 Tarnów) lub w formie elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego formularza

oferty) na adres e-mail przetargi@servitech.pl lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności

(www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl). W każdym przypadku decyduje data i

godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

 Formularz oferty musi być podpisany przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do reprezentowania

Oferenta.

 Oferty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu, nie będą podlegały ocenie.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

###  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących niniejszego postępowania prosimy przesłać

pytania za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

- Zmiana istotnych warunków realizacji udzielonego zamówienia

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków (w tym terminu) realizacji udzielonego zamówienia z

następujących powodów:

 wystąpienie siły wyższej,

 zmiana powszechnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie mającym wpływ na realizację

przedmiotu zamówienia.

prowadzenia prac budowlanych hali produkcyjnej.

Ponadto Dostawca może żądać przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jeżeli niedotrzymanie

pierwotnego terminu jest wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego.

Zmiany, o których mowa powyżej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dodatkowe informacje

 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego w

trakcie jego trwania, a także prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania

powodu oraz prawo do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty.

Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w powyższych przypadkach.

 Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.

 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Oferentów z zapytaniem dotyczącym

dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających spełnienie oferowanej specyfikacji.

 Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie zakupu dodatkowych opcji i  wyposażenia. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do dnia podpisania umowy.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych

zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie

Zamawiającego.

 Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w

### postępowaniu ofertowym o jego wyniku.

- Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się Oferentów, których:

 treść oferty nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 oferta złożona przez Oferenta nie spełnia wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
 oferta została złożona po wyznaczonym terminie,
 którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Załączniki

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy POIR_322_02_2021
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym POIR_322_02_2021

Załącznik nr 3 Specyfikacja POIR_322_02_2021