Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

z siedzibą w Kłodzku, ul. Warty 21 w ramach realizowanego projektu :

„Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informuje, iż w dniu 12.05.2021r. wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego nr 5/ZPRWSM/2021/EFS z dnia 10.05.2021 o treści:

Pytanie 1

Część 1

Zamawiający wg naszej wiedzy w części nr 1 opisał dwa urządzenia : defibrylator i aparat do kompresji klatki piersiowej.

W związku z tym czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadach równoważności najwyższej jakości aparat do kompresji klatki piersiowej o poniższych parametrach:

1.		Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja

2.		Działanie urządzenia w pełni elektryczne

3.		Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC

Głębokość – od 5 do 6 cm

Częstość – od 100 do 120 uc./min.

4.		Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” i „dużych dzieci z głębokością ucisku w granicach 4 – 5 cm

5.		Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę ( np. podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację )

6.		Źródło zasilania:

- akumulator wewnętrzny

- zasilanie ze ściany karetki DC  12 – 28 V

- zasilanie z gniazda sieci AC 210 - 240 V

7.		Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 min.

8.		Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC)

9.		Ładowarka wewnątrz urządzenia

10.		Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy  zasilaniu z akumulatora wewnętrznego :  40 min.

11.		Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta

12.		Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem  12 kg

13.		Bezprzewodowa transmisja (bluetooth ) danych  z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera

14.		Wewnętrzna pamięć do zapisywania danych  4 GB

15.		Wyposażenie aparatu:

•	plecak

•	deska pod plecy

•	podkładka stabilizująca pod głowę

•	pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia

•	jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentami przy masażu ( 12 szt.)

•	akumulator

•	ładowarka do akumulatorów

W związku z tym czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadach równoważności najwyższej jakości 12 odprowadzeniowy defibrylator  o poniższych parametrach:

1	Zasilanie akumulatorowe, w zestawie dwa akumulatory litowo-jonowe bez efektu pamięci

2	Ilość wyładowań (praca na akumulatorach) przy mocy 360 J i temperaturze otoczenia 20ºC - 360 wyładowań lub  330 minut ciągłego monitorowania EKG

3	Dwa gniazda akumulatorów: możliwość wymiany akumulatora bez przerywania pracy urządzenia (na zasilaniu akumulatorowym)

4	Zasilacz do defibrylatora zintegrowany lub oddzielny: zasilanie z sieci 220 V

5	Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy 9 kg

6	Aparat wyposażony w ekran kolorowy LCD  o przekątnej 8,4 cala

7	Wyświetlanie 3 krzywych dynamicznych

8	Monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń z funkcją doradczą biorącą pod uwagę podczas analizy: wiek i płeć pacjenta

9	Wzmocnienie sygnału EKG na  siedmiu poziomach: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0 cm/mV

10	Prezentacja tętna w zakresie : od 20 do 300 uderzeń na minutę

11	Rodzaj fali defibrylującej: dwufazowa – z kompensacją impedancji ciała pacjenta, poziom energii defibrylacji w zakresie:  od 2 J do 360 J

12	Dostępne  24 różne poziomy energii

13	Kardiowersja

14	Defibrylacja ręczna

15	Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania w przedziale od: 150 do 360 J

16	Funkcja stymulacji zewnętrznej z możliwością wykonania stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym

17	Wyjściowe natężenie prądu,  w zakresie od 0 do 180 mA

18	Częstość stymulacji: od 50 do 150 impulsów na minutę.

19	Trendy: funkcja pokazująca mierzone parametry na osi czasu

20	Funkcja codziennego automatycznego testu, nie wymagająca od użytkownika włączenia urządzenia.

21	Metronom

22	Wewnętrzna pamięć z możliwością archiwizacji odcinków krzywych EKG oraz przebiegu pracy:  330 minut ciągłego EKG

23	Alarmy monitorowanych funkcji

24	Defibrylator gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów (zawiera wszystkie kable, torbę transportową z dwoma kieszeniam, łączniki potrzebne do uruchomienia wszystkich jego funkcji;

25	Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora

26	Wbudowany rejestrator termiczny, szerokość papieru : 100 mm

27	Wbudowany moduł Bluetooth, możliwość teletransmisji 12 odprowadzeniowego EKG do stacji odbiorczej Lifenet za pomocą modemu GPRS

28	Temperatura pracy:  od 0 do +45ºC

29	Wodoodporność/odporność na kurz: norma IP44

30	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). Instrukcja obsługi w języku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w parametrach monitora parametrów krytycznych.

Część 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadach równoważności najwyższej jakości respirator MRI o poniższych parametrach:

II.	Opis parametrów

1.		Zasilanie tlenem z butli lub z sieci centralnej

2.		Wszystkie funkcje obsługiwane pneumatycznie – działanie respiratora.

Bez stosowania baterii ani zewnętrznego zasilania elektrycznego.

3.		Wentylacja 100% tlenem i mix tlenowy 65%

4.		Wymiary  130x250x180 mm

5.		Waga:  3 kg

6.		Możliwość pracy w środowisku

MRI do 3.0 T , gradiencie pola magnetycznego 6.9 G/cm, i mocy RF 300 V

7.		Stosunek I:E. ustawiany za pomocą nastawień czasu wdechu oraz czasu wydechu, objętości oddechowej i częstości oddechów

8.		Temperatura pracy od  -5 do 40˚C

9.		Możliwość pracy do 4500 m.n.p.m.

10.		Możliwość prowadzenia wentylacji w trybach CMV, IMV, CPAP oraz Limit Ciśnienia

11.		Częstość oddechów: 3 do 50 /min

12.		Objętość oddechowa: 360 do 1500 ml

13.		Przepływ szczytowy: do 140 L/min

14.		Ciśnienie szczytowe: 15 do 75 cm H2O

15.		Monitorowanie ciśnienia za pomocą manometru

16.		PEEP/CPAP: 0 do 20 cm H2O

17.		Objętość minutowa: 0.2 do 30 L/min

18.		Czas wdechu: 0.6 do 2.5 sekund

19.		Czas wydechu: 0.6 do 20 sekund

20.		Możliwość prowadzenia wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej

21.		Brak zewnętrznych zaworów CPAP

22.		Pneumatycznie obsługiwane alarmy:

- Alarm niskiego ciśnienia gazów zasilających

- Alarm rozłączenia

- Alarm przekroczenia ciśnienia granicznego w drogach oddechowych

23.		Wyciszenie alarmu na 1 minutę

24.		Wyjście zdalnie sygnalizowanego alarmu

25.		Urządzenie spełnia następujące międzynarodowe normy:

F 1100-90

EN 794-3:1999

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w parametrach respiratora.

Pytanie 3

Część 13

Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadach równoważności najwyższej jakości respirator o parametrach znacznie wyższych od wymaganych i wg nazewnictwa producenta:

1.		Respirator nowy

2.		Respirator wielofunkcyjny z możliwością wykorzystania do wentylacji pacjentów o wadze  ≥  6 kg  w ostrej niewydolności oddechowej

3.		Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz, możliwość zasilania niskonapięciowego

4.		Wbudowany akumulator gwarantujący awaryjne zasilanie pracy respiratora przez   240 minut

5.		Możliwość wentylacji układami jedno- oraz dwuramiennymi zarówno jednorazowymi jak i wielorazowymi.

6.		Zasilanie wewnętrzne respiratora w powietrze za pomocą wbudowanej turbiny,  o maksymalnym przepływie   260 L/min.

7.		Zasilanie zewnętrzne respiratora w tlen medyczny z centralnej sieci szpitalnej  1,5 – 7 bar

8.		Waga respiratora  13 kg do t

9.		Intuicyjna obsługa jedynie za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej    13,3”

I.	TYPY I TRYBY WENTYLACJI

1.		Wentylacja objętościowo kontrolowana (VCV)

2.		Wentylacja ciśnieniowo  kontrolowana (PCV)

3.		Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością typu (PRVC).

4.		Wentylacja na dwóch  poziomach ciśnienia typu (BeLevel)

5.		Wentylacja z redukcją ciśnienia w drogach oddechowych (APRV)

6.		P-AC

7.		PC-SIMV

8.		PSV

9.		V-AC

10.		VC-SIMV

11.		Wentylacja spontaniczna (S)

12.		Wentylacja spontaniczna z synchronizowanym wspomaganiem(S/T)

13.		Wentylacja synchronizowana(T)

14.		Tryb adaptacyjny typu PAV, ASV, AVM oparty na bazie wzoru Otisa

15.		Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP

16.		Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych

17.		Kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej oraz tracheotomijnej.

Możliwość wyboru min. średnicy rurki oraz % kompensacji.

18.		Możliwość regulacji tlenu w zakresie 21-100% z dokładnością 1%.

19.		Natychmiastowa podaż 100% tlenu w czasie ≥ 2 min.

20.		Możliwość ustawienia westchnień: amplituda, okres i liczba westchnień

21.		Możliwość programowania dwóch zależnych trybów wentylacji dla pacjentów oddychających spontanicznie oraz dla pacjentów  nieoddychających. Automatycznie przełączanie się miedzy trybami w przypadku wykrycia samodzielnych oddechów pacjenta jak również uruchomienie wentylacji wymuszonej w przypadku braku oddechu pacjenta.

22.		Możliwość programowania dwóch trybów wentylacji przełączanych automatycznie z zadanej przez Użytkownika godzinie z regulacją jasności ekranu oraz głośności alarmów.

23.		Możliwość wentylacji nieinwazyjnej

II.	PARAMETRY ODDECHOWE REGULOWANE

1.		Możliwość automatycznego dostosowania wstępnych ustawień parametrów wentylacji za pomocą określenia płci, wzrostu oraz wyboru schorzeń płuc pacjenta

2.		Częstość oddechowa w zakresie  1 – 150  odd./min.

3.		Objętość oddechowa w zakresie  10 – 2500 ml.

4.		Ciśnienie wdechowe  5 – 80 cmH2O.

5.		PEEP/CPAP w zakresie   1 do 50 cmH2O

6.		Ciśnienie wspomagania w zakresie   0 – 80 cmH2O.

7.		Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie  0,1 – 20 l/min.

8.		Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie  0,1 – 15 cmH2O

9.		Funkcja wstrzymania wdechu i wydechu.

10.		Regulowany czas wdechu w zakresie  0,1-10 s.

11.		Oddech na żądanie.

12.		Regulowane kryterium rozpoczęcia fazy wydechu w zakresie  5-90% przepływu szczytowego.

13.		Regulacja fazy Plateau w zakresie  0-70% czasu wdechu.

14.		Regulowany stosunek I:E w zakresie  1:10-4:1.

III.	OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI

1.		Możliwość dowolnej konfiguracji wyświetlenia   8 krzywych lub pętli do wyboru przez Użytkownika. Możliwość ustawiania pętli referencyjnej oraz wykonywania rzutu ekranu

2.		Zapamiętywanie trendów  6 miesięcy wszystkich mierzonych parametrów.

3.		Pamięć krzywych w czasie rzeczywistym  14 dni.

4.		Możliwość przenoszenia danych do PC za pomocą dysku USB. Program do przeglądania danych dostępny na platformę Windows bez dodatkowych kosztów.

5.		Możliwość zamrażania krzywych oraz pomiaru parametrów

6.		Możliwość dowolnej konfiguracji kolejności wyświetlania krzywych oraz zapamiętywania układu wyświetlania jako profile użytkownika.

7.		Dostęp do wszystkich opcji respiratora bez przerywania wentylacji.

8.		Blokada ekranu zabezpieczająca przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji.

9.		Wdechowa objętość oddechowa

10.		Wydechowa objętość oddechowa

11.		Częstość oddechów

12.		Częstość oddechów spontanicznych.

13.		Ciśnienie szczytowe podczas wdechu

14.		Średnie ciśnienie podczas całego cyklu oddechowego

15.		Objętość wdechowa na minutę

16.		Objętość wydechowa na minutę

17.		Objętość wdechowa oddechów spontanicznych na minutę.

18.		Objętość wydechowa oddechów spontanicznych na minutę.

19.		Końcowo-wydechowe ciśnienie w drogach oddechowych

20.		AutoPEEP

21.		Szczytowy przepływ wydechowy

22.		Szczytowy przepływ wdechowy

23.		Podatność dynamiczna

24.		Podatność statyczna

25.		I:E

26.		Czas trwania wdechu

27.		Czas trwania wydechu

28.		Czas trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem.

29.		Stosunek czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego.

30.		P0.1 (ciśnienie okluzyjne)

31.		NIF (pomiar minimalnego ciśnienia poniżej PEEP podczas manewru zatrzymania wentylacji na końcu wydechu HoldExp)

32.		RSBI (indeks szybkiego płytkiego oddychania)

33.		WOB (praca oddechowa konieczna do uruchomienia wyzwalacza)

34.		Rexp (opór wydechowy)

IV.	ALARMY

1.		Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej.

2.		Alarmy wizualne oraz dźwiękowe z płynną regulacją dla każdego z ustawionych przez Użytkownika parametrów.

3.		Automatyczne oraz manualne dostosowanie granic alarmowych

4.		Pamięć alarmów z komentarzem  1000 alarmów

5.		Alarm zbyt niskiego oraz zbyt wysokiego stężenia tlenu

6.		Alarm zbyt niskiej oraz zbyt wysokiej objętości minutowej

7.		Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych

8.		Alarm zbyt niskiej oraz zbyt wysokiej częstości oddechowej

9.		Alarm zbyt niskiej oraz zbyt wysokiej objętości docelowej

10.		Alarm zbyt niskiego oraz zbyt wysokiego stężenia tlenu

11.		Alarm przecieku w układzie.

12.		Alarm okluzji.

13.		Alarm Apnea.

14.		Alarm braku zasilania w energie elektryczną.

V.	INNE WYMAGANIA

1.		Respirator wyposażony w układ oddechowy jednoramienny jednorazowy dla dorosłych

2.		Respirator wyposażony w czujnik przepływu jednorazowy dla dorosłych

3.		Możliwość rozbudowy o wewnętrzny nebulizator z opcją wyświetlania parametrów na ekranie respiratora.

4.		Kompletny autotest sprawdzający sprawność aparatu podczas uruchamiania.

5.		Port USB do przesyłania danych oraz do aktualizacji oprogramowania.

6.		Port RS 232 do połączenia z systemem centralnego monitoringu.

7.		Port Ethernet do połączenia z siecią LAN

8.		Podstawa jezdna na  4 kołach  z blokadą kół ( 2 koła) z koszykiem na akcesoria

9.		Ramię podtrzymujące układ oddechowy.

10.		Możliwość montażu przycisku Nurse Call (przywołanie personelu).

11.		Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2

12.		Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu głównym

13.		Interfejs aparatu w języku polskim

14.		Instrukcja obsługi w języku polskim – wersja papierowa. Wersja elektroniczna wbudowana w aparat.

15.		Wbudowany film instruktażowy dotyczący użytkowania aparatu. Dodatkowo graficzna pomoc dotycząca przyłączy respiratora dostępna na ekranie.

16.		Trzy definiowane przez użytkownika poziomy dostępu do funkcji respiratora z możliwością blokady hasłem

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w parametrach urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania wentylacji.

Koordynator ds. projektów

Kłodzko, 27.04.2021r.

Kinga Wnętrzak