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	Łowicz, 12.11.2026 r.
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr
ADT.260.38.2026.MŚ



FORMULARZ OFERTOWY
Dostawa dwóch lekarskich stacji diagnostycznych RTG/TK
Projekt: „Modernizacja i doposażenie poradni specjalistycznych AOS oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni endoskopowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu”, nr FELD.06.03-IZ.00-0051/25.

1. DANE WYKONAWCY
	Dane
	Informacja Wykonawcy

	Pełna nazwa i adres
	

	NIP / REGON lub odpowiedni identyfikator
	

	KRS / CEIDG lub właściwy rejestr
	

	Osoba uprawniona do reprezentacji
	

	Osoba do kontaktu, telefon i e-mail
	

	Status mikro / mały / średni / duży — jeżeli dotyczy
	


1. CENA OFERTOWA
Oferujemy wykonanie całego zakresu dostawcy stacji zgodnie z zapytaniem, OPZ i projektem umowy za cenę ryczałtową:
	Zakres
	Cena netto zł
	VAT zł
	Cena brutto zł

	Dwie kompletne stacje z licencjami i świadczeniami wymaganymi OPZ
	
	
	



Cena brutto słownie: ...............................................................................................................
Cena dotyczy zakresu dostawcy stacji, w tym późniejszej współpracy integracyjnej po zapewnieniu HIS przez ZOZ. Nie obejmuje licencji, prac i wsparcia po stronie HIS ESKULAP ani odrębnych testów specjalistycznych ZOZ. Kalibracja z raportami i testy funkcjonalne stacji są w cenie. Każdy koszt ujmuje się jeden raz; element ujęty w innej pozycji oznaczyć „w cenie poz. …”, wpisując 0,00 zł.
	Lp.
	Element ceny
	Ilość
	Cena jedn.
netto zł
	Wartość
netto zł
	VAT
% / zw.
	VAT
zł
	Brutto
zł

	1
	Komputery z systemem, klawiaturą, myszą i podstawowymi akcesoriami
	2 szt.
	
	
	
	
	

	2
	Monitory diagnostyczne z parowaniem
	4 szt.
	
	
	
	
	

	3
	Monitory robocze
	2 szt.
	
	
	
	
	

	4
	Układy graficzne i wyposażenie do obsługi trzech monitorów
	2 kpl.
	
	
	
	
	

	5
	UPS z wymaganym osprzętem i oprogramowaniem
	2 szt.
	
	
	
	
	

	6
	Oprogramowanie diagnostyczne RTG/TK, MPR i funkcje DICOM z bezterminowymi licencjami
	2 stan.
	
	
	
	
	

	7
	Oprogramowanie i akcesoria kontroli jakości oraz kalibracji monitorów, licencje bezterminowe
	1 kpl.
	
	
	
	
	

	8
	Konfiguracja, własne interfejsy oraz przygotowanie stacji i późniejsza współpraca integracyjna, uzgodnienia i wspólne testy
	1 kpl.
	
	
	
	
	

	9
	Transport, wniesienie, instalacja, kalibracja, uruchomienie, szkolenie, dokumentacja i oznakowanie
	1 kpl.
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	


Wartość netto pozycji = cena jednostkowa netto × liczba jednostek. Kwota VAT pozycji = wartość netto × właściwa stawka VAT; kwoty zaokrągla się do 0,01 zł. Brutto pozycji = netto + VAT. Cena całości = suma wartości brutto wszystkich pozycji. Przy kilku stawkach w pozycji należy ją rozbić na podpozycje bez zmiany zakresu. Podać podstawę zwolnienia, jeżeli zastosowano „zw.”. Stawkę VAT ustala Wykonawca zgodnie z przepisami dla konkretnego świadczenia; nie przyjmuje się automatycznie jednej stawki dla całej stacji.
W cenach powyżej uwzględniono gwarancję i serwis: sprzęt 36 miesięcy, monitory diagnostyczne 60 miesięcy, oprogramowanie diagnostyczne i konfiguracja stacji 12 miesięcy. Nie wycenia się dodatkowego 36-miesięcznego maintenance aplikacji diagnostycznej ani niewymaganych modułów 3D. Licencje podstawowe nie wygasają po zakończeniu ochrony.
Uwagi dotyczące elementów ujętych w innych pozycjach / VAT: ................................................

1. TERMIN REALIZACJI I PŁATNOŚĆ
Potwierdzamy dostawę, instalację, konfigurację, szkolenie, testy i odbiór stacji do 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, nie wcześniej niż 18 grudnia 2026 r. Termin zapłaty: 30 dni od doręczenia faktury po odbiorze stacji. Późniejsze prace HIS nie warunkują odbioru ani faktury; współpracę integracyjną zapewniamy w cenie zgodnie z § 2 projektu umowy.

1. GWARANCJA SERWIS I LICENCJE
Podaję oferowany okres ochrony dla każdego zakresu. Nie może on być krótszy niż wymagane minimum; dłuższy okres nie podlega dodatkowej punktacji. Licencje podstawowe pozostają bezterminowe.
	Zakres
	Wymagane minimum
	Okres oferowany

	Komputery, układ graficzny, monitory robocze, UPS
	36 miesięcy
	

	Monitory diagnostyczne
	60 miesięcy
	

	Oprogramowanie diagnostyczne i konfiguracje po stronie stacji
	12 miesięcy
	

	Informacja serwisowa lub licencyjna
	Deklaracja Wykonawcy

	Kontakt serwisu: nazwa, e-mail i telefon
	

	Model licencjonowania, nazwy i wersje licencji podstawowych dla dwóch jednocześnie pracujących stacji
	

	Opis ról i funkcji DICOM oraz dokument potwierdzający bezterminowość MPR i DICOM
	


1. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
1. Zapoznaliśmy się z zapytaniem, OPZ wraz z informacją o środowisku i wymaganymi testami, Formularzem ofertowym oraz projektem umowy i przyjmujemy ich postanowienia.
1. Oferta obejmuje dwie kompletne, samodzielne stacje, cztery monitory diagnostyczne, dwa monitory robocze, dwa UPS, aktywne MPR i DICOM, bezterminowe licencje podstawowe oraz wszystkie wymagane świadczenia po stronie stacji.
1. Zapewnimy w cenie świadczenia po stronie stacji, także późniejszą współpracę z IT ZOZ i obsługą ESKULAP, konfigurację, testy i usunięcie własnych niezgodności ujawnionych przy podłączeniu. Odbiór i zapłata nie wyłączają tych obowiązków, gwarancji ani rękojmi.
1. Nie ujmujemy w cenie opłat Konsultant IT/NEXUS za licencje, konfigurację i wsparcie po stronie istniejącego HIS. Nie uzależniamy własnych świadczeń integracyjnych od dodatkowej opłaty ZOZ za elementy należące do zakresu stacji.
1. Zapewnimy personel zdolny wykonać instalację, konfigurację, testy, szkolenie i serwis.
1. Pozostajemy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
1. Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, także w zakresie beneficjenta rzeczywistego i jednostki dominującej. Nie zachodzi właściwy zakaz udostępnienia środków lub zasobów z sankcji UE lub prawa krajowego. Ujawnimy zmianę tego stanu.
1. Informacje podane w ofercie i dokumenty są prawdziwe i dotyczą zaoferowanego rozwiązania.
1. Zapoznaliśmy się z klauzulami RODO (załączniki nr 4 i 5); wykonamy wymagane obowiązki informacyjne wobec osób, których dane udostępniamy.

1. PODWYKONAWCY I POZOSTAŁE INFORMACJE
Podwykonawstwo: nie przewidujemy / przewidujemy w zakresie: ................................................
Informacja o zobowiązaniu podatkowym Zamawiającego, jeżeli dotyczy: ......................................
Tajemnica przedsiębiorstwa — zakres zastrzeżenia i uzasadnienie, jeżeli dotyczy: ..........................
Do oferty dołączamy dokumenty potwierdzające parametry, opis zgodności DICOM, warunki licencji, warunki gwarancji i serwisu oraz dokumenty reprezentacji, jeżeli dotyczą tej oferty.

1. IDENTYFIKACJA OFEROWANYCH ELEMENTÓW
	Element
	Producent i model lub nazwa i wersja
	Ilość

	Komputer i procesor
	
	2

	Układ graficzny
	
	2 kpl.

	Monitor diagnostyczny
	
	4

	Monitor roboczy
	
	2

	UPS
	
	2

	Oprogramowanie diagnostyczne i MPR
	
	2 stanowiska

	Kontrola jakości i kalibracja
	
	4 monitory


1. PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE
Wypełniam kolumny „Parametr oferowany” oraz „Dokument i strona”. Podaję konkretne wartości i sposób realizacji funkcji, producenta i model oraz dowód odnoszący się do dostarczanej konfiguracji. Opis wymagania pozostaje wiążący; skrót w kolumnie minimum nie ogranicza pełnej treści wymagania. Potwierdzenie obejmuje obie stacje; ewentualne różnice opisuję wyraźnie.
	Lp.
	Wymaganie Zamawiającego
	Wartość minimalna
	Parametr oferowany
	Dokument i strona

	A. Wymagania ogólne

	1
	Dwie kompletne, fabrycznie nowe, nieużywane i niepowystawowe stacje. Komputery oraz monitory diagnostyczne i robocze wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026 r.; pozostałe elementy fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji i objęte wsparciem producenta.
	2 komplety
	
	

	2
	Rozwiązanie przeznaczone do diagnostycznego przeglądania i opisywania badań RTG i TK. Elementy stanowiące wyroby medyczne spełniają właściwe wymagania prawa UE i krajowego oraz posiadają oznakowanie CE i dokumentację odpowiednią dla ich statusu prawnego. Nie wymaga się statusu wyrobu medycznego dla zwykłych komponentów komputera.
	TAK
	
	

	3
	Każda stacja obejmuje komputer, 2 monitory diagnostyczne, 1 monitor roboczy, układ obsługi monitorów, UPS, klawiaturę i mysz oraz komplet okablowania.
	1 komputer, 3 monitory i UPS na stację
	
	

	B. Komputery

	4
	Procesor klasy stacji roboczej, co najmniej 8 rdzeni fizycznych i 16 wątków, o maksymalnym taktowaniu co najmniej 4,5 GHz. Dopuszcza się procesory różnych producentów i architektur spełniające te minima. Konfiguracja musi spełniać wymagania producenta oferowanego oprogramowania diagnostycznego dla funkcji wymaganych w OPZ. Podać producenta i model.
	≥8 rdzeni, ≥16 wątków; maks. ≥4,5 GHz
	
	

	5
	Pamięć operacyjna co najmniej 32 GB RAM, z możliwością rozbudowy do co najmniej 64 GB.
	≥32 GB; rozbudowa do ≥64 GB
	
	

	6
	Dyski SSD o łącznej nominalnej pojemności użytkowej co najmniej 2 TB na stację, dostępnej po uwzględnieniu ewentualnego RAID. TB oznacza jednostkę dziesiętną producenta; różnica prezentacji TB/TiB nie oznacza niespełnienia wymagania. Podać konfigurację dysków i RAID, jeżeli zastosowano.
	≥2 TB użytkowe na stację
	
	

	7
	System operacyjny 64-bit w polskiej wersji językowej, zgodny z oprogramowaniem diagnostycznym i środowiskiem Zamawiającego; Windows 11 Pro lub równoważny funkcjonalnie. Równoważność oznacza obsługę oferowanej aplikacji i sterowników, graficznego interfejsu, kont użytkowników, uprawnień i aktualizacji zabezpieczeń oraz wymaganej współpracy z HIS/RIS/PACS. Licencja podstawowa bezterminowa, w cenie stacji.
	64 bit; licencja bez terminu
	
	

	8
	Interfejs sieciowy Ethernet co najmniej 1 Gb/s oraz porty niezbędne do podłączenia wszystkich elementów stacji.
	≥1 Gb/s
	
	

	9
	Dedykowana karta graficzna lub rozwiązanie równoważne, zapewniające jednoczesną obsługę dwóch monitorów diagnostycznych w trybie co najmniej 10-bitowym oraz monitora roboczego w wymaganych rozdzielczościach. Wymagana prezentacja 1024 poziomów szarości obejmuje cały dostarczany tor: aplikację, sterownik, układ graficzny, połączenie i monitory.
	10 bit; 1024 poziomy szarości
	
	

	C. Monitory diagnostyczne

	10
	Łącznie cztery kolorowe monitory medyczne klasy co najmniej 2 MP, przeznaczone do diagnostyki RTG/TK; dopuszcza się typową dla tej klasy rozdzielczość 1200 × 1600 (1,92 mln pikseli). Po dwa monitory na stację, pracujące w układzie pionowym, stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania producenta. Przy opisie RTG zapewniają prezentację w trybie monochromatycznym.
	4 monitory klasy ≥2 MP
	
	

	11
	Rozdzielczość co najmniej 1200 × 1600 pikseli w układzie pionowym; przekątna co najmniej 21 cali. Podstawy lub uchwyty dostarczone w komplecie umożliwiają wymagane ustawienie.
	≥1200 × 1600; ≥21 cali
	
	

	12
	Jasność skalibrowana co najmniej 500 cd/m²; prezentacja co najmniej 1024 odcieni szarości (10 bitów).
	≥500 cd/m² po kalibracji; 10 bit
	
	

	13
	Dopasowanie charakterystyki wyświetlania do funkcji skali szarości DICOM Part 14 GSDF oraz stabilizacja jasności i parametrów obrazu. Wykonawca kalibruje cztery monitory po instalacji i przekazuje raport dla każdego numeru seryjnego: data, warunki pomiaru, docelowa i zmierzona luminancja oraz wynik zgodności z GSDF. Sama jasność maksymalna lub oznaczenie trybu „DICOM” nie zastępuje raportu kalibracji. Wymaganie dotyczy kalibracji z raportem, bez odrębnie zamawianej usługi testów specjalistycznych.
	DICOM Part 14 GSDF; 4 raporty
	
	

	14
	Wbudowany czujnik przedni do automatycznej kontroli lub kalibracji albo równoważne rozwiązanie sprzętowo-programowe zapewniające utrzymanie zgodności z DICOM GSDF. Wszystkie akcesoria niezbędne do działania zaoferowanego sposobu kontroli i kalibracji są objęte ceną zgodnie z pkt 15.
	Kontrola lub kalibracja automat.
	
	

	15
	Oprogramowanie do kontroli jakości i kalibracji wszystkich czterech monitorów diagnostycznych, z bezterminowymi licencjami podstawowymi i niezbędnymi akcesoriami w cenie.
	4 monitory; licencje bez terminu
	
	

	D. Monitory robocze

	16
	Przekątna co najmniej 23,8 cala, rozdzielczość co najmniej 1920 × 1080 pikseli, matryca o kątach widzenia co najmniej 178°/178°.
	≥23,8 cala; ≥1920 × 1080; 178°/178°
	
	

	17
	Cyfrowe wejście obrazu kompatybilne z oferowaną stacją; przewód przyłączeniowy w komplecie.
	TAK
	
	

	E. Zasilanie awaryjne

	18
	UPS o mocy pozornej co najmniej 1700 VA i mocy czynnej co najmniej 900 W, dobrany do pełnej konfiguracji jednej stacji.
	≥1700 VA i ≥900 W
	
	

	19
	Ochrona przed zanikiem, spadkiem i przepięciem zasilania; oprogramowanie lub interfejs umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu, jeżeli jest wymagany dla oferowanej konfiguracji.
	TAK
	
	

	F. Oprogramowanie diagnostyczne

	20
	Oprogramowanie w polskiej lub angielskiej wersji językowej, przeznaczone do diagnostycznego przeglądania badań RTG i TK w standardzie DICOM.
	PL lub EN; DICOM
	
	

	21
	Licencje bezterminowe dla obu jednocześnie pracujących stanowisk, bez ograniczenia liczby wyświetlanych badań i bez opłat abonamentowych za funkcje wymagane w OPZ, w tym MPR i DICOM. Zakończenie aktualizacji lub wsparcia nie może wyłączać tych funkcji. Podać model licencjonowania i moduły podstawowe.
	2 stanowiska; bez terminu
	
	

	22
	Wyszukiwanie, pobieranie i wyświetlanie badań oraz serii z istniejącego PACS; obsługa DICOM Query/Retrieve i DICOM Storage jako SCU, wraz z odbiorem obiektów koniecznym do pobierania badań. Oferowane rozwiązanie zapewnia odpowiednie role DICOM, w tym Storage SCP, jeżeli użyta metoda pobierania tego wymaga. Wykonawca przekazuje DICOM Conformance Statement lub równoważny opis obsługiwanych usług i ról. Warunki dostępu do istniejącego systemu określa rozdział IX OPZ.
	Query/Retrieve i Storage; role według opisu
	
	

	23
	Jednoczesne wyświetlanie wielu badań, serii i modalności; definiowanie układu okien i protokołów wiszących lub rozwiązanie równoważne.
	TAK
	
	

	24
	Porównywanie badań bieżących z wcześniejszymi, synchronizacja serii oraz linie referencyjne.
	TAK
	
	

	25
	Powiększanie co najmniej 4-krotne, przesuwanie, obrót, odbicie, negatyw, regulacja okna i poziomu w pełnym zakresie, zmiana tablic LUT, predefiniowane okna TK, odtwarzanie CINE oraz kalibracja liniowa.
	Zoom ≥4× i pozostałe funkcje z opisu
	
	

	26
	Pomiary co najmniej: odległości, kąta, pola, gęstości w jednostkach Hounsfielda i regionu zainteresowania; adnotacje tekstowe i graficzne.
	TAK
	
	

	27
	Przegląd wieloseryjnych badań TK oraz rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR w płaszczyznach dowolnych. MPR jest aktywną częścią bezterminowej licencji podstawowej obu stanowisk, objętą ceną; nie może być modułem demonstracyjnym lub aktywowanym za dopłatą.
	MPR na obu stacjach w cenie
	
	

	28
	Eksport wskazanych obrazów do powszechnie używanego formatu graficznego oraz odczyt badań DICOM z nośników zewnętrznych.
	TAK
	
	

	29
	Możliwość rozbudowy o zaawansowane funkcje 3D bez wymiany sprzętu stacji; Wykonawca wskazuje wymagane licencje/moduły. Funkcje 3D wykraczające poza wymagane MPR nie są zamawiane ani oceniane cenowo.
	Możliwość rozbudowy bez wymiany sprzętu
	
	

	G. Integracja i bezpieczeństwo

	30
	Przygotowanie i konfiguracja obu stacji do współpracy z HIS ESKULAP, RIS/PACS i serwerem obrazowym ZOZ: wyszukiwanie, pobieranie, wyświetlanie i diagnostyczne opracowywanie badań. Wymagany efekt integracji obejmuje automatyczne przekazywanie danych generowanych przez stacje do lokalnego repozytorium pacjenta w zakresie funkcji zamówionych w OPZ. Wykonawca wskazuje obsługiwane obiekty i sposób przekazywania danych w dokumentacji technicznej. Efekt w środowisku docelowym sprawdza się po zapewnieniu HIS przez ZOZ, zgodnie z rozdziałem IX OPZ i § 2 umowy; nie warunkuje on wcześniejszego odbioru i faktury za stacje. Nie narzuca się HL7 ani bezpośredniego zapisu opisu do HIS.
	Integracja w zakresie stacji
	
	

	31
	Wykonawca zapewnia wszystkie licencje, interfejsy i prace wymagane po stronie oferowanych stacji, współpracuje z podmiotem obsługującym HIS ESKULAP, przekazuje dane konfiguracyjne oraz uczestniczy w uzgodnieniach i testach integracyjnych. Zamawiający zapewnia licencje ESKULAP-DICOM i prace po stronie HIS ESKULAP. Wymagana współpraca integracyjna jest objęta ceną stacji. Opłaty za licencje, konfigurację, gwarancję i wsparcie zakresu po stronie HIS ESKULAP zapewnia odrębnie ZOZ; nie obciążają Wykonawcy stacji.
	Własne licencje i prace w cenie
	
	

	32
	Uwierzytelnianie użytkowników oraz nadawanie uprawnień; rejestrowanie zdarzeń i dostęp do logów w zakresie dostępnym w oferowanym rozwiązaniu.
	TAK
	
	

	33
	Aktualne poprawki bezpieczeństwa systemu operacyjnego i oprogramowania na dzień odbioru; brak niewspieranych wersji komponentów.
	TAK
	
	

	H. Dokumentacja i wyposażenie

	34
	Instrukcje obsługi i dokumentacja użytkowa w języku polskim, a dokumentacja techniczna/integracyjna co najmniej w języku polskim lub angielskim.
	Obsługa PL; techniczna PL lub EN
	
	

	35
	Wykaz dostarczonych licencji, kluczy, kont administracyjnych i parametrów integracji przekazany Zamawiającemu w sposób bezpieczny. Wykonawca przekazuje również wykaz modeli i numerów seryjnych, karty gwarancji, kontakty serwisowe, dokumenty właściwe dla wyrobów medycznych oraz raporty kalibracji i świadectwa parowania.
	TAK
	
	


1. WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE I OZNAKOWANIE PROJEKTU
Wskazuję sposób wykonania poniższych obowiązków już objętych OPZ i umową. Nie stanowią one dodatkowych kryteriów oceny.
	Wymaganie
	Sposób wykonania i dokument potwierdzający

	Instrukcje użytkowe obejmują dostępne funkcje oszczędzania energii i postępowanie z opakowaniami. Oszczędzanie energii nie może zakłócać diagnostyki ani kontroli jakości. Serwis i części określa § 7 umowy; nie zamawia się dodatkowych certyfikatów środowiskowych lub pomiarów poboru energii.
	

	Przygotowane w ramach dostawy dokumenty przeznaczone dla uczestników projektu otrzymują oznakowanie FELD przekazane przez Zamawiającego. Wykonawca umieszcza na zakupionym sprzęcie trwałe oznakowanie zgodne z przekazanym wzorem, bez zasłaniania oznaczeń prawnych i serwisowych. Wymagania kontroli i archiwizacji określa projekt umowy.
	


Oświadczam, że informacje w całym Formularzu ofertowym są prawdziwe, a zaoferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania minimalne OPZ. Cena obejmuje świadczenia należące do stacji, w tym późniejszą współpracę integracyjną, przy zachowaniu odrębnego zakresu HIS zapewnianego przez ZOZ.
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