Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający:

„Olimp Laboratories” sp. z o. o.

Pustynia 84F

39-200 Dębica

OFERTA

w postępowaniu, którego celem jest:

Drobny sprzęt laboratoryjny

F.POIR/Zak.096/2021

| Nazwa Oferenta | Adres Oferenta |
| --- | --- |

(niniejszy wzór oferty jest edytowalny – należy go dostosować do wymagań obowiązujących Warunków Postępowania / Specyfikacji Istotnych Warunków )

Niniejszym, działając w imieniu Oferenta, jako [osoba upoważniona do reprezentacji / pełnomocnik] składam ofertę na wykonanie przedmiotu Zamówienia – zgodnie z wymogami zawartymi w Warunkach Postępowania, za następującą cenę:

Zakres 1 - Manualny licznik kolonii

CENA OFERTOWA (łącznie)		………………………………… (netto)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………), 
tj. ……………………………………… (brutto) (słownie: ……………………………………..………………..)

w tym VAT……………………,

Czas realizacji zamówienia (w nawiązaniu do wymagań Warunków Postepowania): ………..

Gwarancja: ….. miesięcy

|  | Wymaganie spełnione | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie ma mieć białe oświetlenie LED – z regulowaną intensywnością. |  |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w ergonomiczne oparcie dla dłoni i mieć możliwość regulowania czułości powierzchni dotykowej. |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość zastosowania technologii ciemnego pola dla kontrastowego oświetlenia kolonii. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać port USB. |  |
|  | Licznik musi posiadać wielofunkcyjny wyświetlacz cyfrowy. |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość liczenia w zakresie minimum od 0 do 1998 Cfu. |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość regulacji sygnalizatora liczenia: min. 4 poziomy dźwięku. |  |
|  | Urządzenie ma mieć wbudowaną szufladę. |  |
|  | Urządzenie ma posiadać soczewkę powiększającą na elastycznym ramieniu. |  |
|  | Wraz z urządzeniem powinien być dołączony pisak do liczenia kolonii. |  |
|  | Obudowa urządzenia musi być ze stali nierdzewnej. |  |
|  | Licznik ma być dostosowany do każdego pisaka. |  |
|  | Licznik ma być dostosowany do wszystkich pożywek: szalki Petriego ø 55, 90, 150 mm, PetriFilm, Compact Dry. |  |
|  | Dostawca ma zapewnić okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |
|  | Dostawca ma zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 48 godzin. |  |
|  | Dostawca na własny koszt dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego. |  |
|  | Wraz z urządzeniem dostawca ma dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim. |  |
|  | Urządzenie oferowane musi być nowe, nie mogą być użytkowane przez firmy trzecie. Dopuszczalne jest ich uruchomienie przez Dostawcę w celu przeprowadzenia testów odbiorowych i pomiarów dokumentujących uzyskiwane parametry, lub w celu przeprowadzenia kontroli urzędowych. |  |

Zakres 2 - Automatyczna myjka do mikropłytek

CENA OFERTOWA (łącznie)		………………………………… (netto)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………), 
tj. ……………………………………… (brutto) (słownie: ……………………………………..………………..)

w tym VAT……………………,

Czas realizacji zamówienia (w nawiązaniu do wymagań Warunków Postepowania): ………..

Gwarancja: ….. miesięcy

|  | Wymaganie spełnione | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie ma mieć możliwość płukania pojedynczych pasków lub całych płytek 96-dołkowych |  |
|  | Urządzenie ma mieć możliwość płukania płytek płaskodennych i okrągłodennych |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w 8-kanałową głowicę płucząca-dozującą z możliwością rozbudowy o głowicę 12-kanałową. |  |
|  | Dokładność napełniania musi być mniejsza niż 3% CV. |  |
|  | Pozostałości po płukaniu ma być ≤ 2 mikrolitry na dołek. |  |
|  | Płuczka musi mieć możliwość automatycznego przełączania między3 buforami płuczącymi. |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w wbudowany, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 4,3”. |  |
|  | Pamięć wewnętrzna płuczki musi umożliwiać przechowywanie nie mniej niż 75 protokołów. |  |
|  | Maksymalna ilość cykli płukania w jednym protokole - nie mniej niż 10. |  |
|  | Urządzenie musi mieć wbudowaną wytrząsarkę umożliwiającą ciągłe wytrząsanie do 30 min. i możliwość wyboru 5 zakresów intensywności wytrząsania. |  |
|  | Płuczka musi być wyposażona w pompę z możliwością regulacji podciśnienia w zakresie min. 0-900 mbar. |  |
|  | Urządzenie musi mieć funkcja namaczania płytki, która ma możliwość programowania w zakresie od 1 sekundy do 30 minut. |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość łączenia do 10 protokołów płukania. |  |
|  | Urządzenie musi mieć zabezpieczenie przed przelewaniem buforu. |  |
|  | Objętości buforu płuczącego muszą mieścić się w zakresie od 25-3000 mikrolitrów/dołek. |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość ustawienia krok rozdzielanego buforu na 1 mikrolitr/dołek. |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość ustawienia szybkości płukania (3 cykle płukania (zasysanie/dozowanie)) 300 µL/dołek, 96 dołków, 8-igłowy grzebień poniżej 130 sekund. |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w bezciśnieniowe naczynia na bufor: trzy 2L butle na bufor i jedna 2L butla na zlewki. |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy o moduł separacji magnetycznej i próżniowej. |  |
|  | Urządzenie musi mieć wbudowane programy co najmniej do dekontaminacji, czyszczenia i konserwacji. |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość dozowania odczynników do dołków płytki – funkcję dyspensera. |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość programowania prędkości dozowania i odsysania. |  |
|  | Urządzenie ma posiadać programowalną wysokość położenia igieł nad dnem dołka płytki. |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w funkcję odsysania krzyżowego – odsysanie z dwóch różnych punktów dołka. |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w dozującą pompę strzykawkową. |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w pokrywę ochronną osłaniającą płytkę podczas i po procesie płukania. |  |
|  | Dostawca dostarczy urządzenie wraz z certyfikatem CE-IVD. |  |
|  | Dostawca ma zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 48 godzin. |  |
|  | Dostawca ma zapewnić okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |
|  | Waga urządzenia musi być mniejsza niż 10 kg. |  |
|  | Dostawca na własny koszt dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego. |  |
|  | Należy dostarczyć instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Urządzenie oferowane musi być nowe, nie mogą być użytkowane przez firmy trzecie. Dopuszczalne jest ich uruchomienie przez Dostawcę w celu przeprowadzenia testów odbiorowych i pomiarów dokumentujących uzyskiwane parametry, lub w celu przeprowadzenia kontroli urzędowych. |  |

Zakres 3 - Łaźnie ultradźwiękowe o pojemności: 3,0 L; 9,7 L oraz 5,6 L

CENA OFERTOWA (łącznie)		………………………………… (netto)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………), 
tj. ……………………………………… (brutto) (słownie: ……………………………………..………………..)

w tym VAT……………………,

Czas realizacji zamówienia (w nawiązaniu do wymagań Warunków Postepowania): ………..

Gwarancja: ….. miesięcy

| Wymaganie spełnione |  | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Łaźnia ultradźwiękowa o pojemności: 3,0 L |  |  |
|  | Łaźnia o pojemności 3,0 litra musi mieć możliwość sterowania analogowego. |  |
|  | Urządzenie musi mieć funkcję podgrzewania płynu. |  |
|  | Urządzenie musi pracować przy częstotliwości 35 kHz. |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w przetworniki o dużej mocy czyszczącej. |  |
|  | Urządzenie musi mieć funkcję powodującą ciągłą modulację fali ultradźwiękowej co zapewni równy i jednorodny rozkład ultradźwięków, i umożliwia równomierne i delikatne czyszczenie. |  |
|  | Urządzenie ma posiadać moc szczytową ultradźwięków: min. 320 W. |  |
|  | Urządzenie musi pracować z ultradźwiękową mocą nominalną: 80 W. |  |
|  | Urządzenie musi pracować z wysoką mocą szczytową ultradźwiękową i nominalną mocą ultradźwiękową przy 230 V, 50/60 Hz. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać funkcję impulsu. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać zbiorniki oraz obudowę ze stali nierdzewnej AISI 304. |  |
|  | Urządzenie musi mieć zabezpieczenie ogrzewania przed pracą na sucho. |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość regulacji ogrzewania od 30 do 80°C. |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość regulacji czasu pracy minimum od 1-15 min. lub możliwość pracy ciągłej. |  |
|  | Wymiary wewnętrzne łaźni o pojemności 3,0 L powinny być nie mniejsze niż (wys. x szer. x gł.): 240 × 140 × 100 mm. |  |
|  | Pojemność robocza łaźni powinna być nie mniejsza niż 2,0 L. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać oznaczenie poziomu napełnienia. |  |
|  | Łaźnia musi być wyposażona w pokrywę. |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w kosz podwieszany ze stali nierdzewnej wraz z uchwytami do regulacji wysokości podwieszenia kosza. |  |
|  | Urządzenie ma posiadać minimalną moc grzania: 140 W. |  |
|  | Urządzenie nie może być cięższe niż: 3,6 kg. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać kabel sieciowy, zamocowany na urządzeniu , min. 2m. |  |
|  | Dopuszczalny minimalny zakres temperatury otoczenia, w której może pracować łaźnia: 5 - 40 °C. |  |
|  | Dopuszczalna minimalna wilgotność względna, w której łaźnia może pracować: do 31 °C: 80 %; do 40 °C: 50 %. |  |
|  | Dostawca ma zapewnić okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |
|  | Dostawca ma zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. |  |
|  | Wraz z urządzeniem dostawca ma dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim. |  |
|  | Urządzenie oferowane musi być nowe, nie mogą być użytkowane przez firmy trzecie. Dopuszczalne jest ich uruchomienie przez Dostawcę w celu przeprowadzenia testów odbiorowych i pomiarów dokumentujących uzyskiwane parametry, lub w celu przeprowadzenia kontroli urzędowych. |  |
| Łaźnia ultradźwiękowa o pojemności: 9,7 L |  |  |
|  | Łaźnia o pojemności 9,7 litrów musi mieć możliwość sterowania analogowego. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać funkcję podgrzewania płynu. |  |
|  | Urządzenie musi pracować przy częstotliwości 35 kHz. |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w 4 przetworniki o dużej mocy czyszczącej. |  |
|  | Urządzenie musi mieć funkcję powodującą ciągłą modulację fali ultradźwiękowej co zapewni równy i jednorodny rozkład ultradźwięków, i umożliwia równomierne i delikatne czyszczenie. |  |
|  | Urządzenie ma posiadać moc szczytową ultradźwięków: min. 640 W. |  |
|  | Urządzenie musi pracować z ultradźwiękową mocą nominalną: 160 W. |  |
|  | Urządzenie musi pracować z wysoką mocą szczytową ultradźwiękową i nominalną mocą ultradźwiękowa przy 230 V, 50/60 Hz. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać funkcję impulsu. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać zbiorniki oraz obudowę ze stali nierdzewnej AISI 304. |  |
|  | Urządzenie musi mieć zabezpieczenie ogrzewania przed pracą na sucho. |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość regulacji ogrzewania od 30 do 80°C. |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość regulacji czasu pracy minimum od 1-15 min. lub możliwość pracy ciągłej. |  |
|  | Wymiary wewnętrzne łaźni o pojemności 9,7 L powinny być nie mniejsze niż (wys. x szer. x gł.): 300 × 240 × 150 mm. |  |
|  | Pojemność robocza łaźni powinna być nie mniejsza niż 6,6 L. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać oznaczenie poziomu napełnienia. |  |
|  | Łaźnia musi być wyposażona w pokrywę. |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w kosz podwieszany ze stali nierdzewnej wraz z uchwytami do regulacji wysokości podwieszenia kosza. |  |
|  | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć uchwyty ze stali nierdzewnej na kolby miarowe o poj. 10 ml (5 szt.) i 25 ml ( 5 szt.) do kosza w łaźni. |  |
|  | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć zestaw sprężyn ze stali nierdzewnej do mocowania kolb laboratoryjnych w koszach, min. 8 szt. |  |
|  | Urządzenie ma posiadać minimalną moc grzania: 400 W. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać zawór odpływowy G ½ (lewy). |  |
|  | Urządzenie nie może być cięższe niż: 7,6 kg. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać kabel sieciowy, zamocowany na urządzeniu , min. 2m. |  |
|  | Dopuszczalny minimalny zakres temperatury otoczenia, w której może pracować łaźnia: 5 - 40 °C. |  |
|  | Dopuszczalna minimalna wilgotność względna, w której łaźnia może pracować: do 31 °C: 80 %; do 40 °C: 50 %. |  |
|  | Dostawca ma zapewnić okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |
|  | Dostawca ma zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. |  |
|  | Wraz z urządzeniem dostawca ma dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim. |  |
|  | Urządzenie oferowane musi być nowe, nie mogą być użytkowane przez firmy trzecie. Dopuszczalne jest ich uruchomienie przez Dostawcę w celu przeprowadzenia testów odbiorowych i pomiarów dokumentujących uzyskiwane parametry, lub w celu przeprowadzenia kontroli urzędowych. |  |
| Łaźnia ultradźwiękowa cylindryczna o pojemności: 5,6 L |  |  |
|  | Myjka o pojemności 5,7 litrów musi mieć możliwość sterowania analogowego. |  |
|  | Myjka musi mieć kształt cylindryczny. |  |
|  | Urządzenie musi pracować przy częstotliwości 35 kHz. |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w 4 przetworniki o dużej mocy czyszczącej. |  |
|  | Urządzenie musi mieć funkcję powodującą ciągłą modulację fali ultradźwiękowej co zapewni równy i jednorodny rozkład ultradźwięków, i umożliwia równomierne i delikatne czyszczenie. |  |
|  | Urządzenie ma posiadać minimalną moc ultradźwięków: 480 W. |  |
|  | Urządzenie musi pracować z ultradźwiękową mocą nominalną: 120 W. |  |
|  | Urządzenie musi pracować z wysoką mocą szczytową ultradźwiękową i nominalną mocą ultradźwiękowa przy 230 V, 50/60 Hz. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać zbiornik oscylacyjny. |  |
|  | Urządzenie musi mieć funkcję impulsu. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać zbiorniki oraz obudowę ze stali nierdzewnej AISI 304. |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość regulacji czasu pracy minimum od 1-15 min. lub możliwość pracy ciągłej. |  |
|  | Wymiary wewnętrzne łaźni o pojemności 5,6 L powinny być nie mniejsze niż (średnica x gł.): ø 240 mm x 130 mm. |  |
|  | Pojemność robocza łaźni powinna być nie mniejsza niż 4,0 L. |  |
|  | Łaźnia musi być wyposażona w pokrywę. |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w kosz podwieszany ze stali nierdzewnej. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać zawór odpływowy G ¼ (prawa strona). |  |
|  | Urządzenie nie może być cięższe niż: 5,6 kg. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać kabel sieciowy, zamocowany na urządzeniu , min. 2m. |  |
|  | Dopuszczalny minimalny zakres temperatury otoczenia, w której może pracować łaźnia: 5 - 40 °C. |  |
|  | Dopuszczalna minimalna wilgotność względna, w której łaźnia może pracować: do 31 °C: 80 %; do 40 °C: 50 %. |  |
|  | Dostawca ma zapewnić okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |
|  | Dostawca ma zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. |  |
|  | Wraz z urządzeniem dostawca ma dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim. |  |
|  | Urządzenie oferowane musi być nowe, nie mogą być użytkowane przez firmy trzecie. Dopuszczalne jest ich uruchomienie przez Dostawcę w celu przeprowadzenia testów odbiorowych i pomiarów dokumentujących uzyskiwane parametry, lub w celu przeprowadzenia kontroli urzędowych. |  |
|  | Dostawca na własny koszt dostarczy wszystkie łaźnie wraz z akcesoriami w jednej dostawie do siedziby Zamawiającego. |  |

# Oświadczam, że:

## Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, specyfikacją Istotnych Warunków Postepowania oraz wzorem umowy (jeśli dołączony)  i zgadza się na wszelkie warunki, które z nich wynikają

## cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy/Dostawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy

## zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

## Przedstawiona przez nas oferta spełnia wszystkie wymagania techniczne oraz formalne przedstawione w Warunkach Postępowania wraz z załącznikami

## posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zamówienia;

## dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania Zamówienia;

## znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie Zamówienia oraz że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono wobec niego upadłości lub nie umorzono postępowania upadłościowego wobec niego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania;

## nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

## uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia;

## pozostaje związany niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania Ofert,

## nie posiada powiązań kapitałowych oraz osobowych z Zamawiającym w szczególności poprzez (dotyczy również biorących udział przy przygotowaniu oferty) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające 
w szczególności na w szczególności poprzez

### uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

### posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

### pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 	linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 	opieki lub kurateli

# Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:

imię i nazwisko:	………………………………………………………………

numer tel.:			………………………………………………………………

numer fax:			………………………………………………………………

e-mail:				………………………………………………………………

…………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy)