Załącznik nr 3 – Potwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami technicznymi opisanymi w Szczegółowej specyfikacji zamówienia

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest zgodny ze specyfikacją techniczną przedstawioną w Zapytaniu ofertowym nr TL/15/21, w niżej wymienionym zakresie:

|  | Tandemowy ultra-wysokorozdzielczy spektrometr mas sprzężony z chromatografem cieczowym pracującym w nano i mikroprzepływach |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spektrometr mas - wymagane parametry: | TAK/NIE | Oferowane parametry/funkcje |
| 1 | Urządzenie powinno posiadać tandemowy analizator mas z kwadrupolem i analizatorem mas opartym o transformację Fouriera. |  |  |
| 2 | Spektrometr powinien posiadać konstrukcję nie wymagającą magnesu nadprzewodzącego. |  |  |
| 3 | Urządzenie powinno posiadać możliwość fragmentacji MS/MS w komorze kolizyjnej (CID lub HCD). |  |  |
| 4 | Urządzenie powinno posiadać możliwość przełączania polaryzacji źródła jonów +/- w trakcie analizy. |  |  |
| 5 | Urządzenie powinno posiadać możliwość zbierania i analizowania danych w eksperymentach DDA (Data Dependent Analysis) oraz DIA (Data Independent Analysis). |  |  |
| 6 | Zakres mas minimum m/z 45 – 5000. |  |  |
| 7 | Minimalna rozdzielczość 350 000, specyfikowana dla dowolnych mas w zakresie pomiarowym urządzenia. |  |  |
| 8 | Minimalna szybkość przemiatania mas 30 Hz. |  |  |
| 9 | Precyzja pomiaru mas co najmniej 1 ppm z kalibracją wewnętrzną. |  |  |
| 10 | Zakres dynamiczny minimum 5000:1. |  |  |
| 11 | Minimalna wymagana czułość dla 50 fg substancji wzorcowej w trybie SIM to S/N = 150:1. |  |  |
| 12 | Urządzenie powinno posiadać głowicę jonizacji ESI z grzaniem oraz głowicę jonizacji nano ESI |  |  |
| 13 | Możliwość postawienia urządzenia na stole laboratoryjnym (Spektrometr typu bench-top). |  |  |
| 14 | Urządzenie w zestawie z komputerem stacjonarnym, fabrycznie skonfigurowanym do współpracy z systemem LC-MS. Komputer powinien zawierać oprogramowanie użytkowe do sterowania, diagnostyki, zbierania i obróbki danych. |  |  |
| 15 | Urządzenie powinno posiadać dodatkową stację roboczą do przetwarzania danych w oprogramowaniu proteomicznym. |  |  |
|  | Chromatograf cieczowy – wymagane parametry: | TAK/NIE | Oferowane parametry/funkcje |
| 16 | W pełni zintegrowany z dostarczanym spektrometrem mas, zarówno pod kątem oprogramowania jak i fizycznego podłączenia aparatury. |  |  |
| 17 | Powinien posiadać pompy, umożliwiające budowę gradientów w trybie ciągłym.; |  |  |
| 18 | Pompa typu nano, minimalnie dwuskładnikowa o przepływie w zakresie nie węższym niż od 50 do 1000 nL/min |  |  |
| 19 | Pompa typu mikro, trójskładnikowa o przepływie w zakresie nie węższym niż od 10 do 2000 µL/min. |  |  |
| 20 | Maksymalne ciśnienie robocze w zakresie roboczym przepływów nie gorsze niż 700 bar dla pompy nano i 500 bar dla pompy mikro. |  |  |
| 21 | Stabilność czasu retencji w trybie gradientowym przy przepływie 300 nL/min nie mniejsza niż 0.5% RSD. |  |  |
| 22 | Autosampler na minimum 40 próbek z możliwością montażu płytek w formacie 96-dołkowym. |  |  |
| 23 | Objętość nastrzyku w zakresie nie węższym niż 0.1 – 50 µl |  |  |
| 24 | Termostatowanie komory autosamplera w zakresie temperatur nie węższym niż 4 - 35°C. |  |  |
| 25 | Możliwość programowania płukania igły nastrzykowej. |  |  |
| 26 | Dokładność nastrzyku gorsza niż 1% RSD (dla nastrzyku 1 µl). |  |  |
| 27 | Przedział kolumnowy termostatowany z możliwością grzania kolumny do minimum 60°C. Temperatura monitorowana z dokładnością nie gorszą niż 0.5°C. |  |  |
| 28 | Przedział kolumnowy zawierający sensor przecieku. |  |  |
| 29 | Urządzenie powinno zawierać kompletny zestaw kapilar, uszczelek, węży, filtrów i innych akcesoriów potrzebnych do uruchomienia systemu. |  |  |
| 30 | Wraz z urządzeniem powinna zostać dostarczona tartowa kolumna nano-LC (złoże C18, minimum 15 cm długości) wraz z odpowiednią kolumną pułapkującą. |  |  |
| 31 | Zestaw złączek i narzędzi umożliwiających codzienną pracę aparatury |  |  |
|  | Generator azotu – wymagane parametry: | TAK/NIE | Oferowane parametry/funkcje |
| 32 | Wydajność co najmniej 40 NL/min |  |  |
| 33 | Wydajność generatora powinna być wystarczająca do zapewnienia pracy systemu LC-MS w całym zakresie przepływów. |  |  |
| 34 | Wydajność co najmniej 40 NL/min |  |  |
|  | Oprogramowanie – wymagane parametry: | TAK/NIE | Oferowane parametry/funkcje |
| 35 | Oprogramowanie powinno umożliwiać identyfikację peptydów i białek na podstawie proteomicznych baz i plików danych, z wykorzystaniem popularnych silników (minimalnie Sequest HT oraz Mascot). |  |  |
| 36 | Oprogramowanie powinno umożliwiać analizę ilościową białek zarówno nieznakowanych (label-free quantitation) jak i stabilnie znakowanych izotopowo w tym modyfikowanych znacznikami (minimalnie TMT oraz iTRAQ) oraz metodą SILAC. |  |  |
| 37 | Oprogramowanie powinno umożliwiać analizę modyfikacji potranslacyjnych białek (PTMs), zawierać wbudowaną bazę typowych PTMs oraz możliwość definiowania własnych modyfikacji. |  |  |
| 38 | Oprogramowanie powinno być objęte licencją wieczystą. |  |  |
| 39 | Darmowa aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji. |  |  |
| 40 | Oprogramowanie powinno umożliwiać identyfikację peptydów i białek na podstawie proteomicznych baz i plików danych, z wykorzystaniem popularnych silników (minimalnie Sequest HT oraz Mascot). |  |  |
|  | Pozostałe wymagania: | TAK/NIE | Oferowane parametry/funkcje |
| 41 | Gwarancja przez okres minimum 12 miesięcy. |  |  |
| 42 | Dostawa, instalacja sprzętu w laboratorium Zamawiającego |  |  |
| 43 | Przeszkolenie użytkowników z obsługi urządzenia |  |  |
| Nazwa i typ (producent) oferowanego sprzętu: |  |  |  |