Załącznik nr 5 – PAKIET I – Reaktor ciśnieniowy

Potwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami technicznymi opisanymi w Szczegółowej specyfikacji zamówienia

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest zgodny ze specyfikacją techniczną przedstawioną w Zapytaniu ofertowym nr TL/18/21, w niżej wymienionym zakresie:

|  | PAKIET I – Reaktor ciśnieniowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagane parametry | TAK/NIE | Oferowane parametry |
| 1 | Urządzenie z możliwością ustawienia na stole (reaktor nastołowy) |  |  |
| 2 | Urządzenie posiadające naczynie reakcyjne z ruchomą głowicą, montowane na stole, wykonane ze stali nierdzewnej St 316L |  |  |
| 3 | Wymiary naczynia: a. Pojemność w zakresie 121 - 130 ml, b. Głębokość wewnętrzna w zakresie 95 – 100 mm c. Średnica wewnętrzna w zakresie 35 – 40 mm |  |  |
| 4 | Płaszcz grzewczy reaktora w postaci adaptera nakładanego na płytę grzewczą dowolnego, laboratoryjnego mieszadła magnetycznego o mocy grzewczej nie mniejszej niż 600 W i temp. do 200°C lub wyższej |  |  |
| 5 | Element mieszający w naczyniu reaktora powinien być pokryty teflonem |  |  |
| 6 | Pokrywa reaktora powinna być zamykana pierścieniem klamrowym, zatrzaskowym, z mechanizmem blokującym otwarcie w przypadku utrzymywania się pozostałego ciśnienia resztkowego wewnątrz reaktora. Odblokowanie mechanizmu przy użyciu niepowtarzalnego klucza bezpieczeństwa zintegrowanego z iglicowym zaworem bezpieczeństwa, zamontowanym w głowicy reaktora |  |  |
| 7 | Urządzenie powinno być wyposażone w głowicę z płaskim kołnierzem i uszczelkę typu O-ring |  |  |
| 8 | Podłączenia zaworów umieszczonych w pokrywie - 1/8" NPT męskie |  |  |
| 9 | W pokrywie powinien być zainstalowany: manometr analogowy o średnicy nie mniejszej niż 60 mm i zakresie pomiarowym do min. 220 bar (dostarczany z indywidualnym certyfikatem kalibracji), zawór dozujący/zapowietrzający, termopara typu K w rurce Φ3mm OD z regulacją głębokości zanurzenia w naczyniu reaktora, dysk bezpieczeństwa (200 bar) z certyfikatem, zawór maksymalnego ciśnienia granicznego (182 bar) z certyfikatem, iglicowy zawór bezpieczeństwa z kluczem bezpieczeństwa |  |  |
| 10 | Wymagane parametry pracy reaktora: a. Ciśnienie robocze maksymalne nie mniejsze niż 180 bar b. Temperatura maksymalna nie niższa niż 200°C |  |  |
| Urządzenie powinno być wyposażone w następujące części/akcesoria : |  |  |  |
| 11 | Podstawowe części zużywalne ( minimum 10 szt. dodatkowych uszczelek typu O-ring do głowicy) |  |  |
| 12 | Wkładka PTFE (liner) do naczynia reaktora – 1szt. |  |  |
| 13 | Wkładka ze szkła kwarcowego (liner) do naczynia reaktora – 1szt. |  |  |
| 14 | Cyfrowy miernik temperatury z dokładnością odczytu do 0.1°C współpracujący z zastosowaną termoparą typu K w reaktorze |  |  |
| 15 | Przedłużacz termopara-miernik temperatury, o dług. min. 50 cm. |  |  |
| 16 | Wszystkie pozostałe akcesoria i materiały niezbędne do montażu, uruchomienia i pracy zgodnie z przeznaczeniem |  |  |
| 17 | Certyfikat bezpieczeństwa |  |  |
| 18 | Zapasowy zawór dozujący |  |  |
| 19 | Zapasowe rurki zasilające o długości 1.5 m (minimum 2 szt.). kompatybilne z podłączeniami 1/8" |  |  |
| 20 | Urządzenie nowe, posiadające gwarancję producenta minimum 12 miesięcy od czasu dostawy |  |  |
| 21 | Dostępny serwis w okresie gwarancji z czasem reakcji nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia |  |  |
| Nazwa i typ (producent) oferowanego sprzętu: |  |  |  |