Załącznik Nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn: „Zakup oraz dostawa Sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w ramach projektu "Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A.Wolańczyka Sp. z o.o. 
w Złotoryi"

CZEŚĆ 2

Sprzęt rehabilitacyjny

Miejsce instalacji/realizacji zamówienia  - DDOM Złotoryja/ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja

Wszystkie poniżej wymienione urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

| l.p. | Określenie Przedmiotu Zamówienia | Ilość w sztukach |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kabina UGUL | 2 |
|  | - Wykonana z profili malowanych proszkowo - Wymiary- Min. 2x2x2 m - Zbudowana z 8 prostokątnych krat - W zestawie stopki do krat - W zestawie śruby montażowe - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 2 | Osprzęt do ćwiczeń w kabinie UGUL z Gwarancją min. 24 miesiące W skład osprzętu wchodzą: |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Linka długość 1600 mm - przeznaczona do ćwiczeń i zawieszeń, wykonana ze stylonowego, wytrzymałego sznura | 8 |
| 2.2 | Linka długość 960 mm - przeznaczona do ćwiczeń i zawieszeń, wykonana ze stylonowego, wytrzymałego sznura. | 6 |
| 2.3 | Linka długość 2450 mm z regulacją wysokości - przeznaczona do ćwiczeń kończyn górnych, w tym ćwiczeń samowspomaganych. Linka posiada dwa drewniane uchwyty i dwa bloczki do regulacji wysokości linki | 1 |
| 2.4 | Linka długość 5720 mm - przeznaczona do ćwiczeń z odciążeniem. Linka w komplecie z dwoma metalowymi uchwytami i trzema bloczkami do regulacji wysokości | 1 |
| 2.5 | Linka długość 3750 mm - przeznaczona do wyciągów i ćwiczeń oporowych kończyn dolnych. Wyposażona w kauszę, karabińczyk, dwa bloczki i regulator długości | 3 |
| 2.6 | Podwieszka przedramion i podudzi 100x420mm - wytrzymała podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny, wyposażona w zaczepy do podwieszania | 4 |
| 2.7 | Podwieszka ud i ramion 145x540mm - wytrzymała podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny, wyposażona w zaczepy do podwieszania. | 4 |
| 2.8 | Podwieszka pod miednicę 230x750mm - wytrzymała podwieszka z tkaniny wyposażona w dwa trójkątne zaczepy | 2 |
| 2.9 | Podwieszka klatki piersiowej 225x675mm/340x100mm - wykonana z pikowanej tkaniny podwieszka z zaczepami do podwieszania. Wyposażona w 4 trójkątne zaczepy | 1 |
| 2.10 | Podwieszka pod głowę 150x530mm - solidna podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny z otworem o średnicy 65mm. Wyposażona w trójkątne zaczepy do podwieszania | 1 |
| 2.11 | Podwieszka stóp 75x610mm - podwieszka z pikowanej tkaniny do podwieszeń kończyn dolnych. Wyposażona w dwa półkoliste zaczepy do podwieszania | 4 |
| 2.12 | Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350mm - wykonana z pikowanej tkaniny, wytrzymała podwieszka do kończyn dolnych i górnych. Wyposażona w dwa regulatory długości i dwie peloty, zaczep do podwieszeń trójkątny | 4 |
| 2.13 | Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1130x170mm - wytrzymały pas stabilizacyjny wykonany z tkaniny. Zaczepy do podwieszeń trójkątne, zapinanie na mocny rzep | 1 |
| 2.14 | Kamaszek - przeznaczony do ćwiczeń oporowych stopy, wykonanie ze skóry. Wyposażony w 6 półkolistych zaczepów do podwieszeń, zapinanie na mocny rzep | 1 |
| 2.15 | Ciężarek miękki 0,5kg | 2 |
| 2.16 | Ciężarek miękki 1kg | 2 |
| 2.17 | Ciężarek miękki 1,5kg | 2 |
| 2.18 | Ciężarek miękki 2kg | 2 |
| 2.19 | Ciężarek miękki 2,5kg | 2 |
| 2.20 | Ciężarek miękki 3kg | 1 |
| 2.21 | Esik | 30 |

| 3 | Stół do kabiny UGUL | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | - 2-sekcyjny stół do rehabilitacji - Konstrukcja krzyżakowa malowana proszkowo - Kąt nachylenia zagłówka zmieniany za pomocą gazowej sprężyny Min. -70° do +40° - Elektryczna regulacja wysokości za pomocą malowanej proszkowo ramy wokół podstawy stołu - Dwuwarstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych - Otwory do zamocowania pasów i bananków - Gumowe stopki do regulacji poziomu - System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa klucze magnetyczne - Stół wyposażony w 2 kółka i 2 stopki - Wysokość regulowana w zakresie od min. 50 do min. 101 cm - Wymiary (dł x szer.) Min. 202x64 cm - Obciążenie maksymalne Min. 200 kg - Waga stołu Maks. 80 kg - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 4 | Stół do rehabilitacji | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | - 2-sekcyjny stół do rehabilitacji - Konstrukcja krzyżakowa malowana proszkowo - Kąt nachylenia zagłówka zmieniany za pomocą gazowej sprężyny Min. -70° do +40° - Elektryczna regulacja wysokości za pomocą malowanej proszkowo ramy wokół podstawy stołu -Dwuwarstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych - Otwory do zamocowania pasów i bananków - Gumowe stopki do regulacji poziomu - System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa klucze magnetyczne - Stół wyposażony w 2 kółka i 2 stopki - Wysokość regulowana w zakresie od min. 50 do min. 101 cm - Wymiary (dł x szer.)-Min. 202x64 cm - Obciążenie maksymalne Min. 200 kg - Waga stołu-Maks. 80 kg - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 5 | Stół do masażu | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | - 4-sekcyjny stół do rehabilitacji - Konstrukcja krzyżakowa malowana proszkowo - Dzielony zagłówek z podłokietnikami - Kąt nachylenia zagłówka zmieniany za pomocą gazowej sprężyny Min. -70° do +40° - Elektryczna regulacja wysokości za pomocą malowanej proszkowo ramy wokół podstawy stołu - Dwuwarstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych - Otwory do zamocowania pasów i bananków - Gumowe stopki do regulacji poziomu - System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa klucze magnetyczne - Stół wyposażony w 2 kółka i 2 stopki - Wysokość regulowana w zakresie od min. 50 do min. 101 cm - Wymiary (dł x szer.) Min. 202x64 cm - Obciążenie maksymalne Min. 200 kg - Waga stołu Maks. 80 kg - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 6. | Ergometr medyczny | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | - Ergometr pionowy - Stabilna konstrukcja z poziomą i pionową regulacją siodełka Min. 5 predefiniowanych profili -Program sterowany tętnem - Urządzenie umożliwia manualną kontrolę nad wbudowanymi programami - Hamulec wiroprądowy - Parametry wyświetlania min. WATT, PULSE, TIME, DIST., 1/MIN, KCAL, KM/H, Parametry na wyświetlaczu min. WATT, PULSE, TIME, KM/H, DISTANCE, I/MIN, KCAL - Zakres prędkości [obr/min]-Min. 15-400 obr/min - Stopniowanie obciążenia Co maks. 5W - Maksymalna waga użytkownika-Min. 180 cm - Wyrób medyczny - Pomiar tętna - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 7. | Wózek inwalidzki | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | - Waga wózka Maks. 17 kg - Maksymalne obciążenie 130 kg Min. 130 kg - Podłokietniki odchylane i wyciągane - Podnóżki odchylane do wew. i na zew, odpinane - Regulacja wysokości płyty podnóżka - Koła przednie krypton lub pompowane - Koła tylne krypton lub pompowane - Koła na szybkozłącze - Długość-Maks. 120 cm - Wysokość-Maks. 100 cm - Szerokość po złożeniu Maks. 30 cm - Szerokość-Maks. 65 cm - Średnica kół-Min. 50 cm - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 8. | Drabinka | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | - Drabinka z certyfikatem medycznym - Wykonana z drewna lakierowanego - Wymiary-Min. 210x80 cm - W zestawie mocowania do drabinki - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 9. | Rotor kończyn górnych | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | - Rotor malowany proszkowo - Regulacja oporu - Drewniane rączki - Wymiary Maks. 40x40x10 cm - Mocowanie do kabiny UGUL - Waga Maks. 4 kg - Promień ruchu Min. 7 cm - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 10. | Rotor kończyn dolnych | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | -Malowany proszkowo - Regulowany opór - Promień ruchu Maks.7,5 cm - Wymiary 100x30x40 cm - Waga Maks. 8 kg - Mocowanie do kabiny UGUL - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 11. | Tablica do ćwiczeń z oporem | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | - Drobne przyrządy z litego drewna - Regulowana wysokość stołu - Gumowe stopki regulowane, w celu wyrównania tablicy na podłożu - Tablica wyposażona jest w cztery obciążniki o wadze 0,25 kg oraz esy i pięć linek zamontowanych do przyrządu - Wymiary Min. 70x50 cm - Regulacja wysokości Min. 40-60 cm - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 12. | Kule łokciowe | 2 kpl. |
| --- | --- | --- |
|  | - Odblask z przodu - Podparcie przedramienia stabilne - Regulacja wysokości Min. 75-97 cm - Waga pary Maks. 1,5 kg - Maksymalne obciążenie Min. 130 kg - Gumowa stopka TAK - Regulacja wysokości za pomocą zatrzasków - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 13. | Laska składana | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | - Maksymalne obciążenie Min. 100 kg - Regulowana wysokość Min. 80-100 cm - Waga laski Maks. 0,4 kg - Ergonomiczny uchwyt - Gumowa stopka - Gwarancja min. 4 miesiące |  |

| 14. | Balkonik | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | - Balkonik z anodyzowanego aluminium - Szerokość-Maks. 50 cm - Wysokość-Min 78-96 cm - Głębokość-Min. 54 cm - Waga Maks. 3 kg - Maksymalny udźwig-Min.130 kg - Wyposażony w 2 stopki i 2 kółka - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 15. | Mata rehabilitacyjna | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | - Piankowa mata pokryta powłoką antygrzybiczą oraz przeciwbakteryjną - Mata odporna na działanie wody i wilgoci - Wymiary maty min. 185x60x1,5 cm - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 16 | Zestaw akcesoriów rehabilitacyjnych – z Gwarancją min. 24 miesiące W skład osprzętu wchodzą min.: |  |
| --- | --- | --- |
| 16.1 | Piłka gimnastyczna 55 cm | 2 |
| 16.2 | Piłka gimnastyczna 65 cm | 2 |
| 16.3 | Piłka gimnastyczna 75 cm | 3 |
| 16.4 | Laska gimnastyczna min. 120 cm długości (wykonana z tworzywa) | 7 |

| 17 | Zestaw reanimacyjny |  |
| --- | --- | --- |
| 17.1 | Defibrylator AED: | 1 |
|  | - Dwufazowy impuls defibrylacji - Intuicyjna obsługa - Komendy wydawane w języku polskim - Wyposażony w automatyczną ocenę rytmu pracy serca - Energia maksymalna min. 200J - Czas ładowania impulsu do 150J mniej niż 6 s do 200J mniej niż 8 s - Uniwersalne elektrody eliminujące konieczność nabywania różnych rodzajów elektrod dla poszczególnych kategorii wiekowych pacjentów - Funkcja codziennego autotestu, bez potrzeby włączania urządzenia i bez udziału Użytkownika - Waga Maks. 2,5 kg - W zestawie algorytm działania RKO - Elektrody jednorazowe dorosłe (1 sztuka) oraz pediatryczne (1 sztuka) - Bateria zużywalna pozwalająca na min. 30 wyładowań o wartości energii min. 150J - Torba lub walizka na defibrylator - Gwarancja na urządzenie min 60 miesięcy - Defibrylator AED zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej - Przeszkolenie personelu z prawidłowej obsługi urządzenia |  |
| 17.2 | Ssak | 1 |
|  | - Butla z poliwęglanu min. 1l z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem - Regulator i wskaźnik podciśnienia - Dreny silikonowe - Filtr bakteryjny - Łącznik drenów - Podciśnienie maksymalne Min. 75 kPa - Przepływ maksymalny Min. 15l/min - Waga Maks. 2,5 kg - Cykl pracy: Praca ciągła |  |
| 17.3 | Pulsoksymetr: | 1 |
|  | - Wyświetlacz kolorowy, - SpO2: - zakres pomiaru min. 70 ~ 99% - rozdzielczość ± 1% - dokładność ± 2% (80% ~ 99%),± 3% (70% ~ 79%) - Częstość tętna (PR): - zakres pomiaru min. 30 ~ 240 bpm; - rozdzielczość ± 1%; - dokładność ± 1bpm lub ± 1% - Automatyczne wyłączanie, gdy brak sygnału w pulsoksymetrze przez ponad 8 sekund - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 18 | Zestaw do udzielania pierwszej pomocy | 1 |
| --- | --- | --- |
| 18.1 | AMBU: |  |
|  | - Model z zaworem bezpieczeństwa - System rezerwuarowy: 1700 ml (dorośli) Min. 1700 ml - Dren, Min. 2 m |  |

| 19. | Aparat R-R | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | -Pomiar - Dokładność: ciśnienie : +/- 3 mmHg - Dokładność: tętno : +/- 5 % - Zakres pomiarowy ciśnienia - Min. 0 - 299 mmHg - Zakres pomiarowy tętna - Min. 40 - 199 uderzeń/minutę - Wykrywanie arytmii serca (IHB) - Wskaźnik klasyfikacji wyników wg WHO - Średnia wyników z trzech ostatnich pomiarów (AVG) - Mankiet uniwersalny - Min. 22-42 cm - Bardzo duży, podświetlany wyświetlacz - Pamięć - Min. 60 wyników - Wymiary - Max. 140mm x 130mm x 50 mm - Zasilacz w zestawie - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 20. | Stetoskop | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | - Stetoskop Internistyczny, dwustronny - Głowica wykonana ze stali nierdzewnej - Możliwość odsłuchiwania tonów : niskich i wysokich - Dwukanałowy przewód - Miękkie oliwki - Gwarancja min.24 miesiące |  |

| 21. | Glukometr | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | - Prawie bezbolesne ukłucie - Pomiar stężenia glukozy we krwi w min 10 sekund - Wartości średnie z 7, 14, 30 i 90 dni - Pamięć min. 400 wyników pomiarów i złącze USB do przesyłania danych - Wynik w mg/dL - Dwa sposoby nanoszenia krwi: na test paskowy w glukometrze lub poza nim, - Przedział pomiarowy systemu Min. 10 - 600 mg/dL (0,6 - 33,3 mmol/L) - Objętość próbki 1 - 2 µL - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 22. | Łóżko szpitalne | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | - Konstrukcja ramy leża ze stali lakierowanej proszkowo - Leże 4-sekcyjne wypełnione metalowymi, profilowanymi, lakierowanymi proszkowo lamelami, przymocowanymi na stałe do leża. - Mechaniczna regulacja oparcia pleców i ud za pomocą sprężyny gazowej, oprócz tegodźwignie do zmiany kąta oparcia pleców i ud. - Mechaniczna regulacja kąta oparcia podudzi za pomocą systemu zapadkowego min. 6 stopniowego. - Szerokość całkowita wraz z krążkami odbojowymi i barierkami bocznymi maks. 970 mm - Wymiary leża min. 2000 x 850 mm - Stała wysokość leża 400 mm (+/- 20 mm) - Mechaniczna regulacja części plecowej w zakresie min. 0-70ᴼ za pomocą sprężyny gazowej z blokadą - Mechaniczna regulacja części udowej w zakresie min. 0-35ᴼ za pomocą sprężyny gazowej z blokadą - Regulacja części łydkowej w zakresie min. 0-25ᴼ za pomocą systemu zapadkowego - Koła z tworzywa z metalowym z indywidualnymi blokadami i z funkcją jazdy kierunkowej - Krążki odbojowe na każdym rogu leża - Otwory do zamocowania dodatkowego wyposażenia w 2 rogach łóżka - Przedłużenie leża o min. 200 mm od strony nóg pacjenta za pomocą śrub dociskowych. - Uchwyty trzymające materac w leżu min. w segmencie oparcie pleców i nóg. - Uchwyty metalowe. - Bezpieczne obciążenie łóżka min. 200 kg - Szczyty wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami. Szczyty łóżka szybko wyjmowane z blokadą w postaci dwóch dźwigni. - Barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z min. 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52 (lub równoważną), wysokość barierek min. 450 mm nad poziomem leża bez materaca. Dźwignia blokady pod leżem od strony nóg pacjenta w miejscu niedostępnym dla pacjenta. Mechanizm w postaci dźwigni odblokowującej poręcz w celu złożenia oraz z automatyczną blokadą poręczy po jej rozłożeniu. - Materac szpitalny w pokrowcu paro przepuszczalnym na zamek błyskawiczny dostosowany do wymiarów leża. Wysokość materaca min. 10 cm. - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 23. | Szafka przyłóżkowa | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | - Wymiary Min. 40x40x84 mm - Konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym - Powłoki lakiernicze całej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne - Skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce - Blat szafki z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów - Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi - Szafka posiada koła jezdne w tym cztery z blokadą - Półka na obuwie w dolnej części szafki - Wkładka z tworzywa ABS (lub równoważnego) z przegrodą do szuflady - Czoła szuflady i szafki metalowe z możliwością wyboru koloru - Waga szafki Maks. 24 kg - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 24. | Parawan | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | - Parawanu z materiału umożliwiający łatwe utrzymanie w czystości. - Szerokość po rozłożeniu Min. 1000 mm - Szerokość po złożeniu Min. 1000 mm - Wysokość Min. 1805 mm - Rozstaw nóżek Min. 800 mm - Masa maks 5,3kg - Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| 25. | Kozetka lekarska | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | - Stała wysokość - dwie sekcje leżyska - regulowany podgłówek - Wymiary min. 192x61x65 cm (dł. x szer. x wys.) - Kąt nachylenia zagłówka min. 0-50 stopni - Zagłówek o długości min. 75 cm - Kozetka pokryta atestowaną tapicerką w różnych wersjach kolorystycznych do wyboru - Podstawa kozetki malowana proszkowo na kolor biały - Gwarancja min. 24 miesiące |  |