ZAŁĄCZNIK 1 – ARKUSZ ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 11 08 2021 B

| Parametry wymagane |  |  | (TAK/NIE) |  | Opis parametrów oferowanych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania ogólne: |  |  |  |  |
| a. | Termin wykonania zamówienia (dostawy, instalacji, szkolenia) – nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu – do 10 tygodni od dnia zamówienia (lub podpisania umowy); w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maksymalny czas dostawy |  |  |  |  |
| b. | Termin ważności oferty – min. do 31 września 2021 r. |  |  |  |  |
| c. | Termin płatności - min. 30 dni od daty wystawienia faktury (wystawionej po kompletnej dostawie/podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony) |  |  |  |  |
| d. | Koszt dostawy, instalacji, szkolenia z obsługi systemu – po stronie dostawcy |  |  |  |  |
| f. | Gwarancja – min. 12 miesięcy |  |  |  |  |
| g. | Certyfikat CE – dostarczany wraz z urządzeniem |  |  |  |  |
| system HPLC typu dionex z detektorem (zestaw do ultra szybkiej wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem DAD) – 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowy zestaw do ultra szybkiej wysokosprawnej chromatografii cieczowej w pełni zautomatyzowany i skomputeryzowany składający się z następujących elementów |  |  |  |  |
| 2 | Dwutłokowa, pompa gradientowa, biokompatybilna: • Formowanie gradientu dwuskładnikowego po stronie wysokiego ciśnienia • Zawór wyboru dwóch rozpuszczalników spośród co najmniej sześciu • Kontrolowana szybkość przepływu eluentu: w zakresie min. 0.001 do 8 ml/min z krokiem 0,001 ml/min, • Zakres ciśnień roboczych: do min. 1030 bar w zakresie przepływu do 5ml/min i min. 800 bar w zakresie przepływu do 8ml/min • Dokładność przepływu – nie gorsza niż ± 0,1% • Precyzja przepływu < 0,05% RSD • Dwukanałowy system odgazowania próżniowego on-line – wbudowany w pompę • Zakres tworzenia gradientu od 0 do 100% • Dokładność tworzenia gradientu – równa lub lepsza niż ± 0,2% • Pełna kontrola z poziomu oprogramowania • Wbudowane funkcje walidacyjne • Automatyczne przemywanie tłoków w standardzie |  |  |  |  |
| 3 | Autosampler, biokompatybilny: • Cykl nastrzyku autosamplera do 10 s. • Zakres ciśnień roboczych do min. 1030 bar • zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,01 µl do 25 µl bez zmiany pętli • Metoda nastrzyku wykonywana w trybie tzw. prekompresji próbki • pojemnik na min. 210 fiolek o obj. 1,5-1,8 ml oraz opcjonalnie możliwość pracy z płytkami typu well plate • automatyczne rozpoznanie rodzaju zastosowanej tacy (czytnik „barcode”) • Termostatowana komora próbek w zakresie min. +4°C do +40°C • precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,25% RSD dla nastrzyku 1 µl • możliwość wielokrotnego powtórzenia nastrzyku z jednej fiolki • carryover: <0,004% • Wbudowane funkcje walidacyjne • Pełna kontrola z poziomu oprogramowania |  |  |  |  |
| 4 | Detektor UV-Vis z matrycą diodową: • Zakres długości fali co najmniej 190-800 nm • Ilość elementów światłoczułych: min 1024 • Dwie lampy zapewniające odpowiednią energię światła w całym zakresie długości fali • Dokładność długości fali: ± 1.0 nm • Częstotliwość zbierania danych minimum 125 Hz • Automatyczna kalibracja liniami D2, weryfikacja za pomocą wbudowanego filtra z tlenku holmu • Szum: <±6 × 10–6AU, przy 254 nm • Dryft: <1×10–3 AU/h • Rozdzielczość widmowa: < 1 nm • Celka przepływowa o drodze optycznej 10 mm i objętości max 13 ml |  |  |  |  |
| 5 | Termostat do kolumn: • Termostat do kolumn na min. 2 kolumny o długości do 35 cm • Termostatowanie kolumn w zakresie min. +5 do + 120 °C, • Możliwość wyboru trybu termostatowania: obieg powietrza wymuszony lub bierny • Wbudowane zawory umożliwiające automatyczne przełączanie pomiędzy czterema kolumnami, sterowane z poziomu oprogramowania • Stabilność temperatury: nie gorsza niż ± 0,05 °C, • Dokładność temperatury: nie gorsza niż ± 0,5 °C, • Wstępne podgrzewanie fazy ruchomej przed wejściem na kolumnę • Chłodzenie eluentu po wyjściu z kolumny • Wbudowane funkcje walidacyjne • Pełna kontrola z poziomu oprogramowania |  |  |  |  |
| 6 | Oprogramowanie • Pracujące pod systemem operacyjnym min. Windows 10 • Oprogramowanie chromatograficzne najnowszej generacji do sterowania pracą, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania danych HPLC, • Zgodne z wytycznymi FDA 21 CFR Part 11 • Kontrola zmian dokonanych na danych chromatograficznych • Możliwość eksportu danych do programów Microsoft Acces i Excel • Możliwość tworzenia własnych raportów • Architektura klient-serwer • Kontrola wszystkich modułów chromatografu • Wbudowana baza danych Zgodność z GLP/GMP • Wbudowane procedury kwalifikacji IQ, OQ/PQ |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw komputerowy do obsługi o konfiguracji nie gorszej niż: • Procesor: 8rdzenie, 16MB pamięci podręcznej, od 2.9GHz do 4.8GHz, DDR4-2933 (np. Intel Core i7-10700) • EPEAT 2018 Registered (Silver) • Stacja robocza z zasilaczem 460 W o sprawności do 90% (80 Plus Gold), zaawansowane porty we/wy z przodu, czytnik kart SD • 32GB, 2x16GB, pamięci DDR4 2666MHz lub 2933MHz (2933MHz wymaga procesora 8rdzenie, 16MB pamięci podręcznej, od 2.9GHz do 4.8GHz, DDR4-2933 lub lepszego) w modułach UDIMM bez funkcji ECC • Napęd DVD+/-RW • 2 x Dysk SSD M.2 o pojemności 2TB • RADIATOR do procesora 65W • Podkładka termiczna do komputera • European Power Cord • Etykieta zasobu- usługi ProSupport (witryna, kod paskowy, adres MAC wbudowanej karty siecowej) • Etykieta wysyłkowa- dane zamówienia klienta (kod serwisowy, nr zamówienia, nazwa modelu, adres MAC) • Etykieta z przepisami EMEA • Zintegrowana grafika • Druga karta sieciowa Gigabit PCIe (pełna wysokość) • Mysz optyczna, klawiatura • C1: rozruchowy dysk SSD M.2 + opcjonalny dysk SSD M.2 • RAID 1 for M.2 SSD • Opakowanie wysyłkowe • Monitor co najmniej 24’’ IPS |  |  |  |  |
| 8 | Software • Wolumin rozruchowy lub pamięci masowej większy niż 2 TB • Min. Windows 10 Pro (64-bitowy) wielojęzyczny • Management Engine disabled |  |  |  |  |
| 9 | Warunki serwisowe • Configuration Services Standard System Asset Label Location • Configuration Services Standard Shipbox Label Location • Podstawowy serwis u klienta na okres 3 lat |  |  |  |  |
| 10 | W zestawie: • zestaw instalacyjny z niezbędnymi połączeniami i narzędziami • zestaw kapilar zapewniających szczelność zestawu bez konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi – ręczne dokręcanie i odkręcanie • instrukcja obsługi w j. polskim lub angielskim |  |  |  |  |
|  | Energochłonność systemu (rozwiązanie ECO) – maksymalne godzinne zużycie energii elektrycznej [kWh]. |  |  |  |  |
|  | Cena netto za zestaw |  |  |  |  |
|  | Dane Oferenta |  |  |  |  |