|  | Pieczęć oferenta |  |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 3

OFERTA

do zapytania ofertowego nr 2021-8351-63669

realizowanego w ramach Projektu który współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, I oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

- NAZWA I ADRES DOSTAWCY:

| Nazwa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adres |  |  |
| Nr tel |  |  |
| NIP |  |  |
| REGON |  |  |
| Nr KRS/EDG |  |  |
| Adres e-mail |  |  |

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Grabki Duże 82

28-225 Szydłów

- PRZEDMIOT OFERTY – SPECYFIKACJA OFEROWANEGO SPRZĘTU

| Część I - Zakup i dostawa spektrometru emisyjnego o parametrach nie gorszych lub równoważnych: |  |
| --- | --- |
| Fabrycznie nowy, równoczesny spektrometr emisyjny z plazmą sprzężoną indukcyjnie z pionowym ustawieniem palnika, podwójnym sposobem obserwacji plazmy, detektorem typu CCD oraz zamkniętym układem chłodzenia. | spełnia / nie spełnia* |
| - Wysokosprawny generator wysokiej częstotliwości: - Częstotliwość generatora: nie wyżej niż 27 MHz - Chłodzony wodą w obiegu zamkniętym - Zakres regulacji mocy: co najmniej 750 – 1500W w krokach 10W. Moc kontrolowana z poziomu oprogramowania - Stabilność dostarczanej mocy: lepiej niż 0,1% - Efektywność sprzężenia fal: ponad 75% - Automatyczna kontrola zapalania i gaszenia plazmy - Ustawianie parametrów w zależności od analizowanych próbek – indywidualnie zapisywane w każdej metodzie | spełnia / nie spełnia* |
| - Układ wprowadzania próbki i kontrola przepływu gazów: - Wbudowana 5-kanałowa pompa perystaltyczna dla próbki, odcieku z komory, standardu wewnętrznego oraz innych odczynników - Jednoczęściowy palnik kwarcowy typu plug & play ustawiony pionowo - Możliwość stosowania palników rozbieralnych tego samego producenta - System montażu palnika z automatycznym łączeniem z gazami niewymagający kalibracji - Szklany koncentryczny nebulizer - Szklana dwuprzebiegowa komora mgielna - Trzy masowe regulatory przepływu dla gazu plazmowego, rozpylacza oraz pomocniczego - Możliwość rozbudowy o układ równoczesnego wprowadzania próbki do pomiarów techniką klasyczną oraz techniką wodorkową (As, Se, Hg) na poziomie poniżej ppb w tym samym czasie w trakcie jednej analizy | spełnia / nie spełnia* |
| - Układ optyczny spektrometru: - Pomiar widma pierwiastków z obu podglądów plazmy: pionowym i poziomym, z możliwością rozbudowy do prawdziwie jednoczesnego pomiaru w obu podglądach (pionowy i poziomym) w tym samym czasie - Komputerowo optymalizowana optyka Echelle bez elementów ruchomych zapewniająca uzyskiwanie odpowiednich poziomów detekcji i stabilności - Polichromator o ogniskowej min. 250 mm stabilizowany w temperaturze nie wyżej niż 35°C - Polichromator z precyzyjnie wykonanego pryzmatu oraz echele’owskiej siatki dyfrakcyjnej o gęstości min. 110 linii/mm - Układ płukania polichromatora argonem lub azotem. | spełnia / nie spełnia* |
| - Układ sterujący konfiguracją plazmy: - Automatyczna optymalizacja ustawień parametrów plazmy zgodnie z wprowadzonymi parametrami dla różnych matryc - Pionowo ustawiona dysza palnika z możliwością podglądu wzdłużnego oraz bocznego w trakcie jednej analizy - Chłodzony wodą interfejs chroniący przed obserwacją chłodnych stref plazmy, redukujący wpływ czynników zakłócających oraz umożliwiający analizę próbek o wyższej zawartości rozpuszczonego ciała stałego i rozszerzający zakres liniowości wykonywanych oznaczeń - Wysokość okna obserwacji ustawiana indywidualnie i zapisywana w metodzie dla poszczególnych pierwiastków | spełnia / nie spełnia* |
| - Detektor półprzewodnikowy: - Detektor CCD z matrycą odwzorowującą echellogram w pełnym zakresie pomiarowym nie węższym niż 167 – 785 nm - Mocowany na bazie chłodzonej trzystopniowym układem Peltier do temperatury -40°C w celu minimalizacji tła oraz zminimalizowania szumów - jednoczesna integracja sygnałów intensywnych i niskich przy zachowaniu odpowiedniego stosunku sygnału do szumu - Częstotliwość odczytu informacji z matrycy min. 1 MHz - Całkowity czas kompletnego odczytu informacji z detektora co najwyżej 1 sek - System zabezpieczenia przelania sygnału na każdym pikselu umożliwiający jednoczesne oznaczanie pierwiastków na skrajnie różnych poziomach stężeń - Detektor zamknięty hermetycznie, nie wymagający opłukiwania argonem, pozwalający na skrócenie czasu od zapłonu plazmy do analizy, z uwagi na brak opóźnień w oczekiwaniu na usunięcie powietrza z detektora | spełnia / nie spełnia* |
| - Polskojęzyczne oprogramowanie sterujące pracą spektrometru - Komputerowe sterowanie masowymi kontrolerami przepływu gazów, pozycją obserwacji pionowego ustawienia plazmy, zapłonem plazmy, mocą generatora RF, blokadą bezpieczeństwa i monitorowanie mediów - Aplety oprogramowania automatycznie ładujące wstępnie ustawioną metodę - Wybór różnych technik korekcji tła, w tym nie wymagającej dobierania punktów korekcyjnych - Umożliwiające monitorowanie dwóch lub więcej długości fal dla każdego analizowanego pierwiastka - Umożliwiające zapamiętywanie wyników pomiarowych i ich późniejszą obróbkę - Rozdzielenie złożonych interferencji spektralnych przy zastosowaniu procedury dekonwolucji - Procedury zewnętrznej kalibracji wielopierwiastkowej i metoda dodawania wzorca - Umożliwiające pełną analizę półilościową wszystkich pierwiastków w próbce w czasie nie dłuższym niż 20 sekund z prezentacją graficzną składu próbki na układzie okresowym - Biblioteka linii spektralnych dla poszczególnych pierwiastków z rankingiem oraz automatyczną informacją o występujących interferencjach na etapie programowania metody - Umożliwiające prowadzenie szybkich analiz jakościowych i ilościowych - W pełni edytowalna lista etykiet próbek z opcjonalnymi polami etykiet klienta i partii - Współczynniki korekcji masy, objętości i rozcieńczenia z definiowaną przez użytkownika konwersją jednostek stężenia dla próbek i roztworów kalibracyjnych - Monitoring podstawowych parametrów pracy urządzenia - co najmniej ciśnienie wsteczne gazu rozpylacza próbki z informacją o spadku lub wzroście ciśnienia w trakcie trwania analizy, ciśnienia oraz przepływu gazów oraz cieczy chłodzącej - Definiowalny kalendarz czynności konserwacyjnych Użytkownika z przypomnieniami o konieczności czyszczenia palnika, wymianie wężyków, czyszczeniu rozpylacza próbki i innych czynności konserwacyjnych. | spełnia / nie spełnia* |
| - Wydajność analityczna: - Czas gotowości do pracy ze stanu stand-by nie dłuższy niż 20 minut - Stabilność sygnału <1% RSD w czasie 8 godzin - Zasilanie 230V, 55Hz, jednofazowe - Możliwość rozbudowy o wbudowany zawór z pętlą próbkującą do płukania toru próbki w trakcie trwania pomiaru - Możliwość rozbudowy o układ prawdziwie jednoczesnego podglądu plazmy w trybie aksjalnym oraz radialnym w tym samym czasie w trakcie jednej analizy | spełnia / nie spełnia* |
| - Skład zestawu i elementy dodatkowe: - Zestaw komputerowy spełniający wymogi urządzenia do obsługi i sterowania spektrometrem emisyjnym (stanowiącym przedmiot niniejszego zapytania) do sterowania i obróbki wyników. - Zestaw materiałów eksploatacyjnych: pionowo zorientowany palnik, dwuprzebiegowa szklana komora mgielna, teflonowy rozpylacz do pracy ze wszystkimi rodzajami kwasów w tym HF, zestaw wężyków pompy perystaltycznej dla próbki, odcieku z komory, wzorca wewnętrznego – po 1 opakowaniu dla każdego rodzaju - Automatyczny podajnik próbek na co najmniej 360 pozycji z możliwością podłączenia do systemu wentylacji w laboratorium - Startowy zestaw wzorców wielopierwiastkowych do rozpoczęcia pracy - Szklany układ równoczesnego wprowadzania próbki do pomiarów techniką klasyczną oraz techniką wodorkową (As, Se, Hg) na poziomie poniżej ppb w tym samym czasie w trakcie jednej analizy | spełnia / nie spełnia* |
| - Inne: - Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim w wersji papierowej i elektronicznej - Przedmiot zamówienia obejmuje szkolenie w języku polskim pracowników Zamawiającego z bezpiecznej obsługi urządzenia - Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, instalację i uruchomienie urządzenia u Zamawiającego - Przedmiot zamówienia oznakowany znakiem bezpieczeństwa CE - Gwarancja na sprzęt (bez materiałów eksploatacyjnych) min. 2 lata od daty uruchomienia sprzętu u Zamawiającego z możliwością przedłużenia - Przedmiot zamówienia obejmuje bezpłatne przeglądy serwisowe z częściami w trakcie trwania okresu gwarancji - Autoryzowany serwis na terenie Polski - Czas reakcji serwisu poniżej 24h od momentu zgłoszenia awarii Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany w formie leasingu udzielonego przez Leasingodawcę wskazanego przez Zamawiającego | spełnia / nie spełnia* |
| Część II – Zakup i dostawa mineralizatora mikrofalowego o parametrach nie gorszych lub równoważnych: |  |
| Fabrycznie nowy mineralizator mikrofalowy do przygotowania próbek przed analizą | spełnia / nie spełnia* |
| - Parametry mineralizatora: - Dwa wbudowane magnetrony o łącznej mocy min. 1800W - Niepulsacyjny sposób dostarczenia energii mikrofalowej w całym zakresie pracy - System kontroli mocy mikrofalowej typu PID - System kontroli temperatury we wszystkich naczyniach oparty o czujnik IR - Czujnik IR zapewniający odczyt temperatury od spodu naczyń do mineralizacji - System kontroli ciśnienia maksymalnego w naczyniach umożliwiający automatyczne uwalnianie nadciśnienia bez przerywania procesu mineralizacji - Co najmniej 16-pozycyjny rotor na naczynia, każde naczynie o pojemności min. 100 ml - System montażu rotora z naczyniami umożliwiający automatyczne unoszenie oraz opuszczanie bez konieczności dokładnego pozycjonowania w komorze pieca - 2 zestawy po 16 kompletnych ciśnieniowych naczyń (TFM), każde naczynie o pojemności min. 100 ml - Maksymalna temperatura mineralizacji w oferowanych naczyniach nie niższa niż 240oC - Uchylne drzwi do komory pieca z przeszkleniem - Komora wewnętrzna wykonana ze stali kwasoodpornej 316 pokryta teflonem - Objętość komory pieca poniżej 57 dm3 dla wysokiej gęstości pola mikrofalowego - System wyciągowy zintegrowany w mineralizatorze, odporny na korozję i umożliwiający szybkie schłodzenie naczyń w czasie nie dłuższym niż 20 minut - Wbudowany w mineralizator dotykowy panel kontrolny oparty na min. 7” ekranie LCD, wyświetlający aktualne parametry pracy oraz umożliwiający przegląd parametrów całego procesu mineralizacji - Podświetlenie do wizualnego informowania o statusie pracy urządzenia - Zaimplementowane oprogramowanie sterujące, umożliwiające m. in.: - programowanie i kontrolowanie parametrów takich jak: temperatura, czas oraz moc, w trakcie całego procesu mineralizacji, - zapis procedur użytkownika i ich archiwizację, - wgrana biblioteka metod mineralizacji dla różnych typów próbek, - automatyczny dobór dostarczanych mikrofal w celu osiągnięcia parametrów metody, - możliwość programowania metod wieloetapowych, - możliwość pracy z metodykami typu jedno dotknięcie, - informowanie o statusie urządzenia z komunikatami. - System zabezpieczeń wyłączający proces mineralizacji w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia co najmniej otwarcia drzwi, reakcji egzotermicznej, awarii magnetronu - Możliwość rozbudowy o 40-pozycyjny rotor na naczynia ciśnieniowe, każde naczynie o pojemności min. 60 ml - W zestawie odpowiednia rura do odprowadzania powietrza z komory | spełnia / nie spełnia* |
| - Inne: - Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim w wersji papierowej i elektronicznej - Przedmiot zamówienia obejmuje szkolenie w języku polskim pracowników Zamawiającego z bezpiecznej obsługi urządzenia - Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, instalację i uruchomienie urządzenia u Zamawiającego - Przedmiot zamówienia oznakowany znakiem bezpieczeństwa CE - Gwarancja na sprzęt min. 2 lata od daty uruchomienia sprzętu u Zamawiającego z możliwością przedłużenia - Przedmiot zamówienia obejmuje bezpłatne przeglądy serwisowe z częściami w trakcie trwania okresu gwarancji - Autoryzowany serwis na terenie Polski - Czas reakcji serwisu poniżej 24h od momentu zgłoszenia awarii - Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany w formie leasingu udzielonego przez Leasingodawcę wskazanego przez Zamawiającego | spełnia / nie spełnia* |

*niewłaściwe skreślić

- WARTOŚCI OFERTY

| Część I - Zakup i dostawa spektrometru emisyjnego |  |
| --- | --- |
| Wartość netto:………………………………zł | Słownie: |
| Stawka podatku VAT (%): |  |
| Wartość brutto:………………………….….zł | Słownie: |
| Okres gwarancji i rękojmi na sprzęt (bez materiałów eksploatacyjnych) (w latach) – co najmniej 2 lata |  |
| Część II - Zakup i dostawa mineralizatora mikrofalowego |  |
| Wartość netto:………………………………zł | Słownie: |
| Stawka podatku VAT (%): |  |
| Wartość brutto:………………………….….zł | Słownie: |
| Okres gwarancji i rękojmi na sprzęt (w latach) – co najmniej 2 lata |  |

- DATA PRZYGOTOWANIA OFERTY

Data przygotowania oferty:

- DANE OSOBY DO KONTAKTU

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

- OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu oferty – jest kompletna.

Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym nr 2021-8351-63669 nie wnoszę do niego zastrzeżeń i przyjmuję warunki w nim zawarte oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczam, że Oferent nie zalega z płatnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpiecznie społeczne lub zdrowotne oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zadania.

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiazuję się zawrzeć umowę na wykonanie przedmiotu oferty w miejscu i terminie wskazanych przez Zamawiającego.

Oświadczam, że gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w  zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiacą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Wyrażam zgode na przetwarzanie danych zawartych w ofercie zgodnie z informacjami zawartymi w klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych stanowiacej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień przygotowania oferty.

- ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

- Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym przygotowane na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

- PODPISY OSÓB UPEŁNOMOCNIONYCH DO REPREZENTOWANIA DOSTAWCY                  I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU

| Miejscowość i data |  | Podpis osoby uprawnionej |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis osoby uprawnionej |