Załącznik nr 3 do ZO nr 03/08/2021 Potwierdzenie spełnienia wszystkich minimalnych wymagań technicznych, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia

| Lp. | Przedmiot | Ilość | Minimalne parametry | Spełnia parametry TAK/NIE* (należy wpisać właściwe) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa laboratoryjna | 3 sztuki | - wysokiej jakości solidna szafa spawana z blachy stalowej 0,7 i 0,8 mm, - drzwi zamykane zamkiem na klucz, - szafa wyposażona jest w 6 półek typu wanna z ocynkowanej blachy lub blachy malowanej, półki są wysuwane, z regulacją wysokości, - maksymalne obciążenie: min. 30 kg , - szafa z otworami wentylacyjnymi w dolnej i górnej części - minimalne obciążenie półki 10 kg - minimalne wymiary 1800mmx800mmx300mm |  |
| 2 | Piec laboratoryjny muflowy | 1 sztuka | - sterownik automatycznej kontroli temperatury, - funkcja pomiaru bieżącej temperatury [oC] - funkcja zabezpieczająca przed przegrzaniem się pieca, - podwójna komora ceramiczna, - max. temperatura: min. 550 oC, |  |
| 3 | Biureta cyfrowa | 3 sztuki | - zawór recyrkulacji, - pompa tłokowa, - zgodności certyfikowanych zgodnie z normą DIN 12600 marginesy błędów w zgodnie z DIN EN ISO 8655-3, - dokładność: ± 0,2% - pojemność 50 ml |  |
| 4 | Demineralizator do wody | 1 sztuka | - zasilanie: woda wodociągowa, - wydajność: min. 3 l/h, - przewodność max. 0,06 µS/cm, - urządzenie pracujące pod ciśnieniem wody wodociągowej o zaniżonym ciśnieniu, - filtracja na filtrach węglowych, - odwrócona osmoza, - powtórna demineralizacja, - wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania w wody - wykorzystanie technologii mikrofiltracji - dodatkowy kran na wodę 3 klasy, - dodatkowy zbiornik na wodę 3 klasy o poj. min. 10 l. |  |
| 5 | Dygestorium | 1 sztuka | - blat z ceramiki z podniesionym obrzeżem i zlewikiem ceramicznym w każdej komorze, - dygestorium dwukomorowe lub dwa dygestoria jednokomorowe – każda komora min. szerokość 110 cm x min. głębokość 70 cm, - wentylacja komory roboczej górą - szafka pod dygestorium wentylowana w wyklejona laminatem PCV - instalacja wod.-kan., min. 2 gniazda 230V oraz czujnik przepływu powietrza, - oświetlenie komory roboczej, - szyby hartowane bezpieczne, przednia okiennica przesuwna w pionie, - elementy wewnętrzne komory pozbawione materiałów korodujących. |  |
| 6 | Eksykator | 2 sztuki | - w tym: 1 szt. Ø komory 200 mm, 1 szt. Ø komory 300-400 mm, - osuszanie lub przechowywanie próbek możliwe w warunkach normalnych, - pokrywa ze szlifowanym kołnierzem, - z wkładem do każdego eksykatora. |  |
| 7 | Lodówka | 1 sztuka | - chłodziarka laboratoryjna z drzwiami pełnymi - pojemność lodówki: 300-400 l, - min. 4 półki, możliwość osiągniecia odległości między dwiema sąsiadującymi półkami min. 30 cm (przynajmniej dla 1 półki) - min. zakres temperatur: od +2 oC do +15 oC, - wymiary zewnętrzne (szer./wys./gł.): 50-60/150-180/60-65 cm, |  |
| 8 | Łaźnia piaskowa | 1 sztuka | - regulacja temperatury pokrętłem, - obudowa ze stali nierdzewnej, - grzałka umieszczona pod dnem wanny, - wanna i obudowa z materiału niekorodującego - zakres regulacji temperatury [oC]: 20-370, - max. wymiary gabarytowe szer. x głęb. x wys. [cm]: 60x55x30, - min. wymiary wanny szer. x głęb. x wys. [cm]: 35x45x5, - min. moc [W]: 1000, |  |
| 9 | Łaźnia wodna | 1 sztuka | - wszystkie metalowe elementy wykonane są ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, zgodnie z DIN 1.4301, - czujnik temperatury, - system kontroli poziomu wody, - regulator temperatury, - zakres temperatur od 5 oC powyżej temperatury otoczenia do 99 oC, - max. wymiary gabarytowe szer. x głęb. x wys. [cm]: 60x50x30, - min. wymiary wanny szer. x dł. x wys. [cm].: 45 x 25 x 15, - zawór spustu wody, - zabezpieczenia przed przegrzaniem: blokada grzałki przy zbyt niskim poziomie wody, - pokrywa łaźni |  |
| 10 | Mieszadło magnetyczne | 1 sztuka | - analogowe mieszadło magnetyczne z grzaniem na min. 1 miejsce - zapewnia mieszanie każdej pozycji o objętości do 2 l, - ustawne tryby pracy : grzanie, mieszanie, mieszanie i grzanie, |  |
| 11 | Młynek do homogenizacji | 1 sztuka | - Materiał wejściowy: miękki, średnio twardy, kruchy, włóknisty - Zasada działania: uderzanie, ścinanie - Wielkość wejściowa: < 10 mm, - Rozdrobnienie końcowe: < 80 µm, - Prędkość przy 50 Hz (60 Hz): 6 000 - 18 000 obr/min, - Prędkość obrotowa rotora: 31 - 93 m/s, - Średnica rotora: 99 mm, - Trzy sita: 80 µm, 0,5 mm, 1 mm, - Wykonanie materiałowe elementów rozdrabniających: stal nierdzewna, - Pojemność odbieralnika: przynajmniej 900 ml |  |
| 12 | Myjka ultradźwiękowa | 1 sztuka | - wymiary wew. wanny (dł. x szer. x głęb.): 20-35 x 25-30 35 x 20-25 cm, - min, częstotliwość: 40 kHz - min. moc układu grzania: 600 W - zakres temperatury: do 80°C - zawór spustowy - max wymiary zew. (dł. x szer. x wys.): 60 x 50 x 35 cm |  |
| 13 | Piec mineralizacyjny do oznaczania azotu | 1 sztuka | - elementy robocze obudowy pieca ze stali nierdzewnej, - min. zakres temperatury pracy od temp. otoczenia do +440°C z cyfrowym wyświetlaczem, monitorującym parametry pracy pieca, - stabilność temperatury w bloku do 200°C wynosi max. ±2.0°C. |  |
| 14 | Pipeta | 6 sztuk | - pipety jednokanałowe zmiennopojemnościowe - mikrol z wyrzutnikiem końcówek, - pojemności poszczególnych pipet: 2 szt. – 1 ml, 2 szt. – 5 ml, 1 szt. – 10ml, 1 szt. – 20-200µl, - z zestawem końcówek – min. 1000 szt. |  |
| 15 | Próbnik Egnera | 1 sztuka | – możliwość pobierania próbek gleby na głębokości do 20 cm, |  |
| 16 | Sito do analizy frakcji ziemi | 1 sztuka | - sito glebowe o oczkach o średnicy 2 mm |  |
| 17 | Spektrometr absorpcji cząsteczkowej (kolorymetr) | 1 sztuka | Minimalne parametry: - Absorpcyjny fotometr jednokanałowy UV/VIS z wiązką odniesienia - Źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa - Analiza spektralna UV/VIS w zakresie 200 – 830 nm - Możliwość wyboru fali co 1 nm - Wyświetlacz TFT VGA lub równoważny o przekątnej nie mniejszej niż 5,7 cala - Wbudowana pamięć umożliwiająca zapisywanie metod - Wysokość promienia przechodzenia wiązki 8,5 mm - Spektralna szerokość pasma nie większa niż 4nm - Fotometryczny zakres pomiaru przy 260nm nie mniejszy niż 0 – 3,0A - Błąd przypadkowy fotometru przy A=0 nie większy niż 0,002 (0,2%) - Możliwość rejestrowania skanów absorbcji z analizą i wyznaczaniem pików - Możliwość pomiaru absorbcji przy jednej lub wielu długościach fal - Możliwość wyznaczania stężenia z na podstawie wprowadzonej krzywej standardowej |  |
| 18 | Stacja destylacyjna do oznaczania azotu | 1 sztuka | - automatyczny destylator z parą wodną do oznaczania azotu metodą KJELDAHLA, - obudowa odporna na działanie silnych kwasów i zasad towarzyszących procesowi oznaczania azotu KJELDAHLA, - destylacja w szklanych kolbach/ tubusach o pojemności od 280 do 300 ml.= - automatyczne rozcieńczanie próbki przed rozpoczęciem analizy, dodawanie ługu oraz roztworu odbierającego do odbieralnika destylatu (np. kwasu borowego H3BO3), - cyfrowe programowanie czasu destylacji oraz ilości podawanych substancji pośredniczących w procesie destylacji azotu Kjeldahla tj. H2O, NaOH oraz H3BO3, - automatyczne opróżnianie kolby destylacyjnej oraz naczynia z próbką po zakończeniu procesu miareczkowania, - cyfrowe sterowanie regulacją oraz kontrolą wszystkich parametrów pracy urządzenia, - możliwość bezpośredniej współpracy z urządzeniem do miareczkowania potencjometrycznego w układzie automatycznym, - aktywne systemy zabezpieczenia przed błędną obsługą urządzenia takie jak czujnik zamknięcia drzwiczek komory z kolbą destylacyjną, - system oszczędnego zużycia wody dopływającej do chłodnicy (otwieranie dopływu wody do chłodnicy na początku i zamykanie po zakończeniu destylacji) oraz energii przez przechodzenie systemu w „stan uśpienia” w przypadku dłuższych przerw w pracy, |  |
| 19 | Suszarka laboratoryjna | 1 sztuka | - obieg powietrza: wymuszony, - automatyczne wyłączanie wentylatora po zakończeniu programu, - regulacja obrotów wentylatora, - pojemność komory: 75 - 100l, - zakres temperatury pracy: 5C powyżej temperatury otoczenia +130 °C, - materiał komory: stal nierdzewna, - materiał obudowy: stal nierdzewna - maksymalne obciążenie półki: min. 10 kg, - ilość półek: min. 2 -możliwość regulacji ustawienia półek |  |
| 20 | Suszarka wielkogabarytowa do suszenia próbek laboratoryjnych | 1 sztuka | - obieg powietrza: wymuszony, - automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu pracy, - min. pojemność komory: 600 l, - min. zakres temperatury pracy: 5 °C powyżej temperatury otoczenia +65 °C, - regulacja temperatury – rozdzielczość co 1 °C - max. bezwładność temp. 5 °C - materiał komory: stal nierdzewna, - ilość półek: min. 3 z możliwością regulacji - regulacja temperatury: co 1 °C, |  |
| 21 | Szkło laboratoryjne | 1 komplet | 1. bagietka szklana 10, 15, 20, 30 cm – po 3 szt. każdej długości, 2. biureta szklana z kranem prostym o pojemności 50 cm3 - 3 szt. 3. biurety szklana z kranem prostym o pojemności 25 cm3 – 3 szt. 4. cylinder miarowy o pojemności 100 cm3 - 3 szt. z tworzywa sztucznego, 1 szt. szklany, 5. cylinder miarowy o pojemności 250 cm3 - 3 szt. z tworzywa sztucznego, 2 szt. szklany, 6. cylinder miarowy o pojemności 50 cm3 - 3 szt. z tworzywa sztucznego, 1 szt. szklany, 7. cylindry miarowe o pojemności: 5 cm3 - 3 szt. z tworzywa sztucznego, 1 szt. szklany, 8. cylinder miarowy o pojemności 1000 cm3 - 11 szt. z tworzywa sztucznego, 9. kolba miarowa szklana o pojemności 50 cm3 – 40 szt., 10. kolba miarowa szklana o pojemności 100 cm3 – 30 szt., 11. kolba miarowa szklana o pojemności 500 cm3 kilka – 5 szt., 12. kolba miarowa szklana o pojemności 1000 cm3 kilka – 3 szt., 13. kolba miarowa szklana o pojemności 2000 cm3 kilka – 1 szt., 14. kolba stożkowa szklana o pojemności 100 cm3 – 30 szt., 15. kolba stożkowa szklana o pojemności 250 cm3 - 10 szt., 16. kolba stożkowa szklana o pojemności 3000 cm3 – 1 szt., 17. kroplomierz z tworzywa sztucznego (pipeta Pasteura) – 1 op. (ok. 100 szt.), 18. lejek laboratoryjny z tworzywa sztucznego o średnicy 4 cm – 10 szt., 19. lejek laboratoryjny z tworzywa sztucznego o średnicy 6 cm – 30 szt., 20. lejek laboratoryjny szklany o średnicy 8 cm – 25 szt., 21. lejek laboratoryjny z tworzywa sztucznego do materiałów sypkich o średnicy 8 cm – 2 szt., 22. mieszadło ręczne (do oznaczania składu granulometrycznego) 23. parownica kwarcowa o pojemności około 80 cm3 – 20 szt., 24. szkiełka zegarkowe o średnicy nie mniejszej niż parownice w poz. 23 - 20 szt. 25. pipeta jednomiarowa szklana o pojemności 50 cm3 – 2 szt., 26. pipeta kalibrowana jednomiarowa szklana 20 cm3 – 2 szt., 27. pipeta kalibrowana jednomiarowa szklana 25 cm3 – 2 szt., 28. pipeta szklana o pojemności 1 cm3 – 2 szt., 29. pipeta szklana o pojemności 10 cm3 – 2 szt., 30. pipeta szklana o pojemności 20 cm3 – 2 szt., 31. pipety szklane kalibrowane wielomiarowe 5 cm3 – 2 szt., 32. pipety szklane kalibrowane wielomiarowe 10 cm3 – 2 szt., 33. probówka wirówkowa z tworzywa sztucznego o pojemności 50 cm3 z zakrętką – 100 szt. + koszyki, 34. statyw na biurety + statyw na próbówki (koszyczki na próbówki) – po 3 szt., 35. stoper - 5 szt. 36. szklane naczynie wagowe o wymiarach wys. x śred. 40 x 45mm, pojemność 30 ml – 8 szt., 37. termometr elektroniczny – 1 szt., 38. tryskawka z tworzywa sztucznego p pojemności 400-500 cm3 – 5 szt., 39. zlewka o pojemności 100 cm3 – 25 szt. szklanych i 8 szt. z tworzywa sztucznego, 40. zlewka szklana o pojemności 1000 cm3 – 7 szt., 41. zlewka szklana o pojemności 2000 cm3 kilka – 1 szt., 42. dozowniki butelkowe kwasoodporne – o poj. 10 cm3 - 1szt, o poj. 50 cm3 – 1 szt. 43. Zlewka z uchem o pojemności 500 cm3 – 3 szt. 44. Pipetor (pompka pipetowa) do pipet o poj. w zakresie 1 - 100 ml, wysoka odporność na stężone kwasy i zasady - 2 szt. 45. Pipetor (pompka pipetowa) do pipet o poj. w zakresie 1 - 25 ml, wysoka odporność na stężone kwasy i zasady. - 2 szt. 46. Probówki szklane o poj. 30 ml - 50 szt. 47. Probówki z tworzywa sztucznego o poj. 30 ml - 50 szt. |  |
| 22 | Waga | 3 sztuki | 1) 1 szt. o parametrach:. - obciążenie max. 100 g, - dokładność 0,1 mg; 2) 1 szt. o parametrach:. - obciążenie max. 500 g, - dokładność 10 mg; 3) 1 szt. o parametrach:. - obciążenie max. 5 kg, - dokładność 0,1 g. |  |
| 23 | Wirówka laboratoryjna | 1 sztuka | - rotor kątowy, - zasilanie: 230V 50Hz, - rotor kątowy na próbówki o pojemności 50 cm3 – 6 szt. - min. Zakres obrotów : 200 ÷ 12000 rpm, - max. czas wirowania: min. 10 min., rozdzielczość 1sek., - zakres regulacji temp: -5 °C ÷ +40 °C, |  |
| 24 | Wytrząsarka | 1 sztuka | - min. zakres prędkości wstrząsu (obr./min.): 100 – 1200 - timer: min. zakres 1 min – 72 godz., - max. czas pracy ciągłej: min. 72 godz., - max. obciążenie: min. 3,6 kg, - platforma na koszyk na probówki 15 ml – min, 24 szt., - platforma uniwersalna (rolkowa), - platforma na probówki 30ml |  |
| 25 | Zamrażarka | 1 sztuka | - obieg powietrza: naturalny, - pojemność komory: min. 240 l, - drzwi: pełne, - zakres temperatury pracy: -40 °C, - zasilanie 50Hz: 230 V, - ilość półek standard/max: 3 / 6. |  |
| 26 | Wytrząsarka na butelki ekstrakcyjne | 1 zestaw | - w zestawie: butelki polipropylenowe o pojemności 250 ml z korkiem szczelnym (nie gumowym) – min. 30 szt. - na min. 12 butelek o parametrach jak butelki powyżej, - wytrząsanie w płaszczyźnie pionowej. |  |
| 27 | Pehametr | 1 sztuka | - Rozdzielczość/dokładność: 0,1, |  |
| 28 | Konduktometr | 1 sztuka | - dokładność: 10 µS, |  |
| 29 | Analizator całego ziarna | 1 sztuka | - napięcie zasilające: 220-240V 50-60Hz, - monochromator pracujący w min. zakresie długości fali, 590-1000 nm z zainstalowanym modułem barwy, - umożliwiający analizę gęstości próbki w stanie zsypnym, - układ optyczny bez możliwości wpływu światła zewnętrznego na analizę widma, - kalibracja oparta na bazie danych referencyjnych: - dla zawartości białka w ziarnach pszenicy w oparciu o min. 24 000 próbek, - dla wilgotności w ziarnach pszenicy w oparciu o min. 10 000 próbek, - dla zawartości białka w ziarnach łubinu w oparciu o min. 1 600 próbek, - dla wilgotności w ziarnach łubinu w oparciu o min. 2 600 próbek, - dla zawartości białka w ziarnach bobiku w oparciu o min. 1 600 próbek, - dla wilgotności w ziarnach bobiku w oparciu o min. 2 600 próbek, - umożliwiający analizę zawartości białka i wilgotności w ziarnach pszenicy, łubinu oraz bobiku. |  |
| 30 | Analizator liczby opadania | 1 sztuka | Automatyczny aparat do oznaczania aktywności alfa-amylazy w ziarnie pszenicy, żyta oraz ich przetworach metodą pomiaru liczby opadania wg Hagberga-Pertena Dane techniczne: Wymagania minimalne: - Analizator pozwalający oznaczać parametr zgodnie z normą PN-EN-ISO 3093, - Automatyczne podjęcie mieszadła, mieszanie, zwolnienie mieszadła oraz detekcja zakończenia analizy z wyświetleniem wyników - Wbudowana elektronika zapewniająca precyzyjne sterowanie funkcjami aparatu np.: temperaturą i poziomem wody w łaźni, amplitudą pracy mieszadła itp. - Łaźnia wodna wykonana ze stali kwasoodpornej - Zabezpieczenie przed wygotowaniem wody. - Pokrywa łaźni wodnej wykonana z materiału odpornego na korozję - Możliwość łatwego zdjęcia pokrywy w celu oczyszczenia wnętrza łaźni wodnej, w przypadkach zanieczyszczeń związanych np. z pęknięciem probówki i wylaniem zawiesiny do wnętrza - Urządzenie powinna spełniać wymagania norm AACC, ICC, ISO oraz Polskiej Normy PN -ISO 3093. |  |
| 31 | Areometr Prószyńskiego z 15 cylindrami | 1 sztuka | - Zgodny z normą: PN-R-04032: Gleby i utwory mineralne. Przeznaczone do oznaczania składu granulometrycznego, |  |

Miejscowość……………………, data………………………*

_________________________________ (podpis i pieczęć wystawcy oferty)*

*dane obligatoryjne