# Chromatograf cieczowy HPLC z detektorem fotodiodowym

Specyfikacja Wymagań Użytkownika

1  Wprowadzenie

1.1  Cel sporządzenia dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest zdefiniowanie szczegółowych wymagań użytkownika dla Chromatografu cieczowego z detektorem fotodiodowym (PDA).

1.2  Zakres

Aparat ma służyć do badania substancji czynnych, substancji pomocniczych i wyrobów gotowych w zakresie następujących parametrów:

- tożsamość – równoczesne potwierdzanie zgodności czasu retencji i widma UV-Vis,

- zawartości substancji czynnej, konserwantów i zanieczyszczeń,

- potwierdzanie selektywności metod oznaczania zanieczyszczeń (peak purity),

- jednolitości zawartości,

- ilość uwolnionej substancji.

Układ chromatograficzny musi pracować w systemie Empower 3. Wraz z aparatem muszą być dostarczone licencje na podłączenie systemu do sieci Empower 3.

Układ chromatograficzny powinien składać się z następujących elementów:

- Zintegrowany system pompowania fazy ruchomej z autosamplerem,  degazerem i termostatem kolumn, o następującej charakterystyce:

- pompa dwutłokowa szeregowa, cztero-kanałowa,

- pompowanie fazy ruchomej w zakresie 0.050 – 10.000 ml/min w krokach co 0.001 ml/min,

- gradient niskociśnieniowy,

- maksymalne ciśnienie robocze co najmniej 5000 psi (345 atm.), programowalne granice ciśnienia,

- automatyczne procedury zalewania pompy, płukania nastrzykiwacza i systemu,

- automatyczne procedury sprawdzania elementów hydraulicznych (uszczelki, zawory, bubble detect),

- możliwość wymiany uszczelek bez narzędzi,

- podział autosamplera na tace (co najmniej 5, co najmniej 100 fiolek 2 ml),

- automatyczne procedury dodawania reagentów derywatyzujących, mieszania i nastrzykiwania próbki po derywatyzacji

- możliwość pracy z kolumnami o średnicy 1 i 2 mm,

- przeniesienie systemu nastrzykiwania (carryover) nie większe niż 0,0025%,

- programowalna głębokość zanurzenia igły,

- zewnętrzny system mycia igły,

- precyzja nastrzyku <0.5% (RSD), dokładność nastrzyku ±1µl,

- objętości nastrzyku w zakresie od 0.1 –100 µl, z możliwością zwiększenia zakresu do 2000 µl,

- autosampler pracujący w zakresie temperatur 4 - 40 C,

- termostat kolumn pracujący w zakresie temperatur 10 - 65 C,

- tacka na rozpuszczalniki.

- Detektora fotodiodowy

- jedna szerokość szczeliny 1,2 nm zapewniająca stałą rozdzielczość i porównywalność widm UV-Vis,

- zakres długości fali co najmniej 190 – 800 nm,

- wyposażony w jedną lampę deuterową i 512 fotodiod,

- szum linii bazowej nie większy niż 10x10-6 AU

- dryft nie większy niż 1x10-3A U/h

- liniowość odpowiedzi detektora w zakresie do 2 AU z odchyleniem poniżej 5%

- automatyczne porównanie wyników z bibliotekami widm, badanie czystości piku (przynajmniej do czterech zanieczyszczeń),

- możliwość niezależnego ustawiania stałej czasowej filtra i szybkości próbkowania (maksymalna szybkość próbkowania nie mniejsza niż 80Hz),

- długość drogi optycznej przynajmniej 10 mm

- opcjonalnie dostępna celka o drodze optycznej 0,5 mm

- opcjonalnie dostępna celka biokompatybilna

- objętość celki maksymalnie 9 µl

- możliwość używania standardowej kuwety 10 mm dla makropróbek wprowadzanych zewnętrznie (poza całym układem analitycznym)

Zgodność systemu chromatograficznego i oprogramowania z CFR 21 part 11.

- Licencji na podłączenie systemu do sieci chromatograficznej Empower 3

- Modułu typu LAC/E

- Modułu UPS

- Narzędzi do kwalifikacji systemu i modułu typu LAC/E

Projekt zakupu, dostawy i uruchomienia urządzenia zostanie podzielony na następujące etapy podstawowe:

- wybór odpowiedniego dostawcy urządzenia,

- opracowanie i uzgodnienie dokumentacji IQ/OQ i PQ,

- instalacja i uruchomienie urządzenia (IQ/OQ i PQ),

- opracowanie instrukcji użytkowania SP/Ap.

2  Wymagania

2.1  Wymagania ogólne

Producent i/lub dostawca urządzenia powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje. Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzenia oraz jego zgodność z wymaganiami niniejszego URS.

2.2  Wymagania szczegółowe

| ID1 | Opis | M/P2 | GMP (T/N)3 | Potwierdzenie spełnienia wymagania | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instalacja urządzenia, wykonanie kwalifikacji IQ/OQ i PQ oraz opracowanie dokumentacji z kwalifikacji powinny zostać wykonane przez dostawcę. | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Dostawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzenia. | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Układ chromatograficzny pracuje w systemie Empower 3 | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Aparat dostarczony wraz z licencją na podłączenie systemu do sieci Empower 3 | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Pompa dwutłokowa szeregowa, cztero-kanałowa, | M |  | TAK/NIE |  |
|  | Pompowanie fazy ruchomej w zakresie 0.050 – 10.000 ml/min w krokach co 0.001 ml/min, | M |  | TAK/NIE |  |
|  | Gradient niskociśnieniowy | M |  | TAK/NIE |  |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze co najmniej 5000 psi (345 atm.), programowalne granice ciśnienia, | M |  | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczne procedury zalewania pompy, płukania nastrzykiwacza i systemu, | M |  | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczne procedury sprawdzania elementów hydraulicznych (uszczelki, zawory, bubble detect), | M |  | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość wymiany uszczelek bez narzędzi, | O |  | TAK/NIE |  |
|  | Podział autosamplera na tace (co najmniej 5, co najmniej 100 fiolek 2 ml), | O |  | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczne procedury dodawania reagentów derywatyzujących, mieszania i nastrzykiwania próbki po derywatyzacji | M |  | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość pracy z kolumnami o średnicy 1 i 2 mm, | M |  | TAK/NIE |  |
|  | Przeniesienie systemu nastrzykiwania (carryover) nie większe niż 0,0025%, | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Programowalna głębokość zanurzenia igły, | M |  | TAK/NIE |  |
|  | Zewnętrzny system mycia igły, | M |  | TAK/NIE |  |
|  | Precyzja nastrzyku <0.5 % (RSD), dokładność nastrzyku ±1µl, | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Objętości nastrzyku w zakresie od 0,1 –100 µl, z możliwością zwiększenia zakresu do 2000 µl, | M |  | TAK/NIE |  |
|  | Autosampler pracujący w zakresie temperatur 4 - 40 C, | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Termostat kolumn pracujący w zakresie temperatur 10 - 65 C, | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Tacka na rozpuszczalniki. | M |  | TAK/NIE |  |
|  | Detektor umożliwia identyfikację związków i pozwala na analizę widm | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Detektor fotodiodowy - jedna szerokość szczeliny 1,2 nm zapewniająca stałą rozdzielczość i porównywalność widm UV-Vis | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Zakres długości fali przynajmniej 190 – 800 nm | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Detektor wyposażony w jedną lampę deuterową i 512 fotodiod | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Szum linii bazowej nie większy niż 10x10-6 AU, dryft nie większy niż 1x10-3 AU/h | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Liniowość odpowiedzi detektora w zakresie do 2 AU z odchyleniem poniżej 5% | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczne porównanie wyników z bibliotekami widm, badanie czystości piku (przynajmniej do czterech zanieczyszczeń) | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość niezależnego ustawiania stałej czasowej filtra i szybkości próbkowania (maksymalna szybkość próbkowania nie mniejsza niż 80Hz) | M |  | TAK/NIE |  |
|  | Długość drogi optycznej nie mniejsza niż 10 mm, objętość celi optycznej nie większa niż 9 µl | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość używania standardowej kuwety 10 mm dla makropróbek wprowadzanych zewnętrznie (poza całym układem analitycznym) | O |  | TAK/NIE |  |
|  | Opcjonalnie dostępna celka o drodze optycznej 0,5 mm oraz celka biokompatybilna, | O |  | TAK/NIE |  |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1000 psi, | M |  | TAK/NIE |  |
|  | Zgodność systemu chromatograficznego i oprogramowania z CFR 21 part 11 | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Aparat spełnia wszystkie wymagania farmakopei europejskiej i amerykańskiej. | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Licencja na podłączenie systemu do sieci chromatograficznej Empower 3 | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Modułu typu LAC/E | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Modułu UPS | M |  | TAK/NIE |  |
|  | Narzędzia do kwalifikacji systemu i modułu typu LAC/E | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Dostawca powinien wraz z urządzeniem dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim. | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Po zainstalowaniu aparatury dostawca powinien przeprowadzić szkolenie aplikacyjne. | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Aparat powinien posiadać certyfikat zgodności CE i Ph. Eur./ USP oraz co najmniej 1 rok gwarancji | M | T | TAK/NIE |  |
|  | Dostawca powinien zagwarantować dostępność serwisu oraz części zamiennych po okresie gwarancji | M | T | TAK/NIE |  |

1 Unikalny numer ID wymagania

2 Ocena potrzeby spełnienia wymagania, M: Musi być; O: Opcja

3 Identyfikacja krytyczności GMP– Analiza krytyczności i ryzyka systemów komputerowych

3  Słownik

| Termin | Definicja |
| --- | --- |
| Ph. Eur | Aktualna edycja Farmakopei Europejskiej |
| USP | Aktualna edycja Farmakopei Amerykańskiej |

4  Załączniki

N/D