Załącznik nr 3

………………………………………………….

pieczęć wykonawcy

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I - Aparat do identyfikacji i oznaczania lekooporności. 1 sztuka.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| - Urządzenie do odczytu płytek mikrotitracyjnych z dedykowanym oprogramowaniem |  |  |
| 1 | Urządzenie wyposażone w cyfrowy system odczytu wartości MIC współpracujące z dedykowanym komputerem i monitorem i czytnikiem kodów kreskowych W zestawie komputer o parametrach : Minimum i3 processor, 3.0 GHz; 64 bit, Minimum 4GB DDR3 memory with ability to expand without removal of original 4GB; 2 SATA hard drives (Drive C, Drive E), 80GB minimum, 7200 rpm; Minimum 20x DVD RW +/- Dual Layer, Minimum 8 fully powered USB ports; 12 miesiecy gwarancji; kolor czarny Wymagany monitor: 17 cali, obsługa 16-bitowej głębi kolorów rozdzielczość 1024 x 768 czas reakcji 8 ms, współczynnik kontrastu 500:1. System oparty jest na płytkach titracyjnych 96 dołkowych Możliwość zaprojektowania płytki na życzenie klienta ze wskazanym rozłożeniem antybiotyków na płytce Automatyczne zapisywanie wyników wizualnych Dostosowania oświetlenia w urządzeniu w celu optymalizacji odczytu System ekspercki do odczytu, interpretacji, raportowania i przechowywania wyników Możliwość wykonania kontroli jakości | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | …………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |
| 2. Urządzenie do automatycznego dozowania płytek titracyjnych |  |  |
| 1 | automatyczne dozowanie zawiesiny o wielokrotności 50 mikrolitrów urządzenie kompatybilne z płytkami mikrotitracyjnymi 96-dołkowymi z opcjonalnym uchwytem umożliwiający różne ułożenie płytki dedykowane jednorazowe głowice do dozowania, zapobiegające tworzeniu się aerozoli ekran dotykowy z możliwością wyboru dozowania zawiesiny w różnych konfiguracjach (1/3 płytki, połowa płytki, cała płytka, poziomo, pionowo) | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | …………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |
| 3. Urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny przed wykonaniem oznaczenia lekowrażliwości |  |  |
| 1 | Nefelometr umożliwiający pomiar gęstości inokulum Możliwa kalibracja | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | …………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ II - System do oznaczania lekooporności bakterii – 1 szt.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| - AUTOMATYCZNY ANALIZATOR MIKROBIOLOGICZNY DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI |  |  |
| 1 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja,odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości Czytnik kodów kreskowych Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej Graficzna wersja oprogramowania Oddzielny program do kontroli jakości ,będący częścią systemu Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji Średni czas identyfikacji dla wiekszości drobnoustrojow (ok.. 80%) 6 godzin System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i UPS Pełna automatyzacja wykonywanych badań(napełnianie testów, inkubacja,odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Expertowy, przedstawiona graficznie Zaawansowany System Expert przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności. Zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez logowanie do systemu Możliwość przechowywania wyników w systemie Możliwość archiwizacji danych na CD Możliwość oznaczenia testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach Brak konieczności dodawania jakichkolwiek innych odczynników podczas przygotowanie zawiesiny bakterii Brak konieczności dodawania jakichkolwiek odczynników w celu otrzymania wyników końcowych Automatyczne napełnianie testów w systemie Możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów: - Gram-ujemnych - Gram-dodatnich - Drożdżaków Możliwość identyfikacji grzybów drożdżopodobnych Testy identyfikacyjne zawierające minimum 50 dołków Testy identyfikacyjne oddzielnie pakowane Testy identyfikacyjne zaopatrzone w kody kreskowe Testy całkowicie szczelne po napełnieniu Brak udziału użytkownika przy napełnianiu testów Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika Liczba miejsc pomiarowych w systemie do 15 Średni termin ważności testów 12 mies. System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację. Mały ciężar aparatu - do 80 kg | Spełnia/nie spełnia* |
| 3 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | …………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ III - Komora laminarna – 1 sztuka

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Komora laminarna – 1 szt |  |  |
| 1 | Szerokość blatu roboczego 88-92 cm Dedykowany stelaż Lampa UV instalowana fabrycznie Komora do pracy sterylnej II klasa bezpieczeństwa Filtr HEPA H 14 EN 1822, 99.999% Wymiary (DxWxH): 80 cm x 100 cm x 152 cm +/- 2 cm każdy wymiar Poziom hałasu <55dBA (0.9 i 1.2m) Certyfikat EN 12469 lub równoważny Blat roboczy ze stali nierdzewnej Ściana frontowa ze szkła | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | …………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ IV - Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 sztuka

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Zamrażarka niskotemperaturowa |  |  |
| 1 | - pojemność min 730 litrów - zakres temperatury -50°C - -86°C - możliwość wyboru opcji drzwi lewostronne - drzwi zewnętrzne zamykane na klucz - możliwość otwierania drzwi pod kątem 180° dla ułatwienia transportu przez wąskie przejścia - obsługa urządzenia za pomocą panelu sterowania, składającego się z wyświetlacza, przycisków programowych o kontrolek - komunikacja z systemami zewnętrznymi za pomocą interfejsów - port BMS umożliwiający podłączenie zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego - blokowanie ustawień czterocyfrowym kodem - stałe wyświetlanie aktualnej temperatury panującej w zamrażarce - wyświetlanie alarmów: temperatury, konieczności wymiany zasilania awaryjnego, wyczyszczenia filtra, awarii systemu zamrażarki, awarii zasilania, - powrót do nastawionych parametrów po utracie i przywróceniu zasilania - zamykany panel z głównym wyłącznikiem zasilania oraz wyłącznikiem akumulatora - automatyczny port wyrównujący ciśnienie uruchamiany za pomocą przycisku na panelu sterowania ułatwiający ponowne otwieranie drzwi zamrażarki - szczelny, dwustopniowy kaskadowy układ chłodzący z dwoma zamkniętymi obiegami chłodzącymi - wysoce wydajny system sterowania sprężarką zmniejszający zużycie energii i wydłużający żywotność zamrażarki - poziom hałasu nie większy niż 48 dB zapewniający komfortowe środowisko pracy - wymienny filtr powietrza umieszczony od spodu zamrażarki, łatwo dostępny - wymiana filtra bez dodatkowych narzędzi - możliwość ustawienia okresu czasu co który należy czyścić filtr powietrza - możliwość wyposażenia w 30 statywów szufladowych lub z dostępem od boku - wyposażona w 5 półek - 3 oddzielne drzwi wewnętrzne - możliwość umieszczenie 6 statywów na półce - pojemność 52800 próbek (np. 1,5/2,0 ml) w 5cm pudełkach - drzwi wewnętrzne z uszczelką - uszczelka drzwi zewnętrznych odporna na niską temperaturę i zachowująca elastyczność w –86 °C, zapobiegając gromadzeniu się lodu - wbudowany automatyczny odpowietrznik auto vent - wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej 304 2B bez dodatkowej powłoki, zapewnia łatwe czyszczenie powierzchni oraz odporność na zarysowania - izolacja z paneli próżniowych i pianki poliuretanowej - wbudowane kółka ułatwiające transport zamrażarki po powierzchniach płaskich - dwa porty dostępu dla dodatkowych czujników lub systemu back-up - czas schładzania od temp. pokojowej do -80 °C – nie dłuższy niż 4h 10 min - zamrażarka utrzyma zadaną temperaturę w pomieszczeniu o temperaturze do 32°C - maks. zużycie energii 11,8 kWh/dzień - bezpieczne dla środowiska i niezawierające HCFC i CFC czynniki chłodnicze minimalizujące emisję gazów cieplarnianych - 95-98% (wagowo) materiałów użytych do produkcji nadaje się do recyklingu - maks. wydzielanie ciepła 492 W - zamrażarka wyposażona w system back-up CO2 pozwalający utrzymać temperaturę od -50 °C do -70 °C | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | …………………………………należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ V - Mikroskop – 1 sztuka

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Mikroskop |  |  |
| 1 | Statyw mikroskopu. • ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami regulacji przesuwu preparatów, wyskalowanym pokrętłem regulacji oświetlenia •współosiowa śruba mikro i makro •wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro •układ blokady wysokości stolika w lewym pokrętle śruby mikro/makro. Optyka. •W systemie korekcji do nieskończoności. •długość optyczna obiektywów 45mm Oświetlenie. •Wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz LED o mocy 2,4W czas życia 60 000 godzin. •Oświetlenie wg systemu Koehlera. •Pokrętło regulacji oświetlenia w przedniej części statywu. •Kondensor Abbego o aperturze NA=1,25 z regulowaną przesłoną aperturową. Uchwyt rewolwerowy. •Uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla co najmniej 5 obiektywów. Stolik. •Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min.211mm x 154mm. •stolik bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu po prawej stronie, •z uchwytem na dwa preparaty, •przesuw w osiach X i Y umożliwiający obserwacje całej powierzchni jednego lub dwóch szkiełek preparatowych, •zakres przesuwu co najmniej 76mm na 52mm. Nasadka okularowa. •Nasadka okularowa o stałym kącie nachylenia 30 stopni, •pole widzenia FN=20, •z regulacją rozstawu okularów w zakresie 48-75 mm 20 Okulary. •Okulary szerokopolowe o FN=22 korekcja dioptryjna dla każdego oka (na okularze lub na nasadca): +/- 5 dioptrii Obiektywy plan achromatyczne o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / minimalnej aperturze (NA) / minimalnej odległości roboczej (WD): •Plan Achromatyczny obiektyw 4x. Odległość robocza 18,5 mm, apertura numeryczna NA=0.10. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko nakrywkowe. •Plan Achromatyczny obiektyw 10x. Odległość robocza 10,5 mm, apertura numeryczna NA=0.25. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko nakrywkowe, obiektyw do kontrastu fazowego i jasnego pola, •Plan Achromatyczny obiektyw 20x. Odległość robocza 1,2 mm, apertura numeryczna NA=0.40. Korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm, obiektyw do kontrastu fazowego i jasnego pola, •Plan Achromatyczny obiektyw 40x. Odległość robocza 0,6 mm, apertura numeryczna NA=0.65. Korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm, obiektyw do kontrastu fazowego i jasnego pola, •Plan Achromatyczny obiektyw imersyjny 100x. Odległość robocza 0,13 mm, apertura numeryczna NA=1,25, obiektyw do kontrastu fazowego i jasnego pola, Kolorowa kamera cyfrowa do mikroskopu •rozdzielczość 2560x 1920 pixel •binning 2x •zakres dynamiki 12 bit •zakres czasu ekspozycji od 35 mikrosekund do 2,5 s •czas odświeżania 15 fps przy maksymalnej rozdzielczości, 32 fps przy rozdzielczości 1920x1080 (Full HD) oraz 71 fps przy rozdzielczości 960x540 •mocowanie na gwint typu c •Automatyczny balans bieli •połączenie z komputerem za pomocą portu USB 3.0 •praca w systemie operacyjnym windows 7.x, Windows 8.x, windows 10.x w wersji 32 oraz 64 bit •oprogramowanie sterujące pracą kamery Oprogramowanie umożliwiające •podgląd obrazów na żywo na ekranie monitora, •wykonywanie zdjęć, •nagrywanie sekwencji video (format AVI), •wyświetlanie parametrów mikrofotografii, •Kalibracja fotografii przed i po wykonaniu zdjęcia •możliwość edycji warstwy z pomiarami, opisami lub warstw obrazów, •manualny oraz automatyczny tryb doboru parametrów akwizycji obrazu, •możliwość składania wielu obrazów mikroskopowych typu RGB w jeden obraz wielowymiarowy, •dodawanie notatek (tekst, strzałki, itp.) •tryb galerii (wyświetla miniatury fotografii), •możliwość podglądu wielu zdjęć jednocześnie, •możliwość ustawienia wyglądu: wielkość i położenie okien, ilość i rozmieszczenie ikon, •zapis zdjęć wielu formatach m.in. TIFF, JPG, BMP, PNG, VSI, •możliwość rozbudowy oprogramowania, Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny Mikroskopy posiadają certyfikat CE IVD, mikroskop, kamera i oprogramowanie pochodzą od jednego producenta | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ……………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ VI - Precyzyjna waga laboratoryjna 1 sztuka

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Precyzyjna waga laboratoryjna |  |  |
| 1 | Maksymalna nośność do 120 g Dokładność odczytu (legalizowana) 1 mg Odczyt 0,1 mg Rozmiar szalki: min 90 mm Adjustacja wewnętrzna automatyczna Osłona przeciwwiatrowa w zestawie Wyświetlacz: pełnokolorowy ekran dotykowy Osłona ochronna w zestawie Zalegalizowana OIML Minimalna naważka 0,2 g Konstrukcja szalki ze stali nierdzewnej Zakres tary: w całym zakresie ważenia Jednostki miary: gram; miligram; karat; uncja; uncja (trojańska); funt; pennyweight; gran; Środowisko pracy: 10°C – 30°C, 80%RH, non-condensing Czas stabilizacji do 3 s Komunikacja: RS232; USB; USB Host | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | …………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ VII - Cieplarka/inkubator CO2 1 sztuka

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Cieplarka/inkubator CO2 |  |  |
| 1 | Pojemność min 102 l Wymuszona konwekcja Konwekcja podwójna – mechaniczna i grawitacyjna Zakres temperatury pracy od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +105°C Sterownik mikroprocesorowy Jednorodność temperatury +/- 0,3°C Stabilność temperatury +/-0,1°C Tygodniowy zegar czasu pracy Możliwość ustawienia dnia/godziny zakończenia czasu pracy Alarm odchylenia wartości temperatury Sześciostopniowa regulacja pracy wentylatora w zakresie 0-100% Wewnętrzne szklane drzwi umożliwiające obserwację materiału bez zmian temperatury Komora wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami Obudowa stalowa, odporna na zarysowania Udźwig półki do 25 kg Moc 1100 W Generator CO2 | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | …………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ VIII - Cieplarka/inkubator- 3 sztuki

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Cieplarka/inkubator |  |  |
| 1 | Pojemność min 116 l Naturalna konwekcja Zakres temperatury pracy od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +75°C Sterownik mikroprocesorowy Jednorodność temperatury +/- 0,6°C Stabilność temperatury +/-0,2°C Zegar czasu pracy Alarm odchylenia wartości temperatury Wewnętrzne szklane drzwi umożliwiające obserwację materiału bez zmian temperatury Komora wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami Ilość półek/max: 2/16 Obudowa stalowa, odporna na zarysowania Udźwig półki do 25 kg | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ……………………………………. należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ IX – Autoklaw 2 sztuki

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Autoklaw |  |  |
| 1 | •Specjalny program do sterylizacji pożywek agarowych w temperaturze 40-80 ºC •Programowany start (24h) •Złącze RS232 na PC / drukarkę i programowanie sterujące (opcjonalnie). •Zbiornik i pokrywa (górna) wykonane ze stali nierdzewnej AISI316L •Ręczny zawór spustowy •Ręczne napełnianie komory •Kratka zabezpieczająca podgrzewacz •Zabezpieczenia: zawór bezpieczeństwa, bezpiecznik termostatu, hydrauliczny system blokowania drzwi, czujnik otwartej pokrywy. •Temperatura sterylizacji 100-134 ºC | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ X –Zestaw pipet automatycznych 1 sztuka

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Zestaw pipet automatycznych -1 szt. |  |  |
| 1 | Zestaw 3 pipet automatycznych zmiennoobjętościowych o zakresach (0,5-10 μl, 10-100 μl, 100-1000 μl) Pipeta 0,5-10 μl: - Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - Autoklawowalna w całości - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 2,5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 1,5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 5% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 1,8% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 0,8% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,4% - Waga pipety nie większa niż 80g - Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - Gwarancja 36 miesięcy - Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – szary pośredni - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem - w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - 5 lat gwarancji na pierścień mocujący Pipeta 10-100 μl - Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - Autoklawowalna w całości - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,0% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 0,3% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,2% - Waga pipety nie większa niż 80g - Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - Gwarancja 36 miesięcy - Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem - w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - 5 lat gwarancji na pierścień mocujący Pipeta 100-1000 μl - Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - Autoklawowalne w całości - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron - Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,6% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 0,2% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,2% - Waga pipety nie większa niż 80g - Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - Gwarancja 36 miesięcy - Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – niebieski - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem - w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 36 miesięcy | ……………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ XI – Łaźnia wodna 2 sztuki.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Łaźnia wodna |  |  |
| 1 | Zakres temperatur od +20°C do +90°C Cyrkulacja mechaniczna (pompa) Wyświetlacz LED Czujnik temperatury NTC ze stali INOX Elektroniczny regulator temperatury typu ON-OFF Elektroniczny, bezpływakowy system kontroli poziomu wody Grzałka umieszczona nad dnem wanny Wanna spawana, obudowa, grzałka ze stali INOX Zawór spustu wody na pulpicie Pokrywa dwuspadowa Alarmy optyczne i akustyczne Automatyczne wyłączenie grzałki przy zbyt niskim poziomie wody Moc min 2200 W | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ……………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ XII – Densytometr – 1 sztuka.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Densytometr |  |  |
| 1 | Źródło światła – LED Długość fali 565 ± 15 nm Zakres pomiaru 0,3-15 McF Błąd pomiaru Dla 0-3 McF: 0,1 McF; dla ≥6 McF: 0,2 McF Precyzja ± 3% Czas pomiaru 1 sek Zewnętrzny wymiar probówki 18 mm lub 16 mm przy zastosowaniu adaptera Objętość probówki ≥ 2 ml Objętość wartości wyświetlanej 0,1 McF Rodzaj wyświetlacza – LED Zasilanie 120-230 V, 50/60 Hz, zasilacz DC 12 V Dopuszczalna temperatura otoczenia 4-40°C Certyfikat CE | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | …………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ XIII – Termocykler – 2 sztuki.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Termocykler |  |  |
| 1 | - Posiada aluminiowy termoblok; - Możliwość korzystania z pasków, pojedynczych probówek lub płytek łamanych - Minimum 2 niezależne bloki. Jeden nie mniejszy niż na 64 probówki 0,2 ml, drugi nie mniejszy niż na 32 probówki 0,2 ml. Całość z możliwością zastosowania również nie mniej niż 64 probówek 0,5ml - Zakres termostatowania (bloku) min. od 4 do 99 °C; - Blok gradientowy rozłożony w 8 kolumnach - Rozpiętość gradientu do 12oC - Zakres regulacji temperatury gradientu od 30oC do 99oC - 2 niezależne pokrywy dociskająca probówki z tą samą siłą niezależnie od ich pojemności (0,1ml, 0,2ml, 0,5 ml) bez potrzeby dodatkowej regulacji - Temperatura pokrywy regulowana w zakresie: min. 37–110 °C; - Dokładność temperatury nie gorsza niż ±0.2 °C; - Prędkość podgrzewania min. 3 °C/s; - Prędkość schładzania min. 2 °C/s; - Możliwość przesyłania statusów w formie email - Możliwość podłączenia szeregowego min. trzech urządzeń z możliwością kontroli ich pracy przez jednostkę sterującą - Funkcja Stand-by, zmniejszająca zużycie energii - Posiada następujące tryby pracy: Fast, Standard, Safe; - Dostępna technologia grzewcza bloku: elementy Peltier, Triple Circuit Technology lub równoważna - Homogeniczność rozkładu temperatur bloku nie gorszą niż: 20–72 °C: ±0.3 °C, 90 °C: ±0.4 °C - Min. dwa wyjścia USB, możliwość podłączenia instrumentu do lokalnej sieci internetowej - Wymiary urządzenia: max. 25 x 41,2 x 32,1 cm (S x G x W); - Waga całkowita: max. 11 kg; - Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące; - Pobór mocy nie większy niż 700W - Łatwy transwer programów z instrumentu na PC - Możliwość zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem poprzez kod PIN, tworzenie nowych użytkowników z ograniczonymi prawami. Maksymalna głośność nie większa niż 40 dB(A) | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ XIV – RT PCR 1 sztuka.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| RT PCR |  |  |
| 1 | Blok grzejno-chłodzący z układami Peltier’a Blok grzejnego o pojemności min. 96 próbek umożliwiający prowadzenie reakcji w standardowych niskoprofilowych mikropłytkach lub paskach probówek Budowa modułowa z możliwością zainstalowania opcjonalnych głowic do Real-Time PCR na 384 próbki oraz oddzielnych głowic do reakcji PCR z blokami 1x96, 2x48 oraz 384 dołkowymi Zakres temperatury bloku 0 - 100°C Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż 0,2 C w temp. 90 C Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż 0,4 C osiągane w czasie 10 sek. dla temp. 90 C Zakres wielkości próbki minimum: 1 – 50 µl Maksymalna szybkość zmian temperatury co najmniej 5 °C/s Posiada gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 12 reagentów Maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego co najmniej 24 °C Zakres temp. ustawienia gradientu 30 – 100 C Pokrywa z grzaniem do 105 C Metoda pomiarowa: fluorescencja Źródło światła: diody LED Multipleks 5 kanałowy – możliwość oznaczania jednocześnie do 5 genów w jednej próbce Każdy kanał pomiarowy wyposażony w indywidualną diodę LED o długości światła optymalnej do barwników przypisanych do kanału Urządzenie wyposażone w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z 6 kanałów Gotowy system do detekcji reakcji z użyciem barwników: SYBR GREEN, FAM, HEX, VIC, TET, Cal Gold 540, ROX, TEXAS RED, Cal Red 610, Cy5, Quasar 670, Quasar 705, Cy 5.5 Dodatkowy kanał dostosowany do techniki FRET (wzbudzenie FAM, detekcja HEX) Kilka trybów rejestracji danych w tym opcja szybkiego pomiaru dla pojedynczego kanału Możliwość programowania płytki doświadczalnej przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru Wyświetlacz z podglądem postępu przyrostu produktów reakcji PCR Programowanie reakcji z panelu sterującego jak i z komputera PC Połączenie do komputera poprzez port USB 2.0 Oprogramowanie zapewniające akwizycję i obróbkę wyników z możliwością instalacji na wielu komputerach Tworzenie krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczania ilościowe Analiza krzywej topnienia Analiza względnego stężenia DNA „gene expression” poprzez pomiar CT lub CT z wieloma genami referencyjnymi Możliwość jednoczesnej analizy ekspresji genów w softwarze dedykowanym do sterowania aparatem , dla próbek pochodzących z różnych pomiarów Analiza z zaprogramowanym punktem końcowym pomiaru „end-point” Analiza alleli (dyskryminacja alleli) Oprogramowanie do sterowania aparatem umożliwia również wykonanie analiz statystycznych wyników ekspresji genów (t-Student, ANOVA). Próbki, które w wyniku analizy statystycznej zdefiniowane zostały jako „wykazujące istotne statystycznie różnice w poziomie ekspresji analizowanych genów” zostają automatycznie oznaczone gwiazdką na wykresie kolumnowym, moduł do analizy stabilności genów referencyjnych Oprogramowanie umożliwa porównywanie różnych grup biologicznych Możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (Microsoft Excel, Word, PowerPoint) System wyposażony w stację sterującą Do urządzenia dołączony pakiet odczynników startów w postaci: płytek niskoprofilowych 100 szt., folii optycznie czystej 100szt, , odczynnik do reakcji real time PCR na 200 reakcji Czas reakcji serwisu musi wynosić max. 48h od momentu zgłoszenia usterki | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ XV – System do wizualizacji 1 sztuka.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| System do wizualizacji |  |  |
| 1 | Zakres aplikacji: a. obrazowanie żeli DNA barwionych EtBr b. obrazowanie żeli DNA barwionych SYBR Safe i innymi bezpiecznymi barwnikami c. wizualizacja żeli białkowych barwionych srebrem i Coomassie Blue d. wizualizacja blotów chemiluminescencyjnych - łatwa analiza za pomocą oprogramowania (automatyczna detekcja ścieżek i prążków, analiza masy molekularnej, kalibracja ilościowa, densytometria 2D, analiza multipleksowa) - wbudowany tablet do obsługi urządzenia - automatyczny dobór źródeł światła i filtrów po wybraniu aplikacji, a także odpowiedniej ostrości i optymalnych ustawień obiektywu - kamera CCD 6,1 Mpx 16-bitowa z chłodzeniem do -500C do uzyskania perfekcyjnych zdjęć bez szumów - zakres dynamiczny 4,8 OD - zmotoryzowany 7-pozycyjny zmieniacz filtrów - 3 porty USB, możliwość podłączenia myszki, klawiatury, drukarki i pamięci zewnętrznej | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ XVI – Biospectrometr 1 sztuka.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Biospectrometr |  |  |
| 1 | - Absorpcyjny fotometr jednokanałowy UV/VIS z wiązka odniesienia - Zasilanie 240 V ± 10 % - Maksymalne zużycie energii podczas pracy nie większe niż 15W - Waga nie większa niż 5,5 kg - Wymiary nie większe niż (szer. x dł. wys.) 29,5 x 40 x 15 cm - Źródło światła ksenonowa lampa błyskowa - Analiza spektralna UV/VIS w zakresie 200 – 830 nm - Możliwość wyboru fali co 1 nm - Wyświetlacz TFT VGA lub równoważny o przekontnej nie mniejszej niż 5,7 cala - Wbudowana pamięć umożliwająca zapisywanie conajmniej 100 metod lub 1000 wyników - Wysokość promienia przechodzenia wiązki 8,5 mm - Spektralna szerokość pasma nie większa niż 4nm - Fotometryczny zakres pomiaru przy 260nm nie mniejszy niż 0 – 3,0A - Błąd przypadkowy fotometru przy A=0 nie więszy niż 0,002 (0,2%) - Możliwość przesyłania danych za pomocą interfejsu USB - Możliwość podłączenia drukarki za pomocą interfejsu RS-232 - Możliwość stosowania standartowych kuwet oraz kuwet mikrolitrowych - Możliwość rejestrowania skanów absorbcij z analizą i wyznaczaniem pików - Możliwość pomiaru absorbcji przy jednej lub wielu długościach fal - Urządzenie zapakowane w materiały pochodzące w 100% z recyklingu - Oprogramowanie w conajmniej 5 językach w tym angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, nieieckim - Możliwość podłączenia PC - Możliwość wyznaczania stężenia z na podstwie wprowadzonej krzywej standartowej - Odczyt poprzez matrycę diodową CMOS - Certyfikat CE | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24miesiące | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ XVII – Mini kuweta 1 sztuka.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Mini kuweta |  |  |
| 1 | Cela pomiarowa o wymiarach zewnętrznych 12,5x12,5x48mm (SxGxW) do pomiaru próbek o objętościach 1,5-10 mikrolitrow o konstrukcji wychylnej, z hydrofobową powłoką na szkle kwarcowym na wysokości wiązki światła 8,5mm przystosowana do użytku z fotometrem lub spektrofotometrem. | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ XVIII – Zestaw pipet automatycznych -3 zestawy.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Zestaw pipet automatycznych |  |  |
| 1 | 1.Zestaw pipet automatycznych zmiennoobjętościowych o zakresach (2-20 μl, 20-200 μl, 100-1000 μl) Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20 μl Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 5%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,2%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 1,5% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,3% Waga pipety nie większa niż 80g Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej 5 lat gwarancji na pierścień mocujący Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 2,5%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 1%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,7% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,3% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,2% Waga pipety nie większa niż 80g Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia lokującego posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej 5 lat gwarancji na pierścień mocujący Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalne w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 0,2% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,2% Waga pipety nie większa niż 80g Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – niebieski 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej 5 lat gwarancji na pierścień mocujący | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ XIX – Vortex 2 sztuki.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Vortex |  |  |
| 1 | Moduł działania ciągły / dotykowy Kontrola prędkości 200 – 3000 rpm Wbudowany system bezpieczeństwa zapobiegający przeciążeniu urządzenia Możliwość wytrząsania różnych rodzajów naczyń Wyświetlacz umożliwiający ustawienie obrotów oraz czasu Maksymalne obciążenie 0,5 kg Zasilanie 230V | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ XX – Lodówka/zamrażarka 1 sztuka.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Lodówka/zamrażarka |  |  |
| 1 | - wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304 - izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej 70 mm - samoczynnie domykające się drzwi (przy otwarciu <90º) - półki metalowe plastyfikowane - prowadnice półek ze stali nierdzewnej kwasoodpornej - otwór walidacyjny - alarm otwartych drzwi - alarm dźwiękowy oraz wizualny wysokiej lub niskiej temperatury - automatyczne odszranianie - wciskana, łatwo demontowalna uszczelka drzwi - elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury - oświetlenie wnętrza LED - zamek drzwi - chłodzenie dynamiczne - monoblok chłodniczy na suficie korpusu - szafa posiada 4 koła (2 z hamulcem) dodatkowo wyposażona w nogi z regulacją - uchwyty na plecach ułatwiające transport urządzenia Parametry techniczne: - pojemność netto: 580l +/- 10 l - maks. załadowanie półki: 20 kg - zakres temperatur: -20 do -30ºC - warunki otoczenia urządzenia: +25ºC, 60% HR - pobór mocy: 400W - wydajność chłodnicza: 285W - czynnik chłodniczy: R290 - zużycie energii: do 3 kWh/24h - zasilanie: 230V Wyposażenie opcjonalne: - rejestrator temperatury - oświetlenie wnętrza LED - półka perforowana INOX - alarm zaniku napięcia - szuflada "apteczna" z prowadnicami (wys.75 mm) - szuflada bez przegród z prowadnicami (wys.150 mm) - dodatkowy otwór walidacyjny - pojemnik na glikol | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ XXI – Czytnik ELISA 1 sztuka.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Czytnik ELISA |  |  |
| 1 | Odczyt płytek 6, 12, 24, 48 i 96-dołkowych płasko- i okrągłodennych. Zakres długości fali w zakresie od 400 do 750 nm. Zakres odczytu 0-4.000 OD Dokładność odczytu <1% przy 2 OD Liniowość odczytu <1% przy 2 OD Powtarzalność odczytu < 0.5% przy 2 OD Wytrząsanie w trybie liniowym z regulacją intensywności. Wbudowana funkcja autotestu podczas uruchomienia urządzenia Ilość zainstalowanych filtrów – min. 4 sztuki (405 nm, 450 nm, 490 nm i 630 nm). Oprogramowanie zewnętrzne do jednoczesnej kontroli aparatu i analizy otrzymanych wyników. 5 licencji stanowiskowych. Obróbka danych – transformacje, cut-offs, walidacja wyników. Kolorowy dotykowy wyświetlacz o przekątnej min. 4,3” do obsługi urządzenia. Pamięć wewnętrzna – 40 otwartych, programowanych przez użytkownika protokołów. Możliwość pracy niezależnej lub pod kontrolą komputera. Odczyt całej płytki 96-dołkowej w 11 sekund. 3 złącza USB. Możliwość podłączenia drukarki termicznej bezpośrednio do czytnika. Certyfikat do diagnostyki in-vitro (CE-IVD) | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ XXII – Płuczka uniwersalna 1 sztuka.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Płuczka uniwersalna |  |  |
| 1 | Płukanie pojedynczych pasków lub całych płytek 96-dołkowych Płukanie płytek płaskodennych i okrągłodennych 8-kanałowa głowica płucząca-dozująca. Możliwość doposażenia o głowicę 12-kanałową Dokładność napełniania <3% CV Pozostałości po płukaniu ≤ 2 mikrolitry/dołek Dozująca pompa strzykawkowa Obsługa urządzenia poprzez wbudowany, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3” Pamięć wewnętrzna płuczki umożliwiająca przechowywanie nie mniej niż 75 protokołów Maksymalna ilość cykli płukania w jednym protokole - nie mniej niż 10 Wbudowana wytrząsarka – ciągłe wytrząsanie do 30 min., wybór 5 zakresów intensywności wytrząsania Funkcja namaczania płytki, programowalna w zakresie od 1 sekundy do 30 minut. Łączenie protokołów płukania – do 10 protokołów Zabezpieczenie przed przelewaniem buforu Zakres objętości buforu płuczącego od 25-3000 mikrolitrów/dołek Krok ustawiania rozdzielanego buforu – 1 mikrolitr/dołek Szybkość płukania: 3 cykle płukania (zasysanie/dozowanie): 300 µL/dołek, 96 dołków, 8-igłowy grzebień < 130 sekund Bezciśnieniowe naczynia na bufor, dwie 2L butle na bufor i jedna na zlewki Wbudowane programy do dekontaminacji, czyszczenia i konserwacji Funkcje dyspensera – możliwość dozowania odczynników do dołków płytki Programowalna prędkość nalewania buforu/odczynnika do dołków Programowalna wysokość położenia igieł nad dnem dołka płytki Funkcja odsysania krzyżowego – odsysanie z dwóch punktów dołka Certyfikat CE Waga poniżej 10 kg |  |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ XXIII – Zestaw pipet automatycznych - 2 zestawy

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Zestaw pipet automatycznych |  |  |
| 1 | Zestaw 3 pipet automatycznych 8-kanałowych zmiennoobjętościowych o zakresach (0,5-10 μl, 10-100 μl, 30-300μl) Pipeta 0,5-10 μl: - Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - Autoklawowalna w całości - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 2,5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 1,5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 5% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 1,8% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 0,8% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,4% - Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - Gwarancja 36 miesięcy - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem - w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - 5 lat gwarancji na pierścień mocujący Pipeta 10-100 μl - Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - Autoklawowalna w całości - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,0% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 0,3% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,2% - Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - Gwarancja 36 miesięcy - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem - w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - 5 lat gwarancji na pierścień mocujący Pipeta 30-300 μl - Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - Autoklawowalne w całości - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron - Możliwość rekalibracji - Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - Gwarancja 36 miesięcy - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem - w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej |  |
| 2 | Gwarancja - minimum 36 miesięcy | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ XXIV – Uniwersalna wirówka ze zmiennym rotorem z chłodzeniem 1 sztuka.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Uniwersalna wirówka ze zmiennym rotorem z chłodzeniem |  |  |
| 1 | - Siła wirowania rcf 21300 x g - Prędkość w zakresie 100-15060 rpm - Maksymalny pobór mocy 280W - Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej max 15 sekund - Czas zatrzymania rotora max 15 sekund - Dostępnych 6 rotorów w tym na 10 probówek 5ml oraz wychylny na 96 probówek PCR - Możliwość wirowana 24 probówek 1,5/2ml - Możliwość ustawienia czasu w zakresie 10s-9h 59min, możliwość pracy bez ograniczenia czasowego - Głośność poniżej 51 dB(A) - Waga urządzania bez wirnika max 16 kg - Wysokość wirówki z otwartą pokrywą 48 cm +/_ 2cm - Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania bez konieczności ciągłego wciskania przycisku - Gwarancja 24 miesiące. - Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz - Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą - Programowalne 3 przyciski - 10 szybkości przyspieszania i hamowania - Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania w celu zapobiegania nagrzewaniu się próbek - Sterowanie za pomocą pokręteł i klawiatury membranowej - W zestawie rotor aerozoloszczelny na 24 probówki 1,5/2 ml z system szybkiego zamykania po ¼ obrotu - W zestawie adaptery umożliwiające wirowanie probówek 0,5mL- 24 sztuki |  |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ XXV – Komora laminarna – 3 sztuki.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Komora laminarna |  |  |
| 1 | Komora do pracy sterylnej Ściany boczne ze stali pokryte tworzywem odpornym chemicznie Ściana frontowa ze szkła Ściana tylna i blat roboczy ze stali nierdzewnej Wbudowana otwarta lampa UV 1x25W (TUV25WG13 UV-C) Typ radiacji UV (λ = 253,7 nm) ozone-free Poziom promieniowania UV 15 mW/cm2/sek Recylkulator UV 1x25W (skuteczność >99%/godz.) Timer 0-24 godz. lub tryb pracy ciągłej Lampa światła białego 1xTLD-15W Przepuszczalność optyczna min 95% Ochrona przeciw UV >96% Wymiary obszaru roboczego 650x475 mm +/- 10 mm każdy wymiar Automatyczne wyłączanie lampy UV po otwarciu okna Wymiary 650 x 585 x 555 mm +/-10 mm każdy wymiar |  |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

*) Niepotrzebne skreślić

Uwaga:

Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, norm, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta służą jak najlepszemu opisowi przedmiotu zamówienia a  Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.

Zamawiający wymaga by z wypełnionych tabel Załącznika nr 3 jednoznacznie wynikało jaki sprzęt wykonawca oferuje: nazwy producenta i model oferowanego sprzętu. Oferty bez jednoznacznie podanych, wyszczególnionych nazw/modelu sprzętu będą odrzucane jako niezgodne z treścią zapytania, jak również Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/ych ww. parametrów oznacza odrzucenie ofert/y.

………………, dnia ….................

_______________________________

(podpisy osoby upoważnionej)