Część I

Ważenie próbek

- Waga analityczna 1 szt.

Urządzenie będzie służyło do precyzyjnego odważania próbek materiałów przeznaczonych o badań.

Wymagania techniczne:

- Obciążenie maksymalne - >= 200 g

- Obciążenie minimalne =< 10 mg

- Dokładność odczytu =<0,1 mg

- Zakres tary - >= 200 g

- Adjustacja wewnętrzna

- Wyświetlacz LCD

- Zakres pracy +10°C-40°C

- Deklaracja zgodności CE

- Zasilanie 12-16 V DC (zasilacz w komplecie)

- Gwarancja – 24 miesiące

- Waga techniczna 1 szt.

Urządzenie będzie służyło do odważania próbek materiałów do badań.

Wymagania techniczne:

- Obciążenie maksymalne - >= 8 kg

- Obciążenie minimalne =< 0,5 g

- Dokładność odczytu =<0,01 g

- Zakres tary - >= 8 kg

- Adjustacja wewnętrzna

- Wyświetlacz LCD

- Zakres pracy +10°C-40°C

- Deklaracja zgodności CE

- Zasilanie 12-16 V DC (zasilacz w komplecie)

- Gwarancja – 24 miesiące

- Stół wagowy 1 szt.

Będzie miał zastosowanie do ochrony wagi analitycznej przed zakłóceniami odczytu spowodowanymi wibracjami podłoża

Wymagania techniczne:

- Wymiary (szer. x wys. x gł.) – co najmniej 40 x 75 x 45 cm, maksymalnie 90 x 85 x 7075 cm

Część II

Rozdrobnienie próbek

- Młynek laboratoryjny d<5mm 1 szt.

Urządzenie będzie przeznaczone do rozdrabniania materiałów takich jak tworzywa sztuczne, materiały drewnopochodne, materiały biologiczne. Docelowo przewiduje się możliwość osiągnięcia dwóch rozmiarów frakcji wyjściowej – poniżej 5 mm oraz w zakresie 1-5 cm za pomocą wymiennych sit.

Wymagania techniczne:

- Rozmiar frakcji wejściowej – 15-20 cm

- Rozmiar frakcji wyjściowej – <5mm

- Wydajność 30-50 L/h

- Zakres obrotów 200-3000 rpm

- Możliwość regulacji szczeliny cięcia

- Wymienne noże rozdrabniające

- Zbiornik na próbkę ok. 5 L

- Deklaracja zgodności CE

- Zasilanie 230 V

- Gwarancja – 24 miesiące

- Młynek laboratoryjny d=1 cm<x<5 cm 1 szt.

Urządzenie będzie przeznaczone do rozdrabniania materiałów takich jak tworzywa sztuczne, materiały drewnopochodne, materiały biologiczne. Docelowo przewiduje się możliwość osiągnięcia dwóch rozmiarów frakcji wyjściowej – poniżej 5 mm oraz w zakresie 1-5 cm za pomocą wymiennych sit.

Wymagania techniczne:

- Rozmiar frakcji wejściowej – 15-20 cm

- Rozmiar frakcji wyjściowej – 1 cm<x<5 cm

- Wydajność 30-50 L/h

- Zakres obrotów 200-3000 rpm

- Możliwość regulacji szczeliny cięcia

- Wymienne noże rozdrabniające

- Zbiornik na próbkę ok. 5 L

- Deklaracja zgodności CE

- Zasilanie 230 V

- Gwarancja – 24 miesiące

Możliwość dostarczenia jednego urządzenia spełniającego oba wymogi rozmiarów frakcji wyjściowej za pomocą zestawu wymiennych sit lub innych rozwiązań.

Część III

Przesiewanie próbek

- Przesiewacz wibracyjny z zestawem sit 1 szt.

Urządzenie będzie służyło do przesiewania materiałów sypkich oraz próbek odpadów, na mokro i na sucho.

Wymagania techniczne:

- Możliwość przesiewania na sucho i na mokro

- Sita z otworami o średnicach 1 mm, 5 mm, 1 cm, 2 cm, 6 cm

- Maksymalna masa próbki >= 3000 g

- Wysokość sita ok. 50 mm

- Tryb pracy ciągłej i interwałowej

- Regulacja czasu wytrząsania

- Regulacja intensywności wytrząsania

- Deklaracja zgodności CE

- Zasilanie 230 V

- Gwarancja – 24 miesiące

Część IV

Wytrząsanie i wirowanie próbek

- Wytrząsarka orbitalna 1 szt.

Urządzenie pozwoli na wytrząsanie układów badawczych umieszczonych w naczyniach laboratoryjnych – kolbach o pojemności maksymalnej do 5L.

Wymagania techniczne:

- Zakres prędkości – 50-450 cykli/h

- Płynna regulacja prędkości

- Regulacja czasu pracy urządzenia – maksymalnie co najmniej 120 godzin

- Obciążenie maksymalne  - powyżej 5 kg

- Deklaracja zgodności CE

- Zasilanie 230 V

- Gwarancja – 24 miesiące

- Wirówka laboratoryjna 1 szt.

Przeznaczeniem urządzenia będzie odwirowywanie części stałych z różnego rodzaju zawiesin, w tym odcieków składowiskowych.

Wymagania techniczne:

- Obroty maksymalne – co najmniej 3000 rpm

- Regulacja prędkości obrotów

- Regulacja czasu pracy urządzenia

- Ilość probówek – min. 4 sztuki

- Pojemność probówek – min. 50 ml

- Deklaracja zgodności CE

- Zasilanie 230 V

- Gwarancja – 24 miesiące

Część V

Oznaczanie wilgotności

- Wagosuszarka 1 szt.

Urządzenie pozwoli na oznaczanie zawartości wody w badanych próbkach. Urządzenie powinno być dostosowane do badania wilgotności próbek o niskich gęstościach nasypowych (poniżej 0,1g/mL).

Wymagania techniczne:

- Obciążenie maksymalne – min. 200g

- Zakres tary – min. 200g

- Wysokość szalki – min. 6 mm

- Maksymalna wysokość badanej próbki – powyżej 20 mm

- Dokładność 0,001%g

- Promiennik podczerwieni

- Temperatura maksymalna – min. 160°C

- Regulacja temperatury – min. 1°C

- Wyświetlacz elektroniczny

- Deklaracja zgodności CE

- Zasilanie 230 V

- Gwarancja – 24 miesiące

Część VI

Oznaczanie pH, stężeń jonów chlorkowych, potencjału redukującego

- Urządzenie pomiarowe 1 szt.

Urządzenie będzie przeznaczone do pomiarów pH wodnych roztworów, określania zawartości jonów chlorkowych oraz określania potencjału red-ox.

Wymagania techniczne:

- Zestaw elektrod do pomiaru pH i jonów chlorkowych

- Pomiar potencjału red-ox

- Dwukanałowy miernik pH i przewodności

- Zakres pomiaru pH - -2-20

- Zakres pomiaru przewodności – 0,001-1000 mS/cm

- Dokładność pomiaru pH – 0,002

- Dokładność pomiaru przewodności – 0,5%

- Wewnętrzna pamięć – co najmniej 20 pomiarów

- Deklaracja zgodności CE

- Zasilanie 230 V

- Gwarancja – 24 miesiące

Część VII

Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i siarki oraz oznaczanie wartości opałowej, ciepła spalania i zawartości chloru. Urządzenia 1 i 2 powinny być ze sobą kompatybilne.

- Analizator CHS 1 szt.

Przeznaczeniem urządzenia będzie oznaczanie zawartości węgla (organicznego i nieorganicznego), wodoru oraz siarki w badanych materiałach.

Wymagania techniczne:

- Współpraca z komputerem – dołączone oprogramowanie oraz niezbędne przyłącza komputerowe

- Piec oporowy z grzaniem do min. 1500°C, rozdzielczość temperatury 1°C lub wyższa

- Zasilanie prądowe pieca

- Regulacja elektroniczna przepływu gazu

- Dołączony moduł do oznaczania TIC/TOC

- Zestaw wzorców do kalibracji

- Materiały eksploatacyjne na min. 500 pomiarów

- Pakiet podstawowych części zamiennych

- Deklaracja zgodności CE

- Zasilanie 230 V

- Gwarancja – 24 miesiące

- Szkolenie dla min. 2 osób

- Kalorymetr 1 szt.

Urządzenie będzie przeznaczone do oznaczania wartości opałowej, ciepła spalania, zawartości chloru w badanych próbkach stałych i ciekłych.

Wymagania techniczne:

- Współpraca z komputerem – dołączone oprogramowanie oraz niezbędne przyłącza komputerowe

- Możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych

- Adiabatyczna i izoperiboliczna metoda pomiaru

- Bomba kalorymetryczna w zestawie

- Bomba halogenkowa w zestawie

- Układ automatycznego dozowania

- Automatyczne napełnianie bomby tlenem

- Zintegrowana stacja napełniania tlenek z reduktorem tlenu

- Zakres pomiaru 40000 J/g

- Dokładność 0,0001 K

- Oznaczanie parametrów zgodnie z obowiązującymi normami

- Oznaczanie halogenków zgodnie z normą DIN 51577

- System chłodzenia w zestawie

- Titrator automatyczny do oznaczania chloru

- Płuczka gazowa

- Materiały eksploatacyjne na wykonanie min. 100 pomiarów

- Wzorce chloru i siarki

- Deklaracja zgodności CE

- Zasilanie 230 V

- Gwarancja – 24 miesiące

- Szkolenie dla min. 2 osób

Część VIII

Analiza termograwimetryczna

- Analizator TGA 1 szt.

Urządzenie będzie przeznaczone do badania próbek organicznych i nieorganicznych, wyznaczania wilgoci, części lotnych, popiołu oraz utraty masy próbki w atmosferze tlenu lub gazu obojętnego zgodnie z obowiązującymi normami.

Wymagania techniczne:

- Współpraca z komputerem – dołączone oprogramowanie oraz niezbędne przyłącza komputerowe

- Dołączony reduktor tlenu/azotu

- Możliwość badania wielu próbek

- Masa próbki od ok. 0,5 do ok. 5g

- Ubytek masy 0-100%

- Maksymalna wartość temperatury 1000°C

- Kontrolowana atmosfera pieca

- Możliwość programowania zmian temperatury w czasie

- System wyciągu oparów

- Króćce przyłączeniowe gazów

- Dołączone węże ciśnieniowe przyłączeniowe

- Materiały eksploatacyjne na wykonanie min. 100 pomiarów

- Deklaracja zgodności CE

- Zasilanie 230 V

- Gwarancja – 24 miesiące

- Szkolenie dla min. 2 osób

Część IX

Urządzenie do oznaczania zawartości azotu w próbkach ciekłych metodą spektrofotometryczną

- Spektrofotometr 1 szt.

Urządzenie będzie służyło do oznaczania zawartości azotu w ciekłych próbkach, np. odciekach składowiskowych. Urządzenie powinno być zdolne do oznaczenia wielu form azotu (amonowy, azotanowy(III), azotanowy(V) itp.) według obowiązujących norm.

Wymagania techniczne:

- Podstawowy zestaw odczynników i wzorców

- Deklaracja zgodności CE

- Zasilanie 230 V

- Gwarancja – 24 miesiące

- Szkolenie dla min. 2 osób

Część X

Oczyszczanie wody do celów laboratoryjnych

- Demineralizator/dejonizator 1 szt.

Urządzenie będzie przeznaczone do oczyszczania wody wodociągowej z jonów.

Wymagania techniczne:

- Zasilanie wodą wodociągową o temp +5°C-+40°C

- Wydajność 5-10L/h

- Dołączony konduktometr

- Przewodność po oczyszczeniu – max. 0,06 µS/cm

- Spełnienie norm czystości PN-EN ISO 3696:1999 dla wody I i II stopnia

- Zbiornik na oczyszczoną wodę o objętości min. 10L

- Deklaracja zgodności CE

- Gwarancja – 24 miesiące

Część XI

Stanowisko pracy

- Dygestorium wolnostojące 1 szt.

Dygestorium będzie służyło do prowadzenia badań wymagających zwiększonej intensywności wymiany powietrza i odprowadzania substancji lotnych, jak np. próby spalania, eksperymenty wymagające użycia lotnych rozpuszczalników itp.

Wymagania techniczne:

- Wymiary minimalne (szerokość x głębokość x wysokość) równe 1000 x 900 x 2300 mm

- Możliwość podłączenia bieżącej wody (woda zimna) – 1 przyłącze

- Możliwość podłączenia odpływu kanalizacyjnego – 1 przyłącze

- Przyłącza wentylacyjne nawiew 1 szt., wywiew 1 szt.

Część XII

Chłodzenie i przechowywanie próbek

- Zamrażarko-chłodziarka (lodówka) wolnostojąca 1 szt.

Przeznaczona do przechowywania próbek materiałów w obniżonych temperaturach.

Wymagania techniczne:

- Pojemność części chłodzącej min. 150 L

- Pojemność części zamrażalnika min. 70 L

- Zasilanie 230 V

- Klasa energetyczna E lub wyższa

- Gwarancja – 24 miesiące

Część XIII

Suszenie

- Suszarka laboratoryjna 1 szt.

Przeznaczona do suszenia szkła laboratoryjnego jak również przygotowywania odczynników (wygrzewanie) do np. sporządzania roztworów wzorcowych.

Wymagania techniczne:

- Pojemność użytkowa komory min. 50 L

- Materiał wykonania komory – stal kwasoodporna, odporna na działanie czynników stosowanych w laboratoriach

- Min. 2 poziomy w komorze suszenia

- Płynna regulacja temperatury (+/- 1°C) w zakresie od min. 25°C do 180°C

- Wymuszony obieg powietrza

- Deklaracja zgodności CE

- Zasilanie 230 V

- Gwarancja – 24 miesiące

Część XIV

Drobny sprzęt laboratoryjny

- Zlewki miarowe z uchwytem – 2 szt.

Zlewki będą służyły do odmierzania objętości płynów i roztworów.

Wymagania techniczne:

- Materiał wykonania – PP (polipropylen)

- Objętość 3L (1 szt.), 1L (1 szt.)

- Uchwyt

- Podziałka co 10ml

2.  Zlewki miarowe – 3 szt.

Zlewki będą służyły do przygotowywania roztworów, wykonywania oznaczeń.

Wymagania techniczne:

- Materiał wykonania – PP (polipropylen)

- Objętość 250 ml (3 szt.)

- Podziałka co 10-50ml

Część XV

Pomiar temperatury

- Termometr elektroniczny do pomiaru temperatury powierzchni – 1 szt.

Termometr elektroniczny do pomiaru temperatury powierzchni z elastyczną termoparą.

Wymagania techniczne:

- Zakres pomiarowy od -50°C do min. 350°C

- Dokładność ±1°C/±1%

- Rozdzielczość 0,1°C

- Wyświetlacz LCD

- Zasilanie bateryjne AAA lub AA

- Elastyczna termopara – dopasowanie do kształtu badanej powierzchni

- Termometry cieczowe – 4 szt.

Termometry do pomiaru temperatury cieczy.

Wymagania techniczne:

- Materiał wykonania - szkło

- Zakres pomiarowy od -10°C do 50°C (1 szt.), od -10°C do 100°C (2 szt.), -10°C do 360°C (1 szt.)

- Podziałka co 1 2°C

- Wypełnienie niebieskie (przyjazne dla środowiska)

- Odporność na kwasy i zasady