Nr sprawy: 2/2020/PEGAS	    Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

..............................................

pieczęć  firmowa  Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

| Zamawiający: | "Pegas" Engineering Sp. z o.o. ul. Budowlanych 6a, 41-303 Dąbrowa Górnicza Telefon: 694 443 170 Strona internetowa: www.pegas-engineering.pl e-mail: biuro@pegas.biz.pl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: |  |  |  |  |  |
| Adres Wykonawcy: | Ulica, nr domu / nr lokalu: |  |  |  |  |
|  | Miejscowość i kod pocztowy: |  |  |  |  |
|  | Województwo: |  |  | Kraj: |  |
| NIP: |  | REGON: |  |  |  |
| KRS: |  |  |  |  |  |
| Adres do korespondencji: (jeżeli jest inny niż podany powyżej) |  |  |  |  |  |
| Osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym |  |  | Telefon: |  |  |
|  |  |  | Faks: |  |  |
|  |  |  | e-mail: |  |  |

- Działając  w imieniu ……………………………………………………………………………………….., zwanego dalej Wykonawcą i będąc należycie uprawnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym i potwierdza spełnienie parametrów minimum określonych w zapytaniu zgodnie z poniższą tabelą:

Producent, nazwa i model oferowanej maszyny:

………………………………………………………………………...

| Parametr minimum/parametr wymagany | Posiada / Spełnia | Nie posiada / Nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE I WYPOSAŻENIE |  |  |
| maszyna w pełni automatyczna z obrotowa głowicą skanującą |  |  |
| budowa portalowa |  |  |
| konstrukcja maszyny zapewniająca wysoką sztywność oraz ochronę przed wahaniami temperatury otoczenia |  |  |
| możliwość prowadzenia pomiarów w trybie ręcznym z wykorzystaniem panelu sterowania jak i w trybie CNC |  |  |
| funkcja kompensacji wpływu zmian temperatury otoczenia |  |  |
| czujnik temperatury części umożliwiający pracę maszyny w zakresie temperatur 16-26 ˚ |  |  |
| stół granitowy (pełny granit) z otworami do mocowania detali |  |  |
| panel sterowania umożliwiający co najmniej sterowanie pracą maszyny w trzech osiach jednocześnie oraz wykonywanie podstawowych operacji typu zbieranie punktów, kasowanie punktów, wstawianie ruchów pośrednich, blokady ruchu poszczególnych osie, przełączanie pomiędzy układami odniesienia maszyny, części mierzonej i końcówki pomiarowej |  |  |
| Zakres pomiarowy maszyny - oś X min 700mm; - oś Y min 1000mm; - oś Z min 650mm; |  |  |
| Dynamika maszyny pomiarowej - prędkość pozycjonowania 3D nie mniejsza niż 500mm/sek - przyspieszenie 3D nie mniejsze niż 1700mm/s2 |  |  |
| komputer PC umożliwiający bezproblemową współpracę z osprzętem i oprogramowaniem o parametrach minimum gwarantujących obsługę maszyny i oprogramowania |  |  |
| monitor minimum 24” |  |  |
| kolorowa drukarka A4 |  |  |
| magazyn głowic końcówek pomiarowych dla sondy skanującej, minimum 6 portów do przechowywania końcówek |  |  |
| talerzyki trzpienia pomiarowego minimum 6 sztuk |  |  |
| zestaw końcówek pomiarowych |  |  |
| sfera kalibracyjna ze świadectwem wzorcowania laboratorium posiadającego akredytację wg ISO 17025 lub normy równoważnej |  |  |
| uniwersalny system mocowania części (minimum 90 komponentów) z płytą o wymiarach minimum 300x400mm z otworami M6 |  |  |
| SONDA SKANUJĄCA: |  |  |
| dotykowa sonda skanująca umożliwiająca stosowanie wymiennych końcówek pomiarowych prostych i gwiaździstych |  |  |
| obsługa końcówki o długości od 20 do minimum 200 mm przy pomocy jednego talerzyka trzpienia |  |  |
| obsługa końcówek gwiaździstych o rozpiętości ramion do minimum 100mm |  |  |
| obsługa końcówki o średnicy >= 0.3mm |  |  |
| GŁOWICA OBROTOWO-UCHYLNA: |  |  |
| maszyna wyposażona w automatyczną głowicę obrotowo-uchylną kompatybilną z sondą dotykową, skanującą oraz laserową bez konieczności rekalibracji |  |  |
| Automatyczna, zmotoryzowana głowica obrotowo-uchylna: może być obracana w zakresie kątów ±180° i skręcana +90° to -115° z przyrostem 5° i prędkością 90° w dwie sekundy. Maksymalna długość końcówki pomiarowej to 300 mm. Charakterystyka głowicy: Zakres kątów A +90° do -115° z podziałką 5° B 0 do ±180° z podziałką 5° Całkowita liczba pozycji: 2952 Szybkość obrotu: 45° / sek. Dokładność pozycjonowania: 0.5 μm |  |  |
| DOKŁADNOŚĆ MASZYNY POMIAROWEJ |  |  |
| Dokładność maszyny pomiarowej określona wg normy ISO 10360 lub normy równoważnej |  |  |
| Dane dotyczące oferowanej maszyny podane na podstawie oryginalnej specyfikacji producenta maszyny |  |  |
| wymagane dokładności dla temperatury pracy 18-22˚C (gradienty min 1˚C/godzinę, min 2˚C/dobę min 1˚C/metr): MPE(E0/E150) (ISO 10360-2); max 1,6 + L/ 333 [µm]. MPE(PFTU) (ISO 10360-2); max 1,7 [µm]. MPE(THP)/MPT(t) (ISO 10360-4); max 3,0/45 [µm]/[sek]. parametr L w powyższych formułach to mierzona długość podana w mm |  |  |
| wymagane dokładności dla temperatury pracy 16-26˚C (gradienty min 1˚C/godzinę, min 5˚C/dobę min 1˚C/metr) MPE(E0/E150) (ISO 10360-2); max 1,8 + L/ 250 [µm]. MPE(PFTU) (ISO 10360-2); max 1,7 [µm]. MPE(THP)/MPT(t) (ISO 10360-4); max 3,0/45 [µm]/[sek]. parametr L w powyższych formułach to mierzona długość podana w mm |  |  |
| test dokładności wykonywany na końcówce pomiarowej nie krótszej niż 50 mm |  |  |
| OPROGRAMOWANIE POMIAROWE – FUNKCJE MINIMUM |  |  |
| - interfejs użytkownika w języku polskim z możliwością przełączania na inne języki (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) |  |  |
| - funkcja tworzenia programu pomiarowego w trakcie wykonywania na maszynie pomiaru części |  |  |
| - pomiar podstawowych elementów geometrycznych (płaszczyzny, linie, okręgi, punkty, walce, stożki) |  |  |
| - pomiar elementów złożonych (punkty powierzchniowe, rowki okrągłe i prostokątne, punkty krawędziowe, punkty narożne) |  |  |
| - funkcje sprawdzania obecności otworów |  |  |
| - pomiar powierzchni swobodnych znanych (na podstawie modelu CAD) i nieznanych (na podstawie fizycznej części) |  |  |
| - funkcja umożliwiająca pomiar naddatku na obróbkę/ palenie (funkcja grubość) |  |  |
| - programowanie na podstawie modeli CAD |  |  |
| - wczytywanie modeli CAD w formacie IGS oraz STEP |  |  |
| - obsługa skryptów VBA |  |  |
| - tworzenie programów parametrycznych z wykorzystaniem zmiennych i warunków logicznych |  |  |
| - zapisywanie danych do i odczytywanie danych z plików tekstowych (obsługa tzw. poleceń wejścia/wyjścia) |  |  |
| - pomiary długości, kąta, kształtu i położenia wraz z możliwością analizy graficznej, obsługą warunków RFS, LMC, MMC, obsługa standardów GD&T zgodnych z ISO 1101 oraz ASME Y15.5 lub norm równoważnych |  |  |
| - eksport wyników pomiaru do formatu EXCELL, PDF, TXT |  |  |
| - eksport danych CAD elementów zmierzonych do formatu IGS lub STEP, w celu inżynierii odwrotnej. Moduł eksportu danych musi dawać możliwość wyboru układu odniesienia, w którym elementy będą eksportowana |  |  |
| - tworzenie raportów pomiarowych z możliwością ich dostosowywania do bieżących potrzeb |  |  |
| - możliwość wizualizacji wyników pomiaru w postaci kolorowej mapy odchyłek |  |  |
| - możliwość wyświetlania ścieżki sondy pomiarowej podczas pomiaru |  |  |
| - możliwość animacji napisanego programu pomiarowego |  |  |
| - możliwość symulacji programu pomiarowego |  |  |
| - funkcje skanowania powierzchni swobodnych znanych i nieznanych, przy pomocy różnych strategii skanowania (np. skanowanie całej powierzchni, skanowanie przekrojów, skanowanie po obwodzie elementu) |  |  |
| - symulacja procesu skanowania |  |  |
| - pełna funkcjonalność pomiaru elementów cienkościennych, np. arkuszy blachy |  |  |

*Wstawić „x” we właściwej kolumnie

- Oferta

Całkowita cena ryczałtowa wynosi:

netto  ................................................... (podać walutę)………………………………………………………… (słownie złotych:.....................................................................................)+ podatek VAT ……..….% w kwocie 	................................................................................

brutto ........................................ (podać walutę)  (słownie złotych:.....................................................................................).

W cena oferty uwzględnia wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z realizacją zamówienia.

Cena zawiera również uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi.

- Oświadczamy, iż udzielimy 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami rozdz. II ust. 6 Zapytania ofertowego.

- Termin realizacji zamówienia (wybrać właściwe):

……………………tydzień roku 2020

lub

…………………… tydzień roku 2021

- Termin ważności oferty: 60 dni od dnia składania ofert.

- Terminy płatności (wybrać właściwe):

□  Opcja 1 zgodnie z zapytaniem ofertowym

□ Opcja 2 zgodnie z zapytaniem ofertowym

□ Opcja 3 zgodnie z zapytaniem ofertowym

- Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

- Posiadamy uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zapoznaliśmy się z zapisami wzoru umowy i akceptujemy te zapisy.

- W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późń. zm.).

....................................................		  ................................................................................

( miejsce  i  data  złożenia  oświadczenia )                                                 ( pieczęć  i  podpisy  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy )

- Oświadczam, że:

JESTEM * / NIE JESTEM*  powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

*niepotrzebne skreślić

....................................................		  ................................................................................

( miejsce  i  data  złożenia  oświadczenia )                                                 ( pieczęć  i  podpisy  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy )