[image: image1.png]Fundusze Rzeczpospolita b oo Contin Unia Europejska

Eu ropejskie Polska Badari i Rozwoju Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwodj Rozwoju Regionalnego






Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego nr 2021-1197-81150 (NR WEW. 14/POIR/2021) z dnia 26.11.2021 r. dotyczącego dostawy aparatu do miareczkowania zgodnie z opisem technicznym zamieszczonym poniżej, wraz z oprogramowaniem, transportem, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pracowników w zakresie obsługi i używania sprzętu w siedzibie Zamawiającego. w związku z realizacją projektu "Opracowanie zautomatyzowanego prototypu instalacji do produkcji ciekłych nadtlenków organicznych w dużej skali" w związku z realizacją projektu "Opracowanie zautomatyzowanego prototypu instalacji do produkcji ciekłych nadtlenków organicznych w dużej skali"
FORMULARZ OFERTOWY
Występując w imieniu ……………………………………………………. (dalej: „Dostawca”), w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2021-1197-81150 (NR WEW. 14/POIR/2021) z dnia 26.11.2021 r. zamieszczone przez Zamawiającego (Oxytop Sp. z o.o.) w serwisie pod nazwą Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie, przedkładam niniejszą ofertę:
1. Dane Dostawcy:
	Nazwa Dostawcy
	 

	NIP
	 

	Adres (ulica, nr budynku i lokalu, miejscowość, kod pocztowy i poczta)
	 


2. Osoba uprawniona do kontaktów w imieniu Dostawcy:
	Imię i nazwisko
	

	Stanowisko
	

	Nr telefonu
	

	Adres e-mail
	


3. Terminy dotyczące oferty:
	Termin ważności oferty (nie mniej niż 30 dni)
	.................................................. dni

	Termin dostawy (maksymalnie 6 tygodni)
	.................................................. tygodnie/tygodni

	Warunki dostawy
	DDP  - Polska, Stęszew, Antoninek 2

	Warunki płatności (forma, termin, itp.)
	

	Okres gwarancji
(minimum 3 lata)
	..................................................lata/lat


4. Wycena
	Kategoria
	Wartość netto [PLN]
	Wartość brutto [PLN]

	Aparat do miareczkowania
	
	

	Oprogramowanie
	
	

	Akcesoria
	
	

	Transport, instalacja oraz szkolenie 
	
	

	Program opieki serwisowej, okresowych przeglądów i wydłużonej gwarancji
	
	

	Suma
	
	


5. Szczegółowe dane dotyczące oferty:
	L.p.
	1. Aparat do miareczkowania – minimalne wymaganie techniczne
	SPEŁNIA (TAK/NIE)
(wypełnia Wykonawca)

	1.1
	Rodzaje prowadzonych miareczkowań
	- potencjometryczne (w tym: alkacymetryczne, redoksymetryczne, argentometryczne, kompleksometryczne, strąceniowe)
- woltametryczne
- amperometryczne
	

	1.2.
	Dozowanie titranta podczas miareczkowania
	Dynamiczne (ze zmienną porcją titranta)
Monotoniczne (ze stałą porcja titranta)
Do określonego punktu końcowego (miareczkowanie do dwóch punktów końcowych w jednej analizie)
	

	1.3.
	Realizacja pomiarów
	Urządzenie powinno wykonywać pomiary w poniższym zakresie specyfikacji lub szerszym:
- pH z dokładnością: 0,003 pH w zakresie: –20-+20 pH
- U (mV) z dokładnością: 0,5 mV w zakresie: –2,400-+2,400 mV,
- Ipol z dokładnością: 0,01 µA w zakresie: –200-+200 μA
- Upol z dokładnością: 0,5 mV w zakresie: –2,400 -2,400 mV
- Temperatury:

- czujnik NTC z dokładnością: ±0.6°C w zakresie: +10.0°C-40.0°C

- czujnik Pt 1000 z dokładnością: ±0.4°C w zakresie: –20.0°C-150.0°C
- Stężenia z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych
	

	1.4.
	Rozpoznawanie punktu końcowego
	Automatyczne rozpoznawanie minimum 9 punktów równoważnikowych na krzywej miareczkowania. Możliwość rejestracji kolejno minimum 9 krzywych miareczkowania w jednej procedurze miareczkowania.
	

	1.5.
	Kalibracja elektrod pehametrycznych
	- Maksymalnie 9-cio punktowa
- Możliwe wprowadzanie tabeli rozkładu temperaturowego własnych buforów (np. Avantor, Beaker, Hamilton, Carl Roth, itd.)
- Dane kalibracyjne zapamiętywane dla każdej elektrody pH
	

	1.6.
	Mieszadła
	Magnetyczne –podłączone do titratora mieszadło magnetyczne, którego prędkość może być kontrolowana z poziomu oprogramowania oraz za pośrednictwem klawiszy zlokalizowanych na obudowie. Mieszadło współpracuje z różnymi wielkościami dipolów magnetycznych, których wielkość jest uzależniona od szerokości zlewki. 
	

	1.7.
	Interfejsy pomiarowe
	Analogowy interfejs pomiarowy wyposażony w dwa wejścia pomiarowe do podłączenia elektrod pomiarowych (polaryzowanych prądowo/potencjałowo) oraz czujnika temperatury, a także w wejście do podłączenia elektrody odniesienia.
	

	1.8.
	Elektrody
	Możliwość współpracy z elektrodami:
- Cyfrowymi, które posiadają zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy oraz chip elektroniczny, który pozwala na zapisywanie podstawowych danych (nazwa, historia kalibracji, współczynnik asymetrii, nachylenie, itd.)
- Analogowymi
W zestawie powinna znajdować się elektroda platynowa do pomiarów redoksymetrycznych.
	

	1.9.
	Moduł napędowy systemu dozującego 
	- Moduł napędowy o rozdzielczości 100 000 kroków na objętość biurety, pozwalający na dozowanie z dokładnością nie gorszą niż 0,01% powinien być integralną częścią aparatu. 
- System powinien pracować w zgodzie z dolną geometrią dozowania cieczy, a dzięki dowolnie konfigurowalnym portom w biurecie dozującej z systemem zaworów przestawno-rotacyjnych pozwalać na:

- zaciąganie odczynnika z butelki do biurety

- dozowanie odczynnika z biurety do naczynia do miareczkowania przez dowolny port dozujący

- opróżnianie odczynnika z biurety z powrotem do butelki

- automatyczne opróżnianie i przepłukanie biurety, zabezpieczając przed skutkami krystalizacji odczynników
System powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie minimum czterech modułów dozujących
System powinien posiadać na wyposażeniu trzy moduły dozujące z mieszadłami magnetycznymi, a jeden z powyższych modułów powinien mieć możliwość dodatkowego podłączenia mieszadła śmigłowego
	

	1.10.
	Biureta dozująca z systemem zaworów przestawno-rotacyjnych
	- Biureta powinna być wyposażona w minimum cztery dowolnie konfigurowalne porty dozujące, cylinder szklany, tłoczek, komplet rurek dozujących oraz końcówkę dozującą zakończoną zaworem antydyfuzyjnym.
- Dostępne objętości biuret: 2, 5, 10, 20 i 50 ml
- Na wyposażeniu systemu powinny się znaleźć biurety: 20 ml 
	

	1.11.
	Adaptery na butelkę
	Możliwość stosowania przynajmniej dwóch rodzajów adapterów:
- Wieloodczynnikowy:  uniwersalny adapter, wielokrotnego użytku, dostarczany razem z aparatem, pozwalający na ustanowienie bezpiecznego połączenia między butelką z odczynnikiem, a urządzeniem sterującym. Adapter powinien posiadać chip komunikacji RFID, który pozwali na zapisywanie najważniejszych informacji (nazwy, stężenia, miana wraz z historią mianowania, numeru CAS, daty przygotowania oraz przydatności do zużycia,  itd. ) na temat odczynnika.
- Jednoodczynnikowy: jednorazowy adapter który dostarczany jest razem z odczynnikami firmy Merck lub Honeywell, które są chronione przed otwarciem za pomocą plomby zabezpieczającej. Taki adapter zagwarantuje bezpieczne oraz w pełni chronione połączenie między butelką z odczynnikiem, a urządzeniem sterującym. Adapter powinien posiadać chip komunikacji RFID, który pozwali na zapisywanie najważniejszych informacji (nazwy,  stężenia, miana wraz z historią mianowania, numeru CAS, daty przygotowania oraz przydatności do zużycia, itd. ) na temat odczynnika.
	

	1.12.
	Współpraca z wagą analityczną
	Możliwość współpracy z dowolnym typem wagi dostępnej na polskim rynku posiadającej port RS 232: Radwag, Mettler, Sartorius, Precisa, Ohaus, Gibertini, Scaltec, AND
	

	1.13.
	Porty komunikacyjne
	USB
RJ 45 – do podłączenia do Intranetu (Ethernet)
RS 232
	

	
	
	4. Oprogramowanie
	

	4.1
	Opis działania
	Program komputerowy powinien umożliwiać sterowanie pracą systemu do miareczkowania, rejestrację danych pomiarowych, ich graficzną prezentację on-line i rejestrację w bazie danych.
Program powinien umożliwiać intuicyjne tworzenie dedykowanych systemów pracy dla każdej, pojedynczej aplikacji, tworzenie metod oraz procedur operacyjnych.
Ponadto program powinien zapewniać możliwość ponownego przetwarzania wyników i przeliczania ich po modyfikacji naważki, czy też parametrów oszacowania krzywej miareczkowej. 
	

	4.2
	Wymiana danych
	Możliwość eksportu wyników do plików CSV. 
Kompatybilność plików CSV z systemami LIMS.
	

	4.4
	Wymagania techniczne
	Program kompatybilny z systemem Microsoft Windows 8, 10, 11. 
	

	4.5
	Archiwizacja danych
	Powinna istnieć możliwość konfiguracji mechanizmu automatycznej kopii ustawień i danych.
	

	
	
	5. Akcesoria
	

	5.1
	
	3 sztuki dodatkowych elektrod
	

	
	
	6. Usługi
	

	6.1
	
	Transport, instalacja oraz szkolenie 
	

	6.2
	
	Program opieki serwisowej, okresowych przeglądów i wydłużonej gwarancji.
	


6. Oświadczenia i zobowiązania Dostawcy: 
6.1. Oświadczam, że Dostawca zapoznał się z warunkami Zapytania ofertowego i w przypadku wyboru oferty Dostawcy zobowiąże się on do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym;
6.2. Oświadczam, że Dostawca zapoznał się z pełnym opisem przedmiotu zamówienia, a przedstawiona oferta jest zgodna z wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi przedstawionymi przez Zamawiającego. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego oraz we wskazanym w Zapytaniu ofertowym terminie.
6.3. Oświadczam, że w cenie oferty ujęte zostały wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z jego opisem w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do Zapytania ofertowego. 
	.........................................................
	.........................................................

	Data
	            Czytelny podpis albo podpis i pieczątka Dostawcy/osoby/osób
                uprawnionej do występowania w imieniu Dostawcy*


* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Dostawcy lub we właściwym upoważnieniu. Pieczątka imienna wymagana jest w przypadku nieczytelnego podpisu.
4/4

