# Załącznik nr 2 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno – Molekularnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jerzego Waszyngtona 13, 15-269 Białystok

Termocykler Real time PCR do amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym, 4 kanałowy

| Nazwa i adres Wykonawcy: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli dotyczy) |  | Producent - pełna nazwa | Kraj producenta | Rok produkcji |  |
|  |  |  |  | 2021/2022 |  |
| UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model/numer katalogowy, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych. |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE |  |  |  |  |
|  | Termocykler real time PCR, 4-kanałowy |  |  |  |  |
|  | Odczyt co najmniej takich barwników jak: BEBO, LC Green, Syto9, FAM, Sybr Green I, RiboGreen, PicoGreen, EvaGreen, TET, CalFluor Gold 540, JOE, VIC, HEX, Cal Fluor Orange 560, Quasar 570, Cy3, NED, TAMRA, ROX, Texas RED, Cal Fluor Red 610,LC Red 640, Quasar 670, Cy5, Cy5,5 |  |  |  |  |
|  | System otwarty współpracujący z odczynnikami różnych producentów |  |  |  |  |
|  | System dedykowany do odczytu sygnału z barwników interkalujących, sond hydrolizujących, podwójnych sond hybrydyzująch, Molecular Beacons, Lux Primers |  |  |  |  |
|  | Wzbudzenie sygnału: wysokoenergetyczne diody LED osobne dla każdego kanału |  |  |  |  |
|  | Odczyt sygnału: fotodioda osobna dla każdego kanału |  |  |  |  |
|  | Stała droga optyczna, bez ruchomych elementów- brak potrzeby kalibracji |  |  |  |  |
|  | Brak potrzeby stosowania barwnika referencyjnego typu ROX |  |  |  |  |
|  | Termocykler rotorowy, wykorzystujący indukcję magnetyczną do grzania i chłodzenia powietrzem |  |  |  |  |
|  | Jednorodność temperatury w komorze reakcyjnej maximum ±0,10C |  |  |  |  |
|  | Dokładność temperatury maksimum ±0,250C |  |  |  |  |
|  | Objętość reakcji minimum 5-30µl, ustawiana w oprogramowaniu |  |  |  |  |
|  | Termocykler sterowany z poziomu zewnętrznego komputera |  |  |  |  |
|  | Możliwość połączenia termocyklera z komputerem za pomocą złącza USB i za pomocą bezprzewodowego interfejsu bluetooth |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia i zarządzania minimum 10 instrumentami z poziomu jednego komputera |  |  |  |  |
|  | Automatyczne zapisywanie danych podczas runu w pamięci urządzenia, a nie komputera sterującego. Możliwość zabrania komputera od maszyny podczas pracy instrumentu. Po ponownym połączeniu się komputera z maszyną przez bluetooth wyniki są automatycznie przesyłane z instrumentu do komputera. |  |  |  |  |
|  | Możliwość łączenia wyników uzyskanych z różnych runów z różnych instrumentów w jeden wynik/raport |  |  |  |  |
|  | W komplecie z termocyklerem oprogramowanie do projektowania reakcji i analizy otrzymanych danych |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie bez limitu licencji i z darmowymi aktualizacjami |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wykonywanie minimum następujących analiz: - absolute quantification - relative quantification - allelic discrimination - melt - cycling - identifier |  |  |  |  |
|  | Możliwość generowania raportów i zapisywania ich w minimum następujących formatach: pdf, html, mht, rtf, xls, xlsx, csv, txt, img |  |  |  |  |
|  | Możliwość bezpośredniego wysłania raportu za pomocą poczty email z poziomu oprogramowania termocyklera |  |  |  |  |
|  | W komplecie zestaw probówek na minimum 960 reakcji |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia instrumentu do zewnętrznej baterii przenośnej co umożliwia użycie go w terenie bez dostępu do prądu stałego. Możliwość podłączenia instrumentu do zasilania baterią typu Solar |  |  |  |  |
|  | W zestawie laptop sterujący o parametrach minimalnych: procesor 2GHz, pamięć 2.0 GB, twardy dysk 40GB, 4 porty USB, myszka, klawiatura, monitor |  |  |  |  |
|  | Waga nie większa niż 5kg, rozmiary nie większe niż 20x20x20cm |  |  |  |  |
|  | Gwarancja - minimum 24 miesiące |  |  |  |  |
| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, produkowany seryjnie. |  |  |  |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi. |  |  |  |
|  | Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |  |  |  |
|  | Wszelkie oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim: - Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. - Aktualizacja oprogramowania będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. - Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich, będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |  |  |  |

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedstawione w powyższej tabeli oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

………………………………………………

czytelny podpis osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ

TABELA ocenY WARUNKÓW GWARANCJI

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno – Molekularnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jerzego Waszyngtona 13, 15-269 Białystok

Termocykler Real time PCR do amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym, 4 kanałowy

| Gwarancja | Oferowany okres gwarancji |
| --- | --- |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesięcy. Okres punktowany od 24 miesięcy do 48 miesięcy. UWAGA: - długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach, - w przypadku, gdy Wykonawca: - nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (24 miesiące), - wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium ,,Okres gwarancji” przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół, - wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny (24 miesiące) Zamawiający odrzuci ofertą jako niezgodną z SWZ. |  |

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego………….…………………………..…

…………………………………………….

czytelny podpis osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno – Molekularnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jerzego Waszyngtona 13, 15-269 Białystok

Termocykler Real time PCR do amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym, 4 kanałowy

| Lp. | WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
|  | Pod określeniem "urządzenie" rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie, dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia. |
|  | Okres gwarancji na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia. |
|  | Okres rękojmi na urządzenia rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące. |
|  | Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w SWZ, chyba że poszczególne zapisy w karcie lub paszporcie są korzystniejsze dla Zamawiającego. |
|  | Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum w ciągu 3 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu. |
|  | Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. |
|  | Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych - w terminie 7 dni roboczych, liczonym od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu. |
|  | Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. |
|  | Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji. |
|  | Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 5 lat od daty protokołu odbioru. |
|  | Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. |

………………………………………………

czytelny podpis osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 6 do SWZ

PROCEDURA DOSTAW I ODBIORÓW URZĄDZEŃ

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno – Molekularnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jerzego Waszyngtona 13, 15-269 Białystok

Termocykler Real time PCR do amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym, 4 kanałowy

| Lp. | PROCEDURA DOSTAW URZĄDZEŃ |
| --- | --- |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia. |
|  | Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników Zamawiającego do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń. |
|  | Urządzenia zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników. |
|  | Urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną. |
|  | Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. Wykonawca ponosi też koszty ewentualnych robót budowlanych, związanych z dostosowaniem np. stropu lub ścian w pomieszczeniu w którym zostanie zainstalowane urządzenie. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii, itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika/Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru. |
|  | Procedura odbioru urządzeń |
|  | Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona i przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie: po dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy. |
|  | Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. Wymaga się zgłoszenia gotowości nie później niż na 1 dzień przed terminem odbioru. |
|  | Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy osób: - Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia; - Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia; |
|  | Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach. |
|  | Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów): - Instrukcję stanowiskową / instrukcje obsługi urządzenia; - Kartę gwarancyjną. |
|  | Z chwilą podpisania protokołu odbioru ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia przechodzi na Zamawiającego. |

………………………………………………

czytelny podpis osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy