oznaczenie: 37/2022/G/COVID-19

Załącznik nr 2

W związku z realizacją projektu: „Opracowanie i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych” firma CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie zaprasza do składania ofert na dostawę aparatury badawczej:

Przedmiot postępowania:

Chromatograf cieczowy Flash z detektorem UV-VIS oraz detektorem ELSD, kolektorem frakcji i wyposażeniem – 15 sztuk.

Przedmiotowe urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych. Musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wraz z dostawą i instalacją. Poniższy opis przedmiotu zamówienia przedstawia wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawcy przystępujący do postępowania winni zaproponować urządzenie o parametrach takich samych lub przewyższających wskazane poniżej.

Opis przedmiotu zamówienia

Łączna ilość punktów do uzyskania: 56 punktów.

| Lp. | Wymagane minimalne parametry | Parametry oferowanego towaru (Wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Układ wyposażony w zestaw co najmniej dwóch pomp do formowania gradientu, - Dokładność budowania gradientu równa lub lepsza od 2%, Wymagane parametry: - Zakres przepływów: nie mniejszy niż od 1 do 250 ml/min, - Zakres ciśnień: nie mniej niż do 300 psi. |  |
| 2 | Budowanie gradientu - System pozwalający na budowanie gradientu z co najmniej dowolnych dwóch, spośród czterech eluentów. |  |
| 3 | Bezpieczeństwo: - Wbudowany system kontroli poziomu eluentów, z czujnikami poziomu cieczy w butlach z eluentami, automatycznie wstrzymujący proces w przypadku zejścia poziomu eluentu poniżej poziomu minimalnego, - Wbudowany system kontroli poziomu zlewek, z czujnikiem poziomu cieczy w butli zbierającej, automatycznie wstrzymujący proces w przypadku przekroczenia poziomu zlewek powyżej poziomu zadanego jako maksymalny, - Wbudowane systemy bezpieczeństwa, między innymi: monitorowanie poziomu ciśnienia, czujnik poziomu oparów z określeniem przez użytkownika progu alarmu i z detektorem rejestrującym jakikolwiek przeciek, - Automatyczne rozpoznawanie kolumn w systemie RFID. |  |
| 4 | Zawór: - Automatycznie przełączający się w wymaganą pozycję zawór do nastrzyków, automatycznie samoczyszczący się. |  |
| 5 | Kolektor frakcji: - Możliwość zautomatyzowanej współpracy kolektora frakcji ze statywami automatycznie rozpoznawanymi przez system, zestaw statywów dla: - probówek ok. 13 x 100 mm - probówek ok. 16 x 100 mm - probówek ok. 16 x 120 mm - probówek ok. 16 x 150 mm - probówek ok. 18 x 150 mm - probówek ok. 18 x 180 mm - probówek ok. 25 x 150 mm - probówek ok. 28 x 95 mm - butelek 480 ml - Statywy muszą być rozpoznawane przez chromatograf za pomocą systemu RFID, - Komora kolektora frakcji zamykana, ograniczająca emisję oparów rozpuszczalników na operatora. |  |
| 6 | Detektor: - Wbudowany detektor UV-Vis z zakresem nie mniejszym niż 200 – 800 nm typu DAD lub PDA, ze zmienną długością fali, detektor co najmniej 2-kanałowy, zapewniający jednocześnie rejestrację chromatogramów dla co najmniej dwóch dowolnie zdefiniowanych długości fali pracujący w zakresie do minimum 4AU, - Wbudowany detektor ELSD (opcja wolnostojąca jest niedopuszczalna) z płynnym sterowaniem temperaturą komory reakcyjnej kontrolowany z poziomu oprogramowania chromatografu ze zbieraniem frakcji w funkcji rejestrowanego sygnału. |  |
| 7 | Kolumny: - Możliwość pracy z kolumnami od 4 g do co najmniej 750 g lub większymi. |  |
| 8 | Funkcje systemu: - Możliwość optymaizacji gradientu do podizału próbki na podstawie płytki TLC, - Możliwość naniesienia próbki ciekłej, stałej lub na kolumnie, - Zestaw do nanoszenia próbki stałej na prekolumnie, - Możliwość kondycjonowania ręcznego lub automatycznego kolumny, - Możliwość automatycznego mycia i przedmuchu kolumny po rozdziale. Oprogramowanie umożliwiające wprowadzenie zmian we wszystkich zadanych parametrach w czasie rzeczywistym w każdym momencie procesu: - Monitorowanie w czasie rzeczywistym zbieranych sygnałów z detektorów oraz warunków procesu. |  |
| 9 | Ekran: - Wbudowany ekran dotykowy do obsługi urządzenia. |  |
| 10 | Oprogramowanie: - Oprogramowanie pracujace w systemie operacyjnym Linux lub Win10 pozwalające na zbieranie frakcji przy: - dowolnie zadanej długości jednej fali - dowolnie zadanych długościach dwóch fal - dowolnie zadanej długości jednej fali i przy przemiataniu całego zakresu lub wybranego zakresu fal - dowolnie zadanych długościach dwóch fal i przy przemiataniu całego zakresu lub wybranego zakresu fal - przy przemiataniu całego zakresu lub wybranego zakresu fal - Podgląd widma UVVis w czasie rzeczywistym i po nastrzyku, - Możliwość zbierania dowolnej objętości frakcji z całej szerokości piku lub jego fragmentu, - Możliwość przesyłania całego zbieranego produktu do zlewek, - Możliwość zbierania całego produktu przez kolektor frakcji z automatycznym przejściem do kolejnej probówki w momencie pojawienia się piku, - Oprogramowanie pozwalające na zbieranie frakcji na podstawie szybkości narastania rejestrowanej krzywej sygnału z detektora lub przekroczenia zadanego progu, - Tryby pracy: izokratyczny z możliwościami łączenia eluentów, gradient krokowy, gradient liniowy, - Automatyczne zapisywanie na dysk w sieci wewnętrznej, - Funkcja manualnego wymuszenia przejścia zbieranej frakcji do kolejnego zbiornika, do kolejnego kroku planu, do zakończenia procesu, - Automatyczne skalowanie metod dla mniejszych lub większych rozmiarów kolumn, - Możliwość wydruku i eksportu danych do środowiska Windows. |  |
| 11 | Oprzyrządowanie dedykowane pracy na chromatografie Flash: - Zestaw do nastrzyku suchej próbki naniesionej na krzemionkę lub inny materiał (preloading) z kardridżem minimum 15 g, - Cztery statywy na probówki 18x150mm co najmniej 60 pozycji każy wraz z FRID, - Probówki szklane 118x150 mm, 250 szt/op, - Puste kartridze Flash 15g minimum 20 sztuk, - Fryty do kartridży 15g minimum 40 sztuk, - Fryty do kartridży 25g minimum 100 sztuk, - Taca ociekowa na 4 butelki 2.5 L dla każdego systemu (15 sztuk). |  |
| 12 | Wymiary systemu i dodatkowe parametry: - Nie większe niż: wysokość 70 cm, szerokość 37 cm, głębokość 60 cm, - Waga: nie więcej niż 27 kg, - Napięcie przyłączeniowe: 100-240 V, - Częstotliwość prądu: 50-60Hz, - Zabezpieczenie przepięciowe: 4A, - IPCode: IP20, - Porty USB: co najmniej 3, - Port LAN (RJ45: minimum 1), - Czytnik RFID: raków i katridży, - Ciśnienie powietrza podłączonego do aparatu: nie większe niż 8 bar, - Zużycie mocy: nie więcej niż 400 W. |  |

| Wymagania dodatkowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dostawa | - Dostawa – do 8 tygodni od daty zawarcia umowy, - Dostawa, instalacja i szkolenie minimum 8 godzinne dla minimum 10 osób w siedzibie Zamawiającego. |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. |  |
| Serwis | - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin - Czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni roboczych |  |

…………………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)