Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/NCBiR

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do zapytania ofertowego nr 1/NCBiR na dostawę analizatora laboratoryjnego – składającego się z wybranych instrumentów badawczych do prowadzenia analiz i testów surowców w postaci papieru i kleju, na potrzeby realizacji projektu pn. „Opracowanie zautomatyzowanej technologii wysokiej kondensacji struktury do produkcji innowacyjnych tulei papierowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych” realizowanego w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0840/21-00 z dnia 27.12.2021r.

- OCZEKIWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZAKRES FUNKCJONALNY

Analizator laboratoryjny to zespół instrumentów badawczych do prowadzenia analiz i testów takich jak:

- Pomiar stopnia pochłaniania wody przez papier/tekturę litą (Cobb Sizing Tester),

- Pomiar siły koniecznej do rozdzielenia warstw dla materiałów wielowarstwowych takich jak papier czy tektura lita  (Internal Bond Tester)

- Pomiar wytrzymałości papieru/tektury na zrywanie oraz rozciągliwość na sucho (Vertical Tensile Tester) i na przedarcie (Elmendorf)

- Pomiar wytrzymałości na przepuklenie tektury litej (Bursting Strength Tester)

- Pomiar grubości tektury: Mikrometr

- Pomiar wytrzymałości na ściskanie przy krótkim wpięciu (Compressive Strength Tester SCT)

- Pomiar przepuszczalności powietrza i szorstkości (Air Permeance and Roughness Tester),

Szczegółowe parametry przedstawiono poniżej w specyfikacji zestawów pomiarowych.

Analizator laboratoryjny zostanie zlokalizowany w laboratorium modułowym stanowiącym przestrzeń do prowadzenia analiz i testów, gdzie będzie zlokalizowana aparatura B+R oraz miejsce realizacji prac analitycznych i badawczych dot. papieru i kleju.

Działania zaplanowane w etapie przy wykorzystaniu analizatora laboratoryjnego:

1: Dobór i badania papierowych taśm wsadowych z różnych gatunków papieru.

2: Dobór i badania materiałów klejących.

3: Wykonanie badań doświadczalnych wytrzymałości tulei.

5: Badania jakości tulei

6: Opracowanie modelu i wytycznych do badań jednostkowych procesów wytwarzania tulei.

Przeznaczenie analizatora laboratoryjnego:

TESTOWANE PARAMETRY PAPIERU: badanie przepuszczalności powietrza metodami Gurleya lub Aparatem Bendtsen, absorbcja cieczy Cobba (ISO 535), współczynnik szorstkości Bendtsena, gramatura, odporność na rozdarcie metodą Elmendorfa, wytrzymałość na rozerwanie zgodnie z normami DIN ISO 1924-3; ISO 1924-2 i na ściskanie STFI, współczynnik wytrzymałości na rozciąganie w kierunku Z i metodą Scott Bonda, badanie grubości i przepuklenia.

Całość otrzymanych i zebranych informacji B+R ma być zintegrowana przez oprogramowanie zbierające dane i wyniki testów. Stąd przedmiot zamówienia musi zawierać zestaw oprogramowania i przyłączy do podłączenia urządzeń do zewnętrznego komputera. Oprogramowanie oparte na bezterminowej licencji powinno dawać możliwość archiwizacji danych oraz tworzenia raportów.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat CE (Comformite Europeenne).

- SPECYFIKACJA SPRZĘTOWA W PODZIALE NA ZESTAWY:

- Zestaw do pomiaru absorpcji wody przez tekturę - 1 szt.

| Nazwa wyposażenia | Przeznaczenie | Parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do pomiaru absorpcji wody przez tekturę | Pomiar absorpcji wody przez tekturę zgodne z normą ISO 535; TAPPI T 441; | - powierzchnia chłonna cylindra 100 cm2; - waga wałka (Cauch roll) 10 kg, - certyfikat CE (Comformite Europeenne) |

- Zestaw do pomiaru siły koniecznej do rozdzielenia warstw dla materiałów wielowarstwowych takich jak papier czy tektura lita - 1 szt.

| Nazwa wyposażenia | Przeznaczenie | Parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do pomiaru siły koniecznej do rozdzielenia warstw dla materiałów wielowarstwowych takich jak papier czy tektura lita. Zawartość zestawu: - Internal Bond Tester z wahadłem udarowym - Stacja przygotowania próbek | pomiar siły koniecznej do rozdzielenia warstw materiałów wielowarstwowych takich jak papier czy tektura lita zgodny z normą: ISO 16260 | Internal Bond Tester: - zintegrowany wyświetlacz - automatyczny powrót wahadła do pozycji startowej - możliwość wyświetlania wyników w jednostkach: Ft-lb/in2; J/m2; kg force/in2 - wahadło z zakresem pomiaru 200-1200 J/m2 - automatyczne blokowanie wpięcia próbki - automatyczna kalkulacja wyników: średnia z serii pomiarów, minimum, maksimum - zasilanie 230 V/50Hz - certyfikat CE (Comformite Europeenne) Stacja przygotowania próbek: - pneumatyczny docisk w trakcie przygotowania - zgodna z normami: ISO 16260; TAPPI T569 - ciśnienie docisku w [kPa lub N] - czas docisku [s] - wyświetlacz zintegrowany - regulowany czas docisku - zasilanie 230 V/50Hz - certyfikat CE (Comformite Europeenne) |

- Zestaw do pomiaru siły zerwania, rozciągliwości oraz siły odporności na przedarcie papieru i tektury - 1 szt.

| Nazwa wyposażenia | Przeznaczenie | Parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do pomiaru siły zerwania, rozciągliwości oraz siły odporności na przedarcie papieru i tektury. Zawartość zestawu: - Uniwersalne jednokolumnowe urządzenie wytrzymałościowe - Aparat Elmendorf | pomiaru siły zerwania, rozciągliwości papieru i tektury zgodne z normą: DIN ISO 1924-3; ISO 1924-2; Tappi T494 I T 456; Finat 1-5; DIN 53504; DIN EN ISO 9073, oraz odporności na przedarcie papieru i tektury zgodne z normą: DIN EN ISO 6383-2, 13937, 1974, TAPPI T414 | Uniwersalne jednokolumnowe urządzenie wytrzymałościowe - typ pionowy - max siła rozciągania 500N - urządzenie musi posiadać główny wyłącznik bezpieczeństwa - obsługa przy pomocy dotykowego ekranu; - możliwość podzielenia serii badań próbek na MD i CD - wymienna głowica pomiarowa - automatyczny powrót szczęk pomiarowych po wykonanym teście do pozycji startowej - możliwość tworzenia i zapisania własnych programów pomiarowych - zasilanie 230 V/50Hz - dokładność pomiarowa +/-1% - szczęki pneumatyczne do max siły 500N w zestawie - wysokość robocza 650 mm - zasilanie 230 V/50Hz - certyfikat CE (Comformite Europeenne) Aparat Elmendorf - możliwość wymiany wahadła - pneumatyczny zacisk próbki - obsługa przy pomocy wyświetlacza dotykowego - w pełni automatyczna sekwencja pomiaru z powrotem wahadła do pozycji startowej - ciężarki kontrolne do wahadeł - w zestawie wahadła: 0-32.000 mN i 0-64.00 mN - zasilanie 230 V/50Hz - certyfikat CE (Comformite Europeenne) |

- Zestaw do pomiaru wytrzymałości tektury na przepuklenie - 1 szt.

| Nazwa wyposażenia | Przeznaczenie | Parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do pomiaru wytrzymałości tektury na przepuklenie: Bursting Tester | Zestaw do pomiaru wytrzymałości tektury na przepuklenie zgodne z normami: DIN EN ISO 2759; TAPPI T807 /T810 | - pneumatyczny zacisk badanej próbki - zakres pomiarowy dla tektury: 250 – 10.000 kpa - ciśnienie zacisku dla tektury: 300 - 2.250 kpa - dokładność pomiarowa zgodna z DIN EN ISO 2758,2759 - zabezpieczenie przed przypadkowym zaciśnięciem cylindra na palcach - medium ciśnieniowe: gliceryna - zasilanie 230 V/50Hz - certyfikat CE (Comformite Europeenne) |

- Pomiar grubości tektury: Mikrometr - 1 szt.

| Nazwa wyposażenia | Przeznaczenie | Parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do pomiaru grubości tektury litej: Mikrometr z wyposażeniem | Zestaw do pomiaru grubości tektury litej zgodny z normami: DIN EN ISO 534, 12625-3 TAPPI T411 | - wyświetlacz elektroniczny - wysokiej czułości czujnik cyfrowy - zakres pomiarowy 1- 20.000 µm - prędkość pomiarowa regulowana w zakresie 1-11 mm/s - zasilanie 230 V/50Hz - certyfikat CE (Comformite Europeenne) |

- Pomiar wytrzymałości na ściskanie przy krótkim wpięciu (Compressive Strength Tester SCT)

- 1 szt.

| Nazwa wyposażenia | Przeznaczenie | Parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do pomiaru siły ściskania w krótkim wpięciu, Zawartość zestawu: - Aparat SCT | Zestaw do pomiaru siły ściskania w krótkim wpięciu Aparat SCT zgodny z normami: DIN 54518 TAPPI T826 ISO 9895 | Aparat SCT - obsługa z poziomu dotykowego ekranu - siła docisku i odległość regulowana bezstopniowo - pneumatyczny zacisk próbki - regulowana prędkość - jednostki: kN/m (SCT.) N (max force) Nm/g (comp. Index) - zakres pomiarowy: do 33,3kN/m - dokładność pomiarowa: ±0,15N / 0,01kN/m - siła max do 300N - siła zacisku: 2300N regulowana bezstopniowo - prędkość testu: 3 mm/min, regulowana - odczyt statystyk, wykresów i tabeli z danymi z poziomu ekranu dotykowego - zasilanie 230 V/50Hz - certyfikat CE (Comformite Europeenne) |

- Zestaw do pomiaru przepuszczalności powietrza i szorstkości papieru i tektury - 1 szt.

| Nazwa wyposażenia | Przeznaczenie | Parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do pomiaru przepuszczalności i szorstkości tektury. Zawartość zestawu: - Aparat Bendtsen | Zestaw do pomiaru przepuszczalności i szorstkości tektury zgodny z normami: ISO 5636-1/-3 przepuszczalność powietrza DIN 53108 szorstkość | Aparat Bendtsen - możliwość pomiaru przepuszczalności powietrza i szorstkości papieru - możliwość regulacji ciśnienia 0,74 kPa, 1,47 kPa, 2,20 kPa - klasa bezpieczeństwa 2 - dokładność pomiarowa: Różnica ciśnienia: +/- 0,005 kPa liniowo Przepływ: +/- 0,5% Szorstkość: głowica pomiarowa: Ø 31,5 mm 150 µm - wyniki w jednostkach: Przepuszczalność powietrza P [µm/Ps] V [ml/min] Szorstkość [ml/min] Gurley [s] przeliczony - głowica do pomiaru przepuszczalności powietrza: 10-5000 ml/min - głowica do pomiaru szorstkości: 25-5000 ml/min - zasilanie 230 V/50Hz |

- DODATKOWE WYMAGANIA:

Szkolenie minimum 3 dniowe.