Spektrofotometr FT-IR

Specyfikacja Wymagań Użytkownika

| Nr dokumentu: | URS/P-18/6600/2021/070/01 |
| --- | --- |
| Wersja: | 01 |
| Data: | 07.03.2022 |

1  Wprowadzenie

1.1  Cel sporządzenia dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest zdefiniowanie szczegółowych wymagań użytkownika dla spektrofotometru FT-IR.

1.2  Zakres

Aparat FT-IR służyć będzie analizie jakościowej substancji czynnych i pomocniczych w Laboratorium Działu Analityki.

1.3 Analiza Ryzyka

Nie dotyczy

2  Wymagania

2.1  Wymagania ogólne

Producent i/lub dostawca urządzenia powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje. Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzenia oraz jego zgodność z wymaganiami niniejszego URS.

Producent i/lub dostawca urządzenia przeprowadza instalację i uruchomienie urządzenia wraz z kwalifikacją IQ/OQ.

2.2  Wymagania szczegółowe

| ID1 | Opis | M/P2 | GMP (T/N)3 | Potwierdzenie spełnienia wymagania TAK / NIE | Referencja z oferty (np. numer punktu itp.) | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagane parametry spektrometru FTIR: • zakres pracy (zakres liczby falowej) 15 000 -220 cm-1, z możliwością rozszerzenia do zakresu 25000 – 20 cm-1; • stosunek sygnału do szumu - min 46000:1; • rozdzielczość 0,25 cm-1; • system optyczny jednowiązkowy; • ceramiczne źródło światła; • interferometr szczelnie zamknięty; • automatyczne justowanie; • napęd interferometru elektromagnetyczny, łożyskowany mechaniczne; • standardowe osuszanie; • połączenie z PC za pomocą USB. | M | T |  |  |  |
|  | Wymagane parametry oprogramowania spektrometru FTIR: - pakiet programowy pracujący w środowisku Windows 10 / 64-bitowym; - pełne sterowanie spektrometru i akcesoriów poprzez łącze USB; - pomiary proste, czasowe, ilościowe, zbieranie i akwizycja danych, pełna analiza i obróbka danych; - pomiary widm ABS, %T w funkcji długości falowej; - sekwencje pomiarowe ze wstępną obróbką i prezentacją wyników on-line; - wielookienkowa prezentacja wyników w trakcie pomiaru, obróbka on-line; - analiza ilościowa – wykonywanie własnych krzywych kalibracyjnych; - akwizycja danych: ustawianie parametrów pomiarowych, wprowadzanie nazw próbek, kontrola parametrów, monitorowanie bieżące, zapis w formatach DX, ASCII, CSV; - korekcja danych: wygładzanie, korekcja linii bazowej, korekcja ATR; - obróbka pików: wykrywanie pików, obliczanie wysokości i powierzchni; - obróbka danych: operacje arytmetyczne, różniczkowanie, przetwarzanie widm; - edycja komentarza, usuwanie i zapisywanie danych tworzenie zbiorów danych, archiwizacja i przeszukiwanie danych, normowanie, walidacja; - pełna obróbka danych m.in.: powiększanie (zoom), nakładanie widm, wybór ekstremów, obliczanie pochodnych, wygładzanie itd., analiza widm, całościowa obróbka pików, zarządzanie plikami, tworzenie raportów; - funkcja wprowadzania i wyszukiwania danych; - program walidacyjny (z modułem zgodności USP i EP, możliwe własne ustawienia); - automatyczna identyfikacja i rejestracja przystawek zgodnie z GLP; - pakiet do identyfikacji widm, wizualizacji pasm i wiązań, tworzenia własnych bibliotek, biblioteka podstawowych związków min. 10 000 widm; - oprogramowanie zgodne z CFR 21 część 11 | M | N |  |  |  |
|  | Wymagane parametry przystawki ATR do spektrometru FTIR: - ten sam producent co spektrometru opisanego w pkt.1; - współpraca ze spektrometrem opisanym w pkt.1; - wysoka przepustowości z monolitycznym kryształem diamentowym, pracującym w zakresie 10000 - 30 cm-1; - konstrukcja i materiał wykonania umożliwiający pomiar bardzo agresywnych chemicznie substancji; - jednoodbiciowa z kątem padania 45o; - współczynnik załamania światła 2,4; - nacisk na próbkę do 700kg/cm2; - powierzchnia kontaktu próbki z kryształem o średnicy ok. 1,5 mm; - wyposażona w zamkniętą komorę z tubusami do przedmuchiwania toru optycznego; | M | T |  |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe do pomiarów transmisyjnych: - Dwie kuwety cieczowe CaF2 - Dwie kuwety cieczowe KBr - Cztery okienka CaF2 i KRS-5 - Cztery okienka KBr i NaCl - Zestaw do montowania okienek, zestawiania własnych kuwet rozbieralnych z kompletem przekładek - Uchwyt uniwersalny do komory prób - Uchwyt do kuwet cieczowych - Uchwyt magnetyczny do pastylek 13 mm | M | N |  |  |  |
|  | Spektrometr FTIR musi być przystosowany do podłączenia następujących akcesoriów: - przystawki ATR tego samego producenta z wymiennymi kryształami i możliwością termostatowania próbki do 150oC oraz polaryzacją i depolaryzacją wiązki: - mikroskopu sprzężonego z FTIR do badania w trybie transmisyjnym, odbiciowym i ATR wyposażonym w obiektyw diamentowy z funkcją podglądu badanej powierzchni w trakcie pomiaru, wyposażonego w funkcję mapowania ATR bez ruchu stolika; | M | T |  |  |  |
|  | Spektrometr FTIR musi być przystosowany do podłączenia akcesoriów innych firm m.i. - sfery całkującej na zakres IR - termostatowanej kuwety gazowej z interfejsem do podłączenia termowagi, pieca lub innego reaktora. | M | T |  |  |  |
|  | Zestaw do przygotowywania i pomiaru techniką pastylek w KBr: - Ręczna prasa hudrauliczna min. 12 t - Automatyczny młynek - Moździerz agatowy 67 mm - Tabletkarka 13 mm - Pompa próżniowa - Proszek KBr 100 G - Uchwyt magnetyczny do pastylek | M | N |  |  |  |
|  | Pakiet do analizy widm i identyfikacji związków z biblioteką widm: - Pakiet podstawowy widm > 12000 widm - Pakiety Sadtler - Wiley : -widma ATR leków > 3000 widm -leki i substancje pomocnicze > 1000 widm -leki gotowe i na receptę > 800 widm -sterydy > 1000 widm -chemikalia na powłoki > 700 widm | M | N |  |  |  |
|  | Dedykowany do spektrometru FTIR zestaw komputerowy z kolorową drukarką służący do sterownia urządzeniem i obróbki danych. - kompatybilny zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: procesor Core i5, pamięć RAM 4GB; dysk twardy 500GB; nagrywarka DVD; 4 porty USB; klawiatura, mysz system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem FTIR, - monitor LCD 22” - drukarka kolorowa | M | N |  |  |  |
|  | Wymagania dotyczące dostawy i uruchomienia stanowiska badawczego obejmującego spektrometr FTIR wraz z dodatkowym wyposażeniem: - Termin dostawy - Instalacja urządzenia na przygotowanym stanowisku laboratoryjnym i jego uruchomienie; - dwa szkolenia zakresie obsługi urządzenia, trwające po 5 godzin, dla wyznaczonych pracowników laboratorium w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - Wykonanie kwalifikacji IQ, OQ | M | N |  |  |  |
|  | Termin dostawy: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy | M | N |  |  |  |
|  | Inne wymagania: - Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru. - Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. - Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana w pok. 13, bud. P-18 TZF Polfa. - Dostawca powinien przeprowadzić uruchomienie, instalację i szkolenie z zakresu obsługi urządzenia - Zakupiony sprzęt powinien zawierać wszystkie certyfikaty jakości | M | N |  |  |  |

1 Unikalny numer ID wymagania

2 Ocena potrzeby spełnienia wymagania, M: Musi być; O: Opcja

3 Identyfikacja krytyczności GMP– Analiza krytyczności i ryzyka systemów komputerowych