## 1.System do terapii chodu
1. Specyfikacja techniczna - System do terapii chodu z asystą robota, stosowany do przywracania i rozwoju umiejętności chodzenia
System do terapii chodu z asystą robota, stosowany do przywracania i rozwoju umiejętności chodzenia w sytuacji jej utraty spowodowanej urazami mózgu i rdzenia kręgowego, udarem, schorzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi. Z możliwością dostosowania siły użytej przez ortezy do poruszania kończynami dolnymi pacjenta w zakresie od 0% do 100%.
L.p. | Parametry techniczne (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1. | System posiada zrobotyzowane ortezy kończyn dolnych (obejmujące kończynę od stawu biodrowego do stawu skokowego), współpracujące z bieżnią i system dynamicznego odciążenia pacjenta podczas terapii, kontrolowanymi przez komputer PC | Tak
2. | System aktywujący fizjologiczny wzorzec chodu u pacjenta | Tak
3. | System wyposażony w oprogramowanie pozwalające na trening z wykorzystaniem biofeedbacku | Tak
4. | Biofeedback umożliwiający trening ukierunkowany na konkretne elementy cyklu chodu tj. długość kroku, wysokość kroku | Tak
5. | System pozwala na dostosowanie wspomagania przez robota w zależności od zdolności pacjenta i poziomu zaawansowania treningu | Tak
6. | Możliwość przesuwania pacjenta wzdłuż pasa bieżni podczas mocowania do urządzenia | Tak
7. | System wyposażony w narzędzia do oceny postępu rehabilitacji tj. ocena zakresu ruchu, siły izometrycznej, poziomu spastyczności | Tak
8. | Ortezy sterowane są poprzez silniki elektryczne odpowiadające stawom: biodrowym i kolanowym | Tak
9. | Możliwość dostosowania ortez dla osób wysokich. Długość uda: min. 20-50 cm | Tak
10. | Możliwość dostosowania ortez dla osób niskich. Długość uda: min. 20-50 cm | Tak
11. | Możliwość dostosowania ortez do budowy anatomicznej pacjenta poprzez regulowaną długość ortezy w części udowej i części podudzia | Tak
12. | Możliwość dostosowania szerokości ortezy do szerokości miednicy pacjenta za pomocą precyzyjnego pokrętła | Tak
13. | Możliwość prowadzenia treningu z ortezami do min. 3.2 km/h | Tak
14. | Możliwość prowadzenia treningu na bieżni bez ortez do min. 10 km/h | Tak
15. | Możliwość dostosowania prędkości bieżni do prędkości ruchu ortez | Tak
16. | System umożliwia trening pacjentom jeżdżącym na wózkach inwalidzkich | Tak
17. | Stała informacja o poziomie odciążenia na ekranie terapeuty | Tak
18. | Odciążenie pacjenta za pomocą siłownika elektrycznego sterowane za pomocą pilota lub oprogramowania i kolumny z zawieszeniem uprzęży | Tak
19. | System wyposażony w regulowane poręcze oraz 2 podłużne poduszki na całej długości pasa bieżni | Tak
20. | Dostęp do nóg pacjenta podczas terapii ze wszystkich 4 stron | Tak
21. | System wyposażony w dotykowy panel obsługi dla terapeuty min. 15” | Tak
22. | Oprogramowanie umożliwia kontrolę ruchu w stawach (ustawienie zakresów kątowych) w sposób symetryczny i asymetryczny | Tak
23. | Pomiar wzorca chodu w czasie rzeczywistym (kąty, siły) | Tak
24. | Wizualizacja w czasie rzeczywistym jakości chodu | Tak
25. | Kontrola siły wspomagającej ruch pacjenta oraz rejestracja w czasie rzeczywistym i prezentacja poziomu aktywności pacjenta podczas chodu | Tak
26. | Możliwość dostosowania trudności ćwiczeń w zależności od możliwości ruchowych pacjenta (ustawienia siły prowadzącej ruch kończyny w sposób symetryczny i asymetryczny) | Tak
27. | System umożliwia wyświetlanie podsumowania z treningu i generowanie raportów | Tak
28. | Oprogramowanie w języku polskim | Tak
29. | System zabezpieczony podczas pracy pilotem zdalnie pozwalającym na jego awaryjne zatrzymanie podczas treningu | Tak
30. | System automatycznie zatrzymuje się kiedy wykryty zostanie ruch niezgodny z wzorcem lub spastycznością pacjenta | Tak
31. | System zasilany napięciem 220-240 VAC 50/60 Hz | Tak
32. | System wyposażony w uprzęże o różnych rozmiarach, min. 5 rozmiarów | Tak
33. | Uprząż i zaopatrzenie ortopedyczne może być prane w temperaturze 60 stopni C | Tak
34. | Wymiary systemu: max. 345x136x239 cm | Tak
35. | System posiada ekran pacjenta min. 32” | Tak
36. | Szkolenie certyfikowane z obsługi urządzenia | Tak
37. | W okresie trwania gwarancji bezpłatne aktualizacje oprogramowania oraz przeglądy urządzenia co 1500 h pracy | Tak
38. | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce (załączyć do oferty) | Tak
39. | Gwarancja min. 2 lata | Tak
Dodatkowe kryteria techniczne punktowane:
1. | Możliwość w pełni dynamicznego i statycznego odciążenia pacjenta podczas treningu do poziomu min. 100 kg | 10 pkt
2. | Maksymalna waga użytkownika min. 140 kg | 10 pkt
3. | Jedna uniwersalna orteza obejmująca osoby niskie i wysokie | 10 pkt
4. | Możliwość w pełni dynamicznego i statycznego odciążenia pacjenta podczas treningu do poziomu min. 100 kg | 10 pkt
1. Kryteria oceny - System do terapii chodu z asystą robota, stosowany do przywracania i rozwoju umiejętności chodzenia
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. 2. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników pomimo wezwania, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 3. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 4. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 5. Kryteria wyboru oferty oraz sposób przyznawania punktów - KRYTERIUM OCENY – CENA OGÓŁEM NETTO - Punktacja: 70 pkt Sposób oceny: 70 pkt x cena ogółem netto najniższa wśród ocenianych ofert/cena ogółem netto badanej oferty - KRYTERIUM OCENY –CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (W GODZINACH, rozumiany jako czas rozpoczęcia usuwania usterki)- Punktacja: 10 pkt Sposób oceny: 10 pkt x najkrótszy czas reakcji serwisowej wśród ocenianych ofert/czas reakcji serwisowej badanej oferty - KRYTERIUM OCENY – KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY Punktacja: 20 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: - Oferta złożona na od 1 do 5 dowolnych części - 0 pkt - Oferta złożona na od 6 do 10 dowolnych części – 10 pkt - Oferta złożona na od 1` do 14 dowolnych części – 15 pkt - W przypadku oferty kompleksowej (wszystkie 15 części zamówienia) przyznawana będzie maksymalna liczba punktów – 20 pkt; - KRYTERIUM OCENY –DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNE – Punktacja 40 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: -Możliwość w pełni dynamicznego i statycznego odciążenia pacjenta podczas treningu do poziomu min. 100 kg -10 pkt - Maksymalna waga użytkownika min. 140 kg 10 pkt - Jedna uniwersalna orteza obejmująca osoby niskie i wysokie- 10 pkt - Możliwość w pełni dynamicznego i statycznego odciążenia pacjenta podczas treningu do poziomu min. 100 kg – 10 pkt 6. Oferta może otrzymać maksymalnie 140 punktów. 7. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku 8. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

## 2.Przenośny szkielet bioniczny
2. Specyfikacja techniczna - Przenośny szkielet bioniczny do reedukacji chodu z modułem wspomagającym chód i kontrolerem
Przenośny szkielet bioniczny do reedukacji chodu z modułem wspomagającym chód i dotykowym kontrolerem: pozwala na wykonywanie ruchów wstawania z i siadania na krześle oraz na wykonywanie chodu w sposób naturalny, z prawidłowym przenoszeniem obciążenia między kończynami. Egzoszkielet jest zasilany bateryjnie, ruchy są wykonywane za pomocą silników, co wspomaga utracone funkcje nerwowo-mięśniowe, dzięki czemu można np.: umożliwić ludziom po porażeniu całkowitym, z minimalną sprawnością przedramion, wykonywanie ruchów wstawania i chodzenia; ponownie nauczyć pacjenta prawidłowych wzorców chodu; wspomagać odpowiednie stawianie stóp na ziemi. Egzoszkielet do reedukacji chodu przeznaczony do użytku pod nadzorem terapeuty u pacjentów o różnym stopniu porażenia (częściowe, całkowite) lub niedowładu (wiotki, spastyczny, połowiczy), które mogą być wynikiem schorzeń neurologicznych lub urazów (np. udar, uszkodzenie rdzenia kręgowego, urazowe uszkodzenie mózgu). Egzoszkielet wspomaga reedukację chodu u pacjentów.
L.p. | Parametry techniczne (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1. | Egzoszkielet wspomagany do reedukacji chodu – szt.1 | Tak
2. | Urządzenie musi pozwalać na dopasowanie do różnych rozmiarów pacjentów w czasie poniżej 5 minut | Tak
3. | Zakres wzrostu pacjentów od min. 1.55 m do 1.90 m | Tak
4. | Szerokość bioder do min. 45 cm | Tak
5. | Masa pacjenta do 100 kg | Tak
6. | System musi posiadać dwa zestawy baterii aby umożliwiać ciągłą pracę | Tak
7. | System musi posiadać komplet (2 szt.) ładowarek do baterii | Tak
8. | Urządzenie musi zapewniać dźwiękową informację zwrotną dla pacjenta sygnalizującą zajęcie przez niego właściwej pozycji do wykonania kroku | Tak
9. | Urządzenie musi posiadać stałe połączenie pomiędzy tułowiem a biodrem aby uzyskać odpowiednie wsparcie dla kręgosłupa | Tak
10. | Urządzenie musi posiadać możliwość mechanicznej regulacji sztywności stawu skokowego | Tak
11. | Urządzenie musi posiadać możliwość zdalnego połączenia z serwisem w celu diagnostyki systemu | Tak
12. | Urządzenie musi posiadać automatyczną blokadę stawu kolanowego w przypadku zaniku zasilania | Tak
13. | Urządzenie musi dostarczać terapeucie w czasie rzeczywistym, podczas sesji, dane na temat postępów pacjenta i umożliwiać dopasowanie parametrów chodu poprzez ręczny interfejs (pilot) | Tak
14. | Urządzenie musi dostarczać terapeucie w czasie rzeczywistym, podczas sesji, dane na temat symetrii długości kroku oraz czasu fazy przenoszenia | Tak
15. | Urządzenie musi przenosić cały swój ciężar bezpośrednio na ziemię poprzez swoją konstrukcję, w taki sposób, aby pacjent nie odczuwał masy urządzenia | Tak
16. | Urządzenie musi być dostarczone wraz z zestawem akcesoriów umożliwiających dopasowanie do rozmiaru pacjenta | Tak
17. | Urządzenie musi posiadać moduł transmisji danych aby umożliwić ich przesyłanie do zewnętrznego serwera | Tak
18. | Pacjent musi mieć możliwość treningu we własnym obuwiu | Tak
19. | Wykonywanie kroków musi być kontrolowane poprzez przenoszenie obciążenia przez pacjenta, tak aby pacjent miał kontrolę nad wykonywaniem kroków i zatrzymywaniem się | Tak
20. | Urządzenie musi umożliwiać trening i terapię pacjentom z różnymi poziomami uszkodzenia w tym w odcinku szyjnym, zarówno z całkowitym jak i częściowym przerwaniem rdzenia, po udarze i w innych przypadkach neurologicznych | Tak
21. | Urządzenie musi umożliwiać trening na różne sposoby, w tym: wyzwalanie kroków z interfejsu terapeuty, wyzwalanie kroków z interfejsu pacjenta, wyzwalanie kroków przez odpowiedni balans ciałem | Tak
22. | Urządzenie musi umożliwiać regulację stopnia wspomagania dla każdej nogi niezależnie w zakresie od 0% do 100% mocy silników. Regulacja może się odbywać albo na bazie informacji zebranych przez urządzenie albo na wskazanie terapeuty. | Tak
23. | Urządzenie musi umożliwiać trening chodu do tyłu oraz chodu do boku z możliwością modyfikacji zakresu wspomagania silników robota | Tak
24. | Urządzenie musi posiadać programy przygotowujące do właściwego treningu chodu w postaci: treningu przenoszenia obciążenia z informacją zwrotną oraz zintegrowaną możliwością wykonywania wykroków i kroków w miejscu | Tak
25. | Urządzenie musi posiadać zintegrowany licznik pomiaru liczby wykonanych przysiadów | Tak
26. | Długość kroku Od 8” do 18” (od 20.3 do 45.7 cm).
27. | Wysokość kroku Około: od 0” do 3” (od 0 do 7.6 cm).
28. | Czas przenoszenia Od 0.8 sek. do 2.5 sek.
29. | Zasilanie 110-220 VAC, 50-60 Hz
30. | Urządzenie musi umożliwiać wykonanie minimum 3 różnych rodzajów testu chodu z zintegrowanym pomiarem czasu testu | Tak
31. | Gwarancja min. 2 lata | Tak
Dodatkowe kryteria techniczne punktowane:
1. | Urządzenie musi posiadać uchwyt dla terapeuty na plecaku dla bezpieczeństwa pacjenta | 10 pkt
2. | Urządzenie musi posiadać punkt do podwieszenia urządzenia do zewnętrznego systemu odciążenia | 10 pkt
3. | Urządzenie musi posiadać blokowalne i regulowane stawy biodrowe w zakresie przywodzenia/odwodzenia, aby umożliwić łatwy transfer pacjenta | 10 pkt
4. | Urządzenie musi umożliwiać wykonanie minimum 3 rodzajów przysiadów z możliwością modyfikacji zakresu pomocy robota oraz kąta wykonywania przysiadu do 90 stopni | 10 pkt
2. Kryteria oceny - Przenośny szkielet bioniczny do reedukacji chodu z modułem wspomagającym chód i kontrolerem
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. 2. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników pomimo wezwania, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 3. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 4. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 5. Kryteria wyboru oferty oraz sposób przyznawania punktów - KRYTERIUM OCENY – CENA OGÓŁEM NETTO - Punktacja: 70 pkt Sposób oceny: 70 pkt x cena ogółem netto najniższa wśród ocenianych ofert/cena ogółem netto badanej oferty - KRYTERIUM OCENY –CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (W GODZINACH, rozumiany jako czas rozpoczęcia usuwania usterki)- Punktacja: 10 pkt Sposób oceny: 10 pkt x najkrótszy czas reakcji serwisowej wśród ocenianych ofert/czas reakcji serwisowej badanej oferty - KRYTERIUM OCENY – KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY Punktacja: 20 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: - Oferta złożona na od 1 do 5 dowolnych części - 0 pkt - Oferta złożona na od 6 do 10 dowolnych części – 10 pkt - Oferta złożona na od 1` do 14 dowolnych części – 15 pkt - W przypadku oferty kompleksowej (wszystkie 15 części zamówienia) przyznawana będzie maksymalna liczba punktów – 20 pkt- - KRYTERIUM OCENY –DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNE – Punktacja 40 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: - Urządzenie musi posiadać uchwyt dla terapeuty na plecaku dla bezpieczeństwa pacjenta -10 pkt - Urządzenie musi posiadać punkt do podwieszenia urządzenia do zewnętrznego systemu odciążenia - 10 pkt - Urządzenie musi posiadać blokowalne i regulowane stawy biodrowe w zakresie przywodzenia/odwodzenia, aby umożliwić łatwy transfer pacjenta- 10 pkt - Urządzenie musi umożliwiać wykonanie minimum 3 rodzajów przysiadów z możliwością modyfikacji zakresu pomocy robota oraz kąta wykonywania przysiadu do 90 stopni – 10 pkt 6. Oferta może otrzymać maksymalnie 140 punktów. 7. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku 8. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

## 3.Urządzenie wykorzystujące
3. Specyfikacja techniczna - Urządzenie wykorzystujące system podwieszenia bezpośredniego, zabezpieczejące przed upadkiem
Urządzenie wykorzystujące system podwieszenia bezpośredniego, pozwalającego na zabezpieczenie pacjenta przed upadkiem w czasie prowadzenia ćwiczeń równowagi, chodu oraz treningu propriocepcji. Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania w neurologii, ortopedii oraz geriatrii. System szczególnie przydatny w rehabilitacji pacjentów z lękiem przed upadkiem. Rehabilitacja z użyciem urządzenia polega na stworzeniu naturalnych warunków środowiskowych prowadzących do utraty równowagi oraz samodzielnego odzyskania równowagi przez pacjenta z zabezpieczeniem przed upadkiem.
L.p. | Parametry techniczne (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1. | Urządzenie przeznaczone do ograniczenia lub wyeliminowania lęku pacjenta przed upadkiem podczas ćwiczeń związanych z reedukacją chodu- 1 szt | Tak
2. | System dynamicznego odciążenia pacjenta | Tak
3. | Umożliwienie odciążenia pacjenta w trybie statycznym lub dynamicznym | Tak
4. | Możliwość wykonania treningu chodu bokiem, łatwa zmiana kierunku chodu | Tak
5. | Zakres użytkowania: pomieszczenia zamknięte, korytarze o wymiarach min. 2 metry szerokości, wysokość pomieszczenia min. 2,30 m. | Tak
6. | Urządzenie przeznaczone do rehabilitacji osób w wieku od 2 do 100 lat | Tak
7. | Łatwy dostęp do pacjenta, możliwość korekcji wzorców chodu | Tak
8. | Uniwersalna kamizelka dopasowana do pacjentów o różnej budowie ciała | Tak
9. | Wymiary: 6000x53x53 mm +/- 5% | Tak
10. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 150kg +/- 5% | Tak
11. | Masa urządzenia bez uprzęży: 14 kg
12. | Gwarancja min. 2 lata | Tak
3. Kryteria oceny - Urządzenie wykorzystujące system podwieszenia bezpośredniego, zabezpieczejące przed upadkiem
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. 2. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników pomimo wezwania, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 3. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 4. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 5. Kryteria wyboru oferty oraz sposób przyznawania punktów - KRYTERIUM OCENY – CENA OGÓŁEM NETTO - Punktacja: 70 pkt Sposób oceny: 70 pkt x cena ogółem netto najniższa wśród ocenianych ofert/cena ogółem netto badanej oferty - KRYTERIUM OCENY –CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (W GODZINACH, rozumiany jako czas rozpoczęcia usuwania usterki)- Punktacja: 10 pkt Sposób oceny: 10 pkt x najkrótszy czas reakcji serwisowej wśród ocenianych ofert/czas reakcji serwisowej badanej oferty - KRYTERIUM OCENY – KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY Punktacja: 20 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: - Oferta złożona na od 1 do 5 dowolnych części - 0 pkt - Oferta złożona na od 6 do 10 dowolnych części – 10 pkt - Oferta złożona na od 1` do 14 dowolnych części – 15 pkt - W przypadku oferty kompleksowej (wszystkie 15 części zamówienia) przyznawana będzie maksymalna liczba punktów – 20 pkt; 6. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 7. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku 8. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

## 4. Platforma stabilometryczna
4. Specyfikacja techniczna - Platforma stabilometryczna umożliwiająca zarówno ocenę, jak i trening równowagi
Nowoczesna platforma stabilometryczna umożliwia zarówno ocenę, jak i trening równowagi pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Urządzenie to pomaga zwiększyć sprawność pacjentów po urazach głowy, udarach, a także chorujących na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona i posiadających dysfunkcje mięśniowe. Ponadto przyspiesza rekonwalescencję po złamaniach i skręceniach stawu skokowego, kolanowego oraz zwichnięciu stawu biodrowego. Urządzenie umożliwia również terapię pacjentów po amputacjach kończyn dolnych. Trening na platformie ma na celu stymulację elementów układu ruchu i układu nerwowego, odpowiedzialnego m.in. za kontrolę równowagi. Dzięki tym właściwościom, platforma jest szczególnie użyteczna w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatrii. Platforma współpracuje z oprogramowaniem, dzięki czemu pacjent widzi stawiane przed nim wyzwania i postępy w rehabilitacji oraz zwiększa swoją motywację.
L.p. | Parametry techniczne (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1. | Przenośna platforma stabilometryczna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z trójstronną barierką zabezpieczającą | Tak
2. | Urządzenie pozwalające na ocenę i trening równowagi i stabilności w warunkach stabilnego podłoża dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym. | Tak
3. | Komunikacja z komputerem oraz zasilanie platformy realizowane przez przewód USB. | Tak
4. | Dostępny test stabilometryczny, test Romberga, test dynamiczny, test dystrybucji obciążenia, test Unterbergera. Wszystkie testy z automatycznym raportowaniem wyników. | Tak
5. | Możliwość rejestracji COP i dystrybucji obciążenia kończyn. | Tak
6. | Możliwość przekazania ćwiczącemu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej tzw. „BIOFEEDBACK”. | Tak
7. | Rejestracja parametrów związanych z umiejętnością utrzymania równowagi: | Tak
| Testy statyczne (stabilometria) – wskaźniki stabilności w 2 płaszczyznach , odchylenia COP, długość ścieżki COP, pole powierzchni zaznaczone przez COP, prędkość. | Tak
| Test dynamiczny m.in. czasy osiągania celów w poszczególnych ćwiartkach płaszczyzny podparcia, odniesienie wygenerowanej przez pacjenta ścieżki do wartości minimalnej obliczanej przez oprogramowanie. | Tak
| Test Obciążenia kończyn dolnych: procentowe obciążenie kończyn, procent czasu trwania testu, w którym kończyna była obciążana w sposób dominujący. | Tak
| Test Unterbergera: m.in. ilość wykonanych kroków, zmiana kątowa rotacji ciała. | Tak
8. | Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności. | Tak
9. | Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie: Podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów. | Tak
10. | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych programów treningowych. | Tak
11. | Możliwość podłączenia modułu video do rejestracji pacjenta podczas testu i ćwiczeń. | Tak
12. | Pełna archiwizacja uzyskanych wyników i możliwość ich przesłania do dalszej obróbki w formacie środowiska Windows. | Tak
13. | Kartoteka pacjenta. | Tak
14. | Możliwość generowania raportów po testach i treningu w postaci gotowych arkuszy oraz raportów multimedialnych w tym odtworzenia ćwiczenia/testu z podglądem przemieszczania COP wraz z synchronicznie zarejestrowanym obrazem wideo. | Tak
15. | Podest z trójstronną barierką zabezpieczającą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 80 x 99 [cm]. (+/- 5%) | Tak
16. | Wyposażenie: platforma, podest z poręczą, kamerę USB. | Tak
17. | Współpraca z kamerą video podłączoną do komputera za pośrednictwem złącza USB. | Tak
18. | Pozycja stóp pacjenta na platformie zapisywana w oprogramowaniu, w kartotece danego pacjenta. | Tak
19. | Gwarancja min. 2 lata | Tak
4. Kryteria oceny - Platforma stabilometryczna umożliwiająca zarówno ocenę, jak i trening równowagi
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. 2. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników pomimo wezwania, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 3. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 4. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 5. Kryteria wyboru oferty oraz sposób przyznawania punktów - KRYTERIUM OCENY – CENA OGÓŁEM NETTO - Punktacja: 70 pkt Sposób oceny: 70 pkt x cena ogółem netto najniższa wśród ocenianych ofert/cena ogółem netto badanej oferty - KRYTERIUM OCENY –CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (W GODZINACH, rozumiany jako czas rozpoczęcia usuwania usterki)- Punktacja: 10 pkt Sposób oceny: 10 pkt x najkrótszy czas reakcji serwisowej wśród ocenianych ofert/czas reakcji serwisowej badanej oferty - KRYTERIUM OCENY – KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY Punktacja: 20 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: - Oferta złożona na od 1 do 5 dowolnych części - 0 pkt - Oferta złożona na od 6 do 10 dowolnych części – 10 pkt - Oferta złożona na od 1` do 14 dowolnych części – 15 pkt - W przypadku oferty kompleksowej (wszystkie 15 części zamówienia) przyznawana będzie maksymalna liczba punktów – 20 pkt; 6. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 7. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku 8. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

## 5. Zestaw osprzętu x 3
5. Specyfikacja techniczna - Zestaw osprzętu do platformy stabilometrycznej, do plaftomy dynamograficznej oraz do platformy balansowej - 3 sztuki
L.p. | Parametry techniczne (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1. | Stabilny stojak na kółkach
2. | Monitor dla pacjenta | Tak
3. | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką | Tak
4. | Komputer spełniający minimalne wymagania: | Tak
| - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, | Tak
| - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, | Tak
| - Pamięć min. 8 GB RAM, | Tak
| - Karta grafiki zgodna z NVidia | Tak
| - Karta sieciowa Wi-Fi | Tak
| - Wymagane złącza: | Tak
| 2 x USB (3.0) | Tak
| 2 x USB (2.0) | Tak
| - Kamera podłączana do USB | Tak
Monitor dla pacjenta minimum 40 cale
5. | Gwarancja min. 1 rok | Tak
5. Kryteria oceny - Zestaw osprzętu do platformy stabilometrycznej, do plaftomy dynamograficznej oraz do platformy balansowej - 3 sztuki
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. 2. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników pomimo wezwania, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 3. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 4. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 5. Kryteria wyboru oferty oraz sposób przyznawania punktów - KRYTERIUM OCENY – CENA OGÓŁEM NETTO - Punktacja: 70 pkt Sposób oceny: 70 pkt x cena ogółem netto najniższa wśród ocenianych ofert/cena ogółem netto badanej oferty - KRYTERIUM OCENY –CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (W GODZINACH, rozumiany jako czas rozpoczęcia usuwania usterki)- Punktacja: 10 pkt Sposób oceny: 10 pkt x najkrótszy czas reakcji serwisowej wśród ocenianych ofert/czas reakcji serwisowej badanej oferty - KRYTERIUM OCENY – KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY Punktacja: 20 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: - Oferta złożona na od 1 do 5 dowolnych części - 0 pkt - Oferta złożona na od 6 do 10 dowolnych części – 10 pkt - Oferta złożona na od 1 do 14 dowolnych części – 15 pkt - W przypadku oferty kompleksowej (wszystkie 15 części zamówienia) przyznawana będzie maksymalna liczba punktów – 20 pkt; 6. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 7. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku 8. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

## 6. Dwupłytowa platforma dynamog
6. Specyfikacja techniczna - Dwupłytowa platforma dynamograficzna umożliwiająca zarówno testowanie jak i trening pacjentów
Nowoczesna dwupłytowa platforma dynamograficzna umożliwiająca zarówno testowanie jak i trening pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Urządzenie zapewnia profesjonalny trening sportowców oraz pacjentów z zaburzeniami równowagi i koordynacji ciała. Jej dodatkowym atutem jest możliwość dowolnego ustawienia płyt względem siebie – umożliwia to trenowanie sportowców w określonej, ściśle związanej z ich dyscypliną sportową pozycji. Dzięki bazie pacjentów można prowadzić rzetelny rejestr postępów w rehabilitacji.
L.p. | Parametry techniczne (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1. | Możliwość ćwiczenia w specyficznej pozycji wyjściowej | Tak
2. | Dostępne testy: dystrybucja obciążenia,, testy chodu, wstawania oraz skoków | Tak
3. | Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne zapisywane automatycznie w oprogramowaniu sterującym platformą | Tak
4. | Interaktywny trening z biofeedbackiem dotyczący stabilności posturalnej, równowagi, dystrybucji obciążeń oraz koncentracji. | Tak
5. | Biofeedback w czasie rzeczywistym dla pacjenta – wzmocnienie motywacji. Stały monitoring pacjenta oraz możliwość zmian parametrów w trakcie ćwiczeń dla Terapeuty | Tak
6. | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń przez Terapeutów | Tak
7. | Możliwość stworzenia testu pozwalającego na ocenę ruchu składającego się z kilku faz. | Tak
8. | Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności. | Tak
9. | Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie : Podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów oraz kształtowania prędkości. | Tak
10. | Możliwość sterowania działaniem platformy z jednostki centralnej obsługiwanej przez Terapeutę | Tak
11. | Możliwość podłączenia dwóch kamer poprzez USB zapisującej m.in. obraz podczas prowadzenia diagnostyki | Tak
12. | Podest z trójstronną barierką zabezpieczającą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 80 x 99 [cm]. (+/- 5%) | Tak
13. | Gwarancja min. 2 lata | Tak
6. Kryteria oceny - Dwupłytowa platforma dynamograficzna umożliwiająca zarówno testowanie jak i trening pacjentów
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. 2. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników pomimo wezwania, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 3. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 4. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 5. Kryteria wyboru oferty oraz sposób przyznawania punktów - KRYTERIUM OCENY – CENA OGÓŁEM NETTO - Punktacja: 70 pkt Sposób oceny: 70 pkt x cena ogółem netto najniższa wśród ocenianych ofert/cena ogółem netto badanej oferty - KRYTERIUM OCENY –CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (W GODZINACH, rozumiany jako czas rozpoczęcia usuwania usterki)- Punktacja: 10 pkt Sposób oceny: 10 pkt x najkrótszy czas reakcji serwisowej wśród ocenianych ofert/czas reakcji serwisowej badanej oferty - KRYTERIUM OCENY – KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY Punktacja: 20 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: - Oferta złożona na od 1 do 5 dowolnych części - 0 pkt - Oferta złożona na od 6 do 10 dowolnych części – 10 pkt - Oferta złożona na od 1 do 14 dowolnych części – 15 pkt - W przypadku oferty kompleksowej (wszystkie 15 części zamówienia) przyznawana będzie maksymalna liczba punktów – 20 pkt; 6. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 7. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku 8. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

## 7. Platforma balansowa
7. Specyfikacja techniczna - Platforma balansowa do treningu równowagi, propriocepcji oraz diagnostyki
Platforma balansowa do treningu równowagi, propriocepcji oraz diagnostyki. Wyposażona w niezależny system oceny kąta wychylenia przy użyciu specjalistycznego czujnika rejestrującego każdą zmianę pozycji platformy. Dzięki tym właściwościom jest szczególnie użyteczna w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatrii.
L.p. | Parametry techniczne (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1. | Trening równowagi i priopriocepcji kończyn dolnych | Tak
2. | Możliwość wykonywania ćwiczeń w jednej płaszczyźnie (strzałkowej lub czołowej) lub w obu płaszczyznach | Tak
3. | Możliwość wykonywania ćwiczeń w pozycji siedzącej lub stojącej | Tak
4. | Możliwość wykonywania ćwiczeń jednonóż/obunóż. | Tak
5. | Antypoślizgowa powierzchnia urządzenia o średnicy min. 40 cm, | Tak
6. | Dźwiękowa i wizualna informacja zwrotna dla ćwiczącego – BIOFEEDBACK | Tak
7. | Bank gotowych programów treningowych dla pacjenta | Tak
8. | Możliwość ustawienia parametrów ćwiczeń w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. | Tak
9. | Zakres wychylenia urządzenia: | Tak
| Płaszczyzna przednio-tylna min. + 12° /-12° | Tak
| Płaszczyzna przyśrodkowo-boczna min. + 12°/-12 ° | Tak
10. | Bezprzewodowe połączenie urządzenia z komputerem, za pomocą modułu USB | Tak
11. | Czytelne i przejrzyste oprogramowanie w języku polskim | Tak
9. | Gwarancja min. 2 lata | Tak
7. Kryteria oceny - Platforma balansowa do treningu równowagi, propriocepcji oraz diagnostyki
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. 2. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników pomimo wezwania, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 3. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 4. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 5. Kryteria wyboru oferty oraz sposób przyznawania punktów - KRYTERIUM OCENY – CENA OGÓŁEM NETTO - Punktacja: 70 pkt Sposób oceny: 70 pkt x cena ogółem netto najniższa wśród ocenianych ofert/cena ogółem netto badanej oferty - KRYTERIUM OCENY –CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (W GODZINACH, rozumiany jako czas rozpoczęcia usuwania usterki)- Punktacja: 10 pkt Sposób oceny: 10 pkt x najkrótszy czas reakcji serwisowej wśród ocenianych ofert/czas reakcji serwisowej badanej oferty - KRYTERIUM OCENY – KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY Punktacja: 20 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: - Oferta złożona na od 1 do 5 dowolnych części - 0 pkt - Oferta złożona na od 6 do 10 dowolnych części – 10 pkt - Oferta złożona na od 1 do 14 dowolnych części – 15 pkt - W przypadku oferty kompleksowej (wszystkie 15 części zamówienia) przyznawana będzie maksymalna liczba punktów – 20 pkt; 6. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 7. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku 8. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

## 8. Zestaw do wirtualnej rehabi
8. Specyfikacja techniczna - Zestaw do wirtualnej rehabilitacji działający w oparciu o czujnik ruchu z oprogramowaniem
Zestaw do wirtualnej rehabilitacji działający w oparciu o czujnik ruchu rozpoznający ruchy poszczególnych części ciała we wszystkich płaszczyznach (XYZ) i niewymagający stosowania żadnych kostiumów, rękawic, czy umieszczania na ciele pacjenta markerów. Najnowszy kontroler używany w największym w pakiecie oraz opracowane algorytmy zapewniają dokładne odwzorowanie ciała pacjenta w wirtualnym świecie oraz gwarantują odporność na zakłócenia powstające przez ruchy i osoby pozostające w otoczeniu pacjenta, ale niebędące aktywnymi uczestnikami terapii.
L.p. | Parametry techniczne (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1. | Kamera z oprogramowaniem medycznym pozwalającym na terapię z biofeedback – 1 szt. | Tak
2. | Diagnostyka – m. in. zakres ruchów, zasięg pacjenta. Pomiar kątów, prędkości i przyśpieszenia podczas ćwiczeń | Tak
3. | Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne zapisywane automatycznie w oprogramowaniu sterującym urządzeniem | Tak
4. | Biofeedback w czasie rzeczywistym podczas prowadzenia ćwiczeń | Tak
5. | Możliwość prowadzenia ćwiczeń statycznych i dynamicznych | Tak
6. | Prowadzenie ćwiczeń dotyczący wybranych segmentów ciała lub całości ciała w pozycji stojącej lub siedzącej | Tak
7. | Natychmiastowy biofeedback – stały monitoring pacjenta oraz motywacja w trakcie ćwiczeń | Tak
8. | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń dla pacjentów – również w czasie prowadzenia ćwiczeń | Tak
9. | Możliwość prowadzenia ćwiczeń tylko dla jednej, konkretnej kończyny w danym czasie | Tak
10. | Możliwość prowadzenia ćwiczeń samowspomaganych | Tak
11. | Możliwość ćwiczenia funkcji poznawczych | Tak
12. | Możliwość dostosowywania poziomu trudności ćwiczeń do aktualnych potrzeb pacjenta w czasie trwania ćwiczeń | Tak
13. | Bank minimum 40 gier terapeutycznych | Tak
14. | Komputer spełniający minimalne wymagania: system operacyjny 32 lub 64 bit, procesor min. 2 GHz, pamięć min. 8 GB RAM, - karta sieciowa Wi-Fi, kamera podłączana do USB, karta sieciowa Wi-Fi. Monitor min. 40 cali.
15. | Gwarancja min. 1 rok | Tak
8. Kryteria oceny - Zestaw do wirtualnej rehabilitacji działający w oparciu o czujnik ruchu z oprogramowaniem
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. 2. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników pomimo wezwania, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 3. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 4. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 5. Kryteria wyboru oferty oraz sposób przyznawania punktów - KRYTERIUM OCENY – CENA OGÓŁEM NETTO - Punktacja: 70 pkt Sposób oceny: 70 pkt x cena ogółem netto najniższa wśród ocenianych ofert/cena ogółem netto badanej oferty - KRYTERIUM OCENY –CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (W GODZINACH, rozumiany jako czas rozpoczęcia usuwania usterki)- Punktacja: 10 pkt Sposób oceny: 10 pkt x najkrótszy czas reakcji serwisowej wśród ocenianych ofert/czas reakcji serwisowej badanej oferty - KRYTERIUM OCENY – KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY Punktacja: 20 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: - Oferta złożona na od 1 do 5 dowolnych części - 0 pkt - Oferta złożona na od 6 do 10 dowolnych części – 10 pkt - Oferta złożona na od 1 do 14 dowolnych części – 15 pkt - W przypadku oferty kompleksowej (wszystkie 15 części zamówienia) przyznawana będzie maksymalna liczba punktów – 20 pkt; 6. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 7. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku 8. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

## 9.Interaktywna tablica
9. Specyfikacja techniczna - Interaktywna tablica do oceny i treningu na każdym etapie rehabilitacji
Interaktywna tablica do oceny i treningu na każdym etapie rehabilitacji oparta o innowacyjną technologię dla rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej. Innowacyjnością i cechą wyróżniającą ten system spośród wszystkich innych jest to, iż cele reagują na uderzenia a nie na zbliżenie. Ruch, który jednocześnie rekrutuje funkcje poznawcze pozytywnie wpływa na neuroplastyczność mózgu i kondycje ośrodkowego układu nerwowego. Badania wskazują na silną korelację pomiędzy kognitywnymi aktywnościami motorycznymi a poprawą funkcji poznawczych, których kondycja może być związana z wiekiem lub zaburzeniami neurologicznymi. Urządzenie wyróżnia się możliwością dostarczenia spersonalizowanego, skalowalnego i opartego na dowodach naukowych programu rehabilitacyjnego ukierunkowanego na potrzeby każdego pacjenta.
L.p. | Parametry techniczne (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1. | Interaktywna plansza do ćwiczeń szybkości reakcji | Tak
2. | Plansza składa się z co najmniej 9 pól podzielonych na 3 rzędy oraz 3 kolumny | Tak
3. | Cele muszą zostać dotknięte (uderzone) aby zostały zaliczone | Tak
4. | Możliwość regulacji czułości dotyku w 5 krokach | Tak
5. | Możliwość uderzania w cele np. za pomocą ręki, nogi, rękawicy, piłki | Tak
6. | Możliwość regulacji wysokości tablicy od podłogi do 210 cm +/- 10% | Tak
7. | Tablica prezentującą wyniki oraz czas do końca ćwiczenia | Tak
8. | Sterowanie z przenośnego urządzenia z Androidem lub iOS | Tak
9. | Dedykowana aplikacja do obsługi urządzenia instalowana na urządzeniach z Androidem lub iOS | Tak
10. | Wymiary tablicy: 115 cm wysokości 115 cm szerokości +/- 10% | Tak
11. | System mocowany do ściany, z możliwością regulacji wysokości (od podłogi do 213cm) | Tak
12. | Cele reagują na dotknięcie /uderzenie a nie zbliżenie | Tak
13. | Filmy prezentujące sposób wykonywania ćwiczeń w aplikacji do sterowania urządzeniem | Tak
14. | Baza danych pacjentów oraz ćwiczeń w aplikacji | Tak
15. | Połączenie urządzenia sterującego z tablicą za pomocą Bluetooth | Tak
16. | Możliwość rozbudowy o 15 celów peryferyjnych | Tak
17. | Baza gotowych programów terapeutycznych dla konkretnych schorzeń | Tak
18. | Wbudowane zadania kognitywne w tym np.: dodawanie, odejmowanie znajdowanie par symboli, kształtów | Tak
19. | Możliwość układania własnych sekwencji celów w ćwiczeniu | Tak
20. | Możliwość układania własnych planów treningowych składających się z sekwencji danych ćwiczeń. | Tak
21. | Możliwość generowania raportów postępu dla każdego pacjenta | Tak
22. | Plansza z możliwością komunikacji z 15 czujnikami kontaktu
23. | Gwarancja min. 1 rok | Tak
9. Kryteria oceny - Interaktywna tablica do oceny i treningu na każdym etapie rehabilitacji
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. 2. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników pomimo wezwania, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 3. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 4. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 5. Kryteria wyboru oferty oraz sposób przyznawania punktów - KRYTERIUM OCENY – CENA OGÓŁEM NETTO - Punktacja: 70 pkt Sposób oceny: 70 pkt x cena ogółem netto najniższa wśród ocenianych ofert/cena ogółem netto badanej oferty - KRYTERIUM OCENY –CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (W GODZINACH, rozumiany jako czas rozpoczęcia usuwania usterki)- Punktacja: 10 pkt Sposób oceny: 10 pkt x najkrótszy czas reakcji serwisowej wśród ocenianych ofert/czas reakcji serwisowej badanej oferty - KRYTERIUM OCENY – KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY Punktacja: 20 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: - Oferta złożona na od 1 do 5 dowolnych części - 0 pkt - Oferta złożona na od 6 do 10 dowolnych części – 10 pkt - Oferta złożona na od 1 do 14 dowolnych części – 15 pkt - W przypadku oferty kompleksowej (wszystkie 15 części zamówienia) przyznawana będzie maksymalna liczba punktów – 20 pkt; 6. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 7. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku 8. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

## 10. Bieżnia do innowacyjneg
10. Specyfikacja techniczna - Bieżnia do innowacyjnego treningu chodu z wykorzystaniem wizualnej stymulacji dynamicznej
Bieżnia do innowacyjnego treningu chodu z wykorzystaniem wizualnej stymulacji dynamicznej. Kluczowym elementem rozwiązania jest innowacyjna metoda treningu chodu przy użyciu dynamicznej stymulacji wizualnej, która jest wyjątkowa w kontekście swojego wykonania w trakcie terapii. Poprzez dynamiczna wizualną stymulację i instruktaż terapeuty, pacjent uczy się ponownie chodzić w sposób świadomy. Podczas terapii, docelowy wzorzec chodu jest wyświetlany bezpośrednio na pasie bieżni. Dzięki temu pacjenci są bezpośrednio motywowani do pokonywania własnych ograniczeń wynikających z choroby. Celem rehabilitacji jest umożliwienie poprawy sprawności pacjenta poprzez przywrócenie funkcji chodu. Urządzenie oferuje pełne dopasowanie do potrzeb pacjenta: od pacjentów na wózkach przez tych ze zmniejszoną mobilnością, aż po pacjentów z zachowaną w jakimś stopniu funkcją chodu – poszczególne składowe systemu mogą zostać dopasowane w dowolny sposób do prowadzonej terapii w zależności od kreatywności i potrzeb terapeuty.
L.p. | Parametry techniczne (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1. | Bieżnia rehabilitacyjna do analizy chodu - szt.1 | Tak
2. | Bieżnia rehabilitacyjna do analizy chodu oraz obciążenia w warunkach statycznych i dynamicznych | Tak
3. | Częstotliwość próbkowania sygnału: 120 Hz; | Tak
4. | Prędkość bieżni regulowana: 0 - 25 km/h (co 0,1 km/h); | Tak
5. | Regulacja nachylenia: od 0% do 28% | Tak
6. | Moc silnika: 4.3kW | Tak
7. | Powierzchnia pasa (minimum): 170 x 65 [cm] (+/- 5%) | Tak
8. | Wysokość wejścia na bieżnię: 23 [cm] (+/- 5%) | Tak
9. | Maksymalne obciążenia: 200 [kg] (+/- 5%); | Tak
10. | W zestawie z oprogramowaniem umożliwiające analizę chodu. | Tak
11. | Możliwość pracy w trybie wstecznego przesuwu pasa | Tak
12. | Uniwersalna kamizelka pasuje na różnych pacjentów | Tak
13. | Moduł zarejestrowania aktualnie występującego u pacjenta wzorca chodu. | Tak
14. | Możliwość treningu chodu z wykorzystaniem płynnie zmieniającego się wzorca chodu wyświetlanego za pomocą rzutnika na pasie bieżni z możliwością regulacji: szerokości chodu, długości kroku lewego i prawego, oraz rotacji stopy na pasie bieżni w dowolnie długim czasie trwania treningu. | Tak
15. | Analiza statyczna i dynamiczna rozkładu siły i nacisku stopy w pozycji stojącej oraz chodu. | Tak
16. | Możliwość prostej i szybkiej realizacji analizy dynamicznej jak i także rozkładu obciążenia w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej | Tak
17. | Możliwość treningu funkcjonalnego z biofeedbackiem, obciążenia stopy, trening koordynacji z wykorzystaniem gier funkcjonalnych, analiza równowagi (w tym COP, 95% elipsa, parametry ścieżki COP) | Tak
18. | W trakcie wykonywania badania ocena danych pomiarowych w bezpośrednim połączeniu na pomiarze. Wyniki generowane są w formie raportu. | Tak
19. | W zestawie oprogramowanie do rejestracji i archiwizacji, moduł do treningu dla pacjenta z informacją zwrotną BIOFEEDBACK, moduł do eksportu i szczegółowej analizy danych. | Tak
20. | Możliwość synchronizacji z obrazem wideo oraz sygnałem A/D (np. EMG) za pomocą portów „sync in” oraz „sync out” oraz modułu do synchronizacji za pomocą podczerwieni (IR) | Tak
21. | Moduł dynamiczny oprogramowania umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże w trakcie chodu po platformie oraz analizę poszczególnych faz chodu. Program umożliwia ocenę parametrów chodu takich jak: prędkość, długość i szerokość kroku, symetria kroku | Tak
22. | Oprogramowanie umożliwia analizę porównawczą do dwóch testów tego samego rodzaju. Uzyskane dane można przesyłać w formacie ASCII do dalszej obróbki statystycznej. | Tak
23. | Aktualnie analizowany sygnał z czujników jest przedstawiany w czasie rzeczywistym na monitorze komputera PC. Zarejestrowany fragment badania może być dowolnie odtwarzany w późniejszym czasie, również w zwolnionym lub przyspieszonym tempie. | Tak
24. | Trening biofeedback w wirtualnym otoczeniu wyświetlany na telewizorze przed pacjentem, z możliwością dostosowania treningu do stanu pacjenta poprzez wybór odpowiedniego treningu. Treningi powinny zawierać zarówno ćwiczenia dynamiczne, ćwiczenia obciążenia prawej lub lewej strony oraz ćwiczenia kognitywne. | Tak
25. | Bieżnia powinna być wyposażona w poręcze z możliwością regulacji wysokości poręczy. | Tak
26. | Gwarancja min. 1 rok | Tak
Dodatkowe kryteria techniczne punktowane:
1. | System dynamicznego odciążenia pneumatycznego umożliwiający odciążenie pacjenta w zakresie 0.5 do 80 kg. System dynamicznego odciążenia wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa. System dynamicznego odciążenia umożliwiający swobodny dostęp do kończyn dolnych pacjenta. | 10 pkt
2. | Zestaw powinien zawierać moduł do programowej i sprzętowej synchronizacji z systemami analizy wideo 2D, systemami analizy sEMG, systemami do analizy ruchu wykorzystującymi czujniki inercyjne 3D | 10 pkt
3. | Dane techniczne systemu (matrycy) czujników (minimum): zakres pomiaru siły: 1-120 N/cm2; powierzchnia aktywna: 135 × 54 [cm] (+/- 5%); liczba czujników: 10240 szt. | 10 pkt
4. | W raporcie z analizy chodu informacje dotyczące: | 10pkt
- długości linii chodu dla każdej ze stóp, wraz z jej prędkością, symetrycznością, pozycją w płaszczyźnie strzałkowej,
- siły reakcji podłoża z podziałem na 3 strefy kontaktu,
- graficznej wizualizacji rozkładu średniej siły reakcji podłoża w każdej strefie wraz z odchyleniami standardowymi,
- czasu kontaktu każdej ze stref z podłożem w odniesieniu procentowym do pełnej fazy podporu,
- maksymalnej siły [N] jaka wystąpiła w każdej strefie,
- czasu przeniesienia ciężaru ciała z pięty na przodostopie,
- parametrach czasowo-przestrzennych chodu ( długość kroku, długość cyklu chodu, szerokość chodu, rotację stopy) wraz parametrami normatywnymi dla poszczególnych faz chodu przedstawionymi graficznie na wykresach.
10. Kryteria oceny - Bieżnia do innowacyjnego treningu chodu z wykorzystaniem wizualnej stymulacji dynamicznej
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. 2. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników pomimo wezwania, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 3. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 4. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 5. Kryteria wyboru oferty oraz sposób przyznawania punktów - KRYTERIUM OCENY – CENA OGÓŁEM NETTO - Punktacja: 70 pkt Sposób oceny: 70 pkt x cena ogółem netto najniższa wśród ocenianych ofert/cena ogółem netto badanej oferty - KRYTERIUM OCENY –CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (W GODZINACH, rozumiany jako czas rozpoczęcia usuwania usterki)- Punktacja: 10 pkt Sposób oceny: 10 pkt x najkrótszy czas reakcji serwisowej wśród ocenianych ofert/czas reakcji serwisowej badanej oferty - KRYTERIUM OCENY – KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY Punktacja: 20 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: - Oferta złożona na od 1 do 5 dowolnych części - 0 pkt - Oferta złożona na od 6 do 10 dowolnych części – 10 pkt - Oferta złożona na od 1 do 14 dowolnych części – 15 pkt - W przypadku oferty kompleksowej (wszystkie 15 części zamówienia) przyznawana będzie maksymalna liczba punktów – 20 pkt; - KRYTERIUM OCENY –DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNE – Punktacja 40 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: - Dane techniczne systemu (matrycy) czujników (minimum): zakres pomiaru siły: 1-120 N/cm2; powierzchnia aktywna: 135 × 54 [cm] (+/- 5%); liczba czujników: 10240 szt -10 pkt - System dynamicznego odciążenia pneumatycznego umożliwiający odciążenie pacjenta w zakresie 0.5 do 80 kg. System dynamicznego odciążenia wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa. System dynamicznego odciążenia umożliwiający swobodny dostęp do kończyn dolnych pacjenta - 10 pkt - Zestaw powinien zawierać moduł do programowej i sprzętowej synchronizacji z systemami analizy wideo 2D, systemami analizy sEMG, systemami do analizy ruchu wykorzystującymi czujniki inercyjne 3D - 10 pkt - W raporcie z analizy chodu informacje dotyczące: długości linii chodu dla każdej ze stóp, wraz z jej prędkością, symetrycznością, pozycją w płaszczyźnie strzałkowej, siły reakcji podłoża z podziałem na 3 strefy kontaktu, graficznej wizualizacji rozkładu średniej siły reakcji podłoża w każdej strefie wraz z odchyleniami standardowymi, czasu kontaktu każdej ze stref z podłożem w odniesieniu procentowym do pełnej fazy podporu, maksymalnej siły [N] jaka wystąpiła w każdej strefie, czasu przeniesienia ciężaru ciała z pięty na przodostopie, parametrach czasowo-przestrzennych chodu ( długość kroku, długość cyklu chodu, szerokość chodu, rotację stopy) wraz parametrami normatywnymi dla poszczególnych faz chodu przedstawionymi graficznie na wykresach.– 10 pkt 6. Oferta może otrzymać maksymalnie 140 punktów. 7. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku 8. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

## 11. Stół do trakcji odcinka
11. Specyfikacja techniczna - Stół do trakcji odcinka szyjnego lub lędźwiowego kręgosłupa z możliwością ułożenia leżyska
Nowoczesny stół do trakcji odcinka szyjnego lub lędźwiowego kręgosłupa z możliwością trójpłaszczyznowej korekcji ułożenia leżyska. Urządzenie pozwala na wykonanie trakcji statycznej, harmonicznej oraz przerywanej. Stół do trakcji zapewnia bezpieczne dozowanie siły trakcji z granicznymi wartościami sił dla poszczególnych trybów trakcji, kontrolowane za pomocą mikroprocesora, wykonywanie trakcji w pozycji supinacyjnej i pronacyjnej w sposób symetryczny i asymetryczny. Konstrukcja stołu zapewnia pacjentowi komfort, natomiast terapeucie ergonomię pracy.
L.p. | Parametry techniczne (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1. | Stół do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa | Tak
2. | Leżysko główne z trójpłaszczyznową korekcją ustawienia w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej | Tak
3. | Regulacja w płaszczyźnie: | Tak
| strzałkowej -14 do +22 stopni za pomocą siłownika elektrycznego | Tak
| czołowej -20 do +20 stopni za pomocą sprężyn gazowych | Tak
| poprzecznej -12 do + 12 stopni za pomocą sprężyn gazowych | Tak
4. | Regulacja zagłówka w zakresie min. od -44 do +36 | Tak
5. | Zakres regulacji wysokości stołu min. 580-880mm | Tak
6. | Trakcja statyczna, przerywana, harmoniczna | Tak
7. | Elektroniczna kontrola trakcji | Tak
8. | Siła trakcji lędźwiowej w zakresie min. 0-90 kg | Tak
9. | Siła trakcji szyjnej w zakresie min. 0-18kg | Tak
10. | Trakcja szyjna za kość potyliczną bez przykładania siły poprzez żuchwę | Tak
11. | Możliwość wykonania zabiegu w pozycji supinacyjnej i pronacyjnej (trakcja lędźwiowa) | Tak
12. | Możliwość wykonania trakcji symetrycznej i asymetrycznej | Tak
13. | dowolna regulacja parametrów: siły ciągu, prędkości narastania ciągu, czasu trwania przerwy i czasu aktywnej trakcji (w trybie trakcji przerywanej) | Tak
14. | zapisywanie programów terapeutycznych z dowolnie ustawionymi parametrami zabiegowymi | Tak
15. | Kolorowy , ekran dotykowy na ruchomy wysięgniku | Tak
16. | w zestawie komplet akcesoriów (pasy stabilizacyjne, podnóżek regulowany, stół z rozsuwanym leżyskiem, pilot bezpieczeństwa) | Tak
17. | Obciążenie stołu min. do 150 kg | Tak
18. | Wymiary +/-5% : 227x73 cm | Tak
Waga stołu ok. 100kg
19. | Gwarancja min. 2 lata | Tak
11. Kryteria oceny - Stół do trakcji odcinka szyjnego lub lędźwiowego kręgosłupa z możliwością ułożenia leżyska
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. 2. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników pomimo wezwania, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 3. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 4. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 5. Kryteria wyboru oferty oraz sposób przyznawania punktów - KRYTERIUM OCENY – CENA OGÓŁEM NETTO - Punktacja: 70 pkt Sposób oceny: 70 pkt x cena ogółem netto najniższa wśród ocenianych ofert/cena ogółem netto badanej oferty - KRYTERIUM OCENY –CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (W GODZINACH, rozumiany jako czas rozpoczęcia usuwania usterki)- Punktacja: 10 pkt Sposób oceny: 10 pkt x najkrótszy czas reakcji serwisowej wśród ocenianych ofert/czas reakcji serwisowej badanej oferty - KRYTERIUM OCENY – KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY Punktacja: 20 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: - Oferta złożona na od 1 do 5 dowolnych części - 0 pkt - Oferta złożona na od 6 do 10 dowolnych części – 10 pkt - Oferta złożona na od 1 do 14 dowolnych części – 15 pkt - W przypadku oferty kompleksowej (wszystkie 15 części zamówienia) przyznawana będzie maksymalna liczba punktów – 20 pkt; 6. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 7. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku 8. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

## 12. Zestaw urządzeń do terapii
12. Specyfikacja techniczna - Zestaw urządzeń do terapii i treningu mięśni głębokich kręgosłupa w sposób izolowany
Zestaw składa się z trzech urządzeń do treningu i terapii kręgosłupa. Urządzenia skupiają się na treningu mięśni głębokich kręgosłupa w sposób izolowany i zapewniający maksimum bezpieczeństwa pacjentowi. Klasyczne maszyny treningowe używają ruchów rotacyjnych i adresują trening do dużych grup mięśni, które "tworzą i napędzają ruch". Maszyny do izolowanego treningu kręgosłupa skupiają się na krótkich włóknach mięśniowych ulokowanych głęboko w ciele człowieka, blisko punktów obrotu stawów i dzięki temu nie potrzebują dużych i zasobożernych ruchów treningowych. Maszyny te stabilizują kręgosłup poczynając od odcinka piersiowego kręgosłupa. Jest on punktem nieruchomym, a miednica - ruchomym. Jest to podejście dokładnie odwrotne od tego, które jest znane z tradycyjnych maszyn treningowych. Urządzenia pozwalają na ćwiczenie mięśni przy kręgosłupie w sposób bezpośredni, bez ryzyka kontuzji. Na urządzeniach tych mięśnie tułowia są stymulowane poprzez krótkie ruchy wypychania, inne mięśnie są praktycznie "wyłączone", dzięki specjalnej metodzie poruszania ciała. Energia każdego ruchu dociera dokładnie w rejony ciała, gdzie może przynieść najlepsze rezultaty. Trening mięśni głębokich odbywa się na trzech różnych urządzeniach. Indywidualne efekty każdej z nich, łączą się w spójny plan treningowy. Kąt pod którym wykonywane są ćwiczenia decyduje o intensywności ruchu. Konstrukcja powoduje, że trening rozpocząć można momentalnie, z chwilą wejścia na urządzenie.
L.p. | Parametry techniczne (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1. | Zestaw urządzeń do izolowanego treningu mięśni. | Tak
2. | Zestaw zawiera trzy urządzenia do treningu mięśni głębokich kręgosłupa | Tak
3. | Urządzenie przeznaczone do stymulacji dolnych mięśni brzucha, zewnętrznych oraz wewnętrznych mięśni skośnych brzucha, a także dolnych partii brzucha – 1 szt. | Tak
4. | Urządzenie przeznaczone do ćwiczeń mięśnia poprzecznego brzucha – 1 szt. | Tak
5. | Urządzenie przeznaczone do treningu głębokich mięśni grzbietu, w szczególności mięśnia wielodzielnego – 1 szt. | Tak
6. | Maksymalna wysokość każdego z urządzeń w zestawie: 1.8 m. | Tak
7. | Maksymalna powierzchnia podstawy każdego z urządzeń w zestawie: 1.5 x 1.5 m. | Tak
8. | Maksymalny ciężar każdego z urządzeń w zestawie: 145 kg. | Tak
9. | Gwarancja min. 1 rok | Tak
12. Kryteria oceny - - Zestaw urządzeń do terapii i treningu mięśni głębokich kręgosłupa w sposób izolowany
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. 2. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników pomimo wezwania, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 3. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 4. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 5. Kryteria wyboru oferty oraz sposób przyznawania punktów - KRYTERIUM OCENY – CENA OGÓŁEM NETTO - Punktacja: 70 pkt Sposób oceny: 70 pkt x cena ogółem netto najniższa wśród ocenianych ofert/cena ogółem netto badanej oferty - KRYTERIUM OCENY –CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (W GODZINACH, rozumiany jako czas rozpoczęcia usuwania usterki)- Punktacja: 10 pkt Sposób oceny: 10 pkt x najkrótszy czas reakcji serwisowej wśród ocenianych ofert/czas reakcji serwisowej badanej oferty - KRYTERIUM OCENY – KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY Punktacja: 20 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: - Oferta złożona na od 1 do 5 dowolnych części - 0 pkt - Oferta złożona na od 6 do 10 dowolnych części – 10 pkt - Oferta złożona na od 1 do 14 dowolnych części – 15 pkt - W przypadku oferty kompleksowej (wszystkie 15 części zamówienia) przyznawana będzie maksymalna liczba punktów – 20 pkt; 6. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 7. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku 8. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

## 13. Zestaw rękawice (3pary)
13. Specyfikacja techniczna - Zestaw rękawic (3 pary) do aktywnej rehabilitacji ręki z oprogramowaniem i funkcją biofeedbacku
Zestaw składa się z trzech par rękawic. System jest oparty o bezpieczną i wygodną rękawicę zawierającą czujniki położenia oraz szybkości oraz oprogramowanie. Program wykorzystuje znaną koncepcję sprzężenia zwrotnego umożliwiając terapeutom dostęp do przyjaznego dla użytkownika i niedrogiego pakietu rehabilitacyjnego. System został oparty na koncepcji rehabilitacji obejmującej aktywne powtarzane ćwiczenia ze sprzężeniem zwrotnym. Umożliwia on fizjoterapię oraz rehabilitację zawodową w oparciu o ćwiczenia indywidualnie dobrane do potrzeb pacjenta służące poprawie zaburzeń czynności ręki jak: zakres ruchów a także dokładność i szybkość ruchu. Ten rodzaj rehabilitacji można skojarzyć z tradycyjnymi zabiegami. Program umożliwia klinicyście ocenę zaburzeń funkcji ręki. Informacja ta jest zapisywana i dokumentowana, tak więc zawsze dostępny jest raport na temat postępów czynionych przez pacjenta. Informacje te można również przedstawiać innym terapeutom i specjalistom celem zapewnienia optymalizacji leczenia i uzyskania jak najlepszych wyników. Klinicysta może wybrać i dostosować grę oraz poziom trudności do zaburzeń występujących u pacjenta. Poziom trudności gry może być wybierany przez klinicystę lub automatycznie kontrolowany przez komputer, gdyż ćwiczenia wykonywane przez pacjenta prowadzą do poprawy zakresu ruchów.
L.p. | Parametry techniczne (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
I | Para rękawic do aktywnej rehabilitacji ręki z wyposażeniem, oprogramowaniem i funkcją biofeedbacku | Tak
1 | Trzy Pary rękawic do aktywnej rehabilitacji ręki z wyposażeniem, oprogramowaniem i funkcją biofeedbacku (rękawice w 5 rozmiarach do wyboru (1, 2, 3, 4, 5) + licencja + komputer typu „notebook”). Rękawice wykonane z neoprenu i spandeksu, wnętrze dłoni odsłonięte. Rękawica mocowana przy pomocy pasów Velcro. | Tak
2 | Urządzenie do ćwiczeń czynnych ręki, oparte o założenia programu aktywnej rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki ruchu. | Tak
3 | Rękawice zawierają wbudowane elektroniczno-optyczne czujniki położenia i prędkości (czułość 0,05 mm – zgięcie/wyprost) | Tak
4 | Rejestracja ruchu do prędkością minimum 1 [m/sec] | Tak
5 | Waga urządzenia maksymalnie 350 g, dedykowana walizka do przewożenia sprzętu do terapii w domu | Tak
6 | System pozwala na wprowadzenie ruchu podstawowego i ruchu dodatkowego, aby wymusić prawidłowe zachowanie układu nerwowo-ruchowego | Tak
7 | Terapia dwóch osób jednocześnie na jednym komputerze (gry pozwalające na rywalizację) | Tak
8 | Oprogramowanie wykorzystujące koncepcję sprzężenia zwrotnego – Biofeedback. | Tak
9 | Możliwość oceny uszkodzenia funkcji kończyny górnej | Tak
10 | Pełna archiwizacja danych oraz wyników pacjenta | Tak
11 | Dopasowanie programu terapii indywidualnie do możliwości i potrzeb pacjenta | Tak
12 | Szeroki wybór pozycji pacjenta do terapii | Tak
13 | Możliwość dostosowania terapii indywidualnie do pacjenta | Tak
14 | Gry terapeutyczne z możliwością dostosowywania parametrów indywidualnie do pacjenta | Tak
15 | Szybkie i łatwe dopasowywanie urządzenia do pacjenta | Tak
16 | Możliwość prowadzenia treningu zdalnie z wykorzystaniem telemedycyny i specjalnego oprogramowania dla pacjenta i terapeuty | Tak
17 | Prekonfigurowany Laptop | Tak
| - Procesor/Technologia min. Intel Core i5 | Tak
| -Dysk twardy HDD min. 500 GB SATA | Tak
| -Minimum 2 Porty/gniazda - USB 2.0 | Tak
| -System operacyjny/ oprogramowanie- Windows® Windows 7, 8, 10 | Tak
8. | Gwarancja min. 1 rok | Tak
13. Kryteria oceny - Zestaw rękawic (3 pary) do aktywnej rehabilitacji ręki z oprogramowaniem i funkcją biofeedbacku
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. 2. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników pomimo wezwania, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 3. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 4. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 5. Kryteria wyboru oferty oraz sposób przyznawania punktów - KRYTERIUM OCENY – CENA OGÓŁEM NETTO - Punktacja: 70 pkt Sposób oceny: 70 pkt x cena ogółem netto najniższa wśród ocenianych ofert/cena ogółem netto badanej oferty - KRYTERIUM OCENY –CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (W GODZINACH, rozumiany jako czas rozpoczęcia usuwania usterki)- Punktacja: 10 pkt Sposób oceny: 10 pkt x najkrótszy czas reakcji serwisowej wśród ocenianych ofert/czas reakcji serwisowej badanej oferty - KRYTERIUM OCENY – KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY Punktacja: 20 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: - Oferta złożona na od 1 do 5 dowolnych części - 0 pkt - Oferta złożona na od 6 do 10 dowolnych części – 10 pkt - Oferta złożona na od 1 do 14 dowolnych części – 15 pkt - W przypadku oferty kompleksowej (wszystkie 15 części zamówienia) przyznawana będzie maksymalna liczba punktów – 20 pkt; 6. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 7. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku 8. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

## 14. System do rehabilitacji
14. System do rehabilitacji kończyny górnej składający się z klamer z czujnikami pozycji i prędkości
System do rehabilitacji kończyny górnej składający się z klamer z wbudowanymi czujnikami pozycji i prędkości, które precyzyjnie odtwarzają trójpłaszczyznowy ruch. Urządzenie posiada wbudowany ogranicznik ruchu, co umożliwia dokładne wyznaczenie dynamicznych i pasywnych zakresów ruchu wyprostu i zgięcia dla stawu. Oprogramowanie daje terapeucie obiektywną i ilościową informację na temat postępów leczenia. Informacja ta pozwala w pełni dostosować sesję ćwiczeniową do aktualnych zdolności ruchowych pacjenta i wyboru zarówno ruchu izolowanego jak i ruchów łączonych. Wykorzystując koncepcję sprzężenia zwrotnego system zapewnia pacjentowi dostosowanie intensywności aktywnych ćwiczeń do jego możliwości co prowadzi do szybkiego powrotu utraconych funkcji i poprawy jakości życia.
L.p. | Parametry techniczne (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1. | Zestaw do aktywnej rehabilitacji kończyny górnej z oprogramowaniem i funkcją biofeedbacku ( 2 sztuki przystawek lewa i prawa + prekonfigurowany) | Tak
2. | Zestaw do aktywnej rehabilitacji kończyny górnej z oprogramowaniem i funkcją biofeedbacku ( 2 sztuki przystawek lewa i prawa + prekonfigurowany) | Tak
3. | Urządzenie do ćwiczeń czynnych kończyny górnej oparte o założenia programu aktywnej rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki ruchu. | Tak
4. | Wygodna przystawka z wbudowanymi czujnikami położenia i prędkości. | Tak
5. | Możliwość regulacji zakresu ruchu | Tak
6. | Oprogramowanie wykorzystujące koncepcję Biofeedbacku. | Tak
7. | Prekonfigurowany Notebook: | Tak
| Matryca min. 15* | Tak
| Procesor/Technologia min. Intel Core i5, procesor min.: 2GHz, RAM min 2 GB | Tak
| Minimum 2 Porty/gniazda - U SB 2.0 | Tak
| Dysk twardy HDD min. 160 GB SATA | Tak
| System operacyjny/ oprogramowanie- Windows® Windows 7, 8, 10 | Tak
8. | Gwarancja min. 1 rok | Tak
14. Kryteria oceny - System do rehabilitacji kończyny górnej składający się z klamer z czujnikami pozycji i prędkości
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. 2. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników pomimo wezwania, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 3. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 4. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 5. Kryteria wyboru oferty oraz sposób przyznawania punktów - KRYTERIUM OCENY – CENA OGÓŁEM NETTO - Punktacja: 70 pkt Sposób oceny: 70 pkt x cena ogółem netto najniższa wśród ocenianych ofert/cena ogółem netto badanej oferty - KRYTERIUM OCENY –CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (W GODZINACH, rozumiany jako czas rozpoczęcia usuwania usterki)- Punktacja: 10 pkt Sposób oceny: 10 pkt x najkrótszy czas reakcji serwisowej wśród ocenianych ofert/czas reakcji serwisowej badanej oferty - KRYTERIUM OCENY – KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY Punktacja: 20 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: - Oferta złożona na od 1 do 5 dowolnych części - 0 pkt - Oferta złożona na od 6 do 10 dowolnych części – 10 pkt - Oferta złożona na od 1 do 14 dowolnych części – 15 pkt - W przypadku oferty kompleksowej (wszystkie 15 części zamówienia) przyznawana będzie maksymalna liczba punktów – 20 pkt; 6. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 7. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku 8. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

## 15.Stacja terapeutyczna
15. Specyfikacja techniczna - Stacja terapeutyczna z oprogramowaniem
L.p. | Parametry techniczne (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1. | Stabilny stojak na kółkach dla stacji centralnej | Tak
2. | Monitor dotykowy dla terapeuty lub administratora min 22 cale | Tak
3. | Możliwość obsługi komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką | Tak
4. | Komputer spełniający minimalne wymagania: | Tak
| - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, | Tak
| - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, | Tak
| - Pamięć min. 8 GB RAM, | Tak
| - Karta grafiki zgodna z NVidia | Tak
| - Karta sieciowa Wi-Fi | Tak
| - Wymagane złącza: | Tak
| 2 x USB (3.0) | Tak
| 2 x USB (2.0) | Tak
5. | Dołączony router Wi-Fi pozwalający na połączenie stacji centralnej z innymi stacjami i sterowanie nimi z poziomu stacji centralnej | Tak
6. | Dożywotnia licencja oprogramowania do zbierania, przechowywania i administrowania danymi oraz administrowania połączonymi i kompatybilnymi urządzeniami | Tak
7. | Gwarancja min. 1 rok | Tak
15. Kryteria oceny - Stacja terapeutyczna z oprogramowaniem
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. 2. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników pomimo wezwania, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 3. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 4. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 5. Kryteria wyboru oferty oraz sposób przyznawania punktów - KRYTERIUM OCENY – CENA OGÓŁEM NETTO - Punktacja: 70 pkt Sposób oceny: 70 pkt x cena ogółem netto najniższa wśród ocenianych ofert/cena ogółem netto badanej oferty - KRYTERIUM OCENY –CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (W GODZINACH, rozumiany jako czas rozpoczęcia usuwania usterki)- Punktacja: 10 pkt Sposób oceny: 10 pkt x najkrótszy czas reakcji serwisowej wśród ocenianych ofert/czas reakcji serwisowej badanej oferty - KRYTERIUM OCENY – KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY Punktacja: 20 pkt Punkty przyznawane są wg poniższej informacji: - Oferta złożona na od 1 do 5 dowolnych części - 0 pkt - Oferta złożona na od 6 do 10 dowolnych części – 10 pkt - Oferta złożona na od 1 do 14 dowolnych części – 15 pkt - W przypadku oferty kompleksowej (wszystkie 15 części zamówienia) przyznawana będzie maksymalna liczba punktów – 20 pkt; 6. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 7. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku 8. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.