## Grupa I Badania
Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo-cenowy
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym - Nr spr. 1/ZO/2022.
EBRIMA - URZĄDZENIE CIĘGŁOWE I SPRZĘG ŚRUBOWY (WDRAŻANIE) 1.3.1. PARP GRUPA: BADANIA
L.p. | Nazwa urządzenia | Wymagane paramety/dane techniczne | Potwierdzenie spełniania parametrów (TAK/NIE) | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto ( netto+VAT)
1 | Mikroskop metalograficzny badawczy | Mikroskop badawczy dolnostolikowy do prowadzenia obserwacji w polu jasnym, polu ciemnym, mieszanym (MIX), prostej polaryzacji, kontraście interferencyjnym, fluorescencji oraz IR w świetle odbitym oraz w polu jasnym i prostej polaryzacji w świetle przechodzącym. Przeznaczony do pracy w laboratoriach technicznych i naukowych. Posiada oświetlenie LED o mocy odpowiadającej 100W lampie halogenowej, możliwość podłączenia kamery, prowadzenia pomiarów morfometrycznych i analizy obrazu. Obiektywy plan semi-apochromatyczne. Zakres powiększeń 12.5x-1000x. Okulary 10x FN22 lub FN26.5. Stolik mechaniczny duży. obiektywy: 1.25x, 2.5x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x obserwacje: pole jasne BF, pole ciemne DF, prosta polaryzacja, kontraście interferencyjnym DIC, fluorescencji oraz IR światło przechodzące i odbite oświetlenie: LED (opcjonalnie halogen 100W) kamera: Tak zastosowanie: laboratoryjne, badawcze
2 | Mikroskop pomiarowy | Mikroskop warsztatowy przeznaczony do pomiaru wymiarów liniowych i kątów małych przedmiotów przy użyciu stolika XY oraz skali pierścieniowej okularu. Opis techniczny: - Kątomierz obiektywu – podziałka 1o - Zakres kątowych 360o - Odczyt kąta 6’ - Okular 15x średnica pola widzenia 13mm - Obiektyw powiększenie 2x średnica robocza 67mm - Odległość pomiaru 115mm - Całkowite powiększenie 30x - XY przesuw: 50 x 50mm - wartość działki elementarnej 0.001mm z mechaniczną śrubą mikrometryczną - znak CE
3 | Długościomierz uniwersalny | ZAKRES POMIAROWY (mm) Rozmiar zewnętrzny: Pomiar bezwzględny: 1-100 Pomiar porównawczy: 0-670 Rozmiar wewnętrzny: Przy zastosowaniu małego haka pomiarowego (maksymalna głębokość wkładki 12, maksymalna grubość ścianki 50): 10-400 Przy zastosowaniu dużego haka pomiarowego (maksymalna głębokość wkładki 50, maksymalna grubość ściany 85): 30-370 Podczas korzystania z elektronicznego haka pomiarowego: 1-60mm przy użyciu uniwersalnego haka pomiarowego: 14-112mm Pomiar średnicy środkowej gwintu: Podczas używania małego haka pomiarowego (gwint o małej średnicy 13-30 mm) Przy zastosowaniu dużego haka pomiarowego (gwint o małej średnicy 31 - (70 grubości ścianki) x2 Pomiar średnicy gwintu zewnętrznego: maksymalnie 200 mm, odległość gwintu 1-6 Siła pomiarowa (N): 0, 1.5, 2.5 Rozdzielczość cyfrowa: 0.1um Dokłądność: Bezpośredni pomiar wielkości zewnętrznej (0,5 + L / 200) μm Bezpośredni pomiar wielkości wewnętrznej (1 + L / 100) μm Rozmiar stołu roboczego: 160 x 160 mm Zakres regulacji wysokości: 0-100 Przesuw w osi X: 25 mm Kat obrotu w osi (otaczaniw w osi Y): +/- 3o Kąt obrotu: +/- 4o Obciążenie stołu roboczego: 10kg
4 | Bezprzewodowy Pirometr laserowy | • Zakres pomiaru -70°C do +380°C • z wbudowanym czujnikiem pirometrycznym, bezkontaktowy pomiar temperatury w zakresie -70°C do +380°C,bezprzewodowy, pamięć, wyświetlacz • Rozdzielczość pomiaru 0,1 °C w zakresie -199,9...+199,9 °C; poza zakresem 1 °C
5 | Stanowisko sprawdzenia płytek wzorcowych | Stanowisko do sprawdzania płytek wzorcowych 0.1~100/0.01um Zakres pomiarowy 0.1~100/0.01um Rozdzielczość 0.01um Powtarzalność ≤ 0.025um U95 ≦ ± (0,05 + 0,5 l / 1000) Temperatura odniesienia 20 ± 1 ° C
6 | Młot do badania udarności | Uniwersalny młot wahadłowy do badania udarności - maksymalna energia początkowa 450 J - modułowa konstrukcja - szybkie przezbrajanie między testami Charpy'ego, Izoda, Bruggera oraz zrywania udarowego - bardzo dobra dostępność miejsca pracy dla szybkiego wykonywania badań - spełnia następujące wymagania bezpieczeństwa: Dyrektywa Maszynowa WE/2006/42, EN ISO 12100 oraz EN ISO 13849-1/2 - pętla bezpieczeństwa wyłączników certyfikowana przez TÜV - obudowa ochronna zgodna z EN ISO 13849-1/2, ryglowana elektromagnetycznie; kształt obudowy ochronnej zwiększający skuteczność łapania zniszczonych próbek - automatyczne i zmotoryzowane podnoszenie wahadła wraz z elektromagnetycznym zwolnieniem i elektromagnetycznym hamulcem - wyłącznik zbliżeniowy bezpieczeństwa dla zwolnienia wahadła i położenia wyjściowego - szczypce do próbek Charpy'ego do centrowania i wprowadzania próbki 1 x 1064352 Wskazanie analogowe do młotów HIT450P oraz HIT300P - do pomiaru pochłoniętej energii podczas udaru - solidna mechaniczna konstrukcja - bezpośrednie wskazanie pochłoniętej energii w J - skale do różnych wahadeł - może być opcjonalnie używana razem z elektronika pomiarową - codzienne sprawdzenie /
7 | Spektrometr emisji optycznej | Dane techniczne: Przeznaczenie Zoptymalizowany pod kątem dodatkowych matryce i oznaczania azotu w stali duplex Aplikacje Azot w stali duplex, Fe, Al, Cu, Ni, Co, Mg, Ti, Zn Matryce elementy Dostępna możliwość poszerzenia Baza Danych Gatunków Zawiera Wyszukiwanie Gatunków Zawiera Zakres długości fali 172 x 420 nm Optyka do 671 nm (dla Cu, Na, Li) Wymiary (wys x szer x głębokość) 280 x 415 x 665 mm Waga 35 kg Laptop Zawiera
8 | Twardościomierz | Twardościomierz do pomiaru twardości wg następujących metod: Brinell (zgodnie z normą EN ISO 6506 i ASTM E10) - obciążenie zadawane za pomocą stałych ciężarów - 5 / 250, 5 / 750 - 10 / 250, 10 / 500, 10 / 1000, 10 / 1500, 10 / 3000 - obsługa twardościomierza przez przedni panel - automatyczny cykl badawczy - wybór czasów zatrzymania 12, 30, 60 sekund Wgłębniki: - wgłębnik Brinella, kulka 10 mm Stoliki badawcze: - stolik duży płaski, o śred. 100 mm - stolik pryzmatyczny, o śred. 70 mm Przestrzeń robocza twardościomierza: - wysokość 228 mm - głębokość 114 mm Wymiary urządzenia: - wysokość 865 mm - szerokość 228 mm - głębokość 710 mm - ciężar 260 kg Wymagane przyłączenia ze strony użytkownika: - zasilanie: 5A, 230/110V, 60/50Hz - sprężone powietrze 6 bar (kompresor, wyposażenie opcjonalne) 1 x 2111559 Kulka Brinella Ø 5mm - łącznie z oficjalnym świadectwem sprawdzenia UKAS
9 | Ręczny optyczny układ odczytowy | O1 - Optyczny system wywartościowania 1 x 2111553 Ręczny optyczny układ odczytowy - automatyczny pomiar eliminujący wpływ operatora - poziomy tolerancji oraz ostrzeżeń - przetwarzanie i obróbka danych - histogram i konwersja skali and scale conversion - wymagany sprzęt komputerowy
10 | Maszyna wytrzymałościowa |  Obciążenie: 250kN  Dokładność: 0,5%  Maksymalny przesuw: 1430mm (bez szczęk) (opcjonalnie: 1940mm)  Rozdzielczość: 1/200000  Prędkość testu: 0,05 ÷ 200mm/min  Dokładność prędkości: 0,5%  Wymiary: 1170×860×2455mm  Przestrzeń między kolumnami: 560mm (opcjonalnie: 800mm)  Masa: ok. 1380kg (netto bez wyposażenia)  Maszyna podłogowa  Zasilanie: 3 fazy 380VAC, 30A  System jednostek – do wyboru przez użytkownika: Siła: kg, lb, N  Bezpieczeństwo – Automatyczne wykrywanie punktu zniszczenia próbki dla zabezpieczenia systemu i głowicy  Zabezpieczenie przed przekroczeniem zakresu i przeciążeniem – ustawiane pozycje zabezpieczeń (kiedy siła testu przekroczy 10% pełnej skali, nastąpi automatycznie
11 | Znakowarka | Cechy: - Wersja kombinowana z polem znakowania 120x60mm – statyw z osią Z, - Jednostka sterująca z kolorowym ekranem obrazującym załe pole znakowania - Zasilanie elektryczne 230V gwarantujące mobilność urządzenia oraz duży skok roboczy grotu – 8mm; - Funkcja IDI Inteligent Driving Impact – automatyczne regulowanie siły udaru podczas znakowania nierównej powierzchni
12 | Defektoskop UT | Dane Techniczne Tryby badań Met. Echa, Podwójny, Przepuszczania Zakres obserwacji 3.36 mm do 13388 mm dla 5,900 m/s Prędkość fali 635 m/s do 15240 m/s Zero offset (dobieg) 0 do 750 µs Przesunięcie podstawy czasu -59mm do 13401mm dla fali podłużnej w stali Przechowywanie danych 100 000 ID wewnątrz, wymienna karta 2 GB microSD (standard) Czas pracy na baterii 15 h do 16 h (litowo-jonowa) Wymagania zasilania sieciowego AC: 100 VAC do 120 VAC, 200 V Gniazda głowic BNC lub LEMO 1 Wymiary całkowite (Szer. x Wys. x Głębokość) 236 mm x 167 mm x 70 mm Waga 1.6 kg, (łącznie z baterią)
13 | Szlifierka tarczowa | Charakterystyka • Zaprojektowana do przygotowania próbek z żeliwa i stali do analizy spektrograficznej, • Ręczne szlifowanie na sucho próbek o średnicy do 60 mm, • Możliwość szlifowania próbek o średnicy > 60 mm na specjalne życzenie klienta, • Szlifowanie zgrubne i dokładne, dostępne różne papiery ścierne w zależności od potrzeb, • Usuwanie pyłu szlifierskiego z tyłu, • Brak nagromadzenia spiekanego metalu, • Przyłącze do zastosowania z systemem odsysania pyłu (system nie jest elementem urządzenia) Dane techniczne • 230 V, 1 faza +N + PE, 50Hz / (60Hz), • 1 kVA zasilacz • RPM ~ 2850 / (3420), • Wymiary: długość 350 mm x szerokość 340 mm x wysokość 295 mm, • Waga: 23 kg, • Średnica tarczy: 250 mm,
14 | Stanowisko do badania urządzeń cięgłowych z komputerowym systemem informatycznym | Wymiar lub parametr symbol Wielkość konstrukcyjna 5ZW KX-AM KX-AM3/RG20 1 Skok roboczy Fr (mm) 55 ± 1 65 ± 1 65 2 Siła napięcia wstępnego Fw (kN) ≥ 10 ≥ 20 25 3 Siła maksymalna Fk (kN) ≥ 400 1000 1100 4 Energia przejęta We (kJ) ≥ 8 ≥ 20 28 5 Energia pochłaniana Wa (kJ) ≥0,3 We ≥0,35 We ≥0,35 We
15 | Analizator zawartości wodoru | Parametry mierzone tlen, wodór Próbki nieorganiczne Ustawienie pieca pionowy Nośnik próbek tygle grafitowe Dziedzina zastosowania ceramika, inżynieria / elektronika, Stal / Metalurgia Piec elektrodowy piec impulsowy (max. 8,5 KW*), temperatury przekraczające 3000 °C Metoda detekcji absorpcja w podczerwieni dla tlenu, przewodność termiczna dla wodoru Typowy czas analizy 120 - 180 s Wymagane odczynniki chemiczne nadchloran magnezu, odczynnik Schuetze'a, wodorotlenek sodu Wymagane gazy sprężone powietrze, azot o czystości 99.995 %, ciśnienie wszystkich gazów (2 - 4 bar / 30 - 60 psi) Wymagane zasilanie 3~ 400 V, 50/60 Hz, max. 8,500 W Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 57 x 77 x 63 cm Ciężar ~ 161 kg Wymagane wyposażenie PC, monitor, waga (dokładność 0.0001g) Opcjonalne akcesoria external chiller, jednostka kalibracja gazu, oczyszczanie gazu nośnego - * ograniczona do 6.8 kW w ustawieniach aplikacji
16 | Pionowe Centrum obróbkowe | WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE: - Sterowanie CNC, 3 osie, - Stożek wrzeciona ISO40, typ CT - (dostępny w wersji BT) - Pojemność pamięci 1 GB - Karta sieciowa - Moduł wczesnego wykrywania zaniku napięcia - HaasConnect – zdalny monitoring stanu pracy maszyny - Monitor LCD 15” i złącze USB - Pokrętka elektroniczna - Układ chłodzenia wrzeciona - Kompensacja temperaturowa śrub pociągowych-tocznych - Kabina ochronna z przesuwnymi drzwiami czołowymi i bocznymi oknami uchylnymi - Magazyn 20-sto pozycyjny - Układ przedmuchu stożka wrzeciona - Gwintowanie bez oprawki kompensacyjnej - Instalacja dla podłączenia sprężonego powietrza - Układ chłodzący z wysuwanym zbiornikiem na chłodziwo - Automatyczny układ centralnego smarowania - Oświetlenie obrabiarki - Dokumentacja maszyny /1 egz. angielski, 1 egz. polski/
| RAZEM: |  | x | x | x | 0
Uwaga: W każdym przypadku, gdy w treści Opisu przedmiotu zamówienia posłużono się wskazaniem producenta, nazwą własną wyrobu (produktu, materiału itp.), normą lub innym wyróżnikiem, który mógłby identyfikować konkretny wyrób wykonawca ma prawo zaoferować produkty (np. wyrób, urządzenie, materiał, normę) równoważne. Posłużenie się w opisie przedmiotu zamówienia wskazanymi powyżej określeniami, miało na celu wyłącznie, wskazanie produktu, którego parametry stanowią wymagany poziom (standard) jakości. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym, pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości, a wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Podpis osoby upoważnionej