Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- specyfikacja danych technicznych

Postępowanie zakupowe nr 2022-952 pod nazwą: Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego dla Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o.

(Postępowanie prowadzone w ramach projektu: Modernizacja obiektów szpitalnych wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o.)

| Zadanie nr 1. Aparat do znieczulania - 1 sztuka ( kod CPV 33100000-1 urządzenia medyczne) |  | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak/nie) | Wartość/opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model oferowanego sprzętu: |  |  |
| 2 | Producent/kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe ( rok produkcji 2021) |  |  |
| 4 | Aparat na podstawie jezdnej, blokada kół |  |  |
| 5 | Blat do pisania |  |  |
| 6 | Lampka na elastycznym ramieniu, umożliwiająca oświetlenie wybranego miejsca na blacie i poza nim |  |  |
| 7 | Uchwyty fabryczne do 10 litrowych butli O2 i N2O |  |  |
| 8 | Zasilanie gazami: N2O, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5 m AGA |  |  |
| 9 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na minimum 30 minut |  |  |
| 10 | Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane (połączenie gwintowe), wyposażone w przyłącza do aparatu |  |  |
| 11 | System oddechowy, okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków, podgrzewanie wewnętrzne, system nie wystaje poza obrys podstawy |  |  |
| 12 | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora |  |  |
| 13 | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml. |  |  |
|  | System dystrybucji gazów |  |  |
| 14 | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów |  |  |
| 15 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie co najmniej 25% |  |  |
| 16 | Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki LowFlow i Minimal Flow. ( niskie przepływy) |  |  |
| 17 | Optymalny dobór przepływu świeżych gazów - ekonometr znieczulania. |  |  |
| 18 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum |  |  |
|  | System oddechowy |  |  |
| 19 | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) |  |  |
| 20 | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml |  |  |
| 21 | Ewakuacja zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN |  |  |
|  | Respirator |  |  |
| 22 | Respirator anestetyczny wbudowany, obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru Zintegrowany układ oddechowy ( IBS),łączący miech wznoszący (układ bag- in- bottle) |  |  |
| 23 | Ekran respiratora kolorowy, LCD, przekątna minimum 12 cali, wbudowany w ścianę przednią aparatu |  |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
| 24 | Tryb wentylacji ręcznej |  |  |
| 25 | Oddech spontaniczny |  |  |
| 26 | Wentylacja mechaniczna kontrolowana objętościowo |  |  |
| 27 | Wentylacja mechaniczna synchronizowana w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym |  |  |
| 28 | Wentylacja mechaniczna kontrolowana ciśnieniowo |  |  |
| 29 | Wentylacja mechaniczna synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym (w trybie ciśnieniowym i w trybie objętościowym) |  |  |
| 30 | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) |  |  |
| 31 | Wentylacja mechaniczna synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym |  |  |
| 32 | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM |  |  |
| 33 | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna z podażą anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora |  |  |
| 34 | Układ oddechowy pacjenta (IBS) składający się z min. 13 elementów |  |  |
|  | Regulacje |  |  |
| 35 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu w zakresie minimum 5:1 do 1:5 |  |  |
| 36 | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 l/min |  |  |
| 37 | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) minimum od 5 do 1400 ml |  |  |
| 38 | Regulacja PEEP minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa) |  |  |
| 39 | Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 70 hPa (cmH2O) |  |  |
| 40 | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min |  |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 41 | Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej |  |  |
| 42 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |  |
| 43 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną |  |  |
| 44 | Alarm braku zasilania w O2, N2O, Powietrze |  |  |
| 45 | Alarm bezdechu na podstawie analizy: ciśnienia, przepływu, CO2 |  |  |
| 46 | Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych |  |  |
| 47 | Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau, średnie, PEEP), częstotliwości oddechowej |  |  |
| 48 | Prezentacja wdechowego i wydechowego: stężenia tlenu (pomiar paramagnetyczny), stężenia CO2 i N2O, stężenia anestetyków wziewnych (co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu). Prezentacja liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta |  |  |
| 49 | Prezentacja różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT |  |  |
| 50 | Prezentacja objętości minutowej spontanicznej MVspont |  |  |
| 51 | Prezentacja krótkich odcinków trendów obrazujących produkcję CO2, zużycie O2, PEEP/CPAT |  |  |
|  | Prezentacja graficzna, krzywe, pętle na ekranie respiratora |  |  |
| 52 | Jednoczesna prezentacja krzywych: p(t), CO2(t) |  |  |
| 53 | Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, pętla referencyjna, jednoczesna prezentacja parametrów pętli aktualnie kreślonej i referencyjnej |  |  |
| 54 | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu idealnej masy ciała pacjenta |  |  |
|  | Inne |  |  |
| 55 | Komunikacja z aparatem w języku polskim |  |  |
| 56 | Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury. |  |  |
| 57 | Moduł gazowy wbudowany w aparat, niewymagający wykonywania przez użytkownika okresowych kalibracji przy użyciu tzw. gazu kalibracyjnego, moduł zasilany awaryjnie po zaniku napięcia sieciowego |  |  |
| 58 | Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj) |  |  |
| 59 | Respirator ekonomiczny, napędzany elektrycznie |  |  |
| 60 | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli), opisać |  |  |
| 61 | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) z możliwością ustawienia CPAP |  |  |
| 62 | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) od 5 ml |  |  |
| 63 | Regulacja Plateau od 0%, podać zakres |  |  |
| 64 | Prezentacja objętości minutowej spontanicznej MVspont |  |  |
| 65 | Prezentacja krótkich odcinków trendów obrazujących produkcję CO2, zużycie O2, PEEP/CPAT |  |  |
|  | Akcesoria dodatkowe |  |  |
| 66 | Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania tlenem w aparacie |  |  |
| 67 | W dostawie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt. |  |  |
| 68 | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę – 25 szt. |  |  |
| 69 | W dostawie pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt. |  |  |
| 70 | W dostawie linie próbkujące 10 szt. |  |  |
| 71 | W dostawie jednorazowe dreny do odsysania – 25 szt. |  |  |
| 72 | W dostawie jednorazowe filtry z wymiennikiem ciepła i wilgoci 50 szt. |  |  |
|  | Monitor do aparatu, wymagania ogólne |  |  |
| 73 | Monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp. |  |  |
| 74 | Kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 15’ oraz wysokiej rozdzielczość min. 1366x768 dpi. |  |  |
| 75 | Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu. Niska waga do 7kg. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg ISO 9919 dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 - IPX1 - zgodność z normą EN 60601-2-27. |  |  |
| 76 | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. |  |  |
| 77 | Prezentacja co najmniej 12 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min.5 pomiarów NIBP - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - ekran trendów dynamicznych min. 8 godzin - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika). |  |  |
| 78 | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni. |  |  |
| 79 | Pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym. |  |  |
| 80 | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. |  |  |
| 81 | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej. |  |  |
| 82 | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych. |  |  |
| 83 | Regulacja czasu wyciszenia alarmów (30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). |  |  |
| 84 | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. |  |  |
| 85 | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. |  |  |
| 86 | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy o min. pojemności 7800mAh. Czas pracy do 4 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 6 godz. Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin. |  |  |
| 87 | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. |  |  |
| 88 | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. |  |  |
| 89 | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. |  |  |
| 90 | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera. |  |  |
| 91 | Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. |  |  |
| 92 | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą. |  |  |
| 93 | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego. |  |  |
| 94 | EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  |  |
| 95 | Rozpoznawanie min. 9 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów. |  |  |
| 96 | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J. |  |  |
| 97 | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie. |  |  |
| 98 | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. |  |  |
| 99 | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. |  |  |
| 100 | Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nelcor, Masimo bądź FAST. |  |  |
| 101 | Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund. |  |  |
| 102 | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji. |  |  |
| 103 | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nelcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego. |  |  |
| 104 | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. |  |  |
| 105 | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych. |  |  |
| 106 | DODATKOWE WYPOSAŻENIE ORAZ KONFIGURACJA OPCJONALNA |  |  |
| 107 | Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały). Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów. |  |  |
| 108 | Kapnografia (etCO2). Technologia pomiaru: Microstream bądź pomiar w strumieniu głównym typu Respironics. Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg. |  |  |
| 109 | Możliwość wyposażenia urządzenia w diagnostyczny pomiar EKG z 10 odprowadzeń, pomiar saturacji w technologii Massimo Rainbow, rzut serca metodą termodylucji. |  |  |
| 110 | Zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 24 typów zaburzeń rytmu oraz poniższych funkcjonalności: - prezentacja odchyleń ST w postaci wykresu kołowego |  |  |
| 111 | Drukarka termiczna. Wydruk min. 4 kanałów. Szerokość papieru min. 58 mm. Dostępne tryby drukowania: - wydruki Auto w trakcie alarmów - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów. |  |  |
| 112 | Akcesoria - dla 1 kardiomonitora: - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych 27-35cm oraz 2 inne - przewód NIBP - kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu żabka oraz 3 odprow. - wielorazowy, gumowy czujnik SPO2 dla dorosłych - 1 bateria. |  |  |
| 113 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. |  |  |
| 114 | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja). |  |  |
| 115 | W okresie gwarancyjnym dla całego urządzenia do znieczulania wykonywanie bezpłatnych przeglądów oraz serwisowanie zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta, ostatni na koniec gwarancji (podać ilość przeglądów). |  |  |
| 116 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| Zadanie nr 2. Stół operacyjny - 1 sztuka ( kod CPV 33192230-3 stoły operacyjne) |  | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak/nie) | Wartość/opis oferowanego parametru |
| 1 | Model oferowanego sprzętu: |  |  |
| 2 | Producent/kraj pochodzenia /sprzęt fabrycznie nowy |  |  |
| 3 | Stół do operacji ogólnochirurgicznych, ortopedycznych |  |  |
| 4 | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem |  |  |
| 5 | Napęd stołu elektrohydrauliczny. Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu |  |  |
| 6 | Długość stołu z blatem: 2050 mm (±20 mm ) |  |  |
| 7 | Całkowita szerokość blatu: 570 mm ( ± 20 mm ) |  |  |
| 8 | Regulacja wysokości: 720 do 1140 mm ( ± 20 mm ) |  |  |
| 9 | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 850 ( ± 50 ) |  |  |
| 10 | Regulacja podgłówka: - 550 do 550 ( ± 50 ) |  |  |
| 11 | Przechyły boczne w obie strony: min. po 300 |  |  |
| 12 | Przechył Trendelenburga: min. 400 |  |  |
| 13 | Przechył anty-Trendelenburga: min. 400 |  |  |
| 14 | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300 ( ± 50 ) |  |  |
| 15 | Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C |  |  |
| 16 | Regulacja pilotem następujących pozycji: - regulacja wysokości - regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) - funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku) - wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) - przechyły wzdłużne i boczne - pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej - przesuw wzdłużny blatu |  |  |
| 17 | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD . Stół sterowany za pomocą układu elektrohydraulicznego Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji Możliwość podłączenia pilota do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta. |  |  |
| 18 | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu |  |  |
| 19 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, gatunek stali: AISI 316L , polskie oznaczenie 00H17N14M2 Nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu, manganu i molibdenu). |  |  |
| 20 | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Wysokość podstawy nie więcej niż 140 mm od podłogi. |  |  |
| 21 | Stół przejezdny - mobilny z mechanicznym systemem blokowania podstawy |  |  |
| 22 | Regulacja podgłówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą |  |  |
| 23 | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. |  |  |
| 24 | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C . Blat stołu przezierny dla RTG na całej długości |  |  |
| 25 | Materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, antystatyczne, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej |  |  |
| 26 | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 275 kg |  |  |
| 27 | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg |  |  |
| 28 | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta |  |  |
| 29 | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne |  |  |
| 30 | Deklaracja Zgodności |  |  |
| 31 | Gwarancja min 24 miesiące |  |  |
| 32 | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów oraz serwisowanie zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta, ostatni na koniec gwarancji (podać ilość przeglądów). |  |  |
| Wyposażenie stołu operacyjnego, w które może być rozbudowany w przyszłości stół, będący przedmiotem Zadania nr 2 przedmiotowego przetargu |  | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak/nie) | Wartość/opis oferowanego parametru |
|  | Wykaz wyposażenie stołu, kompatybilne ze stołem operacyjnym z Zadania nr 2 przetargu nr 2022-952: - Przystawka ortopedyczna - wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, mocowana do blatu, wykonująca wraz z blatem przechyły boczne i wzdłużne oraz zmianę wysokości. Umożliwiająca śródoperacyjne monitorowanie ramieniem C Przystawka ortopedyczna wyposażona w dwie podpórki ramion przystawki. Podpórki z kołami z blokadą obrotu. - Zespół podporowy do gipsowania przeznaczony do podpierania pacjenta w części biodrowej w trakcie zabiegu gipsowania biodra. Całość ze stali nierdzewnej. - Podpórka nogi z uchwytem, służąca do podpierania kończyny w części podudzia lub uda w trakcie wykonywania zabiegów operacyjnych.Podpórka z możliwością regulacji wysokości oraz odległości od pacjenta - Zaczep uchwytu stopy wraz ze specjalną uprzężą służący do skrępowania stopy, a następnie naprężenia całej kończyny przy użyciu aparatu naciągowego w celu ustawienia kości do wykonania zabiegu operacyjnego. Zaczep składający się z uchwytu i obejmy. Całość wykonana ze stali nierdzewnej. - Wspornik biodra służący do podpierania biodra przy operacjach i zabiegach wymagających ułożenia pacjenta na boku. Składający się z wałka pionowego (stałego) i wałka poziomego (ruchomego). Wałek poziomy w kształcie rogala z możliwością obrotu wokół osi pionowej. Wspornik z możliwością montażu w prawym lub lewym gnieździe blatu przystawki. - Wspornik kolana służący do podparcia kolana pacjenta przy ułożeniu na boku.Konstrukcja metalowa ze stali nierdzewnej, umożliwiająca obrót wspornika wokół jego osi pionowej, - Buty skórzane dla dorosłych mocowane do przystawki ortopedycznej za pomocą pasów (kolor czarny), zapięcie za pomocą klamry. - Wózek do transportu przystawki ortopedycznej, wykonany ze stali nierdzewnej, służący do transportu przystawki oraz jej montażu i demontażu do stołu - Przystawka do operacji barku –Montaż przystawki na szynach bocznych stołu operacyjnego. Montaż za pomocą dwóch adapterów z wizualnymi wskaźnikami prawidłowego zamocowania przystawki do stołu. Segment plecowy składający się z minimum trzech podłużnych segmentów (dwa boczne i jeden środkowy) z możliwością odejmowania segmentów bocznych, prawego lub lewego w zależności od potrzeb, segment środkowy mocowany na stałe. - Podpórka ręki z uchwytem wielopozycyjnym. Służąca do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca obrót podpórki wokół jej osi pionowej - Ramka anestezjologiczna z uchwytem wielopozycyjnym. Posiadająca regulację wysokości, szerokości i obrotu wokół osi pionowej. Wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej – 1 szt. - Wieszak kroplówki z korpusem zaciskowym. Służący do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi. Całość wykonana ze stali nierdzewnej - Podpórka do operacji ręki, służąca do przeprowadzania zabiegów i operacji kończyn górnych. - Przystawka do artroskopii z uchwytem wielopozycyjnym. Służąca do podpierania i unieruchamiania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta. - Oparcie boczne z korpusem zaciskowym. Służące do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej. - Pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, - Uchwyt nadgarstka, mocowany do listwy bocznej stołu z regulacją wzdłużną oraz regulacją zacisku pasa - Pas podnóżka składający się z dwóch pasów, z których jeden obejmuje kończynę, a drugi obejmuje podnóżek blatu - Pas udowy do unieruchamiania uda pacjenta |  |  |

UWAGA:

1.W przypadku zastosowania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia odniesień lub nazw specyfikacji technicznych, aprobat, technologii, funkcjonalności lub norm, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań co najmniej równoważnych z opisywanymi. Wykonawca, który w celu realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania co najmniej równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

2. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie Warunków Przetargu znajduje się jakikolwiek znak towarowy, znak handlowy jakiegoś wyrobu, nazwa własna (handlowa), patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, sprzętu i wyposażenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych w odniesieniu do parametrów podanych pod pojęciem typu. Wykonawca, który w celu realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania co najmniej równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.