Projekt „Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POWR.05.03.00-00-0005/18 ------

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 31/2022/ZAP/CSM

Opis przedmiotu zamówienia

do Zapytania ofertowego nr 31/2022/ZAP/CSM

zmiana z dnia 28.04.2022 r.

UWAGA:

* - potwierdzenie przez Oferenta spełnienia wymaganych parametrów wymaga od Oferenta obowiązkowego wpisania słowa „TAK”  w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny.

Wykropkowane pola oznaczone wskazaniem „należy podać” wymagają od Oferenta obowiązkowego wpisania w nich wskazanych treści.

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego zawartymi w cz. II pkt 5:

Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby opis przedmiotu zamówienia nie zawierał odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz norm, ocen technicznych, systemów referencji technicznych. Z uwagi na specyfikę zamówienia niemożliwe było jednak wyeliminowanie  w pełni określeń/wymagań związanych z kwestiami informatycznymi/technicznymi. Z uwagi na taką ocenę zapisów Zapytania ofertowego, w tym 
w szczególności zapisów Załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający zawarł w treści Załącznika nr 1, sformułowania „lub równoważne”. Dla każdego wymogu zawierającego określenie „lub równoważne” dopuszczalnym jest zastosowanie rozwiązań równoważnych, co oznacza rozwiązania/produkty spełniające wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne równoważnie 
od tych wskazanych przez Zamawiającego. Rozwiązanie/produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do parametrów wymaganych przez Zamawiającego, tj. za równoważny Zamawiający uzna przedmiot zamówienia, który będzie posiadał równą lub wyższą wartość techniczną, jakościową,  funkcjonalną od opisanej w treści Zapytania ofertowego i potencjalnie we wskazanej normie, ocenie technicznej, systemie referencji technicznych jak i wynikającej ze wskazanego potencjalnie znaku towarowego, patentu lub innego szczególnego pochodzenia, źródła lub procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Udowodnienie równoważności na etapie złożenia oferty będzie należało do Wykonawcy (zakres dokumentacji dowodzącej równoważności nie zostaje narzucony przez Zamawiającego – przedstawione dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunków określonych powyżej). W przypadku nie udowodnienia równoważności oferta będzie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zapytania ofertowego.

| CZĘŚĆ A – ZAAWANSOWANE SYMULATORY PACJENTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.i dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem oraz instruktażem Zaawansowanego symulatora pacjenta dorosłego w Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Uczelni Łazarskiego Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego – ilość 1 szt. Kod UŁa – 6.85 |  |  |  |
| Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| Pełna nazwa urządzenia (typ, model) należy podać:………………………………………………………………..…………… Producent należy podać: …………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Urządzenie spełnia następujące wymogi ogólne: - fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2021, nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wolne od wad fizycznych i prawnych, - kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcją obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wysokiej wierności, bezprzewodowy symulator dorosłego człowieka odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach. | TAK |  |
|  | Sterowanie symulatorem za pomocą dołączonego przenośnego komputera wyposażonego w niezbędne oprogramowanie sterujące. | TAK |  |
|  | Wzmocniona konstrukcja z ruchomymi stawami pozwalająca na układanie i pracę symulatora w różnych pozycjach, np. leżącej na wznak, na brzuchu lub siedzącej a także na przeciąganie i noszenie. | TAK |  |
|  | Pełna mobilność – zasilanie bateryjne bez konieczności podłączania na czas ćwiczeń zewnętrznych kompresorów, zbiorników gazu, czy przejściówek lub czujników. | TAK |  |
|  | Brak łączności pomiędzy sterującym komputerem instruktora a fantomem nie może przerywać rozpoczętego scenariusza ani działania fantomu. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji sieci bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz i/lub 5 GHz | TAK |  |
|  | Oczy – minimalna funkcjonalność: - mrugające powieki, - rozszerzanie i zwężanie źrenic o regulowanym czasie reakcji, - automatyczna reakcja źrenic na światło, - możliwość symulowania anizokorii. | TAK |  |
|  | Głos – minimalna funkcjonalność: - emitowany z głośnika w fantomie (odgłosy uruchamiane przez instruktora, takie jak m.in. krzyk, płacz, kaszel, szybki oddech), - funkcja bezprzewodowego streamingu głosu pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcje pocenia, ślinienia, łzawienia oraz wypływu płynu z uszu i oczu. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy symulatora w dwóch trybach: a) automatycznym, gdzie podawane dawki leków i wykonywane czynności medyczne zmieniają stan pacjenta zgodnie z uruchomionym scenariuszem, b) sterowanym przez instruktora. | TAK |  |
|  | Możliwość symulacji drgawek. | TAK |  |
|  | Symulator musi być kompatybilny z systemem debriefingowym KBPort* posiadanym przez Zamawiającego, w tym musi pozwalać na bezobsługowy przesył danych scenariusza symulacyjnego. *Systemem debriefingowym KBPort został wybrany w ramach przedmiotowego projektu w wyniku rozstrzygnięcia ZAPYTANIA OFERTOWE nr 24/2021/ZAP/CSM z dnia 08-11-2021 r. na dostawę wraz z instalacją, uruchomieniem oraz instruktażem systemu audio-video wraz z wyposażeniem prezentacyjnym i komunikacyjnym, wyposażeniem stanowisk sterowania oraz systemem debriefingowym dla sali pielęgniarstwa wysokiej wierności i sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich w Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Uczelni Łazarskiego. Systemem debriefingowym KBPort spełnia wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWE nr24/2021/ZAP/CSM z dnia 08-11-2021 r. – pełna dokumentacja tego postepowania dostępna jest do wglądu publicznego na stronie Bazy Konkurencyjności - numer ogłoszenia: 2021-1368-78203(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/78203). | TAK |  |
| DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE |  |  |  |
|  | Realistyczne drogi oddechowe, z możliwością udrożnienia poprzez odchylenie głowy, wysunięcie żuchwy oraz metody przyrządowe (np. rurka intubacyjna, metody nadgłośniowe). | TAK |  |
|  | Symulacja obrzęku języka, gardła i skurczu krtani, obrzęk języka możliwy do zbadania za pomocą badania fizykalnego. | TAK |  |
|  | Możliwość wywołania szczękościsku. | TAK |  |
|  | Widoczne rozdęcie żołądka podczas źle wykonywanej intubacji oraz nadmiernej wentylacji maską w badaniu podmiotowym (zwiększenie obrysu powłok brzusznych). | TAK |  |
|  | Spontaniczne oraz zsynchronizowane z wzorcem oddechowym unoszenie i opadanie klatki piersiowej, obustronne lub jednostronne z możliwością ich programowania. | TAK |  |
|  | Prawidłowe i nieprawidłowe szmery oddechowe. Możliwość ustawienia szmerów osobno dla lewego i prawego płuca. Możliwość regulacji głośności. Możliwość osłuchiwania klinicznym stetoskopem. | TAK |  |
|  | Możliwość wywołania pauzy na osłuchiwanie (wyłączenie innych funkcji i koncentracji na osłuchiwaniu). | TAK |  |
|  | Możliwość wentylacji symulatora przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego. | TAK |  |
|  | Możliwość założenia rurki ustno-gardłowej, nosowo-gardłowej oraz nadgłośniowych metod udrożniania dróg oddechowych oraz prowadzenia wentylacji. | TAK |  |
|  | Możliwość intubacji dotchawiczej z wykorzystaniem różnego rodzaju prowadnic. Dołączyć w komplecie minimum 6 l lubrykantu w opakowaniach po maksymalnie 200 ml. | TAK |  |
|  | Funkcja intubacji prawego oskrzela wraz z jednostronnym unoszeniem klatki piersiowej. | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z respiratorami klinicznymi. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia i monitorowania wydechowego przepływu CO2. | TAK |  |
|  | Możliwość ograniczenia zakresu ruchów szyi. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany podatności płuc na kilku poziomach. | TAK |  |
|  | Możliwość obustronnego odbarczenia odmy opłucnowej. Dołączyć w komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości minimum 4 sztuk każdego elementu. | TAK |  |
|  | Możliwość założenia drenażu jamy opłucnej. Dołączyć w komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości minimum 4 sztuk każdego elementu. | TAK |  |
|  | Własne, niezależne wewnętrzne źródło zasilania symulatora w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń doprowadzających powietrze i CO2 do obsługi symulatora. Dołączyć w komplecie elementy niezbędne do podłączenia. | TAK |  |
| SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA |  |  |  |
|  | Możliwość osłuchiwania prawidłowych i patologicznych tonów serca. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 20 rytmów pracy serca. | TAK |  |
|  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0-180/minutę. | TAK |  |
|  | Możliwość generowania minimum dwóch rodzajów artefaktów w zapisie EKG. | TAK |  |
|  | Uciśnięcia klatki piersiowej generują wyczuwalne tętno, kształt fali ciśnienia krwi i artefakty EKG na monitorze symulacyjnym. | TAK |  |
|  | System monitorujący i rejestrujący jakość uciśnięć klatki piersiowej oraz wentylacji w minimalnym zakresie: częstość uciśnięć, głębokość, relaksacja, czas przerw, objętość wentylacji, długość wentylacji. | TAK |  |
|  | Defibrylacja, kardiowersja, stymulacja z użyciem standardowych defibrylatorów. Stymulacja z możliwością ustawiania różnych progów stymulacji. Dołączyć w komplecie kompatybilny zestaw kabli do stymulacji współpracujący z różnymi typami defibrylatorów manualnych. | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia defibrylacji energią do 360J, z funkcją rejestracji wartości energii defibrylacyjnej oraz rodzaju fali defibrylacyjnej (jedno/dwufazowa). | TAK |  |
|  | Monitorowanie pracy serca za pomocą minimum 3-odprowadzeniowego EKG oraz poprzez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne. | TAK |  |
|  | Możliwość symulacji zapisu EKG z 12 odprowadzeń. | TAK |  |
| TĘTNO |  |  |  |
|  | Tętno zsynchronizowane z EKG i zewnętrznym masażem serca. | TAK |  |
|  | Siła tętna zależna od ciśnienia tętniczego krwi i miejsca pomiaru. | TAK |  |
|  | Obustronne tętno na tętnicach szyjnych, udowych, podkolanowych oraz grzbietowych stóp. | TAK |  |
| CIŚNIENIE KRWI |  |  |  |
|  | Ciśnienie tętnicze krwi symulowane automatycznie, możliwość pomiaru z wykorzystaniem palpacji i osłuchiwania (dźwięki zsynchronizowane z tętnem). | TAK |  |
|  | Symulacja ciśnienia tętniczego krwi minimum w zakresie 0-250 mmHg. | TAK |  |
|  | Niezależne ustawianie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. | TAK |  |
|  | Regulowany poziom dźwięków słyszalnych podczas pomiaru. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie parametrów ciśnienia tętniczego krwi na symulowanym monitorze pacjenta. | TAK |  |
| PODAWANIE LEKÓW I PŁYNOTERAPIA |  |  |  |
|  | Dostęp do żyły dołu łokciowego z automatycznym rozpoznawaniem rodzaju i dawki podanego leku oraz fizjologiczną reakcję na podane leki i ich dawki. Dołączyć w komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości minimum 4 sztuk każdego elementu. | TAK |  |
|  | Możliwość podaży leku w bolusie oraz infuzji płynów. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania wkłuć dożylnych i doszpikowych. Dołączyć w komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości minimum 4 sztuk każdego elementu. | TAK |  |
| ODGŁOSY PACJENTA ORAZ OSŁUCHIWANIE |  |  |  |
|  | Symulacja głosu pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość osłuchiwania tonów serca oraz wad zastawkowych w minimum czterech miejscach na klatce piersiowej z możliwością niezależnego ustawienia w każdym z punktów. | TAK |  |
|  | Możliwość osłuchiwania szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych) ustawianych oddzielnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych w łącznie minimum 10 miejscach z przodu i tyłu klatki piersiowej. | TAK |  |
|  | Możliwość osłuchania perystaltyki jelit. | TAK |  |
|  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy. | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania własnych odgłosów przez instruktorów i wykorzystania ich w symulacji z opcją regulacji głośności. | TAK |  |
| POZOSTAŁE FUNKCJE |  |  |  |
|  | Wymienne genitalia żeńskie i męskie do procedur cewnikowania pęcherza moczowego z funkcją automatycznej symulacji wypływu moczu w zależności od stanu klinicznego. | TAK |  |
|  | Symulacja sinicy centralnej o różnym stopniu natężenia. | TAK |  |
|  | Możliwość symulowania różnego rodzaju uszkodzeń ciała w minimalnym zakresie: oparzeń i złamań za pomocą zestawów ran. Dołączyć 1 zestaw silikonowych ran wypadkowych zawierający niezbędne rany, aby tworzyć scenariusze urazowe. Zestaw składający się z minimum 20 ran przedstawiających urazy takie jak oparzenia, rany, złamania otwarte, rany po postrzale, nacięcia, otarcia. Dołączyć w zestawie minimalnie następujące rany: oparzenie pleców, ręki, przedramienia, twarzy oraz klatki piersiowej. Zestaw ran musi zawierać różne typy oparzeń (w tym oparzenie 1, 2, 3 stopnia). | TAK |  |
|  | Symulator musi zawierać łącznie minimum 4 wymienialne urazowe kończyny górne i dolne (minimum 2 dolne i minimum 2 górne kończyny). | TAK |  |
|  | Miejsca urazowe synchronizują krwawienie tętnicze z częstością serca i ciśnieniem krwi. | TAK |  |
|  | Możliwość symulacji krwawień tętniczych i żylnych w minimum dwóch niezależnych miejscach z regulacją siły i częstości w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Dołączyć w zestawie preparat umożliwiający sporządzenie minimum 100 litrów krwi. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na monitorze pacjenta dowolnych plików dokumentacji medycznej – zakres minimalny: badania ultrasonograficzne, tomografia komputerowa, obrazy rentgenowskie, wyniki badań laboratoryjnych, zapis elektrokardiograficzny. | TAK |  |
|  | Dołączyć dedykowany środek do konserwacji/czyszczenia gumy w aerozolu – minimum 2 l środka w opakowaniach po maksymalnie 500 ml. | TAK |  |
|  | Dołączyć dwa kompletne stroje pacjenta, w skład którego wchodzą minimalnie: spodenki, bluzka/koszula. | TAK |  |
| OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA I KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające kontrolę wszystkich funkcji w tym: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, ciśnienie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych. | TAK |  |
|  | Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego. | TAK |  |
|  | Regulacja głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki ustawianie poziomu głośności za pomocą oprogramowania sterującego. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji. | TAK |  |
|  | Dostęp do biblioteki gotowych scenariuszy i możliwość nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze. | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji oprogramowania sterującego do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzeń na innych komputerach bez dodatkowych licencji oraz bez dodatkowych opłat. | TAK |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania sterującego symulatorem. | TAK |  |
|  | Nieograniczona czasowo licencja oprogramowania sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta. | TAK |  |
|  | Nieograniczone czasowo, udostępniane bez dodatkowych opłat aktualizacje oprogramowania sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Instruktaż w zakresie tworzenia scenariuszy. | TAK |  |
| SYMULOWANY MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH PACJENTA – ilość 1 szt. |  |  |  |
|  | Wykonany w formie stacjonarnego komputera typu all-in-one z kolorowym monitorem dotykowym, głośnikami, niezbędnymi bezprzewodowymi modułami komunikacji, oraz niezbędnym oprogramowaniem z niegraniczonymi czasowo licencjami. Dysk twardy typu SSD min. 240 Gb, pamięć RAM min. 8 Gb. Dołączyć w zestawie z monitorem stojak na kółkach. | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu minimum 22 cale. Matowa matryca. | TAK |  |
|  | Wyświetlane krzywe i wartości numeryczne – zakres minimalny: - EKG, - ciśnienia tętniczego krwi, - SpO2, - EtCO2, - fali tętna, - częstości oddechu, - częstości pracy serca, - temperatury. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze. | TAK |  |
|  | Spersonalizowane progi alarmowe. | TAK |  |
|  | Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy ultrasonograficzne, skany tomografii komputerowej, wyniki laboratoryjne. | TAK |  |
| KOMPUTER PRZENOŚNY DO STEROWANIA SYSTEMEM – ilość 1 szt. |  |  |  |
|  | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę oprogramowania symulatora. | TAK |  |
|  | Twardy dysk typu SSD minimum 240 Gb. | TAK |  |
|  | Pamięć RAM minimum 8 Gb. | TAK |  |
|  | Monitor LED lub równoważny o przekątnej minimum 15 14 cali. Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. | TAK |  |
|  | Minimum 4 porty USB lub w przypadku mniejszej liczby portów USB niż 4 należy dołączyć HUB rozszerzający liczbę portów USB do łącznie minimum 4 portów USB pozostających do użytku. | TAK |  |
|  | Dołączyć w komplecie mysz. | TAK |  |
|  | Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe. | TAK |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa obsługująca sieć w częstotliwości 2,4 GHz i/lub 5 GHz. | TAK |  |
|  | System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora. | TAK |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. Nieograniczone czasowo, udostępniane bez dodatkowych opłat aktualizacje do najnowszej wersji oprogramowania. Nieograniczony czasowo klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. | TAK |  |
| A.ii dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem oraz instruktażem Zaawansowanego symulatora pacjenta dziecko w Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Uczelni Łazarskiego Zaawansowany symulator pacjenta dziecko – ilość 1 szt. Kod UŁa – 6.86 |  |  |  |
| Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| Pełna nazwa urządzenia (typ, model) należy podać:………………………………………………………………..…………… Producent należy podać: …………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Urządzenie spełnia następujące wymogi ogólne: - fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2021, nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, , wolne od wad fizycznych i prawnych, - kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcją obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wysokiej wierności, bezprzewodowy symulator dziecka odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach. | TAK |  |
|  | Sterowanie symulatorem za pomocą dołączonego przenośnego komputera wyposażonego w niezbędne oprogramowanie sterujące. | TAK |  |
|  | Pełna mobilność – zasilanie bateryjne bez konieczności podłączania na czas ćwiczeń zewnętrznych kompresorów, zbiorników gazu, czy przejściówek lub czujników. | TAK |  |
|  | Przerwanie łączności pomiędzy sterującym symulatorem komputerem a symulatorem nie przerywa rozpoczętego scenariusza ani działania symulatora. | TAK |  |
|  | Delikatna skóra na całym ciele, bezszwowy korpus i stawy kończyn, z materiału łatwego do utrzymania w czystości. | TAK |  |
|  | Realistyczne połączenie szyi, ramion, bioder, kolan, łokci – typowe dla wieku. | TAK |  |
|  | Wyczuwalne żebra i wyrostek mieczykowaty. | TAK |  |
|  | Możliwość generowania różnych odgłosów uruchamianych przez instruktora, głos emitowany z głośnika w fantomie, programowalne dźwięki płaczu, chrząkania. | TAK |  |
|  | Symulator musi być kompatybilny z systemem debriefingowym KBPort* posiadanym przez Zamawiającego, w tym musi pozwalać na bezobsługowy przesył danych scenariusza symulacyjnego. *Systemem debriefingowym KBPort został wybrany w ramach przedmiotowego projektu w wyniku rozstrzygnięcia ZAPYTANIA OFERTOWE nr 24/2021/ZAP/CSM z dnia 08-11-2021 r. na dostawę wraz z instalacją, uruchomieniem oraz instruktażem systemu audio-video wraz z wyposażeniem prezentacyjnym i komunikacyjnym, wyposażeniem stanowisk sterowania oraz systemem debriefingowym dla sali pielęgniarstwa wysokiej wierności i sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich w Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Uczelni Łazarskiego. Systemem debriefingowym KBPort spełnia wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWE nr24/2021/ZAP/CSM z dnia 08-11-2021 r. – pełna dokumentacja tego postepowania dostępna jest do wglądu publicznego na stronie Bazy Konkurencyjności - numer ogłoszenia: 2021-1368-78203 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/78203). | TAK |  |
| DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE |  |  |  |
|  | Układ dróg oddechowych w budowie symulatora oddające w sposób realistyczny drogi oddechowe pacjenta – typowe dla wieku. | TAK |  |
|  | Unoszenie i opadanie klatki piersiowej jedno- lub obustronne. | TAK |  |
|  | Funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi. | TAK |  |
|  | Słyszalne, prawidłowe i patologiczne dźwięki oddechowe i szmery płuc za pomocą standardowego stetoskopu, przynajmniej 4 punkty osłuchowe na przedniej ścianie klatki piersiowej i 4 na plecach. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia patologicznych wzorców oddechowych. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania symulacji całkowitej i częściowej niedrożności oddechowej na poziomie języka i krtani. | TAK |  |
|  | Funkcja udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy. | TAK |  |
|  | Możliwość wentylacji za pomocą maski twarzowej i worka samorozprężalnego. | TAK |  |
|  | Jednostronne unoszenie się klatki piersiowej podczas zaintubowania prawego oskrzela. | TAK |  |
|  | Możliwość założenia rurki ustno-gardłowej i nosowo-gardłowej i wentylacji mechanicznej. | TAK |  |
|  | Możliwość założenia nadgłośniowych przyrządów do udrożniania dróg oddechowych i wentylacji. | TAK |  |
|  | Możliwość intubacji dotchawiczej z użyciem laryngoskopu. Dołączyć w komplecie minimum 6 l lubrykantu w opakowaniach po maksymalnie 200 ml. | TAK |  |
|  | Możliwość założenia i wentylacji przez tracheostomię. Dołączyć w komplecie minimum 5 zestawów umożliwiających powtarzalność wykonywania zabiegu. | TAK |  |
|  | Możliwość wentylacji za pomocą respiratorów klinicznych. | TAK |  |
| SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA |  |  |  |
|  | Prawidłowe i patologiczne odgłosy pracy serca słyszalne za pomocą standardowego stetoskopu. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG za pomocą standardowego elektrokardiografu (minimum 3 odprowadzenia EKG). | TAK |  |
|  | Możliwość wyczucia tętna, co najmniej na tętnicach ramiennych i udowych, fala tętna zsynchronizowana z zapisem EKG. | TAK |  |
|  | Wykonywanie defibrylacji, kardiowersji, stymulacji za pomocą defibrylatorów. Dołączyć kompatybilny zestaw kabli do stymulacji. | TAK |  |
|  | Monitorowanie pracy serca poprzez elektrody (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) przy pomocy klinicznego sprzętu. | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania dostępu naczyniowego żylnego co najmniej: na jednej kończynie górnej i na jednej kończynie dolnej. | TAK |  |
|  | Możliwość założenia dostępu doszpikowego z możliwością podania i aspiracji płynów. | TAK |  |
|  | Możliwość symulacji sinicy. | TAK |  |
|  | Monitorowanie i rejestracja jakości uciśnięć klatki piersiowej (głębokość, częstotliwość). | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia metodą Korotkoffa. | TAK |  |
|  | Możliwość badania nawrotu kapilarnego z możliwością regulacji czasu nawrotu w co najmniej dwóch miejscach. | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną dotyczącą jakości uciśnięć i wentylacji. | TAK |  |
| POZOSTAŁE FUNKCJE |  |  |  |
|  | Możliwość symulacji drgawek. | TAK |  |
|  | Wymienne genitalia męskie i żeńskie z możliwością cewnikowania pęcherza moczowego. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania ruchów kończyn. | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru temperatury. | TAK |  |
|  | Dołączyć dedykowany środek do konserwacji/czyszczenia gumy w aerozolu – minimum 2 l środka w opakowaniach po maksymalnie 500 ml. | TAK |  |
|  | Dołączyć dwa kompletne stroje pacjenta, w skład którego wchodzą minimalnie: spodenki, bluzka/koszula. | TAK |  |
| KOMPUTER PRZENOŚNY DO STEROWANIA SYSTEMEM – ilość 1 szt. |  |  |  |
|  | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę oprogramowania symulatora. | TAK |  |
|  | Twardy dysk typu SSD minimum 240 Gb. | TAK |  |
|  | Pamięć RAM minimum 8 Gb. | TAK |  |
|  | Monitor LED lub równoważny o przekątnej minimum 15 14 cali. Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. | TAK |  |
|  | Minimum 4 porty USB lub w przypadku mniejszej liczby portów USB niż 4 należy dołączyć HUB rozszerzający liczbę portów USB do łącznie minimum 4 portów USB pozostających do użytku. | TAK |  |
|  | Dołączyć w komplecie mysz. | TAK |  |
|  | Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe. | TAK |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa obsługująca sieć w częstotliwości 2,4 GHz i/lub 5 GHz. | TAK |  |
|  | System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora. | TAK |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. Nieograniczone czasowo, udostępniane bez dodatkowych opłat aktualizacje do najnowszej wersji oprogramowania. Nieograniczony czasowo klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. | TAK |  |
| OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA I KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające kontrolowanie wszystkich funkcji symulatora w tym: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, ciśnienie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych. | TAK |  |
|  | Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego. | TAK |  |
|  | Regulacja głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki ustawianie poziomu głośności za pomocą oprogramowania sterującego. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji. | TAK |  |
|  | Dostęp do biblioteki gotowych scenariuszy i możliwość nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze. | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji oprogramowania sterującego do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzeń na innych komputerach bez dodatkowych licencji oraz bez dodatkowych opłat. | TAK |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania sterującego symulatorem. | TAK |  |
|  | Nieograniczona czasowo licencja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta. | TAK |  |
|  | Nieograniczone czasowo, udostępniane bez dodatkowych opłat aktualizacje oprogramowania sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Instruktaż w zakresie tworzenia scenariuszy. | TAK |  |
| SYMULOWANY MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH PACJENTA – ilość 1 szt. |  |  |  |
|  | Wykonany w formie stacjonarnego komputera typu all-in-one z kolorowym monitorem dotykowym, głośnikami, niezbędnymi bezprzewodowymi modułami komunikacji, oraz niezbędnym oprogramowaniem z niegraniczonymi czasowo licencjami. Dysk twardy typu SSD min. 240 Gb, pamięć RAM min. 8 Gb. Dołączyć w zestawie z monitorem stojak na kółkach. | TAK |  |
|  | Możliwość nieodpłatnego zainstalowania oprogramowania na innym urządzeniu w przypadku awarii. | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu minimum 22 cale. Matowa matryca. | TAK |  |
|  | Wyświetlane krzywe i wartości numeryczne – zakres minimalny: - EKG, - ciśnienia tętniczego krwi, - SpO2, - EtCO2, - fali tętna, - częstości oddechu, - częstości pracy serca, - temperatury. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze. | TAK |  |
|  | Spersonalizowane progi alarmowe. | TAK |  |
|  | Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy z USG, skany tomografii komputerowej, wyniki laboratoryjne. | TAK |  |
| A.iii dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i instruktażem Zaawansowanego symulatora niemowlęcia w Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Uczelni Łazarskiego Zaawansowany symulator niemowlęcia – ilość 1 szt. Kod UŁa – 6.87 |  |  |  |
| Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| Pełna nazwa urządzenia (typ, model) należy podać:………………………………………………………………..…………… Producent należy podać: …………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Urządzenie spełnia następujące wymogi ogólne: - fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2021, nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wolne od wad fizycznych i prawnych, - kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcją obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Zaawansowany, całopostaciowy, bezprzewodowy symulator noworodka odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach. | TAK |  |
|  | Pełna mobilność – zasilanie bateryjne bez konieczności podłączania na czas ćwiczeń zewnętrznych kompresorów, zbiorników gazu, czy przejściówek lub czujników. | TAK |  |
|  | Konfiguracja sieci bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz i/lub 5 GHz. | TAK |  |
|  | Przerwanie łączności pomiędzy sterującym symulatorem komputerem a symulatorem nie przerywa rozpoczętego scenariusza ani działania symulatora. | TAK |  |
|  | Realistyczne połączenie szyi, ramion, bioder, kolan, łokci - typowe dla wieku. | TAK |  |
|  | Wyczuwalne żebra oraz wyrostek mieczykowaty. | TAK |  |
|  | Możliwość generowania różnych odgłosów uruchamianych przez instruktora, głos emitowany z głośnika w fantomie, programowalne dźwięki co najmniej: płaczu, chrząkania, stękania. | TAK |  |
|  | Możliwość wywołania drgawek. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji szerokości źrenic osobno dla każdego oka (wąskie, normalne, szerokie). | TAK |  |
|  | Możliwość symulowanego pomiaru temperatury z wyświetleniem informacji na monitorze pacjenta. | TAK |  |
|  | Symulator musi być kompatybilny z systemem debriefingowym KBPort* posiadanym przez Zamawiającego, w tym musi pozwalać na bezobsługowy przesył danych scenariusza symulacyjnego. *Systemem debriefingowym KBPort został wybrany w ramach przedmiotowego projektu w wyniku rozstrzygnięcia ZAPYTANIA OFERTOWE nr 24/2021/ZAP/CSM z dnia 08-11-2021 r. na dostawę wraz z instalacją, uruchomieniem oraz instruktażem systemu audio-video wraz z wyposażeniem prezentacyjnym i komunikacyjnym, wyposażeniem stanowisk sterowania oraz systemem debriefingowym dla sali pielęgniarstwa wysokiej wierności i sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich w Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Uczelni Łazarskiego. Systemem debriefingowym KBPort spełnia wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWE nr 24/2021/ZAP/CSM z dnia 08-11-2021 r. – pełna dokumentacja tego postepowania dostępna jest do wglądu publicznego na stronie Bazy Konkurencyjności - numer ogłoszenia: 2021-1368 78203 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/78203). | TAK |  |
| DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE |  |  |  |
|  | Głowa rzeczywistych rozmiarów z realnie odwzorowanymi drogami oddechowymi. | TAK |  |
|  | Funkcja odchylenia głowy i wyluksowania żuchwy. | TAK |  |
|  | Ruchy klatki piersiowej zsynchronizowane z oddechem spontanicznym, wentylacją manualną lub mechaniczną. Zakres ruchów klatki piersiowej proporcjonalny do objętości oddechowej i zmieniający się odpowiednio w warunkach patologicznych (np. asymetria przy intubacji prawego płuca). | TAK |  |
|  | Prawidłowe i nieprawidłowe szmery oddechowe. Możliwość ustawienia szmerów osobno dla lewego i prawego płuca. Możliwość regulacji głośności. Możliwość osłuchiwania klinicznym stetoskopem. | TAK |  |
|  | Możliwość wywołania pauzy na osłuchiwanie (wyłączenie innych funkcji i koncentracji na osłuchiwaniu). | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji oddechu spontanicznego minimum w zakresie jego głębokości i regularności. Możliwość ustawienia częstości oddechu minimum w zakresie 0-70/minutę. | TAK |  |
|  | Wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego. | TAK |  |
|  | Zakładanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych i prowadzenie wentylacji. | TAK |  |
|  | Zakładanie nadgłośniowych przyrządów do udrożniania dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji. | TAK |  |
|  | Możliwość intubacji dotchawiczej. | TAK |  |
|  | Możliwość wentylacji żołądka przy zaintubowaniu przełyku. | TAK |  |
|  | Własne niezależne, wewnętrzne źródło symulatora dostarczające powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. | TAK |  |
|  | Możliwość wywołania sinicy z możliwością ustawienia jej progu. | TAK |  |
|  | Możliwość zamknięcia lewego lub prawego płuca i braku ich wentylacji. | TAK |  |
|  | Szczegółowe informacje zwrotne dotyczące: ciśnienia oraz objętości wentylacji, czasu do pierwszej wentylacji, czasu do pierwszego oddechu, przerw w wentylacji. | TAK |  |
| SERCE I UKŁAD KRWIONOŚNY |  |  |  |
|  | Realistyczne odgłosy osłuchowe serca. Minimalnie 5 zjawisk osłuchowych do wysłuchania za pomocą standardowego stetoskopu. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia częstości pracy serca oraz zaprogramowane minimum 20 rytmów EKG z możliwością dodawania artefaktów. | TAK |  |
|  | Możliwość symulowanego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (metodą Korotkoffa) z wyświetleniem informacji na monitorze pacjenta. Ciśnienie ustawiane w oprogramowaniu i skorelowane z tętnem. | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania pracy serca przy pomocy elektrod- wyświetlanie informacji na monitorze pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania uciśnięć klatki piersiowej z informacją zwrotną dotyczącą jakości wykonywanych ucisków. | TAK |  |
|  | Możliwość wyczucia tętna co najmniej na tętnicach ramiennych. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji siły tętna niezależnie od ciśnienia krwi. | TAK |  |
| PODAWANIE LEKÓW I PŁYNOTERAPIA |  |  |  |
|  | Możliwość cewnikowania pępowiny, pobierania krwi oraz podawania płynów. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania wkłuć doszpikowych w.w minimum jednej kończynie dolnej. Podawanie leków w bolusie oraz infuzji płynów. | TAK |  |
| KOMPUTER PRZENOŚNY DO STEROWANIA SYSTEMEM – ilość 1 szt. |  |  |  |
|  | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę oprogramowania symulatora. | TAK |  |
|  | Twardy dysk typu SSD minimum 240 Gb. | TAK |  |
|  | Pamięć RAM minimum 8 Gb. | TAK |  |
|  | Monitor LED lub równoważny o przekątnej minimum 15 14 cali. Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. | TAK |  |
|  | Minimum 4 porty USB lub w przypadku mniejszej liczby portów USB niż 4 należy dołączyć HUB rozszerzający liczbę portów USB do łącznie minimum 4 portów USB pozostających do użytku. | TAK |  |
|  | Dołączyć w komplecie mysz. | TAK |  |
|  | Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe. | TAK |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa obsługująca sieć w częstotliwości 2,4 GHz i/lub 5 GHz. | TAK |  |
|  | System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora. | TAK |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. Nieograniczone czasowo, udostępniane bez dodatkowych opłat aktualizacje do najnowszej wersji oprogramowania. Nieograniczony czasowo klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. | TAK |  |
| SYMULOWANY MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH PACJENTA – ilość 1 szt. |  |  |  |
|  | Wykonany w formie stacjonarnego komputera typu all-in-one z kolorowym monitorem dotykowym, głośnikami, niezbędnymi bezprzewodowymi modułami komunikacji, oraz niezbędnym oprogramowaniem z niegraniczonymi czasowo licencjami. Dysk twardy typu SSD min. 240 Gb, pamięć RAM min. 8 Gb. Dołączyć w zestawie z monitorem stojak na kółkach. | TAK |  |
|  | Niezbędne oprogramowanie z możliwością zainstalowania na dowolnej ilości komputerów z nieograniczoną czasowo licencją. | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu minimum 22 cale. Matowa matryca. | TAK |  |
|  | Wyświetlane krzywe i wartości numeryczne – zakres minimalny: - EKG, - ciśnienia tętniczego krwi, - SpO2, - EtCO2, - fali tętna, - częstości oddechu, - częstości pracy serca, - temperatury. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze. | TAK |  |
|  | Spersonalizowane progi alarmowe. | TAK |  |
|  | Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy z USG, skany tomografii komputerowej, wyniki laboratoryjne. | TAK |  |
| OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA I KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające kontrolę wszystkich funkcji symulatora w tym: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, ciśnienie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych. | TAK |  |
|  | Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego. | TAK |  |
|  | Regulacja głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki ustawianie poziomu głośności za pomocą oprogramowania sterującego. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji. | TAK |  |
|  | Dostęp do biblioteki gotowych scenariuszy i możliwość nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze. | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji oprogramowania sterującego do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzeń na innych komputerach bez dodatkowych licencji oraz bez dodatkowych opłat. | TAK |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. | TAK |  |
|  | Nieograniczona czasowo licencja oprogramowania sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta. | TAK |  |
|  | Nieograniczone czasowo, udostępniane bez dodatkowych opłat aktualizacje oprogramowania sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Instruktaż w zakresie tworzenia scenariuszy. | TAK |  |
|  | Dołączyć dedykowany środek do konserwacji/czyszczenia gumy w aerozolu – minimum 2 l środka w opakowaniach po maksymalnie 500 ml. | TAK |  |
| CZĘŚĆ B – ZAAWANSOWANE FANTOMY PIELĘGNACYJNE |  |  |  |
| B.i dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem oraz instruktażem Zaawansowanego fantomu pielęgnacyjnego pacjenta starszego w Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Uczelni Łazarskiego Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego – ilość 3 szt. Kod UŁa – 12.172 |  |  |  |
| Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| Pełna nazwa urządzenia (typ, model) należy podać:………………………………………………………………..…………… Producent należy podać: …………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Urządzenie spełnia następujące wymogi ogólne: - fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2021, nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wolne od wad fizycznych i prawnych, - kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcją obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Zaawansowany, bezprzewodowy symulator dorosłego człowieka odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach przeznaczony do opieki pielęgniarskiej oraz przedszpitalnej. | TAK |  |
|  | Budowa symulatora umożliwia przyjęcie pozycji siedzącej bez podparcia lub pochylonej do przodu. | TAK |  |
|  | Odchylenie głowy i uniesienie podbródka z utrzymaniem pozycji. | TAK |  |
|  | Możliwa praca bezprzewodowa. Symulator wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie sterowanym przez instruktora, który może modyfikować efekty działania poszczególnych leków i wykonywanych czynności. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji szerokości źrenic, niezależnie dla każdego oka. | TAK |  |
| UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |
|  | Głowa rzeczywistych rozmiarów z elastycznym językiem, chrząstką nalewkowatą, nagłośnią, dołkiem nagłośniowym, strunami głosowymi, tchawicą, drzewem oskrzelowym, przełykiem i sztucznymi płucami. | TAK |  |
|  | Funkcja oddechu spontanicznego oraz realistycznego unoszenia się i opadania klatki piersiowej. | TAK |  |
|  | Możliwość wentylacji za pomocą respiratora. |  |  |
|  | Możliwość wykonania wielokrotnej konikotomii i konikopunkcji. Dołączyć w komplecie 2 zestawy do konikotomii oraz niezbędne zużywalne elementy wystarczające na przeprowadzenie minimum 100 procedur konikopunkcji i/lub konikotomii. | TAK |  |
|  | Możliwość osłuchiwania szmerów oddechowych. Szmery oddechowe prawidłowe i nieprawidłowe zsynchronizowane z fazą oddechową, ustawiane oddzielnie dla lewego i prawego płuca. | TAK |  |
|  | Funkcja osłuchiwania w minimum dwóch miejscach na przedniej powierzchni klatki piersiowej niezależnie dla każdego płuca. | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji za pomocą maski twarzowej i worka samorozprężalnego. | TAK |  |
|  | Możliwość zakładania rurki ustno-gardłowej i nosowo-gardłowej oraz wentylacji. | TAK |  |
|  | Możliwość założenia nadgłośniowych metod udrożniania dróg oddechowych i wentylacji. | TAK |  |
|  | Możliwość intubacji dotchawiczej. | TAK |  |
|  | Ruchy klatki piersiowej zsynchronizowane z oddechem spontanicznym, wentylacją manualną lub mechaniczną (zakres ruchów klatki piersiowej proporcjonalny do objętości oddechowej). | TAK |  |
|  | Ustawianie częstości oddechu. | TAK |  |
|  | Jednostronne unoszenie się klatki piersiowej przy nieprawidłowej intubacji jednego oskrzela. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia i monitorowania wydechowego przepływu CO2. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania toalety drzewa oskrzelowego. | TAK |  |
|  | Możliwość założenia i pielęgnacji tracheostomii. | TAK |  |
| UKŁAD KRĄŻENIA |  |  |  |
|  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę rytmów pracy serca. | TAK |  |
|  | Możliwość osłuchiwania tonów serca oraz wad zastawkowych. | TAK |  |
|  | Częstość pracy serca w zapisie EKG minimum w zakresie 0-180/min. | TAK |  |
|  | Symulacja ciśnienia tętniczego krwi minimum w zakresie 0-290 mmHg. | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania pracy serca za pomocą minimum 3 elektrod, poprzez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne oraz 12-odprowadzeniowe EKG przy pomocy monitora pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą osłuchową i palpacyjną. | TAK |  |
|  | Możliwość obustronnego pomiaru tętna co najmniej na tętnicach: szyjnej, ramiennej, promieniowej, udowej i grzbiecie stopy. | TAK |  |
|  | Siła tętna uzależniona od wartości ciśnienia tętniczego krwi i miejsca pomiaru. Przy niskich wartościach ciśnienia tętniczego musi zanikać tętno na tętnicach obwodowych. | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji energią od 1 do 360 J i kardiowersji przy użyciu defibrylatora klinicznego. | TAK |  |
|  | Możliwość stymulacji zewnętrznej, z możliwością ustawiania różnych progów stymulacji przy użyciu defibrylatora klinicznego. Dołączyć w zestawie elektrody do wykonywania stymulacji przezskórnej. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania uciśnięć klatki piersiowej. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania wlewu dożylnego co najmniej na kończynach górnych. |  |  |
| OCZY |  |  |  |
|  | Symulacja oczu otwartych i zamkniętych. | TAK |  |
|  | Możliwość zmian szerokości źrenic niezależnie dla każdego oka. | TAK |  |
|  | Możliwość symulowania zakrapiania oczu i stosowania maści. | TAK |  |
| PODAWANIE LEKÓW I PŁYNOTERAPIA |  |  |  |
|  | Dostęp do żyły dołu łokciowego. | TAK |  |
|  | Możliwość iniekcji domięśniowej w minimum mięsień pośladkowy i udowy. | TAK |  |
|  | Możliwość iniekcji podskórnych w obrębie brzucha. | TAK |  |
|  | Możliwość symulowania wkłucia centralnego oraz ćwiczenia pielęgnacji miejsca wkłucia. | TAK |  |
| POZOSTAŁE FUNKCJE |  |  |  |
|  | Możliwość oceny perystaltyki jelit. | TAK |  |
|  | Możliwość pielęgnacji jamy ustnej i protez zębowych. Dołączyć w zestawie minimum 1 protezę zębową. | TAK |  |
|  | Wymienne genitalia żeńskie i męskie do procedur cewnikowania urologicznego z funkcją automatycznej symulacji wypływu moczu w zależności od stanu klinicznego. | TAK |  |
|  | Zestaw zakładanych na symulator dodatkowych ran i modułów urazowych, dopuszcza się dodatkowy moduł. | TAK |  |
|  | Możliwość generowania dźwięków nagranych fabrycznie, co najmniej: kaszel, stridor, świst, wymioty, pojękiwania. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłębnikowania żołądka z możliwością płukania i odżywiania. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania rurki PEG lub zgłębnika do jejunostomii w celu karmienia. | TAK |  |
|  | Możliwość pielęgnacji stomii z możliwością irygacji oraz co najmniej trzema wymiennymi stomiami. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania lewatywy i wprowadzania symulowanych czopków doodbytniczych. Dołączyć w zestawie minimum 10 sztuk symulowanych czopków doodbytniczych. | TAK |  |
|  | Wyczuwalne struktury kostne pod skórą w obrębie pleców (łopatki, kręgi), miednicy (talerz miednicy) i ud (kości udowe). | TAK |  |
|  | Dołączyć dedykowany środek do konserwacji/czyszczenia gumy w aerozolu – minimum 2 l środka w opakowaniach po maksymalnie 500 ml. | TAK |  |
| SYMULOWANY MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH PACJENTA – ilość 1 szt. (1 monitor dla trzech fantomów) |  |  |  |
|  | Wykonany w formie stacjonarnego komputera typu all-in-one z kolorowym monitorem dotykowym, głośnikami, niezbędnymi bezprzewodowymi modułami komunikacji, oraz niezbędnym oprogramowaniem z niegraniczonymi czasowo licencjami z możliwością zainstalowania na dowolnej ilości komputerów. Dysk twardy typu SSD min. 240 Gb, pamięć RAM min. 8 Gb. Dołączyć w zestawie z monitorem stojak na kółkach. | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu minimum 22 cale. Matowa matryca. | TAK |  |
|  | Wyświetlane krzywe i wartości numeryczne – zakres minimalny: - EKG, - ciśnienia tętniczego krwi, - SpO2, - EtCO2, - fali tętna, - częstości oddechu, - częstości pracy serca, - temperatury. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze. | TAK |  |
|  | Spersonalizowane progi alarmowe. | TAK |  |
|  | Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy z USG, skany tomografii komputerowej, wyniki laboratoryjne. | TAK |  |
| INTERFACE FANTOMU – SYMULATOR CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH – ilość 3 szt. (interface oddzielny dla każdego z trzech fantomów) |  |  |  |
|  | Interface w postaci przenośnego komputera z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu minimum 5 cali - interface oddzielny dla każdego z trzech fantomów. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowe łączenie z symulatorem w technologii Bluetooth lub/i WiFi. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w akumulator oraz ładowarkę. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w j. polskim. | TAK |  |
| B.ii dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem oraz instruktażem Zaawansowanego fantomu pielęgnacyjnego pacjenta dorosłego w Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Uczelni Łazarskiego Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego – ilość 3 szt. Kod UŁa – 12.173 |  |  |  |
| Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| Pełna nazwa urządzenia (typ, model) należy podać:………………………………………………………………..…………… Producent należy podać: …………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Urządzenie spełnia następujące wymogi ogólne: - fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2021, nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wolne od wad fizycznych i prawnych, - kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcją obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Zaawansowany, bezprzewodowy symulator dorosłego człowieka odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach. | TAK |  |
|  | Możliwa praca bezprzewodowa. Symulator wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. | TAK |  |
|  | Możliwość generowania dźwięków fabrycznie nagranych – co najmniej: kaszel, stridor, świst, wymioty, pojękiwania. | TAK |  |
| UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |
|  | Głowa rzeczywistych rozmiarów z elastycznym językiem, chrząstką nalewkowatą, nagłośnią, dołkiem nagłośniowym, strunami głosowymi, tchawicą, drzewem oskrzelowym, przełykiem i sztucznymi płucami. Funkcja oddechu spontanicznego oraz realistycznego unoszenia się i opadania klatki piersiowej. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania, zabezpieczania i pielęgnacji rurki tracheotomijnej i odsysania. | TAK |  |
|  | Możliwość osłuchiwania szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych: minimum 4 szmery) ustawianych niezależnie dla lewego i prawego płuca, osłuchiwanych w minimum 5 miejscach klatki piersiowej). | TAK |  |
|  | Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu. | TAK |  |
| UKŁAD KRĄŻENIA |  |  |  |
|  | Tętno wyczuwalne na tętnicach szyjnych i obwodowych. Tętno na tętnicach obwodowych zsynchronizowane z ciśnieniem krwi. Możliwość wielostopniowego ustawiania siły wyczuwalnego tętna na tętnicy obwodowej. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą Korotkowa i symulacyjną. | TAK |  |
|  | Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych (minimum 5 tonów). | TAK |  |
|  | Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich monitorowanie za pomocą minimum 3-odprowadzeniowego EKG. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 20 rytmów pracy serca. | TAK |  |
|  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0-180/minutę. | TAK |  |
|  | Generowanie minimum dwóch rodzajów artefaktów w zapisie EKG. | TAK |  |
| PODAWANIE LEKÓW I PŁYNOTERAPIA |  |  |  |
|  | Możliwość założenia dostępu dożylnego na minimum jednej kończynie górnej. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania iniekcji domięśniowych, podskórnych i doszpikowych. Dołączyć w komplecie części wymienne niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych iniekcji w ilości minimum 10 sztuk każdego rodzaju. | TAK |  |
|  | Możliwość podawania/zakraplania leków do oka, ucha i nosa. | TAK |  |
|  | Możliwość symulowania wkłucia centralnego oraz ćwiczenia pielęgnacji miejsca wkłucia. | TAK |  |
| POZOSTAŁE FUNKCJE |  |  |  |
|  | Możliwość symulowanego płukania oczu i uszu. | TAK |  |
|  | Możliwość założenia tamponady nosa. | TAK |  |
|  | Możliwość pielęgnacji jamy ustnej. | TAK |  |
|  | Wprowadzanie zgłębnika i odsysanie odcinka gardłowego i krtaniowego dróg oddechowych. | TAK |  |
|  | Możliwość płukania żołądka i odżywiania przez zgłębnik. | TAK |  |
|  | Odgłosy perystaltyki jelit (fizjologiczne i patologiczne). | TAK |  |
|  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania i odgłosy mowy. | TAK |  |
|  | Wymienne genitalia męskie i żeńskie z możliwością cewnikowania pęcherza moczowego. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania procedury płukania okrężnicy i realistycznego zwrotu treści. | TAK |  |
|  | Moduł do badania piersi zawierający zmiany nowotworowe minimum dwóch rozmiarów i dwóch twardości. Moduł nakładany na fantom. | TAK |  |
|  | Dołączyć dedykowany środek do konserwacji/czyszczenia gumy w aerozolu – minimum 2 l środka w opakowaniach po maksymalnie 500 ml. | TAK |  |
| SYMULOWANY MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH PACJENTA – ilość 1 szt. (1 monitor dla trzech fantomów) |  |  |  |
|  | Wykonany w formie stacjonarnego komputera typu all-in-one z kolorowym monitorem dotykowym, głośnikami, niezbędnymi bezprzewodowymi modułami komunikacji, oraz niezbędnym oprogramowaniem z niegraniczonymi czasowo licencjami z możliwością zainstalowania na dowolnej ilości komputerów. Dysk twardy typu SSD min. 240 Gb, pamięć RAM min. 8 Gb. Dołączyć w zestawie z monitorem stojak na kółkach. | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu minimum 22 cale. Matowa matryca. | TAK |  |
|  | Wyświetlane krzywe i wartości numeryczne – zakres minimalny: - EKG, - ciśnienia tętniczego krwi, - SpO2, - EtCO2, - fali tętna, - częstości oddechu, - częstości pracy serca, - temperatury. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze. | TAK |  |
|  | Spersonalizowane progi alarmowe. | TAK |  |
|  | Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy z USG, skany tomografii komputerowej, wyniki laboratoryjne. | TAK |  |
| INTERFACE FANTOMU – SYMULATOR CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH – ilość 3 szt. (interface oddzielny dla każdego z trzech fantomów) |  |  |  |
|  | Interface w postaci przenośnego komputera z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu minimum 5 cali - interface oddzielny dla każdego z trzech fantomów. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowe łączenie z symulatorem w technologii Bluetooth lub/i WiFi. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w akumulator oraz ładowarkę. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w j. polskim. | TAK |  |

UWAGA:

* - potwierdzenie przez Oferenta spełnienia wymaganych parametrów wymaga od Oferenta obowiązkowego wpisania słowa „TAK”  w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny.

Wykropkowane pola oznaczone wskazaniem „należy podać” wymagają od Oferenta obowiązkowego wpisania w nich wskazanych treści.

| ………………………………………. (miejscowość i data) | ………………………….……………………………………….……… (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do składania ofert w imieniu Wykonawcy) |
| --- | --- |