zał. 2 do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności

APARAT  DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH Z WYPOSAŻENIEM

Nazwa aparatu ……………………………………

Typ ……………………………………………….

Wymagane Parametry Techniczne

| Lp | Parametry wymagane aparatu | Parametry oferowane aparatu |
| --- | --- | --- |
|  | Charakterystyka ogólna |  |
| - 1. | Aparat oraz wszystkie elementy zestawu i akcesoria fabrycznie nowe. Rok produkcji 2021/2022 |  |
| - 2 | Świadectwo CE i Deklaracja Zgodności dla aparatu wraz z tłumaczeniem na język polski |  |
| - 3 | Zestaw do badań urodynamicznych wraz z komputerem i drukarką kolorową oraz zestawem cewników i akcesoriów, gotowy do wykonywania badań. |  |
| - 4 | Zestaw modułowy, z możliwością dowolnego instalowania modułów na stojaku do kroplówek, na specjalistycznym wózku i/lub na fotelu uro/ginekologicznym |  |
| - 85 | Moduł odczytu min. 4-ch ciśnień z cewników wodnych zintegrowany z EMG |  |
| - 96 | EMG przystosowane do odczytu ze standardowych elektrod powierzchniowych bez kabli |  |
| - 10 | Aparat fabrycznie przygotowany do stosowania cewników wodnych i elektronicznych (min. 3 gniazda) |  |
| - 11 | Zintegrowana pompa wodna do wypełnień pęcherza wbudowana w moduł główny aparatu |  |
| - 12 | Zakres prędkości wypełniania min. 0-125 ml/min |  |
| - 13 | Kompletne stanowisko mikcyjne do uroflowmetrii i cystometrii mikcyjnej (krzesło mikcyjne, statyw, lejek, pojemnik, przetwornik przepływu) |  |
| - 14 | Wagowy przetwornik przepływu zasilany bateriami i zasilaczem, pomiar prędkości przepływu zakres min.1-100 ml/sek, zakres pomiaru objętości min. 0-2000 ml, obciążenie maksymalne min. 3000 gr | Zasilacz -5 pkt Zasilanie tylko bateryjne - 0 pkt |
| - 15 | Bezprzewodowa i przewodowa komunikacja uroflowmetru i profilometru z aparatem głównym i komputerem |  |
| - 16 | Niezależne zasilanie aparatu, profilometru i przetwornika przepływu z zasilacza i baterii lub akumulatorów | Zasilacz -5 pkt Zasilanie tylko bateryjne - 0 pkt |
| - 17 | Bezprzewodowa i przewodowa komunikacja głównego aparatu z komputerem |  |
|  | Możliwości pomiarowe |  |
| - 1 | Kanały ciśnienia wodnego min.: Pves, Pabd, Pdet, |  |
| - 2 | Kanały pozostałe min.: przepływ cewkowy, objętość mikcyjna, objętość wpompowana, EMG |  |
| - 3 | Możliwość modyfikacji konfiguracji badań |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| - 1 | Oprogramowanie pomiarowe do testów urodynamicznych: uroflowmetria, cystometria, cystometria mikcyjna, EMG |  |
| - 2 | Możliwość włączania/wyłączania odczytu EMG do każdego z w/w testów (również przy uroflowmetrii ) |  |
| - 3 | Program do budowy protokołów ustawień badań dla każdego testu zgodnie z potrzebami użytkownika |  |
| - 4 | Program kontrolujący prawidłowe przygotowanie aparatu przed rozpoczęciem badania, zgodnie z zaleceniami ICS (Good Urodynamic Practise – Quality Control) |  |
| - 5 | Oprogramowanie do bazy danych pacjentów i ich badań |  |
| - 6 | Program do automatycznego wykrywania i usuwania artefaktów ciśnienia i przepływu |  |
| - 8 | Nomogramy analizujące przeszkodę podpęcherzową, zgodne z zaleceniami ICS (min. trzy, wymienić jakie) |  |
| - 9 | Nomogram Blaivas ciśnienie/przepływ do diagnozowania przeszkody podpęcherzowej u kobiet |  |
| - 11 | Program do budowy i wydruku raportów badań |  |
| - 12 | Możliwość konwertowania wykonanych badań na format pdf |  |
| - 13 | Program serwisowy do diagnostyki i kalibracji modułów pomiarowych, dostępny dla użytkownika | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| - 14 | Możliwość dalszej rozbudowy oprogramowania o program do testu ginekologicznego, Biofeedback, manometrię anorektalną . | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |
| - 15 | Możliwość wielokrotnego wgrywania oprogramowania pomiarowo/analitycznego do innych komputerów, bez konieczności wykupywania licencji. | Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt |
|  | Zestaw komputerowy lub laptop |  |
| - 1 | Fabrycznie nowy komputer z systemem operacyjnym Win 10 prof. PL i kompletem akcesoriów, przystosowany do potrzeb aparatu, z zainstalowanym oprogramowaniem urodynamicznym; rok produkcji 2021/2022 Minimalne wymagania – procesor i5, RAM 8 GB DDR4, dysk SSD 256 GB, monitor 24” ( lub laptop 15,6”) |  |
| - 2 | Drukarka kolorowa dostosowana do potrzeb aparatu: rok produkcji 2021/2022 |  |
|  | Pozostałe wyposażenie |  |
| - 1 | Zestaw akcesoriów do wykonania 10 badań cystometrycznych ( dreny pompy, linia manometryczna, kopułki, cewniki dwudrożne, cewniki raktalne, kabel elektrod EMG, elektrody EMG) |  |
| - 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| - 4 | Szkolenie personelu medycznego w miejscu instalacji aparatu w zakresie obsługi aparatu i prowadzenia badań. |  |
| - 5 | Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola systemu, diagnostyka uszkodzeń w zakresie podstawowym, konserwacja systemu. |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |
|  | Gwarancja minimum 24 – m- ce licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.. | Min. 24 miesiące – 0 pkt. Min. 36 miesięcy – 10 pkt. |
|  | Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy urządzeń medycznych w tym przeglądy, co najmniej 1 raz w roku., przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Warunki dodatkowe |  |
|  | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji sprzętu oraz instrukcje w języku polskim w wersji papierowej |  |
|  | Wymagane dopuszczenia, certyfikaty, itp. |  |
|  | Dostępność części zamiennych i akcesoriów w okresie 10 lat licząc od daty zainstalowania aparatu |  |