Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 19.05.2022 r.  r.

(nazwa i adres oferenta)				                          (miejscowość i data)

## FORMULARZ   OFERTOWY

Medicofarma S.A.

(Zamawiający)

W związku z zapytaniem ofertowym nr 1 opublikowanym w dniu 19.05.2022 r.  r. na dostawę:

42990000-2 Ekstraktor kolumnowy (Różne maszyny specjalnego zastosowania)

42990000-2 Reaktor chemiczny (Różne maszyny specjalnego zastosowania)

42910000-8 System do destylacji próżniowej (Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji)

42910000-8 System do filtracji (Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji)

39180007 - Meble laboratoryjne

Ja niżej podpisany

……………………………………………………………………………………………………………………………………

imię/imiona i nazwisko/nazwiska uprawomocnionego przedstawiciela osoby

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

Składam niniejszą ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia:

Oferuję całkowity koszt realizacji zamówienia ………………………………………………………………………………………………………..
netto, słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, warunkami zamówienia i akceptuję w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia zapytania dla niniejszego zamówienia.

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem,

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia, którego oferta dotyczy spełnia wymagania określone przez zamawiającego i jest kompletny oraz, że będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) –. Przedmiot zamówienia, którego oferta dotyczy pochodzi z bieżącej produkcji:

rok produkcji ………….

- Przedmiot zamówienia, którego oferta dotyczy dostarczę w terminie:

……………….. miesięcy od daty podpisania umowy

- Udzielam gwarancji na okres:

……………miesięcy, z gwarancją dostępu do części zamiennych w okresie ……… lat;

- Oświadczam/y, że serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu

zamówienia wykonywać będzie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zachowując oferowany czas usunięcia usterki/awarii zgłoszonej telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną liczony od chwili zgłoszenia do chwili oddania do użytku bez względu na rodzaj uszkodzenia tj. ……  dni przy czasie reakcji ……….. godziny od zgłoszenia i czasie przybycia serwisanta do Zamawiającego nie później niż …… dni.

- Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj. do dnia 22 sierpnia 2022 r.

12.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

13.  Ocena przedstawionej oferty:

Oświadczam, że w kolumnie nr 5 każdej z poniższych tabel znajduje się potwierdzone spełnienie wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym nr 1 z dnia 19.05.2022 r.

Zestawienie parametrów do oceny

Tabela 1.  Ekstraktor Kolumnowy – zestawienie parametrów do oceny

| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA | WARTOŚCI POŻĄDANE | PUNKTY DODATKOWE | WARTOŚCI OFEROWANE PRZEZ OFERENTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| A. | Kwalifikacja instalacyjna, operacyjna, |  |  |  |
| B. | Wymagane parametry techniczne |  |  |  |
| a. | Kolumna ekstrakcyjna typ RDC zbudowana z cylindra szklanego DN50 o wysokości 1000 mm oraz średnicy wewnętrznej 50 mm. W kolumnie zabudowany układ roboczy STATOR-ROTOR, wykonany ze stali AISI 316, blacha o grubości 0,5 mm. Rotor – 33 wymienne wirniki przymocowane poprzez tulejki do wałka o średnicy 10 mm. Wałek rotora oparty na ceramicznej kulce ślizgowej. Podpora wałka oraz tulejki ślizgowe rotora wykonane z teflonu grafitowanego. Wałek rotora podłączony do silnika elektrycznego, umożliwiającego zmienność obrotów rotora w zakresie 0-600 rpm, oraz płynność zmian tych obrotów. Kolumna ekstrakcyjna RDC zabudowana stelażu z rur ze stali AISI 304, złącz KEE CLAMP oraz dwóch ram nośnych. Króćce z końcówkami GL18 do podawania cieczy obrabianych oraz odbioru cieczy po ekstrakcji do. Dolny zawór spustowy kolumny typu ROTAFLO całkowitego opróżnienia kolumny podczas jej mycia i czyszczenia. Górny zbiornik szklany kolumny zamknięty jest mechanicznym uszczelnieniem próżniowym, w którym wprowadzony jest wałek rotora. Zestaw przeznaczony do pracy w normalnym środowisku bez EX. |  | 5 pkt. |  |
| b. | Wyposażenie: - dwie pompy perystaltyczne zapewniające podawanie cieczy z wydajnością co najmniej 2,5 L/h, - napęd wałka rotora z panelem sterowania typ „mobilny”, - zestaw węży do podawania składników ciekłych i ich odbioru. |  |  |  |
| C. Inne |  |  |  |  |
| 1 | Wymagania formalno prawne Potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującym prawem w Unii Europejskiej – certyfikaty i dopuszczenia (CE) |  |  |  |
| 2 | Gwarancja Min. 12 m-cy od daty zakończenia kwalifikacji operacyjnej. | 24 miesiące | 10 pkt. |  |
| 3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii Wymagana bezpośrednia dostępność wykwalifikowanego serwisu w czasie 24 godzin od zgłoszenia awarii |  |  |  |
| 4 | Instrukcja obsługi Wersja papierowa i elektroniczna, w języku polskim lub angielskim |  |  |  |
| 5 | Szkolenie personelu Przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia, oprogramowania oraz czynności konserwacji w zakładzie Zamawiającego. |  |  |  |
| 6 | Oznakowania a) Napisy na tabliczce znamionowej oraz opisy podzespołów/części zamiennych w j. polskim lub angielskim. b) Napisy na tabliczkach informacyjnych i ostrzegawczych w j. polskim lub angielskim. |  |  |  |

Tabela 2. Reaktor chemiczny – zestawienie parametrów do oceny

| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA | WARTOŚCI POŻĄDANE | PUNKTY DODATKOWE | WARTOŚCI OFEROWANE PRZEZ OFERENTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| A. | Kwalifikacja instalacyjna, operacyjna, |  |  |  |
| B. | Wymagane parametry techniczne |  |  |  |
|  | Reaktor szklany - o pojemności 50 L: - zamknięcie dna - DN50 - złącze kołnierzowe - DN300 + uszczelnienie PTFE - 1 szt. - mieszadło typu „propeller” pokryte PTFE - 1 szt. - prowadzenie ślizgowe mieszadła wykonane z grafitowanego PTFE. pokrywa szklana (7 otworów): •1 x centralny dla mieszadła •2 x dla wężownicy •1 x szklana kieszeń termometryczna + czujnik Pt •1 x rurka dozująca •1 x lejek nasypowy •1 x króciec odpowietrzający •napęd mieszadła SEW z regulacją obrotów w zakresie 50 - 300 obr/min •skrzynka sterownicza: włącznik główny, wyłącznik bezpieczeństwa, regulacja obrotów, regulacja temperatury, wyświetlacz temperatura/obroty. Zestaw przeznaczony do pracy w normalnym środowisku bez EX. | mobilna konstrukcja reaktora na kołach jezdnych w tym dwa z blokadą. | 10 pkt. |  |
| C. Inne |  |  |  |  |
| 1 | Wymagania formalno prawne Potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującym prawem w Unii Europejskiej – certyfikaty i dopuszczenia (CE) |  |  |  |
| 2 | Gwarancja Min. 12 m-cy od daty zakończenia kwalifikacji operacyjnej. | 24 miesiące | 10 pkt. |  |
| 3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii Wymagana bezpośrednia dostępność wykwalifikowanego serwisu w czasie 24 godzin od zgłoszenia awarii |  |  |  |
| 4 | Instrukcja obsługi Wersja papierowa i elektroniczna, w języku polskim lub angielskim |  |  |  |
| 5 | Szkolenie personelu Przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia, oprogramowania oraz czynności konserwacji w zakładzie Zamawiającego. |  |  |  |
| 6 | Oznakowania a) Napisy na tabliczce znamionowej oraz opisy podzespołów/części zamiennych w j. polskim lub angielskim. b) Napisy na tabliczkach informacyjnych i ostrzegawczych w j. polskim lub angielskim. |  |  |  |

| Tabela 3. System do destylacji próżniowej – zestawienie parametrów do oceny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA | WARTOŚCI POŻĄDANE | PUNKTY DODATKOWE | WARTOŚCI OFEROWANE PRZEZ OFERENTA |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| A. | Kwalifikacja instalacyjna, operacyjna, |  |  |  |
| B. | Wymagane parametry techniczne |  |  |  |
|  | - Konfiguracja chłodnicy: szklana, pionowa chłodnica pokryta warstwą zabezpieczającą (antyimplozyjną) z tworzywa, ze zgrupowanym układem króćców przyłączeniowych dla przewodów doprowadzających medium chłodzące oraz źródła próżni - System odprowadzający skropliny z zewnętrznej części chłodnicy do dowolnego zbiornika lub instalacji ściekowej - Powierzchnia kondensacji >1200 cm2 - Prędkość obrotowa: płynna regulacja w zakresie 10 – 200 obr./min, możliwość zaprogramowania zmiany kierunku obrotów kolby (prawo-lewo) z poziomu użytego kontrolera - Pokrętło do ustawiania szybkości obrotowej na głowicy powyżej kolby destylacyjnej w celu ergonomicznej obsługi wyparki (brak możliwości przypadkowego zachlapania) - Porty komunikacyjne - Monitoring stały wszystkich parametrów procesu dzięki możliwości podłączenia jednego lub dwóch różnych kontrolerów jednocześnie - Trójfunkcyjny system zatrzaskowy z wewnętrznym gwintem do szybkiego mocowania i zdejmowania kolby destylacyjnej oraz usuwania rurki wyparnej - Szklana rurka wyparna ze szlifem STJ 29/32 z zewnętrznym gwintem, dostosowanym do współpracy z systemem do szybkiego mocowania i zdejmowania kolby destylacyjnej - Cichobieżny napęd obrotowy kolby destylacyjnej, sterowany elektronicznie. - Elektryczne podnoszenie i opuszczanie układu destylacyjnego. - Automatyczne podniesienie kolby destylacyjnej w przypadku zaniku napięcia zasilania. - Przesyłany sygnał położenia wysokości podnośnika do bloku wyświetlacza łaźni - Rozmiar kolb destylacyjnych możliwych do zamocowania od 50 do 5000 ml - Zakres regulacji kąta nachylenia kolby destylacyjnej: 10°- 50° Łaźnia wodno-olejowa: - Pojemność misy >5 L - Zakres nastawy i kontroli temperatury do >200°C - Maksym. odchylenie temperaturowe w zakresie do 95°C: ± 1°C - Dokładność ustawienia temperatury ± 1°C - Zintegrowany wyświetlacz LCD umożliwiający równoczesny odczyt temperatury zadanej i aktualnej w łaźni, prędkości obrotowej kolby destylacyjnej oraz pozycji windy. - Wykonanie misy łaźni ze stali nierdzewnej - Łaźnia z możliwością odłączania od bazy (system bezprzewodowy) - Elektroniczny i mechaniczny system zabezpieczenia łaźni przed przegrzaniem - System elektronicznej blokady docelowej wartości temperatury w celu zapobieżenia jej przypadkowej zmianie w trakcie procesu. Cyfrowy kontroler próżni: - Zakres pomiarowy od 1300 do 0 mbar - Zakres kontroli próżni od ciśnienia atmosferycznego do 0 mbar - Regulacja próżni do zadanej wartości z określoną histerezą i w sposób automatyczny - Dokładność pomiaru próżni ± 2 mbar w stałej temperaturze - Kompensacja temperatury 0,1 mbar/K - Wyświetlacz cyfrowy LCD, Jednoczesny odczyt na ekranie wartości zadanej i aktualnej: próżni, temp. medium w łaźni, temp. oparów rozpuszczalnika, liczby obrotów kolby destylacyjnej - Porty komunikacyjne - Montowany na uchwycie podnośnika kolby destylacyjnej lub na pompie próżniowej - Wyjście do sterowania elektrozaworem dopływu wody chłodzącej w chwili rozpoczęcia oraz zakończenia destylacji - Wyjście na automatyczny sterownik prądowy pracy pompy - Wyjście na elektrozawór próżniowy. - Elektroniczne sterowanie obrotami pompy próżniowej - Wbudowany w kontroler zawór automatycznego zapowietrzania układu próżniowego - Króciec do podłączenia gazu obojętnego - System automatycznego zapowietrzenia układu w przypadku wystąpienia nadciśnienia powyżej 1300 mbar - Zakres regulacji histerezy 1-200 mbar - Wbudowana biblioteka wartości fizyko-chemicznych dla większości standardowych rozpuszczalników, pozwalająca na automatyczne dobranie wartości próżni dla danego rozpuszczalnika w oparciu o aktualnie panującą temperaturę medium w łaźni. - Wbudowana biblioteka części zużywalnych wraz z numerami katalogowymi - Komunikacja z pompą próżniową i wyparką w układzie automatycznym. - Funkcja pracy ciągłej. - Zadawanie czasu procesu (timer) - Funkcja suszenia (zmiana kierunku obrotów kolby destylacyjnej wg sekwencji czasowych ustawionych przez operatora). - Funkcja prowadzenia wielostopniowego procesu autodestylacji w oparciu o pomiar różnicy temperatur na wlocie i wylocie chłodnicy z medium chłodzącym. - Funkcja startu destylacji dynamicznej bezpośrednio po wybraniu i akceptacji wybranego rozpuszczalnika z biblioteki rozpuszczalników, zawartych w oprogramowaniu kontrolera. - Możliwość podłączenia elektronicznego czujnika piany, uniemożliwiającego wydostanie się jej poza obszar kolby destylacyjnej Membranowa pompa próżniowa, chemoodporna: - Liczba stopni: 2 - Ilość głowic: 2 - Próżnia końcowa 5 mbar ±2 mbar - Wydajność 1,8 m3/h - Prędkość nominalna > 1000 obr./min - Sterowanie pracą pompy w dwóch trybach: sterowanie liczbą obrotów pompy z poziomu kontrolera, sterowanie prądowe typu włącz / wyłącz. - Funkcja oszczędzania energii na 2 poziomach (80% i 50%) - Silnik prądu stałego, bezszczotkowy - Pompa chemicznie odporna - Membrany pompy wykonane z PTFE - chemicznie odporne - Poziom hałasu <60 dBA - Elastyczna zmiana ilości obrotów pompy wraz z dochodzeniem do zadanej próżni - Port komunikacyjny - Możliwość zastosowania szklanego wykraplacza na wydechu pompy - Tłumik hałasu do podłączenia na wylocie pompy | czujnik piany czujnik temperatury oparów, czujnik AutoDest (autodestylacji) System przesyłania danych temperaturowych z łaźni do kontrolera za pomocą podczerwieni Baza umożliwiająca korzystanie z łaźni o mniejszej pojemności, dla kolb destylacyjnych do 1 litra Możliwość instalacji kontrolera próżni na uchwycie wyparki, na pompie próżniowej, poza wyciągiem lub powieszenia na ścianie w laboratorium Możliwość wysyłania powiadomień na urządzenia mobilne typu smartfon dających stały podgląd aktualnych parametrów trwającego procesu destylacji Łatwa, wizualna ocena zużycia membran bez rozbierania pompy poprzez szklany przód pompy | 10 pkt. 5 pkt. 5 pkt. 5 pkt. 5 pkt. 5 pkt. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - kolba szklana destylacyjna 1L - kolba odbieralnika – 1 L |  |  |  |
| C. Inne |  |  |  |  |
| 1 | Wymagania formalno prawne Potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującym prawem w Unii Europejskiej – certyfikaty i dopuszczenia (CE) |  |  |  |
| 2 | Gwarancja Min. 12 m-cy od daty zakończenia kwalifikacji operacyjnej. | 24 miesiące | 10 pkt. |  |
| 3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym do 72 godzin Czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni roboczych |  |  |  |
| 4 | Instrukcja obsługi Wersja papierowa i elektroniczna, w języku polskim lub angielskim |  |  |  |
| 5 | Szkolenie personelu Przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia, oprogramowania oraz czynności konserwacji w zakładzie Zamawiającego. |  |  |  |
| 6 | Oznakowania a) Napisy na tabliczce znamionowej oraz opisy podzespołów/części zamiennych w j. polskim lub angielskim. b) Napisy na tabliczkach informacyjnych i ostrzegawczych w j. polskim lub angielskim. |  |  |  |

Tabela nr 4. System do filtracji – zestawienie parametrów do oceny

| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA | WARTOŚCI POŻĄDANE | PUNKTY DODATKOWE | WARTOŚCI OFEROWANE PRZEZ OFERENTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| A. | Opis |  |  |  |
|  | Skład zestawu: - listwa stalowa umożliwiająca zamontowanie 3 lejków ze stali nierdzewnej (pasująca do lejów firmy Sartorius), - 3 króćce, podstawy do montowania lejków wyposażone w zawory odcinające, spiek pod filtry 50 mm, 3 lejki o poj 300 mL. - pompa perystaltyczna z próżnią maksymalną 0,4 bar (przy ciśnieniu zewnętrznym mak. 1 bar), - wąż silikonowy próżniowy 3 mb, - wąż łączący listwę z pompą, - uszczelki i wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego zainstalowania i uruchomienia zestawu ( w tym komplet filtrów 0,2 um oraz 0,45 um) . |  |  |  |
| B. | Wymagane parametry techniczne |  |  |  |
|  | - listwa i adaptery powinny być wykonanie ze stali nierdzewnej B.S. 304S31/AISI 304, - możliwość sterylizacji listwy i adapterów w całości poprzez autoklawowanie do 134 ˚C, wygrzewanie do 180 ˚C, opalanie płomieniem, innymi metodami zgodnie z ISO 8199, - możliwość rozbudowy zestawu umożliwiająca zamontowanie lejków 500 ml i 100 ml, - uszczelki wykonane z silikonu, - szybkość filtracji 200 ml/min dla membrany 0,2 um, 600 ml/min dla membrany 0,45 um (przy zastosowaniu pompy o odpowiedniej próżni), - lejki kompatybilne z filtrami membranowymi o średnicy 47 i 50 mm, - króciec wylotowy lejka o średnicy zewnętrznej 10 mm, - króciec wlotowy połączenie gwint żeński TR20x2, - króciec wylotowy oliwka DN10, - podłączenie do próżni, - pompa przepływowa, posiadająca zabezpieczenie IP 64, klasy zabezpieczeń III, wymiary: 120 x 170 x 190 mm, materiał obudowy PTFE, ETFE, Polipropylen, EPDM, pompa bez konieczności stosowania kolby filtracyjnej, - złączki ułatwiające wpięcie i wypięcie węża. |  |  |  |
| C. Inne |  |  |  |  |
| 1 | Wymagania formalno prawne Potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującym prawem w Unii Europejskiej – certyfikaty i dopuszczenia (CE) |  |  |  |
| 2 | Gwarancja Min. 12 m-cy od daty zakończenia kwalifikacji operacyjnej. | 24 miesiące | 10 pkt. |  |
| 3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym do 72 godzin Czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni roboczych |  |  |  |
| 4 | Instrukcja obsługi Wersja papierowa i elektroniczna, w języku polskim lub angielskim |  |  |  |
| 5 | Szkolenie personelu Przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia, oprogramowania oraz czynności konserwacji w zakładzie Zamawiającego. |  |  |  |
| 6 | Oznakowania a) Napisy na tabliczce znamionowej oraz opisy podzespołów/części zamiennych w j. polskim lub angielskim. b) Napisy na tabliczkach informacyjnych i ostrzegawczych w j. polskim lub angielskim. |  |  |  |

| Tabela nr 5. Meble laboratoryjne – zestawienie parametrów do oceny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA | WARTOŚCI POŻĄDANE | PUNKTY DODATKOWE | WARTOŚCI OFEROWANE PRZEZ OFERENTA |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 2 | Dane podstawowe |  |  |  |
| a. | Stół laboratoryjny L kształtny Wymiary: Szerokość (S) x Wysokość (W) x Głębokość (G) Grubość (GR): (S)2100 mm x (W)900 mm x (G) 750 mm (S)3100 mm x (W) 900mm x (G) 750 mm Blat na bazie żywic fenolowych SPC Rama L-kształtna 4350 x 900 mm x 750 mm 3 szafki podwieszane pod blatem 900 mm szerokości 1 szuflada, 2 drzwi, 1 półka. Listwa elektryczna 3000 mm: 8 x podwójne gniazdo 230V 2 x podwójne gnazdo RJ 45 2 x podwójne gniazdo 230V czerwone UPS+ klucz 2 x okap odciągowy typ 75 montowany do ściany |  |  |  |
|  | Wymagane parametry techniczne |  |  |  |
|  | - Instalacje elektryczne Wykonywanie i modyfikacje instalacji elektrycznych przy pomocy modułów konfigurowane w dowolny sposób. Linie instalacyjne wykonane z elastycznych kabli elektrycznych. Instalacje wykonane zgodnie z normą PN EN 61010 - część 1 lub równoważną Klasa ochronności – klasa 1 ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim - Blaty Żywica polifenolowa SPC: Płyta o grubości 18 - 22 mm wykonana na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowana i utwardzana powierzchniowo obciążenie nośne 200 kg/m2.. |  |  |  |
|  | - Ramy / konstrukcje nośne Laboratoryjne konstrukcje nośne L – kształtne - metalowe konstrukcje nośne produkowane w procesie prasowania na zimno stalowych profili z zachowaniem wysokości roboczej 750 mm i obciążenia nośnego 200 kg/szt. Wszystkie łączenia spawane i szlifowane – widoczne spawy są nieakceptowane. Ramy wyposażone w system regulacji wysokości w zakresie +/- 25 mm. Ostre krawędzie profili oszlifowane. Ochrona powierzchni elementów stalowych wykonana za pomocą piaskowania lub chemicznego odtłuszczania. Konstrukcje nośne proszkowo pokrywane farbą epoksydową (grubość powłoki min. 80 µm) na wszystkich widocznych powierzchniach. D. Szafki podblatowe: Szafki podwieszane 3 szt. z szufladami(1 szt) i półakami. Korpus wykonany z 2 ścian bocznych, podstawy, 2 górnych półek z regulowaną wysokością. Wykonane z płyty prasowanej dwustronnie laminowanej żywicą melaminową, (odporność na ścieranie S, powłoka klasy 2 - powłoka grubości ponad 0,14 mm - klasa emisji E1). Części korpusu łączone w sposób uniemożliwiający rozdzielenie. |  |  |  |
|  | Wszystkie krawędzie włączając półki instalacyjne wykończone warstwą z polipropylenu (PP). Frontowe krawędzie korpusu i półek oraz krawędzie frontów wykonane z zaokrąglonej warstwy polipropylenu (PP) ( 2-3 mm ). Szafka szufladowa z automatycznym systemem samodomykania. Szuflady o konstrukcji stalowej ramy z podwójnymi ścianami wykonanych ze stali o grubości 1,0 mm pokrywanej proszkowo farbą epoksydową. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych. Ze względów higienicznych prowadnice osłonięte. Fronty szuflad demontowane w celu łatwiejszego mycia. Panel tylny, spód wykonane z płyty prasowanej dwustronnie laminowanej melaminą, grubość 16 mm. Minimalna nośność szuflady ok. 30 kg |  |  |  |
| C. Inne |  |  |  |  |
| 1 | Wymagania formalno prawne Potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującym prawem w Unii Europejskiej – certyfikaty i dopuszczenia (CE) 1. Certyfikat potwierdzający spełnienie przez oferowane meble laboratoryjne wymagań PN-EN 13150 lub równoważną – wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji dygestoriów i mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). 3.Certyfikat PEFC wystawiony przez notyfikowaną jednostkę, potwierdzający, że producent mebli ma certyfikowany łańcuch dostaw. |  |  |  |
| 2 | Gwarancja Min. 12 m-cy od daty instalacji | 24 miesiące | 10 pkt. |  |

W przypadku niedostarczenia przez oferenta firmowych materiałów informacyjnych potwierdzających podany w ofercie parametr pożądany, zamawiający w ocenie technicznej nie przydzieli za ten parametr punktów dodatkowych.

.............................................

(podpis oferenta)