# Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego

………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

# FORMULARZ OFERTY

Cześć 1 - GONIOMETR WRAZ ZE SPEKTROFOTOMETREM (1 zestaw)

Ja/My, niżej podpisany/i ……………………………………………………………………………………………………………………………….....

działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................................................

( pełna nazwa Wykonawcy )

...............................................................................................................................................................................

( adres siedziby Wykonawcy )

| REGON: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIP: |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Adres e-mail:   ..................................................................

# W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 01/05/2022 składam/y niniejszą ofertę na: Część nr 1 (GONIOMETR WRAZ ZE SPEKTROFOTOMETREM – 1 zestaw) postępowania na Zakup nowych środków trwałych w postaci: goniometru wraz ze spektrofotometrem oraz urządzenia pomiarowego EMC (ElectroMagnetic Compatibility), w której oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem ofertowym:

- Cena oferty netto …………………………………….., w tym

Koszt transportu: ……………………………………….. .

Parametry i funkcjonalności wymagane w treści Zapytania ofertowego:

# Cześć 1 - GONIOMETR WRAZ ZE SPEKTROFOTOMETREM (1 zestaw)

# Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

# Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe

# Kod CPV: 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Zestaw powinien być fabrycznie nowy.

Zestaw powinien zawierać:

• Goniometr dalekiego zasięgu - 1szt.

• Wszystkie elementy optyczne wymagane do przeprowadzenia procedury oceny ryzyka fotobiologicznego - 1 kpl.

• Układ laserowy do ustalania geometrii pomiaru - 1 szt.

• Statyw do detektora - 1 szt.

• Oprogramowanie niezbędne do obsługi wyżej wymienionych urządzeń w języku polskim lub angielskim- 1 szt.

• Spektrofotometr fotometryczny do badania fotobiologii skalibrowany do goniometru - 1szt.

• Zasilacz prądu stałego minimum 0-60V 0-3A 375W - 1 szt.

• Zasilacz prądu zmiennego minimum 0-300V 1,5A 300VA -1 szt.

• Kompatybilny komputer wraz z monitorem o parametrach – 1 kpl. o parametrach:

- Procesor nie mniej niż: 3,2GHz, 4 rdzeni,4 MB cache),

- Pamięć: nie mniej niż 4 GB RAM,

- Dysk twardy SSD: nie mniej niż 128GB,

- minimum 4 gniazda USB,

- System operacyjny,

- Monitor minimum 17 cali.

Zestaw jest niezbędny w ramach wyposażenia w sprzęt pomiarowy ciemni goniofotometrycznej. Zestaw będzie służyć do testów fotometrycznych takich parametrów, jak: współczynnik olśnienia, efektywność świetlna, propagacja światła - rozchodzenie się wiązki światła w przestrzeni oraz do tworzenia plików fotometrycznych. Zestaw będzie wykorzystany w badaniach na próbkach towaru innowacyjnych lamp LED.

Goniometr powinien być napędzany w trzech osiach, zakres ruchu w osiach C i γ: ± 180°, zakres ruchu w osi ustalającej środek fotometryczny: 700 mm lub większa, dokładność programowego nastawiania kąta C i γ: 0,1 stopnia lub mniejsza, dokładność ustalania pozycji przez urządzenie: 0,005 stopnia lub mniejsza,  maksymalna waga oprawy 30 kg lub większa, urządzenie musi mieć możliwość komunikacji USB z PC oraz badania próbek o maksymalnym wymiarze dłuższego boku 1800 mm lub większym.

Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim, które umożliwi: zautomatyzowaną kontrolę goniometru oraz wybranych urządzeń peryferyjnych takich jak: zasilacze, mierniki czy kontrolery temperatury, umożliwi także zapis oraz edycję plików LDT i IES, tworzenie indywidualnie skomponowanych raportów pomiarowych zawierających zarówno wyniki pomiaru fotometrycznego, widmowego, i parametrów urządzeń peryferyjnych.

Specjalna funkcja stabilizacji oprawy przed pomiarem zgodna z zaleceniem standardu CIE S025/2015, PN-EN 13032-4:2015, obliczanie współczynnika metameryzmu MI Index (CIE 51.2), procedura pomiarowa zgodnie z ISO 3664:2009, elipsy MacAdam'a, generator raportów z możliwością tworzenia własnych szablonów w formacie RTF, Duv +/-, możliwość sterowania aplikacją i importu danych z zewnętrznego oprogramowania za pomocą protokołu, TCP lub za pomocą narzędzia (Conpres).

Spektrofotometr fotometryczny do goniometru o podstawowych parametrach:

• Zakres widmowy minimum 200-1050 nm lub szerszy,

• Rozdzielczość elektronicznego próbkowania widma: 0.5nm lub mniejsza,

• Rozdzielczość optyczna FWHM: 2.5nm lub mniejsza,

• Odtwarzalność długości fali 0.5nm lub mniejsza,

• Układ OSR do redukcji światła rozproszonego,

• Możliwość pracy stacjonarnej: komunikacja po USB, zasilanie sieciowe,

• Kalibracja zgodna z wymaganiami czołowych instytutów normalizacyjnych, potwierdzona certyfikatem kalibracyjnym producenta.

Zestaw powinien być wyposażony w odpowiednio skonfigurowany komputer PC wraz z monitorem i oprogramowaniem zainstalowanym oraz skonfigurowanym gotowym do użycia.

Gwarancja: minimum 24 miesiące, z wyjątkiem: zasilaczy prądu stałego i zmiennego oraz komputera z monitorem, na które minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

W ramach dostawy powinny być przeprowadzone: transport na zasadach DDP (Delivered Duty Paid) zgodnie z Incoterms 2020 na adres: 43-391 MAZAŃCOWICE, MAZAŃCOWICE 614, instalacja, pierwsze uruchomienie oraz szkolenie personelu z obsługi urządzenia.

SPEŁNIAMY WSZYSTKIE POWYŻSZE KRYTERIA: TAK/NIE*

*przekreślić niewłaściwe

Oświadczamy, że:

  - podana cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapytaniu ofertowym.

  - termin realizacji przedmiotu postępowania został określony w zapytaniu ofertowym.

  - uważam/y się związany/i niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

  - zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

  - w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

  - znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

.................................., dnia ..............................................

........................................................................................

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy