Załącznik nr 1

do umowy nr ………………………….

z dnia……………………

Kolumna anestetyczna 2 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb  SALI PORODOWEJ

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: 2022

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |  |  |
| 1. | Wykonane jako przegubowe o długości ramienia min. 1400mm. Miejsce mocowania do sufitu – wg uzgodnień z Zamawiającym. Przeguby wysięgnika wykonane ze stopu aluminium, prostokątne w przekroju z zaokrąglonymi brzegami , gładkie powierzchnie ścianek łatwe do utrzymania w czystości. |  |  |
| 2. | Nośność wysięgnika nie niższa niż 210kg przy jednoczesnej nośności głowicy aparaturowej co najmniej 150kg |  |  |
| 3. | Posiadać zestaw elementów kotwiących urządzenie do sufitu zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz długotrwałą eksploatację. |  |  |
| 4. | Wyposażone w podsufitowe elementy przyłączy gazów medycznych z możliwością szybkiego odcięcia dopływu gazów oraz listwy zaciskowe dla odpowiedniej ilości obwodów elektrycznych. Elementy podsufitowe zakryte łatwą w demontażu osłoną z tworzywa sztucznego. |  |  |
| 5. | Wyposażone w pionową, prostokątną głowicę której ścianki są łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez wystających śrub lub nitów mocujących, wykonaną z aluminium pokrytego w kolorze RAL, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych. |  |  |
| 6. | Wymiary głowicy powinny zawierać się w : - wysokość 85cm +/-5cm - głębokość max. 22cm - szerokość 25cm +/-2cm |  |  |
| 7. | Głowica wyposażona na każdym boku w wbudowane 2 pionowe prowadnice do montażu wyposażenia. Prowadnice zaślepiane maskownicami z miękkiego tworzywa |  |  |
| 8. | Głowica wyposażona w rozlokowane na tylnym panelu : - dwa gniazda gazowe O2 - tlen, AGA - dwa gniazda VAC - próżnia, AGA - dwa gniazda AIR – spr. powietrze, AGA - odciąg gazów poanestetycznych |  |  |
| 9. | Głowica wyposażona w rozlokowane na przednim panelu: - osiem gniazd elektrycznych 230V „gwarantowanych”, z klapkami ochronnymi oraz opisami ( dwa obwody zasilania oznaczone odmiennymi kolorami: zielony + biały) - osiem punktów ekwipotencjalnych PA Gniazda 230V posiadające sygnalizację napięcia. Gniazda/Klapki instalowane w sposób gwarantujący ochronę o stopniu co najmniej IP44 – zgodnie z Polską Normą Na klapkach miejsca na trwałe oznaczenia |  |  |
| 10. | Głowica wyposażona w rozlokowane na bocznych panelach: cztery przygotowania pod posiadaną przez zamawiającego instalację teletechniczną firmy ACO |  |  |
| 11. | Głowica wyposażona w mocowane do prowadnic we froncie, dwie półki sprzętowe o wymiarach 45x50cm z bocznymi szynami sprzętowymi o nośności 50kg. Pólki z jednowarstwowymi blatami z blachy aluminiowej pokrytej farbą proszkową o powierzchni gładkiej bez otworów, przetłoczeń oraz śrub mocujących blaty. Nakładki z tworzywa chroniące końcówki szyn oraz narożniki półek |  |  |
| 12. | Głowica wyposażona w zlokalizowane pod półkami : - trzy szuflady uszczelnione higienicznie o głębokości 10cm +/-1cm z możliwością łatwego wyjęcia, - fronty w wybranym kolorze RAL jak ścianki głowicy |  |  |
| 13. | Głowica wyposażona w wygodny dwuręczny uchwyt do pozycjonowania ze zintegrowanymi w ergonomiczny sposób przyciskami zwalniającymi hamulce przegubów wysięgnika. Przyciski hamulców w kolorach lub symbolach przyporządkowanych do hamulców przegubów Uchwyt umiejscowiony na froncie jednej z półek. Uchwyt nie może służyć do otwierania szuflady pod półką. |  |  |
| 14. | Zaopatrzyć system zakończenia linii okablowania poziomego LAN w gniazda krawędziowe umożliwiające podłączenie do istniejącego u Zamawiającego systemu AMP NETCONNECT ACO PLUS. Wyposażyć w uniwersalne gniazdo teleinformatyczne w uchwycie DIN (60x60) z możliwościami transmisyjnymi do 2GHz (gniazdo z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu). W pierwotnej konfiguracji gniazdo z wkładką ekranowaną, tzw. wkładka 1xRJ45 (uniwersalna) kat.6. Zastosować ilość gniazd zgodnie z projektem. Zastosować system oznakowania gniazd teleinformatycznych jednoznacznie opisujący miejsce zaterminowania w krosownicach okablowania poziomego punktów dystrybucyjnych zgodnie z zastosowanym standardem u Zamawiającego. Po wykonaniu wszystkich połączeń kabli miedzianych dokonać testy i pomiary. Zweryfikowane z wartościami graficznymi podanymi w normach wyniki pomiarów załączyć w formie wydruków do protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Zamocowanie elementów konstrukcji podsufitowej z elementami wzmacniającymi i kotwiącymi kolumnę. |  |  |
| 3 | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565), tzn. ma być oznakowane znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 6. | Gwarancja min 24 miesięcy/-ce liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |
| 7. | Urządzenie posiada DTR oraz dokumenty dopuszczające kolumny do montażu i użytkowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

I. Dane Wykonawcy

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: .....................................................................

Adres: .............................................................................................................................

w zależności od podmiotu NIP/PESEL: ............................   REGON: ........................

tel.: .....................................................

e-mail: ..................................................................................................................

II. Oferta

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawę opisanego wyżej urządzenia za kwotę:

- Wartość przedmiotu zamówienia brutto: ……………………………..…………………….. zł (cena oferty)

w tym VAT …. %, kwota podatku VAT………………………………………… zł

wartość przedmiotu zamówienia netto: …………………….………………………………….. zł

III. Oświadczenia

- Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego.