Załącznik nr 1

do umowy nr …………………………….

z dnia …………………

Zakup wraz z dostawą stanowiska do resuscytacji–  1 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb sali porodowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………    Producent/firma: ……………………….…

(wypełnia Wykonawca)                               (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: 2021/2022

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |  |  |
| 1. | Zasilanie Prąd zmienny 230 ± 20 V AC 50/60 Hz. |  |  |  |  |
| 2. | Ogrzewanie promiennikiem podczerwieni z kwarcowym źródłem iR. Kolumna mocująca promiennik wykonana w sposób umożliwiający dostęp do noworodka i jego pielęgnacje od strony główki noworodka (od strony kolumny). |  |  |  |  |
| 3. | Regulacja temperatury grzania w układzie servo (pomiar na skórze) w zakresie 34-38ºC. Ręczna regulacja temperatury grzania. Cyfrowy miernik temperatury skóry noworodka: odczyt z rozdzielczością 0,1ºC |  |  |  |  |
| 4. | Funkcja wstępnego dogrzewania pre-heat – po włączeniu funkcji, stanowisko grzeje na 100 procent mocy promiennika, po uzyskaniu temperatury automatycznie przechodzi w tryb manualny. |  |  |  |  |
| 5. | Wbudowane w kolumnę promiennika oświetlenie zabiegowe LED pozwalające na jego włączenia lub wyłączenia, niezależnie od pracy promiennika |  |  |  |  |
| 6. | Wyświetlacz z wydzieloną osobną sekcją dla temperatury, mocy grzałki, zegara APGAR. Zegar Apgar zintegrowany z urządzeniem, wyposażony w sygnały dźwiękowe możliwe do ustawienia w 4 interwałach czasowych oraz zegar CPR. |  |  |  |  |
| 7. | Alarmy akustyczne i optyczne |  |  |  |  |
| 8. | Lampa alarmów umieszczona w sposób dobrze widoczny z odległości kilku metrów |  |  |  |  |
| 9. | Przekroczenia nastawionej temperatury pracy (przegrzania) w trybie ręcznym i servo |  |  |  |  |
| 10. | Brak połączenia czujnika naskórnego – odklejenie czujnika |  |  |  |  |
| 11. | Zanik napięcia zasilającego. Alarmy techniczne – awaria grzałki, uszkodzenie czujnika temp |  |  |  |  |
| 12 | Promiennik nagrzewający obracany w płaszczyźnie poziomej o kąt 170º ± 2º, w celu wykonania zdjęcia Rtg. Wyposażony w wygodne uchwyty po obu jego stronach. |  |  |  |  |
| 13. | Wymiary materacyka dla noworodka 700 x 500 mm - poziomica w platformie urządzenia. |  |  |  |  |
| 14. | Regulowane położenie leża noworodka do pozycji Trendelenburga i anty/ Trendelenburga w sposób płynny i cichy (bezstresowo) zakres ± 13º |  |  |  |  |
| 15. | Stabilna konstrukcja osadzona na 4 kółkach, 2 kółka wyposażone w hamulec. |  |  |  |  |
| 16. | Ścianki boczne leża: - wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV; - odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych; - odchylane o kąt 180º (min. 3 ścianki); - przynajmniej jedna ścianka posiada przepust dla mocowania rur i przewodów; - ścianki wyposażone w mechanizm wolnego opadania (min. 3 ścianki) |  |  |  |  |
| 17. | Zintegrowane do stanowiska urządzenie do resuscytacji noworodków, umieszczone centralnie na środku stanowiska, zregulowanym ciśnieniem wdechowym Pmax w zakresie od 20 do 60 cm H2O i PEEP 3-13cm H2O. Regulacja PIP w zakresie od 1-50 cm H2O. Posiada wbudowany manometr wskazujący ciśnienie w drogach oddechowych (zakres ciśnień : -20 (cm HO). do +80 (cm H2O). Funkcja ustawiania przepływu w zakresie od 0-15 l/min. Wyposażony w wbudowany blender O2 |  |  |  |  |
| 18. | Funkcja ustawiania stężenia tlenu w zakresie od 21-100% ( wbudowany mieszalnik tlen/powietrze) |  |  |  |  |
| 19. | Ssak inżektorowy zasilany sprężonym powietrzem – 1 szt. Pojemnik na wydzielinę o poj. 1L, kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego wkładami SERRES (mocowanie do kolumny stanowiska z lewej lub prawej strony) |  |  |  |  |
| 20. | Czujnik naskórny do kontroli temperatury „servo” |  |  |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1565), tzn. ma być oznakowane znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |  |  |
| 4. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |  |  |
| 5. | Gwarancja min 24 miesiące |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

OFERTA

I. Dane Wykonawcy

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: .....................................................................

Adres: .............................................................................................................................

w zależności od podmiotu NIP/PESEL: ............................   REGON: ........................

tel.: .....................................................

e-mail: ..................................................................................................................

II. Oferta

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawę opisanych wyżej urządzeń za kwotę:

1.Wartość przedmiotu zamówienia brutto (za 1 szt.): ………………..…………………….. zł (cena oferty)

w tym VAT …. %, kwota podatku VAT………………………………………… zł

wartość przedmiotu zamówienia netto (za1szt.): …………….………………………………….. zł

- Termin dostawy: …….... dni(należy podać ilość tygodni – maksymalnie 60 dni licząc od dnia udzielenia zamówienia - zawarcia umowy)

III. Oświadczenia

- Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 
art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego.