Załącznik nr 1

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 1: KOMORA HIPOKSYJNA

| LP. | MINIMALNE WYMAGANIA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość płynnego odtworzenia warunków panujących na wysokościach od 2000m n.p.m. do co najmniej na 6000 m n.p.m. |  |
|  | w pomieszczeniu komory hipoksyjnej należy zapewnić warunki w zakresie symulowanej wysokości 2000-2500 metrów n.p.m., co odpowiada stężeniu tlenu w atmosferze pomieszczenia w zakresie 16,35 – 15,35% 02 uzyskanego w ciągu 1h od uruchomienia komory, z możliwością osiągnięcia w ciągu max 4 h od uruchomienia komory stężenia tlenu panującego na wysokości 6000 metrów n.p.m, co odpowiada 9,9% 02 uzyskanego. |  |
|  | oczekiwany poziom odstępstw w zakresie zadanej wysokości nie może być wyższy niż +/- 10% w stosunku do wartości zadanej |  |
|  | utrzymywanie stałych i niezmiennych zadanych parametrów powietrza w zakresie stężenia tlenu i dwutlenku węgla wewnątrz komory, |  |
|  | stałe monitorowanie poziomu stężenia CO2 w pomieszczeniu komory hipoksycznej zapobieganie przekroczeniu stężenia CO2 w powietrzu powyżej stężenia 0,7% bez konieczności zmiany panującego w komorze hipoksycznej stężenia tlenu, |  |
|  | maksymalna wymiana powietrza 15 m3/h, co zapewni stabilność warunków |  |
|  | możliwość ciągłego śledzenia panujących warunków wewnątrz komory na wyświetlaczu w zakresie temperatury, symulowanej wysokości, stężenia tlenu i stężenia dwutlenku węgla; |  |
|  | Regulacja parametrów powietrza nawiewowego będzie możliwa z poziomu pulpitu lokalnego umieszczonego w komorze, bądź zdalnie z komputera klasy PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem |  |
|  | Dostawca musi zapewnić możliwość tworzenia i parametryzacji własnych programów tematycznych, w tym opcja trybu placebo |  |
|  | wyświetlanie parametrów ww na dedykowanym monitorze ekranowym - wysokiej rozdzielczości dotykowy panel operatorski LED lub w podobnej technologii. Panel operatorski wyposażony w oprogramowanie w języku polskim pozwalający na dynamiczną kontrolę procesu i korektę nastaw; |  |
|  | Programowanie pracy komory w zakresie czasu pracy, warunków wewnętrznych ich zmian w czasie jak również̇ automatycznego startu i zakończenia pracy; |  |
|  | zapis historii parametrów panujących w danym momencie w komorze hipoksycznej na dedykowanym komputerze bądź serwerze Kupującego; |  |
|  | zabezpieczenie urządzeń́: kontrola termiczna (przegrzanie i zamarzniecie), monitorowanie pracy generatorów (silniki kompresorów), stale współpracujące z systemem czujniki O2 i CO2 w systemie i pomieszczeniach, |  |
|  | zabezpieczenia komputerowe systemu: stałe monitorowanie i sterowanie stężeniami O2 i CO2 - pomiar co 10 sekund, monitorowanie i sterowanie przepływem gazów, |  |
|  | alarmy przy zakłóceniach, automatyczne zatrzymanie systemu przy przekroczeniu zaprogramowanych parametrów, ręczne wyłączniki awaryjne, konieczność́ resetowania sygnału alarmu i ponownego świadomego „ręcznego” uruchamiania systemu po jego ewentualnym zatrzymaniu. |  |
|  | Zabezpieczenia systemu: |  |
|  | - stałe monitorowanie i sterowanie stężeniami O2 i CO2 |  |
|  | - próbkowanie i obliczanie stężeń O2 i CO2 z częstotliwością min. co 10 sekund lub częściej |  |
|  | - monitorowanie i sterowanie przepływem gazów |  |
|  | - alarmy w przypadku występowania przekroczeń zadanych limitów |  |
|  | - automatyczne przerwanie pracy systemu po przekroczeniu wartości krytycznych |  |
|  | - ręczne wyłączniki awaryjne |  |
|  | Pozostałe wymagania: |  |
|  | - Maksymalny pobór mocy urządzeń systemu nie może przekroczyć 15 kW i musi być zasilany napięciem 3Ph/400V/50Hz |  |
|  | - Instalacja systemu, w tym transport oraz uruchomienie, zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę na podstawie ostatecznej dokumentacji projektowej. |  |

W kolumnie „Parametr oferowany” wpisać „TAK” lub „NIE”

CZĘŚĆ 2: APARAT USG

Minimalne wymagane parametry techniczne:

| LP. | MINIMALNE WYMAGANIA |  | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej |  |
|  |  | Ilość niezależnych kanałów procesowych powyżej 4 800 000 |  |
|  |  | Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu min. 1,0-23,0 MHz |  |
|  |  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 240 dB |  |
|  |  | Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania |  |
|  |  | Oprogramowanie w języku polskim |  |
|  |  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD oraz na pamięciach USB |  |
|  |  | Min. 5 portów USB w tym 2 z przodu aparatu |  |
|  |  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu |  |
|  |  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji i Dopplera spektralnego |  |
|  |  | Ilość klatek pamięci CINE min. 30 000 |  |
|  |  | Funkcja przesyłanie obrazów i danych pacjenta na urządzeniach mobilnych (tablet lub smartfon), funkcja korzystania na tych urządzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjami aparatu (funkcja pilota) - łączność Wi-Fi lub bluetooth |  |
|  |  | Regulacja podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) |  |
|  |  | Zintegrowany z aparatem podgrzewacz żelu |  |
|  |  | Połączenie z siecią przychodni w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist |  |
|  |  | Moduł EKG wbudowany w aparat |  |
|  |  | tryby pracy: B-Mode, Kolor Doppler, Power Doppler, Doppler Pulsacyjny, Doppler ciągły, Tryb M |  |
|  |  | Parametry trybu B-Mode |  |
|  |  | - Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm |  |
|  |  | - Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE min. x 10, funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran |  |
|  |  | - Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz |  |
|  |  | - Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) min 6 |  |
|  |  | - Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) min 6 |  |
|  |  | - funkcja doboru prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, min.: tłuszcz, mięśnie, płyn |  |
|  |  | - Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni) |  |
|  |  | - Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi |  |
|  |  | - Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) |  |
|  |  | - Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego powyżej 7 |  |
|  |  | - Prędkość odświeżania w trybie 2D powyżej 1300 obr./sek. |  |
|  |  | Parametry trybu Kolor Doppler |  |
|  |  | - Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo powyżej 350 obr./sek. |  |
|  |  | - Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego na oferowanych głowicach liniowych min. +/-30 stopni |  |
|  |  | Parametry trybu Doppler Pulsacyjny |  |
|  |  | - Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ Min. 7,5 m/s |  |
|  |  | - Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej Min. 0,5 - 20 mm |  |
|  |  | - Kąt korekcji bramki dopplerowskiej Min. 0 do +/-89 stopni |  |
|  |  | - Szybka zmiana kąta w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku |  |
|  |  | - Funkcja wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do spektrum Dopplera PW) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego |  |
|  |  | - Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach |  |
|  |  | - Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych |  |
|  |  | - Obrazowanie przepływów w Kolorowym i Power Dopplerze w trybie 2D z efektem wizualizacji 3D |  |
|  |  | Parametry trybu Doppler Ciągły |  |
|  |  | - Sterowany pod kontrolą obrazu 2D |  |
|  |  | - Maksymalna mierzona prędkość przepływu w trybie CWD przy kącie korekcji 0⁰ Min. 30 m/s |  |
|  |  | Tryb M |  |
|  |  | - Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min . 5 |  |
|  |  | - Tryb M z efektem Dopplera kolorowego, |  |
|  |  | - funkcja wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do M) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego |  |
|  |  | - Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 kursorów (linii prostych) jednocześnie |  |
|  |  | - Krzywoliniowy anatomiczny M-mode z dowolnie poprowadzonej krzywej dostępny w Kolorowym Dopplerze tkankowym |  |
|  |  | Doppler tkankowy, obrazowanie harmoniczne, automatyczna optymalizacja obrazu dla trybów B, Color Doppler, Doppler pulsacyjny PW, jakość i precyzja obrazowania, inne |  |
|  |  | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy |  |
|  |  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz |  |
|  |  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego. Automatyczne ustawienie pola Dopplera kolorowego w naczyniu. |  |
|  |  | Funkcje użyteczne dla zamawiającego: |  |
|  |  | - Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia typu strain z możliwością obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz funkcją pomiarów strain ratio |  |
|  |  | - Elastografia akustyczna (uzyskanie fali poprzecznej dzięki wykorzystaniu fali ultradźwiękowej wysłanej z głowicy). |  |
|  |  | - Wynik uzyskany jako obraz elastogramu w mapach koloru. Funkcja wyświetlania jednoczasowo obrazu w trybie B i obrazu z elastogramem oraz wyświetlania jednoczasowo obrazu z mapowaniem jakości sygnału dla elastogramu i obrazu z elastogramem. Pomiar na elastogramie (jednostki kPa i m/s do wyboru) |  |
|  |  | - Analiza sztywności tkanki w wybranej bramce realizowana w trybie elastografii akustycznej, funkcja uśredniania wyników oraz wyboru wartości maksymalnych lub minimalnych – jednostka miary: kPa i m/s do wyboru |  |
|  |  | - Obrazowanie panoramiczne w trybie B oraz kolorowego lub Power Dopplera |  |
|  |  | - Technologia wzmacniająca wizualizację igły biopsyjnej |  |
|  |  | - Funkcja porównania obrazów DICOM z innych modalnosci (np. CT, MRI) z obrazem ultrasonograficznym na ekranie aparatu |  |
|  |  | - Oprogramowanie naczyniowe i kardiologiczne, funkcje automatycznych pomiarów |  |
|  |  | - Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z funkcją ich konfigurowania) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym |  |
|  |  | - Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy, i inne |  |
|  |  | - Raporty z każdego rodzaju badań |  |
|  |  | - Funkcja dołączania zdjęć do raportu |  |
|  |  | - Automatyczny pomiar IMT we wskazanym obszarze |  |
|  |  | - Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana na bazie Dopplera tkankowego |  |
|  |  | - Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w oparciu o metodę śledzenia tkanki w trybie 2D (bez użycia Dopplera tkankowego) |  |
|  |  | - Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF |  |
|  |  | - Oprogramowanie Stress Echo – wysiłek fizyczny oraz próba farmakologiczna. Funkcja tworzenia własnych protokołów |  |
|  |  | - Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego do oceny lewej komory serca LVO |  |
|  |  | - Funkcja tworzenia własnych presetów - min. 70 i dowolnych potrzebnych pomiarów |  |
|  |  | - głębokość obrazowania: od 2cm do minimum 40cm minimum 3 porty podłączenia głowic ultrasonograficznych |  |
|  |  | Minimum 3 głowice do badań naczyniowych od dużych naczyń do najmniejszych naczyń, w tym transkranialnych: |  |
|  |  | Liniowa: |  |
|  |  | - częstotliwość od minimum 4,5 do 13MHz, opcjonalnie inne parametry uzasadniającego użycie głowicy do badań naczyniowych |  |
|  |  | - centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode - minimum 3 |  |
|  |  | - częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego – minimum 3 |  |
|  |  | - częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler – minimum 3 |  |
|  |  | - długość pola obrazowego poniżej 45 mm |  |
|  |  | - ilość elementów piezoelektrycznych – minimum 190 |  |
|  |  | - obrazowanie trapezowe |  |
|  |  | convex: |  |
|  |  | - zakres częstotliwości od minimum 2 do 5MHz, |  |
|  |  | - centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode – minimum 3 |  |
|  |  | - częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego – minimum 4 |  |
|  |  | - częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler – minimum 3 |  |
|  |  | - ilość elementów piezoelektrycznych – minimum 190 |  |
|  |  | - kąt pola obrazowego głowicy minimum 60 stopni |  |
|  |  | - rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy – minimum 90 stopni |  |
|  |  | - głębokość obrazowania minimum 40 cm |  |
|  |  | sektorowa: |  |
|  |  | - zakres częstotliwości od minimum 2 do 4,2MHz, |  |
|  |  | - głowica sektorowa (phased array) wykonana w technologii single crystal lub podobnej poprawiającej jakość obrazowania, wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań kardiologicznych. |  |
|  |  | - centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode – minimum 3 |  |
|  |  | - częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego – minimum 3 |  |
|  |  | - częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler – minimum 3 |  |
|  |  | - ilość elementów piezoelektrycznych – minimum 80 |  |
|  |  | - kąt pola obrazowego głowicy – minimum 90 stopni |  |
|  |  | - głębokość obrazowania - powyżej 35 cm |  |
|  |  | Wbudowany dysk twardy o pojemności min. 1TB |  |
|  |  | Zapis obrazów jako surowe dane (np.format RAW DATA) |  |
|  |  | Wbudowany system archiwizacji - danych pacjenta, obrazów statycznych i dynamicznych (pętli), raportów z badania, funkcja zapisu na kartach pamięci(np. pendrive, flash), |  |
|  |  | Monitor min. 21”, rozdzielczość min1920x1024, ramię do swobodnego przesuwania i pochylania monitora |  |
|  |  | Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 13 cali |  |
|  |  | Drukarka termiczna dedykowana do systemu. |  |

W kolumnie „Parametr oferowany” wpisać „TAK” lub „NIE”

CZĘŚĆ 3: ZESTAW DO BADAŃ SPIROERGOMETRYCZNYCH

| LP. | MINIMALNE WYMAGANIA | PARAMETRY OFEROWANE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ergospirometr – stacjonarny system CPET, wyposażony w kompletną głowicę pomiarową, komplet masek w minimum 3 rozmiarach i oprogramowanie zapewniające wymagalność parametrów opisanych w zapytaniu ofertowym: |  |  |  |
|  | integracja z 12-kanałowym systemem wysiłkowym EKG, bieżnią, cykloergometrem |  |  |  |
|  | urządzenie przenośne zasilane z sieci 230V, |  |  |  |
|  | oznaczane parametry: BF, TV, VE, VE/VO2, VE/VCO2, PETO2, PETCO2, PACO2, HR, VO2/HR, FIO2, FEO2, FICO2, FECO2, VO2, VCO2, VO2/kg, VCO2/kg, VO2max, METS, RER, SpO2, spirometryczne FVC, VC, MVV, exFVC, pojemność minutowa i rzut skurczowy serca |  |  |  |
|  | Pomiar HR częstości skurczów serca z 12-kanałowego EKG oraz wykonanego w technologii bezprzewodowej Bluetooth lub równoważnej pasa HR |  |  |  |
|  | Moduł 12-kanałowego EKG i pas HR bezprzewodowy Bluetooth lub równoważny w zestawie. |  |  |  |
|  | Cyfrowa turbina optyczna wielorazowego użytku o oporach nie większych niż 0,1 kPa/l/s w pełnym zakresie pomiarowym od -20 l/s do +20 l/s |  |  |  |
|  | Ergospirometr przystosowany do przepływomierzy jednorazowego użytku gotowych do zastosowania bezpośrednio po otwarciu sterylnego opakowania. |  |  |  |
|  | Automatyczne i manualne określanie progów wentylacyjnych AT i RCP metodą V-Slope, exCO2, ciśnień parcjalnych i równoważników wentylacyjnych, ocena deficytu, długu tlenowego i wyznaczenie opóźnienia fizjologicznego w odpowiedzi na wysiłek fizyczny |  |  |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie prostych regresji: VO2/moc (mocy tlenowej), VE/VCO2 (sprawności wentylacji), VE/VO2, VO2/HR (pulsu tlenowego) |  |  |  |
|  | Analiza gazów oddechowych metodą „oddech po oddechu” |  |  |  |
|  | Prezentacja cyklu oddechowego na bieżąco w czasie testu |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru przepływu od -20 l/s do +20 l/s z dokładnością do +/-2% |  |  |  |
|  | Ocena metabolizmu energetycznego w czasie wysiłku fizycznego z określeniem intensywności spalania tłuszczów, węglowodanów i ilości uwalnianej energii podczas przemian metabolicznych |  |  |  |
|  | Ocena podstawowej i spoczynkowej przemiany materii (pomiar wydatku energetycznego, BMR i RMR) |  |  |  |
|  | Analizator O2 z czujnikiem elektrochemicznym o czasie odpowiedzi do 100 ms |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru O2 od 0 - 100% z dokładnością do 0,1% obj. |  |  |  |
|  | Okres eksploatacji czujnika tlenu minimum 18 miesięcy |  |  |  |
|  | Analizator CO2 wykorzystujący zjawisko absorpcji podczerwieni o czasie odpowiedzi maksymalnie do 100 ms |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru CO2 minimum 0 - 13% z dokładnością do 0,1% obj. |  |  |  |
|  | Prezentacja danych pomiarowych „surowych” lub uśrednionych po czasie lub po kilku oddechach w formie wykresów czasowych lub typu XY |  |  |  |
|  | Interaktywny program interpretacji testu spiroergometrycznego oparty na algorytmie Wassermana |  |  |  |
|  | Kalibracja systemu na żądanie, nie częściej niż co 2 tygodnie |  |  |  |
| B. | Cyfrowy 12-kanałowy system wysiłkowy EKG |  |  |  |
|  | Moduł cyfrowy bezpośrednio przy pacjencie z funkcją 14- kanałowej rejestracji EKG, impedancyjną kontrolą podłączenia elektrod i z wymiennymi przewodami elektrod. |  |  |  |
|  | Prezentacja na ekranie 12-kanałów EKG w różnych układach odprowadzeń, 12-stu bieżących median ST oraz uśrednionych zespołów QRS-T na tle referencyjnych z podaniem wartości położenia i nachylenia ST. |  |  |  |
|  | Funkcja wykonania spoczynkowego EKG oraz oceny ST w zakresie minimum: położenia, nachylenia i pętli ST/HR we wszystkich odprowadzeniach |  |  |  |
|  | Dostępne standardowe protokoły wysiłkowe i możliwość tworzenia własnych profili, w tym typu ramp, na bieżnię i cykloergometr |  |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania EKG minimum 4.000 próbek/s/ kanał |  |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia EKG 0,01 – 150 Hz |  |  |  |
| C. | Cykloergometr |  |  |  |
|  | Sterowanie elektromagnetyczne obciążeniem w zakresie minimum od 10 do 3000W |  |  |  |
|  | Moc cykloergometru niezależna od kadencji w zakresie minimum 30-180 obr/min |  |  |  |
|  | Progresywny przyrost mocy maksymalnie co 1 W |  |  |  |
|  | Dokładność zadawania obciążenia poniżej 100 W minimum co 2 W |  |  |  |
|  | Dokładność zadawania obciążenia w zakresie 100 – 1500 W min. 2% |  |  |  |
|  | Dokładność zadawania obciążenia powyżej 1500 W min. 5% |  |  |  |
|  | Tryby pracy : izokinetyczny, hiperboliczny, liniowy lub stały moment obrotowy |  |  |  |
|  | Płynna elektryczna regulacja kierownicy w zakresie położenia poziomego i wysokości |  |  |  |
|  | Płynna elektryczna regulacja siodełka w zakresie położenia poziomego i wysokości z regulacją kąta pochylenia |  |  |  |
|  | Regulacja położenia siodełka z poziomu konsoli dotykowej lub oprogramowania sterującego z możliwością zapamiętania i wczytania ustawień |  |  |  |
|  | Regulacja położenia kierownicy z poziomu konsoli dotykowej lub oprogramowania sterującego z możliwością zapamiętania i wczytania ustawień |  |  |  |
|  | Funkcja łatwej wymiany i stosowania własnego siodełka, kierownicy i pedałów badanego |  |  |  |
|  | Regulowane korby z pedałami |  |  |  |
|  | Oprogramowanie komputerowe sterowania cykloergometrem, z funkcją wizualizacji i wykonywania testów Wingate i eksportu danych ergometrycznych do arkusza kalkulacyjnego |  |  |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta minimum 220 kg |  |  |  |
|  | Ergometr wyposażony w minimum 7 calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy |  |  |  |
|  | Panel sterujący z polskim interfejsem językowym |  |  |  |
|  | Certyfikat medyczny CE |  |  |  |
| D. | Pozostałe: |  |  |  |
|  | Sprzęt komputerowy |  |  |
|  | Procesor osiągający wynik powyżej 8500 w rankingu dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net |  |  |
|  | Pamięć RAM: min. 8GB |  |  |
|  | Dysk twardy SSD o pojemności min. 128 GB |  |  |
|  | System operacyjny |  |  |
|  | Komputer wyposażony w złącze RS232 i co najmniej 6 portów USB |  |  |
|  | Monitor LED o przekątnej minimum 34” 1szt. rozdzielczości FullHD |  |  |
|  | Drukarka laserowa kolorowa, format A4, duplex, rozdzielczość min. 600x600 |  |  |
|  | Oprogramowanie komputerowe umożliwiające pełne sterowanie oferowanym sprzętem w zakresie oferowanych parametrów |  |  |

W kolumnie „Parametr oferowany” wpisać „TAK” lub „NIE”

CZĘŚĆ 4:  BIEŻNIA

| LP. | MINIMALNE WYMAGANIA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  | Prędkość ruchomego pasa w zakresie minimum od 0 do 40 km/godz, |  |
|  | Uniesienie pasa bieżni w zakresie minimum +/- 25%, ruch rewersyjny w standardzie |  |
|  | szerokość pasa bieżni minimum 65cm, długość pasa minimum 190cm |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta minimum 250kg |  |
|  | Wymagany przycisk bezpieczeństwa STOP na panelu sterowania |  |
|  | Silnik trójfazowy, zasilanie 3x400V/15A |  |
|  | Konsola sterująca z możliwością prezentacji parametrów prędkości, zużycia energii, mocy, dystansu, nachylenia i częstość skurczów serca |  |
|  | Automatyczna kontrola prędkości w zależności od pulsu |  |
|  | System dodatkowego zabezpieczenia w postaci zintegrowanego wysięgnika z kamizelką na klatkę piersiową |  |
|  | Wymagane poręcze zabezpieczające zintegrowane z bieżnią |  |

W kolumnie „Parametr oferowany” wpisać „TAK” lub „NIE”

CZĘŚĆ 5:  ZESTAW DO TRENINGU KRĄŻENIOWEGO

Zestaw cykloergometrów składa się z 5 szt. cykloergometrów z oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie treningu krążeniowego, 1 szt. cykloergometr z oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie treningu ekscentrycznego.

| LP. | MINIMALNE WYMAGANIA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  | CYKLOERGOMETRY |  |
|  | Automatyczne programy obciążeń standardowo stosowanych w rehabilitacji kardiologicznej dla monitorowanego treningu na 5 cykloergometrach, dla 5-ciu pacjentów |  |
|  | Programy projektowane ręcznie indywidualnie dla pacjenta, |  |
|  | Programowanie fazy indywidualne dla pacjenta, programowanie faz |  |
|  | Funkcja tworzenia grup treningowych |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wystartowania sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnego uruchamiania sesji treningowej wybranego pacjenta |  |
|  | Funkcja ręcznej jednoczesnej zmiany etapu sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnie dla wybranego pacjenta |  |
|  | Funkcja wstrzymania zmiany etapu sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnie dla wybranego pacjenta |  |
|  | Funkcja ręcznego jednoczesnego zakończenia sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnie dla wybranego pacjenta |  |
|  | Zadawanie obciążenia poprzez programowanie indywidualne, podawane automatycznie na cykloergometry |  |
|  | Funkcja ręcznej korekty obciążenia w czasie sesji treningowej |  |
|  | Tryb pracy hiperboliczny - obciążenie pacjenta, obroty na minutę niezależne od prędkości pedałowania |  |
|  | Tryb pracy liniowy, obciążenie zależne od prędkości pedałowania |  |
|  | Tryb pracy stały moment obrotowy |  |
|  | Protokoły typu interwałowy, RAMP, PWC, kontrolowany rytmem serca |  |
|  | Oznaczanie wskaźnika Borga RPE |  |
|  | Dla treningów sterowanych rytmem serca – określenia stałego rytmu serca, % wartości maksymalnego rytmu serca dla danego pacjenta lub użycia formuły Karvonen |  |
|  | Prezentacja aktualnej wartości HR, BP, MET |  |
|  | Tryby pracy mogą być sterowane ręcznie i poprzez centralę monitorującą |  |
|  | Funkcja określenia maksymalnego dopuszczonego obciążenia dla danego pacjenta |  |
|  | Analiza przeprowadzonej sesji treningowej w zakresie osiągniętego HR, mocy, obrotów, indeksu PWC w danym momencie sesji treningowej |  |
|  | Raportowanie wyników sesji treningowej z możliwością dodawania własnych komentarzy |  |
|  | Przeglądanie i porównywanie treningów dla wybranego pacjenta w trakcie trwania sesji treningowej z wizualizacją zmiany parametrów |  |
|  | Porównanie tabelaryczne przeprowadzonych treningów dla wybranego pacjenta |  |
|  | MODUŁ EKG – 5 SZTUK |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w granicach minimum 20 ÷ 250 z elektrod EKG |  |
|  | Czteroelektrodowy kabel pacjenta do monitorowania 2 kanałowego EKG- odprowadzenia kończynowe I, II |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja modułów EKG z centralą monitorującą zestawu |  |
|  | Funkcja wyboru liczby i rodzaju krzywej EKG wyświetlanej na ekranie systemu |  |
|  | Skalowanie krzywej EKG w oknie podglądu w zakresie 5/10/20/40 mm/Mv |  |
|  | Zmiana prędkości krzywej EKG w oknie podglądu w zakresie 12,5 / 25 mm/s |  |
|  | Wbudowany znacznik zdarzeń kardiologicznych |  |
|  | Alarm wizualny i audio dla rytmu serca |  |
|  | Diody LED lub inny sygnał świetlny sygnalizujące stan pracy modułu EKG |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający do minimum 8 godzin ciągłej pracy |  |
|  | Ładowanie akumulatora za pomocą kabla USB |  |
|  | Stacja dokująca umożliwiająca jednoczesne ładowanie minimum 4 modułów EKG |  |
|  | Moduł wodoodporny – klasa odporności IP68 |  |
|  | Moduł wyposażony w wyjście i kabel TTL do synchronizacji z modułem automatycznego pomiaru ciśnienia |  |
|  | Mała waga modułu EKG poniżej 50 g |  |
|  | MIERNIK CIŚNIENIA KRWI – 5 SZT |  |
|  | Automatyczny pomiar ciśnienia krwi z wykorzystaniem modułów BP zainstalowanych w cykloergometrach rehabilitacyjnych |  |
|  | Automatyczne wyzwalanie pomiaru ciśnienia na cykloergometrach w zdefiniowanych momentach protokołu treningowego |  |
|  | Możliwość wykonania dodatkowych wyzwalanych ręcznie pomiarów ciśnienia |  |
|  | Alarm wizualny i audio dla podwyższonego ciśnienia krwi powyżej lub poniżej określonych dla pacjenta parametrów |  |
|  | Program umożliwiający zapamiętywanie danych pacjenta, umożliwiający łatwą i szybką identyfikację pacjenta, zapamiętywanie danych treningowych, automatyczne ustawianie parametrów treningowych z poprzedniego treningu przy kolejnym treningu pacjenta |  |
|  | Software w języku polskim |  |
|  | Wbudowana baza danych oraz możliwość skonfigurowania zewnętrznej bazy danych SQL, łączność z serwerem i korzystanie z bazy danych zamawiającego |  |
|  | Program umożliwiający zapamiętywanie danych pacjenta, umożliwiający łatwą i szybką identyfikację pacjenta, zapamiętywanie danych treningowych, automatyczne ustawianie parametrów treningowych z poprzedniego treningu przy kolejnym treningu pacjenta |  |
|  | Profil administratora systemu z możliwością zakładania profili i nadawania uprawnień |  |
|  | Tworzenie profili użytkowników zabezpieczonych hasłem |  |
|  | Możliwość oznaczania i automatycznego wydruku fragmentu EKG w trakcie prowadzonego treningu |  |
|  | Wydruk raportu z dotychczasowej części treningu w trakcie sesji |  |
|  | Wskaźnik poziomu baterii bezprzewodowych modułów EKG na ekranie centrali |  |
|  | Zapis oraz archiwizacja istotnych parametrów (obciążenie, HR, krzywe EKG, ciśnienie krwi) |  |
|  | CYKLOERGOMETRY DO TRENINGU KRĄŻENIOWEGO – 5 SZT |  |
|  | cykloergometr wyposażony w elektroniczny wyświetlacz obrazujący wybrany program badania, moc, obroty, czas trwania badania, częstość akcji serca, pomiar ciśnienia krwi. |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej min. 7” |  |
|  | Hamulec ergometru elektromagnetyczny, sterowany elektronicznie z pomiarem mocy chwilowej |  |
|  | Moc cykloergometru regulowana w zakresie 7 - 1000 W |  |
|  | Tryby pracy: |  |
|  | hiperboliczny (niezależny od prędkości obrotowej) |  |
|  | liniowy (zależny liniowo od prędkości obrotowej) |  |
|  | ze stałym momentem obrotowym |  |
|  | przy stałym rytmie HR |  |
|  | Utrzymywanie stałego obciążenia w zakresie: 30 – 150 obr/min |  |
|  | Dokładność utrzymywania obciążenia: |  |
|  | poniżej 100 W 3W, |  |
|  | od 100 W - 500 W 3% |  |
|  | od 500 W - 1000 W 5% |  |
|  | Sterowanie obciążeniem ręczne z konsoli lub zewnętrzne z komputera |  |
|  | Regulacja położenia kierownicy w zakresie 360° |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości siodełka |  |
|  | Regulacja położenia siodełka z poziomu konsoli dotykowej lub oprogramowania sterującego z możliwością zapamiętania i wczytania ustawień, zapamiętywania i odtworzenia nastaw ergometru dla wybranego pacjenta |  |
|  | Niska podstawa ergometru maks. 2 cm |  |
|  | Zintegrowany uchwyt na napoje |  |
|  | Polski interfejs językowy |  |
|  | Na wyświetlaczu komunikaty dla pacjenta – zwolnij/przyspiesz, komunikaty alarmowe i o awariach |  |
|  | Wbudowany w konsolę moduł automatycznego pomiaru ciśnienia metodą tonów Korotkowa |  |
|  | Warunki bezpieczeństwa I klasa ochronności, zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min.180 kg |  |
|  | Automatyczna kalibracja systemu pomiarowego |  |
|  | CYKLOERGOMETR DLA PRACY EKSCENTRYCZNEJ 1SZT |  |
|  | Sterowanie elektromagnetyczne obciążeniem, |  |
|  | Tryb pracy według stałej kadencji i stałej mocy, protokoły pracy wysiłkowej - sterowanie ręcznie lub automatyczne |  |
|  | Przycisk STOP wbudowany w ramę ergometru, zintegrowany z systemem |  |
|  | Maksymalne obciążenie do minimum 900 Wat |  |
|  | Konsola sterująca wyposażona w min. 7” kolorowy ekran LCD i przyciski funkcyjne |  |
|  | Położenie pacjenta na trenażerze w pozycji półleżącej |  |
|  | Możliwość regulacji odległości siedziska od korby i wysokości położenia korby |  |
|  | Programowanie treningu z konsoli lub sterowanie ręczne z konsoli oraz z programu komputerowego z możliwością zapisu szablonu treningu, danych pacjenta i danych ergometrycznych |  |
|  | Oprogramowanie w konsoli trenażera oraz instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Wyświetlanie na konsoli czasu wysiłku, drogi, kadencji, pracy oraz bieżących wartości: nachylenia trasy, mocy, siły nacisku na pedały, prędkości i częstości rytmu serca |  |
|  | Prezentacja w formie graficznej mocy, kadencji, prędkości, drogi, siły nacisku i tętna w funkcji czasu, drogi i/lub wykonanej pracy |  |
|  | Dopuszczalny błąd odczytu pomiaru generowanej mocy do 4%, a dla mocy poniżej 100 W błąd do 4 W |  |
|  | Błąd odczytu kadencji nie większy niż +/- 1 obrót na minutę |  |
|  | Funkcja podłączenia do trenażera nośnika USB, zewnętrznej klawiatury i drukarki działającej na USB |  |
|  | Przesyłanie danych po kablu RS232, po sieci LAN |  |
|  | Zapisywanie i drukowanie raportów z treningu na drukarce kolorowej |  |
|  | Eksport raportów w formacie PDF, TIFF i CSV |  |
|  | Pas HR bezprzewodowy Bluetooth lub równoważny w zestawie, komunikacja z pasem tętna HR |  |
|  | Zasilanie z prostownika sieciowego 230VAC, 50Hz / 12 VDC |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min.180 kg |  |
|  | Warunki bezpieczeństwa I klasa ochronności, zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |
|  | Automatyczna kalibracja systemu pomiarowego |  |

W kolumnie „Parametr oferowany” wpisać „TAK” lub „NIE”

CZĘŚĆ 6:  ZESTAW DO STABILOMETRII I DYNAMOGRAFII

| LP. | MINIMALNE WYMAGANIA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| Platforma balansowo-stabilo-dynamograficzna – 1 szt |  |  |
|  | Urządzenie dynamiczno-statyczne z silnikami umożliwiającymi prace w każdej płaszczyźnie |  |
|  | Wbudowany minimum jeden silnik umożliwiający aktywne wytrącanie osoby ćwiczącej z równowagi dzięki ruchom wieloosiowym, z możliwością zaprogramowania określonej trajektorii ruchu |  |
|  | Ocena pracy jednonóż oraz obunóż |  |
|  | Funkcja integracji informacji z obu kończyn górnych niezależnie, dzięki czujnikom zainstalowanym w uchwytach osobno dla każdej kończyny górnej oraz z obu kończyn dolnych dzięki czujnikom wykorzystującym położenia środka nacisku stóp na podłoże. |  |
|  | Pomiar siły mięśniowej kończyn górnych w warunkach izometrycznych na platformie |  |
|  | Zestaw diagnostyczny zawierający testy oceniające rzut środka ciężkości na płaszczyznę podparcia np. próbę Romberga, test limitów stabilności, ocenę ryzyka upadków |  |
|  | Wybór płaszczyzny ćwiczeń |  |
|  | Biofeedback w czasie rzeczywistym |  |
|  | Regulacja prędkości platformy, kierunku i wielkości wychylenia |  |
|  | Automatyczne tworzenie raportów |  |
|  | Zapis wyników w bazie danych |  |
|  | Przyjazny oraz ciekawy interface zachęcający użytkowników do wzmożonych ćwiczeń np. gry |  |
|  | Pomiar siły, prędkości, przyśpieszenia |  |
|  | Połączenie z siecią Wifi |  |
|  | Funkcja dołączenia stabilnego, zintegrowanego siedziska, pracującego w czasie rzeczywistym razem z ruchami platformy wielokierunkowo i wieloosiowo dla osób mniej sprawnych |  |
|  | Zintegrowana z platformą funkcja stabilizacji stóp w odpowiednim skorygowanym ułożeniu stawu skokowego (modyfikacja zgięcia i wyprostu, pronacji i supinacji w stawie skokowym) |  |
|  | Kolorowy ekran |  |

W kolumnie „Parametr oferowany” wpisać „TAK” lub „NIE”

CZĘŚĆ 7:  URZĄDZENIE DO IZOKINETYKI

| LP. | MINIMALNE WYMAGANIA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie do izokinetyki stanowi zestaw zawierający co najmniej: fotel, dynamometr, rama wraz z kompletem przystawek do stabilizacji i ćwiczeń stawów, minimum: nadgarstkowych, łokciowych, barkowych, biodrowych, kolanowych, skokowych, przystawki stabilizujące konieczne do przeprowadzenia testów lub treningu, przystawka do stawu kolanowego stabilizująca i zmniejszająca ruch szufladowy stawu oraz kompatybilny zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem badawczo- treningowym: |  |  |
|  | duży stabilny fotel z minimum czteropunktowymi pasami stabilizującymi |  |
|  | ustawianie nachylenia oparcia fotela |  |
|  | funkcja stabilizacji kończyny kontralateralnej przy ćwiczeniach stawu kolanowego, |  |
|  | przeprowadzenie diagnostyki oraz treningu. |  |
|  | pomiar różnych typów skurczu mięśniowego |  |
|  | pomiar siły we wszystkich stawach obwodowych. |  |
|  | trening skurczu izometrycznego, izokinetycznego, izotonicznego, ruchu biernego stałego, ekscentrycznego i koncentrycznego. |  |
|  | oprogramowanie badawczo-treningowe. |  |
|  | oprogramowanie w języku polskim |  |
|  | minimum 27 schematów ruchów wbudowanych w program (3 dla stawu kolanowego, 9 dla barkowego, 3 dla stawu skokowego, 6 dla stawu biodrowego, 2 dla stawu łokciowego, 3 dla nadgarstka, 1 ruch obrotowy) |  |
|  | generowania raportów liczbowych (raporty kolorowe, podświetlanie różnic w wynikach) i raportu tekstowego |  |
|  | generowanie własnych testów, ścieżek do biofeedbacku oraz projektowania serii treningów i ich trwałego zapisu w programie |  |
|  | system kalibracji |  |
|  | zakres prędkości we wszystkich trybach (z wyjątkiem izometrii): 1/16-500 stopni na sekundę |  |
|  | zakres pomiaru momentu siły we wszystkich trybach w zakresie minimum 0,1 - 650 Nm |  |
|  | dokładność pomiaru: moment siły 0,01Nm, czas 0,01s |  |
|  | wielokrotny obrót ramienia dynamometru 360 stopni |  |
|  | ustawianie wysokości dynamometru |  |

W kolumnie „Parametr oferowany” „TAK” lub „NIE”

CZĘŚĆ 8:  APARAT DO POMIARU BIOIMPEDANCJI Z WAGĄ

| LP. | MINIMALNE WYMAGANIA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat stacjonarny - bioelektryczny pomiar impedancji (BIA) |  |
|  | Pomiar impedancji w zakresie minimum10 Ω do 1000 Ω |  |
|  | Zintegrowana sztywna poręcz z wbudowanymi elektrodami wymuszającymi prawidłową powtarzalną postawę |  |
|  | Wyświetlacz wbudowany w obudowę analizatora z możliwością obrotu 360’ |  |
|  | Pomiary: |  |
|  | - masa ciała |  |
|  | - masa mięśni szkieletowych |  |
|  | - masa tkanki tłuszczowej |  |
|  | - minimum 5-segmentalna analiza ciała impedancja każdego z segmentu |  |
|  | - poziom trzewnej tkanki tłuszczowej |  |
|  | - impedancja każdej częstotliwości |  |
|  | - 5- segmentalna analiza tkanki tłuszczowej |  |
|  | - segmentalne obwody |  |
|  | - obwód talii |  |
|  | - stopień otyłości |  |
|  | - historia składu ciała |  |
|  | - zalecana dawka kalorii |  |
|  | - wydatek kaloryczny |  |
|  | - całkowita zawartość wody w organizmie |  |
|  | - woda zewnątrzkomórkowa (ICW) |  |
|  | - woda wewnątrzkomórkowa (ECW) |  |
|  | - wskaźnik wody zewnątrzkomórkowej |  |
|  | - beztłuszczowa masa ciała (FFM) |  |
|  | - wskaźnik masy ciała (BMI) |  |
|  | - masa komórkowa (BCM) |  |
|  | - procentowa zawartość tkanki tłuszczowej |  |
|  | - wskaźnik talia-biodra (WHR) |  |
|  | - podstawowa przemiana materii (BMR) |  |
|  | - kontrola tkanki tłuszczowej |  |
|  | - kontrola mięśni |  |
|  | - kontrola masy ciała |  |
|  | - balans ciała |  |
|  | - wykres rozwoju (wzrost, masa ciała) |  |
|  | Minimum 8-punktowy tetrapolarny system elektrod dotykowych ufiksowanych na stałych pozycjach w urządzeniu, dla kończyn górnych i dolnych, gwarantujących powtarzalność usytuowania ciała w tej samej pozycji w każdym badaniu |  |
|  | Częstotliwość - impedancja minimum 15 częstotliwości, w tym1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz, 1000kHz |  |
|  | Częstotliwość- reaktancja 5kHz, 50kHz, 250kHz |  |
|  | Natężenie prądu minimum 80 μA |  |
|  | Granica masy ciała minimum 10-250 kg |  |
|  | Granica wzrostu 50-250 cm |  |
|  | Wbudowana legalizowana waga, posiada ocenę zgodności |  |
|  | Walidacja wyników klinicznych minimum 5 metodami MRI, ADP, D2O, DEXA, NaBt |  |
|  | Klasa dokładności pomiaru co najmniej IIa (RL93/42 EWG) |  |
|  | Oprogramowanie do analizy danych i obliczania poszczególnych parametrów, wydruk danych |  |
|  | Software w języku polskim |  |

W kolumnie „Parametr oferowany wpisać „TAK” lub „NIE”

CZĘŚĆ 9:  APARAT DO FALI UDERZENIOWEJ

| LP. | MINIMALNE WYMAGANIA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  | Piezoelektryczne lub elektromagnetyczne źródło generowania fali uderzeniowej | Podać |
|  | fala ESWT |  |
|  | częstotliwość pracy w zakresie minimum 1 do 8 Hz |  |
|  | czas narastania fali max do 10ns |  |
|  | Regulacja głębokości zogniskowania fali za pomocą nie więcej niż 2 dołączonych nakładek dystansujących zapewniających ogniskowanie w całym obszarze działania głowicy |  |
|  | Objętość ogniska terapeutycznego min. 3,5 mm3 |  |
|  | minimum 20 poziomów intensywności energii dla technologii piezoelekrrycznej i 14 dla technologii elektromagnetycznej |  |
|  | minimum 2 głowice generujące fale ESWT |  |
|  | Głowica punktowa o max. gęstości energii nie mniejszej niż 0,8 mJ/mm2 dla technologii piezoelektrycznej i 0,55 mJ/mm2 dla technologii alternatywnej |  |
|  | Głębokość penetracji nie mniejsza niż 4 cm |  |
|  | Głowica liniowa wykonana w technologii piezoelektrycznej lub głowica zastępującą głowicę liniową wykonana w technologii alternatywnej, pokrywająca odcinek nie mniejszy niż 5cm ±0,5cm |  |
|  | Gęstość energii nie mniejsza niż 0,16 mJ/mm2 |  |
|  | Głębokość penetracji nie mniejsza niż 2 cm |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy dotykowy monitor o przekątnej min. 10”, wyposażony w programy terapeutyczne do zabiegów min. urologicznych i dermatologicznych (owrzodzenia na tle zaburzeń krążenia) wraz z możliwością wyświetlania filmów instruktażowych z poszczególnymi zabiegami, z wbudowanym elektronicznym atlasem anatomicznym. |  |
|  | Głowica wyposażona w wyświetlacz z możliwością zmiany parametrów zabiegów, m.in. gęstości energii, częstotliwości uderzeń |  |
|  | Waga głowicy terapeutycznej wraz z kablem maks. 1,2 kg |  |
|  | aparat wyposażony w wózek, 2 uchwyty na głowice |  |
|  | uchwyt na prącie z regulacją wysokości ułożenia, do zabiegów zaburzeń erekcji |  |

W kolumnie „Parametr oferowany” wpisać „TAK” lub „NIE” 
W pkt. 1 podać oferowane rozwiązanie.

CZĘŚĆ 10: APARAT DO GŁĘBOKIEGO PRZEKRWIENIA ZA POMOCĄ PRĄDU RF

| LP. | MINIMALNE WYMAGANIA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  | wykorzystanie energii fal radiowych do prac w trybie termicznym i atermicznym |  |
|  | częstotliwość fal radiowych 400-450kHz |  |
|  | tryb modulacji |  |
|  | moc wyjściowa: minimum 200W |  |
|  | podgrzewana płytka zwrotna |  |
|  | wykorzystanie do regeneracji tkanek niedokrwionych, do leczenie ran atroficznych |  |
|  | wbudowane protokoły oraz możliwość tworzenia własnych i zapisywania ich w pamięci urządzenia |  |
|  | łączność WIFi z komputerem |  |
|  | ekran dotykowy o przekątnej minimum 10 cali |  |
|  | pilot zdalnego sterowania |  |
|  | wyposażenie aparatu w elektrody, wózek jezdny, inne |  |
|  | Minimum 3 elektrody pojemościowe, kabel pojemnościowy, |  |
|  | Minimum 3 elektrody rezystywne, kabel rezystywny, |  |
|  | klasa medyczna urządzenia |  |

W kolumnie „Parametr oferowany” wpisać „TAK” lub „NIE”

CZĘŚĆ 11: URZĄDZENIE DO TRENINGU OPOROWEGO MIĘŚNI

| LP. | MINIMALNE WYMAGANIA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie do treningu oporowego mięśni stanowi zestaw składający się co najmniej: kolumna główna z dwoma regulowanymi ramionami, kompresor do podawania oporu pneumatycznego na oba urządzenia jednocześnie, drążek 1 szt., 1 para uchwytów do rąk, 1 szt. mankiet na staw skokowy, 1 szt. mankiet na udo, 1 szt. uchwyt podwójny do rąk, 1 szt. pas na tułów. |  |  |
|  | Urządzenie do podawania oporu pneumatycznego |  |
|  | Regulacja oporu w zakresie minimum od 0-45kg dla ruchu bilateralnego i 0-22kg dla unilateralnego |  |
|  | Płynny opór pneumatyczny, dawkowanie nie więcej niż 1kg |  |
|  | Pełna kontrola poziomów oporu pneumatycznego |  |
|  | Test oceny mocy |  |
|  | Urządzenie przystosowane dla osób o wzroście minimum od 120cm do 210cm |  |
|  | Urządzenie przystosowane do treningu mięśni kończyn dolnych i górnych |  |
|  | Linia ciągnięcia oporu w wielu płaszczyznach, regulowane ramiona |  |
|  | Wysokość urządzenia z ramionami podniesionymi do góry (z podstawą), nie wyższa niż 230 cm, szerokość ramion nie większa niż 250cm, szerokość podstawy kolumny nie większa niż 90cm, głębokość podstawy nie większa niż 70cm |  |
|  | Długość kabla dwustronnie – praca w wielu płaszczyznach minimum 170 cm |  |
|  | Długość kabla (linki) jednostronnie – praca w wielu płaszczyznach minimum 350 cm |  |
|  | Zwrotna informacja dla pacjenta w postaci generowanej mocy |  |
|  | Zintegrowany panel sterujący z wyświetlaczem, informacja o podanym oporze, ilości powtórzeń, generowanej mocy dla każdego powtórzenia oraz zbiorczo |  |
|  | System archiwizacji danych treningowych |  |
|  | Stabilne mocowanie urządzenia |  |

W kolumnie „Parametr oferowany” wpisać „TAK” lub „NIE”

CZĘŚĆ 12:  APARAT DO STYMULACJI MIĘŚNI DNA MIEDNICY

| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  | Funkcja EMG |  |
|  | Feedback sEMG: minimum 2 niezależne kanały do sEMG, z oddzielnym kanałem referencyjnym |  |
|  | Korzystanie z gotowych programów zorientowanych na założony cel terapeutyczny, jednostkę chorobową lub osłabioną funkcję |  |
|  | Kalibracja urządzenia na podstawie średniej ze wszystkich wykonanych skurczów, maksymalnie osiągniętej wartości lub ręcznie przez terapeutę |  |
|  | Funkcja zastosowania w trakcie jednej sesji stymulacji i feedback’u sEMG |  |
|  | Funkcja manualnej zmiany wszystkich parametrów zabiegowych, dostosowanie informacji dźwiękowej w zależności od celów danej sesji terapeutycznej |  |
|  | Minimum 2 kanały do elektrostymulacji feedback |  |
|  | Programy do elektrostymulacji mięśni, w tym mięśni dna miednicy |  |
|  | - TENS konwencjonalny, uderzeniowy, modulowany, |  |
|  | - 4-polowy i 2-polowy prąd interferencyjny z wektorem rotacyjnym, |  |
|  | - 2-polowy średniej częstotliwości, |  |
|  | - prądy diadynamiczne, |  |
|  | - prądy NMES |  |
|  | 1 kanał feedback'u ciśnieniowego w mmHg |  |
|  | Feedback ciśnieniowy: niezależny kanał do feedbacku ciśnieniowego określający zmiany w jednostce mm Hg z wykorzystanie sondy dopochwowej lub anorektanej |  |
|  | Praca z poziomu urządzenia lub oprogramowania komputerowego |  |
|  | Funkcja tworzenia własnych programów |  |
|  | Duży wyświetlacz dla pacjenta |  |

W kolumnie „Parametr oferowany” wpisać „TAK” lub „NIE”

CZĘŚĆ 13:  ZESTAW DO PRODUKCJI WKŁADEK

| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do produkcji zindywidualizowanych wkładek termoformowalnych |  |
|  | Funkcja dostosowania różnych materiałów technicznych we wkładkach do konkretnych celów terapeutycznych (korekcja ustawienia stopy, stabilizacja stopy, odciążenie miejsc zwiększonego nacisku) |  |
|  | Zestaw do oceny statycznej i dynamicznej stóp, funkcja identyfikacji miejsc nadmiernego obciążenia (stref zwiększonego nacisku) - plantokonturograf, podoskop, mata do pomiaru sił reakcji podłoża |  |
|  | Podoskop zintegrowany z urządzeniem do produkcji wkładek |  |
|  | Wygodne i regulowane zintegrowane krzesło dla pacjenta, które umożliwia pracę ze stopami nieobciążonymi masą ciała |  |
|  | Zintegrowane lustro do kontroli tyłostopia |  |
|  | Zintegrowane poręcze, podesty dla bezpieczeństwa pacjenta |  |
|  | System 2 niezależnych typów poduszek, w tym: 2 poduszki podciśnieniowe silikonowe do wykonywania odcisków w pozycji skorygowanej stóp, 2 poduszki piankowe do formowania wkładek w pozycji nieskorygowanej stóp |  |
|  | Regulacja prędkości przepływu powietrza z/do poduszek próżniowych |  |
|  | Pompa próżniowa zintegrowana z urządzeniem do pracy z poduszkami oraz z urządzeniem do podgrzewania, zgrzewania i uplastyczniania wkładek |  |
|  | Płynna regulacja pracy pompy próżniowej |  |
|  | Zintegrowana nagrzewnica z systemem podciśnienia do uplastyczniania i podgrzewania baz wkładek termoformowalnych. Funkcja regulacji parametrów technologicznych: czasu i temperatury podgrzewania. |  |
|  | Specjalistyczna frezarka do obróbki wkładek z systemem odprowadzania nieczystości; |  |
|  | - Funkcja zamontowania pasów ściernych i ściernicy trzpieniowej |  |
|  | - System umożliwiający gromadzenie lub ewakuację zanieczyszczeń powstających w trakcie pracy urządzenia |  |
|  | - Moc wyjściowa silnika min. 500 W, obroty minimum 2800/ min |  |
|  | System do analizy tensometrycznej reakcji sił podłoża - mata do oceny rozkładu sił reakcji podłoża |  |
|  | - wersja przenośna maty |  |
|  | - waga urządzenia nie większa niż 4 kg |  |
|  | - łączność z jednostką centralną przy użyciu Wi Fi |  |
|  | - funkcja obsługi z urządzeń przenośnych typu tablet |  |
|  | - oprogramowanie umożliwiające pełną indywidualizację informacji o stanie klinicznym pacjenta, |  |
|  | - bezpłatne użytkowanie oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów kupującego |  |
|  | - brak opłat za użytkowanie i up-grade oprogramowania maty |  |
|  | - panel administracyjny do zarządzania bazą danych pacjentów |  |
|  | - archiwizowanie danych i możliwość porównania wyników badania obciążenia statycznego i dynamicznego |  |
|  | - oprogramowanie w języku polskim |  |
|  | - generowanie raportów z przeprowadzonych badań |  |
|  | - ocena obciążenia stóp w warunkach statycznych i dynamicznych |  |
|  | - statyczny pomiar nacisku stóp w pozycji stojącej |  |
|  | - badanie koordynacji oraz równowagi (stabilometria) |  |
|  | - wykrywanie zaburzeń przetaczania stopy, np. ograniczenia fizjologicznej pronacji lub nadmiernej pronacji |  |
|  | - możliwość analizy wzorca przetaczania stopy podczas chodu |  |
|  | - pomiar reakcji sił podłoża podczas przetaczania stopy wraz z wyznaczeniem krzywej przetaczania dla każdej ze stóp |  |
|  | - identyfikacja miejsc zwiększonego nacisku narażonych na powstawanie owrzodzeń neuropatycznych wynikających z zaburzeń ukrwienia i zaburzeń czucia w obrębie stopy, np. w zespole stopy cukrzycowej |  |
|  | - kolorowy obraz wyniku rozkładu reakcji sił podłoża w celu szybkiej identyfikacji stref o zwiększonym i zmniejszonym obciążeniu |  |
|  | - wykrywanie większego obciążenia jednej ze stóp |  |
|  | - natychmiastowa ocena efektywności zastosowanego zaopatrzenia ortopedycznego |  |
|  | - parametry: wymiary maty (min. 600 x 530 mm), powierzchnia części aktywnej - pokrytej czujnikami (min 400 x 400 mm), wymiary czujników (max. 10 x 10 mm), liczba czujników (min. 1600), częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym |  |
|  | - minimalny rejestrowany nacisk 0.4 N |  |
|  | - dopuszczalny maksymalny nacisk minimum 100N |  |
|  | - częstotliwość próbkowania minimum 100Hz |  |
|  | - funkcja analizy rejestracji video z możliwością wyznaczania kątów, długości i powierzchni |  |
|  | - funkcja rejestracji badania przy użyciu minimum dwóch kamer wideo |  |

W kolumnie „Parametr oferowany” wpisać „TAK” lub „NIE”;

CZĘŚĆ 14:  APARAT DO POMIARU ABI

| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  | nieinwazyjny sfigmomanometr do określania wskaźnika kostkowo-ramiennego (ABI-Ankle Brachial-Index) |  |
|  | w pełni zautomatyzowany oscylometryczny pomiar RR o wartościach w zakresie minimum (60-230mmHg) |  |
|  | pomiar ciśnienia krwi symultanicznie na czterech kończynach |  |
|  | mankiety dla osób o obwodach kończyn w zakresie minimum 23-45cm dla kkgórnych i 19-37cm dla kkdolnych |  |
|  | funkcja indywidualnych pomiarów ciśnienia krwi na rękach i nogach, |  |
|  | jednoczesny pomiar szybkości fali tętna (PWV) obliczany na podstawie pomiaru czasu przejścia pulsu od ramienia do kostki wzdłuż ciała, wartość podawana jest w m/s |  |
|  | automatyczna informacja, przy przekroczeniu różnicy ciśnień SYS i DIA na obu rękach oraz SYS na obu nogach powyżej 19 mmHg, |  |
|  | automatyczna informacja o różnicy ciśnień „lewo-prawo” |  |
|  | informacja o obecności zaburzeń rytmu serca. |  |
|  | precyzyjne i powtarzalne pomiary, tryb testowy |  |
|  | pomiar bez konieczności użycia metody ultradźwięków (Doppler) lub innych czujników |  |
|  | oprogramowanie umożliwiające zapis danych pacjenta |  |
|  | baza danych pacjenta, zarządzanie danymi pomiaru |  |
|  | funkcja podłączenia do serwera ośrodka i bezpośredniego zapisu danych na serwerze |  |
|  | graficzne przedstawienie mierzonych danych |  |
|  | podkreślenie w kolorze wszystkich wartości krytycznych |  |
|  | eksport danych do arkusza kalkulacyjnego, możliwość prostego wydruku danych |  |
|  | system zgodny z europejską normą EN 1060 |  |
|  | kontrola kalibracji systemu, pomiary testowe |  |

W kolumnie „Parametr oferowany” wpisać „TAK” lub „NIE”