Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia (po zmianie 24.08.2022 r.)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę infrastruktury badawczej do wytwarzania preparatu Tregs na potrzeby badań klinicznych dla spółki PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku,

w ramach realizacji projektu nr POIR.02.01.00-00-0100/20-00

pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe dla rozwoju metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych”

WYMAGANIA OGÓLNE

- Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części, w tym:

- Część 1 – dostawa komór laminarnych

- Część 2 – dostawa mikroskopów odwróconych

- Część 3 – dostawa mikroskopów prostych

- Szczegółowe informacje o ilości, wymaganiach dla urządzeń (wyposażeniu dodatkowym) w ramach każdej części ujęto w załącznikach 1a-1c.

Uwaga:

Wykonawca oprócz wskazania w ofercie producenta i modelu proponowanego urządzenia przedstawi także dokładny opis proponowanych urządzeń w formie specyfikacji technicznej producenta proponowanych urządzeń (jeśli urządzenia miałyby być zmodyfikowane dla potrzeb niniejszego postępowania w stosunku do pierwotnej specyfikacji technicznej, wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do przedstawienia opisu proponowanych modyfikacji.

- Wymagania ogólne dla każdej części zamówienia oraz warunki ich realizacji zostały określone także w treści Zapytania ofertowego oraz we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Nadto, jeśli inaczej nie określono w załącznikach 1a-1c, zamówienie dla każdej części zamówienia obejmuje:

- Dostawę, montaż (instalację) i uruchomienie urządzenia (wraz z wyposażeniem dodatkowym – jeśli zostało wskazane) objętego zamówieniem w ramach każdej części, przy czym:

- ramach każdej części przedmiot dostawy powinny stanowić urządzenia (wraz z wyposażeniem dodatkowym – jeśli występuje), fabrycznie nowe. Przedmiot dostawy powinien być wolny od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich;

- Za dostawę i pozostałe czynności odpowiada Wykonawca;

- Wszystkie elementy/urządzania zostaną zapakowane w opakowanie fabryczne (producenta) i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie podczas transportu. Za jakiekolwiek uszkodzenia przedmiotu zamówienia podczas transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

- Urządzenia zostaną dostarczone i zainstalowane w lokalizacji i pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać montaż w sposób „czysty” – urządzanie i jego elementy bezpośrednio przed instalacją należy wymyć/wyczyścić odpowiednimi środkami dezynfekcyjnymi;

- Wykonawca pozostawi po instalacji urządzenia pomieszczenia w stanie nie gorszym niż zastany, w tym uprzątnie na swój koszt i ryzyko wszelkie odpady, resztki, śmieci etc;

- Przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji przy dostawie urządzenia. Wraz z urządzeniem (wyposażeniem dodatkowym) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dla danego urządzenia (wyposażenia dodatkowego):

- Opis i charakterystykę materiałów, z jakich wykonano urządzenie. Opis i charakterystyka powinna być na tyle dokładna, precyzyjna i wyczerpująca, aby umożliwić określenie i wybór środków czystości dla utrzymania urządzenia w czystości i dezynfekcji;

- Listę środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia/sanityzacji urządzenia, kompatybilnych z materiałami konstrukcyjnymi oraz wskazanie jednoznacznych cechy środków równoważnych, jeśli na takiej liście będą występowały produkty określonego producenta;

- Listę części zamiennych wraz z charakterystyką – z jakiego materiału wykonane, specyfikacje (rozmiary, średnice, itp.), typ, kod katalogowy producenta;

- Oznaczenie/certyfikat CE;

- Instrukcję obsługi (w tym instrukcję obsługi dla osób niepełnosprawnych) w języku polskim oraz języku angielskim;

- Instrukcję konserwacji w języku polskim i języku angielskim;

- Instrukcję mycia i czyszczenia w języku polskim oraz języku angielskim;

- Dokumentację techniczno-ruchową (DTR) (rysunki techniczne, schematy, itp.);

- Świadectwa jakości komponentów (np. filtrów HEPA);

- Listę podzespołów z przypisaną wartością podatku VAT dla każdego podzespołu;

- Kartę gwarancyjną.

- Przeprowadzenie kwalifikacji/walidacji przy dostawie, w tym:

- Wykonawca przeprowadzi kwalifikację IQ i OQ oraz PQ każdego urządzenia objętego dostawą na podstawie wzorów raportów/protokołów zatwierdzonych przez Zamawiającego i w zakresie określonym dla poszczególnych kwalifikacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty wzorów raportów/protokołów co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem dostawy urządzenia, w wersji elektronicznej (pliki edytowalne).

- Projekty wzorów raportów/protokołów IQ i OQ oraz PQ będą opracowane w języku angielskim oraz w języku polskim. Zamawiający określi zakres dla każdej kwalifikacji po przedstawieniu przez Wykonawcę projektów wzorów raportów/protokołów IQ i OQ oraz PQ. Zamawiający może odstąpić od wymogu opracowania wzorów raportów w języku polskim w części lub w całości po zapoznaniu się projektami wzorów raportów/protokołów.

- Projekty wzorów raportów/protokołów powinny spełniać wymagania następujących aktów prawnych:

- Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek;

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek;

- Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, w szczególności ANEKS 1 WYTWARZANIE STERYLNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH;

- PN-EN ISO 14644 (właściwe sekcje) Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane.

- Wraz z projektami wzorów raportów/protokołów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- aktualne i ważne certyfikaty kalibracji/wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej, za pomocą której wykonane będą pomiary, oraz

- instrukcję obsługi urządzenia objętego planowaną dostawą w języku polskim.

- Zamawiający zaakceptuje projekty wzory raportów/protokołów lub zgłosi do nich uwagi w terminie 7 dni od ich przedstawienia. W przypadku zgłoszenia uwag do projektów Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i przedstawi ponownie projekty wzorów raportów/protokołów do akceptacji Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego. Opisana powyżej procedura znajdzie zastosowanie do czasu akceptacji projekty wzorów raportów/protokołów. Ryzyko odmowy akceptacji projektów wzorów raportów/protokołów obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do instalacji urządzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, rozruchu oraz wykonania kwalifikacji instalacyjnej (IQ), operacyjnej (OQ) i procesowej (PQ) zgodnie z zakresem wskazanym przez Zamawiającego i na podstawie wzorów raportów zatwierdzonych przez Zamawiającego. Czynności kwalifikacji będą wykonane z udziałem i pod nadzorem Zamawiającego.

- Z wykonanych czynności kwalifikacyjnych Wykonawca przygotuje raporty/protokoły i przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zamawiający zaakceptuje raporty/protokoły lub zgłosi do nich uwagi w terminie 7 dni od ich przedstawienia. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i zgodnie z żądaniem Zamawiającego ponownie przeprowadzi kwalifikację lub przedstawi wprowadzi zmiany do raportów/protokołów i przedstawi do akceptacji Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego. Opisana powyżej procedura znajdzie zastosowanie do czasu akceptacji raportów/protokołów. Ryzyko odmowy akceptacji raportów/protokołów obciąża Wykonawcę.

- Podstawą odbioru końcowego dostawy urządzenia może być wyłącznie pozytywny wynik kwalifikacji IQ i OQ oraz PQ potwierdzony raportami/protokołami.

- Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego przy dostawie, przy czym:

- Po zakończeniu kwalifikacji/walidacji urządzeń potwierdzonych raportami/protokołami z pozytywnym wynikiem kwalifikacji IQ i OQ oraz PQ zaakceptowanymi przez Zamawiającego Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego.

- Szkoleniem będą objęte osoby wyznaczone przez Zamawiającego (maksymalnie 6 osób).

- Szkolenie będzie obejmować obsługę, utrzymanie i konserwację urządzenia.

- Wykonawca wystawi i przekaże Zamawiającemu imienne certyfikaty z odbycia szkolenia przez uczestników szkolenia.

- Udzielenie gwarancji dla urządzeń (wraz z wyposażeniem dodatkowym) objętych dostawą, przy czym:

- Wykonawca udzieli gwarancję na każde urządzenie objęte dostawą przez okres wskazany w ofercie - min. 36 miesięcy.

- Wszelkie świadczenia realizowane w ramach gwarancji przez Wykonawcę będą wykonywane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje wymagane przez producenta urządzenia.

- Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie nie powinien przekraczać 3 dni. W tym terminie personel Wykonawcy powinien określić przyczynę oraz sposób usunięcia wady oraz poinformować o przyczynie oraz sposobie usunięcia wady Zamawiającego.

- Wykonawca wyraża zgodę się na zainstalowanie systemów monitoringu (kontroli temp. wilgotności zanieczyszczeń), przy czym działania takie nie będą powodować utraty gwarancji dla urządzenia objętego dostawą.

- Przeprowadzenie dodatkowych kwalifikacji/walidacji (opcja), przy czym :

- Na odrębny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się wykonać dodatkową kwalifikację IQ, OQ, PQ, każdego urządzenia objętego dostawą, dwukrotnie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Termin wykonania każdej dodatkowej kwalifikacji wynosić będzie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego.

- Dodatkowa kwalifikacja zostanie przeprowadzona w zakresie i zgodnie wymaganiami określonymi przez Zamawiającego we wniosku skierowanym do Wykonawcy. Zakres takiej kwalifikacji dla jednego urządzenia nie będzie wykraczał poza kwalifikację wykonaną przez Wykonawcę przy dostawie z zastrzeżeniem, że każda kwalifikacja będzie prowadzona w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Załącznik nr 1a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1 – KOMORY LAMINARNE

  - Przedmiot dostawy: KOMORA LAMINARNA

  - Ilość: 12 sztuk

  - Przeznaczenie:

Urządzenie przeznaczone do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych. W urządzeniu tym mamy do czynienia z przepływem laminarnym powietrza, które zostało poddane uprzednio procesowi filtracji.

  - Wymagania dotyczące budowy i konstrukcji:

    - Szerokość zewnętrzna komory 130-160 cm;

    - Szerokość obszaru roboczego min. 110 cm (max. 130 cm);

    - Głębokość wewnętrzna min. 55 cm;

    - Głębokość zewnętrzna max. 84 cm;

    - Wysokość obszaru roboczego min. 72 cm;

    - Wysokość dostępu do obszaru pracy w trakcie pracy min. 20 cm;

    - Blat roboczy - pełny (bez otworów), dzielony, wyjmowany, bez rantu przedniego;

    - Boki komory bezpieczne - pełne (nie przeszklone);

    - Obudowa komory bezpieczeństwa wykonana ze stali nierdzewnej (wraz z panelem przednim);

    - Powierzchnia pod blatem roboczym wyposażona w dren z zaworem;

    - Wnętrze obszaru pracy wykonane w całości ze stali nierdzewnej;

    - Okno frontowe suwane góra – dół lub odchylane przód-wstecz ze szkła bezpiecznego podwójnego, hartowanego, zasuwane, do końca zamykające obszar pracy;

    - Okno frontowe umożliwiające szczelne zamknięcie obszaru roboczego po zakończeniu pracy oraz procesu dekontaminacji;

    - Szyba frontowa ustawiona pod kątem do powierzchni pracy;

    - Szyba frontowa Łatwa do mycia w całości – także po stronie roboczej/wewnętrznej;

  - Wymagania techniczne:

  - komora spełniająca wymogi bezpieczeństwa mikrobiologicznego (BSL) klasy II zgodnie z normą PN-EN 12469:2002;

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany przedstawić certyfikat potwierdzający zgodność z ww. normą wraz z ofertą składaną w postępowaniu

  - Pionowy, laminarny przepływ powietrza;

  - Przestrzeń robocza klasy czystości A (wg. Klasyfikacji GMP – Aneks 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania);

  - Utrzymanie w obszarze roboczym klasy czystości ISO 5 zgodnie z wymaganiami normy PNEN ISO 14644-1:2005 lub nowszej;

  - Prędkość przepływu powietrza w przestrzeni roboczej pod nawiewem 0,45 m/s ± 20% (w zakresie od 0,36 do 0,54 m/s);

  - Przepływ powietrza prawdziwie laminarny z recyrkulacją, do pracy z ochroną produktu, personelu i środowiska;

  - System cyrkulacji powietrza z jedną dmuchawą;

  - Dwa filtry absolutne HEPA lub ULPA o wydajności min. 99,995% dla cząstek 0,3 µm – obszaru pracy i wylotowy, o gwarantowanym czasie pracy filtrów min. 5 lat i nie mniej niż 14000 h pracy;

  - Filtr wstępny na wlocie – min. G3;

  - System zmniejszający wibracje – brak metalowych połączeń pomiędzy filtrami i dmuchawą; 11) Dmuchawa z silnikiem w technologii DC-ECM lub równoważny;

  - Alarm optyczny i akustyczny nieprawidłowej prędkości powietrza w obszarze roboczym i w barierze powietrznej. Ustawianie progów alarmowych, o 0,01 m/s – poniżej alarmu prędkość za mała/za duża dla obszaru roboczego i bariery powietrznej;

  - Alarm optyczny i akustyczny nieprawidłowej pozycji okna/ niedomknięcia okna;

  - Alarm optyczny i akustyczny sygnalizujący awarię wentylatora;

  - Źródło światła białego, bezcieniowe, min. 1000 lux;

  - Lampa UV zamontowana na stałe, umieszczona w górnej części tylnej ściany obszaru roboczego. Konstrukcja lampy UV może wnikać w obszar pracy maksymalnie 7 cm;

  - Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas pracy;

  - Dwa gniazdka elektryczne w obszarze pracy w niezależnym obwodzie elektrycznym;

  - Podstawa komory wykonana ze stali nierdzewnej – pozwalająca na ustawienie obszaru roboczego na wysokości 75 – 80 cm;

  - Budowa komory powinna umożliwić jej instalację w sposób umożliwiający licowanie z powierzchnią ścian;

  - Ręczny zawór próżniowy montowany w ścianie bocznej;

  - W ścianie bocznej dostępny port do zainstalowania licznika cząstek;

  - W ścianie bocznej dostępny przepust do zainstalowania próbnika do licznika cząstek (zaślepiony) nr 1 (licznik fizyko-chemiczny);

  - W ścianie bocznej dostępny przepust do zainstalowania próbnika do licznika cząstek (zaślepiony) nr 2 (licznik bakteriologiczny);

  - Mikroprocesorowy panel kontrolny z wyświetlaczem LCD (dotykowym lub z przyciskami funkcyjnymi), zapewniającym następujące funkcje:

    - wyświetlanie prędkości przepływu powietrza w obszarze roboczym (w m/s);

    - piktogramy informujące o stanie pracy urządzenia i alarmach;

    - menu systemowe obsługiwane przez panel dotykowy;

    - wbudowane liczniki czasu pracy filtrów, lampy UV z funkcją przypominającą o konieczności ich wymiany;

    - wbudowany program do automatycznej dekontaminacji komory z instrukcją krok po kroku wyświetlaną na ekranie panelu;

    - wbudowane timery do sterowania włączaniem i wyłączaniem gniazd elektrycznych w komorze;

    - możliwość aktualizacji oprogramowania sterującego pracą komory poprzez łącze USB lub RS232;

    - wbudowane funkcje diagnostyczne (menu serwisowe); bez wystających pokręteł trudnych do mycia

  - Głośność pracy urządzenia poniżej 55 dB;

  - Zasilanie 230 V, 50 Hz – urządzenie powinno mieć niezależne obwody elektryczne dla dmuchawy, oświetlenia, gniazd elektrycznych. Każdy z obwodów powinien mieć bezpiecznik;

  - Komora bezpieczeństwa powinna być łatwa w transporcie, bez konieczności rozkładania.

  - Wymagania formalne i użytkowe:

  - Urządzenie powinno spełniać wymagania GMP dla wytwarzania sterylnych produktów leczniczych wg. Klasyfikacji GMP – Aneks 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania;

  - Sposób budowy i materiały, z której wykonane jest urządzenie muszą umożliwiać czyszczenie i dezynfekcję za pomocą standardowych środków używanych w przestrzeniach czystych (mycie: np. woda z środkiem myjąco-dezynfekującym, dezynfekcja: np. 70% izopropanol/etanol);

  - Urządzenie powinno posiadać oznaczenie/certyfikat CE.

Załącznik nr 1b

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2 – MIKROSKOPY W UKŁADZIE ODWRÓCONYM

- Przedmiot dostawy: Mikroskop w układzie odwróconym

- Ilość: 10 sztuk

- Przeznaczenie:

Urządzenie przeznaczone do obserwacji żywych komórek w najbardziej naturalnych warunkach i środowisku.

- Wymagania dotyczące budowy i konstrukcji:

  - Baza mikroskopu:

  - Regulacja rozstawu okularów;

  - Ergonomiczny statyw z pokrętłem regulacji siły światła w przedniej części statywu;

  - Zakres przesuwu rewolweru w osi z: maksimum 20mm;

  - Współosiowa (z obu stron statywu) pełnowymiarowa śruba mikro / makro do ustawiania ostrości i przesuwie min. 18mm / pół pełnego obrotu śruby makrometrycznej i 0,2mm / pełen obrót śruby mikrometrycznej;

  - Optyka korygowana do nieskończoności;

  - Wbudowany oświetlacz typu LED o temperaturze barwowej nie większej niż 4000K, pokrętło regulacji siły światła;

  - Kondensor:

- Apertura numeryczna min. NA=0,3;

- Odległość robocza min.72mm;

- Wycentrowana wsuwka do kontrastu fazowego, jedna wspólna dla obiektywów 4x,10x, 20x, 40x;

- Możliwość stosowania obiektywu makro o powiększeniu nie większym niż 2x;

- Możliwość umieszczania naczyń hodowlanych o wysokości min. 190mm;

  - Stolik przedmiotowy:

- Wymiary min.200mmx250mm o trwałej powłoce odpornej na zarysowania;

- Dołączana prawostronna prowadnica precyzyjnego przesuwu w zakresie co najmniej 110x70mm;

- Możliwość łatwego odchylenia mocowania na uchwyty z celu umieszczenia butelek hodowlanych bez konieczności demontażu stolika;

- Uchwyt pozwalający na jednoczesne umieszczenie trzech szalek Petriego 35mm;

- Uchwyt na jedno szkiełko mikroskopowe standardowych rozmiarów: 75x25mm;

  - Nasadka okularowa:

- Trinokularowa z wbudowanym, pionowym wyjściem na kamerę lub aparat;

- Pole widzenia okularów min. FN=22;

- Nachylenie okularów 45 stopni umożliwiające pracę zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej;

- Możliwość obrotu nasadki o min. 360stopni;

- Regulacja rozstawu okularów min.48-75mm;

- Regulacja dioptryjna +/-5 w lewym tubusie;

- Stały podział światła okulary/kamera nie inny niż 100%/0%, 0%/100%;

  - Obiektywy o standardowej długości optycznej nie dłuższej niż 45mm obserwacji w jasnym polu i kontraście fazowym:

- Plan-fluorytowy4x/ min.NA=0,13/ min WD=16,4mm;

- Plan-Achromat 10x/ min.NA=0,25/ min WD=8,8mm;

- Plan-Achromat 20x/ min. NA=0,40/ min. WD=3,2mm;

- Plan-Achromat 40x/ min. NA=0,55/ min. WD=2,2mm;

- Wymagania techniczne:

  - Obserwacja: pole jasne i kontrast fazowy;

  - Tryb pracy: manualny;

  - Zasilanie: 230 V/50 Hz;

- Wymagania formalne i użytkowe:

- Sposób budowy i materiały, z której wykonane jest urządzenie muszą umożliwiać czyszczenie i dezynfekcję za pomocą standardowych środków używanych w przestrzeniach czystych (mycie: np. woda z środkiem myjąco-dezynfekującym, dezynfekcja: np. 70% izopropanol/etanol);

- Urządzenie powinno posiadać oznaczenie/certyfikat CE.

- Wyposażenie dodatkowe - kamera:

  - Przedmiot: Kamera cyfrowa kolorowa wraz z zasilaczem i kablem zasilającym

  - Pochodzenie: ten sam producent co producent urządzenia (mikroskopu)

  - Ilość: 12 sztuk

  - Wymagania techniczne:

    - Typ elementu światłoczułego: CMOS;

    - Wielkość elementu światłoczułego: 1 / 1,8 cala;

    - Wielkość piksela nie mniejsza niż 2,4 x 2,4 mikrometra;

    - Rozdzielczość nie mniejsza niż 2592x1944 piksela (rozdzielczość fotografii);

    - rozdzielczość podglądu na żywo nie mniejsza niż 1920x1080 pikseli;

    - prędkość odświeżania podglądu na żywo: co najmniej 60 klatek/sek (przy połączeniu HDMI z monitorem);

    - Kamera umożliwia podgląd obrazu na żywo oraz wykonanie zdjęć na podłączonych urządzeniach mobilnych dzięki generowanej przez kamerę sieci WiFi;

    - Łącznik kamery z mikroskopem o faktorze 0,5x;

- Wyposażenie dodatkowe – tablet:

  - Przedmiot: Tablet wraz z zasilaczem i kablem zasilającym;

  - Pochodzenie: może być innego producenta niż producent urządzenia (mikroskopu);

  - Ilość: 12 sztuk;

  - Wymagania techniczne:

    - przekątna minimum 10 cali;

    - pamięć wewnętrzna minimum 64 Gb;

- Wyposażenie dodatkowe – Pokrowiec na mikroskop:

  - Przedmiot: pokrowiec na mikroskop;

  - Pochodzenie: może być innego producenta niż producent urządzenia (mikroskopu);

  - Ilość: 12 sztuk;

- Wyposażenie dodatkowe – oprogramowanie do edycji obrazów:

  - Przedmiot: oprogramowanie do edycji obrazów;

  - Pochodzenie: może być innego producenta niż producent urządzenia (mikroskopu);

  - Ilość: 12 sztuk (licencja umożliwiająca instalację i użytkowanie oferowanego oprogramowania na 12 stacjach roboczych będących w posiadaniu Zamawiającego; każda licencja powinna być nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz umożliwiać pełne użytkowanie (bez dodatkowych opłat) oferowanego oprogramowania).

Załącznik nr 1c

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 3 – MIKROSKOPY W UKŁADZIE PROSTYM

- Przedmiot dostawy: Mikroskop w układzie prostym

- Ilość: 4 sztuki

- Przeznaczenie:

Urządzenie przeznaczone do obserwacji żywych komórek w najbardziej naturalnych warunkach i środowisku.

- Wymagania dotyczące budowy i konstrukcji:

  - Statyw mikroskopu:

- ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami regulacji przesuwu preparatów, wyskalowanym pokrętłem regulacji oświetlenia;

- współosiowa śruba mikro i makro;

- wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro;

- układ blokady wysokości stolika w lewym pokrętle śruby mikro/makro;

- Możliwość łatwego odchylenia mocowania na uchwyty z celu umieszczenia butelek hodowlanych bez konieczności demontażu stolika;

- Uchwyt pozwalający na jednoczesne umieszczenie trzech szalek Petriego 35mm;

- Uchwyt na jedno szkiełko mikroskopowe standardowych rozmiarów: 75x25mm;

  - Optyka:

- W systemie korekcji do nieskończoności:

- długość optyczna obiektywów 45mm;

  - Oświetlenie:

- Wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz LED o mocy 2,4W czas życia 60 000 godzin;

- Oświetlenie wg systemu Koehlera;

- Pokrętło regulacji oświetlenia w przedniej części statywu;

- Kondensor Abbego o aperturze NA=1,25 z regulowaną przesłoną aperturową;

- Kondensor obrotowy z siedmioma pozycjami w tym m.in. dla jasnego pola, dla Ph1, Ph2 i Ph3, ciemnego pola;

  - Uchwyt rewolwerowy:

    - Uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla co najmniej 5 obiektywów;

  - Stolik:

- Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min.210mm x 150mm;

- stolik bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu po prawej stronie;

- z uchwytem na dwa preparaty, zakres ruchu stolika min. 76x52mm;

- przesuw w osiach X i Y umożliwiający obserwacje całej powierzchni jednego lub dwóch szkiełek preparatowych;

- zakres przesuwu co najmniej 76mm na 52mm;

  - Nasadka okularowa:

- nasadka okularowa o stałym kącie nachylenia 30 stopni;

- pole widzenia FN=20;

- z regulacją rozstawu okularów  w zakresie 48-75 mm;

- stały podział światła: okulary/kamera 50% / 50%;

  - Okulary:

    - Okulary szerokopolowe o FN=20;

    - powiększenie 10x;

    - zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi;

    - korekcja dioptryjna dla każdego oka (na okularze lub na nasadce): +/- 5 dioptrii;

  - Obiektywy plan achromatyczne o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / minimalnej aperturze (NA) / minimalnej odległości roboczej (WD):

  - Plan Achromatyczny obiektyw 2x. Odległość robocza 5,8 mm, apertura numeryczna NA=0.06. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko nakrywkowe. Obiektyw do jasnego pola;

  - Plan Achromatyczny obiektyw 4x. Odległość robocza 18,5 mm, apertura numeryczna NA=0.10. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko nakrywkowe. Obiektyw do jasnego pola;

  - Plan Achromatyczny obiektyw 10x. Odległość robocza 10,6 mm, apertura numeryczna NA=0.25. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko nakrywkowe. Obiektyw do jasnego pola i kontrastu fazowego.

  - Plan Achromatyczny obiektyw 20x. Odległość robocza 1,2 mm, apertura numeryczna NA=0.40. Korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm. Obiektyw do jasnego pola i kontrastu fazowego;

  - Plan Achromatyczny obiektyw 40x. Odległość robocza 0,6 mm, apertura numeryczna NA=0.65. Korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm. Obiektyw do jasnego pola i kontrastu fazowego;

  - Plan Achromatyczny obiektyw imersyjny 100x. Odległość robocza 0,13 mm, apertura numeryczna NA=1,25. Obiektyw do jasnego pola i kontrastu fazowego;

- Wymagania techniczne:

  - Obserwacja: pole jasne i kontrast fazowy;

  - Optyka korygowana do nieskończoności;

  - Pokrętło regulacji siły światła;

  - Uchwyt rewolwerowy min. czteroobiektywowy;

  - Oświetlenie wg systemu Koehlera;

  - Tryb pracy: manualny;

  - Zasilanie: 230 V/50 Hz;

  - Możliwość podłączenia kamery/aparatu – adapter na kamerę

  - Możliwość fluorescencji LED;

- Wymagania formalne i użytkowe:

- Sposób budowy i materiały, z której wykonane jest urządzenie muszą umożliwiać czyszczenie i dezynfekcję za pomocą standardowych środków używanych w przestrzeniach czystych (mycie: np. woda z środkiem myjąco-dezynfekującym, dezynfekcja: np. 70% izopropanol/etanol);

- Urządzenie powinno posiadać oznaczenie/certyfikat CE.

- Wyposażenie dodatkowe - kamera:

- Przedmiot: Kamera cyfrowa kolorowa wraz z zasilaczem i kablem zasilającym;

- Pochodzenie: ten sam producent co producent urządzenia (mikroskopu);

- Ilość: 4 sztuki;

- Wymagania techniczne:

- typ elementu światłoczułego: CMOS;

- wielkość elementu światłoczułego: 1 / 1,8 cala;

- wielkość piksela nie mniejsza niż 2,4 x 2,4 mikrometra;

- rozdzielczość minimum 2592x1944 piksela (rozdzielczość fotografii);

- rozdzielczość podglądu na żywo minimum 1920x1080 pikseli;

- prędkość odświeżania podglądu na żywo: minimum 60 klatek/sek (przy połączeniu HDMI z monitorem);

- kamera umożliwia podgląd obrazu na żywo oraz wykonanie zdjęć na podłączonych urządzeniach mobilnych dzięki generowanej przez kamerę sieci WiFi;

- łącznik kamery z mikroskopem o faktorze 0,5x;

- Wyposażenie dodatkowe – tablet:

  - Przedmiot: Tablet wraz z zasilaczem i kablem zasilającym;

  - Pochodzenie: może być innego producenta niż producent urządzenia (mikroskopu);

  - Ilość: 4 sztuki;

  - Wymagania techniczne:

    - przekątna minimum 10 cali;

    - pamięć wewnętrzna minimum 64 Gb;

- Wyposażenie dodatkowe – Pokrowiec na mikroskop:

  - Przedmiot: pokrowiec na mikroskop;

  - Pochodzenie: może być innego producenta niż producent urządzenia (mikroskopu);

  - Ilość: 4 sztuki;

- Wyposażenie dodatkowe – oprogramowanie do edycji obrazów:

  - Przedmiot: oprogramowanie do edycji obrazów;

  - Pochodzenie: może być innego producenta niż producent urządzenia (mikroskopu);

  - Ilość: 4 sztuki (licencja umożliwiająca instalację i użytkowanie oferowanego oprogramowania na 4 stacjach roboczych będących w posiadaniu Zamawiającego; każda licencja powinna być nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz umożliwiać pełne użytkowanie (bez dodatkowych opłat) oferowanego oprogramowania).