Załącznik nr 1.

FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe nr 3/LESICKI/RPOWŚ/2022 na zakup aparatu do manometrii wysokiej rozdzielczości przewodu pokarmowego i aparatu do diagnostyki nietolerancji węglowodanów 
w przewodzie pokarmowym w ramach projektu „Innowacyjność w gastroenterologii 
i endoskopii przewodu pokarmowego”  (RPSW.02.05.00-26-0106/19), realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Oś II Konkurencyjna gospodarka.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Sławomir Lesicki Prywatny Specjalistyczny Gabinet Chirurgiczny, ul. Krucza 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

NIP: 6611153351, REGON: 291110906,

- OFERENT

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| NIP/REGON: |  |
| KRS: |  |
| Telefon: |  |
| e-mail: |  |
| Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, email, tel.) |  |

- WYCENA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/LESICKI/RPOWŚ/2022 w sprawie zakupu specjalistycznego sprzętu w ramach realizacji projektu pt. „Innowacyjność w gastroenterologii 
i endoskopii przewodu pokarmowego” (RPSW.02.05.00-26-0106/19), wyceniamy realizację zamówienia zgodnie z warunkami podanymi w  „Zapytaniu ofertowych - opisie przedmiotu zamówienia”:

| Całość zamówienia wyceniamy na: |  |
| --- | --- |
| Cena netto (w zł) |  |
| VAT (w zł) |  |
| Łącznie cena brutto (w zł) |  |
| Słownie: |  |

- Specyfikacja sprzętu

| Lp. |  | Opis parametru wymaganego/ granicznego | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Aparat do manometrii wysokiej rozdzielczości przewodu pokarmowego | TAK |  |
| 1.1 |  | Stacja robocza przeznaczona do współpracy z dedykowanym medycznym oprogramowaniem analitycznym do pobierania danych i analizy ciśnień, wyposażona we wszystkie niezbędne elementy wymagane do pracy – osprzęt i oprogramowanie w języku polskim, Windows 10 Pro, MS Office, drukarka Laser Jet Color, dotykowy monitor LCD min. 21” (lub równoważny) | TAK |  |
| 1.2 |  | Wózek jezdny z blokowanymi kółkami, transformatorem wyposażonym w min. 4 gniazda | TAK |  |
| 1.3 |  | System automatycznej kalibracji cewników wysokiej rozdzielczości w zakresie min. 0-300 mm Hg | TAK |  |
| 1.4 |  | Modułowy procesor do pobierania parametrów ciśnienia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego | TAK |  |
| 1.5 |  | ### Oprogramowanie analityczne do przełykowej manometrii wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 1.5.1 |  | ### Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 1.5.2 |  | ### Wbudowane szczegółowe instrukcje dla prowadzącego badanie na każdym etapie klinicznego protokołu badawczego | TAK |  |
| 1.5.3 |  | ### Obraz ciśnień wysokiej rozdzielczości i impedancji przedstawiony w czasie rzeczywistym w postaci skali barwowej lub konwencjonalnych liniowych przebiegów ciśnienia z możliwością zmiany trybu wyświetlania: przebiegi liniowe/kontury barwowe | TAK |  |
| 1.5.4 |  | ### Wartości ciśnienia wyświetlane na tle anatomicznego obrazu przełyku z uwidocznieniem graficznych markerów UES, LES, PIP i ich parametrów odległościowych | TAK |  |
| 1.5.5 |  | ### Funkcja wprowadzenia zdarzeń typu przełknięcie, kaszel i innych definiowanych przez użytkownika | TAK |  |
| 1.5.6 |  | ### Analiza parametrów zmiany ciśnienia w wybranym przez użytkownika obszarze rejestracji | TAK |  |
| 1.5.7 |  | ### Funkcja generowania elektronicznego sensora pokazującego maksymalne ciśnienie w granicach zdefiniowanych przez użytkownika | TAK |  |
| 1.5.8 |  | ### Charakterystyka przełknięć w oparciu o automatyczną analizę parametrów klasyfikacji chicagowskiej: DCI, CDP, DL, IRP | TAK |  |
| 1.5.9 |  | ### Przeglądanie przebiegu zarejestrowanego badania w postaci dynamicznego odtworzenia badania lub obrazów statycznych | TAK |  |
| 1.5.10 |  | ### Raport z badania w postaci dokumentu zgodnego z formatem DOC lub PDF (lub równoważny) | TAK |  |
| 1.5.11 |  | Generowanie raportu z badania z parametrami: - LES, przepony, punktu inwersji ciśnień, - motoryki trzonu przełyku, - UES | TAK |  |
| 1.5.12 |  | ### Funkcja wyróżniania w raporcie wyników odbiegających od dołączonych w nim norm | TAK |  |
| 1.5.13 |  | ### Dołączanie charakterystyki przełknięć wg klasyfikacji chicagowskiej | TAK |  |
| 1.5.14 |  | ### Dołączanie do raportu opisu procedury badawczej, wskazań do badania oraz interpretacji i komentarzy wprowadzanych przez użytkownika | TAK |  |
| 1.5.15 |  | ### Dołączanie do raportu opisu procedury badawczej, wskazań do badania oraz interpretacji i komentarzy z wykorzystaniem zdefiniowanych wzorców | TAK |  |
| 1.5.16 |  | ### Możliwość dołączenia do raportu graficznych obrazów zdarzeń typu przełknięcie w postaci barwowego obrazu wysokiej rozdzielczości i klasycznych liniowych przebiegów zmiany ciśnienia | TAK |  |
| 1.5.17 |  | ### Integracja oprogramowania umożliwiająca eksport danych pacjenta do posiadanego przez użytkownika oprogramowania do pH-metrii i pH-metrii z impedancją | TAK |  |
| 1.6 |  | - Oprogramowanie analityczne do anorektalnej manometrii wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 1.6.1 |  | - Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 1.6.2 |  | - Wbudowane szczegółowe instrukcje dla prowadzącego badanie na każdym etapie klinicznego protokołu badawczego | TAK |  |
| 1.6.3 |  | - Obraz ciśnień wysokiej rozdzielczości przedstawiony w czasie rzeczywistym w postaci skali barwowej lub konwencjonalnych linii przebiegów ciśnienia z możliwością zmiany trybu wyświetlania: przebiegi liniowe/kontury barwowe | TAK |  |
| 1.6.4 |  | - Wyświetlanie ciśnienia na tle anatomicznego obrazu zwieracza odbytu z uwidocznieniem graficznych markerów dystalnej i proksymalnej granicy kanału odbytu i ich parametrów odległościowych | TAK |  |
| 1.6.5 |  | - Funkcja wprowadzania zdarzeń typu relaksacja, skurcz, parcie, kaszel, objętość wypełnienia balonu | TAK |  |
| 1.6.6 |  | - Analiza parametrów zmiany ciśnienia w dowolnie wybranym przez użytkownika obszarze rejestracji | TAK |  |
| 1.6.7 |  | - Rejestracja ciśnienia spoczynkowego, skurczu, progów czucia w zależności od objętości wypełnienia balonu | TAK |  |
| 1.6.8 |  | - Funkcja generowania elektronicznego sensora pokazującego maksymalne ciśnienie w obszarze o granicach zdefiniowanych przez użytkownika | TAK |  |
| 1.6.9 |  | - Przeglądanie przebiegu zarejestrowanego badania w postaci dynamicznego odtworzenia badania lub obrazów statycznych | TAK |  |
| 1.6.10 |  | - Generowanie i zapisywanie raportu z badania w formacie DOC lub /i PDF (lub równoważny) | TAK |  |
| 1.6.11 |  | Raport z badania zawierający dane dotyczące: wartości ciśnienia spoczynkowego, ciśnienia skurczu, symulowanej defekacji, występowaniu RAIR, % relaksacji przy odruchu rektoanalnym – RAIR, progach czucia | TAK |  |
| 1.6.12 |  | - Dołączanie do raportu z badania: - - opisu procedury badawczej, wskazań do badania oraz interpretacji i komentarzy przy użyciu zdefiniowanych wzorów - - graficznych obrazów zdarzeń typu relaksacja, skurcz, parcie, odruch rektoanalny RAIR, w postaci obrazu wysokiej rozdzielczości w skali barwowej i klasycznych liniowych przebiegów zmiany ciśnienia | TAK |  |
| 1.8 |  | ### Przełykowy cewnik wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 1.8.1 |  | Elektroniczne ciśnieniowe sensory pomiarowe | TAK |  |
| 1.8.2 |  | Obwodowy pomiar ciśnienia dla każdego kanału pomiarowego | TAK |  |
| 1.8.3 |  | Liczba radialnych ciśnieniowych kanałów pomiarowych: min. 36 kanałów | TAK |  |
| 1.8.4 |  | Odległość między kanałami pomiarowymi: min. 10 mm | TAK |  |
| 1.8.5 |  | Wysoka rozdzielczość – min. 432 ciśnieniowe punkty pomiarowe | TAK |  |
| 1.8.6 |  | Średnica cewnika – maks. 4,2mm | TAK |  |
| 1.8.7 |  | Pobieranie danych o ciśnieniu LES, UES i trzonu przełyku bez konieczności przemieszczania cewnika | TAK |  |
|  |  | ### Wyposażenie do przełykowego cewnika wysokiej rozdzielczości: |  |  |
| 1.8.8 |  | Koszulki ochronne do przełykowego cewnika wysokiej rozdzielczości z chusteczkami dezynfekującymi, tulejką do usuwania powietrza z przestrzeni pomiędzy cewnikiem a koszulką i z systemem mocowania koszulki do cewnika min. 1 op. (20 szt.) | TAK |  |
| 1.9 |  | - Anorektalny cewnik wysokiej rozdzielczości – min. 1 szt. | TAK |  |
| 1.9.1 |  | Elektroniczne ciśnieniowe sensory pomiarowe | TAK |  |
| 1.9.2 |  | - Obwodowy pomiar ciśnienia dla każdego kanału pomiarowego | TAK |  |
| 1.9.3 |  | - Liczba radialnych ciśnieniowych kanałów pomiarowych: min. 12 kanałów, w tym 2 kanały w balonie | TAK |  |
| 1.9.4 |  | - Odległość między kanałami pomiarowymi: min. 6 mm | TAK |  |
| 1.9.5 |  | - Rozdzielczość – min.144 ciśnieniowe punkty pomiarowe | TAK |  |
| 1.9.6 |  | - Średnica cewnika maks. 4,2mm |  |  |
| 1.9.7 |  | - Ciągły pomiar ciśnienia w odbycie i odbytnicy bez konieczności przemieszczania cewnika | TAK |  |
|  |  | - Wyposażenie do anorektalnego cewnika wysokiej rozdzielczości: |  |  |
| 1.9.8 |  | Koszulki ochronne do anorektalnego cewnika wysokiej rozdzielczości, zintegrowane z balonem – min.1 op. (10 szt.) | TAK |  |
| 2 |  | Aparat do diagnostyki nietolerancji węglowodanów w przewodzie pokarmowym | TAK |  |
| 2.1 |  | Przenośne urządzenie do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu. Pamięć wewnętrzna aparatu umożliwiająca: - zapis do 10 pacjentów w pamięci wewnętrznej aparatu - przypisywanie zapisanym pacjentom predefiniowanych lub zdefiniowanych przez użytkownika protokołów testu oddechowego - równoczesne przeprowadzanie testów oddechowych dla zdefiniowanej grupy pacjentów - zapisywanie wyników testów oddechowych wybranych pacjentów | TAK |  |
| 2.2 |  | Ciekłokrystaliczny, dotykowy kolorowy wyświetlacz | TAK |  |
| 2.3 |  | Zakres pomiarowy stężeń min. 0-500 ppm, dokładność odczytu min. +/- 3ppm | TAK |  |
| 2.4 |  | Pomiar za pomocą czujnika elektrochemicznego (lub równoważnego) | TAK |  |
| 2.5 |  | Predefiniowane protokoły badawcze w pamięci aparatu: co najmniej fruktoza, glukoza, laktoza, laktuloza, sorbitol, ksylitol | TAK |  |
| 2.6 |  | Częstotliwość kalibracji czujnika: nie częściej niż 1 raz na trzy miesiące | TAK |  |
| 2.7 |  | Temperatura i wilgotność pracy w zakresie: min.: 15-35 oC, 15-90 % | TAK |  |
| 2.8 |  | Okres eksploatacji czujnika – min. 24 miesiące | TAK |  |
| 2.9 |  | Zasilanie: 3 baterie AA, 1.5 V (lub równoważne zasilanie bateryjne) | TAK |  |
| 2.10 |  | Wymiary: max 40 x 80 x 140 (mm) | TAK |  |
| 2.11 |  | Komunikaty systemowe aparatu, co najmniej: - Przypomnienie o konieczności kalibracji - Konieczność wymiany adaptera | TAK |  |
| 2.12 |  | Dwa tryby pobierania próbki: - za pomocą ustnika - za pomocą maski | TAK |  |
| 2.13 |  | Gniazdo USB do synchronizacji oprogramowania z aparatem – min. 1 szt. | TAK |  |
| 2.14 |  | Oprogramowanie z polską wersją językową | TAK |  |
| 2.15 |  | Zapisywanie danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
| 2.16 |  | Zapisywanie wyników badań | TAK |  |
| 2.17 |  | Wydruk wyników badań w ujęciu tabelarycznym i w postaci wykresów | TAK |  |
| 2.18 |  | Wprowadzanie opisu wyników badań i komentarzy | TAK |  |
| 2.19 |  | Standardowe protokoły badań: co najmniej fruktoza, glukoza, laktoza, laktuloza, sorbitol, ksylitol | TAK |  |
| 2.20 |  | Możliwość definiowania własnych protokołów | TAK |  |
| 2.21 |  | Generowanie raportu z danymi demograficznymi pacjenta i danymi podmiotu wykonującego badanie | TAK |  |
|  |  | Wyposażenie: |  |  |
| 2.22 |  | - ustniki jednorazowego użytku typu słomkowego – min.1 op. 200 szt. - adapter wielorazowy do ustników z zaworem jednokierunkowym i filtrem antybakteryjnym – min. 1 op. 12 szt. - chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji – min. 1 op. 50 szt. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu oferowanych urządzeń |  |  |  |  |
| 1 |  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące Na cewniki manometryczne (poz. 1.8 i 1.9) – minimum 12 miesięcy lub 250 użyć, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | TAK |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, wolny od wad, może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem opisanym instrukcji obsługi |  |  |  |  |  |  |
| Bezpłatne przeglądy techniczne (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, wraz z bezpłatną ewentualną wymianą uszkodzonych/wadliwych elementów stanowiących część urządzenia; częstotliwość przeglądów zgodna z zaleceniami producenta określonymi w oryginalnej instrukcji obsługi urządzenia (jeśli brak informacji w instrukcji obsługi: dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta) |  |  |  |  |  |  |
| Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy – maksymalnie 3 dni robocze od dnia zgłoszenia wady |  |  |  |  |  |  |
| Gwarantowany czas naprawy urządzeń – maksymalnie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady |  |  |  |  |  |  |
| Dostarczenie urządzenia zastępczego, o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem naprawy, jeżeli czas naprawy wadliwego urządzenia będzie dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady |  |  |  |  |  |  |

- OŚWIADCZENIA:

- Oświadczamy, iż oferowane sprzęt jest fabrycznie nowy (nie był również leasingowany) oraz spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

- Zamówienie zrealizujemy z należytą starannością oraz zgodnie z wymaganiami i w terminach określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż spełniamy wymagania stawiane Oferentowi, określone w zapytaniu ofertowym i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności 
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

- Oświadczamy, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego.

- Oświadczamy, iż dysponujemy stosownym potencjałem technicznym i osobami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

- Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

- Oświadczamy, iż nie znajdujemy się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec podmiotu postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego.

- W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania oraz że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, iż oferta spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego, w szczególności zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznej.

- Oświadczamy, że oferowane w niniejszej ofercie urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia posiadają następujące dokumenty, które dostarczone będą najpóźniej do dnia ich dostawy: instrukcja obsługi w języku polskim, dokumentacja techniczna urządzeń w języku polskim, dokumentacja, potwierdzająca zgodność urządzeń z normami CE.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia, a w szczególności: bezpłatny transport/dostawa do siedziby Zamawiającego, bezpłatny montaż, podłączenie i uruchomienie urządzeń u Zamawiającego, bezpłatne szkolenie z obsługi i użytkowania urządzeń.

- Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy i nie rozpowszechniania informacji 
i materiałów uzyskanych w trakcie postępowania.

- Wyrażamy zgodę na udostępnienie pełnej dokumentacji ofertowej instytucji, przed którą Zamawiający będzie się rozliczać oraz innym instytucjom, prowadzącym kontrolę projektu.

W ramach niniejszej oferty składamy następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1. Formularz ofertowy (wypełniony),

- Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

- Załącznik nr 3. Wykaz doświadczenia Wykonawcy wraz z referencjami dotyczącymi należytej realizacji każdego z wykazanych zamówień,

- Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej RP.

- Specyfikację techniczną urządzeń, stanowiących przedmiot zamówienia,

- Pełnomocnictwo/umocowanie prawne dla osoby podpisującej ofertę (jeśli dotyczy).

- (inne: jakie?) ………………………………………..………………………………………………

| Miejscowość i data | Pieczęć firmowa | Pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej |
| --- | --- | --- |