Sławno, 08.09.2022 r.

Mariusz Paczkowski

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

„ARS MEDICA”

ul. Juliusza Kossaka 1A

76-100 Sławno

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. INFORMACJE OGÓLNE

Mariusz Paczkowski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS MEDICA” jako realizator projektu nr RPZP.07.07.00-32-K015/21 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do ćwiczeń, materiałów i urządzeń sportowych na potrzeby prowadzenia rehabilitacji, zajęć korekcyjnych i ruchowych.

Wybór jest dokonywany w ramach projektu nr RPZP.07.07.00-32-K015/21 pn. „Lepiej zapobiegać niż leczyć - profilaktyka wad postawy wśród uczniów klas V szkół podstawowych w subregionie koszalińskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020.

Nazwa i adres Zamawiającego: Mariusz Paczkowski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS MEDICA”, ul. Juliusza Kossaka 1A, 76-100 Sławno

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:

| 85121000-3 | Usługi medyczne |
| --- | --- |
| 33100000-1 | Urządzenia medyczne |
| 37440000-4 | Sprzęt do ćwiczeń fizycznych |
| 37400000-2 | Artykuły i sprzęt sportowy |
| 85312500-4 | Usługi rehabilitacyjne |
| 33158400-6 | Sprzęt do rehabilitacji mechanicznej |
| 33190000-8 | Różne urządzenia i produkty medyczne |

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa poniższego sprzętu – zamówienie zostało podzielone na 18 części:

| Nr części zam. | NAZWA | ILOŚĆ | PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- |
| Część 1 | Aparat do elektroterapii, ultradźwięków i laseroterapii typu kombi z głowicą bezobsługową | 1 szt. | - Aparat 4-kanałowy do niezależnej terapii pacjentów (2x elektroterapia, 1x ultradźwięk, 1x laser); - Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cali ułatwiający sterowanie aparatem; - Parametry elektroterapii: - Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów; - Dostępne prądy: - Galwaniczny; - Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO); - Träberta; - Faradaya; - NPHV; - Sekwencje; - Neofaradyczny; - Rosyjska stymulacja – prąd Kotza; - Impulsy trapezoidalne; - Impulsy stymulujące; - Impulsy prostokątne; - Impulsy trójkątne; - Impulsy ekspotencjalne; - Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym; - Impulsy łączone; - Impulsy Przerywane; - TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty); - 2-polowa interferencja; - 4-polowa interferencja; - Izoplanarne pole wektorowe; - Fale o średniej częstotliwości; - Stymulacja spastyczna – metoda Hufschmidta; - Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha; - HVT; - Impulsy IG; - Modulowany prąd impulsowy; - Prąd VMS; - Prąd Kotza; - EPIR; - Prąd Leduca; - Fale H; - Mikroprądy; - Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta; - Stymulacja spastyczna wg Jantscha; - Elektrodiagnostyka. - Prosta zmiana polaryzacji elektrod; - Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv); - Programowalne sekwencje (zestawy) prądów; - Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji; - Test jakości elektrod; - Możliwość współpracy z aparatem podciśnieniowym VAC; - Sygnały dźwiękowe; - Kontrola kontaktu elektrod ze skórą; - Regulacja kontrastu ekranu; - Możliwość zmiany kolorów ekranu; - Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu; - Płynna modyfikacja parametrów prądów; - Sekwencje zapisywane przez użytkownika (minimum 150); - Historia ostatnich 20 zabiegów; - Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy); - Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500); - Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi; - Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych; - Możliwość wyboru protokołu w zależności od miejsca aplikacji – klasyfikacja protokołów w minimum 10 grupach anatomicznych; - Funkcja ulubione – umożliwiająca szybkie uruchomienie programu terapeutycznego zaraz po wybraniu rodzaju terapii; - Możliwość zdefiniowania minimum 8 programów terapeutycznych dostępnych jednocześnie na ekranie ulubione; - Pokrętło nawigacyjne umożliwiające szybkie poruszanie się po menu aparatu; - Baza danych pacjentów w aparacie; - Możliwość przypisania terapii do pacjenta; - Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie; - Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie; - Wielojęzyczne menu; - Identyfikacja i test akcesoriów; - Możliwość podłączenia do aparatu sond laserowych czerwonych, podczerwonych oraz prysznicowych; - Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie; - Klasa lasera 3B; - Sekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150; - Historia ostatnich 20 zabiegów; - Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy); - Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500); - Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów; - Parametry ultradźwięków; - Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm2; - Podgrzewane głowice ultradźwiękowe; - Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu; - Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta; - Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz); - Możliwość ustawienia automatycznego przełączania częstotliwości przez aparat (1MHz i 3MHz); - Współczynnik wypełnienia 5-95 %; - Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej; - Głowica bezobsługowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni max. 12 cm2; - Możliwość podłączenia wieloczęstotliwościowej (1MHz i 3MHz) i wodoodpornej głowicy ultradźwiękowej 1cm2; - Płynna modyfikacja parametrów ultradźwięku; - Specjalistyczny stolik producenta aparatu wyposażony w minimum 5 otwieranych uchylnie schowków umożliwiający jednoczesne bezpieczne zainstalowanie aparatu oraz aparatu podciśnieniowego; - Głowica ultradźwiękowa 5 cm2 x 2 szt 1/3 MHz, żel 300 ml, uchwyt na sonda laserowa, 2x kabel pacjenta, 2 pary przewodów do elektrod, 4 elektrody 5x7 cm, woreczki do elektrod, pasy do mocowania elektrod, zasilacz, okulary ochronne 2 szt., sonda punktowa podczerwona 400 mW/830 nm x 2 szt., głowica bezobsługowa HFS12cm2; - Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim; - Klasa bezpieczeństwa II (wg IEC 536); - Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz; - Waga aparatu max 3 kg; - Wymiary 380 x 190 x 260 mm; - Okres gwarancji: min 24 miesiące. - Maksymalny czas reakcji serwisu: 48 godzin. |
| Część 2 | Aparat do krioterapii miejscowej na azot | 1 szt. | - Urządzenie do krioterapii na ciekły azot (LN2); - Temperatura strumienia gazu min. -160° C (przy wylocie dyszy); - Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu 7 (4 + 2 pulsacyjne + krioakupunktura); - Wyświetlacz LED; - Panel sterujący z wyświetlaczami czasu trwania zabiegu, mocy chłodniczej i ilości azotu w zbiorniku; - Możliwość zaprogramowania czasu zabiegu; - Zasilanie 230 V +/- 10%; - Częstotliwość 50 Hz; - Pobór mocy 500 W; - Klasa ochronności I; - Dokumentacja aparatu w języku polskim; - Okres gwarancji: min 24 miesiące. - Maksymalny czas reakcji serwisu: 48 godzin. |
| Część 3 | Wałek do masażu Piankowy EPP 45 cm | 2 szt. | - Długość: 45cm; - Materiał: pianka EPP; - Średnica: 14,5cm; - Twardość: roller średnio twardy. |
| Część 4 | Dysk korekcyjny standard 33 cm | 3 szt. | - Powierzchnia z wypustkami sensorycznymi; - Średnica: 33 cm; - Materiał: tworzywo sztuczne; - Maksymalny balast: 500 kg. |
| Część 5 | Mata korekcyjna 185x100x1,5 cm | 2 szt. | - Wymiary (dł. x szer. x gr.): 200cm x 100 cm x 15 mm; - Waga: 4,1 kg; - Materiał: pianka; - Łatwa w dezynfekcji. |
| Część 6 | Hantle winylowe 1 kg | 4 szt. | - Waga: 1kg; - Materiał: tworzywo sztuczne; - Łatwe w dezynfekcji. |
| Część 7 | Hantle winylowe 0,5 kg | 6 szt. | - Waga: 0,5 kg; - Materiał: tworzywo sztuczne; - Łatwe w dezynfekcji. |
| Część 8 | Hantle winylowe 2 kg | 2 szt. | - Waga: 2 kg; - Materiał: tworzywo sztuczne; - Łatwe w dezynfekcji. |
| Część 9 | Hantle winylowe 5 kg | 2 szt. | - Waga: 5 kg; - Materiał: tworzywo sztuczne; - Łatwe w dezynfekcji. |
| Część 10 | Woreczek z piaskiem 21x14 cm | 25 szt. | - Wykonany z materiału skóropodobnego wypełniony piaskiem; - Wymiary: 21x14 cm. |
| Część 11 | Woreczek z piaskiem 21x28 cm | 25 szt. | - Wykonany z materiału skóropodobnego wypełniony piaskiem; - Wymiary: 21x28 cm. |
| Część 12 | Obręcz taśmy rehabilitacyjnej – opór extra lekki | 1 szt. | - Materiał: lateks; - Kolor: brzoskwiniowa – opór extra lekki. |
| Część 13 | Obręcz taśmy rehabilitacyjnej – opór lekki | 1 szt. | - Materiał: lateks; - Kolor: pomarańczowa – opór lekki. |
| Część 14 | Obręcz taśmy rehabilitacyjnej– opór średni | 1 szt. | - Materiał: lateks; - Kolor: zielona – opór średni. |
| Część 15 | Obręcz taśmy rehabilitacyjnej – opór mocny | 1 szt. | - Materiał: lateks; - Kolor: niebieski – opór mocny. |
| Część 16 | Materac rehabilitacyjny 3-cz.195X85X5 cm | 4 szt. | - Trzyczęściowy z wkładem z pianki poliuretanowej; - Wymiary: 195x85x5 cm; - Obszyty atestowanym materiałem skóropodobnym z palety Medi; - Łatwe w dezynfekcji; - Gramatura: 380 g/m²; - Grubość 0,84 ± 0,05 mm; - Wytrzymałość na rozdzieranie >25 N; - Oporność na ścieranie >40.000 cykli; - Surowce: powłoka 100% PCW; - Nośnik 100% Polyester. |
| Część 17 | System do podwieszeń i pracy w odciążeniu | 1 szt. | - Urządzenie do rehabilitacji z funkcją bezpiecznej pionizacji; - Konstrukcja urządzenia pozwalająca na wykorzystanie elastomerów w ćwiczeniach czynnych a także biernych; - Elastomery umożliwiające wykonywanie ruchu we wszystkich płaszczyznach i osiach; - Urządzenie można łączyć z bieżnią, orbitrekiem, łóżkiem do pionizacji oraz innymi urządzeniami służącymi do reedukacji chodu; - Wyposażenie standardowe: - Stalowe elementy konstrukcyjne; - Zestaw elektroniki; - Piloty sterujące; - Słowniki; - Drążek drewniany do montażu (2 szt.); - Podciąg wraz z wyposażeniem; - Drążek obrotowy wraz z wyposażeniem; - Zblocze pojedyncze małe (2szt.); - Zblocze pojedyncze (2szt.); - Pięciobloczki (2szt.); - Szekla; - Grzebień mały (4szt.); - Grzebień duży (3szt.); - Linka (12szt.); - Karabińczyk (30szt.); - Pętla na dłonie (2szt.); - Szerokie podwieszki kończyn małe (2szt.); - Szerokie podwieszki kończyn duże (2szt.); - Podwieszki kończyn regulowane rzepem (4szt.); - Uchwyty (2szt.); - Podwieszka głowy (1szt.); - Wąskie podwieszki kończyn małe (2szt.); - Wąskie podwieszki kończyn duże (2szt.); - Podstawowy zestaw gum tubingowych; - Drążek drewniany długi; - Drążek drewniany krótki; - Wieszak na akcesoria (2szt.); - Rozszerzony zestaw gum tubingowych; - Rękawice z zabezpieczeniem; - Pętla Glissona; - Czepiec; - Mankiety kończyny górnej; - Mankiety kończyny dolnej; - Pas biodrowy; - Pas piersiowy; - Pas do przysiadów; - Stabilizator do podwieszenia; - Kamizelka pionizacyjna góra; - Kamizelka pionizacyjna dół. - Gwarancja 24 miesiące; - Uniesienie w podwieszeniu elastycznym pacjenta o wadze do 180 kg. |
| Część 18 | Rower treningowy | 1szt. | - Specyfikacja: - Regulacja oporu w zakresie 0 - 700 Watt; - Prędkość 3 - 130 obr./min. - Programy terapeutyczne: - VO2Max – trening polegający na utrzymywaniu stałej częstotliwości bicia serca; - CWL (Constant Work Level) – trening polegający na utrzymywaniu stałego obciążenia; - RUNNER TEST – trening polegający na zwiększaniu obciążenia wraz ze wzrostem prędkości z dopasowaniem do wagi trenującego; - CARDIO i FAT BURNING – trening polegający na utrzymaniu stałego tętna; - CHR. - Parametry techniczne: - Waga: 180 kg; - Regulacja obciążenia rodzaj: elektroniczna; - Regulacja obciążenia zakres: 1-20; - Regulacja siodełka [cm]: 120-210; - Pomiar tętna: sensory dotykowe pas telemetryczny; - Konsola sterowania (wyświetlacz) – wyposażony w 7” wyświetlacz LCD; - Pomiar: - tętna: sensory dotykowe pas telemetryczny, - czas, - dystans, - prędkość, - moc Watt, - puls, - wydatek energetyczny, - rejestracja użytkownika. - Waga produktu – 60 kg; - Wymiary – 53x110x130 cm; - Dodatkowe wyposażenie: - pas telemetryczny do pomiaru pulsu bezprzewodowego w komplecie, - pedały samopoziomujące, - sensory dotykowe do pomiaru pulsu wbudowane w kierownicę. |

Jeżeli w przedmiocie zamówienia Zamawiający wskazuje markę, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać, jako określenie wymaganych cech funkcjonalnych i jakościowych, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania nie gorszego niż te, które zostało zastosowane lub użyte przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do SIWZ. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard, jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ.

Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych, które zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim systemom, urządzeniom, wyrobom, parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę 
z innymi systemami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez Zamawiającego oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w SIWZ. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: w okresie od dnia podpisania umowy do 15.10.2022 r. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji usługi.

IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania bez zastrzeżeń.

- Dysponuje osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi – złożenie oferty oznacza potwierdzenie posiadania odpowiednich kwalifikacji.

- Zapoznali się z projektem umowy i akceptują jej treść - złożenie oferty oznacza akceptację treści umowy i jej akceptację.

- Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.) – Załącznik 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z  przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców w formie Konsorcjum. W takim przypadku:

- Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania oferty.

- Oświadczenie (załącznik nr 2) składa każdy z członków Konsorcjum.

- Pozostałe dokumenty określone w zapytaniu ofertowy wystarczy, że złoży jeden z Konsorcjantów, przy czym wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez Lidera Konsorcjum.

- Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w zakresie realizacji zamówienia.

Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu zostaną sprawdzone na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony a oferta
odrzucona.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERTY I WAGI PUNKTOWE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Kryterium nr 1 Łączna cena brutto oferty – waga kryterium 100%;

Sposób przyznawania punktacji:

Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może Oferent wynosi 100 punktów, w podziale na poszczególne kryteria (według ich wagi):

- Kryterium nr 1 – 100 punktów.

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających 
z kryteriów oceny oferty, które będą wyliczane następująco:

- Kryterium nr 1 - Łączna cena brutto oferty

Wartość oferty

najtańszej (w PLN)

Punkty =     ----------------------------------  x 100 pkt. (max. 100 pkt)

Wartość oferty

badanej (w PLN)

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na fakt, że dwóch lub więcej oferentów uzyskało tyle samo punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do przedstawienia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować warunków gorszych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście do dnia 16.09.2022 r. na adres Beneficjenta:

Mariusz Paczkowski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS MEDICA”, ul. Juliusza Kossaka 1A, 76-100 Sławno

lub e-mail: nzoz.paczkowski@wp.pl

z dopiskiem: „Zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego”.

Decyduje data wpływu dokumentów do Zamawiającego – godziny pracy Zamawiającego od godz. 8:00 do godz.16:00.

VIII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wymagany okres związania ofertą wynosi 60 dni.

IX. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

X. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę części.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór oferty oraz oświadczenia są dołączone do niniejszego zapytania.

- Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail,

- zawierać wymagane załączniki,

- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy – w przypadku ofert składanych elektronicznie należy wysłać skan podpisanej oferty.

- Oferta powinna zawierać cenę podaną w walucie PLN.

- Cenę w ofercie należy wyrazić do dwóch miejsc po przecinku i musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

- W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.

- Zamawiający wymaga aby wszystkie przedłożone dokumenty w językach obcych były przetłumaczone na język polski. Zamawiający nie wymaga tłumaczenia potwierdzonego przez tłumacza przysięgłego

XI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA I PODPISANIE UMOWY

- Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszona na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.pl

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą do zawarcia umowy.

- W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;

- Zostanie złożona po terminie składania ofert;

- Oferta nie będzie posiadała wszystkich wymaganych załączników;

- Nie będzie się odnosiła do kryteriów oceny ofert.

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru Wykonawcy, unieważnienia zapytania, uznania, że postępowanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu bez podania przyczyny 
i konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających, na każdym etapie postępowania.

Ponadto, Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

XV. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpią okoliczności skutkujące koniecznością:

- przedłużenia terminu wykonania umowy, takiego jak:

- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wymagająca wprowadzenia zmian do już wykonanych elementów przedmiotu zamówienia – po udokumentowaniu przez Wykonawcę wykonania tych elementów,

- wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy zdarzeń noszących znamiona tzw. siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, którym Wykonawca nie mógł zapobiec lub których nie mógł przewidzieć, po udokumentowaniu zamawiającemu faktu wystąpienia tych zdarzeń oraz rzeczywistego ich wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy,

- za zgodą obu stron

- zmiany harmonogramu prac,

- zmiany terminów płatności,

- zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów w zakresie podatku VAT.

XVI. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

- Formularz ofertowy – załącznik 1 do Zapytania Ofertowego;

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik 2 do Zapytania Ofertowego;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3 do Zapytania Ofertowego.

XVII. INFORMACJE DODATKOWE

Oferenci mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia nie później niż do 2 dnia roboczego przed zakończeniem terminu składania ofert.

Pytania należy składać wyłącznie drogą mailową na adres: nzoz.paczkowski@wp.pl.  Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań do złożonych ofert. Pytania będą zadawane drogą mailową na wskazany w ofercie adres.

Zamawiający przewiduje możliwość negocjowania ceny ze wszystkimi Wykonawcami.

XVIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.),

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 3.

- Zmawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy;

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- Załącznik nr 4 – Wzór umowy.