[image: image1.jpg]¥4 Fundusze . ° Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita g/ Europeiski Fundusz

Program Regionalny - Pakska YA40Es.  Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego



                                                      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego / Załącznik nr 2 do umowy

Stacjonarny aparat cyfrowy do angiografii wraz z wyposażeniem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Parametry opisane muszą odpowiadać urządzeniu w oferowanej konfiguracji !

	Lp.
	Opis
	Wymogi graniczne TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE
	Ocena

	1. 
	Wykonawca/Producent
	Podać dla każdego elementu zestawu
	
	

	2. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać dla każdego elementu zestawu
	
	

	3. 
	Kraj pochodzenia
	Podać dla każdego elementu zestawu
	
	

	4. 
	Rok produkcji elementów nie wcześniej niż 2022 wszystkich 
	TAK
	
	

	I.
	CERTYFIKATY JAKOŚCI
	
	
	

	5. 
	Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych lub certyfikat oceny zgodności lub deklarację zgodności – w zależności od klasy wyrobu
	TAK, Podać dla każdego elementu zestawu
	
	

	II.
	WYMAGANIA OGÓLNE
	
	
	

	6. 
	Aparat cyfrowy z ramieniem C wyposażony w lampę RTG, stół zabiegowy
	TAK
	
	

	7. 
	Kompatybilność elementów zestawu – lampa RTG, panel cyfrowy, tor wizyjny, 
	TAK
	
	

	8. 
	Bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie
	TAK
	
	

	9. 
	Pakiet specjalistycznych rozwiązań działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiający obrazowanie z obniżoną dawką w oparciu o analizowaną w czasie rzeczywistym wartość stosunku kontrastu do szumu.
	TAK
	
	Rozwiązanie wykorzystujące sieci neuronowe – 10 pkt

	III.
	STATYW APARATU RTG
	
	
	

	10. 
	Konstrukcja aparatu RTG wykorzystująca mocowanie podłogowe. Zamawiający dopuszcza mocowanie sufitowe dla elementów lekkich systemu np. monitory, osłony radiologiczne, lampa jednoogniskowa. 
	TAK,opisać
	
	Możliwość ustawiania statywu prostopadle do płyty pacjenta zarówno z lewej jak i z prawej strony bez konieczności obrotu płyty pacjenta – 5 pkt;
Brak powyższej funkcjonalności – 0 pkt

	11. 
	Przestrzeń za głową pacjenta umożliwiająca ruch wzdłużny płyty stołu w pozycji statywu za głową pacjenta, min 90cm
	TAK, podać
	
	>105 cm – 5 pkt;
≤105 cm – 0 pkt

	12. 
	Obszar badania pacjenta bez konieczności przemieszczania go na stole w zakresie 
nie mniejszym niż 120 cm
	TAK, Podać
	
	

	13. 
	Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta w zakresie nie mniejszym niż ± 105º
	TAK, Podać
	
	

	14. 
	Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniejszy niż 95 º
	TAK, Podać
	
	

	15. 
	Szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie LAO/RAO przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniejsza niż 20o/s
	TAK, Podać
	
	

	16. 
	Szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie CRAN/CAUD przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniejsza niż 20°/s
	TAK, Podać
	
	

	17. 
	Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej nie mniejsza niż 40°/s
	TAK, Podać
	
	

	18. 
	Elektryczne sterowanie silnikiem do ustawiania statywu w pozycji do badań 
	TAK
	
	

	19. 
	Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej
	TAK
	
	

	20. 
	System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją
	Tak, podać
	
	Programowy – 0 pkt

Mechaniczny – 1 pkt

Pneumatyczny – 2 pkt

Pojemnościowy – 5 pkt

(punkty się sumują)

	21. 
	Konturing pacjenta – zapewnienie utrzymywania stałej odległości detektora od ciała pacjenta w czasie zmian położenia pozycjonera realizowanych ruchem statywu i stołu lub polegający na automatycznym odjechaniu i dojechaniu detektora do ciała pacjenta w momencie wykonywania automatycznych zmian pozycji pozycjonera z wykorzystaniem czujników pojemnościowych
	TAK/NIE,

podać nazwę opcji
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	IV.
	Lampa RTG
	
	
	

	22. 
	Liczba ognisk nie mniejsza niż dwa 


	TAK, Podać
	
	2 ogniska – 0 pkt

3 ogniska – 5 pkt

	23. 
	Rozmiar najmniejszego ogniska nie więcej niż 0,5
	TAK, Podać
	
	Ognisko = 0,5 - 0 pkt,

ognisko < 0,5 i > 0,3 - 2 pkt,

ognisko ≤ 0,3 - 5 pkt

	24. 
	Rozmiar kolejnego po najmniejszym ogniska nie więcej niż 0,8 
	TAK, Podać
	
	Ognisko = 0,8 - 0 pkt,

ognisko < 0,8 i > 0,6 - 2 pkt,

ognisko ≤ 0,6 - 5 pkt

	25. 
	Pojemność cieplna anody nie mniejsza niż 3000 kHU
	TAK
	
	

	26. 
	Pojemność cieplna kołpaka nie mniejsza 3000 kHU
	TAK
	
	

	27. 
	Włączanie i wyłączanie fluoroskopii siatką 
	TAK
	
	

	28. 
	Moc największego ogniska lampy, zgodnie z normą IEC 60613 min. 65 kW
	TAK, Podać
	
	Moc = 65 kW - 0 pkt,

moc > 65 kW i < 100 kW - 2 pkt,

moc ≥ 100 kW - 5 pkt

	V.
	KOLIMATOR – PRZYSŁONY
	
	
	

	29. 
	Ustawienie kolimatora bez promieniowania
	TAK
	
	

	30. 
	Sterowanie ruchami kolimatora z pulpitu przy stole pacjenta 
	TAK
	
	

	31. 
	Kolimator prostokątny
	TAK
	
	

	32. 
	Filtr półprzepuszczalny dla aplikacji kardiologicznych
	TAK
	
	

	33. 
	Dodatkowa filtracja w postaci filtrów miedziowych 
	TAK, Podać wartość (wg równoważnika Cu)
	
	

	34. 
	Automatyczny dobór dodatkowej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) do redukcji dawki promieniowania w zależności od rodzaju badania
	Podać
	
	

	35. 
	Automatyczny dobór dodatkowej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) do redukcji dawki promieniowania w zależności od zmian angulacji.
	Podać
	
	

	36. 
	Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG – prezentacja sumarycznej dawki z fluoroskopii i akwizycji w trybie zdjęciowym na wyświetlaczu w sali zabiegowej i w sterowni.
	TAK
	
	

	VI.
	GENERATOR
	
	
	

	37. 
	Moc generatora, nie mniej niż 100 kW
	TAK
	
	

	38. 
	Zakres napięć nie mniejszy niż od 50 do 120 kV
	TAK
	
	

	39. 
	Obciążenie generatora mocą ciągłą dla obciążenia trwającego 30 minut nie mniejsze niż 3000 W
	TAK, Podać
	
	

	40. 
	Minimalny czas ekspozycji
	TAK, Podać
	
	

	41. 
	Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej nie mniejszy niż 130 mA
	TAK
	
	

	42. 
	Maksymalna częstość impulsów nie mniejsza niż 25 imp/sek
	TAK
	
	

	43. 
	Czas gotowości do uzyskania obrazu fluoroskopii od momentu włączenia systemu „zimny start” – czyli pojawienia się napięcia zasilania na generatorze i w systemie sterowania.
	TAK, Podać
	
	

	44. 
	Pedał sterujący w sali badań 
	TAK Podać
	
	

	VII.
	DETEKTOR 
	
	
	

	45. 
	Wymiary detektora, nie więcej niż 22x 22 cm
	TAK
	
	

	46. 
	Wartość współczynnika DQE nie mniejsza niż 65%
	TAK, Podać
	
	DQE ≥80% - 5 pkt

DQE <80% - 0 pkt

	47. 
	Rozmiar elementarnego piksela nie większy niż 200µm
	TAK, Podać
	
	

	48. 
	Ilość pól – FOV nie mniejsza niż 4
	TAK, Podać
	
	

	VIII.
	OBRAZOWANIE
	
	
	

	49. 
	Zawieszenie sufitowe w sali badań na wielkoformatowy monitor typu LCD min 56”

Możliwość jednoczesnego wyświetlania min 8 obrazów i podłączenia min. 10 sygnałów
	TAK
	
	

	50. 
	Kontrast wielkoformatowego monitora medycznego min 1:1000
	TAK, Podać
	
	

	51. 
	Wielkoformatowy monitor medyczny chroniony przez dodatkowo montowaną szybę hartowaną zabezpieczającą  przed uszkodzeniem mechaniczny.
	TAK
	
	

	52. 
	Rezerwowe monitory medyczne min 19” do prezentacji obrazów Live i Reference umieszczone na wspólnym zawieszeniu z monitorem wielkoformatowym
	TAK
	
	

	IX.
	CYFROWY SYSTEM OBRÓBKI OBRAZU- POSTPROCESSING
	
	
	

	53. 
	Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym
	TAK
	
	

	54. 
	Matryca akwizycyjna minimum 1024x1024
	TAK
	
	

	55. 
	Matryca prezentacyjna minimum 1024x1024
	TAK
	
	

	56. 
	Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR – radiografii cyfrowej i DSA w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 6 obrazów/sekundę
	TAK
	
	

	57. 
	Akwizycja i archiwizacja obrazów na HD z fluoroskopii
	TAK
	
	

	58. 
	Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne o wartościach minimum 30, 15 i 7,5 pulsów/s
	TAK
	
	

	59. 
	Możliwość prezentacji na monitorze wielkoformatowym sygnału zewnętrznego urządzenia  np. echa wewnątrznaczyniowego IVUS, aparatu echokardiograficznego innych obrazów w standardzie cyfrowym DVI/HDMI.
	TAK
	
	

	60. 
	DSA online i offline
	TAK
	
	

	61. 
	Automatyczny pixelshift
	TAK
	
	

	62. 
	Aplikacje umożliwiające redukcję dawki – algorytmy poprawiające jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiające obrazowanie z obniżoną dawką; wykorzystujące analizę w czasie rzeczywistym wartości stosunku kontrastu do szumu.
	TAK
	
	Rozwiązanie wykorzystujące sieci neuronowe – 10 pkt

	63. 
	Roadmap 2D
	TAK
	
	

	64. 
	Zoom w postprocessingu
	TAK
	
	

	65. 
	Analiza stenoz (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja), dla tętnic wieńcowych (QCA) i naczyń obwodowych, analiza lewej komory
	TAK
	
	

	66. 
	Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów
	TAK
	
	

	67. 
	Realizacja funkcji specjalistycznego oprogramowania do poprawy wizualizacji stentów przy stole pacjenta
	Podać
	
	

	68. 
	Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej
	TAK
	
	

	69. 
	Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni
	TAK
	
	

	70. 
	Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz naczyniowych i obwodowych oraz lewej komory na obrazach 2D )
	TAK
	
	

	XI.
	STÓŁ PACJENTA
	
	
	

	71. 
	Nazwa i typ stołu pacjenta
	TAK,

Podać
	
	

	72. 
	Stół zabiegowy kolumnowy zakotwiczony w podłodze z możliwością obrotu stołu wokół osi pionowej.
	TAK
	
	

	73. 
	Przesuw wzdłużny płyty pacjenta nie mniejszy niż 110 cm
	TAK,

Podać
	
	

	74. 
	Przesuw poprzeczny płyty pacjenta nie mniejszy niż ±14 cm od pozycji środkowej
	TAK,

Podać
	
	

	75. 
	Sterowanie silnikiem elektrycznym do regulacji wysokości stołu w zakresie nie mniejszym niż od 80 do 105 cm
	TAK
	
	

	76. 
	Długość płyty pacjenta nie mniejsza niż 300 cm


	TAK,

Podać
	
	

	77. 
	Szerokość stołu w obszarze klatki piersiowej minimum 45 cm
	TAK
	
	

	78. 
	Obrót stołu pacjenta wokół osi pionowej w zakresie nie mniejszym niż +/- 90
	TAK,

Podać
	
	Obrót = 240° - 0 pkt,

obrót > 240° i < 300°- 2 pkt,

obrót ≥ 300° - 5 pkt

	79. 
	Pochłanialność blatu pacjenta nie większa niż ekwiwalent 1,5 mm Al
	TAK,

Podać
	
	Pochłanialność = 1,5mm Al - 0 pkt,

Pochłanialność < 1,5 i < 0,9 mm Al- 2 pkt,

Pochłanialność ≤ 0,9 mmAl - 5 pkt

	80. 
	Nośność stołu nie mniejsza niż 200 kg 
	TAK,

Podać
	
	

	81. 
	Wytrzymałość na dodatkowe obciążenie płyty stołu podczas akcji reanimacyjnej (w dedykowanym przez producenta położeniu płyty pacjenta) min. 50 kg
	TAK,

Podać
	
	

	82. 
	Resuscytacja pacjenta dozwolona w dedykowanym przez producenta położeniu płyty pacjenta 
	TAK
	
	

	83. 
	Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań z możliwością zamocowania na krawędzi stołu
	TAK
	
	

	84. 
	Wymagane akcesoria:

- materac pokrywający całość płyty pacjenta,

- podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) 

 pod ramię przy iniekcji, 

- podpórki pod ramiona wzdłuż stołu (przepuszczalne dla promieniowania rtg), 

- statyw na płyny infuzyjne
	TAK, wymienić inne
	
	

	XII.
	SYSTEM REJESTRACJI OBRAZÓW
	
	
	

	85. 
	Możliwość zapisywania ostatnich obrazów fluoroskopii minimum 15 sekund
	Podać
	
	

	86. 
	Pamięć obrazów 1024x1024 bez kompresji stratnej, wyłącznie na wewnętrznym dysku, nie mniejsza niż 25000 obrazów
	TAK
	
	

	87. 
	Szybkość zapisu obrazów j.w w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 30 obrazów/sekundę
	TAK, Podać
	
	

	88. 
	Interfejs DICOM 3.0 (min Storage, Send, Print, Query/ Retrive, Worklist)
	TAK
	
	

	89. 
	Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z nagranym viewerem
	TAK
	
	

	90. 
	Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM – własnych i importowanych obrazów, ich prezentacja na monitorach w sali zabiegowej lub sterowni
	TAK
	
	

	XIII.
	STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA
	
	
	

	91. 
	Wykonanie czynności umożliwiających współpracę posiadanej przez Zamawiającego strzykawki automatycznej z oferowanym urządzeniem. 
	TAK 


	
	

	92. 
	Zsynchronizowanie pracy strzykawki umożliwiające uruchomienie podaży przez operatora przy stole za pomocą przycisku nożnego oraz wyzwolenie ręczne z pulpitu strzykawki – parametry typu prędkość, objętość itp. nastawiane ręcznie  na strzykawce
	TAK 


	
	

	XIV.
	KONSOLA OPERATORSKA
	
	
	

	93. 
	Zabezpieczenie pomieszczenia przed promieniowaniem RTG zgodnie z aktualnymi wymaganiami
	TAK
	
	

	94. 
	Możliwość obserwacji przez operatora wnętrza Sali, a zwłaszcza przestrzeni wokół stołu operacyjnego np. poprzez szybę ze szkła ołowiowego 
	TAK
	
	

	95. 
	Komunikacja akustyczna (interkom) pomiędzy salą operacyjno-zabiegową a konsolą, dwukierunkowa o regulowanym niezależnie, dla każdego kierunku, natężeniu dźwięku – do zera i potrzymania pracy przy zaniku zasilania, nie dopuszcza się zasilania bateryjnego 
	TAK
	
	

	96. 
	Wyłącznik awaryjny systemu
	TAK
	
	

	XVI.
	Niezależna stacja postprocessingowa
	
	
	

	97. 
	Stanowisko umożliwiające niezależną ocenę zarejestrowanych obrazów z przeprowadzonych aktualnie lub poprzednio badań z możliwością ich nagrania na nośniki danych typu płyta CD/DVD i USB
	TAK
	
	

	98. 
	Odtwarzanie nagranych własnych i importowanych obrazów, przez system zaoferowanego aparatu
	TAK
	
	

	99. 
	Monitor stacji posprocesingowej o przekątnej minimum 19”
	TAK
	
	

	100. 
	Interfejs DICOM 3.0 (min Storage, Send, Print, Query/ Retrive)
	TAK
	
	

	101. 
	Oprogramowanie do przeglądania obrazów DSA (landmarking, pikselshift) pomiar stenozy
	TAK
	
	

	102. 
	Oprogramowanie do przeglądania obrazów kardiologicznych 
	TAK
	
	

	103. 
	Archiwizacja scen kardiologicznych na CD/DVD z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagrań na PC
	TAK
	
	

	104. 
	Możliwość przeglądania badań CT, MR, USG oraz cyfrowych badań RTG i wyświetlenie ich w Sali zabiegowej
	Podać
	
	

	XVII.
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	105. 
	Lampa mocowana na suficie do oświetlenia pola cewnikowania
	TAK
	
	

	106. 
	Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego do stołu o ekwiwalencie ołowiu min. 0,5mm Pb 
	TAK
	
	

	107. 
	Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej o ekwiwalencie ołowiu min. 0,5 mm Pb
	TAK
	
	

	108. 
	Mocowanie sufitowe osłony przed promieniowaniem umożliwiające swobodne jej ustawienie w obszarze pomiędzy operatorem, a lampą RTG. 
	TAK
	
	

	109. 
	Sygnalizacja wizualna pracy z zasilania awaryjnego na sali i w sterowni.
	TAK
	
	

	110. 
	UPS dostarczony, jako wyposażenie aparatu.
	TAK
	
	

	XX.
	WARUNKI SERWISU (GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO)
	
	
	

	111. 
	Okres gwarancji na aparat angiograficzny, stół pacjenta, , stacje obróbki sygnału w tym postprocesingowe, urządzenia peryferyjne bezpośrednio mające wpływ na sterowanie angiografem lub rejestrowanie badań pacjenta (np. drukarki i nagrywarki) wykonanych w czasie badania oraz  zaoferowane wyposażenie mające bezpośredni wpływ na angiograf min. 60 miesięcy. 
	TAK, podać okres.
	
	

	112. 
	Wymiana aparatu lub jego funkcjonalnego zespołu w okresie gwarancji, na nowy po 3 nieskutecznych naprawach
	TAK
	
	

	113. 
	Czas przystąpienia do naprawy max. 24 h (w dni robocze od pn – pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
	TAK
	
	

	114. 
	Okresowy przegląd gwarancyjny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy eksploatacji w czasie trwania gwarancji zakończony wystawieniem świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenia aparatu do eksploatacji 
	TAK
	
	

	115. 
	Wykonawca zapewnieni dostęp do części zamiennych, co najmniej przez okres 10 lat od uruchomienia, wraz ze sprzętem IT
	TAK
	
	

	116. 
	Zabezpieczenie użytkownika poprzez dostarczenie funkcjonalnego podzespołu zastępczego na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny
	TAK
	
	

	117. 
	Czas skutecznej naprawy niewymagającej sprowadzania z zagranicy części nie więcej niż 3 dni (dni robocze od pn – pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
	TAK
	
	

	118. 
	Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części nie więcej niż 5 dni  (dni robocze od pn – pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
	TAK
	
	

	119. 
	Przedłużenie okresu gwarancji przy naprawach trwających więcej niż 3 dni (dni robocze od pn – pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
	TAK
	
	

	XXI.
	Pozostałe
	
	
	

	120. 
	Szkolenie personelu w wymiarze uwzględniającym jego zmianowy tryb pracy wraz z wystawieniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie wymaganych kwalifikacji
	TAK
	
	

	121. 
	Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej, BHP i działań podczas zaników zasilania podstawowego
	TAK
	
	

	122. 
	Szkolenie aplikacyjne w wymiarze uzgodnionym z użytkownikiem
	
	
	

	123. 
	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim
	TAK
	
	

	124. 
	Montaż konstrukcyjno-budowlany i uruchomienie wykonany przez oferenta łącznie z elementami wyposażenia: lampa bezcieniowa zasilaczem, interkom, zawieszenia monitorów i pozostałe z wiązane z przedmiotem zamówienia
	TAK
	
	

	125. 
	Potwierdzona przez Wykonawcę specyfikacja techniczna producenta z uwzględnieniem zawartych w tabeli parametrów technicznych – załącznik do oferty
	TAK
	
	


Parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” i/lub nie wypełnienie któregokolwiek pola lub niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………………………………………….  

 

         ………..................................................................................

 /miejscowość, data/      




Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) lub

podpis/y i pieczątka/ki imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych

                                                                                    do reprezentowania wykonawcy

[image: image1.jpg]