Znak sprawy:  ZAK/2022/10/00047                                                                                          Załącznik nr 2.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów pipet automatycznych, odczynników i materiałów jednorazowego użytku do realizacji zadań badawczych w projekcie niezbędnych  do realizacji zadań w ramach grantu Podkarpackiego Centrum Innowacji na projekt o nazwie: „Biopreparat składający się z bakteriofagów do zwalczania lekoopornych bakterii z rodzaju Klebsiella".

Zamówienie jest podzielone na 5 części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym ze złożoną ofertą, licząc od dnia podpisania umowy.

Wyszczególnia się następujące części zamówienia:

Opis poszczególnych części zamówienia:

Część 1. W celu realizacji badań naukowych wyznaczonych harmonogramem projektu Zamawiający oczekuje zakupu i dostawy materiałów tj. Dostawa zestawu materiałów I o niżej wyszczególnionych parametrach:

- Zestaw 3 pipet automatycznych zmiennoobjętościowych o zakresach (0,5-10 μl, 10-100 μl, 100-1000 μl)– 2 zestawy

Specyfikacja pipet:

Pipeta 0,5-10 μl:

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

- Autoklawowalna w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Możliwość rekalibracji

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 2,5%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 1,5%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1%,

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl  nie większy niż 5%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 μl  nie większy niż 1,8%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl  nie większy niż 0,8%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl  nie większy niż 0,4%

- Waga pipety nie większa niż 80g

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki

- sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego

- posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

- Gwarancja 36 miesięcy

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – szary pośredni

- 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

- dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

- instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej

- 5 lat gwarancji na pierścień mocujący

Pipeta 10-100 μl

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

- Autoklawowalna w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Możliwość rekalibracji

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%,

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl  nie większy niż 1,0%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl  nie większy niż 0,3%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,2%

- Waga pipety nie większa niż 80g

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki

- sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego

- posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

- Gwarancja 36 miesięcy

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty

- 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

- dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

- instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej

- 5 lat gwarancji na pierścień mocujący

Pipeta 100-1000 μl

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

- Autoklawowalne w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron

- Możliwość rekalibracji

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%,

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,6%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl  nie większy niż 0,2%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl  nie większy niż 0,2%

- Waga pipety nie większa niż 80g

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki

- sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego

- posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

- Gwarancja 36 miesięcy

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – niebieski

- 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

- dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

- instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej

- 5 lat gwarancji na pierścień mocujący

- Zestaw 3 pipet automatycznych zmiennoobjętościowych o zakresach (2-20 μl, 20-200 μl, 100-1000 μl) – 2 zestawy

Specyfikacja pipet:

Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20 μl

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

- Autoklawowalna w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Możliwość rekalibracji

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 5%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,2%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1%,

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 μl  nie większy niż 1,5%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl  nie większy niż 0,6%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl  nie większy niż 0,3%

- Waga pipety nie większa niż 80g

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki

- sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego

- posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

- Gwarancja 36 miesięcy

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty

- 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

- dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

- instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej

- 5 lat gwarancji na pierścień mocujący

Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

- Autoklawowalna w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron

- Możliwość rekalibracji

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 2,5%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 1%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,6%,

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl  nie większy niż 0,7%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,3%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 μl  nie większy niż 0,2%

- Waga pipety nie większa niż 80g

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki

- sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego

- posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

- Gwarancja 36 miesięcy

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty

- 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

- dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

- instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej

- 5 lat gwarancji na pierścień mocujący

Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

- Autoklawowalne w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron

- Możliwość rekalibracji

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%,

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,6%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl  nie większy niż 0,2%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl  nie większy niż 0,2%

- Waga pipety nie większa niż 80g

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki

- sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego

- posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

- Gwarancja 36 miesięcy

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – niebieski

- 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

- dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

- instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej

- 5 lat gwarancji na pierścień mocujący

- Zestaw 4 pipet automatycznych zmiennoobjętościowych o zakresach (100-1000 μl, 0,5-5 ml, 1-10 ml, 100-1000 μl) – 2 zestawy

Specyfikacja pipet:

Pipeta 100-1000 μl

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

- Autoklawowalne w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron

- Możliwość rekalibracji

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%,

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,6%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl  nie większy niż 0,2%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl  nie większy niż 0,2%

- Waga pipety nie większa niż 80g

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki

- sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego

- posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

- Gwarancja 36 miesięcy

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – niebieski

- 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

- dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

- instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej

- 5 lat gwarancji na pierścień mocujący

Pipeta 0,5-5 ml

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

- Autoklawowalne w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron

- Możliwość rekalibracji

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 2,4%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 1,2%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,6%,

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 ml  nie większy niż 0,6%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 ml  nie większy niż 0,25%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml  nie większy niż 0,15%

- Waga pipety nie większa niż 98 g

- posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

- Gwarancja 36 miesięcy

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – fioletowy

- Próbka końcówek dołączona do opakowania - końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

- 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

- dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

- instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej

- 5 lat gwarancji na pierścień mocujący

Pipeta 1-10 ml

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

- Autoklawowalne w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron

- Możliwość rekalibracji

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 ml nie większy niż 3%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,8%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 ml nie większy niż 0,6%,

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 ml  nie większy niż 0,6%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml  nie większy niż 0,2%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 ml  nie większy niż 0,15%

- Waga pipety nie większa niż 113 g

- posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

- Gwarancja 36 miesięcy

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – turkusowy

- Próbka końcówek dołączona do opakowania - końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

- 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

- dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

- instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej

- 5 lat gwarancji na pierścień mocujący

Część 2. W celu realizacji badań naukowych wyznaczonych harmonogramem projektu Zamawiający oczekuje zakupu i dostawy materiałów: Dostawa zestawu materiałów II o niżej wyszczególnionych parametrach:

- enzym restrykcyjny Bln I (Avr II) 1000 U, 1  szt.

- enzym restrykcyjny XbaI 20000 U, 1 szt.

- PCR mieszanina reakcyjna- kompletny odczynnik PCR ze standardową polimerazą DNA Taq i obojętnym barwnikiem- 100 reakcji, 3 opakowań

Część 3. W celu realizacji badań naukowych wyznaczonych harmonogramem projektu Zamawiający oczekuje zakupu i dostawy: Dostawa zestawu materiałów III o niżej wyszczególnionych parametrach:

- Ultraczysta woda wolna od endotoksyn 1 litr- 3 szt.		.

- Kolumny wirówkowe do usuwania endotoksyn, 0,5 ml, 25 kolumn w opakowaniu -3 opakowania

Część 4. W celu realizacji badań naukowych wyznaczonych harmonogramem projektu Zamawiający oczekuje zakupu i dostawy: Dostawa zestawu materiałów IV o niżej wyszczególnionych parametrach:

- Sterylne szalki Petriego Ø90mm, z wentylacją, 24x25szt/ 600szt -25 opakowań

- Mikroprobówki wirówkowe typu lub  Eppendorf Safe-Lock 2ml/1000 szt., wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn, 10 opakowań

- Rękawice nitrylowe, roz. L, Szt./Op.: 100 szt. 20 opakowań

- Rękawice nitrylowe, roz. XL, Szt./Op.: 100 szt. 20 opakowań

- Płyta ociekowa metalowa - pokryta PE, 60 kołków prostych, 5 kołków łukowych  - 1 szt.

- Pinceta ze stali nierdzewnej- 10 szt.

- Probówki typu lub Eppendorf 1,5 ml/1000 szt., 20 opakowań

- Probówki typu lub Eppendorf 2 ml/1000 szt., 25 opakowań

- Mikroprobówki PCR 0,2 ml z wypukłym wieczkiem, z matową powierzchnią do opisywania, autoklawowalne /1000szt./opak.- 10 opakowań

- Sterylne probówki typu Falcon 15ml, STANDARD, do 10000g, w workach,  10x50szt/500szt. -20 opakowań

- Sterylne probówki typu Falcon 50ml, sterylne, zakres wirowania 5000 g, w workach,  10x50szt/500szt. 20 opakowań

- Końcówki do pipet PP, 1-200 μl uniwersalne, żółte, autoklawowalne do 121°C, 1000 szt.-30 opakowań

- Końcówki do pipet PP,100-1.000 μl pasujące do Eppendorf, Biohit, Socorex, uniwersalne dopasowanie, niebieska, np. Pcr ready, autokl. do 121°C,CE/IVD 1000szt.-30 opakowań

- Końcówki do pipet PP, 0,1-10 μl, uniwersalne, przezroczyste, np. Pcr ready, CE/IVD; 1000szt.-19 opakowań

- Uniwersalne końcówki 5ml, bezbarwne, w worku, 250x1szt/250szt, kompatybilne z pudełkami Nerbe plus-  25 opak.

- Uniwersalne końcówki 10 ml, bezbarwne, w worku, 200x1szt/200szt, kompatybilne z pudełkami Nerbe plus-  9 opakowań.

- Końcówki do pipet 10 ul z filtrem, sterylne, ilość 10x 96 szt./opakowanie- 1 opakowanie

- Końcówki do pipet 200 ul z filtrem, sterylne, ilość 10x 96 szt./opakowanie- 1 opakowanie

- Końcówki do pipet 1000 ul z filtrem, sterylne, ilość 10x 96 szt./opakowanie- 1 opakowanie

- Marker wielkości DNA od 100 pz do 1000 pz; zawiera 10 fragmentów dsDNA od 100 do 1000 zasad, równomiernie rozmieszczonych w powtórzeniach 100 bp- 2 opakowania

- Marker DNA DirectLoad Wide Range -zawiera 16 fragmentów od 50 do 10 000 bp, z regularnie rozmieszczonymi pasmami- 1 opakowanie

Część 5. W celu realizacji badań naukowych wyznaczonych harmonogramem projektu Zamawiający oczekuje zakupu i dostawy: Dostawa zestawu materiałów V o niżej wyszczególnionych parametrach:

- Klebsiella Selective Supplement do podłoża chromogennego zawierający karbenicyline, do izolacji Bakterii z rodzaju Klebsiella/5 fiolki- 2 opakowania