[image: image1.png]Fundusze Raeczpospoita DOLNY uniacuropeiska
opejski Europejsk Fundusz
rorernisor, I Poska SLASK S






Formularz ofertowy – zapytanie ofertowe nr2023-8353-140909 z 02.01.2023 r.
załącznik nr 1 – specyfikacja i zakres zamówienia
Zakup 2 szt. zestawów spirometrów 
wraz z integracją z systemami teleinformatycznymi Zamawiającego

(Zadanie nr 1 Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia do poradni pulmonologicznej)
	Pełna nazwa urządzenia
	Podać
	

	Producent
	Podać
	


	Lp.
	Parametry / Warunek
	Parametr wymagany/

Parametr brzegowy
	Odpowiedź oferenta (należy wpisać TAK/NIE i/lub podać dokładny parametr w przypadku parametrów brzegowych

	Zakup 2 szt. zestawów spirometrów 

wraz z integracją z systemami teleinformatycznymi Zamawiającego o poniższych parametrach:

	1. 
	a/Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 10 PRO używanym u Zamawiającego
b//Minimalne wymagania laptopa z procesorem min. 4 rdzeniowym, min. SSD256 GB, min. RAM 8GB
	Tak
	

	2. 
	Zakresy pomiarowe

- zakres  pomiaru przepływu min.
                   +/- 20 l/s 

- rozdzielczość  pomiaru przepływu min.
    2,4 ml/s

- dokładność pomiaru  przepływu
                   < 2%

- zakres pomiaru objętości
                                +/- 10 l                  

- rozdzielczość pomiaru objętości min.               10 ml

- dokładność pomiaru objętości
                   < 2%

- oporność głowicy pomiaru przepływu            < 0,9 cm/l/s przy przepływie 14 l/s
	Tak
	

	3. 
	a/Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta 

b/W dostawie  min. 10 szt. głowic pneumotachograficznych

c/Ustniki  rozmiarach

- dla dorosłych min.10 szt.

- dla dzieci min. 10 szt.

d/ Klipsy na nos min 2 szt. 
	Tak
	

	4. 
	Głowica pneumotachograficzna sterylizowana w całości z gwarantowaną liczbą sterylizacji >1000
	Tak
	

	5. 
	Spirometria: VC, IC, ERV, IRV, TV, BF, MV
	Tak
	

	6. 
	Krzywa przepływ-objętość:FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF,  TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX,  FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6,  BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT.
	Tak
	

	7. 
	Maksymalna minutowa wentylacja dowolna
MVV, BF, BR
	Tak
	

	8. 
	a/Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS z oceną jakości badania w skali A-F

b/Automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania

c/Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS

d/ Możliwość automatycznej diagnozy pod warunkiem prawidłowego wykonania badania(klasa A lub B)
	Tak
	

	9. 
	a/ Prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ – objętość w czasie rzeczywistym
b/ Prezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas
c/ Możliwość prezentacji  krzywej przepływ-objętość na tle obrazu krzywej należnej w czasie rzeczywistym
d/Przejrzysty dla lekarza i zrozumiały dla pacjenta (dziecka) system motywacyjny
	Tak
	

	10. 
	Możliwość łatwej konfiguracji wartości należnych

Autorzy wartości należnych: GLI, ERS, NHANES III, Hankinson, Kuster,, Zapletal, IGiChP w Rabce.
	Tak
	

	11. 
	Możliwość zmiany konfiguracji raportów

zawierających:

a/wartości należne z informacją o ich autorze

b/liczbę odchyleń standardowych i percentyli

c/porównania

d/zapisane krzywe-wykresy

e/trendy zmian wartości mierzonych wielkości

f/ definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność
	Tak
	

	12. 
	Możliwość przyłączenia dodatkowych modułów:

- moduł elektronicznej stacji pomiarowej warunków otoczenia (temperatura, ciśnienie, wilgotność)

- pulsoksymetr
	Tak
	

	13. 
	Bezpłatne nowe wersje oprogramowania w okresie gwarancji i po jego zakończeniu, na system spirometryczny z zakupionymi modułami dodatkowymi
	Tak
	

	14. 
	a/Eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego

b/Zapis badań w PDF
	Tak
	

	15. 
	Baza danych SQL do jednego spirometru
	Tak
	

	16. 
	Moduł wymiany danych z protokołem HL7
	Tak
	

	17. 
	Integracja ze szpitalnymi systemami informatycznymi HIS wraz z licencją na 1 system zewnętrzny (jedną bazę) z min. 36 miesięcznym nadzorem
	Tak
	

	18. 
	Integracja spirometrów:

- Lungtest Lab z dyfuzją i bodypletyzmografią

- Lungtest 1000 z ISPA
	Tak
	

	19. 
	Oprogramowanie w języku polskim
	Tak
	

	20. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak
	

	21. 
	Certyfikat CE i deklaracja zgodności
	Tak
	

	22. 
	Okres dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty sprzedaży 
	Tak
	


Uwaga:
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce.
3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametry wymagane/parametry brzegowe” są obligatoryjne (zaznaczone TAK albo podana wartość brzegowa) oraz stanowią wymagania, których niespełnienie w całości spowoduje odrzucenie oferty.
4. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
……………..,data ……………………





……………………………..










  podpis oferenta




1

[image: image1.png]